## Summary
Calibration data of dipole strain gages
|  |  | Reference: | 317111 JLAB
|  |  | Date: | 2016-02-25
|  |  | Revision: | A (creation)
|  |  | Author: | Amaury PORHIEL | Formula: F (kN) = A x [signal (mV/V) - s0 (mV/V)]
| Suspension link N° | Full Bridge N° | A | s0 | A & s0 have been determined at UBS during the mechanical testing of all the suspension links
| D1 | 1 | 102.38 | -0.17802
|  | 2 | 101.44 | -0.076294
| D2 | 1 | 102.29 | -0.13059
|  | 2 | 103.54 | 0.10702
| D3 | 1 | 102.34 | 0.29538
|  | 2 | 102.14 | 0.51354
| D4 | 1 | 102.39 | 0.045503
|  | 2 | 101.97 | 0.21438
| D5 | 1 | 101.56 | -0.38789
|  | 2 | 101.16 | 0.16177
| D6 | 1 | 100.99 | 0.061396
|  | 2 | 102.47 | 0.17551
| D7 | 1 | 103.65 | 0.0075247
|  | 2 | 101.98 | 0.1664
| D8 | 1 | 102.33 | -0.15442
|  | 2 | 101.59 | -0.022011

## D1
Commentaire fichier:
Temps - Vitesse de mesure standard | Charge Instron kN | Jauge pont complet tirant 1 | Jauge pont complet tirant 2
s | kN | mV | mV
05.11.15 09:59:18 | 05.11.15 09:59:18 | 05.11.15 09:59:18 | 05.11.15 09:59:18
100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz)
Voie matériel:0 | Voie matériel:1 | Voie matériel:2 | Voie matériel:3
No de série (ML.. / AP..): N.D. | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7
Capteur: | Capteur: Charge kN | Capteur: Jauge Tirant mV/V | Capteur: Jauge Tirant mV/V
T-ID Capteur: | T-ID Capteur: 409896104976852 | T-ID Capteur: 423133992824074 | T-ID Capteur: 423133992824074
Type d'amplificateur:N.D. | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A
Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D.
Type de capteur:N.D. | Type de capteur:Tension C.C. | Type de capteur:SG pont complet | Type de capteur:SG pont complet
Plage de mesure:N.D. | Plage de mesure:10,2 | Plage de mesure:5 | Plage de mesure:5
| Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0
| Echelle physique P2:10 ; 500 | Echelle physique P2:2 ; 2 | Echelle physique P2:2 ; 2
Unité de signal | Unité de signalV | Unité de signalmV/V | Unité de signalmV/V
Grandeur physique: | Grandeur physique:kN | Grandeur physique:mV | Grandeur physique:mV
Valeur pleine échelle: 0 | Valeur pleine échelle: 510 kN | Valeur pleine échelle: 5 mV | Valeur pleine échelle: 5 mV
Echelle catman: Aucun | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation
Tension d'alimentation:N.D. | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0
Caractéristiques du filtre:N.D. | x(2) = 10 y(2) = 500 | x(2) = 2 y(2) = 2 | x(2) = 2 y(2) = 2
Fréquence du filtre:N.D. | Tension d'alimentation:Pas d'excitation | Tension d'alimentation:2.5 V | Tension d'alimentation:2.5 V
Valeur d'ajustement du zéro:0 s | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas
Valeur de tare:0 s | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz
Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 s | Valeur d'ajustement du zéro:0,178021 kN | Valeur d'ajustement du zéro:0,0762943 mV | Valeur d'ajustement du zéro:5,006192E-02 mV
Signal de mesure:N.D. | Valeur de tare:0,178021 kN | Valeur de tare:0,0762943 mV | Valeur de tare:5,006192E-02 mV
Entrée d'amplificateur:N.D. | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 1,302549E-02 kN | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV
Facteur k:0,00000 | Signal de mesure:N.D. | Signal de mesure:N.D. | Signal de mesure:N.D.
Facteur de pont:0,00000 | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D.
N.D. | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000
| Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000
| N.D. | N.D. | N.D.
0 | 0.0014166 | 1.0894e-05 | 1.4521e-05
0.1 | 0.00032576 | 2.2637e-05 | 1.3135e-05
0.2 | 0.0017898 | 9.3607e-06 | 1.0761e-05
0.3 | -8.2299e-05 | -7.7827e-06 | 5.8032e-06
0.4 | 0.00052286 | 8.5434e-06 | 6.8545e-06
0.5 | 0.0024217 | -1.1987e-07 | 1.0812e-06
0.6 | -0.00086373 | 5.8479e-06 | 2.3451e-06
0.7 | 0.0040981 | 2.9336e-05 | 1.8895e-05
0.8 | 0.00334 | 2.6507e-05 | 2.5098e-05
0.9 | -0.00094723 | 1.0852e-06 | -7.3057e-06
1 | -0.0040684 | -3.3678e-05 | -1.9596e-05
1.1 | -0.0024432 | -1.4347e-05 | -5.7555e-06
1.2 | -0.0013856 | -5.8683e-06 | -1.0138e-05
1.3 | -0.0020773 | -9.5868e-06 | -2.1434e-06
1.4 | 0.00056548 | -4.2252e-07 | 9.2111e-06
1.5 | -0.0028111 | -1.8674e-05 | -3.9284e-06
1.6 | -0.00021523 | -7.2266e-06 | 4.481e-06
1.7 | -0.00045838 | 1.1882e-05 | 2.1044e-05
1.8 | -0.0016528 | -9.3463e-06 | 1.231e-05
1.9 | -0.0019559 | -1.7579e-05 | 4.2995e-06
2 | -0.0012199 | -1.7636e-05 | 4.346e-07
2.1 | -0.0023611 | -4.7618e-06 | -1.2517e-05
2.2 | -0.0019622 | -1.4609e-05 | -1.8786e-05
2.3 | -0.0014218 | -1.4581e-05 | -5.299e-06
2.4 | 0.0013651 | 1.1438e-05 | 2.0123e-05
2.5 | -0.00017479 | 3.1933e-06 | 1.1338e-05
2.6 | 0.0016271 | 1.0328e-05 | 7.2539e-06
2.7 | -0.0022797 | -8.1977e-06 | -2.6372e-07
2.8 | -0.0015437 | 3.7044e-06 | 1.6346e-05
2.9 | -0.0022477 | -1.0711e-05 | 5.5619e-06
3 | -0.0010871 | 3.3952e-06 | 1.0631e-05
3.1 | -0.0030202 | -9.3924e-06 | -1.3507e-05
3.2 | -0.00019125 | -3.1998e-06 | 1.6749e-05
3.3 | -0.00014334 | -1.9373e-07 | 1.3824e-05
3.4 | -0.0027396 | -8.7225e-06 | 1.0075e-05
3.5 | -0.00098472 | -9.3304e-06 | 8.7261e-06
3.6 | 0.00069624 | -7.2308e-07 | 1.3926e-05
3.7 | -0.00091155 | 2.3128e-05 | 2.538e-05
3.8 | -0.0012931 | -7.0927e-06 | 6.7239e-06
3.9 | -0.00079389 | -2.0609e-05 | -7.7158e-06
4 | 0.00055781 | -1.0973e-05 | 2.224e-05
4.1 | -0.00043284 | -5.6697e-06 | -3.1341e-06
4.2 | -0.0026588 | -2.9054e-05 | -2.4757e-05
4.3 | 2.8016e-05 | 8.9403e-06 | 2.026e-05
4.4 | -0.0036194 | -1.7028e-05 | -2.4708e-06
4.5 | -0.0027102 | -1.871e-05 | -9.4521e-06
4.6 | -0.00048769 | -1.955e-06 | -4.593e-06
4.7 | -0.0042194 | -3.2971e-05 | -2.754e-05
4.8 | -0.0012467 | 1.9055e-06 | 1.7415e-05
4.9 | -0.0018775 | -4.2867e-06 | 1.1389e-05
5 | -0.0016237 | -6.7277e-06 | 2.455e-05
5.1 | -0.002625 | -7.6473e-06 | 1.5183e-05
5.2 | -0.0019332 | -9.712e-06 | 1.7421e-05
5.3 | 0.00056198 | 2.2699e-06 | 3.8578e-05
5.4 | -0.0023212 | -1.1156e-05 | 9.0994e-07
5.5 | -0.00026003 | 9.6435e-06 | 2.0655e-05
5.6 | -0.0023472 | -7.0705e-06 | 1.5295e-05
5.7 | -0.00093048 | -3.4355e-06 | 2.3535e-05
5.8 | -0.0011297 | 5.1784e-06 | 2.6801e-05
5.9 | -0.0042949 | -1.0649e-05 | 2.31e-05
6 | -0.0033476 | 3.8666e-06 | 3.8298e-05
6.1 | -0.0012673 | -1.011e-05 | 2.0713e-05
6.2 | -0.0021218 | -2.1903e-06 | 1.645e-05
6.3 | -0.0036403 | 4.5171e-06 | 1.2072e-05
6.4 | -0.0014123 | -1.4869e-05 | 2.0118e-05
6.5 | 0.00018629 | -1.8038e-06 | 4.0882e-05
6.6 | -0.0036154 | -1.8405e-05 | 1.6235e-05
6.7 | -0.0036381 | -1.6085e-05 | 1.6099e-05
6.8 | -0.001781 | -1.4193e-05 | -2.9619e-06
6.9 | -0.0036607 | -2.6592e-05 | 4.2303e-07
7 | -0.0029832 | -1.382e-05 | -9.6724e-06
7.1 | -0.0015834 | -2.6147e-05 | 7.6417e-07
7.2 | -0.0020499 | -3.5299e-05 | -1.258e-06
7.3 | -0.0033036 | -2.2509e-05 | 3.2441e-06
7.4 | -0.0061302 | -3.1262e-05 | -8.7352e-06
7.5 | -0.0036824 | -2.3795e-05 | 1.3772e-06
7.6 | -0.0028093 | -2.6331e-05 | 1.4381e-05
7.7 | -0.0022103 | -2.2405e-05 | 1.3644e-05
7.8 | -0.0035675 | -3.2262e-05 | 4.2158e-06
7.9 | -0.0046884 | -5.7643e-05 | -1.827e-05
8 | -0.0017064 | -2.4081e-05 | 1.0633e-05
8.1 | -0.0025755 | -1.1124e-05 | 2.0654e-05
8.2 | -0.0028143 | -2.6324e-05 | 2.6864e-05
8.3 | 0.00036788 | -2.254e-05 | 1.8192e-05
8.4 | -0.0012094 | -2.5064e-06 | 2.1639e-05
8.5 | -0.0011588 | -1.8214e-05 | 1.2696e-05
8.6 | -0.00030939 | -1.4281e-05 | 1.3346e-05
8.7 | -0.0013076 | -2.651e-05 | 4.341e-06
8.8 | -0.00017812 | -1.4688e-05 | 1.3689e-05
8.9 | -0.00071543 | -2.5209e-05 | 3.9942e-06
9 | -0.0020506 | -4.0255e-05 | 1.0616e-05
9.1 | -0.0014448 | -1.9916e-05 | 2.5329e-05
9.2 | -0.0033194 | -2.8247e-05 | 1.067e-05
9.3 | -0.0018109 | -8.2218e-06 | 2.1451e-05
9.4 | -0.0037823 | -2.2714e-05 | 2.3434e-06
9.5 | -0.0039453 | -2.8586e-05 | 1.5694e-07
9.6 | -0.0011255 | -1.415e-05 | 2.7582e-05
9.7 | -0.0015427 | -1.0483e-05 | 1.9348e-05
9.8 | -0.00071498 | -2.4819e-05 | 2.3023e-05
9.9 | -0.00014209 | -2.0288e-05 | 1.5013e-05
10 | -0.00084737 | -2.2237e-05 | 3.551e-06
10.1 | -0.0026599 | -2.1561e-05 | 2.9285e-06
10.2 | -0.00044166 | -1.3381e-05 | 1.6017e-05
10.3 | -3.1025e-05 | -1.7741e-05 | 2.4469e-05
10.4 | 0.010722 | 8.6968e-05 | 0.00012257
10.5 | 0.043119 | 0.00035293 | 0.00040713
10.6 | 0.061941 | 0.00061514 | 0.00063961
10.7 | 0.061609 | 0.00059863 | 0.00062158
10.8 | 0.059449 | 0.00056117 | 0.00058569
10.9 | 0.061264 | 0.0005792 | 0.0006074
11 | 0.068465 | 0.00062091 | 0.00064405
11.1 | 0.078242 | 0.00032985 | 0.00085438
11.2 | 0.088334 | 0.00024579 | 0.0010561
11.3 | 0.20752 | 0.001701 | 0.0021516
11.4 | 0.56283 | 0.0054442 | 0.0055389
11.5 | 0.98999 | 0.0096322 | 0.0097501
11.6 | 1.3246 | 0.01299 | 0.013119
11.7 | 1.5468 | 0.015203 | 0.015299
11.8 | 1.6849 | 0.01655 | 0.016656
11.9 | 1.7803 | 0.01751 | 0.017612
12 | 1.8627 | 0.018319 | 0.018417
12.1 | 1.9424 | 0.019082 | 0.019159
12.2 | 2.0161 | 0.019818 | 0.019903
12.3 | 2.0906 | 0.02054 | 0.020609
12.4 | 2.1628 | 0.02123 | 0.021306
12.5 | 2.2361 | 0.021942 | 0.022008
12.6 | 2.3065 | 0.022633 | 0.0227
12.7 | 2.3783 | 0.023376 | 0.023442
12.8 | 2.4511 | 0.024133 | 0.024192
12.9 | 2.5266 | 0.024902 | 0.024955
13 | 2.6002 | 0.025655 | 0.025709
13.1 | 2.6791 | 0.026438 | 0.026489
13.2 | 2.7645 | 0.027246 | 0.027291
13.3 | 2.8496 | 0.028094 | 0.028132
13.4 | 2.931 | 0.028943 | 0.02898
13.5 | 3.0184 | 0.029791 | 0.029831
13.6 | 3.109 | 0.030674 | 0.030697
13.7 | 3.1985 | 0.031535 | 0.031562
13.8 | 3.2902 | 0.032406 | 0.032429
13.9 | 3.3779 | 0.03327 | 0.033299
14 | 3.4661 | 0.034158 | 0.034183
14.1 | 3.5533 | 0.03504 | 0.035082
14.2 | 3.6389 | 0.035895 | 0.035915
14.3 | 3.7279 | 0.036788 | 0.036788
14.4 | 3.82 | 0.037726 | 0.037718
14.5 | 3.9172 | 0.038656 | 0.038671
14.6 | 4.013 | 0.03959 | 0.039595
14.7 | 4.1038 | 0.040488 | 0.040495
14.8 | 4.1952 | 0.041384 | 0.041375
14.9 | 4.2877 | 0.042252 | 0.042241
15 | 4.377 | 0.043113 | 0.043116
15.1 | 4.4713 | 0.044013 | 0.044019
15.2 | 4.5645 | 0.044918 | 0.044918
15.3 | 4.6583 | 0.045828 | 0.045851
15.4 | 4.7474 | 0.046732 | 0.046739
15.5 | 4.8367 | 0.047645 | 0.047649
15.6 | 4.9252 | 0.048562 | 0.048557
15.7 | 5.0177 | 0.049479 | 0.049481
15.8 | 5.1148 | 0.050403 | 0.050393
15.9 | 5.2037 | 0.05131 | 0.051305
16 | 5.2939 | 0.052218 | 0.052198
16.1 | 5.3887 | 0.053089 | 0.053088
16.2 | 5.4824 | 0.053991 | 0.053983
16.3 | 5.5738 | 0.054889 | 0.05489
16.4 | 5.6655 | 0.055786 | 0.055787
16.5 | 5.758 | 0.056691 | 0.056683
16.6 | 5.8499 | 0.057636 | 0.057627
16.7 | 5.941 | 0.058579 | 0.058589
16.8 | 6.0384 | 0.059508 | 0.059523
16.9 | 6.1336 | 0.060439 | 0.060447
17 | 6.2235 | 0.06131 | 0.061319
17.1 | 6.3195 | 0.062199 | 0.062205
17.2 | 6.4093 | 0.063068 | 0.063067
17.3 | 6.5033 | 0.063951 | 0.063943
17.4 | 6.5965 | 0.064827 | 0.064813
17.5 | 6.6899 | 0.065704 | 0.065703
17.6 | 6.7814 | 0.066602 | 0.066603
17.7 | 6.8785 | 0.067549 | 0.067551
17.8 | 6.9744 | 0.068487 | 0.068473
17.9 | 7.0654 | 0.069398 | 0.069378
18 | 7.1575 | 0.070304 | 0.0703
18.1 | 7.2468 | 0.071204 | 0.071194
18.2 | 7.3388 | 0.072112 | 0.072089
18.3 | 7.436 | 0.073018 | 0.073022
18.4 | 7.5265 | 0.073908 | 0.073908
18.5 | 7.6188 | 0.074817 | 0.074814
18.6 | 7.7158 | 0.075729 | 0.075723
18.7 | 7.8116 | 0.07664 | 0.076622
18.8 | 7.9027 | 0.077534 | 0.077519
18.9 | 7.9974 | 0.078462 | 0.078438
19 | 8.091 | 0.079372 | 0.079344
19.1 | 8.1855 | 0.080319 | 0.08029
19.2 | 8.2748 | 0.081243 | 0.081227
19.3 | 8.3645 | 0.082138 | 0.082118
19.4 | 8.4593 | 0.083048 | 0.083053
19.5 | 8.5538 | 0.083933 | 0.083927
19.6 | 8.6496 | 0.084837 | 0.084818
19.7 | 8.7447 | 0.085713 | 0.085678
19.8 | 8.8387 | 0.086608 | 0.086584
19.9 | 8.9319 | 0.087495 | 0.087467
20 | 9.0254 | 0.08841 | 0.088377
20.1 | 9.121 | 0.089344 | 0.08932
20.2 | 9.2137 | 0.090249 | 0.090229
20.3 | 9.3167 | 0.091167 | 0.091148
20.4 | 9.4156 | 0.092068 | 0.092038
20.5 | 9.5039 | 0.092996 | 0.092957
20.6 | 9.5962 | 0.093893 | 0.09387
20.7 | 9.6869 | 0.094786 | 0.094752
20.8 | 9.7787 | 0.095678 | 0.095642
20.9 | 9.873 | 0.096582 | 0.096559
21 | 9.9621 | 0.097508 | 0.097486
21.1 | 10.0518 | 0.098387 | 0.098374
21.2 | 10.1466 | 0.099277 | 0.099258
21.3 | 10.2402 | 0.10022 | 0.10019
21.4 | 10.3379 | 0.10116 | 0.10112
21.5 | 10.4295 | 0.10205 | 0.10202
21.6 | 10.521 | 0.10298 | 0.10298
21.7 | 10.6098 | 0.10387 | 0.10386
21.8 | 10.703 | 0.1048 | 0.10478
21.9 | 10.7955 | 0.1057 | 0.10569
22 | 10.8868 | 0.10658 | 0.10656
22.1 | 10.9856 | 0.10749 | 0.10748
22.2 | 11.0786 | 0.10842 | 0.10839
22.3 | 11.1696 | 0.10932 | 0.1093
22.4 | 11.2634 | 0.11022 | 0.11021
22.5 | 11.3621 | 0.11115 | 0.11116
22.6 | 11.4535 | 0.11207 | 0.11206
22.7 | 11.5486 | 0.11297 | 0.11296
22.8 | 11.6451 | 0.11389 | 0.1139
22.9 | 11.7385 | 0.11479 | 0.1148
23 | 11.8288 | 0.1157 | 0.11571
23.1 | 11.9204 | 0.1166 | 0.11659
23.2 | 12.0101 | 0.11751 | 0.1175
23.3 | 12.1051 | 0.11839 | 0.11841
23.4 | 12.1921 | 0.11925 | 0.11926
23.5 | 12.2853 | 0.12018 | 0.12019
23.6 | 12.3777 | 0.12108 | 0.12109
23.7 | 12.4747 | 0.12204 | 0.12204
23.8 | 12.5703 | 0.12297 | 0.12297
23.9 | 12.667 | 0.1239 | 0.12391
24 | 12.76 | 0.12478 | 0.12479
24.1 | 12.8491 | 0.12569 | 0.12571
24.2 | 12.9424 | 0.12663 | 0.12664
24.3 | 13.0368 | 0.12754 | 0.12754
24.4 | 13.1279 | 0.12842 | 0.12844
24.5 | 13.2187 | 0.12931 | 0.12932
24.6 | 13.3157 | 0.13025 | 0.13026
24.7 | 13.4081 | 0.13116 | 0.13114
24.8 | 13.5038 | 0.13206 | 0.13206
24.9 | 13.5976 | 0.13298 | 0.133
25 | 13.6971 | 0.13393 | 0.13394
25.1 | 13.7889 | 0.13482 | 0.13482
25.2 | 13.8849 | 0.13574 | 0.13575
25.3 | 13.9818 | 0.13667 | 0.13667
25.4 | 14.0785 | 0.13758 | 0.13758
25.5 | 14.1664 | 0.13847 | 0.13849
25.6 | 14.2564 | 0.13935 | 0.13937
25.7 | 14.3441 | 0.14025 | 0.14027
25.8 | 14.4358 | 0.14114 | 0.14115
25.9 | 14.5327 | 0.14207 | 0.14207
26 | 14.6247 | 0.14299 | 0.143
26.1 | 14.7161 | 0.14392 | 0.14394
26.2 | 14.8096 | 0.14484 | 0.14485
26.3 | 14.9025 | 0.14572 | 0.14573
26.4 | 14.9958 | 0.14662 | 0.14662
26.5 | 15.0928 | 0.14757 | 0.14755
26.6 | 15.1816 | 0.14843 | 0.14842
26.7 | 15.2703 | 0.14935 | 0.14933
26.8 | 15.3653 | 0.15029 | 0.15028
26.9 | 15.4612 | 0.15121 | 0.15121
27 | 15.551 | 0.15208 | 0.15208
27.1 | 15.6476 | 0.15302 | 0.15301
27.2 | 15.7431 | 0.15395 | 0.15393
27.3 | 15.8378 | 0.1549 | 0.15487
27.4 | 15.9315 | 0.1558 | 0.15577
27.5 | 16.0265 | 0.15669 | 0.15666
27.6 | 16.1187 | 0.15758 | 0.15753
27.7 | 16.2112 | 0.15847 | 0.15841
27.8 | 16.311 | 0.15942 | 0.15939
27.9 | 16.4053 | 0.16033 | 0.16031
28 | 16.4945 | 0.16125 | 0.16121
28.1 | 16.5835 | 0.16215 | 0.16209
28.2 | 16.674 | 0.16306 | 0.16302
28.3 | 16.77 | 0.16397 | 0.16394
28.4 | 16.8676 | 0.16491 | 0.16486
28.5 | 16.9581 | 0.16584 | 0.16577
28.6 | 17.0486 | 0.16673 | 0.16666
28.7 | 17.1413 | 0.16762 | 0.16756
28.8 | 17.2342 | 0.16852 | 0.16848
28.9 | 17.3308 | 0.16943 | 0.16939
29 | 17.4265 | 0.17034 | 0.1703
29.1 | 17.5209 | 0.17127 | 0.17124
29.2 | 17.6122 | 0.17216 | 0.17213
29.3 | 17.7016 | 0.17308 | 0.17304
29.4 | 17.7967 | 0.174 | 0.17394
29.5 | 17.8901 | 0.17492 | 0.17487
29.6 | 17.9854 | 0.17584 | 0.1758
29.7 | 18.0823 | 0.17674 | 0.17671
29.8 | 18.1766 | 0.17765 | 0.17762
29.9 | 18.2674 | 0.17855 | 0.17849
30 | 18.3611 | 0.17947 | 0.17942
30.1 | 18.4575 | 0.18039 | 0.18034
30.2 | 18.5524 | 0.18129 | 0.18123
30.3 | 18.6461 | 0.18222 | 0.18216
30.4 | 18.7447 | 0.18309 | 0.18305
30.5 | 18.8344 | 0.18401 | 0.18395
30.6 | 18.927 | 0.18495 | 0.18491
30.7 | 19.0174 | 0.18587 | 0.18581
30.8 | 19.1085 | 0.18678 | 0.18671
30.9 | 19.207 | 0.1877 | 0.18764
31 | 19.2947 | 0.18859 | 0.18855
31.1 | 19.3872 | 0.18951 | 0.18948
31.2 | 19.4808 | 0.1904 | 0.19038
31.3 | 19.574 | 0.1913 | 0.19129
31.4 | 19.669 | 0.19222 | 0.19222
31.5 | 19.765 | 0.19314 | 0.19313
31.6 | 19.8539 | 0.19405 | 0.19405
31.7 | 19.943 | 0.19499 | 0.19497
31.8 | 20.0329 | 0.19588 | 0.19586
31.9 | 20.1249 | 0.19679 | 0.19677
32 | 20.2158 | 0.1977 | 0.19769
32.1 | 20.312 | 0.19859 | 0.1986
32.2 | 20.4108 | 0.19949 | 0.19951
32.3 | 20.5007 | 0.2004 | 0.20041
32.4 | 20.5956 | 0.20131 | 0.20133
32.5 | 20.6898 | 0.20219 | 0.2022
32.6 | 20.7808 | 0.20306 | 0.20309
32.7 | 20.8788 | 0.20401 | 0.20403
32.8 | 20.9736 | 0.20494 | 0.20497
32.9 | 21.0649 | 0.20586 | 0.20589
33 | 21.1568 | 0.20679 | 0.2068
33.1 | 21.2492 | 0.20772 | 0.20773
33.2 | 21.3387 | 0.20863 | 0.20862
33.3 | 21.4319 | 0.20956 | 0.20953
33.4 | 21.5294 | 0.2105 | 0.21047
33.5 | 21.622 | 0.21142 | 0.21138
33.6 | 21.7115 | 0.21233 | 0.21226
33.7 | 21.8066 | 0.21328 | 0.2132
33.8 | 21.9014 | 0.2142 | 0.2141
33.9 | 21.9931 | 0.21511 | 0.215
34 | 22.0862 | 0.21604 | 0.2159
34.1 | 22.1801 | 0.21695 | 0.21682
34.2 | 22.2707 | 0.2179 | 0.21775
34.3 | 22.3608 | 0.21882 | 0.21865
34.4 | 22.4593 | 0.21979 | 0.21962
34.5 | 22.5513 | 0.2207 | 0.22051
34.6 | 22.6478 | 0.22163 | 0.22142
34.7 | 22.7461 | 0.22256 | 0.22234
34.8 | 22.8385 | 0.22348 | 0.22326
34.9 | 22.9288 | 0.22437 | 0.22412
35 | 23.0236 | 0.2253 | 0.22504
35.1 | 23.1175 | 0.22623 | 0.22595
35.2 | 23.2116 | 0.22714 | 0.22686
35.3 | 23.3044 | 0.22806 | 0.22779
35.4 | 23.4032 | 0.22901 | 0.22873
35.5 | 23.4934 | 0.22994 | 0.22965
35.6 | 23.5805 | 0.23083 | 0.23054
35.7 | 23.6734 | 0.23176 | 0.23144
35.8 | 23.7634 | 0.23268 | 0.23235
35.9 | 23.8591 | 0.23357 | 0.23324
36 | 23.9516 | 0.2345 | 0.23415
36.1 | 24.0399 | 0.2354 | 0.23504
36.2 | 24.1337 | 0.23634 | 0.23598
36.3 | 24.2273 | 0.23725 | 0.23687
36.4 | 24.3216 | 0.2382 | 0.23781
36.5 | 24.418 | 0.23914 | 0.23875
36.6 | 24.5161 | 0.24007 | 0.23967
36.7 | 24.603 | 0.241 | 0.24058
36.8 | 24.6934 | 0.24188 | 0.24148
36.9 | 24.7855 | 0.24277 | 0.24236
37 | 24.8737 | 0.24366 | 0.24322
37.1 | 24.9717 | 0.24459 | 0.24416
37.2 | 25.0684 | 0.24552 | 0.24506
37.3 | 25.1623 | 0.24641 | 0.24597
37.4 | 25.2549 | 0.24733 | 0.24686
37.5 | 25.3493 | 0.24827 | 0.2478
37.6 | 25.445 | 0.24922 | 0.24873
37.7 | 25.5406 | 0.25014 | 0.24963
37.8 | 25.6385 | 0.2511 | 0.25057
37.9 | 25.7314 | 0.25202 | 0.2515
38 | 25.8235 | 0.25293 | 0.2524
38.1 | 25.9112 | 0.25384 | 0.25329
38.2 | 26.0043 | 0.25478 | 0.2542
38.3 | 26.0967 | 0.25569 | 0.25511
38.4 | 26.1919 | 0.25662 | 0.25604
38.5 | 26.2841 | 0.25755 | 0.25694
38.6 | 26.3768 | 0.25846 | 0.25786
38.7 | 26.4659 | 0.25937 | 0.25873
38.8 | 26.5598 | 0.2603 | 0.25965
38.9 | 26.6575 | 0.26123 | 0.2606
39 | 26.7508 | 0.26213 | 0.2615
39.1 | 26.8455 | 0.26304 | 0.2624
39.2 | 26.9397 | 0.26401 | 0.26335
39.3 | 27.0329 | 0.26492 | 0.26428
39.4 | 27.1232 | 0.26579 | 0.26513
39.5 | 27.2158 | 0.26672 | 0.26605
39.6 | 27.3097 | 0.26763 | 0.26695
39.7 | 27.4043 | 0.26854 | 0.26787
39.8 | 27.4978 | 0.26947 | 0.26878
39.9 | 27.5917 | 0.27038 | 0.26971
40 | 27.6892 | 0.27132 | 0.27064
40.1 | 27.7814 | 0.27224 | 0.27156
40.2 | 27.8754 | 0.27298 | 0.27251
40.3 | 27.9701 | 0.27359 | 0.27366
40.4 | 28.0718 | 0.27457 | 0.27457
40.5 | 28.1726 | 0.27586 | 0.27528
40.6 | 28.2632 | 0.27679 | 0.27615
40.7 | 28.3526 | 0.27767 | 0.27703
40.8 | 28.4393 | 0.27857 | 0.27794
40.9 | 28.5323 | 0.27946 | 0.27883
41 | 28.6288 | 0.28036 | 0.27976
41.1 | 28.7199 | 0.28129 | 0.28071
41.2 | 28.81 | 0.28218 | 0.28163
41.3 | 28.9036 | 0.28305 | 0.28252
41.4 | 28.9994 | 0.28395 | 0.28344
41.5 | 29.0929 | 0.28482 | 0.28433
41.6 | 29.1888 | 0.28569 | 0.28524
41.7 | 29.2774 | 0.28658 | 0.28615
41.8 | 29.3686 | 0.2875 | 0.28707
41.9 | 29.4604 | 0.28837 | 0.28796
42 | 29.5518 | 0.28928 | 0.28887
42.1 | 29.6431 | 0.29015 | 0.28977
42.2 | 29.7406 | 0.29108 | 0.29068
42.3 | 29.833 | 0.29197 | 0.2916
42.4 | 29.9264 | 0.29289 | 0.29252
42.5 | 30.0207 | 0.29381 | 0.29344
42.6 | 30.1164 | 0.29473 | 0.29436
42.7 | 30.211 | 0.29562 | 0.29528
42.8 | 30.3065 | 0.29654 | 0.29619
42.9 | 30.4027 | 0.29745 | 0.29711
43 | 30.4974 | 0.29834 | 0.29802
43.1 | 30.5832 | 0.29923 | 0.29894
43.2 | 30.6762 | 0.30014 | 0.29988
43.3 | 30.763 | 0.301 | 0.30074
43.4 | 30.8565 | 0.30191 | 0.30166
43.5 | 30.9499 | 0.3028 | 0.30256
43.6 | 31.0402 | 0.30368 | 0.30349
43.7 | 31.1363 | 0.30457 | 0.30442
43.8 | 31.2327 | 0.30545 | 0.30532
43.9 | 31.3272 | 0.30636 | 0.30625
44 | 31.426 | 0.30728 | 0.30719
44.1 | 31.5179 | 0.30813 | 0.30807
44.2 | 31.6103 | 0.30903 | 0.30899
44.3 | 31.6981 | 0.30991 | 0.30991
44.4 | 31.7909 | 0.31081 | 0.31081
44.5 | 31.8851 | 0.31174 | 0.31176
44.6 | 31.9778 | 0.31262 | 0.31266
44.7 | 32.0782 | 0.31354 | 0.3136
44.8 | 32.1697 | 0.31443 | 0.31448
44.9 | 32.2634 | 0.31528 | 0.3154
45 | 32.3582 | 0.31619 | 0.31633
45.1 | 32.453 | 0.31707 | 0.31724
45.2 | 32.5461 | 0.31793 | 0.31814
45.3 | 32.6413 | 0.31883 | 0.31905
45.4 | 32.7402 | 0.31973 | 0.31999
45.5 | 32.8333 | 0.32063 | 0.32091
45.6 | 32.9244 | 0.32156 | 0.32188
45.7 | 33.017 | 0.32244 | 0.32278
45.8 | 33.1028 | 0.32333 | 0.32368
45.9 | 33.195 | 0.32422 | 0.32456
46 | 33.2914 | 0.32512 | 0.32546
46.1 | 33.3816 | 0.32599 | 0.32636
46.2 | 33.4715 | 0.32688 | 0.32725
46.3 | 33.5663 | 0.32777 | 0.32817
46.4 | 33.6584 | 0.32866 | 0.32906
46.5 | 33.753 | 0.32955 | 0.32997
46.6 | 33.8458 | 0.33043 | 0.33086
46.7 | 33.9413 | 0.33138 | 0.33182
46.8 | 34.0342 | 0.33228 | 0.33276
46.9 | 34.126 | 0.33317 | 0.33368
47 | 34.2166 | 0.33401 | 0.33456
47.1 | 34.3059 | 0.33489 | 0.33546
47.2 | 34.4048 | 0.33578 | 0.33641
47.3 | 34.5024 | 0.33668 | 0.3373
47.4 | 34.5937 | 0.33754 | 0.3382
47.5 | 34.6892 | 0.33845 | 0.33914
47.6 | 34.7812 | 0.33931 | 0.34002
47.7 | 34.8793 | 0.34023 | 0.34096
47.8 | 34.9737 | 0.34113 | 0.34187
47.9 | 35.0714 | 0.34206 | 0.34281
48 | 35.1625 | 0.34296 | 0.34373
48.1 | 35.2522 | 0.3439 | 0.34467
48.2 | 35.3452 | 0.34478 | 0.34559
48.3 | 35.436 | 0.34565 | 0.34649
48.4 | 35.5299 | 0.34655 | 0.3474
48.5 | 35.6265 | 0.34742 | 0.34832
48.6 | 35.7187 | 0.34829 | 0.34921
48.7 | 35.8107 | 0.34916 | 0.35013
48.8 | 35.905 | 0.35005 | 0.35103
48.9 | 35.9975 | 0.35094 | 0.35193
49 | 36.0926 | 0.35183 | 0.35286
49.1 | 36.1872 | 0.35273 | 0.3538
49.2 | 36.2791 | 0.35361 | 0.35472
49.3 | 36.3683 | 0.35448 | 0.35562
49.4 | 36.4574 | 0.35535 | 0.3565
49.5 | 36.555 | 0.35624 | 0.35742
49.6 | 36.6468 | 0.35714 | 0.35834
49.7 | 36.7459 | 0.35805 | 0.35927
49.8 | 36.8445 | 0.35896 | 0.3602
49.9 | 36.9356 | 0.35983 | 0.3611
50 | 37.0272 | 0.36071 | 0.36202
50.1 | 37.1207 | 0.36162 | 0.36293
50.2 | 37.2126 | 0.36248 | 0.36381
50.3 | 37.3077 | 0.36339 | 0.36477
50.4 | 37.403 | 0.36431 | 0.36569
50.5 | 37.5022 | 0.36521 | 0.3666
50.6 | 37.595 | 0.36611 | 0.36754
50.7 | 37.685 | 0.36701 | 0.36844
50.8 | 37.7724 | 0.36791 | 0.36936
50.9 | 37.8625 | 0.36877 | 0.37023
51 | 37.9564 | 0.36965 | 0.37113
51.1 | 38.0472 | 0.37054 | 0.37204
51.2 | 38.1389 | 0.37146 | 0.37299
51.3 | 38.2327 | 0.37237 | 0.37391
51.4 | 38.3271 | 0.37329 | 0.37482
51.5 | 38.4228 | 0.37425 | 0.37577
51.6 | 38.5203 | 0.37515 | 0.3767
51.7 | 38.6127 | 0.37606 | 0.37762
51.8 | 38.7002 | 0.37694 | 0.37854
51.9 | 38.7889 | 0.37779 | 0.37944
52 | 38.881 | 0.37865 | 0.38033
52.1 | 38.973 | 0.37953 | 0.38124
52.2 | 39.0685 | 0.3804 | 0.38216
52.3 | 39.1657 | 0.38128 | 0.38308
52.4 | 39.2559 | 0.38216 | 0.384
52.5 | 39.3497 | 0.38307 | 0.38494
52.6 | 39.4428 | 0.38393 | 0.38582
52.7 | 39.5363 | 0.38481 | 0.38675
52.8 | 39.6351 | 0.38574 | 0.3877
52.9 | 39.7304 | 0.38664 | 0.38861
53 | 39.8262 | 0.38753 | 0.38954
53.1 | 39.9154 | 0.38841 | 0.39044
53.2 | 40.0094 | 0.38928 | 0.39136
53.3 | 40.0963 | 0.39015 | 0.39224
53.4 | 40.1899 | 0.39104 | 0.39318
53.5 | 40.2834 | 0.39192 | 0.39407
53.6 | 40.375 | 0.39283 | 0.39499
53.7 | 40.4633 | 0.39372 | 0.39589
53.8 | 40.5581 | 0.39463 | 0.39681
53.9 | 40.652 | 0.39554 | 0.39773
54 | 40.7442 | 0.39642 | 0.39864
54.1 | 40.8443 | 0.39733 | 0.39959
54.2 | 40.9393 | 0.39821 | 0.4005
54.3 | 41.0274 | 0.39909 | 0.40141
54.4 | 41.1195 | 0.39998 | 0.40233
54.5 | 41.2129 | 0.40083 | 0.40324
54.6 | 41.3057 | 0.40173 | 0.40414
54.7 | 41.4007 | 0.40263 | 0.40508
54.8 | 41.4976 | 0.40354 | 0.40603
54.9 | 41.5889 | 0.4044 | 0.40693
55 | 41.6827 | 0.40526 | 0.40784
55.1 | 41.7762 | 0.40616 | 0.40876
55.2 | 41.8713 | 0.40705 | 0.40969
55.3 | 41.9653 | 0.40791 | 0.41058
55.4 | 42.059 | 0.40878 | 0.41147
55.5 | 42.1547 | 0.40967 | 0.41241
55.6 | 42.2478 | 0.41059 | 0.41332
55.7 | 42.3372 | 0.41146 | 0.41422
55.8 | 42.4276 | 0.4123 | 0.41512
55.9 | 42.5216 | 0.4132 | 0.41605
56 | 42.6139 | 0.41404 | 0.41696
56.1 | 42.7071 | 0.41492 | 0.41787
56.2 | 42.7973 | 0.41582 | 0.41881
56.3 | 42.8902 | 0.41669 | 0.41973
56.4 | 42.9866 | 0.41758 | 0.42065
56.5 | 43.0764 | 0.41846 | 0.42154
56.6 | 43.171 | 0.41934 | 0.42245
56.7 | 43.2689 | 0.42024 | 0.42338
56.8 | 43.3585 | 0.42111 | 0.42427
56.9 | 43.4451 | 0.422 | 0.42518
57 | 43.5397 | 0.4229 | 0.4261
57.1 | 43.6294 | 0.42376 | 0.42701
57.2 | 43.7232 | 0.42467 | 0.42795
57.3 | 43.8204 | 0.42554 | 0.42886
57.4 | 43.9136 | 0.42643 | 0.42978
57.5 | 44.0092 | 0.42731 | 0.4307
57.6 | 44.1027 | 0.42816 | 0.43161
57.7 | 44.1968 | 0.42904 | 0.43253
57.8 | 44.2934 | 0.42996 | 0.43345
57.9 | 44.391 | 0.43086 | 0.43439
58 | 44.487 | 0.43178 | 0.43531
58.1 | 44.5753 | 0.43267 | 0.4362
58.2 | 44.6656 | 0.43357 | 0.4371
58.3 | 44.7571 | 0.43449 | 0.43803
58.4 | 44.8478 | 0.4354 | 0.43895
58.5 | 44.9427 | 0.43629 | 0.43986
58.6 | 45.0397 | 0.43716 | 0.44078
58.7 | 45.1294 | 0.43802 | 0.44168
58.8 | 45.223 | 0.43893 | 0.44261
58.9 | 45.3168 | 0.43984 | 0.44351
59 | 45.413 | 0.44075 | 0.44446
59.1 | 45.5092 | 0.44165 | 0.44538
59.2 | 45.6014 | 0.44252 | 0.44627
59.3 | 45.6917 | 0.44341 | 0.44719
59.4 | 45.7831 | 0.4443 | 0.44814
59.5 | 45.8798 | 0.44519 | 0.44905
59.6 | 45.9697 | 0.44606 | 0.44995
59.7 | 46.0665 | 0.44694 | 0.45088
59.8 | 46.163 | 0.44783 | 0.4518
59.9 | 46.2566 | 0.44874 | 0.45271
60 | 46.3496 | 0.44958 | 0.45359
60.1 | 46.4445 | 0.45047 | 0.45453
60.2 | 46.5376 | 0.45136 | 0.45546
60.3 | 46.633 | 0.45225 | 0.45639
60.4 | 46.7282 | 0.45315 | 0.45732
60.5 | 46.829 | 0.45401 | 0.45822
60.6 | 46.9273 | 0.4549 | 0.45917
60.7 | 47.0152 | 0.45575 | 0.46007
60.8 | 47.1064 | 0.45659 | 0.46098
60.9 | 47.194 | 0.45739 | 0.46187
61 | 47.2896 | 0.45825 | 0.46277
61.1 | 47.3847 | 0.45905 | 0.46371
61.2 | 47.4741 | 0.45984 | 0.46464
61.3 | 47.5663 | 0.46063 | 0.46554
61.4 | 47.6603 | 0.46146 | 0.46646
61.5 | 47.7503 | 0.46227 | 0.46735
61.6 | 47.8479 | 0.46312 | 0.46831
61.7 | 47.9445 | 0.46387 | 0.46922
61.8 | 48.0316 | 0.46469 | 0.47012
61.9 | 48.1224 | 0.46561 | 0.47107
62 | 48.2129 | 0.46644 | 0.472
62.1 | 48.3052 | 0.46732 | 0.4729
62.2 | 48.401 | 0.46821 | 0.47381
62.3 | 48.4962 | 0.469 | 0.47473
62.4 | 48.5917 | 0.46979 | 0.47565
62.5 | 48.6834 | 0.47056 | 0.47657
62.6 | 48.7766 | 0.47138 | 0.47745
62.7 | 48.8732 | 0.4723 | 0.4784
62.8 | 48.9675 | 0.47322 | 0.47932
62.9 | 49.061 | 0.47406 | 0.48022
63 | 49.157 | 0.47491 | 0.48116
63.1 | 49.2516 | 0.47581 | 0.48211
63.2 | 49.3399 | 0.47671 | 0.483
63.3 | 49.4337 | 0.47762 | 0.48392
63.4 | 49.5239 | 0.47851 | 0.48483
63.5 | 49.6165 | 0.47942 | 0.48574
63.6 | 49.7111 | 0.48033 | 0.48664
63.7 | 49.8032 | 0.48121 | 0.48754
63.8 | 49.8935 | 0.48207 | 0.48844
63.9 | 49.9852 | 0.48295 | 0.48936
64 | 50.0793 | 0.48388 | 0.49029
64.1 | 50.175 | 0.4848 | 0.49124
64.2 | 50.2725 | 0.48571 | 0.49218
64.3 | 50.3641 | 0.48662 | 0.4931
64.4 | 50.4554 | 0.4875 | 0.49401
64.5 | 50.548 | 0.48842 | 0.49493
64.6 | 50.6415 | 0.4893 | 0.49584
64.7 | 50.7334 | 0.49021 | 0.49676
64.8 | 50.8297 | 0.49112 | 0.49767
64.9 | 50.9267 | 0.49203 | 0.49861
65 | 51.0198 | 0.49294 | 0.49951
65.1 | 51.1115 | 0.49386 | 0.50043
65.2 | 51.2069 | 0.49475 | 0.50133
65.3 | 51.2965 | 0.49566 | 0.50224
65.4 | 51.3929 | 0.49658 | 0.50319
65.5 | 51.4896 | 0.49748 | 0.5041
65.6 | 51.586 | 0.49837 | 0.50503
65.7 | 51.6775 | 0.49927 | 0.50594
65.8 | 51.7685 | 0.50016 | 0.50684
65.9 | 51.8578 | 0.50104 | 0.50774
66 | 51.9498 | 0.50195 | 0.50864
66.1 | 52.0445 | 0.50285 | 0.50955
66.2 | 52.1354 | 0.50376 | 0.51049
66.3 | 52.2281 | 0.50467 | 0.51142
66.4 | 52.3219 | 0.50559 | 0.51234
66.5 | 52.4136 | 0.50651 | 0.51326
66.6 | 52.5115 | 0.50747 | 0.5142
66.7 | 52.6087 | 0.50842 | 0.51512
66.8 | 52.7024 | 0.50935 | 0.51605
66.9 | 52.7906 | 0.51026 | 0.51696
67 | 52.8836 | 0.51116 | 0.51789
67.1 | 52.9753 | 0.51206 | 0.51877
67.2 | 53.0665 | 0.51295 | 0.51969
67.3 | 53.1601 | 0.51385 | 0.52058
67.4 | 53.2557 | 0.51476 | 0.52148
67.5 | 53.3487 | 0.5157 | 0.52243
67.6 | 53.443 | 0.51663 | 0.52336
67.7 | 53.5393 | 0.51757 | 0.52429
67.8 | 53.6345 | 0.5185 | 0.52522
67.9 | 53.7293 | 0.51939 | 0.52614
68 | 53.8233 | 0.52028 | 0.52706
68.1 | 53.917 | 0.52117 | 0.52796
68.2 | 54.0072 | 0.52209 | 0.52888
68.3 | 54.0978 | 0.52295 | 0.52977
68.4 | 54.188 | 0.52386 | 0.53069
68.5 | 54.2815 | 0.52477 | 0.53161
68.6 | 54.3778 | 0.52569 | 0.53253
68.7 | 54.4697 | 0.52662 | 0.53345
68.8 | 54.562 | 0.52756 | 0.53439
68.9 | 54.6592 | 0.52852 | 0.53534
69 | 54.7508 | 0.52944 | 0.53626
69.1 | 54.8468 | 0.53038 | 0.53719
69.2 | 54.9425 | 0.5313 | 0.5381
69.3 | 55.0353 | 0.53219 | 0.539
69.4 | 55.128 | 0.5331 | 0.53991
69.5 | 55.2173 | 0.53401 | 0.54082
69.6 | 55.3087 | 0.53488 | 0.54172
69.7 | 55.4015 | 0.53577 | 0.54262
69.8 | 55.4947 | 0.53669 | 0.54355
69.9 | 55.5895 | 0.53759 | 0.54447
70 | 55.6857 | 0.5385 | 0.54543
70.1 | 55.7763 | 0.53941 | 0.54632
70.2 | 55.8735 | 0.54031 | 0.54724
70.3 | 55.9699 | 0.54123 | 0.54818
70.4 | 56.0641 | 0.54213 | 0.54911
70.5 | 56.159 | 0.54303 | 0.55003
70.6 | 56.2592 | 0.54395 | 0.55096
70.7 | 56.352 | 0.54484 | 0.55186
70.8 | 56.4401 | 0.54575 | 0.55276
70.9 | 56.5261 | 0.54663 | 0.55367
71 | 56.6166 | 0.54756 | 0.5546
71.1 | 56.7128 | 0.54813 | 0.55568
71.2 | 56.8052 | 0.5489 | 0.55675
71.3 | 56.8966 | 0.5501 | 0.55756
71.4 | 56.9898 | 0.55121 | 0.55829
71.5 | 57.085 | 0.55213 | 0.55922
71.6 | 57.1787 | 0.55306 | 0.56016
71.7 | 57.2751 | 0.55395 | 0.56109
71.8 | 57.3664 | 0.55485 | 0.56199
71.9 | 57.4533 | 0.55574 | 0.56289
72 | 57.5449 | 0.55664 | 0.56382
72.1 | 57.6392 | 0.55754 | 0.56477
72.2 | 57.7308 | 0.55846 | 0.5657
72.3 | 57.8279 | 0.55938 | 0.56663
72.4 | 57.9233 | 0.56028 | 0.56754
72.5 | 58.014 | 0.56115 | 0.56842
72.6 | 58.1046 | 0.56204 | 0.56934
72.7 | 58.1997 | 0.56296 | 0.57027
72.8 | 58.2941 | 0.56386 | 0.57118
72.9 | 58.3903 | 0.5648 | 0.57212
73 | 58.4855 | 0.5657 | 0.57302
73.1 | 58.5819 | 0.56661 | 0.57395
73.2 | 58.6705 | 0.56753 | 0.57487
73.3 | 58.7618 | 0.56844 | 0.57579
73.4 | 58.8526 | 0.56937 | 0.57672
73.5 | 58.9427 | 0.57027 | 0.57762
73.6 | 59.0394 | 0.57117 | 0.57855
73.7 | 59.1311 | 0.57209 | 0.57947
73.8 | 59.2212 | 0.57298 | 0.58038
73.9 | 59.3139 | 0.57388 | 0.58128
74 | 59.4105 | 0.5748 | 0.58222
74.1 | 59.5036 | 0.57568 | 0.58313
74.2 | 59.5997 | 0.57658 | 0.58405
74.3 | 59.6957 | 0.57748 | 0.58498
74.4 | 59.7858 | 0.57838 | 0.58591
74.5 | 59.8764 | 0.5793 | 0.58684
74.6 | 59.9734 | 0.5802 | 0.58777
74.7 | 60.063 | 0.58112 | 0.58868
74.8 | 60.1575 | 0.58203 | 0.58961
74.9 | 60.2541 | 0.58291 | 0.59053
75 | 60.3469 | 0.58379 | 0.59141
75.1 | 60.4374 | 0.58467 | 0.5923
75.2 | 60.5318 | 0.58558 | 0.59322
75.3 | 60.6263 | 0.58646 | 0.59413
75.4 | 60.7189 | 0.5874 | 0.59507
75.5 | 60.8153 | 0.5883 | 0.59599
75.6 | 60.9123 | 0.58921 | 0.5969
75.7 | 61.0058 | 0.59014 | 0.59785
75.8 | 61.0944 | 0.59106 | 0.59877
75.9 | 61.1859 | 0.59197 | 0.59971
76 | 61.2779 | 0.59286 | 0.60062
76.1 | 61.3724 | 0.59375 | 0.60154
76.2 | 61.4661 | 0.59469 | 0.60246
76.3 | 61.5563 | 0.59559 | 0.60337
76.4 | 61.6466 | 0.59649 | 0.60429
76.5 | 61.7417 | 0.59742 | 0.60521
76.6 | 61.8372 | 0.59834 | 0.60616
76.7 | 61.934 | 0.59924 | 0.60709
76.8 | 62.03 | 0.60014 | 0.60801
76.9 | 62.1168 | 0.60103 | 0.60892
77 | 62.2079 | 0.60193 | 0.60982
77.1 | 62.3008 | 0.60281 | 0.61074
77.2 | 62.3919 | 0.60371 | 0.61167
77.3 | 62.4856 | 0.6046 | 0.61256
77.4 | 62.5825 | 0.60551 | 0.61348
77.5 | 62.6762 | 0.60639 | 0.61441
77.6 | 62.768 | 0.60729 | 0.6153
77.7 | 62.8622 | 0.60819 | 0.61621
77.8 | 62.9573 | 0.60911 | 0.61714
77.9 | 63.0543 | 0.61005 | 0.6181
78 | 63.1514 | 0.61093 | 0.61902
78.1 | 63.2417 | 0.61184 | 0.61994
78.2 | 63.3354 | 0.61278 | 0.62088
78.3 | 63.426 | 0.61369 | 0.62181
78.4 | 63.5174 | 0.61459 | 0.62272
78.5 | 63.6074 | 0.61548 | 0.6236
78.6 | 63.7024 | 0.61641 | 0.62454
78.7 | 63.7989 | 0.61733 | 0.62547
78.8 | 63.8886 | 0.61824 | 0.62637
78.9 | 63.9825 | 0.61914 | 0.62728
79 | 64.078 | 0.62007 | 0.62823
79.1 | 64.17 | 0.62098 | 0.62915
79.2 | 64.2672 | 0.62191 | 0.6301
79.3 | 64.3599 | 0.62283 | 0.63101
79.4 | 64.4519 | 0.62376 | 0.63194
79.5 | 64.5447 | 0.62467 | 0.63285
79.6 | 64.6376 | 0.62559 | 0.63376
79.7 | 64.7296 | 0.62648 | 0.63466
79.8 | 64.8226 | 0.62737 | 0.63558
79.9 | 64.9191 | 0.62828 | 0.6365
80 | 65.0132 | 0.62922 | 0.63742
80.1 | 65.1075 | 0.63015 | 0.63836
80.2 | 65.2011 | 0.63105 | 0.63928
80.3 | 65.2919 | 0.63195 | 0.64019
80.4 | 65.3851 | 0.63286 | 0.64112
80.5 | 65.481 | 0.63376 | 0.64204
80.6 | 65.5805 | 0.63465 | 0.64294
80.7 | 65.6795 | 0.63557 | 0.64387
80.8 | 65.769 | 0.63648 | 0.6448
80.9 | 65.8605 | 0.63738 | 0.64571
81 | 65.9501 | 0.63829 | 0.64664
81.1 | 66.0461 | 0.63919 | 0.64757
81.2 | 66.1412 | 0.64009 | 0.64849
81.3 | 66.2299 | 0.64102 | 0.64943
81.4 | 66.3226 | 0.64193 | 0.65036
81.5 | 66.4182 | 0.64285 | 0.6513
81.6 | 66.5109 | 0.64377 | 0.65222
81.7 | 66.6073 | 0.64469 | 0.65317
81.8 | 66.7025 | 0.6456 | 0.65409
81.9 | 66.7933 | 0.64651 | 0.65501
82 | 66.8828 | 0.64742 | 0.65594
82.1 | 66.9749 | 0.64832 | 0.65683
82.2 | 67.0655 | 0.6492 | 0.65771
82.3 | 67.1584 | 0.65009 | 0.65863
82.4 | 67.2562 | 0.65099 | 0.65955
82.5 | 67.3482 | 0.65189 | 0.66047
82.6 | 67.4401 | 0.6528 | 0.66139
82.7 | 67.5337 | 0.65373 | 0.66233
82.8 | 67.6302 | 0.65465 | 0.66329
82.9 | 67.7266 | 0.65558 | 0.66423
83 | 67.8222 | 0.65646 | 0.66513
83.1 | 67.9132 | 0.65733 | 0.66602
83.2 | 68.0056 | 0.65821 | 0.66693
83.3 | 68.0954 | 0.65911 | 0.66783
83.4 | 68.1882 | 0.66002 | 0.66876
83.5 | 68.2774 | 0.66095 | 0.66969
83.6 | 68.3714 | 0.66187 | 0.67062
83.7 | 68.4688 | 0.66281 | 0.67155
83.8 | 68.5597 | 0.66372 | 0.6725
83.9 | 68.6535 | 0.66465 | 0.67342
84 | 68.7471 | 0.66555 | 0.67433
84.1 | 68.8412 | 0.66646 | 0.67526
84.2 | 68.9345 | 0.66735 | 0.67617
84.3 | 69.0295 | 0.66826 | 0.67708
84.4 | 69.1227 | 0.66915 | 0.67799
84.5 | 69.2114 | 0.67004 | 0.67888
84.6 | 69.3042 | 0.67095 | 0.67982
84.7 | 69.3965 | 0.67186 | 0.68074
84.8 | 69.4883 | 0.67277 | 0.68167
84.9 | 69.5847 | 0.67368 | 0.68259
85 | 69.6811 | 0.6746 | 0.68352
85.1 | 69.7733 | 0.67552 | 0.68444
85.2 | 69.8669 | 0.67642 | 0.68537
85.3 | 69.9651 | 0.67735 | 0.68632
85.4 | 70.0596 | 0.67829 | 0.68726
85.5 | 70.1558 | 0.67921 | 0.68819
85.6 | 70.2521 | 0.68014 | 0.68912
85.7 | 70.3484 | 0.68104 | 0.69002
85.8 | 70.4369 | 0.68196 | 0.69094
85.9 | 70.528 | 0.68287 | 0.69185
86 | 70.618 | 0.6838 | 0.6928
86.1 | 70.7112 | 0.68472 | 0.69372
86.2 | 70.804 | 0.68563 | 0.69462
86.3 | 70.8942 | 0.68653 | 0.69555
86.4 | 70.9866 | 0.68744 | 0.69644
86.5 | 71.0818 | 0.68836 | 0.69737
86.6 | 71.1746 | 0.68927 | 0.6983
86.7 | 71.2679 | 0.69017 | 0.69921
86.8 | 71.3677 | 0.69111 | 0.70016
86.9 | 71.4585 | 0.69201 | 0.70108
87 | 71.5481 | 0.6929 | 0.70198
87.1 | 71.6401 | 0.69381 | 0.70292
87.2 | 71.7332 | 0.69473 | 0.70385
87.3 | 71.829 | 0.69565 | 0.70478
87.4 | 71.9249 | 0.69656 | 0.70571
87.5 | 72.0188 | 0.69744 | 0.7066
87.6 | 72.1101 | 0.69834 | 0.70752
87.7 | 72.2025 | 0.69925 | 0.70844
87.8 | 72.2965 | 0.70016 | 0.70937
87.9 | 72.39 | 0.70107 | 0.7103
88 | 72.4876 | 0.70198 | 0.71124
88.1 | 72.5823 | 0.70288 | 0.71213
88.2 | 72.6733 | 0.70376 | 0.71305
88.3 | 72.7651 | 0.7047 | 0.714
88.4 | 72.8574 | 0.70561 | 0.71492
88.5 | 72.9475 | 0.70651 | 0.71585
88.6 | 73.042 | 0.70742 | 0.71678
88.7 | 73.1363 | 0.7083 | 0.71768
88.8 | 73.2273 | 0.70917 | 0.71859
88.9 | 73.3214 | 0.71009 | 0.7195
89 | 73.4147 | 0.711 | 0.72044
89.1 | 73.5103 | 0.7119 | 0.72138
89.2 | 73.6059 | 0.71282 | 0.72229
89.3 | 73.7034 | 0.71376 | 0.72324
89.4 | 73.7974 | 0.71466 | 0.72418
89.5 | 73.8884 | 0.7156 | 0.72511
89.6 | 73.9787 | 0.71649 | 0.72602
89.7 | 74.0718 | 0.7174 | 0.72694
89.8 | 74.166 | 0.71834 | 0.72789
89.9 | 74.2599 | 0.71927 | 0.72881
90 | 74.3552 | 0.72015 | 0.72973
90.1 | 74.4478 | 0.72106 | 0.73065
90.2 | 74.541 | 0.72194 | 0.73154
90.3 | 74.6323 | 0.72284 | 0.73245
90.4 | 74.7255 | 0.72375 | 0.73339
90.5 | 74.8184 | 0.72465 | 0.73429
90.6 | 74.9137 | 0.72555 | 0.73523
90.7 | 75.0129 | 0.72649 | 0.73617
90.8 | 75.1012 | 0.7274 | 0.73709
90.9 | 75.1907 | 0.72831 | 0.73801
91 | 75.2811 | 0.72923 | 0.73894
91.1 | 75.3732 | 0.73015 | 0.73986
91.2 | 75.4693 | 0.73108 | 0.74081
91.3 | 75.561 | 0.73198 | 0.74172
91.4 | 75.65 | 0.73288 | 0.74264
91.5 | 75.7424 | 0.73378 | 0.74356
91.6 | 75.8363 | 0.73473 | 0.7445
91.7 | 75.9306 | 0.73564 | 0.74541
91.8 | 76.0251 | 0.73655 | 0.74634
91.9 | 76.118 | 0.73747 | 0.74726
92 | 76.2065 | 0.73838 | 0.74819
92.1 | 76.2959 | 0.73929 | 0.7491
92.2 | 76.389 | 0.74019 | 0.75003
92.3 | 76.4786 | 0.74111 | 0.75095
92.4 | 76.5759 | 0.74204 | 0.75188
92.5 | 76.6744 | 0.74296 | 0.75282
92.6 | 76.7656 | 0.74388 | 0.75373
92.7 | 76.859 | 0.7448 | 0.75468
92.8 | 76.9561 | 0.74574 | 0.7556
92.9 | 77.0506 | 0.74668 | 0.75654
93 | 77.1456 | 0.74759 | 0.7575
93.1 | 77.2421 | 0.7485 | 0.7584
93.2 | 77.3345 | 0.74939 | 0.75931
93.3 | 77.423 | 0.75028 | 0.76021
93.4 | 77.5166 | 0.75119 | 0.76112
93.5 | 77.6039 | 0.75209 | 0.76204
93.6 | 77.6956 | 0.75299 | 0.76296
93.7 | 77.7897 | 0.75389 | 0.76386
93.8 | 77.8829 | 0.7548 | 0.76479
93.9 | 77.9743 | 0.75572 | 0.76571
94 | 78.0669 | 0.75666 | 0.76667
94.1 | 78.1647 | 0.75761 | 0.7676
94.2 | 78.26 | 0.75856 | 0.76855
94.3 | 78.3559 | 0.75949 | 0.76949
94.4 | 78.4493 | 0.76041 | 0.77042
94.5 | 78.5403 | 0.7613 | 0.77134
94.6 | 78.6293 | 0.76219 | 0.77223
94.7 | 78.7221 | 0.76309 | 0.77315
94.8 | 78.8127 | 0.76399 | 0.77406
94.9 | 78.9062 | 0.7649 | 0.77498
95 | 79.0026 | 0.76581 | 0.77589
95.1 | 79.0952 | 0.76673 | 0.77682
95.2 | 79.1872 | 0.76764 | 0.77775
95.3 | 79.2804 | 0.76857 | 0.7787
95.4 | 79.3774 | 0.76953 | 0.77964
95.5 | 79.4738 | 0.77047 | 0.78058
95.6 | 79.5697 | 0.77139 | 0.7815
95.7 | 79.6631 | 0.7723 | 0.78241
95.8 | 79.7559 | 0.77322 | 0.78333
95.9 | 79.8465 | 0.77413 | 0.78426
96 | 79.9349 | 0.77504 | 0.78517
96.1 | 80.027 | 0.77595 | 0.78609
96.2 | 80.1217 | 0.77685 | 0.78697
96.3 | 80.2147 | 0.77775 | 0.78789
96.4 | 80.3025 | 0.77868 | 0.78882
96.5 | 80.3932 | 0.77959 | 0.78975
96.6 | 80.4887 | 0.78053 | 0.79069
96.7 | 80.582 | 0.78147 | 0.79163
96.8 | 80.681 | 0.78239 | 0.79257
96.9 | 80.7749 | 0.78331 | 0.79349
97 | 80.866 | 0.78423 | 0.79442
97.1 | 80.9545 | 0.78515 | 0.79533
97.2 | 81.0502 | 0.78607 | 0.79627
97.3 | 81.1453 | 0.787 | 0.79722
97.4 | 81.238 | 0.78789 | 0.79813
97.5 | 81.3321 | 0.7888 | 0.79905
97.6 | 81.4211 | 0.78969 | 0.79995
97.7 | 81.5144 | 0.79059 | 0.80087
97.8 | 81.6104 | 0.79151 | 0.8018
97.9 | 81.7063 | 0.79244 | 0.80276
98 | 81.8028 | 0.79336 | 0.80368
98.1 | 81.8966 | 0.79428 | 0.80462
98.2 | 81.9921 | 0.79519 | 0.80553
98.3 | 82.084 | 0.79608 | 0.80643
98.4 | 82.1739 | 0.79698 | 0.80733
98.5 | 82.2661 | 0.79789 | 0.80828
98.6 | 82.3579 | 0.79882 | 0.80923
98.7 | 82.4532 | 0.79974 | 0.81015
98.8 | 82.5504 | 0.80067 | 0.8111
98.9 | 82.64 | 0.80158 | 0.81202
99 | 82.7334 | 0.80251 | 0.81296
99.1 | 82.8295 | 0.80343 | 0.81391
99.2 | 82.9239 | 0.80434 | 0.81483
99.3 | 83.017 | 0.80527 | 0.81574
99.4 | 83.1115 | 0.8062 | 0.81666
99.5 | 83.2009 | 0.80709 | 0.81758
99.6 | 83.2912 | 0.808 | 0.81848
99.7 | 83.3847 | 0.80891 | 0.81939
99.8 | 83.4744 | 0.80984 | 0.82033
99.9 | 83.5722 | 0.81077 | 0.82125
100 | 83.6669 | 0.8117 | 0.82218
100.1 | 83.7602 | 0.81263 | 0.82314
100.2 | 83.8524 | 0.8132 | 0.82419
100.3 | 83.9469 | 0.81394 | 0.82523
100.4 | 84.0437 | 0.81515 | 0.82606
100.5 | 84.1397 | 0.81632 | 0.82685
100.6 | 84.2339 | 0.81725 | 0.82778
100.7 | 84.3363 | 0.81817 | 0.82871
100.8 | 84.4366 | 0.81908 | 0.82962
100.9 | 84.5229 | 0.81997 | 0.83053
101 | 84.6155 | 0.8209 | 0.83147
101.1 | 84.7048 | 0.82182 | 0.83241
101.2 | 84.797 | 0.82273 | 0.83332
101.3 | 84.8913 | 0.82364 | 0.83423
101.4 | 84.9797 | 0.82454 | 0.83515
101.5 | 85.0714 | 0.82545 | 0.8361
101.6 | 85.1691 | 0.82638 | 0.83703
101.7 | 85.2612 | 0.82731 | 0.83795
101.8 | 85.3554 | 0.82821 | 0.83887
101.9 | 85.451 | 0.82913 | 0.83979
102 | 85.5395 | 0.83007 | 0.84072
102.1 | 85.6269 | 0.83095 | 0.84162
102.2 | 85.7182 | 0.83188 | 0.84256
102.3 | 85.8136 | 0.83282 | 0.84351
102.4 | 85.9095 | 0.83377 | 0.84446
102.5 | 86.0091 | 0.83472 | 0.84543
102.6 | 86.1038 | 0.83564 | 0.84635
102.7 | 86.1967 | 0.83655 | 0.84726
102.8 | 86.2872 | 0.83743 | 0.84815
102.9 | 86.3828 | 0.83836 | 0.84908
103 | 86.4761 | 0.83926 | 0.85001
103.1 | 86.5725 | 0.84017 | 0.85092
103.2 | 86.6656 | 0.84105 | 0.85181
103.3 | 86.7525 | 0.84194 | 0.85272
103.4 | 86.8426 | 0.84286 | 0.85364
103.5 | 86.935 | 0.8438 | 0.85458
103.6 | 87.0258 | 0.84473 | 0.85552
103.7 | 87.1197 | 0.84566 | 0.85645
103.8 | 87.2155 | 0.84656 | 0.85739
103.9 | 87.3078 | 0.84749 | 0.85832
104 | 87.3995 | 0.8484 | 0.85923
104.1 | 87.493 | 0.84931 | 0.86015
104.2 | 87.587 | 0.85025 | 0.86109
104.3 | 87.6882 | 0.85122 | 0.86207
104.4 | 87.7843 | 0.85216 | 0.86302
104.5 | 87.8753 | 0.85309 | 0.86393
104.6 | 87.9669 | 0.85402 | 0.86486
104.7 | 88.0573 | 0.85495 | 0.86579
104.8 | 88.1494 | 0.85586 | 0.86672
104.9 | 88.2432 | 0.85678 | 0.86763
105 | 88.3376 | 0.8577 | 0.86855
105.1 | 88.4336 | 0.85862 | 0.86947
105.2 | 88.5261 | 0.85953 | 0.8704
105.3 | 88.6181 | 0.86044 | 0.87131
105.4 | 88.7152 | 0.86136 | 0.87224
105.5 | 88.8093 | 0.86229 | 0.87319
105.6 | 88.9015 | 0.86321 | 0.87409
105.7 | 88.9961 | 0.86412 | 0.87502
105.8 | 89.0928 | 0.86506 | 0.87596
105.9 | 89.1848 | 0.86599 | 0.8769
106 | 89.2743 | 0.8669 | 0.87779
106.1 | 89.3651 | 0.86782 | 0.87875
106.2 | 89.4604 | 0.86876 | 0.87968
106.3 | 89.5546 | 0.86966 | 0.88059
106.4 | 89.6443 | 0.87059 | 0.88153
106.5 | 89.7337 | 0.8715 | 0.88243
106.6 | 89.8272 | 0.87244 | 0.88336
106.7 | 89.9221 | 0.87339 | 0.88431
106.8 | 90.0176 | 0.87434 | 0.88526
106.9 | 90.1129 | 0.87525 | 0.88618
107 | 90.2046 | 0.87617 | 0.8871
107.1 | 90.2965 | 0.8771 | 0.88806
107.2 | 90.3895 | 0.87802 | 0.88898
107.3 | 90.4795 | 0.87893 | 0.88989
107.4 | 90.5732 | 0.87985 | 0.89081
107.5 | 90.6679 | 0.88074 | 0.89172
107.6 | 90.7641 | 0.88166 | 0.89267
107.7 | 90.8549 | 0.88258 | 0.89357
107.8 | 90.948 | 0.88352 | 0.89452
107.9 | 91.0463 | 0.88445 | 0.89547
108 | 91.1414 | 0.88538 | 0.8964
108.1 | 91.2355 | 0.88629 | 0.89733
108.2 | 91.3328 | 0.88722 | 0.89826
108.3 | 91.4294 | 0.88816 | 0.8992
108.4 | 91.517 | 0.88907 | 0.90013
108.5 | 91.6065 | 0.88996 | 0.90104
108.6 | 91.6977 | 0.89087 | 0.90195
108.7 | 91.7914 | 0.89177 | 0.90286
108.8 | 91.8844 | 0.89268 | 0.90377
108.9 | 91.9765 | 0.8936 | 0.90471
109 | 92.0675 | 0.89451 | 0.90563
109.1 | 92.1609 | 0.89544 | 0.90658
109.2 | 92.2563 | 0.89639 | 0.90753
109.3 | 92.3541 | 0.89736 | 0.90849
109.4 | 92.4492 | 0.89828 | 0.90942
109.5 | 92.5386 | 0.89916 | 0.9103
109.6 | 92.6321 | 0.90008 | 0.91125
109.7 | 92.7265 | 0.90103 | 0.91217
109.8 | 92.8174 | 0.90193 | 0.9131
109.9 | 92.9096 | 0.90284 | 0.91403
110 | 93.0042 | 0.90373 | 0.91493
110.1 | 93.0978 | 0.90463 | 0.91584
110.2 | 93.1921 | 0.90557 | 0.91679
110.3 | 93.2864 | 0.9065 | 0.91773
110.4 | 93.3817 | 0.90745 | 0.91868
110.5 | 93.4779 | 0.90838 | 0.91961
110.6 | 93.571 | 0.9093 | 0.92053
110.7 | 93.6658 | 0.9102 | 0.92146
110.8 | 93.764 | 0.91112 | 0.92239
110.9 | 93.8586 | 0.91202 | 0.9233
111 | 93.9497 | 0.91295 | 0.92423
111.1 | 94.0361 | 0.91386 | 0.92516
111.2 | 94.1293 | 0.91477 | 0.92607
111.3 | 94.221 | 0.91569 | 0.927
111.4 | 94.3121 | 0.91662 | 0.92794
111.5 | 94.4032 | 0.91754 | 0.92888
111.6 | 94.4945 | 0.91844 | 0.92982
111.7 | 94.5883 | 0.91935 | 0.93072
111.8 | 94.6858 | 0.92031 | 0.93169
111.9 | 94.7846 | 0.92124 | 0.93265
112 | 94.8776 | 0.92215 | 0.93356
112.1 | 94.9652 | 0.92305 | 0.93447
112.2 | 95.0513 | 0.92393 | 0.93538
112.3 | 95.1453 | 0.92485 | 0.9363
112.4 | 95.2363 | 0.92576 | 0.93721
112.5 | 95.331 | 0.92668 | 0.93814
112.6 | 95.4292 | 0.92763 | 0.93909
112.7 | 95.5199 | 0.92857 | 0.94002
112.8 | 95.6134 | 0.92951 | 0.94095
112.9 | 95.7109 | 0.93046 | 0.94193
113 | 95.8069 | 0.93139 | 0.94286
113.1 | 95.9002 | 0.93229 | 0.94377
113.2 | 96.0002 | 0.93324 | 0.94474
113.3 | 96.0953 | 0.93416 | 0.94565
113.4 | 96.1827 | 0.93508 | 0.94657
113.5 | 96.2726 | 0.93599 | 0.94748
113.6 | 96.3616 | 0.93688 | 0.94841
113.7 | 96.4535 | 0.93782 | 0.94934
113.8 | 96.5479 | 0.93874 | 0.95026
113.9 | 96.6425 | 0.93968 | 0.95123
114 | 96.7332 | 0.94062 | 0.95217
114.1 | 96.8267 | 0.94152 | 0.95308
114.2 | 96.9201 | 0.94246 | 0.95401
114.3 | 97.0108 | 0.94335 | 0.95492
114.4 | 97.1052 | 0.94427 | 0.95584
114.5 | 97.2047 | 0.9452 | 0.95678
114.6 | 97.2937 | 0.9461 | 0.95771
114.7 | 97.3842 | 0.94701 | 0.95862
114.8 | 97.4772 | 0.94794 | 0.95956
114.9 | 97.5708 | 0.94886 | 0.9605
115 | 97.6659 | 0.94979 | 0.96142
115.1 | 97.761 | 0.95074 | 0.96237
115.2 | 97.8561 | 0.95166 | 0.96331
115.3 | 97.9479 | 0.95258 | 0.96424
115.4 | 98.0388 | 0.95348 | 0.96515
115.5 | 98.1333 | 0.95441 | 0.96607
115.6 | 98.2272 | 0.95532 | 0.96698
115.7 | 98.3236 | 0.95624 | 0.96792
115.8 | 98.4215 | 0.95718 | 0.96887
115.9 | 98.5152 | 0.9581 | 0.96981
116 | 98.6052 | 0.95902 | 0.97073
116.1 | 98.6918 | 0.95994 | 0.97164
116.2 | 98.7821 | 0.96088 | 0.97258
116.3 | 98.8788 | 0.96183 | 0.97354
116.4 | 98.9715 | 0.96271 | 0.97446
116.5 | 99.062 | 0.96365 | 0.9754
116.6 | 99.1583 | 0.96461 | 0.97635
116.7 | 99.2537 | 0.96555 | 0.97728
116.8 | 99.3467 | 0.96647 | 0.9782
116.9 | 99.4392 | 0.96736 | 0.97909
117 | 99.5339 | 0.96827 | 0.98003
117.1 | 99.6224 | 0.96918 | 0.98095
117.2 | 99.7106 | 0.9701 | 0.98188
117.3 | 99.8044 | 0.97101 | 0.9828
117.4 | 99.8972 | 0.97194 | 0.98373
117.5 | 99.9919 | 0.97288 | 0.98467
117.6 | 100.0875 | 0.97379 | 0.98557
117.7 | 100.1866 | 0.97477 | 0.98657
117.8 | 100.2818 | 0.9757 | 0.98751
117.9 | 100.3741 | 0.97662 | 0.98843
118 | 100.471 | 0.97755 | 0.9894
118.1 | 100.5671 | 0.97847 | 0.99032
118.2 | 100.6585 | 0.97936 | 0.99121
118.3 | 100.7529 | 0.98027 | 0.99212
118.4 | 100.842 | 0.98121 | 0.99308
118.5 | 100.9315 | 0.98212 | 0.99399
118.6 | 101.0258 | 0.98306 | 0.99494
118.7 | 101.1171 | 0.98399 | 0.99587
118.8 | 101.2088 | 0.98487 | 0.99677
118.9 | 101.3048 | 0.98581 | 0.99769
119 | 101.3948 | 0.98675 | 0.99865
119.1 | 101.4866 | 0.98765 | 0.99956
119.2 | 101.5821 | 0.98858 | 1.0005
119.3 | 101.6755 | 0.98952 | 1.0014
119.4 | 101.7711 | 0.99045 | 1.0023
119.5 | 101.8665 | 0.99138 | 1.0033
119.6 | 101.9589 | 0.99231 | 1.0042
119.7 | 102.0495 | 0.99325 | 1.0052
119.8 | 102.1463 | 0.99419 | 1.0061
119.9 | 102.2388 | 0.99511 | 1.007
120 | 102.3343 | 0.99603 | 1.008
120.1 | 102.4298 | 0.99697 | 1.0089
120.2 | 102.5232 | 0.99788 | 1.0098
120.3 | 102.6182 | 0.99879 | 1.0108
120.4 | 102.7104 | 0.99972 | 1.0117
120.5 | 102.8063 | 1.0007 | 1.0126
120.6 | 102.8973 | 1.0016 | 1.0136
120.7 | 102.9888 | 1.0025 | 1.0145
120.8 | 103.0909 | 1.0034 | 1.0154
120.9 | 103.1911 | 1.0043 | 1.0164
121 | 103.2824 | 1.0053 | 1.0173
121.1 | 103.3769 | 1.0062 | 1.0183
121.2 | 103.4643 | 1.0071 | 1.0192
121.3 | 103.5565 | 1.008 | 1.0201
121.4 | 103.6509 | 1.0089 | 1.021
121.5 | 103.7388 | 1.0099 | 1.0219
121.6 | 103.8292 | 1.0108 | 1.0229
121.7 | 103.9264 | 1.0117 | 1.0238
121.8 | 104.0199 | 1.0126 | 1.0248
121.9 | 104.1158 | 1.0136 | 1.0257
122 | 104.2127 | 1.0145 | 1.0266
122.1 | 104.3015 | 1.0154 | 1.0276
122.2 | 104.3909 | 1.0163 | 1.0285
122.3 | 104.4806 | 1.0172 | 1.0294
122.4 | 104.5709 | 1.0182 | 1.0303
122.5 | 104.6664 | 1.0191 | 1.0312
122.6 | 104.7656 | 1.02 | 1.0322
122.7 | 104.859 | 1.021 | 1.0331
122.8 | 104.9478 | 1.0218 | 1.034
122.9 | 105.04 | 1.0228 | 1.035
123 | 105.1363 | 1.0237 | 1.0359
123.1 | 105.2321 | 1.0247 | 1.0369
123.2 | 105.3259 | 1.0256 | 1.0378
123.3 | 105.4225 | 1.0265 | 1.0387
123.4 | 105.5164 | 1.0274 | 1.0397
123.5 | 105.604 | 1.0284 | 1.0406
123.6 | 105.6951 | 1.0293 | 1.0415
123.7 | 105.7884 | 1.0302 | 1.0425
123.8 | 105.8817 | 1.0311 | 1.0434
123.9 | 105.9764 | 1.032 | 1.0443
124 | 106.0682 | 1.0329 | 1.0452
124.1 | 106.159 | 1.0339 | 1.0462
124.2 | 106.2513 | 1.0348 | 1.0471
124.3 | 106.3461 | 1.0357 | 1.048
124.4 | 106.441 | 1.0367 | 1.049
124.5 | 106.5383 | 1.0376 | 1.0499
124.6 | 106.6301 | 1.0385 | 1.0509
124.7 | 106.7221 | 1.0395 | 1.0518
124.8 | 106.8154 | 1.0404 | 1.0527
124.9 | 106.9073 | 1.0413 | 1.0536
125 | 106.9977 | 1.0422 | 1.0546
125.1 | 107.0936 | 1.0431 | 1.0555
125.2 | 107.1908 | 1.0441 | 1.0564
125.3 | 107.2834 | 1.045 | 1.0574
125.4 | 107.3751 | 1.0459 | 1.0583
125.5 | 107.4695 | 1.0469 | 1.0593
125.6 | 107.5664 | 1.0478 | 1.0602
125.7 | 107.6633 | 1.0488 | 1.0611
125.8 | 107.7591 | 1.0497 | 1.0621
125.9 | 107.857 | 1.0506 | 1.063
126 | 107.9474 | 1.0516 | 1.0639
126.1 | 108.038 | 1.0525 | 1.0649
126.2 | 108.1264 | 1.0534 | 1.0658
126.3 | 108.2168 | 1.0543 | 1.0667
126.4 | 108.3132 | 1.0552 | 1.0676
126.5 | 108.4044 | 1.0561 | 1.0686
126.6 | 108.492 | 1.057 | 1.0695
126.7 | 108.5891 | 1.058 | 1.0705
126.8 | 108.6847 | 1.0589 | 1.0714
126.9 | 108.7799 | 1.0598 | 1.0723
127 | 108.8752 | 1.0607 | 1.0733
127.1 | 108.9652 | 1.0616 | 1.0742
127.2 | 109.056 | 1.0626 | 1.0751
127.3 | 109.1498 | 1.0635 | 1.076
127.4 | 109.2415 | 1.0644 | 1.077
127.5 | 109.3357 | 1.0653 | 1.0779
127.6 | 109.4296 | 1.0663 | 1.0789
127.7 | 109.526 | 1.0672 | 1.0798
127.8 | 109.6143 | 1.0681 | 1.0807
127.9 | 109.708 | 1.069 | 1.0817
128 | 109.805 | 1.0699 | 1.0826
128.1 | 109.8979 | 1.0708 | 1.0835
128.2 | 109.9942 | 1.0718 | 1.0844
128.3 | 110.0907 | 1.0727 | 1.0854
128.4 | 110.1837 | 1.0736 | 1.0863
128.5 | 110.2734 | 1.0745 | 1.0872
128.6 | 110.3612 | 1.0754 | 1.0881
128.7 | 110.4546 | 1.0764 | 1.0891
128.8 | 110.5511 | 1.0774 | 1.0901
128.9 | 110.6447 | 1.0783 | 1.091
129 | 110.7396 | 1.0792 | 1.0919
129.1 | 110.832 | 1.0801 | 1.0929
129.2 | 110.9249 | 1.0811 | 1.0938
129.3 | 111.0177 | 1.082 | 1.0947
129.4 | 111.1095 | 1.0829 | 1.0957
129.5 | 111.209 | 1.0838 | 1.0966
129.6 | 111.3047 | 1.0848 | 1.0975
129.7 | 111.3933 | 1.0857 | 1.0984
129.8 | 111.486 | 1.0866 | 1.0994
129.9 | 111.5795 | 1.0875 | 1.1003
130 | 111.6738 | 1.0885 | 1.1013
130.1 | 111.7671 | 1.0894 | 1.1022
130.2 | 111.8633 | 1.0903 | 1.1031
130.3 | 111.9549 | 1.0912 | 1.1041
130.4 | 112.0444 | 1.0921 | 1.105
130.5 | 112.1405 | 1.0931 | 1.1059
130.6 | 112.2341 | 1.094 | 1.1069
130.7 | 112.3307 | 1.0949 | 1.1078
130.8 | 112.4266 | 1.0958 | 1.1087
130.9 | 112.5255 | 1.0968 | 1.1097
131 | 112.617 | 1.0976 | 1.1106
131.1 | 112.7071 | 1.0982 | 1.1118
131.2 | 112.7928 | 1.0991 | 1.1128
131.3 | 112.8861 | 1.1004 | 1.1135
131.4 | 112.985 | 1.1015 | 1.1144
131.5 | 113.0726 | 1.1024 | 1.1153
131.6 | 113.1602 | 1.1033 | 1.1162
131.7 | 113.2541 | 1.1042 | 1.1172
131.8 | 113.3506 | 1.1052 | 1.1181
131.9 | 113.4432 | 1.1061 | 1.119
132 | 113.5366 | 1.107 | 1.1199
132.1 | 113.6336 | 1.1079 | 1.1209
132.2 | 113.7212 | 1.1089 | 1.1218
132.3 | 113.8092 | 1.1098 | 1.1227
132.4 | 113.9027 | 1.1107 | 1.1237
132.5 | 113.993 | 1.1116 | 1.1246
132.6 | 114.0888 | 1.1126 | 1.1256
132.7 | 114.1841 | 1.1135 | 1.1265
132.8 | 114.2777 | 1.1144 | 1.1275
132.9 | 114.3702 | 1.1153 | 1.1284
133 | 114.4643 | 1.1163 | 1.1293
133.1 | 114.5595 | 1.1172 | 1.1303
133.2 | 114.6538 | 1.1181 | 1.1312
133.3 | 114.7496 | 1.119 | 1.1321
133.4 | 114.8446 | 1.12 | 1.1331
133.5 | 114.9318 | 1.1208 | 1.134
133.6 | 115.0229 | 1.1218 | 1.1349
133.7 | 115.1156 | 1.1227 | 1.1359
133.8 | 115.207 | 1.1237 | 1.1368
133.9 | 115.3041 | 1.1246 | 1.1377
134 | 115.3953 | 1.1255 | 1.1387
134.1 | 115.4873 | 1.1265 | 1.1396
134.2 | 115.5822 | 1.1274 | 1.1406
134.3 | 115.677 | 1.1283 | 1.1415
134.4 | 115.7714 | 1.1293 | 1.1424
134.5 | 115.8667 | 1.1302 | 1.1434
134.6 | 115.9531 | 1.131 | 1.1442
134.7 | 116.0461 | 1.132 | 1.1452
134.8 | 116.1388 | 1.133 | 1.1462
134.9 | 116.2331 | 1.1339 | 1.1471
135 | 116.3271 | 1.1348 | 1.148
135.1 | 116.4213 | 1.1358 | 1.149
135.2 | 116.515 | 1.1367 | 1.1499
135.3 | 116.6077 | 1.1376 | 1.1508
135.4 | 116.7032 | 1.1385 | 1.1518
135.5 | 116.7978 | 1.1395 | 1.1527
135.6 | 116.8916 | 1.1404 | 1.1537
135.7 | 116.9881 | 1.1414 | 1.1546
135.8 | 117.0843 | 1.1423 | 1.1556
135.9 | 117.1785 | 1.1432 | 1.1565
136 | 117.2708 | 1.1441 | 1.1574
136.1 | 117.3609 | 1.1451 | 1.1584
136.2 | 117.4509 | 1.146 | 1.1593
136.3 | 117.5376 | 1.1469 | 1.1602
136.4 | 117.6385 | 1.1478 | 1.1612
136.5 | 117.7347 | 1.1488 | 1.1621
136.6 | 117.819 | 1.1497 | 1.163
136.7 | 117.9129 | 1.1506 | 1.164
136.8 | 118.0073 | 1.1515 | 1.1649
136.9 | 118.1005 | 1.1525 | 1.1658
137 | 118.1974 | 1.1534 | 1.1668
137.1 | 118.2929 | 1.1543 | 1.1677
137.2 | 118.3805 | 1.1553 | 1.1687
137.3 | 118.4681 | 1.1562 | 1.1696
137.4 | 118.562 | 1.1571 | 1.1705
137.5 | 118.6547 | 1.158 | 1.1714
137.6 | 118.7501 | 1.1589 | 1.1724
137.7 | 118.8469 | 1.1599 | 1.1733
137.8 | 118.9388 | 1.1608 | 1.1743
137.9 | 119.0327 | 1.1618 | 1.1752
138 | 119.1282 | 1.1627 | 1.1762
138.1 | 119.2214 | 1.1636 | 1.1771
138.2 | 119.3132 | 1.1645 | 1.178
138.3 | 119.4106 | 1.1655 | 1.1789
138.4 | 119.5073 | 1.1664 | 1.1799
138.5 | 119.5982 | 1.1673 | 1.1808
138.6 | 119.6865 | 1.1682 | 1.1817
138.7 | 119.7795 | 1.1692 | 1.1827
138.8 | 119.8712 | 1.1701 | 1.1836
138.9 | 119.9651 | 1.171 | 1.1845
139 | 120.0612 | 1.172 | 1.1855
139.1 | 120.1534 | 1.1729 | 1.1864
139.2 | 120.2474 | 1.1739 | 1.1874
139.3 | 120.3425 | 1.1748 | 1.1883
139.4 | 120.435 | 1.1758 | 1.1893
139.5 | 120.5307 | 1.1767 | 1.1902
139.6 | 120.6262 | 1.1776 | 1.1911
139.7 | 120.7162 | 1.1785 | 1.1921
139.8 | 120.8094 | 1.1795 | 1.193
139.9 | 120.9015 | 1.1804 | 1.194
140 | 120.9865 | 1.1812 | 1.1948
140.1 | 121.083 | 1.1822 | 1.1957
140.2 | 121.1824 | 1.1831 | 1.1967
140.3 | 121.2749 | 1.1841 | 1.1976
140.4 | 121.369 | 1.185 | 1.1986
140.5 | 121.4618 | 1.186 | 1.1995
140.6 | 121.5623 | 1.1869 | 1.2005
140.7 | 121.6538 | 1.1878 | 1.2014
140.8 | 121.7477 | 1.1888 | 1.2024
140.9 | 121.8498 | 1.1897 | 1.2033
141 | 121.9492 | 1.1906 | 1.2043
141.1 | 122.038 | 1.1916 | 1.2052
141.2 | 122.1288 | 1.1925 | 1.2061
141.3 | 122.2165 | 1.1934 | 1.207
141.4 | 122.3112 | 1.1944 | 1.208
141.5 | 122.4039 | 1.1953 | 1.2089
141.6 | 122.4945 | 1.1962 | 1.2099
141.7 | 122.5873 | 1.1972 | 1.2108
141.8 | 122.6786 | 1.1981 | 1.2117
141.9 | 122.7729 | 1.1991 | 1.2127
142 | 122.8662 | 1.2 | 1.2136
142.1 | 122.964 | 1.2009 | 1.2146
142.2 | 123.0587 | 1.2019 | 1.2155
142.3 | 123.1474 | 1.2028 | 1.2165
142.4 | 123.2405 | 1.2038 | 1.2174
142.5 | 123.3291 | 1.2047 | 1.2183
142.6 | 123.4232 | 1.2056 | 1.2193
142.7 | 123.5158 | 1.2065 | 1.2202
142.8 | 123.6101 | 1.2074 | 1.2211
142.9 | 123.6994 | 1.2084 | 1.2221
143 | 123.7974 | 1.2094 | 1.223
143.1 | 123.8913 | 1.2103 | 1.224
143.2 | 123.9821 | 1.2112 | 1.2249
143.3 | 124.0797 | 1.2121 | 1.2258
143.4 | 124.1779 | 1.2131 | 1.2268
143.5 | 124.2743 | 1.2141 | 1.2277
143.6 | 124.3612 | 1.215 | 1.2287
143.7 | 124.4535 | 1.2159 | 1.2296
143.8 | 124.5416 | 1.2168 | 1.2305
143.9 | 124.6323 | 1.2177 | 1.2314
144 | 124.7315 | 1.2187 | 1.2324
144.1 | 124.8235 | 1.2197 | 1.2334
144.2 | 124.9142 | 1.2206 | 1.2343
144.3 | 125.0113 | 1.2215 | 1.2353
144.4 | 125.1042 | 1.2224 | 1.2362
144.5 | 125.2004 | 1.2234 | 1.2371
144.6 | 125.294 | 1.2243 | 1.2381
144.7 | 125.3843 | 1.2252 | 1.239
144.8 | 125.4751 | 1.2262 | 1.2399
144.9 | 125.5715 | 1.2272 | 1.2409
145 | 125.6626 | 1.2281 | 1.2418
145.1 | 125.7526 | 1.229 | 1.2427
145.2 | 125.8459 | 1.2299 | 1.2437
145.3 | 125.9428 | 1.2308 | 1.2446
145.4 | 126.0356 | 1.2317 | 1.2455
145.5 | 126.1296 | 1.2327 | 1.2465
145.6 | 126.2253 | 1.2336 | 1.2474
145.7 | 126.3194 | 1.2346 | 1.2484
145.8 | 126.413 | 1.2355 | 1.2493
145.9 | 126.5089 | 1.2364 | 1.2502
146 | 126.6065 | 1.2374 | 1.2512
146.1 | 126.7 | 1.2383 | 1.2521
146.2 | 126.7895 | 1.2392 | 1.2531
146.3 | 126.8811 | 1.2402 | 1.254
146.4 | 126.9793 | 1.2412 | 1.255
146.5 | 127.0693 | 1.242 | 1.2559
146.6 | 127.1571 | 1.2429 | 1.2569
146.7 | 127.25 | 1.2439 | 1.2578
146.8 | 127.3411 | 1.2448 | 1.2587
146.9 | 127.4364 | 1.2457 | 1.2596
147 | 127.5259 | 1.2466 | 1.2605
147.1 | 127.6246 | 1.2475 | 1.2615
147.2 | 127.72 | 1.2485 | 1.2625
147.3 | 127.8064 | 1.2494 | 1.2634
147.4 | 127.897 | 1.2503 | 1.2643
147.5 | 127.9969 | 1.2513 | 1.2653
147.6 | 128.0905 | 1.2522 | 1.2663
147.7 | 128.1823 | 1.2531 | 1.2672
147.8 | 128.277 | 1.2541 | 1.2681
147.9 | 128.3745 | 1.2551 | 1.2691
148 | 128.4677 | 1.256 | 1.27
148.1 | 128.5629 | 1.2569 | 1.271
148.2 | 128.6531 | 1.2578 | 1.2718
148.3 | 128.7505 | 1.2588 | 1.2728
148.4 | 128.8475 | 1.2597 | 1.2738
148.5 | 128.9352 | 1.2606 | 1.2747
148.6 | 129.0246 | 1.2615 | 1.2756
148.7 | 129.1134 | 1.2624 | 1.2765
148.8 | 129.2097 | 1.2634 | 1.2775
148.9 | 129.3012 | 1.2643 | 1.2784
149 | 129.3946 | 1.2653 | 1.2793
149.1 | 129.4881 | 1.2662 | 1.2803
149.2 | 129.5833 | 1.2672 | 1.2812
149.3 | 129.6788 | 1.2681 | 1.2822
149.4 | 129.7738 | 1.2691 | 1.2832
149.5 | 129.8678 | 1.27 | 1.2841
149.6 | 129.9653 | 1.271 | 1.2851
149.7 | 130.057 | 1.2719 | 1.286
149.8 | 130.1465 | 1.2728 | 1.2869
149.9 | 130.2407 | 1.2737 | 1.2879
150 | 130.3353 | 1.2747 | 1.2888
150.1 | 130.4284 | 1.2756 | 1.2897
150.2 | 130.5256 | 1.2766 | 1.2907
150.3 | 130.6191 | 1.2775 | 1.2916
150.4 | 130.7098 | 1.2784 | 1.2925
150.5 | 130.806 | 1.2794 | 1.2935
150.6 | 130.9006 | 1.2803 | 1.2944
150.7 | 130.9877 | 1.2813 | 1.2953
150.8 | 131.0827 | 1.2822 | 1.2963
150.9 | 131.1798 | 1.2831 | 1.2973
151 | 131.2737 | 1.284 | 1.2981
151.1 | 131.3618 | 1.2849 | 1.299
151.2 | 131.459 | 1.2858 | 1.3
151.3 | 131.5485 | 1.2868 | 1.301
151.4 | 131.6381 | 1.2877 | 1.3019
151.5 | 131.7325 | 1.2886 | 1.3028
151.6 | 131.8199 | 1.2895 | 1.3037
151.7 | 131.9106 | 1.2905 | 1.3047
151.8 | 132.0077 | 1.2915 | 1.3057
151.9 | 132.1026 | 1.2924 | 1.3067
152 | 132.1969 | 1.2934 | 1.3076
152.1 | 132.2911 | 1.2943 | 1.3086
152.2 | 132.3914 | 1.2953 | 1.3096
152.3 | 132.477 | 1.2962 | 1.3105
152.4 | 132.5638 | 1.2971 | 1.3114
152.5 | 132.6549 | 1.298 | 1.3123
152.6 | 132.751 | 1.299 | 1.3133
152.7 | 132.8455 | 1.2999 | 1.3142
152.8 | 132.9398 | 1.3008 | 1.3151
152.9 | 133.0311 | 1.3017 | 1.3161
153 | 133.1272 | 1.3027 | 1.3171
153.1 | 133.2259 | 1.3037 | 1.318
153.2 | 133.3181 | 1.3046 | 1.319
153.3 | 133.4165 | 1.3056 | 1.3199
153.4 | 133.5127 | 1.3065 | 1.3208
153.5 | 133.6034 | 1.3074 | 1.3217
153.6 | 133.6936 | 1.3083 | 1.3227
153.7 | 133.7848 | 1.3093 | 1.3237
153.8 | 133.8753 | 1.3102 | 1.3246
153.9 | 133.9638 | 1.3111 | 1.3255
154 | 134.056 | 1.312 | 1.3264
154.1 | 134.1544 | 1.313 | 1.3274
154.2 | 134.2415 | 1.3139 | 1.3283
154.3 | 134.3331 | 1.3148 | 1.3293
154.4 | 134.4381 | 1.3159 | 1.3303
154.5 | 134.5298 | 1.3168 | 1.3312
154.6 | 134.6239 | 1.3177 | 1.3321
154.7 | 134.7163 | 1.3186 | 1.3331
154.8 | 134.8058 | 1.3196 | 1.334
154.9 | 134.8999 | 1.3205 | 1.335
155 | 134.9924 | 1.3214 | 1.3359
155.1 | 135.0856 | 1.3224 | 1.3369
155.2 | 135.1795 | 1.3233 | 1.3378
155.3 | 135.2715 | 1.3243 | 1.3387
155.4 | 135.3664 | 1.3252 | 1.3397
155.5 | 135.4586 | 1.3261 | 1.3406
155.6 | 135.5541 | 1.3271 | 1.3415
155.7 | 135.6476 | 1.3281 | 1.3425
155.8 | 135.7409 | 1.329 | 1.3434
155.9 | 135.837 | 1.3299 | 1.3443
156 | 135.9321 | 1.3308 | 1.3453
156.1 | 136.0234 | 1.3318 | 1.3462
156.2 | 136.1139 | 1.3327 | 1.3472
156.3 | 136.2067 | 1.3336 | 1.3481
156.4 | 136.2988 | 1.3346 | 1.3491
156.5 | 136.3929 | 1.3355 | 1.35
156.6 | 136.4844 | 1.3365 | 1.351
156.7 | 136.574 | 1.3375 | 1.3519
156.8 | 136.6668 | 1.3384 | 1.3528
156.9 | 136.7667 | 1.3393 | 1.3538
157 | 136.8593 | 1.3403 | 1.3548
157.1 | 136.9525 | 1.3412 | 1.3557
157.2 | 137.0463 | 1.3421 | 1.3566
157.3 | 137.1361 | 1.343 | 1.3575
157.4 | 137.2282 | 1.344 | 1.3585
157.5 | 137.3219 | 1.3449 | 1.3594
157.6 | 137.4145 | 1.3458 | 1.3604
157.7 | 137.505 | 1.3468 | 1.3613
157.8 | 137.5997 | 1.3477 | 1.3622
157.9 | 137.6993 | 1.3487 | 1.3632
158 | 137.7905 | 1.3496 | 1.3642
158.1 | 137.8837 | 1.3505 | 1.3651
158.2 | 137.9794 | 1.3515 | 1.366
158.3 | 138.0758 | 1.3524 | 1.367
158.4 | 138.1702 | 1.3533 | 1.3679
158.5 | 138.2694 | 1.3543 | 1.3689
158.6 | 138.3572 | 1.3552 | 1.3698
158.7 | 138.4455 | 1.3561 | 1.3707
158.8 | 138.5404 | 1.3571 | 1.3717
158.9 | 138.6316 | 1.3581 | 1.3727
159 | 138.726 | 1.359 | 1.3736
159.1 | 138.8155 | 1.3599 | 1.3745
159.2 | 138.9073 | 1.3608 | 1.3754
159.3 | 139.0001 | 1.3618 | 1.3764
159.4 | 139.0959 | 1.3627 | 1.3773
159.5 | 139.1908 | 1.3636 | 1.3783
159.6 | 139.2834 | 1.3645 | 1.3792
159.7 | 139.3821 | 1.3655 | 1.3802
159.8 | 139.4743 | 1.3664 | 1.3811
159.9 | 139.5648 | 1.3674 | 1.3821
160 | 139.6591 | 1.3683 | 1.383
160.1 | 139.7589 | 1.3691 | 1.3841
160.2 | 139.8512 | 1.3698 | 1.3852
160.3 | 139.9463 | 1.3708 | 1.3862
160.4 | 140.0366 | 1.3721 | 1.3869
160.5 | 140.1323 | 1.3731 | 1.3878
160.6 | 140.2244 | 1.374 | 1.3887
160.7 | 140.3171 | 1.3749 | 1.3896
160.8 | 140.4147 | 1.3758 | 1.3906
160.9 | 140.5042 | 1.3767 | 1.3915
161 | 140.6062 | 1.3777 | 1.3925
161.1 | 140.707 | 1.3786 | 1.3934
161.2 | 140.7935 | 1.3796 | 1.3944
161.3 | 140.883 | 1.3805 | 1.3953
161.4 | 140.9692 | 1.3814 | 1.3962
161.5 | 141.0594 | 1.3823 | 1.3971
161.6 | 141.157 | 1.3833 | 1.3981
161.7 | 141.2477 | 1.3842 | 1.399
161.8 | 141.3394 | 1.3852 | 1.4
161.9 | 141.4346 | 1.3861 | 1.4009
162 | 141.5281 | 1.3871 | 1.4019
162.1 | 141.6236 | 1.388 | 1.4028
162.2 | 141.7253 | 1.389 | 1.4038
162.3 | 141.8176 | 1.39 | 1.4048
162.4 | 141.9059 | 1.3909 | 1.4057
162.5 | 141.9969 | 1.3919 | 1.4067
162.6 | 142.0864 | 1.3928 | 1.4076
162.7 | 142.181 | 1.3937 | 1.4086
162.8 | 142.2739 | 1.3946 | 1.4095
162.9 | 142.3671 | 1.3955 | 1.4104
163 | 142.4571 | 1.3965 | 1.4113
163.1 | 142.554 | 1.3974 | 1.4123
163.2 | 142.6457 | 1.3983 | 1.4132
163.3 | 142.7425 | 1.3993 | 1.4142
163.4 | 142.8393 | 1.4002 | 1.4151
163.5 | 142.931 | 1.4012 | 1.4161
163.6 | 143.024 | 1.4021 | 1.417
163.7 | 143.1197 | 1.4031 | 1.418
163.8 | 143.212 | 1.404 | 1.419
163.9 | 143.302 | 1.405 | 1.4199
164 | 143.4014 | 1.406 | 1.4209
164.1 | 143.4935 | 1.4069 | 1.4218
164.2 | 143.5853 | 1.4078 | 1.4228
164.3 | 143.6726 | 1.4087 | 1.4237
164.4 | 143.7682 | 1.4097 | 1.4247
164.5 | 143.8652 | 1.4106 | 1.4256
164.6 | 143.9575 | 1.4115 | 1.4265
164.7 | 144.0501 | 1.4125 | 1.4275
164.8 | 144.14 | 1.4134 | 1.4284
164.9 | 144.2323 | 1.4144 | 1.4293
165 | 144.3245 | 1.4153 | 1.4303
165.1 | 144.4165 | 1.4162 | 1.4312
165.2 | 144.5132 | 1.4172 | 1.4322
165.3 | 144.6075 | 1.4181 | 1.4331
165.4 | 144.702 | 1.419 | 1.4341
165.5 | 144.796 | 1.42 | 1.435
165.6 | 144.8879 | 1.4209 | 1.436
165.7 | 144.9825 | 1.4219 | 1.4369
165.8 | 145.0731 | 1.4228 | 1.4378
165.9 | 145.174 | 1.4238 | 1.4388
166 | 145.2687 | 1.4247 | 1.4398
166.1 | 145.3668 | 1.4256 | 1.4407
166.2 | 145.4563 | 1.4266 | 1.4417
166.3 | 145.5483 | 1.4275 | 1.4426
166.4 | 145.6394 | 1.4284 | 1.4435
166.5 | 145.7298 | 1.4293 | 1.4444
166.6 | 145.8284 | 1.4303 | 1.4454
166.7 | 145.915 | 1.4312 | 1.4464
166.8 | 146.003 | 1.4321 | 1.4473
166.9 | 146.1035 | 1.4331 | 1.4483
167 | 146.198 | 1.4341 | 1.4492
167.1 | 146.2847 | 1.435 | 1.4501
167.2 | 146.3848 | 1.4359 | 1.4511
167.3 | 146.4783 | 1.4369 | 1.4521
167.4 | 146.5714 | 1.4378 | 1.453
167.5 | 146.6642 | 1.4388 | 1.454
167.6 | 146.7551 | 1.4397 | 1.4549
167.7 | 146.8494 | 1.4406 | 1.4558
167.8 | 146.9399 | 1.4415 | 1.4567
167.9 | 147.0347 | 1.4425 | 1.4577
168 | 147.1268 | 1.4434 | 1.4586
168.1 | 147.2207 | 1.4444 | 1.4596
168.2 | 147.3169 | 1.4453 | 1.4606
168.3 | 147.4114 | 1.4463 | 1.4615
168.4 | 147.5054 | 1.4472 | 1.4624
168.5 | 147.6003 | 1.4481 | 1.4634
168.6 | 147.6974 | 1.4491 | 1.4644
168.7 | 147.786 | 1.45 | 1.4653
168.8 | 147.8773 | 1.451 | 1.4662
168.9 | 147.9686 | 1.4519 | 1.4672
169 | 148.0632 | 1.4529 | 1.4681
169.1 | 148.1561 | 1.4538 | 1.4691
169.2 | 148.2504 | 1.4548 | 1.4701
169.3 | 148.3403 | 1.4557 | 1.471
169.4 | 148.4345 | 1.4567 | 1.4719
169.5 | 148.5348 | 1.4576 | 1.4729
169.6 | 148.6215 | 1.4585 | 1.4738
169.7 | 148.7209 | 1.4595 | 1.4748
169.8 | 148.8168 | 1.4604 | 1.4758
169.9 | 148.909 | 1.4614 | 1.4767
170 | 148.9982 | 1.4623 | 1.4776
170.1 | 149.0927 | 1.4632 | 1.4785
170.2 | 149.1846 | 1.4642 | 1.4795
170.3 | 149.2743 | 1.4651 | 1.4804
170.4 | 149.3721 | 1.4661 | 1.4814
170.5 | 149.4645 | 1.467 | 1.4823
170.6 | 149.5604 | 1.468 | 1.4833
170.7 | 149.6586 | 1.469 | 1.4843
170.8 | 149.7477 | 1.4699 | 1.4852
170.9 | 149.8442 | 1.4708 | 1.4862
171 | 149.9405 | 1.4717 | 1.4871
171.1 | 150.0427 | 1.4727 | 1.4881
171.2 | 150.1364 | 1.4736 | 1.489
171.3 | 150.2231 | 1.4746 | 1.4899
171.4 | 150.3108 | 1.4755 | 1.4909
171.5 | 150.4045 | 1.4764 | 1.4918
171.6 | 150.5022 | 1.4774 | 1.4928
171.7 | 150.5921 | 1.4784 | 1.4938
171.8 | 150.6763 | 1.4793 | 1.4947
171.9 | 150.7717 | 1.4803 | 1.4956
172 | 150.8651 | 1.4812 | 1.4966
172.1 | 150.9536 | 1.4821 | 1.4975
172.2 | 151.0526 | 1.483 | 1.4985
172.3 | 151.1497 | 1.484 | 1.4994
172.4 | 151.235 | 1.485 | 1.5004
172.5 | 151.325 | 1.4859 | 1.5013
172.6 | 151.4214 | 1.4869 | 1.5023
172.7 | 151.5097 | 1.4878 | 1.5032
172.8 | 151.6009 | 1.4887 | 1.5041
172.9 | 151.6958 | 1.4897 | 1.5051
173 | 151.7948 | 1.4907 | 1.5061
173.1 | 151.8835 | 1.4916 | 1.507
173.2 | 151.978 | 1.4925 | 1.508
173.3 | 152.0715 | 1.4935 | 1.5089
173.4 | 152.1707 | 1.4944 | 1.5099
173.5 | 152.2729 | 1.4954 | 1.5108
173.6 | 152.364 | 1.4963 | 1.5118
173.7 | 152.4545 | 1.4973 | 1.5127
173.8 | 152.5447 | 1.4982 | 1.5137
173.9 | 152.6344 | 1.4992 | 1.5147
174 | 152.7276 | 1.5001 | 1.5156
174.1 | 152.8159 | 1.501 | 1.5165
174.2 | 152.9126 | 1.502 | 1.5175
174.3 | 153.0044 | 1.5029 | 1.5184
174.4 | 153.0979 | 1.5039 | 1.5194
174.5 | 153.1991 | 1.5049 | 1.5204
174.6 | 153.2936 | 1.5058 | 1.5213
174.7 | 153.3765 | 1.5066 | 1.5222
174.8 | 153.4808 | 1.5077 | 1.5232
174.9 | 153.5698 | 1.5086 | 1.5241
175 | 153.6576 | 1.5096 | 1.5251
175.1 | 153.7529 | 1.5105 | 1.5261
175.2 | 153.8471 | 1.5115 | 1.527
175.3 | 153.9403 | 1.5124 | 1.528
175.4 | 154.0302 | 1.5133 | 1.5289
175.5 | 154.1282 | 1.5143 | 1.5299
175.6 | 154.223 | 1.5153 | 1.5308
175.7 | 154.3133 | 1.5162 | 1.5317
175.8 | 154.4069 | 1.5171 | 1.5327
175.9 | 154.4982 | 1.518 | 1.5336
176 | 154.5984 | 1.519 | 1.5346
176.1 | 154.6894 | 1.5199 | 1.5355
176.2 | 154.7821 | 1.5209 | 1.5364
176.3 | 154.8777 | 1.5219 | 1.5375
176.4 | 154.9625 | 1.5228 | 1.5384
176.5 | 155.0531 | 1.5237 | 1.5393
176.6 | 155.1562 | 1.5247 | 1.5403
176.7 | 155.2477 | 1.5256 | 1.5413
176.8 | 155.3322 | 1.5266 | 1.5422
176.9 | 155.4253 | 1.5275 | 1.5431
177 | 155.5243 | 1.5284 | 1.5441
177.1 | 155.615 | 1.5294 | 1.545
177.2 | 155.7072 | 1.5303 | 1.5459
177.3 | 155.8025 | 1.5312 | 1.5469
177.4 | 155.8973 | 1.5322 | 1.5479
177.5 | 155.9879 | 1.5332 | 1.5489
177.6 | 156.0812 | 1.5341 | 1.5498
177.7 | 156.1672 | 1.535 | 1.5507
177.8 | 156.2655 | 1.536 | 1.5517
177.9 | 156.3593 | 1.5369 | 1.5526
178 | 156.4508 | 1.5379 | 1.5536
178.1 | 156.5435 | 1.5388 | 1.5545
178.2 | 156.6385 | 1.5397 | 1.5554
178.3 | 156.7357 | 1.5407 | 1.5564
178.4 | 156.828 | 1.5416 | 1.5573
178.5 | 156.9241 | 1.5426 | 1.5583
178.6 | 157.0198 | 1.5436 | 1.5593
178.7 | 157.1158 | 1.5445 | 1.5602
178.8 | 157.2064 | 1.5455 | 1.5612
178.9 | 157.3034 | 1.5464 | 1.5622
179 | 157.385 | 1.5473 | 1.5631
179.1 | 157.4818 | 1.5483 | 1.5641
179.2 | 157.5782 | 1.5493 | 1.565
179.3 | 157.6661 | 1.5502 | 1.5659
179.4 | 157.761 | 1.5511 | 1.5669
179.5 | 157.8541 | 1.5521 | 1.5678
179.6 | 157.9525 | 1.5531 | 1.5688
179.7 | 158.0496 | 1.554 | 1.5698
179.8 | 158.1427 | 1.555 | 1.5707
179.9 | 158.2341 | 1.556 | 1.5717
180 | 158.3251 | 1.5569 | 1.5727
180.1 | 158.4172 | 1.5578 | 1.5736
180.2 | 158.5078 | 1.5587 | 1.5745
180.3 | 158.6105 | 1.5598 | 1.5755
180.4 | 158.6952 | 1.5606 | 1.5764
180.5 | 158.7888 | 1.5616 | 1.5774
180.6 | 158.8803 | 1.5625 | 1.5783
180.7 | 158.9787 | 1.5635 | 1.5793
180.8 | 159.0738 | 1.5645 | 1.5803
180.9 | 159.1678 | 1.5654 | 1.5812
181 | 159.2635 | 1.5663 | 1.5822
181.1 | 159.3616 | 1.5673 | 1.5831
181.2 | 159.4648 | 1.5682 | 1.5841
181.3 | 159.5563 | 1.5692 | 1.585
181.4 | 159.6502 | 1.5702 | 1.586
181.5 | 159.7351 | 1.5711 | 1.5869
181.6 | 159.8269 | 1.5721 | 1.5879
181.7 | 159.9249 | 1.573 | 1.5889
181.8 | 160.0092 | 1.5739 | 1.5898
181.9 | 160.0995 | 1.5749 | 1.5907
182 | 160.1969 | 1.5758 | 1.5917
182.1 | 160.2902 | 1.5768 | 1.5927
182.2 | 160.3852 | 1.5777 | 1.5936
182.3 | 160.4783 | 1.5787 | 1.5946
182.4 | 160.5684 | 1.5796 | 1.5955
182.5 | 160.6603 | 1.5806 | 1.5965
182.6 | 160.7504 | 1.5815 | 1.5974
182.7 | 160.8399 | 1.5824 | 1.5983
182.8 | 160.9374 | 1.5834 | 1.5993
182.9 | 161.0321 | 1.5843 | 1.6003
183 | 161.1286 | 1.5853 | 1.6012
183.1 | 161.22 | 1.5863 | 1.6022
183.2 | 161.3161 | 1.5872 | 1.6032
183.3 | 161.4091 | 1.5881 | 1.6041
183.4 | 161.4985 | 1.5891 | 1.605
183.5 | 161.5894 | 1.59 | 1.6059
183.6 | 161.6877 | 1.5909 | 1.6069
183.7 | 161.7846 | 1.5919 | 1.6079
183.8 | 161.8749 | 1.5929 | 1.6089
183.9 | 161.9618 | 1.5938 | 1.6098
184 | 162.0526 | 1.5947 | 1.6107
184.1 | 162.1535 | 1.5957 | 1.6117
184.2 | 162.2446 | 1.5966 | 1.6127
184.3 | 162.3354 | 1.5976 | 1.6136
184.4 | 162.4359 | 1.5987 | 1.6147
184.5 | 162.5281 | 1.5996 | 1.6156
184.6 | 162.6211 | 1.6005 | 1.6166
184.7 | 162.716 | 1.6015 | 1.6175
184.8 | 162.8116 | 1.6024 | 1.6185
184.9 | 162.9061 | 1.6034 | 1.6194
185 | 162.998 | 1.6043 | 1.6204
185.1 | 163.0859 | 1.6052 | 1.6213
185.2 | 163.176 | 1.6062 | 1.6222
185.3 | 163.2727 | 1.6072 | 1.6232
185.4 | 163.3683 | 1.6081 | 1.6242
185.5 | 163.4603 | 1.6091 | 1.6251
185.6 | 163.5531 | 1.61 | 1.6261
185.7 | 163.6475 | 1.6109 | 1.627
185.8 | 163.742 | 1.6119 | 1.628
185.9 | 163.8416 | 1.6128 | 1.629
186 | 163.9289 | 1.6137 | 1.6299
186.1 | 164.0253 | 1.6147 | 1.6308
186.2 | 164.1231 | 1.6156 | 1.6318
186.3 | 164.2114 | 1.6166 | 1.6327
186.4 | 164.3028 | 1.6175 | 1.6337
186.5 | 164.3914 | 1.6184 | 1.6346
186.6 | 164.483 | 1.6194 | 1.6356
186.7 | 164.5754 | 1.6203 | 1.6365
186.8 | 164.6691 | 1.6213 | 1.6375
186.9 | 164.7648 | 1.6223 | 1.6385
187 | 164.8536 | 1.6232 | 1.6394
187.1 | 164.9482 | 1.6242 | 1.6404
187.2 | 165.0438 | 1.6251 | 1.6413
187.3 | 165.1407 | 1.6261 | 1.6423
187.4 | 165.2395 | 1.6271 | 1.6433
187.5 | 165.3305 | 1.6281 | 1.6443
187.6 | 165.4174 | 1.629 | 1.6452
187.7 | 165.5164 | 1.63 | 1.6462
187.8 | 165.6042 | 1.6309 | 1.6471
187.9 | 165.6965 | 1.6318 | 1.648
188 | 165.7925 | 1.6328 | 1.649
188.1 | 165.8848 | 1.6337 | 1.65
188.2 | 165.9785 | 1.6347 | 1.6509
188.3 | 166.0775 | 1.6356 | 1.6519
188.4 | 166.1706 | 1.6366 | 1.6528
188.5 | 166.2645 | 1.6375 | 1.6538
188.6 | 166.3604 | 1.6385 | 1.6548
188.7 | 166.4525 | 1.6394 | 1.6557
188.8 | 166.5453 | 1.6404 | 1.6567
188.9 | 166.6371 | 1.6414 | 1.6577
189 | 166.7259 | 1.6423 | 1.6586
189.1 | 166.8147 | 1.6432 | 1.6595
189.2 | 166.9111 | 1.6442 | 1.6605
189.3 | 167.0041 | 1.6452 | 1.6615
189.4 | 167.0999 | 1.6461 | 1.6624
189.5 | 167.1987 | 1.6471 | 1.6634
189.6 | 167.2885 | 1.648 | 1.6643
189.7 | 167.3798 | 1.6489 | 1.6653
189.8 | 167.479 | 1.6499 | 1.6663
189.9 | 167.5739 | 1.6509 | 1.6672
190 | 167.6626 | 1.6519 | 1.6682
190.1 | 167.749 | 1.6528 | 1.6691
190.2 | 167.8482 | 1.6538 | 1.6701
190.3 | 167.9383 | 1.6547 | 1.671
190.4 | 168.0223 | 1.6555 | 1.6718
190.5 | 168.0611 | 1.6559 | 1.6722
190.6 | 168.0815 | 1.6562 | 1.6725
190.7 | 168.1898 | 1.6573 | 1.6736
190.8 | 168.2056 | 1.6574 | 1.6738
190.9 | 168.1871 | 1.6572 | 1.6737
191 | 168.1787 | 1.6568 | 1.6738
191.1 | 168.1806 | 1.6569 | 1.6739
191.2 | 168.1673 | 1.6572 | 1.6737
191.3 | 168.1681 | 1.6573 | 1.6737
191.4 | 168.1677 | 1.6574 | 1.6737
191.5 | 168.1712 | 1.6574 | 1.6738
191.6 | 168.1485 | 1.6573 | 1.6736
191.7 | 168.1468 | 1.6573 | 1.6736
191.8 | 168.1466 | 1.6573 | 1.6736
191.9 | 168.1477 | 1.6574 | 1.6737
192 | 168.1322 | 1.6572 | 1.6735
192.1 | 168.133 | 1.6572 | 1.6736
192.2 | 168.1327 | 1.6573 | 1.6736
192.3 | 168.1344 | 1.6573 | 1.6736
192.4 | 168.1295 | 1.6573 | 1.6736
192.5 | 168.1251 | 1.6572 | 1.6736
192.6 | 168.126 | 1.6573 | 1.6736
192.7 | 168.1169 | 1.6572 | 1.6736
192.8 | 168.1175 | 1.6573 | 1.6736
192.9 | 168.1294 | 1.6574 | 1.6737
193 | 168.1263 | 1.6574 | 1.6737
193.1 | 168.1015 | 1.6572 | 1.6736
193.2 | 168.107 | 1.6573 | 1.6736
193.3 | 168.0969 | 1.6572 | 1.6736
193.4 | 168.0895 | 1.6572 | 1.6736
193.5 | 168.0844 | 1.6572 | 1.6736
193.6 | 168.0886 | 1.6573 | 1.6736
193.7 | 168.0706 | 1.6571 | 1.6735
193.8 | 168.0736 | 1.6572 | 1.6735
193.9 | 168.078 | 1.6573 | 1.6736
194 | 168.0922 | 1.6574 | 1.6737
194.1 | 168.0673 | 1.6571 | 1.6735
194.2 | 168.0621 | 1.6571 | 1.6735
194.3 | 168.0721 | 1.6573 | 1.6736
194.4 | 168.0637 | 1.6572 | 1.6735
194.5 | 168.065 | 1.6572 | 1.6736
194.6 | 168.0654 | 1.6573 | 1.6736
194.7 | 168.0694 | 1.6574 | 1.6737
194.8 | 168.0707 | 1.6574 | 1.6738
194.9 | 168.07 | 1.6574 | 1.6738
195 | 168.0524 | 1.6572 | 1.6736
195.1 | 168.0676 | 1.6574 | 1.6738
195.2 | 168.0631 | 1.6574 | 1.6737
195.3 | 168.0547 | 1.6573 | 1.6736
195.4 | 168.0499 | 1.6573 | 1.6736
195.5 | 168.0478 | 1.6573 | 1.6736
195.6 | 168.0521 | 1.6573 | 1.6737
195.7 | 168.0517 | 1.6574 | 1.6737
195.8 | 168.0385 | 1.6573 | 1.6736
195.9 | 168.0409 | 1.6573 | 1.6736
196 | 168.0454 | 1.6574 | 1.6737
196.1 | 168.0467 | 1.6574 | 1.6737
196.2 | 168.0551 | 1.6575 | 1.6738
196.3 | 168.0473 | 1.6574 | 1.6738
196.4 | 168.0296 | 1.6573 | 1.6736
196.5 | 168.0395 | 1.6574 | 1.6738
196.6 | 168.0331 | 1.6574 | 1.6737
196.7 | 168.0308 | 1.6574 | 1.6737
196.8 | 168.0241 | 1.6574 | 1.6737
196.9 | 168.0195 | 1.6573 | 1.6737
197 | 168.0224 | 1.6574 | 1.6737
197.1 | 168.026 | 1.6574 | 1.6738
197.2 | 168.0146 | 1.6573 | 1.6737
197.3 | 168.0134 | 1.6574 | 1.6737
197.4 | 168.0222 | 1.6574 | 1.6738
197.5 | 168.0235 | 1.6575 | 1.6738
197.6 | 168.0175 | 1.6575 | 1.6738
197.7 | 168.0068 | 1.6574 | 1.6737
197.8 | 168.0131 | 1.6575 | 1.6738
197.9 | 168.0021 | 1.6574 | 1.6737
198 | 168.0002 | 1.6574 | 1.6737
198.1 | 168.0013 | 1.6574 | 1.6738
198.2 | 167.993 | 1.6573 | 1.6737
198.3 | 168.0098 | 1.6575 | 1.6739
198.4 | 167.9999 | 1.6575 | 1.6738
198.5 | 167.9905 | 1.6573 | 1.6737
198.6 | 167.9874 | 1.6573 | 1.6736
198.7 | 167.9941 | 1.6574 | 1.6738
198.8 | 167.9949 | 1.6575 | 1.6738
198.9 | 167.9878 | 1.6574 | 1.6737
199 | 167.9972 | 1.6575 | 1.6739
199.1 | 167.9877 | 1.6574 | 1.6738
199.2 | 167.989 | 1.6574 | 1.6738
199.3 | 167.9869 | 1.6574 | 1.6738
199.4 | 167.987 | 1.6574 | 1.6738
199.5 | 167.9887 | 1.6575 | 1.6739
199.6 | 167.9817 | 1.6574 | 1.6738
199.7 | 167.9885 | 1.6575 | 1.6739
199.8 | 167.983 | 1.6574 | 1.6738
199.9 | 167.9764 | 1.6574 | 1.6738
200 | 167.9768 | 1.6574 | 1.6738
200.1 | 167.9751 | 1.6574 | 1.6738
200.2 | 167.972 | 1.6574 | 1.6737
200.3 | 167.9759 | 1.6575 | 1.6738
200.4 | 167.9819 | 1.6575 | 1.6739
200.5 | 167.9789 | 1.6575 | 1.6739
200.6 | 167.9769 | 1.6575 | 1.6739
200.7 | 167.9607 | 1.6574 | 1.6737
200.8 | 167.9677 | 1.6574 | 1.6738
200.9 | 167.9726 | 1.6575 | 1.6739
201 | 167.9556 | 1.6574 | 1.6737
201.1 | 167.9515 | 1.6574 | 1.6737
201.2 | 167.9613 | 1.6575 | 1.6738
201.3 | 167.9548 | 1.6575 | 1.6738
201.4 | 167.9542 | 1.6575 | 1.6738
201.5 | 167.9573 | 1.6575 | 1.6738
201.6 | 167.9602 | 1.6575 | 1.6739
201.7 | 167.9636 | 1.6576 | 1.6739
201.8 | 167.9362 | 1.6574 | 1.6738
201.9 | 167.9458 | 1.6575 | 1.6738
202 | 167.9602 | 1.6576 | 1.6739
202.1 | 167.9478 | 1.6575 | 1.6739
202.2 | 167.9502 | 1.6575 | 1.6739
202.3 | 167.9336 | 1.6574 | 1.6738
202.4 | 167.9371 | 1.6575 | 1.6738
202.5 | 167.9305 | 1.6574 | 1.6738
202.6 | 167.9352 | 1.6575 | 1.6738
202.7 | 167.9274 | 1.6574 | 1.6738
202.8 | 167.9245 | 1.6574 | 1.6738
202.9 | 167.9331 | 1.6575 | 1.6739
203 | 167.9313 | 1.6575 | 1.6739
203.1 | 167.9271 | 1.6575 | 1.6738
203.2 | 167.9327 | 1.6575 | 1.6739
203.3 | 167.921 | 1.6574 | 1.6738
203.4 | 167.9243 | 1.6575 | 1.6739
203.5 | 167.935 | 1.6576 | 1.674
203.6 | 167.9343 | 1.6576 | 1.674
203.7 | 167.9358 | 1.6576 | 1.674
203.8 | 167.9195 | 1.6575 | 1.6739
203.9 | 167.9194 | 1.6575 | 1.6739
204 | 167.9212 | 1.6576 | 1.6739
204.1 | 167.9112 | 1.6574 | 1.6738
204.2 | 167.9146 | 1.6575 | 1.6738
204.3 | 167.9221 | 1.6576 | 1.674
204.4 | 167.9195 | 1.6576 | 1.6739
204.5 | 167.9141 | 1.6575 | 1.6739
204.6 | 167.9158 | 1.6576 | 1.6739
204.7 | 167.9111 | 1.6575 | 1.6738
204.8 | 167.9054 | 1.6574 | 1.6738
204.9 | 167.9157 | 1.6576 | 1.6739
205 | 167.9158 | 1.6576 | 1.674
205.1 | 167.9157 | 1.6576 | 1.674
205.2 | 167.9099 | 1.6575 | 1.6739
205.3 | 167.9099 | 1.6576 | 1.6739
205.4 | 167.9124 | 1.6576 | 1.6739
205.5 | 167.9091 | 1.6575 | 1.6739
205.6 | 167.9119 | 1.6576 | 1.674
205.7 | 167.9109 | 1.6576 | 1.674
205.8 | 167.9034 | 1.6575 | 1.6739
205.9 | 167.9063 | 1.6576 | 1.6739
206 | 167.9073 | 1.6576 | 1.674
206.1 | 167.9011 | 1.6576 | 1.6739
206.2 | 167.8925 | 1.6575 | 1.6738
206.3 | 167.9049 | 1.6576 | 1.674
206.4 | 167.8976 | 1.6575 | 1.6739
206.5 | 167.8965 | 1.6575 | 1.6739
206.6 | 167.9035 | 1.6576 | 1.674
206.7 | 167.9035 | 1.6577 | 1.674
206.8 | 167.8903 | 1.6576 | 1.6739
206.9 | 167.9085 | 1.6577 | 1.6741
207 | 167.8878 | 1.6576 | 1.6739
207.1 | 167.8796 | 1.6575 | 1.6738
207.2 | 167.8997 | 1.6577 | 1.674
207.3 | 167.8824 | 1.6575 | 1.6739
207.4 | 167.8806 | 1.6575 | 1.6739
207.5 | 167.8971 | 1.6577 | 1.674
207.6 | 167.8967 | 1.6577 | 1.674
207.7 | 167.8941 | 1.6577 | 1.674
207.8 | 167.8974 | 1.6577 | 1.6741
207.9 | 167.8922 | 1.6577 | 1.674
208 | 167.8892 | 1.6577 | 1.674
208.1 | 167.8708 | 1.6576 | 1.6739
208.2 | 167.8773 | 1.6576 | 1.6739
208.3 | 167.8875 | 1.6577 | 1.6741
208.4 | 167.8636 | 1.6575 | 1.6739
208.5 | 167.8728 | 1.6576 | 1.6739
208.6 | 167.8725 | 1.6576 | 1.6739
208.7 | 167.8639 | 1.6576 | 1.6739
208.8 | 167.8514 | 1.6574 | 1.6738
208.9 | 167.8766 | 1.6577 | 1.674
209 | 167.8804 | 1.6577 | 1.6741
209.1 | 167.8714 | 1.6577 | 1.674
209.2 | 167.8627 | 1.6576 | 1.6739
209.3 | 167.8651 | 1.6576 | 1.674
209.4 | 167.8656 | 1.6577 | 1.674
209.5 | 167.8506 | 1.6575 | 1.6738
209.6 | 167.8689 | 1.6577 | 1.674
209.7 | 167.8557 | 1.6576 | 1.6739
209.8 | 167.8537 | 1.6576 | 1.6739
209.9 | 167.8609 | 1.6577 | 1.674
210 | 167.85 | 1.6576 | 1.6739
210.1 | 167.8531 | 1.6576 | 1.6739
210.2 | 167.8684 | 1.6578 | 1.6741
210.3 | 167.8502 | 1.6576 | 1.674
210.4 | 167.8445 | 1.6575 | 1.6739
210.5 | 167.8446 | 1.6575 | 1.6738
210.6 | 167.857 | 1.6577 | 1.674
210.7 | 167.8499 | 1.6576 | 1.674
210.8 | 167.8564 | 1.6577 | 1.674
210.9 | 167.8606 | 1.6578 | 1.6741
211 | 167.8627 | 1.6578 | 1.6741
211.1 | 167.8522 | 1.6577 | 1.674
211.2 | 167.8489 | 1.6577 | 1.674
211.3 | 167.8478 | 1.6577 | 1.674
211.4 | 167.8462 | 1.6576 | 1.674
211.5 | 167.8414 | 1.6576 | 1.6739
211.6 | 167.8489 | 1.6577 | 1.674
211.7 | 167.8489 | 1.6577 | 1.674
211.8 | 167.8396 | 1.6576 | 1.6739
211.9 | 167.8511 | 1.6578 | 1.6741
212 | 167.8517 | 1.6578 | 1.6741
212.1 | 167.8547 | 1.6578 | 1.6742
212.2 | 167.8477 | 1.6577 | 1.6741
212.3 | 167.8516 | 1.6578 | 1.6742
212.4 | 167.8447 | 1.6577 | 1.674
212.5 | 167.8376 | 1.6576 | 1.674
212.6 | 167.8474 | 1.6578 | 1.6741
212.7 | 167.8434 | 1.6577 | 1.6741
212.8 | 167.8412 | 1.6577 | 1.674
212.9 | 167.8421 | 1.6577 | 1.6741
213 | 167.8449 | 1.6578 | 1.6741
213.1 | 167.8356 | 1.6577 | 1.674
213.2 | 167.8446 | 1.6578 | 1.6742
213.3 | 167.8265 | 1.6576 | 1.6739
213.4 | 167.8385 | 1.6577 | 1.6741
213.5 | 167.8389 | 1.6578 | 1.6741
213.6 | 167.8384 | 1.6577 | 1.6741
213.7 | 167.8394 | 1.6578 | 1.6741
213.8 | 167.836 | 1.6577 | 1.6741
213.9 | 167.8419 | 1.6578 | 1.6741
214 | 167.8357 | 1.6577 | 1.6741
214.1 | 167.8271 | 1.6577 | 1.674
214.2 | 167.8326 | 1.6577 | 1.674
214.3 | 167.8253 | 1.6577 | 1.674
214.4 | 167.8249 | 1.6577 | 1.674
214.5 | 167.8251 | 1.6577 | 1.674
214.6 | 167.8343 | 1.6578 | 1.6741
214.7 | 167.8341 | 1.6578 | 1.6741
214.8 | 167.8399 | 1.6579 | 1.6742
214.9 | 167.8254 | 1.6577 | 1.6741
215 | 167.83 | 1.6578 | 1.6741
215.1 | 167.838 | 1.6579 | 1.6742
215.2 | 167.8268 | 1.6578 | 1.6741
215.3 | 167.8308 | 1.6578 | 1.6742
215.4 | 167.834 | 1.6579 | 1.6742
215.5 | 167.8298 | 1.6578 | 1.6742
215.6 | 167.8146 | 1.6577 | 1.6741
215.7 | 167.8321 | 1.6579 | 1.6742
215.8 | 167.8039 | 1.6577 | 1.674
215.9 | 167.8232 | 1.6578 | 1.6742
216 | 167.8217 | 1.6578 | 1.6741
216.1 | 167.8141 | 1.6578 | 1.6741
216.2 | 167.8234 | 1.6578 | 1.6742
216.3 | 167.804 | 1.6577 | 1.6741
216.4 | 167.7948 | 1.6577 | 1.674
216.5 | 167.8189 | 1.6578 | 1.6742
216.6 | 167.8271 | 1.6579 | 1.6742
216.7 | 167.8084 | 1.6578 | 1.6741
216.8 | 167.8034 | 1.6578 | 1.6741
216.9 | 167.798 | 1.6577 | 1.6741
217 | 167.7997 | 1.6578 | 1.6741
217.1 | 167.8229 | 1.6579 | 1.6743
217.2 | 167.8116 | 1.6579 | 1.6742
217.3 | 167.8063 | 1.6578 | 1.6741
217.4 | 167.8041 | 1.6578 | 1.6742
217.5 | 167.7939 | 1.6578 | 1.6741
217.6 | 167.8063 | 1.6578 | 1.6742
217.7 | 167.7952 | 1.6578 | 1.6741
217.8 | 167.8094 | 1.6579 | 1.6742
217.9 | 167.8085 | 1.6579 | 1.6742
218 | 167.8038 | 1.6579 | 1.6742
218.1 | 167.7903 | 1.6577 | 1.6741
218.2 | 167.7866 | 1.6577 | 1.6742
218.3 | 167.8113 | 1.6578 | 1.6743
218.4 | 167.795 | 1.6578 | 1.6742
218.5 | 167.8108 | 1.6579 | 1.6743
218.6 | 167.8034 | 1.6579 | 1.6742
218.7 | 167.7973 | 1.6578 | 1.6742
218.8 | 167.7801 | 1.6577 | 1.6741
218.9 | 167.7864 | 1.6577 | 1.6741
219 | 167.7831 | 1.6577 | 1.6741
219.1 | 167.7793 | 1.6577 | 1.6741
219.2 | 167.7831 | 1.6578 | 1.6741
219.3 | 167.7973 | 1.6579 | 1.6742
219.4 | 167.7765 | 1.6577 | 1.6741
219.5 | 167.7832 | 1.6578 | 1.6741
219.6 | 167.7867 | 1.6578 | 1.6742
219.7 | 167.798 | 1.6579 | 1.6743
219.8 | 167.7956 | 1.6579 | 1.6743
219.9 | 167.7709 | 1.6577 | 1.674
220 | 167.7767 | 1.6578 | 1.6741
220.1 | 167.7847 | 1.6578 | 1.6742
220.2 | 167.7903 | 1.6575 | 1.6744
220.3 | 167.7786 | 1.6573 | 1.6745
220.4 | 167.7777 | 1.6577 | 1.6743
220.5 | 167.7892 | 1.6579 | 1.6743
220.6 | 167.7763 | 1.6578 | 1.6742
220.7 | 167.7667 | 1.6577 | 1.6741
220.8 | 167.5121 | 1.6552 | 1.6715
220.9 | 165.8518 | 1.6389 | 1.6551
221 | 165.3228 | 1.6338 | 1.65
221.1 | 164.6447 | 1.6271 | 1.6432
221.2 | 162.8537 | 1.6095 | 1.6256
221.3 | 161.4642 | 1.5961 | 1.6121
221.4 | 161.3299 | 1.5948 | 1.6109
221.5 | 161.3333 | 1.5949 | 1.6109
221.6 | 161.2101 | 1.5936 | 1.6096
221.7 | 158.7625 | 1.5695 | 1.5853
221.8 | 155.8396 | 1.5409 | 1.5566
221.9 | 152.943 | 1.5126 | 1.5282
222 | 151.2547 | 1.4961 | 1.5117
222.1 | 151.1799 | 1.4953 | 1.511
222.2 | 151.1807 | 1.4953 | 1.511
222.3 | 149.193 | 1.4757 | 1.4911
222.4 | 145.6741 | 1.4413 | 1.4566
222.5 | 142.5819 | 1.4111 | 1.4263
222.6 | 140.6417 | 1.3921 | 1.4073
222.7 | 140.1827 | 1.3877 | 1.4029
222.8 | 140.0754 | 1.3865 | 1.4017
222.9 | 136.5076 | 1.3514 | 1.3662
223 | 131.9276 | 1.3066 | 1.3213
223.1 | 127.2683 | 1.261 | 1.2755
223.2 | 125.7181 | 1.2459 | 1.2606
223.3 | 125.6793 | 1.2454 | 1.2601
223.4 | 125.0425 | 1.2389 | 1.2535
223.5 | 119.3543 | 1.1831 | 1.1973
223.6 | 114.9011 | 1.1395 | 1.1535
223.7 | 109.704 | 1.0886 | 1.1023
223.8 | 106.535 | 1.0576 | 1.0713
223.9 | 105.9555 | 1.0517 | 1.0655
224 | 105.9949 | 1.0519 | 1.0658
224.1 | 104.4139 | 1.0361 | 1.0498
224.2 | 98.939 | 0.98259 | 0.99587
224.3 | 93.7636 | 0.93185 | 0.94494
224.4 | 91.65 | 0.91123 | 0.92435
224.5 | 91.6945 | 0.91146 | 0.9246
224.6 | 91.4111 | 0.90848 | 0.92156
224.7 | 88.8148 | 0.88279 | 0.89562
224.8 | 84.3376 | 0.83892 | 0.85153
224.9 | 80.4215 | 0.80059 | 0.81308
225 | 79.1189 | 0.78766 | 0.80023
225.1 | 78.8757 | 0.78511 | 0.79775
225.2 | 78.9259 | 0.78541 | 0.79809
225.3 | 78.1792 | 0.77781 | 0.79031
225.4 | 73.9911 | 0.73665 | 0.74887
225.5 | 70.6851 | 0.70419 | 0.71637
225.6 | 68.5953 | 0.68373 | 0.69586
225.7 | 68.3689 | 0.68127 | 0.69347
225.8 | 68.3465 | 0.68085 | 0.69304
225.9 | 66.4778 | 0.66234 | 0.67433
226 | 63.5653 | 0.63382 | 0.64564
226.1 | 60.8399 | 0.60711 | 0.61885
226.2 | 60.3236 | 0.60194 | 0.61375
226.3 | 60.3738 | 0.6022 | 0.61404
226.4 | 58.7336 | 0.58588 | 0.59751
226.5 | 55.6829 | 0.55599 | 0.56743
226.6 | 53.2504 | 0.53215 | 0.54349
226.7 | 52.6888 | 0.52654 | 0.53791
226.8 | 52.6311 | 0.52575 | 0.53709
226.9 | 49.4785 | 0.49469 | 0.50569
227 | 45.9392 | 0.46009 | 0.4709
227.1 | 43.8433 | 0.43965 | 0.45041
227.2 | 43.7085 | 0.43813 | 0.44894
227.3 | 43.7427 | 0.43821 | 0.44902
227.4 | 43.6145 | 0.43672 | 0.44749
227.5 | 41.9118 | 0.41985 | 0.43049
227.6 | 39.6919 | 0.39807 | 0.40856
227.7 | 37.8542 | 0.37999 | 0.39042
227.8 | 37.7047 | 0.37831 | 0.38876
227.9 | 37.7365 | 0.37851 | 0.38896
228 | 36.8597 | 0.36974 | 0.3801
228.1 | 35.3126 | 0.35447 | 0.36476
228.2 | 32.8387 | 0.33033 | 0.34046
228.3 | 32.2145 | 0.32422 | 0.33436
228.4 | 32.2719 | 0.32449 | 0.33467
228.5 | 32.2713 | 0.32432 | 0.33454
228.6 | 30.7338 | 0.30908 | 0.31911
228.7 | 28.5462 | 0.28769 | 0.2977
228.8 | 28.3863 | 0.28602 | 0.29608
228.9 | 28.4173 | 0.28619 | 0.29626
229 | 27.7202 | 0.27922 | 0.28917
229.1 | 26.4917 | 0.26724 | 0.27713
229.2 | 25.0927 | 0.25355 | 0.2633
229.3 | 24.1667 | 0.24452 | 0.25421
229.4 | 24.1708 | 0.24444 | 0.25413
229.5 | 24.197 | 0.24453 | 0.2542
229.6 | 22.7082 | 0.22976 | 0.23925
229.7 | 19.6792 | 0.20006 | 0.20942
229.8 | 17.5098 | 0.17887 | 0.18821
229.9 | 17.3232 | 0.17687 | 0.18625
230 | 16.7163 | 0.17064 | 0.1799
230.1 | 12.9736 | 0.13394 | 0.14305
230.2 | 10.0727 | 0.10541 | 0.11456
230.3 | 9.5372 | 0.099876 | 0.10913
230.4 | 9.5102 | 0.099364 | 0.10861
230.5 | 7.4952 | 0.079554 | 0.088647
230.6 | 4.593 | 0.051095 | 0.060192
230.7 | 3.9416 | 0.044591 | 0.053736
230.8 | 3.9389 | 0.044371 | 0.053545
230.9 | 3.969 | 0.044395 | 0.053593
231 | 3.9866 | 0.044395 | 0.053621
231.1 | 3.3196 | 0.037611 | 0.046806
231.2 | 2.3522 | 0.02795 | 0.037193
231.3 | 2.3094 | 0.02742 | 0.03666
231.4 | 2.3324 | 0.027554 | 0.036821
231.5 | 2.3559 | 0.027601 | 0.036896
231.6 | 2.3629 | 0.027545 | 0.036854
231.7 | 2.138 | 0.025226 | 0.034513
231.8 | 1.6936 | 0.020821 | 0.030155
231.9 | 1.6425 | 0.020173 | 0.029528
232 | 1.6513 | 0.020213 | 0.02957
232.1 | 1.6552 | 0.020199 | 0.029564
232.2 | 1.4473 | 0.01802 | 0.027374
232.3 | 0.75328 | 0.011041 | 0.020413
232.4 | 0.62442 | 0.0098024 | 0.019177
232.5 | 0.635 | 0.0098775 | 0.019249
232.6 | 0.64174 | 0.009875 | 0.019251
232.7 | 0.48784 | 0.0082305 | 0.017551
232.8 | -0.015777 | 0.0033025 | 0.012484
232.9 | -0.18424 | 0.0017182 | 0.010846
233 | -0.16895 | 0.001872 | 0.011002
233.1 | -0.1569 | 0.0019536 | 0.011072
233.2 | -0.14888 | 0.0019486 | 0.011072
233.3 | -0.13877 | 0.0019473 | 0.011066
233.4 | -0.13162 | 0.0019242 | 0.011062
233.5 | -0.13035 | 0.0018891 | 0.011035
233.6 | -0.1253 | 0.0018633 | 0.011015
233.7 | -0.12518 | 0.0018396 | 0.010984
233.8 | -0.12112 | 0.0018268 | 0.010981
233.9 | -0.11951 | 0.0018072 | 0.010956
234 | -0.11592 | 0.0017962 | 0.01093
234.1 | -0.11466 | 0.0017553 | 0.010912
234.2 | -0.11535 | 0.0017246 | 0.010879
234.3 | -0.1106 | 0.0016951 | 0.010848
234.4 | -0.10873 | 0.0016865 | 0.010846
234.5 | -0.10903 | 0.0016714 | 0.010831
234.6 | -0.10571 | 0.001654 | 0.010817
234.7 | -0.10644 | 0.0016224 | 0.010793
234.8 | -0.10543 | 0.0016115 | 0.010772
234.9 | -0.1042 | 0.0015848 | 0.010765
235 | -0.10408 | 0.0015719 | 0.010739
235.1 | -0.10286 | 0.0015455 | 0.010727
235.2 | -0.10239 | 0.0014941 | 0.010738
235.3 | -0.10094 | 0.0014718 | 0.010732
235.4 | -0.10108 | 0.0014589 | 0.010704
235.5 | -0.10014 | 0.0014495 | 0.010698
235.6 | -0.1012 | 0.0014389 | 0.010681
235.7 | -0.10063 | 0.0014263 | 0.010664
235.8 | -0.099955 | 0.0014176 | 0.010655
235.9 | -0.099169 | 0.0014072 | 0.010646
236 | -0.097417 | 0.0013948 | 0.01063
236.1 | -0.096533 | 0.0013854 | 0.010623
236.2 | -0.09609 | 0.0013913 | 0.010619
236.3 | -0.093828 | 0.0013657 | 0.010597
236.4 | -0.094109 | 0.0013521 | 0.010604
236.5 | -0.094848 | 0.0013378 | 0.010584
236.6 | -0.094897 | 0.001326 | 0.010561
236.7 | -0.093557 | 0.0013061 | 0.010539
236.8 | -0.092049 | 0.0012761 | 0.010518
236.9 | -0.093226 | 0.0012747 | 0.010502
237 | -0.093682 | 0.0012535 | 0.010493
237.1 | -0.094527 | 0.0012375 | 0.010474
237.2 | -0.09264 | 0.0012358 | 0.010478
237.3 | -0.090937 | 0.0012251 | 0.010468
237.4 | -0.092176 | 0.0012064 | 0.010453
237.5 | -0.089338 | 0.0012033 | 0.010441
237.6 | -0.085963 | 0.0012071 | 0.010451
237.7 | -0.086905 | 0.0011868 | 0.010447
237.8 | -0.086538 | 0.0011752 | 0.010414
237.9 | -0.084839 | 0.0011696 | 0.010409
238 | -0.085047 | 0.0011387 | 0.010376
238.1 | -0.08214 | 0.001128 | 0.010373
238.2 | -0.080946 | 0.0011367 | 0.010386
238.3 | -0.077258 | 0.0011264 | 0.010384
238.4 | -0.077084 | 0.0011025 | 0.010369
238.5 | -0.078152 | 0.0010982 | 0.010348
238.6 | -0.079845 | 0.0010808 | 0.010326
238.7 | -0.077751 | 0.0010748 | 0.010327
238.8 | -0.076576 | 0.0010631 | 0.010303
238.9 | -0.075684 | 0.0010554 | 0.010298
239 | -0.076498 | 0.0010348 | 0.010279
239.1 | -0.074987 | 0.001032 | 0.010271
239.2 | -0.074384 | 0.0010051 | 0.01025
239.3 | -0.068164 | 0.0010127 | 0.010262
239.4 | -0.069147 | 0.0010286 | 0.010273
239.5 | -0.067628 | 0.0010125 | 0.010242
239.6 | -0.06868 | 0.00099791 | 0.010231
239.7 | -0.069648 | 0.00097879 | 0.010191
239.8 | -0.06852 | 0.00095993 | 0.010177
239.9 | -0.067422 | 0.00095777 | 0.010193
240 | -0.067395 | 0.00093918 | 0.01018
240.1 | -0.065997 | 0.00094247 | 0.01017
240.2 | -0.067821 | 0.00091115 | 0.01015
240.3 | -0.061765 | 0.00091451 | 0.010155
240.4 | -0.063104 | 0.00092551 | 0.010161
240.5 | -0.059776 | 0.00093648 | 0.010165
240.6 | -0.059762 | 0.00088861 | 0.010141
240.7 | -0.058978 | 0.00090167 | 0.010153
240.8 | -0.057813 | 0.00087931 | 0.010122
240.9 | -0.058627 | 0.00085855 | 0.010111

## D2
Commentaire fichier:
Temps - Vitesse de mesure standard | Charge Instron kN | Jauge pont complet tirant 1 | Jauge pont complet tirant 2
s | kN | mV | mV
05.11.15 10:48:32 | 05.11.15 10:48:32 | 05.11.15 10:48:32 | 05.11.15 10:48:32
100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz)
Voie matériel:0 | Voie matériel:1 | Voie matériel:2 | Voie matériel:3
No de série (ML.. / AP..): N.D. | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7
Capteur: | Capteur: Charge kN | Capteur: Jauge Tirant mV/V | Capteur: Jauge Tirant mV/V
T-ID Capteur: | T-ID Capteur: 409896104976852 | T-ID Capteur: 423133992824074 | T-ID Capteur: 423133992824074
Type d'amplificateur:N.D. | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A
Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D.
Type de capteur:N.D. | Type de capteur:Tension C.C. | Type de capteur:SG pont complet | Type de capteur:SG pont complet
Plage de mesure:N.D. | Plage de mesure:10,2 | Plage de mesure:5 | Plage de mesure:5
| Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0
| Echelle physique P2:10 ; 500 | Echelle physique P2:2 ; 2 | Echelle physique P2:2 ; 2
Unité de signal | Unité de signalV | Unité de signalmV/V | Unité de signalmV/V
Grandeur physique: | Grandeur physique:kN | Grandeur physique:mV | Grandeur physique:mV
Valeur pleine échelle: 0 | Valeur pleine échelle: 510 kN | Valeur pleine échelle: 5 mV | Valeur pleine échelle: 5 mV
Echelle catman: Aucun | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation
Tension d'alimentation:N.D. | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0
Caractéristiques du filtre:N.D. | x(2) = 10 y(2) = 500 | x(2) = 2 y(2) = 2 | x(2) = 2 y(2) = 2
Fréquence du filtre:N.D. | Tension d'alimentation:Pas d'excitation | Tension d'alimentation:2.5 V | Tension d'alimentation:2.5 V
Valeur d'ajustement du zéro:0 s | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas
Valeur de tare:0 s | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz
Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 s | Valeur d'ajustement du zéro:0,167465 kN | Valeur d'ajustement du zéro:0,130593 mV | Valeur d'ajustement du zéro:-0,107024 mV
Signal de mesure:N.D. | Valeur de tare:0,167465 kN | Valeur de tare:0,130593 mV | Valeur de tare:-0,107024 mV
Entrée d'amplificateur:N.D. | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 1,302549E-02 kN | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV
Facteur k:0,00000 | Signal de mesure:N.D. | Signal de mesure:ON | Signal de mesure:N.D.
Facteur de pont:0,00000 | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D.
N.D. | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000
| Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000
| N.D. | N.D. | N.D.
0 | -0.00073588 | 1.428e-05 | -7.46e-06
0.1 | -0.0026814 | 1.1756e-05 | -1.3402e-05
0.2 | -0.0027135 | 1.041e-05 | -2.9538e-05
0.3 | -0.0012667 | -3.5868e-06 | -3.8515e-05
0.4 | -0.00035575 | 3.747e-06 | 4.1616e-08
0.5 | -0.0016441 | 7.6369e-07 | -1.1589e-05
0.6 | -0.0020094 | 2.2892e-06 | -2.1268e-05
0.7 | -0.0013835 | 2.3611e-05 | -1.0161e-05
0.8 | -0.0017492 | -2.4486e-06 | -2.6213e-05
0.9 | -0.0006936 | -1.7315e-07 | -1.7814e-05
1 | 2.1687e-05 | 1.9842e-05 | 4.7894e-06
1.1 | -0.00095373 | 2.2387e-05 | 1.6423e-05
1.2 | -0.0022349 | 4.4309e-06 | -2.2726e-05
1.3 | -0.0030513 | -1.1816e-05 | -2.1213e-05
1.4 | 0.00054035 | 2.6149e-05 | -6.2877e-06
1.5 | -0.0030821 | -9.8792e-06 | -3.714e-05
1.6 | 0.00027513 | 1.7757e-05 | -1.4643e-05
1.7 | -0.00081729 | 1.8055e-05 | -5.5515e-06
1.8 | -0.0013908 | -1.0945e-05 | -3.2338e-05
1.9 | -0.00098773 | 3.1806e-06 | -2.4988e-05
2 | -0.0020514 | -1.109e-05 | -2.1659e-05
2.1 | -0.0018756 | -7.4606e-06 | -1.9436e-05
2.2 | -0.0021872 | -2.123e-05 | -1.6857e-05
2.3 | -0.00012789 | 6.1925e-06 | -7.9046e-06
2.4 | -0.00046732 | 1.4466e-05 | 4.8082e-06
2.5 | -0.0019369 | -1.0319e-05 | -2.4585e-05
2.6 | -0.0026293 | -3.7522e-06 | -2.4139e-05
2.7 | -0.0034536 | -2.0977e-05 | -3.4545e-05
2.8 | -0.004553 | -3.7687e-05 | -5.5087e-05
2.9 | -0.001663 | -5.0996e-06 | -2.7424e-05
3 | -0.0010161 | -5.0466e-06 | -3.1563e-05
3.1 | -0.002094 | -1.0502e-05 | -3.672e-05
3.2 | -0.0019325 | -2.8978e-06 | -1.6654e-05
3.3 | -0.0019631 | -8.472e-06 | -1.3409e-05
3.4 | -0.0017847 | -2.8054e-06 | -2.4518e-05
3.5 | -0.0029956 | -8.6531e-06 | -2.3339e-05
3.6 | -0.0025107 | -1.716e-05 | -2.5585e-05
3.7 | -0.0014792 | -5.9837e-06 | 7.3771e-07
3.8 | -0.00096523 | 2.2087e-05 | 1.5584e-05
3.9 | -0.0014636 | -2.7482e-05 | -2.2006e-05
4 | -0.0038928 | -5.276e-05 | -5.9134e-05
4.1 | -0.0030604 | -4.1047e-05 | -5.3966e-05
4.2 | -0.0020543 | -1.8307e-05 | -4.1639e-05
4.3 | -0.0017761 | -1.1978e-05 | -3.8521e-05
4.4 | -0.0029686 | -2.7344e-05 | -4.5704e-05
4.5 | -0.0028973 | -1.2204e-05 | -2.5223e-05
4.6 | -0.004518 | -3.6002e-05 | -3.9142e-05
4.7 | -0.0051899 | -4.9557e-05 | -6.1048e-05
4.8 | -0.0036956 | -1.6062e-05 | -3.5768e-05
4.9 | -0.0045348 | -4.3833e-05 | -4.0881e-05
5 | -0.0044018 | -2.3515e-05 | -2.3868e-05
5.1 | -0.0015033 | 2.2367e-06 | 1.0723e-05
5.2 | -0.0021473 | -1.1686e-05 | -1.6914e-05
5.3 | -0.0028859 | -1.8975e-05 | -1.4148e-05
5.4 | -0.0026853 | 2.1762e-06 | 1.3545e-05
5.5 | -0.0030418 | -3.3205e-05 | -1.8725e-05
5.6 | -0.0014973 | -2.9137e-06 | 4.832e-06
5.7 | -0.0038728 | -4.5497e-06 | -2.0434e-05
5.8 | -0.0039818 | -1.6982e-05 | -3.834e-05
5.9 | -0.0049504 | -3.2684e-05 | -3.0285e-05
6 | -0.0021518 | -1.2163e-06 | 1.4573e-06
6.1 | -0.002685 | -1.7372e-05 | -1.6126e-05
6.2 | -0.0023021 | -6.9352e-07 | 7.8997e-06
6.3 | -0.0024792 | -5.3514e-06 | -2.0737e-05
6.4 | -0.0026423 | -2.1181e-05 | -1.1937e-05
6.5 | -0.0018877 | -1.8049e-05 | -6.1253e-06
6.6 | -0.003473 | -3.1734e-05 | -3.7962e-05
6.7 | -0.0028607 | -3.1908e-05 | -4.054e-05
6.8 | -0.0040916 | -3.5495e-05 | -3.2385e-05
6.9 | -0.0030535 | -2.2126e-05 | -2.3405e-05
7 | -0.0050404 | -3.9087e-05 | -4.5139e-05
7.1 | -0.0010092 | -4.4795e-06 | -6.4778e-06
7.2 | -0.0037066 | -4.0214e-05 | -3.5859e-05
7.3 | -0.0035666 | -3.761e-05 | -4.0852e-05
7.4 | -0.002575 | -3.6649e-05 | -4.1981e-05
7.5 | -0.0021456 | -4.0228e-05 | -4.1234e-05
7.6 | -0.0037534 | -3.655e-05 | -2.9617e-05
7.7 | -0.0024503 | -3.6246e-05 | -2.9362e-05
7.8 | -0.0027223 | -1.893e-05 | -2.7386e-05
7.9 | -0.002841 | -2.8687e-05 | -3.1985e-05
8 | -0.0043194 | -5.5817e-05 | -5.4903e-05
8.1 | -0.0050777 | -5.1813e-05 | -5.9533e-05
8.2 | -0.0031198 | -3.2249e-05 | -3.738e-05
8.3 | -0.0027445 | -3.9918e-05 | -4.0074e-05
8.4 | -0.0039875 | -3.9175e-05 | -3.9847e-05
8.5 | -0.0044432 | -6.8051e-05 | -5.4191e-05
8.6 | -0.0047891 | -5.4424e-05 | -5.5204e-05
8.7 | -0.0029756 | -1.8116e-05 | -2.4951e-05
8.8 | -0.004279 | -4.6283e-05 | -6.4098e-05
8.9 | -0.0024954 | -3.1743e-05 | -5.7876e-05
9 | -0.0047828 | -2.8592e-05 | -4.0186e-05
9.1 | -0.0023301 | -2.5703e-05 | -3.4252e-05
9.2 | -0.003221 | -4.5078e-05 | -5.8633e-05
9.3 | -0.0018485 | -4.3933e-05 | -2.7895e-05
9.4 | -0.0042732 | -7.1935e-05 | -6.4777e-05
9.5 | -0.0017342 | -3.0505e-05 | -4.8166e-05
9.6 | -0.0049254 | -5.8385e-05 | -7.5211e-05
9.7 | -0.0047699 | -5.1336e-05 | -4.8595e-05
9.8 | -0.0033988 | -4.0886e-05 | -2.6129e-05
9.9 | -0.0021772 | -8.7993e-06 | -1.3858e-05
10 | -0.0027708 | -4.1944e-05 | -3.3816e-05
10.1 | -0.0036563 | -4.2976e-05 | -5.9027e-05
10.2 | -0.0020151 | -3.1409e-05 | -3.5526e-05
10.3 | -0.0026386 | -4.3759e-05 | -4.3778e-05
10.4 | -0.0039192 | -4.2259e-05 | -4.7583e-05
10.5 | -0.0053119 | -4.2821e-05 | -6.198e-05
10.6 | -0.0043669 | -5.7714e-05 | -7.6176e-05
10.7 | -0.0027094 | -4.1995e-05 | -5.3997e-05
10.8 | -0.0044054 | -3.3014e-05 | -5.9908e-05
10.9 | -0.003588 | -5.3777e-05 | -6.3631e-05
11 | -0.004202 | -4.7614e-05 | -5.9315e-05
11.1 | -0.0044142 | -5.7045e-05 | -5.944e-05
11.2 | -0.0052334 | -6.6978e-05 | -6.1114e-05
11.3 | -0.0059381 | -7.452e-05 | -8.089e-05
11.4 | -0.0022272 | -4.8997e-05 | -3.2428e-05
11.5 | -0.0012258 | -1.9768e-05 | -9.2803e-06
11.6 | -0.003475 | -2.4017e-05 | -3.8271e-05
11.7 | -0.0041193 | -4.6463e-05 | -3.2798e-05
11.8 | -0.0016891 | -2.5974e-05 | -1.4047e-05
11.9 | -0.0033183 | -4.7691e-05 | -4.5404e-05
12 | -0.0033468 | -5.2801e-05 | -4.4522e-05
12.1 | -0.0044141 | -4.4276e-05 | -3.9781e-05
12.2 | -0.0045593 | -3.7993e-05 | -5.3777e-05
12.3 | -0.0046511 | -4.7539e-05 | -5.5735e-05
12.4 | -0.0029067 | -3.7499e-05 | -3.62e-05
12.5 | -0.0017813 | -2.9758e-05 | -2.3311e-05
12.6 | -0.0058339 | -6.0421e-05 | -6.0324e-05
12.7 | -0.0034657 | -3.332e-05 | -3.473e-05
12.8 | -0.0038112 | -5.0842e-05 | -5.1713e-05
12.9 | -0.0046637 | -4.4278e-05 | -6.0194e-05
13 | -0.0037754 | -5.5283e-05 | -6.0709e-05
13.1 | -0.0011079 | -3.9023e-05 | -2.6649e-05
13.2 | -0.0027886 | -3.797e-05 | -4.6606e-05
13.3 | -0.00218 | -3.5436e-05 | -4.6172e-05
13.4 | -0.0034732 | -5.4583e-05 | -5.2107e-05
13.5 | -0.0049889 | -4.3752e-05 | -5.1508e-05
13.6 | -0.0036096 | -2.5229e-05 | -2.2999e-05
13.7 | -0.00081454 | -2.1429e-05 | -1.2862e-05
13.8 | -0.0022202 | -5.7749e-05 | -5.9079e-05
13.9 | -0.0040341 | -7.5555e-05 | -5.6283e-05
14 | -0.0042817 | -5.2969e-05 | -6.4957e-05
14.1 | -0.0040585 | -3.3395e-05 | -3.7038e-05
14.2 | -0.0022347 | -5.0198e-05 | -1.9639e-05
14.3 | -0.0047205 | -5.3403e-05 | -5.3976e-05
14.4 | -0.0049722 | -6.168e-05 | -5.3204e-05
14.5 | -0.0058349 | -6.0288e-05 | -7.2428e-05
14.6 | -0.0038332 | -6.18e-05 | -5.3879e-05
14.7 | -0.0036133 | -5.6956e-05 | -5.0778e-05
14.8 | -0.0026559 | -3.7405e-05 | -4.634e-05
14.9 | -0.0023753 | -1.9263e-05 | -3.7376e-05
15 | -0.004175 | -4.9568e-05 | -4.8259e-05
15.1 | -0.0046333 | -4.4886e-05 | -5.8354e-05
15.2 | -0.0052843 | -6.3684e-05 | -6.5375e-05
15.3 | -0.0041754 | -3.8629e-05 | -4.5517e-05
15.4 | -0.004585 | -6.4237e-05 | -6.0328e-05
15.5 | -0.0040711 | -6.0644e-05 | -4.4115e-05
15.6 | -0.0034014 | -3.6067e-05 | -2.4819e-05
15.7 | 0.015954 | 0.00018066 | 0.00019119
15.8 | 0.032099 | 0.00030686 | 0.00030958
15.9 | 0.042011 | 0.00041611 | 0.00041179
16 | 0.1136 | 0.0012031 | 0.0011759
16.1 | 0.2653 | 0.0027108 | 0.002699
16.2 | 0.41872 | 0.0041828 | 0.004235
16.3 | 0.59161 | 0.0058853 | 0.0059932
16.4 | 0.74995 | 0.0074088 | 0.0075705
16.5 | 0.88432 | 0.0086614 | 0.0088966
16.6 | 1.0029 | 0.0097492 | 0.010055
16.7 | 1.1088 | 0.010767 | 0.0111
16.8 | 1.2014 | 0.011702 | 0.012053
16.9 | 1.2919 | 0.012569 | 0.012955
17 | 1.3817 | 0.013434 | 0.013875
17.1 | 1.4689 | 0.014287 | 0.014746
17.2 | 1.5581 | 0.015121 | 0.015617
17.3 | 1.6486 | 0.015966 | 0.016491
17.4 | 1.737 | 0.016811 | 0.01739
17.5 | 1.8278 | 0.017672 | 0.018274
17.6 | 1.9194 | 0.018518 | 0.01916
17.7 | 2.006 | 0.019325 | 0.019993
17.8 | 2.0909 | 0.020126 | 0.020832
17.9 | 2.1858 | 0.021 | 0.021712
18 | 2.2792 | 0.02187 | 0.022616
18.1 | 2.3685 | 0.022742 | 0.023535
18.2 | 2.4594 | 0.023643 | 0.02446
18.3 | 2.5519 | 0.024556 | 0.025385
18.4 | 2.6404 | 0.025422 | 0.026286
18.5 | 2.7325 | 0.026279 | 0.027177
18.6 | 2.8286 | 0.027173 | 0.028098
18.7 | 2.9192 | 0.028054 | 0.029017
18.8 | 3.0106 | 0.028942 | 0.029919
18.9 | 3.1018 | 0.029783 | 0.030793
19 | 3.196 | 0.030682 | 0.031714
19.1 | 3.2895 | 0.031558 | 0.032602
19.2 | 3.3834 | 0.032427 | 0.0335
19.3 | 3.469 | 0.033281 | 0.034366
19.4 | 3.5594 | 0.03416 | 0.035272
19.5 | 3.6537 | 0.035084 | 0.03621
19.6 | 3.7474 | 0.036015 | 0.037149
19.7 | 3.8393 | 0.036901 | 0.038048
19.8 | 3.9359 | 0.037769 | 0.03895
19.9 | 4.032 | 0.038701 | 0.039884
20 | 4.1252 | 0.039606 | 0.040807
20.1 | 4.217 | 0.040462 | 0.041686
20.2 | 4.313 | 0.04135 | 0.042615
20.3 | 4.4077 | 0.042238 | 0.043523
20.4 | 4.5014 | 0.043116 | 0.044406
20.5 | 4.5956 | 0.043998 | 0.045291
20.6 | 4.6921 | 0.044939 | 0.046261
20.7 | 4.7818 | 0.04585 | 0.047184
20.8 | 4.8713 | 0.046746 | 0.048077
20.9 | 4.9588 | 0.04762 | 0.048968
21 | 5.0504 | 0.04849 | 0.049859
21.1 | 5.1454 | 0.049365 | 0.050761
21.2 | 5.2387 | 0.050287 | 0.051667
21.3 | 5.3314 | 0.051185 | 0.052588
21.4 | 5.4239 | 0.052039 | 0.053464
21.5 | 5.5188 | 0.052949 | 0.054367
21.6 | 5.6093 | 0.053808 | 0.055247
21.7 | 5.7041 | 0.054694 | 0.056131
21.8 | 5.7957 | 0.055614 | 0.057062
21.9 | 5.8866 | 0.056529 | 0.057987
22 | 5.9814 | 0.057481 | 0.058949
22.1 | 6.0763 | 0.058383 | 0.059868
22.2 | 6.1662 | 0.059247 | 0.060733
22.3 | 6.2645 | 0.06015 | 0.061661
22.4 | 6.36 | 0.061 | 0.062524
22.5 | 6.4478 | 0.061851 | 0.063373
22.6 | 6.5457 | 0.062732 | 0.064276
22.7 | 6.6423 | 0.063615 | 0.065163
22.8 | 6.7322 | 0.064487 | 0.066041
22.9 | 6.8271 | 0.065369 | 0.066934
23 | 6.9223 | 0.066293 | 0.067863
23.1 | 7.0203 | 0.067244 | 0.06882
23.2 | 7.1095 | 0.068136 | 0.069717
23.3 | 7.1991 | 0.069032 | 0.070611
23.4 | 7.2918 | 0.069918 | 0.071505
23.5 | 7.3867 | 0.070803 | 0.072394
23.6 | 7.4792 | 0.071677 | 0.073269
23.7 | 7.5694 | 0.072564 | 0.074143
23.8 | 7.6677 | 0.073488 | 0.075087
23.9 | 7.7619 | 0.074381 | 0.075959
24 | 7.8555 | 0.075267 | 0.076847
24.1 | 7.9485 | 0.076151 | 0.077739
24.2 | 8.042 | 0.077032 | 0.078621
24.3 | 8.1325 | 0.077927 | 0.079523
24.4 | 8.2292 | 0.078905 | 0.080472
24.5 | 8.3193 | 0.079792 | 0.081346
24.6 | 8.4123 | 0.080674 | 0.082241
24.7 | 8.5074 | 0.08158 | 0.083125
24.8 | 8.6052 | 0.082473 | 0.084009
24.9 | 8.6968 | 0.08332 | 0.084832
25 | 8.7906 | 0.084163 | 0.085652
25.1 | 8.8834 | 0.085053 | 0.086523
25.2 | 8.9763 | 0.085955 | 0.087403
25.3 | 9.0742 | 0.086884 | 0.088302
25.4 | 9.1691 | 0.0878 | 0.089186
25.5 | 9.2644 | 0.088704 | 0.090073
25.6 | 9.3656 | 0.089587 | 0.090929
25.7 | 9.4583 | 0.090472 | 0.091787
25.8 | 9.5498 | 0.091376 | 0.092667
25.9 | 9.6422 | 0.092282 | 0.093544
26 | 9.7311 | 0.093157 | 0.094371
26.1 | 9.8279 | 0.094066 | 0.095245
26.2 | 9.9192 | 0.094943 | 0.096091
26.3 | 10.0097 | 0.095831 | 0.096956
26.4 | 10.0992 | 0.096728 | 0.097808
26.5 | 10.1925 | 0.09764 | 0.098669
26.6 | 10.29 | 0.098557 | 0.099551
26.7 | 10.3825 | 0.099445 | 0.10042
26.8 | 10.4797 | 0.10038 | 0.10131
26.9 | 10.5678 | 0.10129 | 0.10215
27 | 10.6545 | 0.10218 | 0.103
27.1 | 10.7519 | 0.10311 | 0.1039
27.2 | 10.8389 | 0.10397 | 0.10471
27.3 | 10.9324 | 0.10485 | 0.10554
27.4 | 11.033 | 0.10576 | 0.1064
27.5 | 11.1226 | 0.10664 | 0.10726
27.6 | 11.215 | 0.10732 | 0.10818
27.7 | 11.3087 | 0.10796 | 0.10926
27.8 | 11.4044 | 0.10901 | 0.11007
27.9 | 11.5002 | 0.11024 | 0.11069
28 | 11.5939 | 0.11112 | 0.11149
28.1 | 11.6885 | 0.11205 | 0.11237
28.2 | 11.779 | 0.11296 | 0.1132
28.3 | 11.8706 | 0.11385 | 0.11404
28.4 | 11.9633 | 0.11476 | 0.11491
28.5 | 12.0598 | 0.11569 | 0.11577
28.6 | 12.1538 | 0.1166 | 0.11662
28.7 | 12.2457 | 0.11746 | 0.11743
28.8 | 12.3338 | 0.11836 | 0.11827
28.9 | 12.4272 | 0.11926 | 0.11912
29 | 12.5202 | 0.12015 | 0.11996
29.1 | 12.6166 | 0.12109 | 0.12082
29.2 | 12.711 | 0.12198 | 0.12167
29.3 | 12.8101 | 0.1229 | 0.12255
29.4 | 12.8995 | 0.12382 | 0.12341
29.5 | 12.9914 | 0.12474 | 0.12428
29.6 | 13.0864 | 0.12565 | 0.12514
29.7 | 13.1762 | 0.12652 | 0.12599
29.8 | 13.2697 | 0.12741 | 0.12682
29.9 | 13.368 | 0.12831 | 0.12772
30 | 13.4576 | 0.12921 | 0.12857
30.1 | 13.551 | 0.13011 | 0.12942
30.2 | 13.6449 | 0.131 | 0.13027
30.3 | 13.741 | 0.13193 | 0.13115
30.4 | 13.8367 | 0.13284 | 0.13202
30.5 | 13.9337 | 0.13373 | 0.13288
30.6 | 14.0277 | 0.13462 | 0.13372
30.7 | 14.1213 | 0.13554 | 0.13461
30.8 | 14.2091 | 0.13643 | 0.13544
30.9 | 14.2983 | 0.13729 | 0.13626
31 | 14.3883 | 0.13818 | 0.13711
31.1 | 14.4875 | 0.13912 | 0.13801
31.2 | 14.5824 | 0.14003 | 0.13888
31.3 | 14.6691 | 0.14092 | 0.13974
31.4 | 14.759 | 0.14181 | 0.14059
31.5 | 14.8571 | 0.14274 | 0.14147
31.6 | 14.9483 | 0.1436 | 0.14229
31.7 | 15.0444 | 0.14452 | 0.14317
31.8 | 15.1412 | 0.14545 | 0.14406
31.9 | 15.2296 | 0.14634 | 0.14487
32 | 15.3233 | 0.14728 | 0.14575
32.1 | 15.4157 | 0.14816 | 0.14658
32.2 | 15.5049 | 0.14905 | 0.14742
32.3 | 15.6033 | 0.15 | 0.14833
32.4 | 15.7 | 0.15091 | 0.14917
32.5 | 15.7923 | 0.15181 | 0.15002
32.6 | 15.8856 | 0.15272 | 0.15087
32.7 | 15.9839 | 0.15362 | 0.15172
32.8 | 16.0786 | 0.15451 | 0.15256
32.9 | 16.1681 | 0.15537 | 0.15337
33 | 16.2652 | 0.15629 | 0.15424
33.1 | 16.3603 | 0.15719 | 0.15509
33.2 | 16.4465 | 0.15805 | 0.15588
33.3 | 16.5403 | 0.15898 | 0.15677
33.4 | 16.6343 | 0.15992 | 0.15764
33.5 | 16.7268 | 0.16082 | 0.15847
33.6 | 16.82 | 0.16175 | 0.15933
33.7 | 16.9153 | 0.16262 | 0.16014
33.8 | 17.008 | 0.16356 | 0.16098
33.9 | 17.1033 | 0.16446 | 0.16182
34 | 17.1922 | 0.16533 | 0.16261
34.1 | 17.2828 | 0.1662 | 0.16341
34.2 | 17.3779 | 0.1671 | 0.16425
34.3 | 17.479 | 0.16806 | 0.16513
34.4 | 17.5698 | 0.16895 | 0.16594
34.5 | 17.6609 | 0.16984 | 0.16678
34.6 | 17.7518 | 0.17074 | 0.16759
34.7 | 17.8415 | 0.17162 | 0.16838
34.8 | 17.9385 | 0.17255 | 0.16923
34.9 | 18.0376 | 0.17348 | 0.17009
35 | 18.1296 | 0.17437 | 0.17091
35.1 | 18.2239 | 0.17527 | 0.17173
35.2 | 18.3197 | 0.17619 | 0.17257
35.3 | 18.4113 | 0.17704 | 0.17333
35.4 | 18.5067 | 0.17799 | 0.17419
35.5 | 18.601 | 0.17888 | 0.17501
35.6 | 18.7012 | 0.17977 | 0.17581
35.7 | 18.7978 | 0.18069 | 0.17664
35.8 | 18.8851 | 0.1816 | 0.17748
35.9 | 18.9791 | 0.18253 | 0.17832
36 | 19.071 | 0.18347 | 0.17916
36.1 | 19.1601 | 0.18435 | 0.17996
36.2 | 19.2523 | 0.18521 | 0.18073
36.3 | 19.3401 | 0.18611 | 0.18156
36.4 | 19.4382 | 0.18706 | 0.18244
36.5 | 19.5303 | 0.18795 | 0.18324
36.6 | 19.6215 | 0.18885 | 0.18405
36.7 | 19.7202 | 0.18976 | 0.1849
36.8 | 19.8116 | 0.19063 | 0.1857
36.9 | 19.9 | 0.19156 | 0.18658
37 | 19.9917 | 0.19251 | 0.18742
37.1 | 20.0864 | 0.19343 | 0.18827
37.2 | 20.1762 | 0.19431 | 0.18911
37.3 | 20.2686 | 0.1952 | 0.18996
37.4 | 20.3608 | 0.19607 | 0.19077
37.5 | 20.4581 | 0.197 | 0.19163
37.6 | 20.5498 | 0.19788 | 0.19246
37.7 | 20.6456 | 0.19882 | 0.19333
37.8 | 20.7393 | 0.19971 | 0.19417
37.9 | 20.8313 | 0.20058 | 0.19502
38 | 20.9248 | 0.20148 | 0.19586
38.1 | 21.0218 | 0.2024 | 0.19674
38.2 | 21.1145 | 0.20333 | 0.19761
38.3 | 21.2033 | 0.20425 | 0.19847
38.4 | 21.2997 | 0.20519 | 0.19936
38.5 | 21.3926 | 0.20612 | 0.20021
38.6 | 21.4841 | 0.20699 | 0.20102
38.7 | 21.5772 | 0.20786 | 0.20183
38.8 | 21.6698 | 0.20879 | 0.2027
38.9 | 21.7617 | 0.20968 | 0.20354
39 | 21.8516 | 0.21057 | 0.20439
39.1 | 21.9447 | 0.21146 | 0.20526
39.2 | 22.0433 | 0.21242 | 0.20613
39.3 | 22.1403 | 0.21335 | 0.20701
39.4 | 22.2311 | 0.21425 | 0.20787
39.5 | 22.32 | 0.21514 | 0.20871
39.6 | 22.4175 | 0.21609 | 0.20958
39.7 | 22.5139 | 0.21702 | 0.21043
39.8 | 22.6056 | 0.21791 | 0.21126
39.9 | 22.699 | 0.2188 | 0.21209
40 | 22.7911 | 0.21969 | 0.21291
40.1 | 22.8864 | 0.22059 | 0.21375
40.2 | 22.9772 | 0.22147 | 0.21455
40.3 | 23.075 | 0.2224 | 0.21543
40.4 | 23.1661 | 0.22329 | 0.21623
40.5 | 23.26 | 0.2242 | 0.21708
40.6 | 23.3589 | 0.22517 | 0.218
40.7 | 23.4543 | 0.22608 | 0.21881
40.8 | 23.5383 | 0.22697 | 0.21961
40.9 | 23.633 | 0.22787 | 0.22047
41 | 23.7252 | 0.22881 | 0.22132
41.1 | 23.8184 | 0.2297 | 0.22214
41.2 | 23.9118 | 0.23057 | 0.22295
41.3 | 24.0013 | 0.23146 | 0.22377
41.4 | 24.0924 | 0.23237 | 0.22462
41.5 | 24.183 | 0.23326 | 0.22546
41.6 | 24.2794 | 0.23417 | 0.22632
41.7 | 24.3761 | 0.23511 | 0.2272
41.8 | 24.4689 | 0.23602 | 0.22805
41.9 | 24.5622 | 0.23693 | 0.22891
42 | 24.6518 | 0.23783 | 0.22975
42.1 | 24.7434 | 0.23874 | 0.23063
42.2 | 24.8383 | 0.23963 | 0.23149
42.3 | 24.9343 | 0.24054 | 0.23233
42.4 | 25.028 | 0.24143 | 0.23317
42.5 | 25.1206 | 0.2423 | 0.23398
42.6 | 25.2097 | 0.24316 | 0.23481
42.7 | 25.3033 | 0.24411 | 0.23572
42.8 | 25.402 | 0.24502 | 0.23662
42.9 | 25.4959 | 0.24593 | 0.23749
43 | 25.5884 | 0.24686 | 0.23837
43.1 | 25.6901 | 0.2478 | 0.2393
43.2 | 25.7843 | 0.24871 | 0.24018
43.3 | 25.8722 | 0.24961 | 0.24102
43.4 | 25.9673 | 0.25052 | 0.24191
43.5 | 26.0546 | 0.25141 | 0.24271
43.6 | 26.1472 | 0.25229 | 0.24355
43.7 | 26.2462 | 0.25322 | 0.24443
43.8 | 26.339 | 0.25415 | 0.24529
43.9 | 26.429 | 0.25503 | 0.24609
44 | 26.5226 | 0.25597 | 0.24694
44.1 | 26.6179 | 0.2569 | 0.2478
44.2 | 26.7133 | 0.25779 | 0.24862
44.3 | 26.8071 | 0.25869 | 0.24943
44.4 | 26.9007 | 0.25961 | 0.25029
44.5 | 26.9885 | 0.26049 | 0.2511
44.6 | 27.0823 | 0.26141 | 0.25195
44.7 | 27.177 | 0.26231 | 0.2528
44.8 | 27.2709 | 0.26323 | 0.25366
44.9 | 27.3643 | 0.26413 | 0.25449
45 | 27.4605 | 0.26503 | 0.25534
45.1 | 27.5562 | 0.26597 | 0.25622
45.2 | 27.6449 | 0.26684 | 0.25705
45.3 | 27.7369 | 0.26773 | 0.25791
45.4 | 27.8337 | 0.26867 | 0.2588
45.5 | 27.9312 | 0.26962 | 0.25974
45.6 | 28.0311 | 0.27057 | 0.26065
45.7 | 28.133 | 0.27144 | 0.26149
45.8 | 28.2245 | 0.27235 | 0.26237
45.9 | 28.314 | 0.27328 | 0.26325
46 | 28.4003 | 0.27414 | 0.26406
46.1 | 28.4923 | 0.27504 | 0.26494
46.2 | 28.5869 | 0.27597 | 0.26582
46.3 | 28.6794 | 0.2769 | 0.26668
46.4 | 28.7713 | 0.27782 | 0.26757
46.5 | 28.8599 | 0.2787 | 0.26841
46.6 | 28.9573 | 0.27962 | 0.26928
46.7 | 29.0498 | 0.28051 | 0.2701
46.8 | 29.1458 | 0.2814 | 0.27093
46.9 | 29.2384 | 0.28231 | 0.27175
47 | 29.3269 | 0.28322 | 0.27257
47.1 | 29.4195 | 0.28412 | 0.27342
47.2 | 29.514 | 0.28503 | 0.27422
47.3 | 29.6019 | 0.28592 | 0.27502
47.4 | 29.6979 | 0.28685 | 0.27587
47.5 | 29.7939 | 0.28776 | 0.27671
47.6 | 29.884 | 0.28866 | 0.27752
47.7 | 29.978 | 0.28955 | 0.27834
47.8 | 30.0732 | 0.29047 | 0.27918
47.9 | 30.1714 | 0.29143 | 0.28006
48 | 30.2696 | 0.29234 | 0.28091
48.1 | 30.3643 | 0.29324 | 0.28174
48.2 | 30.4562 | 0.29414 | 0.28256
48.3 | 30.5432 | 0.29504 | 0.28337
48.4 | 30.6349 | 0.29596 | 0.28424
48.5 | 30.7282 | 0.29688 | 0.28509
48.6 | 30.8206 | 0.29781 | 0.28597
48.7 | 30.9162 | 0.29871 | 0.28681
48.8 | 31.006 | 0.29956 | 0.28762
48.9 | 31.0997 | 0.30051 | 0.28849
49 | 31.1937 | 0.30146 | 0.28935
49.1 | 31.2867 | 0.30233 | 0.29016
49.2 | 31.38 | 0.30323 | 0.29101
49.3 | 31.4786 | 0.30415 | 0.29188
49.4 | 31.573 | 0.30506 | 0.29272
49.5 | 31.6621 | 0.306 | 0.29356
49.6 | 31.755 | 0.3069 | 0.29439
49.7 | 31.8431 | 0.30776 | 0.29516
49.8 | 31.9338 | 0.30868 | 0.29599
49.9 | 32.0314 | 0.30962 | 0.29685
50 | 32.1308 | 0.31053 | 0.29768
50.1 | 32.2231 | 0.31142 | 0.2985
50.2 | 32.3158 | 0.31233 | 0.29932
50.3 | 32.408 | 0.31322 | 0.30013
50.4 | 32.5038 | 0.31418 | 0.30096
50.5 | 32.5984 | 0.31507 | 0.30178
50.6 | 32.6946 | 0.31599 | 0.30263
50.7 | 32.7901 | 0.31689 | 0.30343
50.8 | 32.8834 | 0.31781 | 0.30428
50.9 | 32.9749 | 0.31875 | 0.30512
51 | 33.0684 | 0.31969 | 0.30601
51.1 | 33.1615 | 0.32059 | 0.30684
51.2 | 33.2544 | 0.32148 | 0.30763
51.3 | 33.3457 | 0.32236 | 0.30843
51.4 | 33.436 | 0.32326 | 0.30926
51.5 | 33.5319 | 0.32418 | 0.31011
51.6 | 33.6238 | 0.32508 | 0.31094
51.7 | 33.713 | 0.32594 | 0.31179
51.8 | 33.8084 | 0.32683 | 0.31267
51.9 | 33.9029 | 0.32774 | 0.31356
52 | 33.9968 | 0.32872 | 0.31451
52.1 | 34.0888 | 0.32965 | 0.31543
52.2 | 34.1825 | 0.33054 | 0.31631
52.3 | 34.2717 | 0.33143 | 0.31719
52.4 | 34.3704 | 0.33238 | 0.3181
52.5 | 34.4666 | 0.33327 | 0.31896
52.6 | 34.5539 | 0.33411 | 0.31977
52.7 | 34.6502 | 0.33504 | 0.32067
52.8 | 34.7482 | 0.336 | 0.32159
52.9 | 34.8413 | 0.3369 | 0.32246
53 | 34.9344 | 0.33781 | 0.32334
53.1 | 35.0283 | 0.3387 | 0.32422
53.2 | 35.1221 | 0.33962 | 0.32512
53.3 | 35.2107 | 0.34053 | 0.32602
53.4 | 35.3063 | 0.34147 | 0.32695
53.5 | 35.401 | 0.3424 | 0.32789
53.6 | 35.4923 | 0.34331 | 0.32879
53.7 | 35.5846 | 0.34419 | 0.32968
53.8 | 35.6822 | 0.34512 | 0.33061
53.9 | 35.7694 | 0.34598 | 0.33151
54 | 35.8622 | 0.34688 | 0.33243
54.1 | 35.9566 | 0.3478 | 0.33338
54.2 | 36.0529 | 0.34872 | 0.33432
54.3 | 36.1435 | 0.34962 | 0.33521
54.4 | 36.2389 | 0.35055 | 0.33615
54.5 | 36.3352 | 0.35149 | 0.33708
54.6 | 36.4242 | 0.35238 | 0.33801
54.7 | 36.5184 | 0.35329 | 0.33896
54.8 | 36.6138 | 0.35423 | 0.33989
54.9 | 36.7067 | 0.35512 | 0.34078
55 | 36.7985 | 0.35599 | 0.34163
55.1 | 36.8923 | 0.35689 | 0.34252
55.2 | 36.9852 | 0.35781 | 0.34338
55.3 | 37.0793 | 0.35873 | 0.34429
55.4 | 37.1772 | 0.35969 | 0.34522
55.5 | 37.2717 | 0.36058 | 0.34609
55.6 | 37.3644 | 0.36151 | 0.34701
55.7 | 37.46 | 0.36241 | 0.34792
55.8 | 37.5594 | 0.36332 | 0.34885
55.9 | 37.6493 | 0.36424 | 0.34978
56 | 37.7391 | 0.36512 | 0.35067
56.1 | 37.8298 | 0.36605 | 0.35161
56.2 | 37.9254 | 0.36698 | 0.35256
56.3 | 38.0185 | 0.36787 | 0.35349
56.4 | 38.1059 | 0.36877 | 0.35439
56.5 | 38.1937 | 0.36967 | 0.35528
56.6 | 38.2911 | 0.37061 | 0.35622
56.7 | 38.3794 | 0.37149 | 0.35711
56.8 | 38.4757 | 0.37242 | 0.35802
56.9 | 38.5747 | 0.37334 | 0.35894
57 | 38.6637 | 0.37427 | 0.35984
57.1 | 38.7555 | 0.37521 | 0.36077
57.2 | 38.8476 | 0.37609 | 0.36166
57.3 | 38.9369 | 0.37697 | 0.36254
57.4 | 39.0279 | 0.37786 | 0.36342
57.5 | 39.1229 | 0.37876 | 0.36433
57.6 | 39.2186 | 0.3797 | 0.36526
57.7 | 39.3107 | 0.38061 | 0.36618
57.8 | 39.4076 | 0.38156 | 0.3671
57.9 | 39.5051 | 0.3825 | 0.36802
58 | 39.5982 | 0.38342 | 0.36893
58.1 | 39.6913 | 0.38432 | 0.36981
58.2 | 39.7829 | 0.38518 | 0.37066
58.3 | 39.8766 | 0.38604 | 0.3716
58.4 | 39.9679 | 0.3866 | 0.37281
58.5 | 40.0632 | 0.38751 | 0.37382
58.6 | 40.1493 | 0.38876 | 0.3745
58.7 | 40.2439 | 0.38976 | 0.37532
58.8 | 40.3397 | 0.39067 | 0.37627
58.9 | 40.4291 | 0.39158 | 0.37721
59 | 40.5201 | 0.39249 | 0.37813
59.1 | 40.6175 | 0.39342 | 0.37908
59.2 | 40.7098 | 0.39431 | 0.38
59.3 | 40.8051 | 0.39521 | 0.38096
59.4 | 40.8996 | 0.39612 | 0.38188
59.5 | 40.9923 | 0.39705 | 0.38283
59.6 | 41.0821 | 0.39796 | 0.38375
59.7 | 41.175 | 0.39886 | 0.38465
59.8 | 41.2643 | 0.39975 | 0.38553
59.9 | 41.3599 | 0.40066 | 0.38645
60 | 41.4572 | 0.40159 | 0.38738
60.1 | 41.5537 | 0.40254 | 0.3883
60.2 | 41.6494 | 0.40347 | 0.38921
60.3 | 41.7394 | 0.40435 | 0.39005
60.4 | 41.8341 | 0.40525 | 0.39092
60.5 | 41.9321 | 0.4062 | 0.39183
60.6 | 42.0256 | 0.4071 | 0.3927
60.7 | 42.1168 | 0.40797 | 0.39354
60.8 | 42.2128 | 0.4089 | 0.39446
60.9 | 42.303 | 0.40984 | 0.39536
61 | 42.3925 | 0.4107 | 0.39624
61.1 | 42.4839 | 0.41164 | 0.39716
61.2 | 42.5751 | 0.41253 | 0.39802
61.3 | 42.6677 | 0.41342 | 0.3989
61.4 | 42.7617 | 0.41437 | 0.39986
61.5 | 42.8513 | 0.41525 | 0.40074
61.6 | 42.947 | 0.41619 | 0.4017
61.7 | 43.0421 | 0.41709 | 0.40262
61.8 | 43.1346 | 0.41797 | 0.40352
61.9 | 43.2325 | 0.41891 | 0.4045
62 | 43.3243 | 0.41984 | 0.40546
62.1 | 43.414 | 0.42073 | 0.40639
62.2 | 43.5046 | 0.42163 | 0.40734
62.3 | 43.5985 | 0.42256 | 0.40832
62.4 | 43.6886 | 0.42346 | 0.40927
62.5 | 43.7852 | 0.4244 | 0.41026
62.6 | 43.8833 | 0.4253 | 0.41124
62.7 | 43.9727 | 0.42621 | 0.4122
62.8 | 44.0677 | 0.42711 | 0.41315
62.9 | 44.1653 | 0.42804 | 0.4141
63 | 44.2613 | 0.42897 | 0.41504
63.1 | 44.3532 | 0.42986 | 0.41595
63.2 | 44.4502 | 0.43075 | 0.41687
63.3 | 44.5417 | 0.43166 | 0.41781
63.4 | 44.6335 | 0.4326 | 0.41879
63.5 | 44.7291 | 0.43354 | 0.41973
63.6 | 44.8149 | 0.43442 | 0.42063
63.7 | 44.909 | 0.43532 | 0.42156
63.8 | 45.0091 | 0.43628 | 0.42251
63.9 | 45.0961 | 0.43713 | 0.42337
64 | 45.1914 | 0.43807 | 0.42432
64.1 | 45.2825 | 0.43894 | 0.42522
64.2 | 45.3779 | 0.43987 | 0.42615
64.3 | 45.4732 | 0.44077 | 0.42706
64.4 | 45.5688 | 0.4417 | 0.428
64.5 | 45.6605 | 0.44262 | 0.42894
64.6 | 45.7525 | 0.44354 | 0.42989
64.7 | 45.8421 | 0.44445 | 0.43084
64.8 | 45.9381 | 0.44537 | 0.4318
64.9 | 46.0297 | 0.44629 | 0.43275
65 | 46.1255 | 0.44719 | 0.43367
65.1 | 46.2221 | 0.44812 | 0.4346
65.2 | 46.313 | 0.449 | 0.43551
65.3 | 46.408 | 0.44989 | 0.43644
65.4 | 46.4994 | 0.45079 | 0.43736
65.5 | 46.5945 | 0.45171 | 0.43832
65.6 | 46.6891 | 0.45263 | 0.43929
65.7 | 46.7844 | 0.45354 | 0.44023
65.8 | 46.8888 | 0.45446 | 0.4412
65.9 | 46.9805 | 0.45537 | 0.44214
66 | 47.073 | 0.4563 | 0.44309
66.1 | 47.1658 | 0.45724 | 0.44407
66.2 | 47.2589 | 0.45815 | 0.44502
66.3 | 47.3486 | 0.45902 | 0.44594
66.4 | 47.4377 | 0.45992 | 0.44688
66.5 | 47.5308 | 0.46086 | 0.44788
66.6 | 47.6231 | 0.46175 | 0.4488
66.7 | 47.7199 | 0.46266 | 0.44977
66.8 | 47.8124 | 0.46359 | 0.45075
66.9 | 47.9054 | 0.46449 | 0.45167
67 | 48.0018 | 0.46544 | 0.45264
67.1 | 48.0902 | 0.46637 | 0.45358
67.2 | 48.1811 | 0.46728 | 0.45451
67.3 | 48.2738 | 0.46819 | 0.45544
67.4 | 48.3676 | 0.46911 | 0.45638
67.5 | 48.4627 | 0.47001 | 0.45731
67.6 | 48.5568 | 0.4709 | 0.4582
67.7 | 48.65 | 0.47181 | 0.45913
67.8 | 48.7397 | 0.47271 | 0.46003
67.9 | 48.8354 | 0.47361 | 0.46092
68 | 48.9294 | 0.47452 | 0.46183
68.1 | 49.0241 | 0.47547 | 0.46277
68.2 | 49.1231 | 0.47642 | 0.46374
68.3 | 49.2196 | 0.47735 | 0.4647
68.4 | 49.3089 | 0.47824 | 0.46561
68.5 | 49.4 | 0.47915 | 0.46653
68.6 | 49.4907 | 0.48006 | 0.46747
68.7 | 49.5826 | 0.48095 | 0.46838
68.8 | 49.6736 | 0.48182 | 0.46925
68.9 | 49.7662 | 0.48274 | 0.47018
69 | 49.8591 | 0.48364 | 0.47109
69.1 | 49.9531 | 0.48457 | 0.47202
69.2 | 50.049 | 0.4855 | 0.47296
69.3 | 50.1428 | 0.48644 | 0.4739
69.4 | 50.2411 | 0.48739 | 0.47486
69.5 | 50.3345 | 0.48828 | 0.47577
69.6 | 50.4237 | 0.48918 | 0.47671
69.7 | 50.5155 | 0.49011 | 0.47764
69.8 | 50.6092 | 0.49101 | 0.47856
69.9 | 50.7008 | 0.49192 | 0.47948
70 | 50.7946 | 0.49281 | 0.48037
70.1 | 50.8882 | 0.49369 | 0.48128
70.2 | 50.9799 | 0.49458 | 0.48218
70.3 | 51.075 | 0.49551 | 0.48311
70.4 | 51.1714 | 0.49646 | 0.48408
70.5 | 51.266 | 0.49739 | 0.48503
70.6 | 51.3609 | 0.49832 | 0.48597
70.7 | 51.4557 | 0.49922 | 0.48688
70.8 | 51.5529 | 0.50017 | 0.48785
70.9 | 51.6468 | 0.50109 | 0.48879
71 | 51.7365 | 0.50197 | 0.48969
71.1 | 51.8292 | 0.50287 | 0.49062
71.2 | 51.9176 | 0.50376 | 0.49153
71.3 | 52.0091 | 0.50462 | 0.49242
71.4 | 52.1016 | 0.50552 | 0.49336
71.5 | 52.1946 | 0.50648 | 0.49436
71.6 | 52.29 | 0.50741 | 0.49532
71.7 | 52.3811 | 0.50831 | 0.49624
71.8 | 52.4769 | 0.50924 | 0.49721
71.9 | 52.5712 | 0.51017 | 0.49814
72 | 52.6676 | 0.51109 | 0.49911
72.1 | 52.7576 | 0.51199 | 0.50003
72.2 | 52.8501 | 0.51293 | 0.50099
72.3 | 52.9417 | 0.51382 | 0.50191
72.4 | 53.0327 | 0.5147 | 0.50283
72.5 | 53.1259 | 0.51558 | 0.50375
72.6 | 53.222 | 0.51652 | 0.50469
72.7 | 53.317 | 0.51741 | 0.50563
72.8 | 53.4109 | 0.51838 | 0.5066
72.9 | 53.5057 | 0.51928 | 0.50754
73 | 53.601 | 0.52021 | 0.50849
73.1 | 53.6954 | 0.52112 | 0.50943
73.2 | 53.7885 | 0.52201 | 0.51038
73.3 | 53.8839 | 0.52294 | 0.51134
73.4 | 53.976 | 0.52384 | 0.51228
73.5 | 54.068 | 0.52475 | 0.51322
73.6 | 54.1568 | 0.52565 | 0.51415
73.7 | 54.2487 | 0.52655 | 0.51509
73.8 | 54.3434 | 0.52744 | 0.51601
73.9 | 54.4364 | 0.52834 | 0.51693
74 | 54.5299 | 0.5293 | 0.51792
74.1 | 54.6207 | 0.53024 | 0.51889
74.2 | 54.7184 | 0.53115 | 0.51984
74.3 | 54.8117 | 0.53208 | 0.52079
74.4 | 54.9105 | 0.53302 | 0.52175
74.5 | 55.0038 | 0.53392 | 0.52266
74.6 | 55.094 | 0.53481 | 0.52356
74.7 | 55.1856 | 0.53573 | 0.5245
74.8 | 55.2766 | 0.53663 | 0.52542
74.9 | 55.368 | 0.53752 | 0.52631
75 | 55.4628 | 0.53845 | 0.52725
75.1 | 55.5589 | 0.53936 | 0.5282
75.2 | 55.6558 | 0.54029 | 0.52915
75.3 | 55.7478 | 0.54118 | 0.53005
75.4 | 55.8432 | 0.54212 | 0.53099
75.5 | 55.9387 | 0.54303 | 0.53194
75.6 | 56.0308 | 0.54392 | 0.53286
75.7 | 56.1271 | 0.54487 | 0.53381
75.8 | 56.2247 | 0.54578 | 0.53473
75.9 | 56.3222 | 0.54669 | 0.53566
76 | 56.4058 | 0.54756 | 0.53655
76.1 | 56.4973 | 0.54847 | 0.53748
76.2 | 56.5877 | 0.54942 | 0.53845
76.3 | 56.6842 | 0.55035 | 0.5394
76.4 | 56.778 | 0.55127 | 0.54033
76.5 | 56.868 | 0.55221 | 0.54129
76.6 | 56.9592 | 0.55312 | 0.54219
76.7 | 57.0525 | 0.55402 | 0.5431
76.8 | 57.1444 | 0.55492 | 0.54401
76.9 | 57.2396 | 0.55583 | 0.54494
77 | 57.3323 | 0.55673 | 0.54585
77.1 | 57.4221 | 0.55765 | 0.54681
77.2 | 57.5118 | 0.55856 | 0.54776
77.3 | 57.6084 | 0.55952 | 0.54874
77.4 | 57.7015 | 0.56045 | 0.5497
77.5 | 57.7937 | 0.56135 | 0.55062
77.6 | 57.8902 | 0.56228 | 0.55154
77.7 | 57.9835 | 0.56316 | 0.55245
77.8 | 58.0754 | 0.56405 | 0.55335
77.9 | 58.1645 | 0.56495 | 0.55425
78 | 58.2613 | 0.5659 | 0.55519
78.1 | 58.359 | 0.56683 | 0.55614
78.2 | 58.4563 | 0.56774 | 0.55703
78.3 | 58.5501 | 0.56865 | 0.55793
78.4 | 58.6381 | 0.56955 | 0.55883
78.5 | 58.7268 | 0.57044 | 0.55974
78.6 | 58.8227 | 0.57137 | 0.5607
78.7 | 58.9118 | 0.57231 | 0.56165
78.8 | 59.0098 | 0.57325 | 0.56261
78.9 | 59.1059 | 0.57418 | 0.56353
79 | 59.1937 | 0.57505 | 0.56442
79.1 | 59.2849 | 0.57596 | 0.56532
79.2 | 59.3778 | 0.57685 | 0.56617
79.3 | 59.4704 | 0.57776 | 0.56709
79.4 | 59.5671 | 0.57869 | 0.56802
79.5 | 59.6692 | 0.57964 | 0.56898
79.6 | 59.7571 | 0.58052 | 0.56986
79.7 | 59.8473 | 0.58145 | 0.5708
79.8 | 59.9429 | 0.58239 | 0.57173
79.9 | 60.0324 | 0.58329 | 0.57263
80 | 60.1273 | 0.58423 | 0.57359
80.1 | 60.2201 | 0.58511 | 0.57447
80.2 | 60.3194 | 0.58602 | 0.5754
80.3 | 60.4102 | 0.58692 | 0.57627
80.4 | 60.5029 | 0.58782 | 0.57717
80.5 | 60.5965 | 0.58872 | 0.57807
80.6 | 60.6893 | 0.58964 | 0.57897
80.7 | 60.7882 | 0.59059 | 0.57995
80.8 | 60.8813 | 0.59148 | 0.58083
80.9 | 60.9718 | 0.59238 | 0.58171
81 | 61.0619 | 0.59332 | 0.58264
81.1 | 61.1563 | 0.59426 | 0.5836
81.2 | 61.2467 | 0.59517 | 0.58453
81.3 | 61.3405 | 0.59606 | 0.58543
81.4 | 61.4366 | 0.59697 | 0.58632
81.5 | 61.5271 | 0.59789 | 0.58725
81.6 | 61.6169 | 0.5988 | 0.58817
81.7 | 61.7086 | 0.59967 | 0.58905
81.8 | 61.8069 | 0.60064 | 0.59
81.9 | 61.9039 | 0.60157 | 0.59094
82 | 62 | 0.60249 | 0.59182
82.1 | 62.0886 | 0.60341 | 0.59275
82.2 | 62.178 | 0.60431 | 0.59364
82.3 | 62.2693 | 0.60523 | 0.59453
82.4 | 62.3616 | 0.60612 | 0.59539
82.5 | 62.4573 | 0.60704 | 0.59631
82.6 | 62.553 | 0.60796 | 0.5972
82.7 | 62.6485 | 0.60888 | 0.59811
82.8 | 62.7404 | 0.60976 | 0.59901
82.9 | 62.8312 | 0.61065 | 0.5999
83 | 62.927 | 0.61157 | 0.60082
83.1 | 63.0209 | 0.6125 | 0.60177
83.2 | 63.1144 | 0.61341 | 0.60271
83.3 | 63.2082 | 0.61432 | 0.60365
83.4 | 63.3025 | 0.61524 | 0.60459
83.5 | 63.3969 | 0.6162 | 0.60555
83.6 | 63.4907 | 0.61711 | 0.60648
83.7 | 63.5803 | 0.61802 | 0.60741
83.8 | 63.677 | 0.61894 | 0.60833
83.9 | 63.7715 | 0.61985 | 0.60925
84 | 63.8621 | 0.62074 | 0.61017
84.1 | 63.952 | 0.62165 | 0.61109
84.2 | 64.0478 | 0.62257 | 0.612
84.3 | 64.1408 | 0.62349 | 0.61293
84.4 | 64.2357 | 0.62444 | 0.61388
84.5 | 64.3325 | 0.62535 | 0.61479
84.6 | 64.4262 | 0.62628 | 0.61571
84.7 | 64.5152 | 0.62718 | 0.61658
84.8 | 64.608 | 0.62809 | 0.61749
84.9 | 64.7049 | 0.62902 | 0.61842
85 | 64.7958 | 0.62991 | 0.61931
85.1 | 64.8925 | 0.63082 | 0.62023
85.2 | 64.987 | 0.63174 | 0.62111
85.3 | 65.0791 | 0.63266 | 0.62202
85.4 | 65.1696 | 0.63354 | 0.62291
85.5 | 65.2636 | 0.63447 | 0.62382
85.6 | 65.3587 | 0.63539 | 0.62475
85.7 | 65.4507 | 0.63632 | 0.62566
85.8 | 65.5515 | 0.63726 | 0.62661
85.9 | 65.6557 | 0.6382 | 0.62756
86 | 65.7454 | 0.6391 | 0.62844
86.1 | 65.8367 | 0.64 | 0.62935
86.2 | 65.9276 | 0.64092 | 0.63028
86.3 | 66.0215 | 0.64183 | 0.63121
86.4 | 66.116 | 0.64273 | 0.63211
86.5 | 66.2003 | 0.6436 | 0.63301
86.6 | 66.2911 | 0.64453 | 0.63394
86.7 | 66.3867 | 0.64546 | 0.63489
86.8 | 66.4807 | 0.64641 | 0.63585
86.9 | 66.5791 | 0.64736 | 0.63682
87 | 66.6726 | 0.64826 | 0.63772
87.1 | 66.767 | 0.64917 | 0.63864
87.2 | 66.8583 | 0.65011 | 0.63958
87.3 | 66.9466 | 0.651 | 0.64048
87.4 | 67.0373 | 0.65187 | 0.64138
87.5 | 67.1297 | 0.65279 | 0.64229
87.6 | 67.2241 | 0.65369 | 0.64323
87.7 | 67.3187 | 0.65429 | 0.64426
87.8 | 67.4075 | 0.65503 | 0.64537
87.9 | 67.5061 | 0.65624 | 0.64628
88 | 67.6001 | 0.65741 | 0.64699
88.1 | 67.6948 | 0.65834 | 0.64793
88.2 | 67.7916 | 0.65924 | 0.64883
88.3 | 67.8864 | 0.66016 | 0.64977
88.4 | 67.9815 | 0.66108 | 0.65072
88.5 | 68.0733 | 0.66199 | 0.65163
88.6 | 68.1668 | 0.66289 | 0.65255
88.7 | 68.2526 | 0.66379 | 0.65346
88.8 | 68.348 | 0.66473 | 0.65442
88.9 | 68.4408 | 0.66564 | 0.65534
89 | 68.5302 | 0.66653 | 0.65624
89.1 | 68.621 | 0.66744 | 0.65719
89.2 | 68.7181 | 0.66839 | 0.65816
89.3 | 68.8125 | 0.6693 | 0.65909
89.4 | 68.9049 | 0.67021 | 0.66001
89.5 | 68.9984 | 0.67109 | 0.66093
89.6 | 69.0971 | 0.67205 | 0.66189
89.7 | 69.1876 | 0.67298 | 0.66282
89.8 | 69.2798 | 0.6739 | 0.66376
89.9 | 69.3711 | 0.67477 | 0.66465
90 | 69.4627 | 0.67568 | 0.66557
90.1 | 69.5569 | 0.6766 | 0.6665
90.2 | 69.6561 | 0.67754 | 0.66747
90.3 | 69.7496 | 0.67848 | 0.6684
90.4 | 69.8393 | 0.67935 | 0.66926
90.5 | 69.9325 | 0.68026 | 0.67018
90.6 | 70.023 | 0.68115 | 0.67109
90.7 | 70.122 | 0.6821 | 0.67206
90.8 | 70.2196 | 0.68303 | 0.67297
90.9 | 70.3159 | 0.68396 | 0.6739
91 | 70.4109 | 0.68488 | 0.67483
91.1 | 70.4997 | 0.68578 | 0.67574
91.2 | 70.5919 | 0.6867 | 0.67668
91.3 | 70.6861 | 0.68764 | 0.67762
91.4 | 70.7787 | 0.68854 | 0.67853
91.5 | 70.8688 | 0.68941 | 0.67941
91.6 | 70.9595 | 0.69033 | 0.68033
91.7 | 71.0575 | 0.69129 | 0.68129
91.8 | 71.1502 | 0.69219 | 0.68221
91.9 | 71.2391 | 0.69307 | 0.68308
92 | 71.3367 | 0.69401 | 0.68402
92.1 | 71.4333 | 0.69494 | 0.68496
92.2 | 71.5225 | 0.69584 | 0.68587
92.3 | 71.6137 | 0.69675 | 0.68678
92.4 | 71.7036 | 0.69766 | 0.68768
92.5 | 71.8007 | 0.69863 | 0.68865
92.6 | 71.8945 | 0.69953 | 0.68957
92.7 | 71.9913 | 0.70046 | 0.69049
92.8 | 72.0809 | 0.70133 | 0.69136
92.9 | 72.1741 | 0.70227 | 0.6923
93 | 72.2735 | 0.70322 | 0.69325
93.1 | 72.3665 | 0.70412 | 0.69417
93.2 | 72.4593 | 0.70501 | 0.69505
93.3 | 72.5581 | 0.70594 | 0.69597
93.4 | 72.6494 | 0.70686 | 0.69691
93.5 | 72.7389 | 0.70777 | 0.69782
93.6 | 72.8319 | 0.70871 | 0.69875
93.7 | 72.9258 | 0.70966 | 0.69971
93.8 | 73.0146 | 0.71055 | 0.70061
93.9 | 73.1113 | 0.71146 | 0.70152
94 | 73.2059 | 0.71238 | 0.70245
94.1 | 73.2947 | 0.71327 | 0.70335
94.2 | 73.3882 | 0.71417 | 0.70424
94.3 | 73.4844 | 0.71509 | 0.70515
94.4 | 73.5765 | 0.71602 | 0.70606
94.5 | 73.6741 | 0.71695 | 0.70697
94.6 | 73.7682 | 0.71785 | 0.70787
94.7 | 73.8592 | 0.71877 | 0.70877
94.8 | 73.9521 | 0.71972 | 0.70972
94.9 | 74.0417 | 0.72062 | 0.71061
95 | 74.1357 | 0.72155 | 0.71153
95.1 | 74.2322 | 0.72248 | 0.71245
95.2 | 74.3287 | 0.72337 | 0.71335
95.3 | 74.4201 | 0.72428 | 0.71424
95.4 | 74.5118 | 0.72516 | 0.71512
95.5 | 74.6103 | 0.72613 | 0.7161
95.6 | 74.7038 | 0.72705 | 0.71701
95.7 | 74.7974 | 0.72798 | 0.7179
95.8 | 74.8913 | 0.72888 | 0.71883
95.9 | 74.9874 | 0.72982 | 0.71973
96 | 75.0839 | 0.73077 | 0.72064
96.1 | 75.1711 | 0.73169 | 0.72158
96.2 | 75.2632 | 0.7326 | 0.72252
96.3 | 75.3524 | 0.7335 | 0.72343
96.4 | 75.4442 | 0.7344 | 0.72432
96.5 | 75.5361 | 0.73529 | 0.7252
96.6 | 75.6285 | 0.73626 | 0.72619
96.7 | 75.7176 | 0.73714 | 0.72711
96.8 | 75.8066 | 0.73802 | 0.728
96.9 | 75.9048 | 0.73899 | 0.72896
97 | 76.0023 | 0.73991 | 0.7299
97.1 | 76.0974 | 0.74083 | 0.73086
97.2 | 76.1831 | 0.74174 | 0.73178
97.3 | 76.2712 | 0.74263 | 0.73271
97.4 | 76.363 | 0.74357 | 0.73364
97.5 | 76.4579 | 0.7445 | 0.7346
97.6 | 76.5529 | 0.74541 | 0.73552
97.7 | 76.6461 | 0.7463 | 0.73644
97.8 | 76.7395 | 0.74723 | 0.73739
97.9 | 76.8311 | 0.74814 | 0.73831
98 | 76.9256 | 0.74906 | 0.73925
98.1 | 77.0218 | 0.75 | 0.7402
98.2 | 77.1166 | 0.75092 | 0.74114
98.3 | 77.21 | 0.75181 | 0.74205
98.4 | 77.3076 | 0.75275 | 0.74301
98.5 | 77.4006 | 0.75368 | 0.74396
98.6 | 77.4909 | 0.75461 | 0.74491
98.7 | 77.5822 | 0.75553 | 0.74582
98.8 | 77.6676 | 0.75638 | 0.74671
98.9 | 77.7637 | 0.75732 | 0.74765
99 | 77.8618 | 0.75824 | 0.74861
99.1 | 77.9499 | 0.75915 | 0.74953
99.2 | 78.0428 | 0.76006 | 0.75046
99.3 | 78.1353 | 0.76098 | 0.75139
99.4 | 78.231 | 0.76192 | 0.75236
99.5 | 78.326 | 0.76283 | 0.75329
99.6 | 78.4236 | 0.76378 | 0.75427
99.7 | 78.5157 | 0.76471 | 0.75521
99.8 | 78.6054 | 0.76561 | 0.75612
99.9 | 78.7003 | 0.76653 | 0.75707
100 | 78.79 | 0.76742 | 0.75798
100.1 | 78.879 | 0.76831 | 0.75887
100.2 | 78.9728 | 0.76921 | 0.75978
100.3 | 79.0699 | 0.77014 | 0.76074
100.4 | 79.1651 | 0.7711 | 0.7617
100.5 | 79.257 | 0.77201 | 0.76263
100.6 | 79.3534 | 0.77293 | 0.76356
100.7 | 79.451 | 0.77387 | 0.76451
100.8 | 79.5451 | 0.77482 | 0.76544
100.9 | 79.6397 | 0.77574 | 0.76636
101 | 79.7355 | 0.77665 | 0.76729
101.1 | 79.8235 | 0.77754 | 0.76822
101.2 | 79.9151 | 0.77844 | 0.76911
101.3 | 80.0014 | 0.77934 | 0.76999
101.4 | 80.0962 | 0.78026 | 0.77094
101.5 | 80.1955 | 0.78123 | 0.7719
101.6 | 80.2791 | 0.7821 | 0.77276
101.7 | 80.3682 | 0.783 | 0.77367
101.8 | 80.4665 | 0.78396 | 0.77464
101.9 | 80.5645 | 0.78491 | 0.7756
102 | 80.6579 | 0.78581 | 0.7765
102.1 | 80.7536 | 0.78674 | 0.77742
102.2 | 80.8423 | 0.78762 | 0.77831
102.3 | 80.9301 | 0.78852 | 0.7792
102.4 | 81.0251 | 0.78946 | 0.78016
102.5 | 81.117 | 0.79037 | 0.78109
102.6 | 81.2115 | 0.79132 | 0.78206
102.7 | 81.3058 | 0.79222 | 0.78297
102.8 | 81.4002 | 0.79314 | 0.78389
102.9 | 81.4929 | 0.79405 | 0.78483
103 | 81.5893 | 0.795 | 0.78578
103.1 | 81.6825 | 0.7959 | 0.78669
103.2 | 81.7756 | 0.7968 | 0.7876
103.3 | 81.8712 | 0.79774 | 0.78855
103.4 | 81.9683 | 0.79866 | 0.78949
103.5 | 82.0651 | 0.7996 | 0.79042
103.6 | 82.1541 | 0.80051 | 0.79134
103.7 | 82.246 | 0.80141 | 0.79225
103.8 | 82.3346 | 0.8023 | 0.79317
103.9 | 82.4309 | 0.80324 | 0.79411
104 | 82.5241 | 0.80415 | 0.79504
104.1 | 82.6119 | 0.80505 | 0.79598
104.2 | 82.7085 | 0.80599 | 0.79694
104.3 | 82.8037 | 0.80692 | 0.79789
104.4 | 82.8967 | 0.80785 | 0.79883
104.5 | 82.992 | 0.80876 | 0.79979
104.6 | 83.0858 | 0.80968 | 0.80071
104.7 | 83.1788 | 0.8106 | 0.80163
104.8 | 83.2715 | 0.81153 | 0.80257
104.9 | 83.3629 | 0.81244 | 0.80348
105 | 83.4537 | 0.81334 | 0.8044
105.1 | 83.5478 | 0.81427 | 0.80534
105.2 | 83.6432 | 0.8152 | 0.80626
105.3 | 83.7419 | 0.81616 | 0.80722
105.4 | 83.8322 | 0.81704 | 0.8081
105.5 | 83.924 | 0.81795 | 0.80902
105.6 | 84.0235 | 0.81891 | 0.80999
105.7 | 84.1145 | 0.81979 | 0.81088
105.8 | 84.2088 | 0.82069 | 0.81177
105.9 | 84.3091 | 0.82166 | 0.81274
106 | 84.4127 | 0.82255 | 0.81363
106.1 | 84.5009 | 0.82345 | 0.81452
106.2 | 84.5904 | 0.82437 | 0.81543
106.3 | 84.6776 | 0.82526 | 0.81633
106.4 | 84.7715 | 0.82622 | 0.81728
106.5 | 84.8692 | 0.82716 | 0.81821
106.6 | 84.9585 | 0.82806 | 0.81912
106.7 | 85.049 | 0.82899 | 0.82002
106.8 | 85.1464 | 0.82992 | 0.82097
106.9 | 85.2421 | 0.83084 | 0.82189
107 | 85.331 | 0.83174 | 0.82278
107.1 | 85.4299 | 0.83269 | 0.82371
107.2 | 85.5245 | 0.83362 | 0.82464
107.3 | 85.6114 | 0.83452 | 0.82554
107.4 | 85.6988 | 0.83543 | 0.82644
107.5 | 85.7935 | 0.83639 | 0.82739
107.6 | 85.8841 | 0.83728 | 0.82829
107.7 | 85.981 | 0.8382 | 0.82924
107.8 | 86.0801 | 0.83914 | 0.83017
107.9 | 86.1694 | 0.84003 | 0.83109
108 | 86.262 | 0.84096 | 0.83202
108.1 | 86.3554 | 0.84186 | 0.83293
108.2 | 86.4502 | 0.84276 | 0.83385
108.3 | 86.5438 | 0.84367 | 0.83476
108.4 | 86.6418 | 0.84462 | 0.83572
108.5 | 86.7401 | 0.84559 | 0.83669
108.6 | 86.8274 | 0.84646 | 0.83757
108.7 | 86.9176 | 0.84739 | 0.83848
108.8 | 87.0065 | 0.84827 | 0.83937
108.9 | 87.1003 | 0.8492 | 0.84031
109 | 87.1975 | 0.85014 | 0.84123
109.1 | 87.2895 | 0.85106 | 0.84215
109.2 | 87.382 | 0.85199 | 0.84307
109.3 | 87.4717 | 0.85287 | 0.84396
109.4 | 87.5659 | 0.8538 | 0.84489
109.5 | 87.6603 | 0.85473 | 0.8458
109.6 | 87.7573 | 0.85565 | 0.84674
109.7 | 87.8498 | 0.85657 | 0.84766
109.8 | 87.9426 | 0.85751 | 0.84862
109.9 | 88.0313 | 0.85843 | 0.84953
110 | 88.1255 | 0.85933 | 0.85045
110.1 | 88.2216 | 0.86029 | 0.85139
110.2 | 88.3145 | 0.86119 | 0.85227
110.3 | 88.4071 | 0.86209 | 0.85315
110.4 | 88.4986 | 0.86299 | 0.85406
110.5 | 88.5946 | 0.86392 | 0.85502
110.6 | 88.6901 | 0.86485 | 0.85594
110.7 | 88.7858 | 0.8658 | 0.85691
110.8 | 88.8823 | 0.86672 | 0.85782
110.9 | 88.9747 | 0.86764 | 0.85872
111 | 89.0735 | 0.86858 | 0.85969
111.1 | 89.1641 | 0.8695 | 0.86058
111.2 | 89.2558 | 0.87041 | 0.86149
111.3 | 89.3408 | 0.87127 | 0.86236
111.4 | 89.4367 | 0.87222 | 0.86331
111.5 | 89.5327 | 0.87314 | 0.86421
111.6 | 89.6247 | 0.87405 | 0.86514
111.7 | 89.7138 | 0.87498 | 0.86606
111.8 | 89.8046 | 0.87589 | 0.86699
111.9 | 89.9014 | 0.87683 | 0.86794
112 | 89.9956 | 0.87776 | 0.86886
112.1 | 90.0905 | 0.87868 | 0.86978
112.2 | 90.1878 | 0.87964 | 0.87073
112.3 | 90.2768 | 0.88054 | 0.87163
112.4 | 90.368 | 0.88147 | 0.87257
112.5 | 90.463 | 0.88238 | 0.87349
112.6 | 90.5526 | 0.88328 | 0.87438
112.7 | 90.6451 | 0.88419 | 0.87529
112.8 | 90.74 | 0.88508 | 0.87619
112.9 | 90.8352 | 0.88599 | 0.8771
113 | 90.93 | 0.88694 | 0.87805
113.1 | 91.0235 | 0.88789 | 0.87899
113.2 | 91.1209 | 0.88885 | 0.87995
113.3 | 91.2132 | 0.88973 | 0.88084
113.4 | 91.3081 | 0.89064 | 0.88175
113.5 | 91.4047 | 0.89158 | 0.8827
113.6 | 91.4965 | 0.89249 | 0.8836
113.7 | 91.5853 | 0.89337 | 0.8845
113.8 | 91.6781 | 0.89432 | 0.88545
113.9 | 91.7721 | 0.89528 | 0.88637
114 | 91.8649 | 0.89617 | 0.88727
114.1 | 91.9588 | 0.89709 | 0.8882
114.2 | 92.0512 | 0.89802 | 0.88911
114.3 | 92.142 | 0.89891 | 0.89002
114.4 | 92.2359 | 0.89985 | 0.89094
114.5 | 92.3325 | 0.90081 | 0.89192
114.6 | 92.4261 | 0.90171 | 0.89282
114.7 | 92.52 | 0.90262 | 0.89372
114.8 | 92.6158 | 0.9036 | 0.8947
114.9 | 92.7085 | 0.90453 | 0.89564
115 | 92.7953 | 0.90535 | 0.89649
115.1 | 92.8884 | 0.90629 | 0.89742
115.2 | 92.9864 | 0.90724 | 0.89838
115.3 | 93.0808 | 0.90814 | 0.89927
115.4 | 93.1739 | 0.90907 | 0.90021
115.5 | 93.2674 | 0.90999 | 0.90113
115.6 | 93.3589 | 0.91091 | 0.90203
115.7 | 93.4554 | 0.91188 | 0.903
115.8 | 93.5505 | 0.91278 | 0.90389
115.9 | 93.6426 | 0.91369 | 0.90477
116 | 93.7449 | 0.91461 | 0.90572
116.1 | 93.8401 | 0.91552 | 0.90664
116.2 | 93.9319 | 0.91646 | 0.90757
116.3 | 94.0243 | 0.91738 | 0.90848
116.4 | 94.1114 | 0.91829 | 0.90937
116.5 | 94.2017 | 0.91917 | 0.91027
116.6 | 94.2963 | 0.92012 | 0.91123
116.7 | 94.383 | 0.92103 | 0.91215
116.8 | 94.4758 | 0.92197 | 0.91308
116.9 | 94.5716 | 0.92293 | 0.91405
117 | 94.6701 | 0.9239 | 0.91501
117.1 | 94.7643 | 0.92481 | 0.91592
117.2 | 94.8563 | 0.92568 | 0.9168
117.3 | 94.944 | 0.92658 | 0.91769
117.4 | 95.036 | 0.9275 | 0.91861
117.5 | 95.127 | 0.92839 | 0.9195
117.6 | 95.2215 | 0.92935 | 0.92044
117.7 | 95.3144 | 0.93027 | 0.92135
117.8 | 95.4085 | 0.93118 | 0.92224
117.9 | 95.5015 | 0.93212 | 0.92318
118 | 95.5951 | 0.93306 | 0.9241
118.1 | 95.6918 | 0.93399 | 0.92503
118.2 | 95.7838 | 0.93489 | 0.92592
118.3 | 95.8832 | 0.93584 | 0.92687
118.4 | 95.9739 | 0.93672 | 0.92776
118.5 | 96.0699 | 0.9376 | 0.9287
118.6 | 96.1641 | 0.93813 | 0.92983
118.7 | 96.2484 | 0.93898 | 0.9308
118.8 | 96.3413 | 0.94028 | 0.93152
118.9 | 96.4282 | 0.94128 | 0.93231
119 | 96.5279 | 0.94227 | 0.9333
119.1 | 96.626 | 0.94323 | 0.93426
119.2 | 96.7147 | 0.94412 | 0.93513
119.3 | 96.8064 | 0.94506 | 0.93609
119.4 | 96.901 | 0.94598 | 0.93701
119.5 | 96.9966 | 0.94692 | 0.93796
119.6 | 97.0874 | 0.94779 | 0.93885
119.7 | 97.1843 | 0.94874 | 0.93981
119.8 | 97.2773 | 0.94965 | 0.94071
119.9 | 97.3679 | 0.95055 | 0.94162
120 | 97.4588 | 0.95146 | 0.94253
120.1 | 97.5483 | 0.95236 | 0.94342
120.2 | 97.6445 | 0.95332 | 0.94438
120.3 | 97.7437 | 0.95427 | 0.94536
120.4 | 97.8352 | 0.95518 | 0.94625
120.5 | 97.9302 | 0.95612 | 0.9472
120.6 | 98.0262 | 0.95704 | 0.94811
120.7 | 98.1209 | 0.95798 | 0.94904
120.8 | 98.2119 | 0.95887 | 0.94994
120.9 | 98.3067 | 0.95976 | 0.95085
121 | 98.404 | 0.96069 | 0.95174
121.1 | 98.4958 | 0.96161 | 0.95266
121.2 | 98.5847 | 0.96254 | 0.95359
121.3 | 98.6764 | 0.96346 | 0.9545
121.4 | 98.7668 | 0.96439 | 0.95542
121.5 | 98.8615 | 0.96533 | 0.95636
121.6 | 98.9566 | 0.96625 | 0.95729
121.7 | 99.0434 | 0.96715 | 0.95818
121.8 | 99.1376 | 0.96811 | 0.95914
121.9 | 99.233 | 0.96902 | 0.96006
122 | 99.3256 | 0.96994 | 0.96096
122.1 | 99.4196 | 0.97086 | 0.96187
122.2 | 99.5174 | 0.97181 | 0.9628
122.3 | 99.6075 | 0.97272 | 0.96368
122.4 | 99.6962 | 0.97364 | 0.96459
122.5 | 99.7909 | 0.97456 | 0.96551
122.6 | 99.883 | 0.9755 | 0.96642
122.7 | 99.9742 | 0.97638 | 0.96729
122.8 | 100.069 | 0.97728 | 0.96818
122.9 | 100.1677 | 0.97823 | 0.96913
123 | 100.2601 | 0.97915 | 0.97005
123.1 | 100.3527 | 0.9801 | 0.971
123.2 | 100.4483 | 0.981 | 0.97192
123.3 | 100.5412 | 0.98192 | 0.97284
123.4 | 100.6379 | 0.98286 | 0.97381
123.5 | 100.7303 | 0.98376 | 0.97471
123.6 | 100.8239 | 0.98468 | 0.97565
123.7 | 100.9137 | 0.98561 | 0.9766
123.8 | 101.0085 | 0.98655 | 0.97754
123.9 | 101.0976 | 0.98746 | 0.97845
124 | 101.1887 | 0.98836 | 0.97934
124.1 | 101.2867 | 0.98929 | 0.98027
124.2 | 101.3771 | 0.99022 | 0.9812
124.3 | 101.4704 | 0.99114 | 0.98214
124.4 | 101.5659 | 0.9921 | 0.98309
124.5 | 101.6627 | 0.99303 | 0.98402
124.6 | 101.7565 | 0.99394 | 0.98493
124.7 | 101.8548 | 0.99489 | 0.98588
124.8 | 101.9463 | 0.99582 | 0.98681
124.9 | 102.0354 | 0.99674 | 0.98773
125 | 102.1295 | 0.99767 | 0.98867
125.1 | 102.2195 | 0.99855 | 0.98959
125.2 | 102.3126 | 0.99946 | 0.99051
125.3 | 102.4074 | 1.0004 | 0.99141
125.4 | 102.5035 | 1.0013 | 0.99234
125.5 | 102.597 | 1.0022 | 0.99327
125.6 | 102.6887 | 1.0031 | 0.99418
125.7 | 102.7837 | 1.0041 | 0.99514
125.8 | 102.8772 | 1.005 | 0.99607
125.9 | 102.972 | 1.0059 | 0.99701
126 | 103.0715 | 1.0069 | 0.99797
126.1 | 103.177 | 1.0078 | 0.99891
126.2 | 103.2665 | 1.0087 | 0.99986
126.3 | 103.359 | 1.0097 | 1.0008
126.4 | 103.4449 | 1.0106 | 1.0017
126.5 | 103.5415 | 1.0115 | 1.0026
126.6 | 103.6379 | 1.0124 | 1.0035
126.7 | 103.7268 | 1.0133 | 1.0044
126.8 | 103.8123 | 1.0142 | 1.0053
126.9 | 103.904 | 1.0151 | 1.0062
127 | 104.0031 | 1.0161 | 1.0072
127.1 | 104.0955 | 1.017 | 1.0081
127.2 | 104.192 | 1.0179 | 1.009
127.3 | 104.2838 | 1.0189 | 1.01
127.4 | 104.3708 | 1.0198 | 1.0108
127.5 | 104.4674 | 1.0207 | 1.0118
127.6 | 104.5568 | 1.0216 | 1.0127
127.7 | 104.6495 | 1.0225 | 1.0136
127.8 | 104.7474 | 1.0235 | 1.0146
127.9 | 104.8408 | 1.0244 | 1.0154
128 | 104.9326 | 1.0253 | 1.0164
128.1 | 105.029 | 1.0263 | 1.0173
128.2 | 105.1233 | 1.0272 | 1.0182
128.3 | 105.2137 | 1.0281 | 1.0191
128.4 | 105.3099 | 1.029 | 1.0201
128.5 | 105.4053 | 1.03 | 1.021
128.6 | 105.5018 | 1.0309 | 1.0219
128.7 | 105.5889 | 1.0318 | 1.0228
128.8 | 105.6795 | 1.0327 | 1.0237
128.9 | 105.7713 | 1.0337 | 1.0247
129 | 105.8626 | 1.0346 | 1.0255
129.1 | 105.9613 | 1.0355 | 1.0265
129.2 | 106.055 | 1.0365 | 1.0274
129.3 | 106.1461 | 1.0374 | 1.0283
129.4 | 106.2389 | 1.0383 | 1.0293
129.5 | 106.3336 | 1.0392 | 1.0302
129.6 | 106.426 | 1.0401 | 1.0311
129.7 | 106.5237 | 1.0411 | 1.0321
129.8 | 106.6192 | 1.042 | 1.033
129.9 | 106.7065 | 1.0429 | 1.0339
130 | 106.8023 | 1.0439 | 1.0349
130.1 | 106.8964 | 1.0448 | 1.0358
130.2 | 106.9867 | 1.0457 | 1.0367
130.3 | 107.0821 | 1.0466 | 1.0377
130.4 | 107.1744 | 1.0475 | 1.0386
130.5 | 107.2668 | 1.0484 | 1.0395
130.6 | 107.3608 | 1.0494 | 1.0405
130.7 | 107.4568 | 1.0503 | 1.0415
130.8 | 107.5496 | 1.0513 | 1.0424
130.9 | 107.6405 | 1.0521 | 1.0433
131 | 107.7389 | 1.0531 | 1.0442
131.1 | 107.8374 | 1.054 | 1.0451
131.2 | 107.9269 | 1.0549 | 1.046
131.3 | 108.0187 | 1.0558 | 1.047
131.4 | 108.112 | 1.0568 | 1.0479
131.5 | 108.2001 | 1.0577 | 1.0488
131.6 | 108.2954 | 1.0586 | 1.0497
131.7 | 108.3928 | 1.0596 | 1.0507
131.8 | 108.4826 | 1.0605 | 1.0516
131.9 | 108.573 | 1.0614 | 1.0525
132 | 108.6651 | 1.0623 | 1.0534
132.1 | 108.7633 | 1.0633 | 1.0543
132.2 | 108.8559 | 1.0642 | 1.0553
132.3 | 108.9546 | 1.0651 | 1.0562
132.4 | 109.0441 | 1.066 | 1.0571
132.5 | 109.1329 | 1.0669 | 1.0581
132.6 | 109.2259 | 1.0679 | 1.059
132.7 | 109.3197 | 1.0688 | 1.06
132.8 | 109.4185 | 1.0698 | 1.0609
132.9 | 109.5114 | 1.0707 | 1.0619
133 | 109.5991 | 1.0715 | 1.0628
133.1 | 109.6942 | 1.0725 | 1.0637
133.2 | 109.7875 | 1.0734 | 1.0647
133.3 | 109.8864 | 1.0744 | 1.0656
133.4 | 109.9797 | 1.0753 | 1.0665
133.5 | 110.0778 | 1.0762 | 1.0675
133.6 | 110.173 | 1.0772 | 1.0684
133.7 | 110.2616 | 1.0781 | 1.0694
133.8 | 110.3525 | 1.079 | 1.0702
133.9 | 110.4461 | 1.0799 | 1.0712
134 | 110.5375 | 1.0809 | 1.0721
134.1 | 110.6346 | 1.0818 | 1.0731
134.2 | 110.725 | 1.0827 | 1.074
134.3 | 110.8189 | 1.0837 | 1.0749
134.4 | 110.9101 | 1.0846 | 1.0759
134.5 | 111.0062 | 1.0855 | 1.0768
134.6 | 111.0972 | 1.0864 | 1.0777
134.7 | 111.1948 | 1.0873 | 1.0786
134.8 | 111.2911 | 1.0882 | 1.0795
134.9 | 111.3815 | 1.0892 | 1.0805
135 | 111.4729 | 1.0901 | 1.0814
135.1 | 111.5697 | 1.0911 | 1.0824
135.2 | 111.6588 | 1.092 | 1.0833
135.3 | 111.7541 | 1.0929 | 1.0842
135.4 | 111.8507 | 1.0938 | 1.0851
135.5 | 111.9401 | 1.0947 | 1.086
135.6 | 112.035 | 1.0957 | 1.087
135.7 | 112.1294 | 1.0966 | 1.0879
135.8 | 112.2248 | 1.0975 | 1.0889
135.9 | 112.3208 | 1.0985 | 1.0898
136 | 112.4134 | 1.0994 | 1.0907
136.1 | 112.5098 | 1.1003 | 1.0916
136.2 | 112.6086 | 1.1012 | 1.0926
136.3 | 112.6944 | 1.1021 | 1.0935
136.4 | 112.7835 | 1.103 | 1.0944
136.5 | 112.8741 | 1.104 | 1.0954
136.6 | 112.9696 | 1.1049 | 1.0963
136.7 | 113.0594 | 1.1058 | 1.0972
136.8 | 113.1513 | 1.1068 | 1.0981
136.9 | 113.2376 | 1.1077 | 1.099
137 | 113.3346 | 1.1086 | 1.0999
137.1 | 113.4301 | 1.1095 | 1.1008
137.2 | 113.5253 | 1.1105 | 1.1018
137.3 | 113.6218 | 1.1114 | 1.1028
137.4 | 113.7064 | 1.1123 | 1.1037
137.5 | 113.7938 | 1.1132 | 1.1046
137.6 | 113.8877 | 1.1142 | 1.1055
137.7 | 113.9827 | 1.1151 | 1.1065
137.8 | 114.076 | 1.116 | 1.1074
137.9 | 114.1707 | 1.1169 | 1.1083
138 | 114.2643 | 1.1179 | 1.1093
138.1 | 114.354 | 1.1188 | 1.1102
138.2 | 114.452 | 1.1198 | 1.1112
138.3 | 114.5463 | 1.1207 | 1.1121
138.4 | 114.6425 | 1.1216 | 1.113
138.5 | 114.7358 | 1.1225 | 1.1139
138.6 | 114.8338 | 1.1235 | 1.1149
138.7 | 114.9244 | 1.1244 | 1.1158
138.8 | 115.0158 | 1.1253 | 1.1167
138.9 | 115.1099 | 1.1263 | 1.1177
139 | 115.1973 | 1.1272 | 1.1186
139.1 | 115.2913 | 1.1281 | 1.1195
139.2 | 115.386 | 1.129 | 1.1204
139.3 | 115.4734 | 1.1299 | 1.1213
139.4 | 115.5639 | 1.1308 | 1.1222
139.5 | 115.6654 | 1.1318 | 1.1232
139.6 | 115.7611 | 1.1327 | 1.1241
139.7 | 115.8522 | 1.1336 | 1.125
139.8 | 115.9506 | 1.1346 | 1.126
139.9 | 116.0417 | 1.1355 | 1.1269
140 | 116.1312 | 1.1365 | 1.1278
140.1 | 116.2235 | 1.1374 | 1.1287
140.2 | 116.3128 | 1.1383 | 1.1296
140.3 | 116.4064 | 1.1392 | 1.1305
140.4 | 116.5047 | 1.1401 | 1.1315
140.5 | 116.6012 | 1.1411 | 1.1324
140.6 | 116.6934 | 1.142 | 1.1334
140.7 | 116.7832 | 1.1429 | 1.1342
140.8 | 116.8809 | 1.1438 | 1.1352
140.9 | 116.9758 | 1.1448 | 1.1361
141 | 117.0691 | 1.1457 | 1.1371
141.1 | 117.1668 | 1.1466 | 1.138
141.2 | 117.2587 | 1.1476 | 1.1389
141.3 | 117.349 | 1.1485 | 1.1399
141.4 | 117.4367 | 1.1494 | 1.1407
141.5 | 117.5318 | 1.1503 | 1.1417
141.6 | 117.625 | 1.1513 | 1.1426
141.7 | 117.7181 | 1.1522 | 1.1435
141.8 | 117.8081 | 1.1531 | 1.1444
141.9 | 117.901 | 1.154 | 1.1454
142 | 117.9976 | 1.155 | 1.1464
142.1 | 118.0895 | 1.1559 | 1.1473
142.2 | 118.1848 | 1.1569 | 1.1482
142.3 | 118.2813 | 1.1578 | 1.1491
142.4 | 118.3676 | 1.1587 | 1.15
142.5 | 118.4594 | 1.1596 | 1.151
142.6 | 118.554 | 1.1605 | 1.1519
142.7 | 118.6434 | 1.1615 | 1.1528
142.8 | 118.7353 | 1.1624 | 1.1537
142.9 | 118.832 | 1.1633 | 1.1546
143 | 118.9294 | 1.1642 | 1.1556
143.1 | 119.0237 | 1.1652 | 1.1565
143.2 | 119.1131 | 1.1661 | 1.1574
143.3 | 119.2058 | 1.167 | 1.1584
143.4 | 119.3069 | 1.168 | 1.1594
143.5 | 119.4028 | 1.1689 | 1.1603
143.6 | 119.4976 | 1.1698 | 1.1612
143.7 | 119.5912 | 1.1707 | 1.1621
143.8 | 119.6832 | 1.1717 | 1.163
143.9 | 119.7715 | 1.1726 | 1.1639
144 | 119.8562 | 1.1734 | 1.1648
144.1 | 119.9536 | 1.1744 | 1.1658
144.2 | 120.0515 | 1.1754 | 1.1667
144.3 | 120.1393 | 1.1762 | 1.1676
144.4 | 120.2302 | 1.1772 | 1.1686
144.5 | 120.326 | 1.1781 | 1.1695
144.6 | 120.4211 | 1.1791 | 1.1705
144.7 | 120.5147 | 1.18 | 1.1714
144.8 | 120.6128 | 1.181 | 1.1724
144.9 | 120.7076 | 1.1819 | 1.1733
145 | 120.7977 | 1.1828 | 1.1742
145.1 | 120.8886 | 1.1837 | 1.1752
145.2 | 120.9845 | 1.1846 | 1.1761
145.3 | 121.0751 | 1.1855 | 1.177
145.4 | 121.1698 | 1.1865 | 1.178
145.5 | 121.2698 | 1.1875 | 1.1789
145.6 | 121.359 | 1.1884 | 1.1799
145.7 | 121.455 | 1.1893 | 1.1808
145.8 | 121.5525 | 1.1903 | 1.1818
145.9 | 121.6422 | 1.1911 | 1.1827
146 | 121.7332 | 1.192 | 1.1836
146.1 | 121.8329 | 1.193 | 1.1845
146.2 | 121.9361 | 1.1939 | 1.1855
146.3 | 122.0283 | 1.1949 | 1.1864
146.4 | 122.1187 | 1.1958 | 1.1873
146.5 | 122.2062 | 1.1967 | 1.1882
146.6 | 122.2997 | 1.1976 | 1.1892
146.7 | 122.3923 | 1.1985 | 1.1901
146.8 | 122.484 | 1.1995 | 1.191
146.9 | 122.5826 | 1.2005 | 1.1921
147 | 122.6714 | 1.2014 | 1.193
147.1 | 122.7618 | 1.2023 | 1.1939
147.2 | 122.863 | 1.2033 | 1.1948
147.3 | 122.9573 | 1.2042 | 1.1957
147.4 | 123.0467 | 1.2051 | 1.1967
147.5 | 123.135 | 1.206 | 1.1976
147.6 | 123.2254 | 1.2069 | 1.1985
147.7 | 123.3185 | 1.2076 | 1.1995
147.8 | 123.4101 | 1.2083 | 1.2007
147.9 | 123.5062 | 1.2093 | 1.2016
148 | 123.6011 | 1.2106 | 1.2023
148.1 | 123.6937 | 1.2116 | 1.2032
148.2 | 123.7874 | 1.2125 | 1.2042
148.3 | 123.8871 | 1.2135 | 1.2051
148.4 | 123.9793 | 1.2144 | 1.2061
148.5 | 124.0772 | 1.2154 | 1.2071
148.6 | 124.1679 | 1.2162 | 1.208
148.7 | 124.2612 | 1.2172 | 1.2089
148.8 | 124.3524 | 1.2181 | 1.2099
148.9 | 124.4441 | 1.219 | 1.2108
149 | 124.5333 | 1.22 | 1.2118
149.1 | 124.627 | 1.2209 | 1.2128
149.2 | 124.7248 | 1.2218 | 1.2138
149.3 | 124.8183 | 1.2228 | 1.2148
149.4 | 124.9087 | 1.2237 | 1.2157
149.5 | 124.9988 | 1.2246 | 1.2166
149.6 | 125.0912 | 1.2255 | 1.2176
149.7 | 125.1871 | 1.2265 | 1.2185
149.8 | 125.2866 | 1.2274 | 1.2195
149.9 | 125.3755 | 1.2283 | 1.2204
150 | 125.4675 | 1.2293 | 1.2213
150.1 | 125.5607 | 1.2302 | 1.2223
150.2 | 125.6539 | 1.2311 | 1.2232
150.3 | 125.7471 | 1.2321 | 1.2242
150.4 | 125.8433 | 1.233 | 1.2251
150.5 | 125.9409 | 1.2339 | 1.2261
150.6 | 126.0299 | 1.2348 | 1.2269
150.7 | 126.124 | 1.2358 | 1.2279
150.8 | 126.2182 | 1.2367 | 1.2288
150.9 | 126.314 | 1.2376 | 1.2297
151 | 126.4056 | 1.2386 | 1.2306
151.1 | 126.4999 | 1.2395 | 1.2315
151.2 | 126.5968 | 1.2404 | 1.2324
151.3 | 126.689 | 1.2413 | 1.2334
151.4 | 126.7829 | 1.2423 | 1.2343
151.5 | 126.8681 | 1.2432 | 1.2352
151.6 | 126.9647 | 1.2441 | 1.2362
151.7 | 127.0542 | 1.245 | 1.2371
151.8 | 127.1524 | 1.246 | 1.238
151.9 | 127.2434 | 1.2469 | 1.239
152 | 127.3353 | 1.2478 | 1.2399
152.1 | 127.4317 | 1.2488 | 1.2409
152.2 | 127.5233 | 1.2497 | 1.2418
152.3 | 127.6164 | 1.2506 | 1.2427
152.4 | 127.714 | 1.2516 | 1.2436
152.5 | 127.8039 | 1.2525 | 1.2446
152.6 | 127.8933 | 1.2535 | 1.2455
152.7 | 127.986 | 1.2544 | 1.2464
152.8 | 128.0835 | 1.2553 | 1.2473
152.9 | 128.1772 | 1.2563 | 1.2483
153 | 128.2718 | 1.2572 | 1.2491
153.1 | 128.3633 | 1.2581 | 1.25
153.2 | 128.461 | 1.2591 | 1.251
153.3 | 128.5494 | 1.2599 | 1.2518
153.4 | 128.6451 | 1.2609 | 1.2527
153.5 | 128.7406 | 1.2618 | 1.2537
153.6 | 128.8372 | 1.2627 | 1.2546
153.7 | 128.9317 | 1.2637 | 1.2555
153.8 | 129.0201 | 1.2646 | 1.2564
153.9 | 129.1069 | 1.2655 | 1.2574
154 | 129.2048 | 1.2664 | 1.2583
154.1 | 129.2972 | 1.2674 | 1.2593
154.2 | 129.3891 | 1.2683 | 1.2602
154.3 | 129.4865 | 1.2693 | 1.2611
154.4 | 129.5791 | 1.2702 | 1.2621
154.5 | 129.6661 | 1.2711 | 1.263
154.6 | 129.7636 | 1.272 | 1.2639
154.7 | 129.8605 | 1.273 | 1.2648
154.8 | 129.9515 | 1.2739 | 1.2658
154.9 | 130.0457 | 1.2748 | 1.2667
155 | 130.1395 | 1.2757 | 1.2676
155.1 | 130.2327 | 1.2767 | 1.2686
155.2 | 130.3246 | 1.2776 | 1.2695
155.3 | 130.4173 | 1.2785 | 1.2704
155.4 | 130.5126 | 1.2795 | 1.2714
155.5 | 130.6057 | 1.2804 | 1.2723
155.6 | 130.705 | 1.2814 | 1.2733
155.7 | 130.7985 | 1.2823 | 1.2742
155.8 | 130.8911 | 1.2832 | 1.2751
155.9 | 130.9827 | 1.2841 | 1.276
156 | 131.0773 | 1.2851 | 1.2769
156.1 | 131.1705 | 1.286 | 1.2778
156.2 | 131.2711 | 1.2869 | 1.2788
156.3 | 131.3654 | 1.2879 | 1.2797
156.4 | 131.4548 | 1.2888 | 1.2807
156.5 | 131.545 | 1.2897 | 1.2816
156.6 | 131.6388 | 1.2907 | 1.2826
156.7 | 131.7336 | 1.2916 | 1.2835
156.8 | 131.8232 | 1.2925 | 1.2844
156.9 | 131.9093 | 1.2935 | 1.2854
157 | 132.0039 | 1.2944 | 1.2863
157.1 | 132.0985 | 1.2953 | 1.2873
157.2 | 132.1895 | 1.2963 | 1.2882
157.3 | 132.2908 | 1.2972 | 1.2892
157.4 | 132.382 | 1.2981 | 1.2901
157.5 | 132.4692 | 1.299 | 1.291
157.6 | 132.5592 | 1.3 | 1.2919
157.7 | 132.6551 | 1.3009 | 1.2929
157.8 | 132.7459 | 1.3019 | 1.2938
157.9 | 132.8394 | 1.3028 | 1.2947
158 | 132.9356 | 1.3037 | 1.2957
158.1 | 133.028 | 1.3046 | 1.2966
158.2 | 133.1187 | 1.3056 | 1.2975
158.3 | 133.2126 | 1.3065 | 1.2985
158.4 | 133.3073 | 1.3074 | 1.2994
158.5 | 133.4042 | 1.3084 | 1.3004
158.6 | 133.4961 | 1.3093 | 1.3013
158.7 | 133.5903 | 1.3102 | 1.3022
158.8 | 133.683 | 1.3111 | 1.3031
158.9 | 133.7774 | 1.3121 | 1.3041
159 | 133.8707 | 1.313 | 1.305
159.1 | 133.9569 | 1.3139 | 1.3059
159.2 | 134.055 | 1.3149 | 1.3069
159.3 | 134.1513 | 1.3159 | 1.3078
159.4 | 134.2373 | 1.3168 | 1.3088
159.5 | 134.3284 | 1.3177 | 1.3097
159.6 | 134.4206 | 1.3186 | 1.3106
159.7 | 134.5192 | 1.3196 | 1.3116
159.8 | 134.6159 | 1.3205 | 1.3125
159.9 | 134.7104 | 1.3214 | 1.3134
160 | 134.8017 | 1.3224 | 1.3143
160.1 | 134.8906 | 1.3233 | 1.3152
160.2 | 134.98 | 1.3242 | 1.3162
160.3 | 135.0808 | 1.3252 | 1.3172
160.4 | 135.174 | 1.3261 | 1.3181
160.5 | 135.27 | 1.327 | 1.3189
160.6 | 135.3594 | 1.328 | 1.3199
160.7 | 135.4554 | 1.3289 | 1.3208
160.8 | 135.551 | 1.3299 | 1.3218
160.9 | 135.64 | 1.3308 | 1.3226
161 | 135.7411 | 1.3317 | 1.3236
161.1 | 135.8329 | 1.3326 | 1.3245
161.2 | 135.9307 | 1.3335 | 1.3254
161.3 | 136.0239 | 1.3345 | 1.3263
161.4 | 136.1108 | 1.3354 | 1.3273
161.5 | 136.2029 | 1.3363 | 1.3282
161.6 | 136.2953 | 1.3373 | 1.3291
161.7 | 136.388 | 1.3382 | 1.3301
161.8 | 136.481 | 1.3391 | 1.331
161.9 | 136.568 | 1.34 | 1.3318
162 | 136.6639 | 1.341 | 1.3328
162.1 | 136.7574 | 1.3419 | 1.3338
162.2 | 136.8527 | 1.3429 | 1.3347
162.3 | 136.9501 | 1.3438 | 1.3356
162.4 | 137.0452 | 1.3447 | 1.3365
162.5 | 137.1331 | 1.3457 | 1.3375
162.6 | 137.226 | 1.3466 | 1.3384
162.7 | 137.3165 | 1.3475 | 1.3393
162.8 | 137.4039 | 1.3484 | 1.3402
162.9 | 137.5017 | 1.3494 | 1.3412
163 | 137.5996 | 1.3503 | 1.3421
163.1 | 137.6952 | 1.3513 | 1.3431
163.2 | 137.7851 | 1.3522 | 1.344
163.3 | 137.8763 | 1.3531 | 1.3449
163.4 | 137.9712 | 1.3541 | 1.3458
163.5 | 138.0688 | 1.355 | 1.3468
163.6 | 138.1698 | 1.356 | 1.3477
163.7 | 138.2589 | 1.3568 | 1.3486
163.8 | 138.3538 | 1.3578 | 1.3496
163.9 | 138.4395 | 1.3587 | 1.3504
164 | 138.5331 | 1.3596 | 1.3514
164.1 | 138.6226 | 1.3606 | 1.3524
164.2 | 138.7143 | 1.3615 | 1.3533
164.3 | 138.816 | 1.3625 | 1.3542
164.4 | 138.9054 | 1.3634 | 1.3552
164.5 | 138.9985 | 1.3643 | 1.3561
164.6 | 139.0906 | 1.3652 | 1.357
164.7 | 139.1861 | 1.3662 | 1.358
164.8 | 139.279 | 1.3671 | 1.3588
164.9 | 139.3728 | 1.368 | 1.3598
165 | 139.467 | 1.369 | 1.3607
165.1 | 139.5595 | 1.3699 | 1.3617
165.2 | 139.6527 | 1.3709 | 1.3626
165.3 | 139.7489 | 1.3718 | 1.3636
165.4 | 139.8397 | 1.3727 | 1.3645
165.5 | 139.9404 | 1.3737 | 1.3655
165.6 | 140.031 | 1.3746 | 1.3664
165.7 | 140.1205 | 1.3755 | 1.3672
165.8 | 140.2197 | 1.3765 | 1.3682
165.9 | 140.3152 | 1.3774 | 1.3691
166 | 140.4074 | 1.3784 | 1.37
166.1 | 140.502 | 1.3793 | 1.3709
166.2 | 140.5984 | 1.3802 | 1.3718
166.3 | 140.7038 | 1.3812 | 1.3728
166.4 | 140.7898 | 1.3821 | 1.3737
166.5 | 140.8797 | 1.383 | 1.3745
166.6 | 140.9653 | 1.3839 | 1.3754
166.7 | 141.0636 | 1.3849 | 1.3764
166.8 | 141.162 | 1.3858 | 1.3773
166.9 | 141.2468 | 1.3867 | 1.3782
167 | 141.3409 | 1.3877 | 1.3792
167.1 | 141.4333 | 1.3886 | 1.3801
167.2 | 141.5258 | 1.3895 | 1.381
167.3 | 141.6229 | 1.3905 | 1.3819
167.4 | 141.7153 | 1.3914 | 1.3828
167.5 | 141.8063 | 1.3923 | 1.3838
167.6 | 141.9023 | 1.3933 | 1.3848
167.7 | 141.9892 | 1.3942 | 1.3856
167.8 | 142.0817 | 1.3952 | 1.3866
167.9 | 142.1765 | 1.3961 | 1.3875
168 | 142.2675 | 1.397 | 1.3884
168.1 | 142.3605 | 1.3979 | 1.3893
168.2 | 142.4559 | 1.3989 | 1.3902
168.3 | 142.5482 | 1.3998 | 1.3911
168.4 | 142.6475 | 1.4008 | 1.3921
168.5 | 142.7419 | 1.4017 | 1.393
168.6 | 142.8329 | 1.4026 | 1.3939
168.7 | 142.9262 | 1.4036 | 1.3948
168.8 | 143.028 | 1.4045 | 1.3958
168.9 | 143.1149 | 1.4054 | 1.3967
169 | 143.2032 | 1.4064 | 1.3977
169.1 | 143.2943 | 1.4073 | 1.3986
169.2 | 143.3923 | 1.4083 | 1.3996
169.3 | 143.4873 | 1.4092 | 1.4005
169.4 | 143.5792 | 1.4101 | 1.4014
169.5 | 143.6709 | 1.4111 | 1.4024
169.6 | 143.7587 | 1.4119 | 1.4032
169.7 | 143.8599 | 1.413 | 1.4042
169.8 | 143.9536 | 1.4139 | 1.4052
169.9 | 144.0504 | 1.4148 | 1.4061
170 | 144.1389 | 1.4157 | 1.407
170.1 | 144.2306 | 1.4167 | 1.4079
170.2 | 144.3218 | 1.4176 | 1.4088
170.3 | 144.4174 | 1.4186 | 1.4098
170.4 | 144.5093 | 1.4195 | 1.4107
170.5 | 144.6048 | 1.4204 | 1.4117
170.6 | 144.7019 | 1.4214 | 1.4126
170.7 | 144.7932 | 1.4223 | 1.4135
170.8 | 144.8873 | 1.4232 | 1.4145
170.9 | 144.9819 | 1.4242 | 1.4155
171 | 145.0751 | 1.4251 | 1.4164
171.1 | 145.1647 | 1.426 | 1.4173
171.2 | 145.2666 | 1.427 | 1.4183
171.3 | 145.3635 | 1.4279 | 1.4191
171.4 | 145.4577 | 1.4288 | 1.4201
171.5 | 145.5442 | 1.4298 | 1.421
171.6 | 145.6372 | 1.4307 | 1.4219
171.7 | 145.7336 | 1.4317 | 1.4229
171.8 | 145.825 | 1.4326 | 1.4237
171.9 | 145.9153 | 1.4335 | 1.4246
172 | 146.0064 | 1.4345 | 1.4256
172.1 | 146.0969 | 1.4354 | 1.4265
172.2 | 146.1895 | 1.4363 | 1.4274
172.3 | 146.2877 | 1.4373 | 1.4284
172.4 | 146.3835 | 1.4382 | 1.4293
172.5 | 146.4796 | 1.4392 | 1.4302
172.6 | 146.5675 | 1.4401 | 1.4312
172.7 | 146.657 | 1.441 | 1.4321
172.8 | 146.7506 | 1.4419 | 1.433
172.9 | 146.8444 | 1.4428 | 1.4339
173 | 146.9359 | 1.4437 | 1.4349
173.1 | 147.0319 | 1.4447 | 1.4358
173.2 | 147.1269 | 1.4456 | 1.4368
173.3 | 147.2235 | 1.4466 | 1.4378
173.4 | 147.3182 | 1.4475 | 1.4387
173.5 | 147.4095 | 1.4485 | 1.4396
173.6 | 147.5099 | 1.4494 | 1.4406
173.7 | 147.6023 | 1.4504 | 1.4414
173.8 | 147.6957 | 1.4513 | 1.4424
173.9 | 147.7854 | 1.4522 | 1.4433
174 | 147.8786 | 1.4531 | 1.4442
174.1 | 147.9696 | 1.4541 | 1.4451
174.2 | 148.0583 | 1.455 | 1.446
174.3 | 148.1567 | 1.456 | 1.447
174.4 | 148.2541 | 1.4569 | 1.4479
174.5 | 148.3399 | 1.4578 | 1.4488
174.6 | 148.4339 | 1.4588 | 1.4498
174.7 | 148.5306 | 1.4597 | 1.4507
174.8 | 148.6224 | 1.4607 | 1.4516
174.9 | 148.7213 | 1.4616 | 1.4525
175 | 148.8171 | 1.4626 | 1.4535
175.1 | 148.9017 | 1.4634 | 1.4544
175.2 | 148.9943 | 1.4644 | 1.4553
175.3 | 149.0855 | 1.4653 | 1.4562
175.4 | 149.1786 | 1.4662 | 1.4571
175.5 | 149.278 | 1.4672 | 1.4581
175.6 | 149.3711 | 1.4681 | 1.459
175.7 | 149.466 | 1.4691 | 1.46
175.8 | 149.5616 | 1.4701 | 1.4609
175.9 | 149.6501 | 1.471 | 1.4618
176 | 149.7478 | 1.4719 | 1.4628
176.1 | 149.8453 | 1.4729 | 1.4637
176.2 | 149.9303 | 1.4737 | 1.4646
176.3 | 150.0399 | 1.4747 | 1.4655
176.4 | 150.1372 | 1.4757 | 1.4665
176.5 | 150.2256 | 1.4766 | 1.4674
176.6 | 150.3184 | 1.4775 | 1.4684
176.7 | 150.403 | 1.4784 | 1.4693
176.8 | 150.4996 | 1.4794 | 1.4702
176.9 | 150.5947 | 1.4804 | 1.4712
177 | 150.6829 | 1.4813 | 1.4721
177.1 | 150.7692 | 1.4822 | 1.473
177.2 | 150.8703 | 1.4832 | 1.474
177.3 | 150.9568 | 1.4841 | 1.4748
177.4 | 151.0546 | 1.485 | 1.4758
177.5 | 151.1539 | 1.486 | 1.4767
177.6 | 151.2392 | 1.4869 | 1.4777
177.7 | 151.3294 | 1.4878 | 1.4786
177.8 | 151.4185 | 1.4887 | 1.4795
177.9 | 151.511 | 1.4897 | 1.4804
178 | 151.6041 | 1.4906 | 1.4813
178.1 | 151.7056 | 1.4916 | 1.4823
178.2 | 151.795 | 1.4926 | 1.4832
178.3 | 151.8877 | 1.4935 | 1.4841
178.4 | 151.982 | 1.4944 | 1.4851
178.5 | 152.0768 | 1.4954 | 1.486
178.6 | 152.1743 | 1.4963 | 1.4869
178.7 | 152.2731 | 1.4971 | 1.4879
178.8 | 152.3615 | 1.4977 | 1.489
178.9 | 152.4584 | 1.4987 | 1.49
179 | 152.548 | 1.5 | 1.4907
179.1 | 152.6339 | 1.501 | 1.4915
179.2 | 152.7301 | 1.502 | 1.4926
179.3 | 152.8262 | 1.5029 | 1.4935
179.4 | 152.9155 | 1.5038 | 1.4944
179.5 | 153.0001 | 1.5047 | 1.4953
179.6 | 153.1035 | 1.5057 | 1.4963
179.7 | 153.1957 | 1.5066 | 1.4972
179.8 | 153.2892 | 1.5075 | 1.4981
179.9 | 153.386 | 1.5085 | 1.4991
180 | 153.4764 | 1.5094 | 1.5
180.1 | 153.5632 | 1.5103 | 1.5009
180.2 | 153.659 | 1.5113 | 1.5019
180.3 | 153.7529 | 1.5122 | 1.5028
180.4 | 153.8461 | 1.5132 | 1.5038
180.5 | 153.938 | 1.5141 | 1.5047
180.6 | 154.0372 | 1.5151 | 1.5057
180.7 | 154.1306 | 1.516 | 1.5066
180.8 | 154.2217 | 1.5169 | 1.5075
180.9 | 154.3117 | 1.5178 | 1.5084
181 | 154.4074 | 1.5188 | 1.5093
181.1 | 154.5081 | 1.5198 | 1.5103
181.2 | 154.5988 | 1.5207 | 1.5112
181.3 | 154.6957 | 1.5216 | 1.5121
181.4 | 154.7919 | 1.5226 | 1.5131
181.5 | 154.8768 | 1.5235 | 1.514
181.6 | 154.9701 | 1.5245 | 1.515
181.7 | 155.0574 | 1.5254 | 1.5159
181.8 | 155.153 | 1.5263 | 1.5168
181.9 | 155.248 | 1.5273 | 1.5178
182 | 155.3409 | 1.5282 | 1.5188
182.1 | 155.4322 | 1.5291 | 1.5197
182.2 | 155.5238 | 1.5301 | 1.5206
182.3 | 155.6206 | 1.531 | 1.5216
182.4 | 155.712 | 1.5319 | 1.5225
182.5 | 155.8053 | 1.5328 | 1.5235
182.6 | 155.8988 | 1.5338 | 1.5244
182.7 | 155.9869 | 1.5347 | 1.5253
182.8 | 156.0815 | 1.5357 | 1.5263
182.9 | 156.1715 | 1.5366 | 1.5272
183 | 156.2676 | 1.5376 | 1.5281
183.1 | 156.3625 | 1.5385 | 1.529
183.2 | 156.4547 | 1.5394 | 1.53
183.3 | 156.5453 | 1.5403 | 1.5309
183.4 | 156.647 | 1.5413 | 1.5319
183.5 | 156.7425 | 1.5423 | 1.5328
183.6 | 156.829 | 1.5432 | 1.5337
183.7 | 156.9264 | 1.5441 | 1.5347
183.8 | 157.0256 | 1.5451 | 1.5357
183.9 | 157.1147 | 1.546 | 1.5366
184 | 157.2061 | 1.547 | 1.5375
184.1 | 157.2998 | 1.5479 | 1.5385
184.2 | 157.3907 | 1.5488 | 1.5394
184.3 | 157.4837 | 1.5498 | 1.5404
184.4 | 157.5773 | 1.5507 | 1.5413
184.5 | 157.672 | 1.5517 | 1.5422
184.6 | 157.7618 | 1.5526 | 1.5431
184.7 | 157.8636 | 1.5536 | 1.5441
184.8 | 157.9536 | 1.5545 | 1.545
184.9 | 158.048 | 1.5554 | 1.546
185 | 158.1512 | 1.5565 | 1.547
185.1 | 158.237 | 1.5573 | 1.5479
185.2 | 158.3279 | 1.5582 | 1.5488
185.3 | 158.4177 | 1.5592 | 1.5497
185.4 | 158.5119 | 1.5601 | 1.5506
185.5 | 158.6099 | 1.5611 | 1.5516
185.6 | 158.7033 | 1.562 | 1.5525
185.7 | 158.7948 | 1.5629 | 1.5534
185.8 | 158.8901 | 1.5639 | 1.5543
185.9 | 158.9832 | 1.5648 | 1.5553
186 | 159.0796 | 1.5658 | 1.5562
186.1 | 159.1722 | 1.5667 | 1.5571
186.2 | 159.2642 | 1.5676 | 1.558
186.3 | 159.3705 | 1.5686 | 1.559
186.4 | 159.4707 | 1.5695 | 1.5599
186.5 | 159.5566 | 1.5705 | 1.5608
186.6 | 159.652 | 1.5714 | 1.5618
186.7 | 159.7451 | 1.5724 | 1.5628
186.8 | 159.835 | 1.5733 | 1.5637
186.9 | 159.9265 | 1.5742 | 1.5646
187 | 160.0078 | 1.5751 | 1.5654
187.1 | 160.1058 | 1.5761 | 1.5665
187.2 | 160.2023 | 1.5771 | 1.5674
187.3 | 160.2952 | 1.578 | 1.5684
187.4 | 160.3901 | 1.5789 | 1.5693
187.5 | 160.4868 | 1.5799 | 1.5703
187.6 | 160.5742 | 1.5808 | 1.5712
187.7 | 160.6622 | 1.5817 | 1.5722
187.8 | 160.7545 | 1.5827 | 1.5731
187.9 | 160.8464 | 1.5836 | 1.5741
188 | 160.9364 | 1.5845 | 1.575
188.1 | 161.0357 | 1.5855 | 1.576
188.2 | 161.1342 | 1.5865 | 1.577
188.3 | 161.2226 | 1.5874 | 1.5779
188.4 | 161.3164 | 1.5884 | 1.5789
188.5 | 161.4121 | 1.5893 | 1.5798
188.6 | 161.5057 | 1.5902 | 1.5807
188.7 | 161.6058 | 1.5912 | 1.5817
188.8 | 161.7022 | 1.5922 | 1.5826
188.9 | 161.7919 | 1.5931 | 1.5835
189 | 161.8792 | 1.594 | 1.5844
189.1 | 161.9731 | 1.5949 | 1.5853
189.2 | 162.0619 | 1.5959 | 1.5862
189.3 | 162.1543 | 1.5968 | 1.5871
189.4 | 162.2533 | 1.5978 | 1.5881
189.5 | 162.3462 | 1.5988 | 1.5891
189.6 | 162.4341 | 1.5997 | 1.59
189.7 | 162.5285 | 1.6006 | 1.5909
189.8 | 162.6252 | 1.6016 | 1.5919
189.9 | 162.7146 | 1.6025 | 1.5928
190 | 162.8055 | 1.6033 | 1.5936
190.1 | 162.9074 | 1.6044 | 1.5946
190.2 | 162.9974 | 1.6053 | 1.5955
190.3 | 163.0833 | 1.6062 | 1.5964
190.4 | 163.1786 | 1.6071 | 1.5974
190.5 | 163.2732 | 1.6081 | 1.5983
190.6 | 163.3684 | 1.609 | 1.5992
190.7 | 163.467 | 1.61 | 1.6001
190.8 | 163.5568 | 1.6109 | 1.601
190.9 | 163.6505 | 1.6119 | 1.6019
191 | 163.7481 | 1.6129 | 1.6029
191.1 | 163.8408 | 1.6138 | 1.6038
191.2 | 163.936 | 1.6147 | 1.6046
191.3 | 164.0331 | 1.6157 | 1.6056
191.4 | 164.133 | 1.6166 | 1.6065
191.5 | 164.2188 | 1.6175 | 1.6074
191.6 | 164.3094 | 1.6185 | 1.6083
191.7 | 164.3961 | 1.6194 | 1.6093
191.8 | 164.4884 | 1.6203 | 1.6102
191.9 | 164.59 | 1.6213 | 1.6112
192 | 164.6759 | 1.6222 | 1.6121
192.1 | 164.7693 | 1.6232 | 1.6131
192.2 | 164.8663 | 1.6242 | 1.614
192.3 | 164.9593 | 1.6251 | 1.615
192.4 | 165.0537 | 1.626 | 1.6159
192.5 | 165.1499 | 1.627 | 1.6168
192.6 | 165.2412 | 1.6279 | 1.6177
192.7 | 165.3296 | 1.6288 | 1.6186
192.8 | 165.4192 | 1.6298 | 1.6196
192.9 | 165.5153 | 1.6307 | 1.6205
193 | 165.607 | 1.6316 | 1.6215
193.1 | 165.7036 | 1.6326 | 1.6224
193.2 | 165.7989 | 1.6336 | 1.6234
193.3 | 165.8935 | 1.6345 | 1.6243
193.4 | 165.9844 | 1.6354 | 1.6253
193.5 | 166.073 | 1.6363 | 1.6261
193.6 | 166.1761 | 1.6373 | 1.6272
193.7 | 166.2713 | 1.6383 | 1.6281
193.8 | 166.3654 | 1.6392 | 1.629
193.9 | 166.4562 | 1.6401 | 1.6299
194 | 166.5459 | 1.641 | 1.6309
194.1 | 166.6391 | 1.642 | 1.6318
194.2 | 166.7313 | 1.643 | 1.6328
194.3 | 166.8261 | 1.644 | 1.6337
194.4 | 166.9249 | 1.6449 | 1.6347
194.5 | 167.0152 | 1.6458 | 1.6356
194.6 | 167.1061 | 1.6467 | 1.6365
194.7 | 167.1977 | 1.6477 | 1.6375
194.8 | 167.286 | 1.6486 | 1.6384
194.9 | 167.386 | 1.6496 | 1.6393
195 | 167.4857 | 1.6505 | 1.6403
195.1 | 167.5787 | 1.6515 | 1.6412
195.2 | 167.6687 | 1.6524 | 1.6421
195.3 | 167.762 | 1.6534 | 1.6431
195.4 | 167.8535 | 1.6543 | 1.644
195.5 | 167.9494 | 1.6553 | 1.6449
195.6 | 168.0398 | 1.6561 | 1.6458
195.7 | 168.0718 | 1.6565 | 1.6461
195.8 | 168.0557 | 1.6563 | 1.646
195.9 | 167.7782 | 1.6537 | 1.6433
196 | 167.7018 | 1.653 | 1.6426
196.1 | 167.6916 | 1.6529 | 1.6425
196.2 | 167.6794 | 1.6528 | 1.6424
196.3 | 167.6757 | 1.6528 | 1.6424
196.4 | 167.6765 | 1.6528 | 1.6425
196.5 | 167.6572 | 1.6527 | 1.6424
196.6 | 167.6586 | 1.6528 | 1.6424
196.7 | 167.6508 | 1.6527 | 1.6424
196.8 | 167.6493 | 1.6527 | 1.6423
196.9 | 167.6466 | 1.6527 | 1.6423
197 | 167.6546 | 1.6528 | 1.6425
197.1 | 167.6492 | 1.6528 | 1.6424
197.2 | 167.6442 | 1.6527 | 1.6424
197.3 | 167.6424 | 1.6528 | 1.6424
197.4 | 167.6484 | 1.6529 | 1.6425
197.5 | 167.6443 | 1.6528 | 1.6425
197.6 | 167.637 | 1.6527 | 1.6423
197.7 | 167.6392 | 1.6527 | 1.6424
197.8 | 167.6349 | 1.6527 | 1.6423
197.9 | 167.6363 | 1.6528 | 1.6424
198 | 167.6308 | 1.6527 | 1.6423
198.1 | 167.6281 | 1.6527 | 1.6423
198.2 | 167.6348 | 1.6528 | 1.6424
198.3 | 167.6264 | 1.6527 | 1.6423
198.4 | 167.6117 | 1.6526 | 1.6422
198.5 | 167.6147 | 1.6526 | 1.6422
198.6 | 167.6057 | 1.6526 | 1.6422
198.7 | 167.6258 | 1.6528 | 1.6424
198.8 | 167.6183 | 1.6527 | 1.6423
198.9 | 167.6086 | 1.6526 | 1.6422
199 | 167.6129 | 1.6527 | 1.6423
199.1 | 167.5984 | 1.6526 | 1.6422
199.2 | 167.6006 | 1.6526 | 1.6422
199.3 | 167.5876 | 1.6525 | 1.6421
199.4 | 167.6055 | 1.6527 | 1.6423
199.5 | 167.609 | 1.6527 | 1.6423
199.6 | 167.5957 | 1.6526 | 1.6422
199.7 | 167.5729 | 1.6524 | 1.642
199.8 | 167.5885 | 1.6527 | 1.6422
199.9 | 167.5865 | 1.6526 | 1.6422
200 | 167.5788 | 1.6526 | 1.6421
200.1 | 167.5837 | 1.6526 | 1.6422
200.2 | 167.5731 | 1.6525 | 1.6421
200.3 | 167.5678 | 1.6525 | 1.642
200.4 | 167.5798 | 1.6526 | 1.6422
200.5 | 167.5708 | 1.6525 | 1.642
200.6 | 167.5612 | 1.6524 | 1.6419
200.7 | 167.5639 | 1.6524 | 1.642
200.8 | 167.5634 | 1.6525 | 1.642
200.9 | 167.5634 | 1.6525 | 1.642
201 | 167.5556 | 1.6524 | 1.6419
201.1 | 167.565 | 1.6525 | 1.642
201.2 | 167.5555 | 1.6524 | 1.6419
201.3 | 167.5467 | 1.6524 | 1.6419
201.4 | 167.5524 | 1.6524 | 1.6419
201.5 | 167.5583 | 1.6525 | 1.642
201.6 | 167.5535 | 1.6525 | 1.6419
201.7 | 167.5421 | 1.6524 | 1.6418
201.8 | 167.5573 | 1.6525 | 1.642
201.9 | 167.5551 | 1.6525 | 1.642
202 | 167.548 | 1.6525 | 1.6419
202.1 | 167.5492 | 1.6525 | 1.6419
202.2 | 167.5304 | 1.6524 | 1.6418
202.3 | 167.5459 | 1.6525 | 1.6419
202.4 | 167.5304 | 1.6524 | 1.6418
202.5 | 167.5266 | 1.6524 | 1.6418
202.6 | 167.5277 | 1.6524 | 1.6418
202.7 | 167.5283 | 1.6524 | 1.6418
202.8 | 167.5289 | 1.6524 | 1.6419
202.9 | 167.5333 | 1.6525 | 1.6419
203 | 167.5221 | 1.6524 | 1.6418
203.1 | 167.5234 | 1.6525 | 1.6418
203.2 | 167.5272 | 1.6525 | 1.6419
203.3 | 167.5297 | 1.6525 | 1.6419
203.4 | 167.5134 | 1.6524 | 1.6418
203.5 | 167.519 | 1.6525 | 1.6418
203.6 | 167.519 | 1.6525 | 1.6418
203.7 | 167.5148 | 1.6525 | 1.6418
203.8 | 167.5173 | 1.6525 | 1.6418
203.9 | 167.5147 | 1.6525 | 1.6418
204 | 167.5045 | 1.6524 | 1.6417
204.1 | 167.516 | 1.6525 | 1.6418
204.2 | 167.5164 | 1.6525 | 1.6418
204.3 | 167.5022 | 1.6524 | 1.6417
204.4 | 167.4976 | 1.6524 | 1.6417
204.5 | 167.4975 | 1.6524 | 1.6417
204.6 | 167.5118 | 1.6525 | 1.6418
204.7 | 167.5002 | 1.6524 | 1.6417
204.8 | 167.5007 | 1.6525 | 1.6418
204.9 | 167.499 | 1.6525 | 1.6418
205 | 167.4943 | 1.6524 | 1.6417
205.1 | 167.4984 | 1.6525 | 1.6417
205.2 | 167.4982 | 1.6525 | 1.6417
205.3 | 167.4928 | 1.6524 | 1.6416
205.4 | 167.4949 | 1.6525 | 1.6417
205.5 | 167.4953 | 1.6525 | 1.6417
205.6 | 167.4828 | 1.6523 | 1.6416
205.7 | 167.4955 | 1.6525 | 1.6417
205.8 | 167.488 | 1.6524 | 1.6416
205.9 | 167.4932 | 1.6525 | 1.6417
206 | 167.4916 | 1.6525 | 1.6417
206.1 | 167.4874 | 1.6524 | 1.6416
206.2 | 167.4792 | 1.6523 | 1.6415
206.3 | 167.4866 | 1.6524 | 1.6416
206.4 | 167.4905 | 1.6525 | 1.6417
206.5 | 167.4874 | 1.6525 | 1.6416
206.6 | 167.4854 | 1.6524 | 1.6416
206.7 | 167.4823 | 1.6524 | 1.6416
206.8 | 167.4813 | 1.6524 | 1.6416
206.9 | 167.4612 | 1.6523 | 1.6414
207 | 167.4814 | 1.6524 | 1.6416
207.1 | 167.4797 | 1.6524 | 1.6416
207.2 | 167.48 | 1.6524 | 1.6416
207.3 | 167.4637 | 1.6523 | 1.6415
207.4 | 167.4664 | 1.6523 | 1.6415
207.5 | 167.4783 | 1.6524 | 1.6416
207.6 | 167.4779 | 1.6523 | 1.6416
207.7 | 167.4713 | 1.6519 | 1.6417
207.8 | 167.4654 | 1.6519 | 1.6418
207.9 | 167.472 | 1.6523 | 1.6416
208 | 167.4696 | 1.6524 | 1.6415
208.1 | 167.471 | 1.6524 | 1.6415
208.2 | 167.4647 | 1.6524 | 1.6415
208.3 | 167.4604 | 1.6524 | 1.6415
208.4 | 167.4557 | 1.6523 | 1.6414
208.5 | 167.4372 | 1.6522 | 1.6413
208.6 | 167.4415 | 1.6523 | 1.6414
208.7 | 167.463 | 1.6524 | 1.6415
208.8 | 167.4529 | 1.6524 | 1.6414
208.9 | 167.4429 | 1.6523 | 1.6414
209 | 167.4453 | 1.6523 | 1.6414
209.1 | 167.4518 | 1.6524 | 1.6415
209.2 | 167.4383 | 1.6523 | 1.6413
209.3 | 167.4263 | 1.6522 | 1.6412
209.4 | 167.4458 | 1.6524 | 1.6414
209.5 | 167.4474 | 1.6524 | 1.6414
209.6 | 167.4344 | 1.6523 | 1.6413
209.7 | 167.4422 | 1.6524 | 1.6414
209.8 | 167.4273 | 1.6523 | 1.6413
209.9 | 167.4349 | 1.6523 | 1.6413
210 | 167.4352 | 1.6523 | 1.6414
210.1 | 167.4193 | 1.6522 | 1.6412
210.2 | 167.4297 | 1.6523 | 1.6413
210.3 | 167.4371 | 1.6524 | 1.6414
210.4 | 167.4272 | 1.6523 | 1.6413
210.5 | 167.4242 | 1.6523 | 1.6413
210.6 | 167.4223 | 1.6523 | 1.6413
210.7 | 167.4267 | 1.6523 | 1.6413
210.8 | 167.4313 | 1.6524 | 1.6413
210.9 | 167.422 | 1.6523 | 1.6412
211 | 167.426 | 1.6523 | 1.6413
211.1 | 167.4369 | 1.6524 | 1.6414
211.2 | 167.4261 | 1.6524 | 1.6413
211.3 | 167.4306 | 1.6524 | 1.6414
211.4 | 167.4185 | 1.6523 | 1.6412
211.5 | 167.4195 | 1.6523 | 1.6412
211.6 | 167.4221 | 1.6523 | 1.6413
211.7 | 167.4211 | 1.6523 | 1.6413
211.8 | 167.4143 | 1.6522 | 1.6412
211.9 | 167.4092 | 1.6522 | 1.6411
212 | 167.4192 | 1.6523 | 1.6412
212.1 | 167.4147 | 1.6523 | 1.6412
212.2 | 167.4096 | 1.6522 | 1.6411
212.3 | 167.4048 | 1.6522 | 1.6411
212.4 | 167.4158 | 1.6523 | 1.6412
212.5 | 167.4157 | 1.6523 | 1.6412
212.6 | 167.4111 | 1.6522 | 1.6411
212.7 | 167.4157 | 1.6524 | 1.6412
212.8 | 167.4128 | 1.6523 | 1.6412
212.9 | 167.404 | 1.6522 | 1.6411
213 | 167.4001 | 1.6522 | 1.641
213.1 | 167.4103 | 1.6523 | 1.6412
213.2 | 167.4078 | 1.6523 | 1.6411
213.3 | 167.4129 | 1.6524 | 1.6412
213.4 | 167.3946 | 1.6522 | 1.641
213.5 | 167.4041 | 1.6522 | 1.6411
213.6 | 167.4012 | 1.6522 | 1.6411
213.7 | 167.3973 | 1.6522 | 1.641
213.8 | 167.3923 | 1.6522 | 1.641
213.9 | 167.4025 | 1.6523 | 1.6411
214 | 167.3963 | 1.6522 | 1.641
214.1 | 167.4024 | 1.6523 | 1.6411
214.2 | 167.3822 | 1.6521 | 1.6409
214.3 | 167.3947 | 1.6522 | 1.641
214.4 | 167.3963 | 1.6522 | 1.641
214.5 | 167.4048 | 1.6523 | 1.6411
214.6 | 167.4006 | 1.6523 | 1.6411
214.7 | 167.4038 | 1.6524 | 1.6411
214.8 | 167.3933 | 1.6523 | 1.641
214.9 | 167.3891 | 1.6522 | 1.641
215 | 167.3928 | 1.6522 | 1.641
215.1 | 167.3883 | 1.6522 | 1.641
215.2 | 167.3996 | 1.6523 | 1.6411
215.3 | 167.403 | 1.6524 | 1.6411
215.4 | 167.3851 | 1.6522 | 1.641
215.5 | 167.3934 | 1.6523 | 1.641
215.6 | 167.3832 | 1.6522 | 1.6409
215.7 | 167.3754 | 1.6522 | 1.6409
215.8 | 167.3996 | 1.6524 | 1.6411
215.9 | 167.385 | 1.6523 | 1.641
216 | 167.3791 | 1.6522 | 1.641
216.1 | 167.37 | 1.6522 | 1.6409
216.2 | 167.3873 | 1.6523 | 1.641
216.3 | 167.3952 | 1.6524 | 1.6411
216.4 | 167.3867 | 1.6523 | 1.641
216.5 | 167.3805 | 1.6523 | 1.641
216.6 | 167.3892 | 1.6523 | 1.641
216.7 | 167.3785 | 1.6523 | 1.6409
216.8 | 167.3721 | 1.6523 | 1.6409
216.9 | 167.3748 | 1.6523 | 1.6409
217 | 167.3864 | 1.6523 | 1.641
217.1 | 167.3667 | 1.6522 | 1.6409
217.2 | 167.3717 | 1.6523 | 1.6409
217.3 | 167.366 | 1.6522 | 1.6409
217.4 | 167.3881 | 1.6524 | 1.641
217.5 | 167.3806 | 1.6523 | 1.641
217.6 | 167.3802 | 1.6524 | 1.641
217.7 | 167.3858 | 1.6524 | 1.641
217.8 | 167.3673 | 1.6523 | 1.6409
217.9 | 167.3642 | 1.6523 | 1.6408
218 | 167.3666 | 1.6523 | 1.6409
218.1 | 167.3753 | 1.6524 | 1.6409
218.2 | 167.3672 | 1.6523 | 1.6409
218.3 | 167.3588 | 1.6523 | 1.6408
218.4 | 167.3654 | 1.6523 | 1.6409
218.5 | 167.3584 | 1.6523 | 1.6408
218.6 | 167.364 | 1.6523 | 1.6409
218.7 | 167.3649 | 1.6523 | 1.6408
218.8 | 167.3535 | 1.6522 | 1.6408
218.9 | 167.3623 | 1.6523 | 1.6408
219 | 167.363 | 1.6523 | 1.6409
219.1 | 167.362 | 1.6523 | 1.6409
219.2 | 167.3723 | 1.6524 | 1.6409
219.3 | 167.3689 | 1.6524 | 1.6409
219.4 | 167.3608 | 1.6523 | 1.6408
219.5 | 167.3549 | 1.6523 | 1.6408
219.6 | 167.3595 | 1.6524 | 1.6408
219.7 | 167.3558 | 1.6523 | 1.6408
219.8 | 167.351 | 1.6523 | 1.6408
219.9 | 167.3531 | 1.6523 | 1.6408
220 | 167.3587 | 1.6524 | 1.6408
220.1 | 167.3585 | 1.6524 | 1.6408
220.2 | 167.3661 | 1.6524 | 1.6409
220.3 | 167.3601 | 1.6524 | 1.6408
220.4 | 167.3467 | 1.6523 | 1.6407
220.5 | 167.3501 | 1.6523 | 1.6407
220.6 | 167.3443 | 1.6522 | 1.6407
220.7 | 167.3385 | 1.6522 | 1.6406
220.8 | 167.3437 | 1.6522 | 1.6407
220.9 | 167.345 | 1.6523 | 1.6407
221 | 167.3444 | 1.6522 | 1.6407
221.1 | 167.3567 | 1.6524 | 1.6408
221.2 | 167.3532 | 1.6524 | 1.6408
221.3 | 167.3406 | 1.6522 | 1.6406
221.4 | 167.3418 | 1.6522 | 1.6406
221.5 | 167.3441 | 1.6523 | 1.6407
221.6 | 167.3459 | 1.6523 | 1.6407
221.7 | 167.3414 | 1.6522 | 1.6406
221.8 | 167.345 | 1.6523 | 1.6407
221.9 | 167.3449 | 1.6523 | 1.6407
222 | 167.345 | 1.6523 | 1.6407
222.1 | 167.3503 | 1.6524 | 1.6407
222.2 | 167.3382 | 1.6523 | 1.6406
222.3 | 167.3468 | 1.6523 | 1.6407
222.4 | 167.3438 | 1.6523 | 1.6406
222.5 | 167.3369 | 1.6522 | 1.6406
222.6 | 167.3399 | 1.6523 | 1.6406
222.7 | 167.3413 | 1.6523 | 1.6406
222.8 | 167.3384 | 1.6523 | 1.6406
222.9 | 167.3456 | 1.6524 | 1.6407
223 | 167.3356 | 1.6522 | 1.6405
223.1 | 167.3407 | 1.6523 | 1.6406
223.2 | 167.3398 | 1.6523 | 1.6406
223.3 | 167.3347 | 1.6523 | 1.6405
223.4 | 167.3365 | 1.6523 | 1.6406
223.5 | 167.33 | 1.6522 | 1.6405
223.6 | 167.3191 | 1.6521 | 1.6404
223.7 | 167.3351 | 1.6523 | 1.6406
223.8 | 167.3324 | 1.6523 | 1.6405
223.9 | 167.336 | 1.6523 | 1.6405
224 | 167.3417 | 1.6524 | 1.6406
224.1 | 167.3399 | 1.6524 | 1.6406
224.2 | 167.3338 | 1.6523 | 1.6405
224.3 | 167.3257 | 1.6522 | 1.6404
224.4 | 167.3282 | 1.6523 | 1.6405
224.5 | 167.3195 | 1.6521 | 1.6404
224.6 | 167.3253 | 1.6522 | 1.6405
224.7 | 167.3258 | 1.6522 | 1.6405
224.8 | 167.3134 | 1.6521 | 1.6403
224.9 | 167.3276 | 1.6523 | 1.6405
225 | 167.318 | 1.6522 | 1.6404
225.1 | 167.3287 | 1.6523 | 1.6405
225.2 | 167.3309 | 1.6523 | 1.6405
225.3 | 167.3266 | 1.6523 | 1.6404
225.4 | 167.3265 | 1.6523 | 1.6405
225.5 | 167.3254 | 1.6523 | 1.6404
225.6 | 167.333 | 1.6523 | 1.6405
225.7 | 167.3211 | 1.6522 | 1.6404
225.8 | 167.3223 | 1.6523 | 1.6404
225.9 | 167.3341 | 1.6524 | 1.6405
226 | 167.3248 | 1.6523 | 1.6404
226.1 | 167.3061 | 1.6521 | 1.6402
226.2 | 167.3172 | 1.6522 | 1.6403
226.3 | 167.3252 | 1.6523 | 1.6404
226.4 | 167.3278 | 1.6523 | 1.6404
226.5 | 167.3128 | 1.6522 | 1.6403
226.6 | 167.3222 | 1.6523 | 1.6404
226.7 | 167.3276 | 1.6524 | 1.6404
226.8 | 167.3246 | 1.6523 | 1.6404
226.9 | 167.3203 | 1.6523 | 1.6404
227 | 167.3069 | 1.6522 | 1.6403
227.1 | 167.3078 | 1.6522 | 1.6403
227.2 | 167.3098 | 1.6522 | 1.6403
227.3 | 167.3111 | 1.6523 | 1.6403
227.4 | 167.3171 | 1.6523 | 1.6403
227.5 | 167.3084 | 1.6522 | 1.6402
227.6 | 167.311 | 1.6523 | 1.6403
227.7 | 167.33 | 1.6524 | 1.6404
227.8 | 167.3013 | 1.6522 | 1.6402
227.9 | 167.3098 | 1.6522 | 1.6402
228 | 167.2948 | 1.6522 | 1.6401
228.1 | 167.3093 | 1.6523 | 1.6402
228.2 | 167.3155 | 1.6523 | 1.6403
228.3 | 167.3004 | 1.6522 | 1.6402
228.4 | 167.3079 | 1.6523 | 1.6402
228.5 | 167.3128 | 1.6523 | 1.6403
228.6 | 167.3066 | 1.6523 | 1.6402
228.7 | 167.2973 | 1.6522 | 1.6401
228.8 | 167.2914 | 1.6522 | 1.6401
228.9 | 167.3085 | 1.6523 | 1.6402
229 | 167.3192 | 1.6524 | 1.6403
229.1 | 167.3029 | 1.6523 | 1.6402
229.2 | 167.3043 | 1.6523 | 1.6402
229.3 | 167.3067 | 1.6523 | 1.6402
229.4 | 167.3068 | 1.6523 | 1.6402
229.5 | 167.2973 | 1.6523 | 1.6402
229.6 | 167.3078 | 1.6523 | 1.6402
229.7 | 167.3071 | 1.6523 | 1.6402
229.8 | 167.2877 | 1.6522 | 1.6401
229.9 | 167.2986 | 1.6523 | 1.6401
230 | 167.2908 | 1.6522 | 1.6401
230.1 | 167.2883 | 1.6522 | 1.64
230.2 | 167.2823 | 1.6522 | 1.64
230.3 | 167.3129 | 1.6524 | 1.6402
230.4 | 167.2876 | 1.6522 | 1.64
230.5 | 167.2946 | 1.6523 | 1.6401
230.6 | 167.2978 | 1.6523 | 1.6401
230.7 | 167.2845 | 1.6522 | 1.64
230.8 | 167.3044 | 1.6524 | 1.6401
230.9 | 167.2898 | 1.6522 | 1.64
231 | 167.2947 | 1.6523 | 1.6401
231.1 | 167.3025 | 1.6524 | 1.6401
231.2 | 167.3016 | 1.6524 | 1.6401
231.3 | 167.2845 | 1.6522 | 1.64
231.4 | 167.2896 | 1.6523 | 1.64
231.5 | 167.2926 | 1.6523 | 1.6401
231.6 | 167.2925 | 1.6523 | 1.6401
231.7 | 167.2891 | 1.6523 | 1.64
231.8 | 167.278 | 1.6522 | 1.6399
231.9 | 167.2909 | 1.6523 | 1.64
232 | 167.2922 | 1.6523 | 1.64
232.1 | 167.2729 | 1.6521 | 1.6398
232.2 | 167.2828 | 1.6522 | 1.6399
232.3 | 167.2933 | 1.6524 | 1.64
232.4 | 167.2857 | 1.6523 | 1.64
232.5 | 167.2912 | 1.6524 | 1.64
232.6 | 167.2903 | 1.6524 | 1.64
232.7 | 167.2815 | 1.6523 | 1.6399
232.8 | 167.2842 | 1.6523 | 1.64
232.9 | 167.2812 | 1.6523 | 1.6399
233 | 167.2868 | 1.6523 | 1.64
233.1 | 167.2789 | 1.6523 | 1.6399
233.2 | 167.2745 | 1.6522 | 1.6399
233.3 | 167.2861 | 1.6523 | 1.64
233.4 | 167.2886 | 1.6524 | 1.64
233.5 | 167.2743 | 1.6522 | 1.6398
233.6 | 167.2771 | 1.6523 | 1.6399
233.7 | 167.2854 | 1.6523 | 1.6399
233.8 | 167.2698 | 1.6522 | 1.6397
233.9 | 167.279 | 1.6523 | 1.6399
234 | 167.2741 | 1.6523 | 1.6398
234.1 | 167.2696 | 1.6522 | 1.6397
234.2 | 167.2738 | 1.6522 | 1.6398
234.3 | 167.2783 | 1.6523 | 1.6399
234.4 | 167.2757 | 1.6523 | 1.6398
234.5 | 167.2746 | 1.6523 | 1.6398
234.6 | 167.269 | 1.6522 | 1.6397
234.7 | 167.2756 | 1.6523 | 1.6398
234.8 | 167.2698 | 1.6522 | 1.6397
234.9 | 167.273 | 1.6523 | 1.6398
235 | 167.2707 | 1.6522 | 1.6397
235.1 | 167.2803 | 1.6524 | 1.6399
235.2 | 167.2745 | 1.6523 | 1.6398
235.3 | 167.2659 | 1.6522 | 1.6397
235.4 | 167.2707 | 1.6523 | 1.6397
235.5 | 167.2738 | 1.6523 | 1.6398
235.6 | 167.2803 | 1.6524 | 1.6399
235.7 | 167.2706 | 1.6523 | 1.6397
235.8 | 167.2606 | 1.6521 | 1.6396
235.9 | 167.2667 | 1.6522 | 1.6397
236 | 167.2634 | 1.6522 | 1.6396
236.1 | 167.2661 | 1.6522 | 1.6397
236.2 | 167.2749 | 1.6523 | 1.6398
236.3 | 167.2682 | 1.6522 | 1.6396
236.4 | 167.2662 | 1.6522 | 1.6396
236.5 | 167.2716 | 1.6523 | 1.6397
236.6 | 167.2694 | 1.6523 | 1.6397
236.7 | 167.2735 | 1.6523 | 1.6397
236.8 | 167.2657 | 1.6522 | 1.6396
236.9 | 167.267 | 1.6523 | 1.6396
237 | 167.2787 | 1.6524 | 1.6398
237.1 | 167.2699 | 1.6523 | 1.6396
237.2 | 167.2638 | 1.6523 | 1.6396
237.3 | 167.2538 | 1.6521 | 1.6395
237.4 | 167.2621 | 1.6522 | 1.6395
237.5 | 167.2655 | 1.6523 | 1.6396
237.6 | 167.2656 | 1.6523 | 1.6396
237.7 | 167.2653 | 1.6523 | 1.6396
237.8 | 167.2637 | 1.6523 | 1.6395
237.9 | 167.2587 | 1.6522 | 1.6395
238 | 167.2673 | 1.6523 | 1.6396
238.1 | 167.2569 | 1.6522 | 1.6395
238.2 | 167.2577 | 1.6522 | 1.6395
238.3 | 167.257 | 1.6522 | 1.6395
238.4 | 167.2533 | 1.6522 | 1.6394
238.5 | 167.2606 | 1.6521 | 1.6395
238.6 | 167.2534 | 1.6517 | 1.6397
238.7 | 167.2536 | 1.6518 | 1.6397
238.8 | 167.2538 | 1.6522 | 1.6394
238.9 | 167.2498 | 1.6522 | 1.6394
239 | 167.2486 | 1.6522 | 1.6394
239.1 | 167.261 | 1.6523 | 1.6395
239.2 | 167.2607 | 1.6523 | 1.6395
239.3 | 167.261 | 1.6523 | 1.6394
239.4 | 167.2602 | 1.6523 | 1.6394
239.5 | 167.2462 | 1.6522 | 1.6393
239.6 | 167.2446 | 1.6522 | 1.6393
239.7 | 167.2345 | 1.6521 | 1.6392
239.8 | 167.258 | 1.6523 | 1.6394
239.9 | 167.2459 | 1.6522 | 1.6393
240 | 167.2531 | 1.6522 | 1.6394
240.1 | 167.2452 | 1.6522 | 1.6393
240.2 | 167.2555 | 1.6523 | 1.6394
240.3 | 167.2528 | 1.6522 | 1.6393
240.4 | 167.2408 | 1.6521 | 1.6392
240.5 | 167.2464 | 1.6522 | 1.6393
240.6 | 167.2467 | 1.6522 | 1.6393
240.7 | 167.2321 | 1.6521 | 1.6392
240.8 | 167.2433 | 1.6522 | 1.6393
240.9 | 167.2434 | 1.6522 | 1.6393
241 | 167.2534 | 1.6523 | 1.6393
241.1 | 167.2454 | 1.6522 | 1.6393
241.2 | 167.234 | 1.6521 | 1.6392
241.3 | 167.2464 | 1.6522 | 1.6393
241.4 | 167.2431 | 1.6522 | 1.6393
241.5 | 167.2388 | 1.6522 | 1.6392
241.6 | 167.246 | 1.6522 | 1.6393
241.7 | 167.2437 | 1.6522 | 1.6393
241.8 | 167.2447 | 1.6522 | 1.6393
241.9 | 167.2346 | 1.6522 | 1.6392
242 | 167.2378 | 1.6522 | 1.6392
242.1 | 167.2412 | 1.6522 | 1.6393
242.2 | 167.2272 | 1.6522 | 1.6392
242.3 | 167.2288 | 1.6522 | 1.6392
242.4 | 167.2416 | 1.6522 | 1.6392
242.5 | 167.2364 | 1.6522 | 1.6392
242.6 | 167.2433 | 1.6523 | 1.6393
242.7 | 167.2361 | 1.6522 | 1.6392
242.8 | 167.2295 | 1.6522 | 1.6392
242.9 | 167.2288 | 1.6522 | 1.6391
243 | 167.2227 | 1.6521 | 1.6391
243.1 | 167.2306 | 1.6522 | 1.6392
243.2 | 167.2459 | 1.6523 | 1.6393
243.3 | 167.2346 | 1.6522 | 1.6392
243.4 | 167.2302 | 1.6522 | 1.6392
243.5 | 167.2397 | 1.6523 | 1.6392
243.6 | 167.2331 | 1.6522 | 1.6392
243.7 | 167.2316 | 1.6522 | 1.6392
243.8 | 167.2357 | 1.6522 | 1.6392
243.9 | 167.2426 | 1.6523 | 1.6393
244 | 167.2316 | 1.6522 | 1.6392
244.1 | 167.2268 | 1.6522 | 1.6391
244.2 | 167.2354 | 1.6523 | 1.6392
244.3 | 167.2361 | 1.6523 | 1.6392
244.4 | 167.2117 | 1.6521 | 1.639
244.5 | 167.2247 | 1.6522 | 1.6391
244.6 | 167.2418 | 1.6523 | 1.6392
244.7 | 167.2095 | 1.6521 | 1.639
244.8 | 167.2299 | 1.6522 | 1.6392
244.9 | 167.2336 | 1.6523 | 1.6392
245 | 167.2342 | 1.6523 | 1.6392
245.1 | 167.217 | 1.6522 | 1.6391
245.2 | 167.2208 | 1.6522 | 1.6391
245.3 | 167.22 | 1.6522 | 1.6391
245.4 | 167.2105 | 1.6521 | 1.639
245.5 | 167.2255 | 1.6522 | 1.6391
245.6 | 167.2221 | 1.6522 | 1.6391
245.7 | 167.2075 | 1.6521 | 1.639
245.8 | 167.209 | 1.6521 | 1.639
245.9 | 167.2056 | 1.6521 | 1.6389
246 | 167.2065 | 1.6521 | 1.639
246.1 | 167.2204 | 1.6522 | 1.6391
246.2 | 167.2221 | 1.6522 | 1.6391
246.3 | 167.2231 | 1.6522 | 1.6391
246.4 | 167.216 | 1.6522 | 1.639
246.5 | 167.2056 | 1.6521 | 1.639
246.6 | 167.2249 | 1.6523 | 1.6391
246.7 | 167.2169 | 1.6522 | 1.639
246.8 | 167.2111 | 1.6522 | 1.639
246.9 | 167.2074 | 1.6521 | 1.6389
247 | 167.2223 | 1.6523 | 1.6391
247.1 | 167.211 | 1.6522 | 1.639
247.2 | 167.2166 | 1.6522 | 1.639
247.3 | 167.2167 | 1.6522 | 1.639
247.4 | 167.2191 | 1.6522 | 1.639
247.5 | 167.2103 | 1.6522 | 1.6389
247.6 | 167.2026 | 1.6521 | 1.6389
247.7 | 167.2 | 1.6521 | 1.6389
247.8 | 167.2109 | 1.6522 | 1.6389
247.9 | 167.2166 | 1.6523 | 1.639
248 | 167.2085 | 1.6522 | 1.639
248.1 | 167.2013 | 1.6521 | 1.6389
248.2 | 167.2007 | 1.6521 | 1.6389
248.3 | 167.2008 | 1.6521 | 1.6389
248.4 | 167.2052 | 1.6522 | 1.6389
248.5 | 167.2077 | 1.6522 | 1.6389
248.6 | 167.2088 | 1.6522 | 1.6389
248.7 | 167.2102 | 1.6522 | 1.6389
248.8 | 167.2027 | 1.6522 | 1.6388
248.9 | 167.215 | 1.6523 | 1.639
249 | 167.2004 | 1.6521 | 1.6388
249.1 | 167.1945 | 1.6521 | 1.6387
249.2 | 167.2076 | 1.6522 | 1.6389
249.3 | 167.2067 | 1.6522 | 1.6389
249.4 | 167.2031 | 1.6522 | 1.6389
249.5 | 167.1994 | 1.6522 | 1.6388
249.6 | 167.1979 | 1.6521 | 1.6388
249.7 | 167.1994 | 1.6522 | 1.6388
249.8 | 167.2071 | 1.6522 | 1.6389
249.9 | 167.2034 | 1.6522 | 1.6388
250 | 167.2007 | 1.6522 | 1.6388
250.1 | 167.1979 | 1.6522 | 1.6388
250.2 | 167.1985 | 1.6521 | 1.6388
250.3 | 167.2003 | 1.6522 | 1.6388
250.4 | 167.2069 | 1.6523 | 1.6389
250.5 | 167.2031 | 1.6522 | 1.6388
250.6 | 167.1974 | 1.6521 | 1.6388
250.7 | 167.1979 | 1.6522 | 1.6388
250.8 | 167.2021 | 1.6522 | 1.6388
250.9 | 167.1976 | 1.6521 | 1.6388
251 | 167.2013 | 1.6522 | 1.6389
251.1 | 167.2018 | 1.6522 | 1.6389
251.2 | 167.2002 | 1.6522 | 1.6389
251.3 | 167.1952 | 1.6521 | 1.6388
251.4 | 167.1902 | 1.6521 | 1.6387
251.5 | 167.1911 | 1.6521 | 1.6387
251.6 | 167.1952 | 1.6521 | 1.6388
251.7 | 167.1973 | 1.6522 | 1.6388
251.8 | 167.1856 | 1.652 | 1.6386
251.9 | 167.1935 | 1.6521 | 1.6387
252 | 167.1953 | 1.6522 | 1.6388
252.1 | 167.1944 | 1.6522 | 1.6388
252.2 | 167.1937 | 1.6522 | 1.6388
252.3 | 167.1911 | 1.6521 | 1.6387
252.4 | 167.1953 | 1.6522 | 1.6388
252.5 | 167.1945 | 1.6521 | 1.6387
252.6 | 167.1999 | 1.6523 | 1.6388
252.7 | 167.1909 | 1.6521 | 1.6387
252.8 | 167.1939 | 1.6522 | 1.6388
252.9 | 167.2019 | 1.6523 | 1.6388
253 | 167.1872 | 1.6521 | 1.6387
253.1 | 167.1913 | 1.6521 | 1.6387
253.2 | 167.1851 | 1.6521 | 1.6386
253.3 | 167.1889 | 1.6521 | 1.6387
253.4 | 167.1884 | 1.6521 | 1.6387
253.5 | 167.1777 | 1.652 | 1.6385
253.6 | 167.1823 | 1.652 | 1.6386
253.7 | 167.1809 | 1.652 | 1.6386
253.8 | 167.1851 | 1.6521 | 1.6386
253.9 | 167.1752 | 1.652 | 1.6385
254 | 167.1823 | 1.6521 | 1.6386
254.1 | 167.1884 | 1.6521 | 1.6387
254.2 | 167.1848 | 1.6521 | 1.6387
254.3 | 167.1722 | 1.652 | 1.6385
254.4 | 167.181 | 1.6521 | 1.6386
254.5 | 167.1758 | 1.652 | 1.6385
254.6 | 167.1873 | 1.6521 | 1.6386
254.7 | 167.1927 | 1.6522 | 1.6387
254.8 | 167.1849 | 1.6521 | 1.6387
254.9 | 167.1824 | 1.6521 | 1.6386
255 | 167.1776 | 1.652 | 1.6386
255.1 | 167.184 | 1.6521 | 1.6386
255.2 | 167.1833 | 1.6521 | 1.6386
255.3 | 167.1823 | 1.6521 | 1.6386
255.4 | 167.1779 | 1.6521 | 1.6386
255.5 | 167.1862 | 1.6522 | 1.6387
255.6 | 167.1893 | 1.6522 | 1.6387
255.7 | 167.1833 | 1.6521 | 1.6386
255.8 | 167.1734 | 1.652 | 1.6385
255.9 | 167.1725 | 1.652 | 1.6385
256 | 167.1722 | 1.6521 | 1.6386
256.1 | 167.1859 | 1.6522 | 1.6387
256.2 | 167.179 | 1.6521 | 1.6386
256.3 | 167.1785 | 1.6521 | 1.6386
256.4 | 167.1704 | 1.652 | 1.6385
256.5 | 167.1714 | 1.652 | 1.6385
256.6 | 167.173 | 1.6521 | 1.6385
256.7 | 167.1746 | 1.652 | 1.6385
256.8 | 167.1747 | 1.652 | 1.6385
256.9 | 167.1672 | 1.652 | 1.6385
257 | 167.1681 | 1.652 | 1.6385
257.1 | 167.1661 | 1.652 | 1.6385
257.2 | 167.1752 | 1.6521 | 1.6386
257.3 | 167.1813 | 1.6521 | 1.6386
257.4 | 167.1614 | 1.652 | 1.6385
257.5 | 167.1701 | 1.652 | 1.6385
257.6 | 167.1654 | 1.652 | 1.6385
257.7 | 167.1733 | 1.6521 | 1.6386
257.8 | 167.1725 | 1.6521 | 1.6385
257.9 | 167.1796 | 1.6521 | 1.6386
258 | 167.1677 | 1.652 | 1.6385
258.1 | 167.17 | 1.6521 | 1.6385
258.2 | 167.1732 | 1.6521 | 1.6385
258.3 | 167.1521 | 1.6519 | 1.6384
258.4 | 167.1655 | 1.652 | 1.6385
258.5 | 167.1608 | 1.652 | 1.6384
258.6 | 167.1516 | 1.652 | 1.6384
258.7 | 167.159 | 1.652 | 1.6385
258.8 | 167.1629 | 1.652 | 1.6385
258.9 | 167.1642 | 1.6521 | 1.6385
259 | 167.1589 | 1.652 | 1.6385
259.1 | 167.1784 | 1.6522 | 1.6386
259.2 | 167.1802 | 1.6522 | 1.6386
259.3 | 167.1716 | 1.6521 | 1.6385
259.4 | 167.1703 | 1.6521 | 1.6385
259.5 | 167.1665 | 1.6521 | 1.6385
259.6 | 167.179 | 1.6522 | 1.6386
259.7 | 167.1821 | 1.6522 | 1.6386
259.8 | 167.1704 | 1.6521 | 1.6385
259.9 | 167.1595 | 1.652 | 1.6385
260 | 167.1668 | 1.6521 | 1.6385
260.1 | 167.1654 | 1.6521 | 1.6385
260.2 | 167.1755 | 1.6522 | 1.6386
260.3 | 167.1763 | 1.6522 | 1.6386
260.4 | 167.1715 | 1.6521 | 1.6385
260.5 | 167.1632 | 1.6521 | 1.6385
260.6 | 167.1597 | 1.6521 | 1.6385
260.7 | 167.1578 | 1.652 | 1.6385
260.8 | 167.1615 | 1.6521 | 1.6385
260.9 | 167.1575 | 1.6521 | 1.6385
261 | 167.1756 | 1.6522 | 1.6386
261.1 | 167.1645 | 1.6521 | 1.6385
261.2 | 167.1496 | 1.652 | 1.6384
261.3 | 167.1555 | 1.6521 | 1.6384
261.4 | 167.1544 | 1.6521 | 1.6385
261.5 | 167.1744 | 1.6522 | 1.6386
261.6 | 167.1743 | 1.6522 | 1.6386
261.7 | 167.16 | 1.6521 | 1.6385
261.8 | 167.1595 | 1.6521 | 1.6385
261.9 | 167.1623 | 1.6521 | 1.6385
262 | 167.166 | 1.6521 | 1.6385
262.1 | 167.1418 | 1.652 | 1.6384
262.2 | 167.1582 | 1.6521 | 1.6385
262.3 | 167.1543 | 1.6521 | 1.6385
262.4 | 167.1555 | 1.6521 | 1.6385
262.5 | 167.1457 | 1.652 | 1.6384
262.6 | 167.1407 | 1.652 | 1.6384
262.7 | 167.1626 | 1.6522 | 1.6385
262.8 | 167.1512 | 1.6521 | 1.6385
262.9 | 167.1423 | 1.652 | 1.6384
263 | 167.1697 | 1.6522 | 1.6386
263.1 | 167.1574 | 1.6521 | 1.6385
263.2 | 167.1661 | 1.6522 | 1.6386
263.3 | 167.142 | 1.652 | 1.6384
263.4 | 167.1482 | 1.6521 | 1.6384
263.5 | 167.1407 | 1.652 | 1.6384
263.6 | 167.1378 | 1.652 | 1.6384
263.7 | 167.1438 | 1.652 | 1.6384
263.8 | 167.1587 | 1.6521 | 1.6385
263.9 | 167.1461 | 1.652 | 1.6384
264 | 167.1451 | 1.652 | 1.6384
264.1 | 167.1445 | 1.6521 | 1.6384
264.2 | 167.1478 | 1.6521 | 1.6384
264.3 | 167.1562 | 1.6521 | 1.6385
264.4 | 167.1687 | 1.6522 | 1.6386
264.5 | 167.1392 | 1.652 | 1.6384
264.6 | 167.1421 | 1.6521 | 1.6384
264.7 | 166.9579 | 1.6502 | 1.6364
264.8 | 165.2988 | 1.6339 | 1.6196
264.9 | 164.6207 | 1.6273 | 1.613
265 | 163.1568 | 1.613 | 1.5986
265.1 | 162.7588 | 1.6092 | 1.5948
265.2 | 162.7421 | 1.609 | 1.5947
265.3 | 162.7444 | 1.609 | 1.5947
265.4 | 162.7512 | 1.6091 | 1.5948
265.5 | 162.7487 | 1.6091 | 1.5947
265.6 | 162.661 | 1.6081 | 1.5937
265.7 | 161.1758 | 1.5936 | 1.5792
265.8 | 160.3344 | 1.5853 | 1.5709
265.9 | 158.8495 | 1.5709 | 1.5564
266 | 158.6681 | 1.5691 | 1.5546
266.1 | 157.4272 | 1.5569 | 1.5424
266.2 | 156.3231 | 1.5462 | 1.5318
266.3 | 156.192 | 1.545 | 1.5306
266.4 | 156.1907 | 1.5449 | 1.5305
266.5 | 156.1971 | 1.545 | 1.5306
266.6 | 156.2017 | 1.5451 | 1.5307
266.7 | 156.1869 | 1.5449 | 1.5305
266.8 | 154.8304 | 1.5314 | 1.5168
266.9 | 151.7369 | 1.5009 | 1.4862
267 | 146.8437 | 1.4532 | 1.4385
267.1 | 144.4453 | 1.4298 | 1.4152
267.2 | 143.6394 | 1.422 | 1.4075
267.3 | 143.3087 | 1.4186 | 1.4041
267.4 | 139.5378 | 1.3815 | 1.3668
267.5 | 133.3812 | 1.3212 | 1.3067
267.6 | 131.265 | 1.3001 | 1.2865
267.7 | 131.3277 | 1.3007 | 1.2871
267.8 | 131.3423 | 1.3011 | 1.2869
267.9 | 129.9793 | 1.2878 | 1.2734
268 | 128.0628 | 1.269 | 1.2545
268.1 | 125.1588 | 1.2407 | 1.226
268.2 | 124.6004 | 1.2353 | 1.2206
268.3 | 124.6596 | 1.2358 | 1.2212
268.4 | 123.6863 | 1.226 | 1.2113
268.5 | 120.8709 | 1.1986 | 1.1839
268.6 | 120.4848 | 1.1948 | 1.1803
268.7 | 120.5389 | 1.1953 | 1.1808
268.8 | 119.0658 | 1.1805 | 1.1659
268.9 | 112.8392 | 1.1194 | 1.1048
269 | 107.8466 | 1.0708 | 1.0564
269.1 | 107.2331 | 1.0647 | 1.0505
269.2 | 106.822 | 1.0605 | 1.0463
269.3 | 103.889 | 1.0316 | 1.0172
269.4 | 98.4785 | 0.97871 | 0.96426
269.5 | 96.9524 | 0.96386 | 0.94969
269.6 | 97.0391 | 0.96447 | 0.95038
269.7 | 94.6829 | 0.94096 | 0.92653
269.8 | 88.4118 | 0.87966 | 0.86502
269.9 | 86.7007 | 0.8629 | 0.84843
270 | 86.4571 | 0.86035 | 0.84593
270.1 | 82.063 | 0.81685 | 0.80233
270.2 | 73.9207 | 0.73716 | 0.72353
270.3 | 71.2005 | 0.71042 | 0.6973
270.4 | 70.4117 | 0.70247 | 0.68957
270.5 | 69.2884 | 0.69113 | 0.67824
270.6 | 64.203 | 0.6413 | 0.62837
270.7 | 62.0579 | 0.62032 | 0.60772
270.8 | 61.8701 | 0.61831 | 0.60586
270.9 | 61.887 | 0.61828 | 0.60589
271 | 61.9448 | 0.61873 | 0.60638
271.1 | 61.9774 | 0.61898 | 0.60666
271.2 | 62.0226 | 0.61928 | 0.60698
271.3 | 62.0682 | 0.61963 | 0.60739
271.4 | 62.1095 | 0.62004 | 0.60781
271.5 | 62.1297 | 0.62019 | 0.60799
271.6 | 62.1748 | 0.62052 | 0.60835
271.7 | 62.1914 | 0.62067 | 0.60854
271.8 | 62.2158 | 0.62086 | 0.60874
271.9 | 61.6411 | 0.61505 | 0.60287
272 | 60.5219 | 0.60414 | 0.59208
272.1 | 60.4351 | 0.6033 | 0.5913
272.2 | 60.4703 | 0.60353 | 0.59155
272.3 | 59.8188 | 0.59704 | 0.58485
272.4 | 58.0243 | 0.57946 | 0.56698
272.5 | 54.8316 | 0.5481 | 0.53559
272.6 | 51.9403 | 0.51991 | 0.50792
272.7 | 48.9137 | 0.49033 | 0.47886
272.8 | 48.2216 | 0.48348 | 0.47221
272.9 | 43.9358 | 0.44112 | 0.42962
273 | 35.7035 | 0.36058 | 0.34892
273.1 | 32.7822 | 0.33193 | 0.3206
273.2 | 31.9067 | 0.32316 | 0.31194
273.3 | 30.8532 | 0.31251 | 0.30127
273.4 | 25.1213 | 0.25629 | 0.24576
273.5 | 20.7183 | 0.21332 | 0.20392
273.6 | 19.7781 | 0.20389 | 0.19502
273.7 | 19.4464 | 0.20035 | 0.19161
273.8 | 14.448 | 0.1514 | 0.14318
273.9 | 9.1446 | 0.10012 | 0.093478
274 | 8.0167 | 0.089084 | 0.083134
274.1 | 7.891 | 0.087676 | 0.081902
274.2 | 5.835 | 0.06752 | 0.061786
274.3 | 2.7312 | 0.037582 | 0.03259
274.4 | 1.8165 | 0.028636 | 0.0242
274.5 | 1.66 | 0.026909 | 0.022737
274.6 | 1.6693 | 0.026929 | 0.022877
274.7 | 1.2506 | 0.022667 | 0.018475
274.8 | -0.18311 | 0.0088071 | 0.0043123
274.9 | -0.3335 | 0.0072185 | 0.0028449
275 | -0.31046 | 0.0073052 | 0.0030207
275.1 | -0.25646 | 0.0076544 | 0.0034511
275.2 | -0.25622 | 0.0075914 | 0.0033889
275.3 | -0.25822 | 0.0075072 | 0.0033327
275.4 | -0.24489 | 0.0075595 | 0.0034315
275.5 | -0.24004 | 0.0075525 | 0.0034657
275.6 | -0.23911 | 0.0075113 | 0.0034411
275.7 | -0.23815 | 0.0074736 | 0.00344
275.8 | -0.23644 | 0.0074387 | 0.0034164
275.9 | -0.23591 | 0.0074086 | 0.0034116
276 | -0.23517 | 0.0073674 | 0.0033999
276.1 | -0.23284 | 0.0073597 | 0.0033909
276.2 | -0.23243 | 0.0073093 | 0.0033733
276.3 | -0.23248 | 0.0072848 | 0.0033518
276.4 | -0.23026 | 0.0072949 | 0.0033406
276.5 | -0.22994 | 0.0072755 | 0.003333
276.6 | -0.2312 | 0.0072251 | 0.0033097
276.7 | -0.23009 | 0.0072041 | 0.0033013
276.8 | -0.22841 | 0.0071677 | 0.0032671
276.9 | -0.22748 | 0.007174 | 0.0032831
277 | -0.22733 | 0.0071589 | 0.0032699
277.1 | -0.22998 | 0.0070747 | 0.003175
277.2 | -0.2227 | 0.0071158 | 0.0032289
277.3 | -0.22508 | 0.0070737 | 0.0031888
277.4 | -0.2258 | 0.0071053 | 0.0031515
277.5 | -0.193 | 0.0076535 | 0.0032593
277.6 | -0.15814 | 0.0083864 | 0.0035059
277.7 | -0.12929 | 0.0087577 | 0.003808
277.8 | -0.1067 | 0.0089711 | 0.0040077
277.9 | -0.084112 | 0.0093317 | 0.0043197
278 | -0.07209 | 0.0094744 | 0.0044759
278.1 | -0.092872 | 0.0089895 | 0.0042294
278.2 | -0.099362 | 0.008832 | 0.0042429
278.3 | -0.10409 | 0.0087781 | 0.0042368
278.4 | -0.10456 | 0.0087595 | 0.0042452
278.5 | -0.10754 | 0.0086799 | 0.0042494
278.6 | -0.10039 | 0.0087076 | 0.0043079
278.7 | -0.096253 | 0.0087532 | 0.0043858
278.8 | -0.094607 | 0.0087254 | 0.0044186
278.9 | -0.095365 | 0.0086754 | 0.0044387
279 | -0.096848 | 0.0085882 | 0.0045232
279.1 | 0.023144 | 0.0098835 | 0.0057779
279.2 | 0.35939 | 0.013685 | 0.0090409
279.3 | 0.37677 | 0.013904 | 0.0092394
279.4 | 0.37384 | 0.013893 | 0.0091828
279.5 | 0.36869 | 0.01391 | 0.0091054
279.6 | 0.36826 | 0.013925 | 0.0090767
279.7 | 0.36747 | 0.013909 | 0.0090619
279.8 | 0.36486 | 0.013873 | 0.0090398
279.9 | 0.36151 | 0.013803 | 0.009042
280 | 0.36199 | 0.013786 | 0.0090497
280.1 | 0.35787 | 0.013716 | 0.0089827
280.2 | 0.19275 | 0.011658 | 0.0071979
280.3 | 0.1304 | 0.010928 | 0.0065477
280.4 | 0.12618 | 0.010919 | 0.0064962
280.5 | -0.143 | 0.0078527 | 0.0038496
280.6 | -0.23889 | 0.0067411 | 0.0029364
280.7 | -0.23274 | 0.0067959 | 0.0029818
280.8 | -0.2317 | 0.00681 | 0.0029995
280.9 | -0.22789 | 0.0068567 | 0.0030211
281 | -0.22482 | 0.0069237 | 0.0030524
281.1 | -0.21698 | 0.0069735 | 0.003073
281.2 | -0.22006 | 0.006955 | 0.0030808
281.3 | -0.24482 | 0.0065287 | 0.0027963
281.4 | -0.27826 | 0.0061186 | 0.0024573
281.5 | -0.28841 | 0.0059382 | 0.002404
281.6 | -0.28694 | 0.0058951 | 0.0024085
281.7 | -0.28567 | 0.0058886 | 0.0024148
281.8 | -0.2616 | 0.0061695 | 0.0025645
281.9 | -0.23821 | 0.0064825 | 0.0027498
282 | -0.23343 | 0.0066195 | 0.0028421
282.1 | -0.23125 | 0.0066577 | 0.0028482
282.2 | -0.233 | 0.0065951 | 0.0028005
282.3 | -0.23255 | 0.0065664 | 0.0028197
282.4 | -0.22371 | 0.0066657 | 0.0029084
282.5 | -0.2079 | 0.0068526 | 0.0030246
282.6 | -0.21052 | 0.006851 | 0.0030161
282.7 | -0.21102 | 0.0068584 | 0.0030391
282.8 | -0.21112 | 0.0068405 | 0.0030158
282.9 | -0.21634 | 0.0067682 | 0.0029727
283 | -0.22383 | 0.0066187 | 0.0028824
283.1 | -0.23311 | 0.0064428 | 0.0027698
283.2 | -0.23556 | 0.0063762 | 0.0027612
283.3 | -0.23329 | 0.0063137 | 0.0027953
283.4 | -0.2334 | 0.0062155 | 0.002884
283.5 | -0.23394 | 0.0061901 | 0.0028844
283.6 | -0.23405 | 0.006207 | 0.0028502
283.7 | -0.23335 | 0.0062282 | 0.0028017
283.8 | -0.23298 | 0.0062675 | 0.0027733
283.9 | -0.23228 | 0.0062903 | 0.0027386
284 | -0.23216 | 0.0063134 | 0.0027184
284.1 | -0.23334 | 0.0063052 | 0.0026847
284.2 | -0.23174 | 0.0063162 | 0.0027061
284.3 | -0.23105 | 0.0063163 | 0.0027118
284.4 | -0.2321 | 0.0063203 | 0.0026882
284.5 | -0.23182 | 0.0063122 | 0.0026666
284.6 | -0.23183 | 0.0063194 | 0.0026401
284.7 | -0.23113 | 0.0063117 | 0.0026446
284.8 | -0.22965 | 0.0063307 | 0.0026437
284.9 | -0.2302 | 0.0063203 | 0.0026354
285 | -0.22988 | 0.0063192 | 0.002624
285.1 | -0.22951 | 0.0063129 | 0.0026228
285.2 | -0.22782 | 0.0063291 | 0.0026067
285.3 | -0.22587 | 0.0063326 | 0.0026035
285.4 | -0.22564 | 0.0063242 | 0.0026115
285.5 | -0.22719 | 0.0063094 | 0.0025989
285.6 | -0.22701 | 0.0062997 | 0.0025993
285.7 | -0.22557 | 0.0063055 | 0.0025963
285.8 | -0.22432 | 0.0063146 | 0.0025852
285.9 | -0.22428 | 0.0062904 | 0.0025517
286 | -0.22369 | 0.006293 | 0.0025265
286.1 | -0.22477 | 0.006302 | 0.002536
286.2 | -0.22337 | 0.0063115 | 0.0025439
286.3 | -0.22114 | 0.0063076 | 0.0025403
286.4 | -0.22472 | 0.0062803 | 0.0025388
286.5 | -0.22059 | 0.0062804 | 0.0025367
286.6 | -0.22087 | 0.0062709 | 0.0025217
286.7 | -0.22119 | 0.0062647 | 0.0025113
286.8 | -0.22203 | 0.006265 | 0.0025018
286.9 | -0.22086 | 0.0062568 | 0.0025022
287 | -0.21821 | 0.0062641 | 0.0025068
287.1 | -0.2141 | 0.0062602 | 0.0024929
287.2 | -0.21364 | 0.0062511 | 0.0024963
287.3 | -0.21927 | 0.0062476 | 0.0024935
287.4 | -0.21461 | 0.0062305 | 0.002482
287.5 | -0.21309 | 0.0062319 | 0.0024779
287.6 | -0.21205 | 0.0062202 | 0.0024789
287.7 | -0.21259 | 0.0062274 | 0.0024607
287.8 | -0.21133 | 0.0062142 | 0.0024543
287.9 | -0.21083 | 0.0062319 | 0.002454
288 | -0.21243 | 0.0062174 | 0.0024489
288.1 | -0.21147 | 0.0062128 | 0.0024608

## D3
Commentaire fichier:
Temps - Vitesse de mesure standard | Charge Instron kN | Jauge pont complet tirant 1 | Jauge pont complet tirant 2
s | kN | mV | mV
05.11.15 09:45:44 | 05.11.15 09:45:44 | 05.11.15 09:45:44 | 05.11.15 09:45:44
100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz)
Voie matériel:0 | Voie matériel:1 | Voie matériel:2 | Voie matériel:3
No de série (ML.. / AP..): N.D. | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7
Capteur: | Capteur: Charge kN | Capteur: Jauge Tirant mV/V | Capteur: Jauge Tirant mV/V
T-ID Capteur: | T-ID Capteur: 409896104976852 | T-ID Capteur: 423133992824074 | T-ID Capteur: 423133992824074
Type d'amplificateur:N.D. | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A
Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D.
Type de capteur:N.D. | Type de capteur:Tension C.C. | Type de capteur:SG pont complet | Type de capteur:SG pont complet
Plage de mesure:N.D. | Plage de mesure:10,2 | Plage de mesure:5 | Plage de mesure:5
| Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0
| Echelle physique P2:10 ; 500 | Echelle physique P2:2 ; 2 | Echelle physique P2:2 ; 2
Unité de signal | Unité de signalV | Unité de signalmV/V | Unité de signalmV/V
Grandeur physique: | Grandeur physique:kN | Grandeur physique:mV | Grandeur physique:mV
Valeur pleine échelle: 0 | Valeur pleine échelle: 510 kN | Valeur pleine échelle: 5 mV | Valeur pleine échelle: 5 mV
Echelle catman: Aucun | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation
Tension d'alimentation:N.D. | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0
Caractéristiques du filtre:N.D. | x(2) = 10 y(2) = 500 | x(2) = 2 y(2) = 2 | x(2) = 2 y(2) = 2
Fréquence du filtre:N.D. | Tension d'alimentation:Pas d'excitation | Tension d'alimentation:2.5 V | Tension d'alimentation:2.5 V
Valeur d'ajustement du zéro:0 s | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas
Valeur de tare:0 s | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz
Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 s | Valeur d'ajustement du zéro:0,122659 kN | Valeur d'ajustement du zéro:-0,295383 mV | Valeur d'ajustement du zéro:-0,51354 mV
Signal de mesure:N.D. | Valeur de tare:0,122659 kN | Valeur de tare:-0,295383 mV | Valeur de tare:-0,51354 mV
Entrée d'amplificateur:N.D. | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 1,302549E-02 kN | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV
Facteur k:0,00000 | Signal de mesure:N.D. | Signal de mesure:N.D. | Signal de mesure:N.D.
Facteur de pont:0,00000 | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D.
N.D. | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000
| Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000
| N.D. | N.D. | N.D.
0 | 0.0017711 | 8.83e-07 | 1.1236e-05
0.1 | 3.0625e-05 | -4.4369e-06 | -8.2477e-06
0.2 | 0.00032222 | 1.9638e-06 | -8.2034e-06
0.3 | -0.0021978 | 4.4798e-06 | -8.0593e-06
0.4 | -0.00029384 | 3.1261e-06 | -2.9354e-06
0.5 | -0.0014977 | 7.9564e-06 | 2.9306e-07
0.6 | 0.00025822 | 3.4271e-06 | -1.0506e-05
0.7 | -0.00062031 | -1.6034e-06 | -1.1486e-05
0.8 | -0.00065395 | -6.6225e-06 | 2.9492e-06
0.9 | 8.5658e-05 | -5.0273e-06 | -6.0165e-06
1 | 0.0013192 | -7.9834e-06 | -1.175e-05
1.1 | 0.00083617 | 2.9783e-06 | -1.0601e-05
1.2 | 0.0013578 | -6.3947e-06 | -1.0139e-05
1.3 | -0.0007465 | -8.7834e-06 | -1.0272e-05
1.4 | 0.0015883 | -8.3925e-06 | -7.704e-06
1.5 | -0.00073373 | -7.894e-06 | -3.317e-06
1.6 | -0.00025789 | 4.7334e-06 | -6.8437e-06
1.7 | 0.00054523 | 1.3638e-05 | -1.047e-05
1.8 | 0.00033193 | -9.423e-07 | -3.0388e-06
1.9 | -0.0026738 | -7.3654e-06 | -6.3264e-06
2 | 0.00099426 | -1.117e-05 | -1.0674e-05
2.1 | -0.000163 | -1.0974e-05 | -3.444e-06
2.2 | -0.00015449 | -8.4885e-06 | -1.4425e-05
2.3 | 0.00038306 | -1.4845e-06 | -5.1534e-06
2.4 | 0.0015541 | -1.5777e-06 | -5.3221e-06
2.5 | 0.0010155 | -8.5949e-06 | -2.856e-06
2.6 | -0.0021622 | -4.147e-06 | 1.3945e-05
2.7 | 0.00079466 | -4.659e-06 | -6.396e-06
2.8 | -0.00025497 | -8.2888e-06 | 5.467e-06
2.9 | -7.13e-05 | -9.0053e-06 | -6.4773e-06
3 | 0.0024031 | -6.68e-06 | 1.6535e-06
3.1 | -0.0010613 | -1.9546e-05 | -1.0073e-05
3.2 | 2.2676e-07 | -9.3864e-06 | -9.925e-06
3.3 | 3.7598e-05 | 3.4027e-06 | -1.3112e-06
3.4 | 0.00099651 | -4.1042e-06 | -9.6055e-06
3.5 | 0.00045469 | -3.4288e-06 | 2.8453e-06
3.6 | -0.00046164 | -1.8368e-05 | -6.2997e-06
3.7 | 0.00032368 | -6.269e-06 | -1.5732e-05
3.8 | 0.00012547 | -1.0828e-05 | -1.3355e-05
3.9 | 0.00026875 | -1.0292e-05 | -9.11e-06
4 | -0.00050936 | 1.0247e-06 | -8.296e-06
4.1 | -0.00013457 | -4.312e-06 | 5.1371e-06
4.2 | 0.0015502 | -4.7727e-06 | -9.3452e-06
4.3 | 0.00061592 | -5.1144e-06 | 4.9075e-06
4.4 | 0.00090721 | -1.8418e-06 | 6.7351e-07
4.5 | 6.1919e-05 | -7.1192e-06 | -1.4014e-05
4.6 | -0.001694 | -5.2381e-06 | -9.8714e-06
4.7 | -0.0018438 | -3.9323e-06 | -9.2911e-07
4.8 | -0.00036172 | 4.0445e-06 | -2.6964e-06
4.9 | 0.00029323 | -8.0911e-06 | 4.9892e-07
5 | -0.0019396 | -5.5648e-06 | 1.1609e-05
5.1 | -0.0012999 | 5.5396e-07 | 1.5391e-05
5.2 | -0.00053715 | 9.0424e-06 | 1.4719e-05
5.3 | -0.0008221 | 9.1053e-06 | 6.7262e-06
5.4 | 0.0014507 | 1.2185e-06 | 1.8374e-05
5.5 | 0.00097084 | 3.9728e-06 | 2.1787e-05
5.6 | 0.00048153 | 9.5671e-06 | 2.0659e-05
5.7 | -0.00065064 | -8.4901e-06 | 7.4843e-06
5.8 | 0.0015751 | 6.4597e-06 | 6.8744e-06
5.9 | -0.00069452 | -3.3386e-06 | 2.4067e-05
6 | 0.00022965 | -7.8716e-06 | 2.9599e-05
6.1 | -0.0022984 | 1.8422e-06 | 1.7212e-05
6.2 | -0.0015415 | -8.8832e-06 | 2.1782e-05
6.3 | -0.0010459 | 1.0776e-05 | 1.3237e-05
6.4 | -0.00086373 | -1.7876e-05 | 1.3245e-05
6.5 | -0.0010952 | -1.6093e-05 | -3.965e-06
6.6 | -0.0016674 | -1.7714e-05 | 2.986e-06
6.7 | -0.0010197 | -7.8868e-06 | 4.8225e-08
6.8 | 0.0010564 | -5.8085e-06 | 1.1188e-05
6.9 | -0.0029292 | -9.7066e-06 | 1.5775e-05
7 | -0.0027264 | -4.8656e-06 | -3.5168e-07
7.1 | -0.0013571 | -2.2056e-05 | 3.6754e-08
7.2 | 0.00012561 | -5.987e-06 | -5.4651e-06
7.3 | -0.0017154 | -1.2934e-05 | 3.8842e-06
7.4 | -0.0024105 | 1.1225e-06 | 5.7545e-06
7.5 | -0.0006787 | -1.081e-05 | -1.616e-05
7.6 | 0.00061289 | 1.8262e-07 | -3.5232e-06
7.7 | 4.0828e-05 | 1.463e-06 | -6.0557e-06
7.8 | 0.0025793 | 5.4171e-06 | 3.4294e-07
7.9 | 0.00069358 | 1.9519e-07 | -3.9347e-06
8 | -0.001434 | 6.9073e-07 | 9.6927e-06
8.1 | -0.0018457 | -1.0803e-05 | -3.2223e-06
8.2 | -0.00026655 | -1.5033e-05 | -9.9859e-06
8.3 | -0.0014526 | -8.6979e-06 | -5.6351e-06
8.4 | 4.905e-05 | -1.7146e-05 | 1.2471e-06
8.5 | -0.0018562 | -9.472e-06 | -4.5113e-06
8.6 | -0.0013408 | -2.5454e-06 | 1.1862e-05
8.7 | -0.0011735 | -1.0759e-05 | 2.2433e-06
8.8 | -0.0018217 | -3.7465e-06 | 3.1851e-06
8.9 | -0.0021866 | -3.0827e-06 | -3.7717e-06
9 | -0.0018036 | 2.6599e-06 | 5.8614e-06
9.1 | -0.0017044 | -7.7971e-07 | 3.897e-06
9.2 | -0.0027909 | -4.6767e-06 | 1.0993e-05
9.3 | -0.0020579 | -1.7869e-05 | 5.009e-06
9.4 | -0.001287 | -1.2196e-05 | 2.5433e-06
9.5 | -0.0038104 | -2.266e-05 | -2.0877e-05
9.6 | -0.0025363 | -1.838e-05 | -9.4039e-07
9.7 | -0.0023522 | -1.6673e-05 | 3.639e-06
9.8 | -0.00090855 | -2.0664e-05 | -8.3268e-06
9.9 | -0.0016037 | -1.8897e-05 | -8.4414e-06
10 | -0.0020515 | -1.5919e-05 | -8.7629e-06
10.1 | 0.0011696 | -1.9429e-05 | -4.6491e-06
10.2 | 0.00082275 | -9.3226e-06 | -1.1579e-05
10.3 | -0.00041078 | -9.6119e-06 | -9.0883e-06
10.4 | -0.00054775 | -7.604e-06 | -3.7488e-06
10.5 | -0.00041956 | -4.6273e-06 | -6.5537e-06
10.6 | 0.00041564 | -1.3265e-05 | 1.1221e-05
10.7 | -0.0019846 | -7.0004e-06 | 9.2996e-06
10.8 | -0.0010552 | 3.9187e-06 | 1.697e-05
10.9 | -0.0010909 | -3.3562e-06 | 4.6055e-06
11 | 0.0011818 | -6.6643e-06 | -2.5538e-06
11.1 | 0.00054921 | -1.8236e-06 | -4.2971e-06
11.2 | 0.002507 | -8.7531e-06 | 5.6076e-06
11.3 | -0.00052429 | -2.0387e-05 | -9.9366e-06
11.4 | -0.00082502 | -1.3531e-05 | -2.9787e-06
11.5 | -0.00016276 | -7.2514e-06 | 1.1402e-05
11.6 | 0.0016711 | -1.2938e-05 | 3.0683e-06
11.7 | -6.0609e-05 | -1.3309e-06 | 1.2118e-05
11.8 | 0.0015681 | -9.8391e-06 | 1.1899e-06
11.9 | -0.001397 | -8.8696e-06 | -1.2802e-05
12 | -0.00090963 | -1.121e-05 | 2.0277e-06
12.1 | -0.00142 | -5.6287e-06 | -4.0911e-06
12.2 | 0.00094818 | -1.3595e-05 | -4.0375e-06
12.3 | -0.00018283 | -1.743e-05 | -8.3072e-06
12.4 | 0.0019979 | -2.8383e-06 | -9.0143e-06
12.5 | 0.0014561 | -8.485e-06 | 5.2465e-06
12.6 | 0.0043078 | -6.594e-06 | -7.5736e-07
12.7 | 0.0011875 | -6.4904e-07 | -6.3226e-06
12.8 | 0.0012381 | -1.5561e-06 | 9.4854e-06
12.9 | -0.00052493 | -1.1644e-05 | 3.6953e-07
13 | 0.0012522 | -6.6441e-06 | 2.1972e-06
13.1 | -0.0012423 | -7.8508e-06 | -1.1783e-05
13.2 | -0.0019305 | 7.7629e-06 | -1.7323e-05
13.3 | -0.0017227 | 3.0999e-06 | 9.5939e-06
13.4 | 0.00089809 | 1.0802e-06 | -2.0494e-06
13.5 | 0.0013895 | 1.2193e-05 | -1.3665e-05
13.6 | 0.00078775 | -4.377e-06 | -6.5338e-06
13.7 | 0.00046065 | -4.6662e-06 | -1.8843e-06
13.8 | 0.00082467 | -3.124e-06 | 6.3297e-06
13.9 | -0.00064523 | -2.3435e-06 | -5.8699e-06
14 | -3.4128e-05 | 1.9956e-07 | 9.4461e-06
14.1 | -0.0020292 | -0.00025523 | 0.00013619
14.2 | 0.0013842 | -0.00044654 | 0.00033086
14.3 | 0.00090072 | -0.00027071 | 0.0002495
14.4 | 0.0012746 | -6.78e-06 | 1.8334e-05
14.5 | 0.0019718 | -5.3066e-06 | -2.9517e-06
14.6 | 0.002235 | -4.3924e-06 | 6.1701e-06
14.7 | 0.0021351 | -7.3147e-06 | 1.0769e-06
14.8 | 0.0011275 | 4.6474e-06 | 1.3182e-05
14.9 | 0.0026713 | 1.2531e-05 | 2.1984e-05
15 | 0.0015444 | 1.6356e-05 | 2.5824e-05
15.1 | 0.0011387 | 2.3699e-05 | 2.477e-05
15.2 | 0.0021516 | 1.6654e-05 | 2.7037e-05
15.3 | 0.0029627 | 1.7651e-05 | 3.8011e-05
15.4 | 0.0014519 | 1.4953e-05 | 3.3499e-05
15.5 | 0.0014264 | 2.3719e-05 | 2.592e-05
15.6 | 0.0013654 | 2.5503e-05 | 3.6427e-05
15.7 | 0.0034383 | 2.6651e-05 | 4.0724e-05
15.8 | 0.0032653 | 3.0729e-05 | 2.7189e-05
15.9 | 0.0046031 | 4.2786e-05 | 2.2182e-05
16 | 0.0043681 | 5.108e-05 | 4.2819e-05
16.1 | 0.0034852 | 4.6038e-05 | 3.0267e-05
16.2 | 0.00057184 | 4.7084e-05 | 3.6683e-05
16.3 | 0.0048637 | 5.8091e-05 | 3.7063e-05
16.4 | 0.0067263 | 4.888e-05 | 2.8423e-05
16.5 | 0.0066119 | 5.2486e-05 | 4.6083e-05
16.6 | 0.0047567 | 4.9594e-05 | 3.6824e-05
16.7 | 0.0059992 | 4.8712e-05 | 4.6715e-05
16.8 | 0.0074487 | 4.4588e-05 | 4.4812e-05
16.9 | 0.0057089 | 5.4773e-05 | 4.3416e-05
17 | 0.011794 | 9.0321e-05 | 9.9121e-05
17.1 | 0.039099 | 0.00030739 | 0.00037686
17.2 | 0.15343 | 0.0012735 | 0.0015701
17.3 | 0.40088 | 0.003657 | 0.0040811
17.4 | 2.099 | 0.020435 | 0.020966
17.5 | 4.2071 | 0.041098 | 0.041461
17.6 | 5.4398 | 0.053103 | 0.053318
17.7 | 5.8425 | 0.057009 | 0.057188
17.8 | 5.8233 | 0.056745 | 0.05695
17.9 | 5.6313 | 0.054851 | 0.055112
18 | 5.4143 | 0.052758 | 0.053032
18.1 | 5.238 | 0.050984 | 0.051309
18.2 | 5.0892 | 0.049515 | 0.049891
18.3 | 4.9666 | 0.048294 | 0.048711
18.4 | 4.8672 | 0.047305 | 0.04774
18.5 | 4.7952 | 0.046535 | 0.046968
18.6 | 4.7376 | 0.045942 | 0.0464
18.7 | 4.6994 | 0.045519 | 0.045994
18.8 | 4.6642 | 0.045236 | 0.045726
18.9 | 4.6478 | 0.045084 | 0.045565
19 | 4.6454 | 0.045049 | 0.045537
19.1 | 4.6519 | 0.04512 | 0.045603
19.2 | 4.68 | 0.045351 | 0.04584
19.3 | 4.7157 | 0.045721 | 0.046183
19.4 | 4.7512 | 0.046086 | 0.046559
19.5 | 4.7962 | 0.046559 | 0.047012
19.6 | 4.845 | 0.047037 | 0.047493
19.7 | 4.8979 | 0.047569 | 0.048005
19.8 | 4.9585 | 0.048201 | 0.048634
19.9 | 5.0194 | 0.048844 | 0.049253
20 | 5.0867 | 0.0495 | 0.049888
20.1 | 5.1532 | 0.050148 | 0.050538
20.2 | 5.2287 | 0.050877 | 0.051261
20.3 | 5.3024 | 0.051624 | 0.051999
20.4 | 5.3809 | 0.052416 | 0.052771
20.5 | 5.4637 | 0.053218 | 0.053552
20.6 | 5.5491 | 0.054041 | 0.054371
20.7 | 5.6324 | 0.05487 | 0.055168
20.8 | 5.7159 | 0.055671 | 0.055953
20.9 | 5.8004 | 0.056503 | 0.056761
21 | 5.8819 | 0.057369 | 0.057609
21.1 | 5.9667 | 0.058229 | 0.05846
21.2 | 6.0523 | 0.059107 | 0.059317
21.3 | 6.1418 | 0.059999 | 0.060203
21.4 | 6.2353 | 0.060923 | 0.061096
21.5 | 6.331 | 0.061824 | 0.061969
21.6 | 6.4251 | 0.062701 | 0.062849
21.7 | 6.5183 | 0.063573 | 0.063724
21.8 | 6.6115 | 0.064452 | 0.064594
21.9 | 6.7015 | 0.065307 | 0.065434
22 | 6.7941 | 0.066216 | 0.066328
22.1 | 6.8916 | 0.06715 | 0.067257
22.2 | 6.9871 | 0.068077 | 0.068163
22.3 | 7.0799 | 0.068992 | 0.069069
22.4 | 7.1694 | 0.069906 | 0.069974
22.5 | 7.2622 | 0.070847 | 0.070909
22.6 | 7.353 | 0.07174 | 0.071801
22.7 | 7.4494 | 0.072657 | 0.072702
22.8 | 7.5448 | 0.073579 | 0.07359
22.9 | 7.6334 | 0.07446 | 0.074487
23 | 7.7264 | 0.075371 | 0.075392
23.1 | 7.8209 | 0.076281 | 0.076312
23.2 | 7.9175 | 0.077219 | 0.077224
23.3 | 8.0142 | 0.078126 | 0.078132
23.4 | 8.1075 | 0.079066 | 0.079031
23.5 | 8.1994 | 0.079972 | 0.079956
23.6 | 8.2877 | 0.080879 | 0.080869
23.7 | 8.3841 | 0.081819 | 0.081782
23.8 | 8.4791 | 0.082745 | 0.082709
23.9 | 8.5719 | 0.083632 | 0.08357
24 | 8.6671 | 0.084513 | 0.084448
24.1 | 8.7566 | 0.085346 | 0.085281
24.2 | 8.8493 | 0.08623 | 0.086157
24.3 | 8.9407 | 0.087126 | 0.087034
24.4 | 9.036 | 0.088022 | 0.087938
24.5 | 9.1313 | 0.088966 | 0.088872
24.6 | 9.2295 | 0.089921 | 0.089805
24.7 | 9.3265 | 0.090843 | 0.090724
24.8 | 9.4324 | 0.09178 | 0.091652
24.9 | 9.5254 | 0.092714 | 0.092569
25 | 9.6142 | 0.093603 | 0.093472
25.1 | 9.7035 | 0.094501 | 0.094352
25.2 | 9.7969 | 0.09541 | 0.095255
25.3 | 9.8931 | 0.096333 | 0.096157
25.4 | 9.9854 | 0.097239 | 0.097067
25.5 | 10.0741 | 0.098146 | 0.097969
25.6 | 10.1691 | 0.099062 | 0.098879
25.7 | 10.2631 | 0.10001 | 0.099817
25.8 | 10.3568 | 0.10093 | 0.1007
25.9 | 10.4539 | 0.10184 | 0.10163
26 | 10.5446 | 0.10275 | 0.10254
26.1 | 10.6345 | 0.10368 | 0.10347
26.2 | 10.7247 | 0.1046 | 0.10437
26.3 | 10.8194 | 0.10551 | 0.10527
26.4 | 10.9127 | 0.10643 | 0.10618
26.5 | 11.0077 | 0.10731 | 0.10707
26.6 | 11.0989 | 0.10818 | 0.10794
26.7 | 11.1904 | 0.10906 | 0.10881
26.8 | 11.2785 | 0.10996 | 0.1097
26.9 | 11.3755 | 0.11089 | 0.11063
27 | 11.4709 | 0.1118 | 0.11152
27.1 | 11.5649 | 0.11268 | 0.11241
27.2 | 11.6597 | 0.11363 | 0.11334
27.3 | 11.7548 | 0.11452 | 0.11425
27.4 | 11.8464 | 0.11544 | 0.11515
27.5 | 11.9345 | 0.11634 | 0.11607
27.6 | 12.0261 | 0.11725 | 0.11695
27.7 | 12.1215 | 0.11817 | 0.11787
27.8 | 12.2161 | 0.11907 | 0.11877
27.9 | 12.3079 | 0.11998 | 0.11967
28 | 12.4001 | 0.1209 | 0.12058
28.1 | 12.4942 | 0.12176 | 0.12146
28.2 | 12.5852 | 0.12263 | 0.12233
28.3 | 12.6809 | 0.1236 | 0.12327
28.4 | 12.7763 | 0.12451 | 0.12418
28.5 | 12.8703 | 0.12543 | 0.1251
28.6 | 12.963 | 0.12639 | 0.12605
28.7 | 13.0518 | 0.12728 | 0.12693
28.8 | 13.1453 | 0.12817 | 0.12781
28.9 | 13.2381 | 0.12908 | 0.12872
29 | 13.3323 | 0.13 | 0.12963
29.1 | 13.4291 | 0.13091 | 0.13054
29.2 | 13.5207 | 0.13179 | 0.13143
29.3 | 13.6176 | 0.13274 | 0.13237
29.4 | 13.7147 | 0.13369 | 0.1333
29.5 | 13.811 | 0.13461 | 0.13422
29.6 | 13.9046 | 0.13549 | 0.13511
29.7 | 13.9966 | 0.13638 | 0.136
29.8 | 14.0914 | 0.13727 | 0.1369
29.9 | 14.1842 | 0.13821 | 0.13781
30 | 14.273 | 0.13909 | 0.1387
30.1 | 14.3625 | 0.13996 | 0.13956
30.2 | 14.4529 | 0.14087 | 0.14047
30.3 | 14.5509 | 0.14181 | 0.14141
30.4 | 14.6483 | 0.14275 | 0.14234
30.5 | 14.7376 | 0.14368 | 0.14327
30.6 | 14.8296 | 0.1446 | 0.14419
30.7 | 14.9234 | 0.14547 | 0.14506
30.8 | 15.0158 | 0.14637 | 0.14594
30.9 | 15.1112 | 0.14726 | 0.14683
31 | 15.2036 | 0.14817 | 0.14775
31.1 | 15.2948 | 0.14909 | 0.14868
31.2 | 15.3883 | 0.15003 | 0.14961
31.3 | 15.4839 | 0.15094 | 0.15051
31.4 | 15.5714 | 0.15183 | 0.1514
31.5 | 15.6649 | 0.15273 | 0.15229
31.6 | 15.7631 | 0.15366 | 0.15323
31.7 | 15.8572 | 0.15458 | 0.15415
31.8 | 15.9519 | 0.1555 | 0.15506
31.9 | 16.0448 | 0.15638 | 0.15594
32 | 16.1364 | 0.15727 | 0.15683
32.1 | 16.2303 | 0.15814 | 0.15771
32.2 | 16.3264 | 0.15905 | 0.15863
32.3 | 16.4208 | 0.15999 | 0.15954
32.4 | 16.5145 | 0.1609 | 0.16048
32.5 | 16.6027 | 0.16179 | 0.16135
32.6 | 16.6927 | 0.16269 | 0.16225
32.7 | 16.7845 | 0.16359 | 0.16316
32.8 | 16.8809 | 0.16451 | 0.16407
32.9 | 16.9773 | 0.16544 | 0.16502
33 | 17.0695 | 0.16636 | 0.16592
33.1 | 17.1646 | 0.16729 | 0.16682
33.2 | 17.2592 | 0.16818 | 0.16772
33.3 | 17.3532 | 0.16911 | 0.16866
33.4 | 17.4481 | 0.17002 | 0.16955
33.5 | 17.5423 | 0.1709 | 0.17045
33.6 | 17.6324 | 0.17181 | 0.17135
33.7 | 17.7242 | 0.17275 | 0.17228
33.8 | 17.823 | 0.17369 | 0.17322
33.9 | 17.9137 | 0.17459 | 0.17414
34 | 18.007 | 0.17549 | 0.17505
34.1 | 18.1033 | 0.17639 | 0.17595
34.2 | 18.1987 | 0.17733 | 0.17687
34.3 | 18.2916 | 0.17821 | 0.17774
34.4 | 18.383 | 0.17907 | 0.17862
34.5 | 18.4755 | 0.17997 | 0.17952
34.6 | 18.5737 | 0.1809 | 0.18044
34.7 | 18.6685 | 0.18183 | 0.18138
34.8 | 18.7681 | 0.18274 | 0.18229
34.9 | 18.8603 | 0.18361 | 0.18317
35 | 18.9491 | 0.18454 | 0.18409
35.1 | 19.0445 | 0.1855 | 0.18504
35.2 | 19.1341 | 0.18641 | 0.18597
35.3 | 19.2251 | 0.18727 | 0.18683
35.4 | 19.3195 | 0.18819 | 0.18776
35.5 | 19.4081 | 0.1891 | 0.18867
35.6 | 19.5004 | 0.19 | 0.18959
35.7 | 19.5922 | 0.19088 | 0.19046
35.8 | 19.6849 | 0.19178 | 0.19136
35.9 | 19.7817 | 0.19269 | 0.19229
36 | 19.8781 | 0.19361 | 0.1932
36.1 | 19.9682 | 0.19455 | 0.19415
36.2 | 20.0568 | 0.19546 | 0.19506
36.3 | 20.1476 | 0.19633 | 0.19594
36.4 | 20.2382 | 0.19725 | 0.19685
36.5 | 20.3347 | 0.19815 | 0.19777
36.6 | 20.4306 | 0.19905 | 0.19866
36.7 | 20.5214 | 0.19991 | 0.19953
36.8 | 20.6123 | 0.20079 | 0.20042
36.9 | 20.7092 | 0.20173 | 0.20135
37 | 20.806 | 0.20264 | 0.20228
37.1 | 20.899 | 0.20354 | 0.20319
37.2 | 20.9915 | 0.20444 | 0.20407
37.3 | 21.0917 | 0.20539 | 0.20504
37.4 | 21.1828 | 0.20632 | 0.20598
37.5 | 21.2737 | 0.20722 | 0.20688
37.6 | 21.3665 | 0.20814 | 0.20779
37.7 | 21.4566 | 0.20904 | 0.20871
37.8 | 21.5479 | 0.20991 | 0.20957
37.9 | 21.6428 | 0.21081 | 0.21048
38 | 21.7318 | 0.21171 | 0.21138
38.1 | 21.826 | 0.21262 | 0.21231
38.2 | 21.9205 | 0.21353 | 0.21321
38.3 | 22.0105 | 0.2144 | 0.2141
38.4 | 22.1032 | 0.21529 | 0.215
38.5 | 22.1987 | 0.21623 | 0.21593
38.6 | 22.2909 | 0.21713 | 0.21685
38.7 | 22.3822 | 0.21803 | 0.21776
38.8 | 22.4755 | 0.21896 | 0.21868
38.9 | 22.5726 | 0.21989 | 0.21961
39 | 22.6627 | 0.22076 | 0.22047
39.1 | 22.7586 | 0.22167 | 0.22141
39.2 | 22.8547 | 0.22256 | 0.22232
39.3 | 22.9441 | 0.22348 | 0.22322
39.4 | 23.0391 | 0.22436 | 0.2241
39.5 | 23.1344 | 0.22527 | 0.22501
39.6 | 23.2315 | 0.22622 | 0.22598
39.7 | 23.3297 | 0.22716 | 0.22691
39.8 | 23.4255 | 0.22807 | 0.22784
39.9 | 23.5187 | 0.22899 | 0.22876
40 | 23.6042 | 0.22988 | 0.22966
40.1 | 23.6966 | 0.23077 | 0.23055
40.2 | 23.7837 | 0.23165 | 0.23144
40.3 | 23.8786 | 0.23255 | 0.23233
40.4 | 23.9739 | 0.23345 | 0.23322
40.5 | 24.0666 | 0.23438 | 0.23416
40.6 | 24.1585 | 0.23529 | 0.23508
40.7 | 24.2521 | 0.23619 | 0.23597
40.8 | 24.3404 | 0.23705 | 0.23685
40.9 | 24.4358 | 0.23796 | 0.23777
41 | 24.5355 | 0.23893 | 0.23875
41.1 | 24.6282 | 0.23984 | 0.23968
41.2 | 24.7172 | 0.24075 | 0.24057
41.3 | 24.8095 | 0.24163 | 0.24145
41.4 | 24.9037 | 0.24253 | 0.24236
41.5 | 24.9999 | 0.24342 | 0.24327
41.6 | 25.0956 | 0.24429 | 0.24414
41.7 | 25.1854 | 0.24518 | 0.24505
41.8 | 25.2786 | 0.2461 | 0.24596
41.9 | 25.3758 | 0.24703 | 0.24689
42 | 25.4686 | 0.24791 | 0.24779
42.1 | 25.561 | 0.24881 | 0.24869
42.2 | 25.6548 | 0.24975 | 0.24961
42.3 | 25.754 | 0.25068 | 0.25055
42.4 | 25.8448 | 0.25156 | 0.25145
42.5 | 25.9342 | 0.25246 | 0.25235
42.6 | 26.0276 | 0.25336 | 0.25326
42.7 | 26.1172 | 0.25424 | 0.25415
42.8 | 26.2148 | 0.25516 | 0.25507
42.9 | 26.3084 | 0.25606 | 0.25598
43 | 26.3984 | 0.25696 | 0.2569
43.1 | 26.4904 | 0.25785 | 0.25781
43.2 | 26.5817 | 0.25877 | 0.25869
43.3 | 26.6784 | 0.25969 | 0.25961
43.4 | 26.7746 | 0.2606 | 0.26055
43.5 | 26.8712 | 0.26154 | 0.26148
43.6 | 26.9637 | 0.26243 | 0.26238
43.7 | 27.0533 | 0.26332 | 0.26329
43.8 | 27.1449 | 0.26421 | 0.26418
43.9 | 27.2407 | 0.26514 | 0.2651
44 | 27.3305 | 0.26601 | 0.26599
44.1 | 27.4265 | 0.26692 | 0.26692
44.2 | 27.5223 | 0.26782 | 0.26783
44.3 | 27.6156 | 0.26872 | 0.26875
44.4 | 27.7105 | 0.26966 | 0.26967
44.5 | 27.808 | 0.27058 | 0.27062
44.6 | 27.9008 | 0.27149 | 0.27152
44.7 | 27.9911 | 0.27236 | 0.2724
44.8 | 28.0894 | 0.27328 | 0.27333
44.9 | 28.192 | 0.27419 | 0.27425
45 | 28.2856 | 0.27481 | 0.27534
45.1 | 28.378 | 0.27556 | 0.27642
45.2 | 28.4642 | 0.27668 | 0.27721
45.3 | 28.5567 | 0.27781 | 0.27789
45.4 | 28.6547 | 0.27874 | 0.27883
45.5 | 28.7442 | 0.27967 | 0.27978
45.6 | 28.834 | 0.28055 | 0.28067
45.7 | 28.9273 | 0.28144 | 0.28155
45.8 | 29.021 | 0.28236 | 0.28247
45.9 | 29.1165 | 0.28327 | 0.28339
46 | 29.2143 | 0.28419 | 0.28432
46.1 | 29.3034 | 0.28507 | 0.28522
46.2 | 29.3919 | 0.28596 | 0.28611
46.3 | 29.4835 | 0.28685 | 0.287
46.4 | 29.5763 | 0.28774 | 0.2879
46.5 | 29.6667 | 0.28865 | 0.28884
46.6 | 29.7636 | 0.28958 | 0.28976
46.7 | 29.8594 | 0.29051 | 0.29069
46.8 | 29.9526 | 0.29141 | 0.29162
46.9 | 30.0441 | 0.29229 | 0.29249
47 | 30.1406 | 0.29319 | 0.29341
47.1 | 30.2374 | 0.29414 | 0.29436
47.2 | 30.3302 | 0.29503 | 0.29527
47.3 | 30.4278 | 0.29595 | 0.2962
47.4 | 30.518 | 0.29684 | 0.29708
47.5 | 30.6079 | 0.29776 | 0.29803
47.6 | 30.7034 | 0.2987 | 0.29896
47.7 | 30.7958 | 0.29962 | 0.29988
47.8 | 30.8866 | 0.30052 | 0.30079
47.9 | 30.98 | 0.30141 | 0.3017
48 | 31.0693 | 0.30228 | 0.30258
48.1 | 31.1604 | 0.30316 | 0.30348
48.2 | 31.2526 | 0.30405 | 0.30437
48.3 | 31.3476 | 0.30497 | 0.30528
48.4 | 31.4402 | 0.30586 | 0.3062
48.5 | 31.5377 | 0.30678 | 0.30713
48.6 | 31.6335 | 0.30772 | 0.30807
48.7 | 31.7261 | 0.30864 | 0.30902
48.8 | 31.8186 | 0.30956 | 0.30994
48.9 | 31.9096 | 0.31044 | 0.31082
49 | 32 | 0.31136 | 0.31173
49.1 | 32.0963 | 0.31228 | 0.31267
49.2 | 32.1935 | 0.31318 | 0.31357
49.3 | 32.2866 | 0.3141 | 0.31449
49.4 | 32.3818 | 0.31499 | 0.31539
49.5 | 32.4733 | 0.31588 | 0.3163
49.6 | 32.5649 | 0.31679 | 0.31722
49.7 | 32.6659 | 0.31772 | 0.31816
49.8 | 32.759 | 0.31862 | 0.31907
49.9 | 32.8553 | 0.31953 | 0.32
50 | 32.9463 | 0.32045 | 0.32093
50.1 | 33.0391 | 0.32138 | 0.32186
50.2 | 33.1299 | 0.32231 | 0.3228
50.3 | 33.2241 | 0.32321 | 0.32371
50.4 | 33.3179 | 0.32408 | 0.32458
50.5 | 33.4073 | 0.32497 | 0.32546
50.6 | 33.4954 | 0.32585 | 0.32637
50.7 | 33.591 | 0.32678 | 0.32729
50.8 | 33.6879 | 0.3277 | 0.32821
50.9 | 33.7811 | 0.3286 | 0.32913
51 | 33.8738 | 0.32948 | 0.33003
51.1 | 33.9682 | 0.33041 | 0.33097
51.2 | 34.0568 | 0.33133 | 0.33187
51.3 | 34.1508 | 0.33225 | 0.33282
51.4 | 34.2442 | 0.33317 | 0.33374
51.5 | 34.3357 | 0.33406 | 0.33462
51.6 | 34.4321 | 0.33496 | 0.33554
51.7 | 34.5301 | 0.33588 | 0.33646
51.8 | 34.6255 | 0.33679 | 0.33736
51.9 | 34.7176 | 0.33768 | 0.33827
52 | 34.8112 | 0.33858 | 0.33917
52.1 | 34.9043 | 0.33947 | 0.34005
52.2 | 35.0002 | 0.34039 | 0.341
52.3 | 35.0964 | 0.34136 | 0.34194
52.4 | 35.1866 | 0.34226 | 0.34285
52.5 | 35.2779 | 0.34314 | 0.34374
52.6 | 35.3671 | 0.34401 | 0.34463
52.7 | 35.4625 | 0.34495 | 0.34557
52.8 | 35.557 | 0.34588 | 0.34648
52.9 | 35.6509 | 0.34675 | 0.34738
53 | 35.7443 | 0.34764 | 0.34827
53.1 | 35.8301 | 0.34854 | 0.34917
53.2 | 35.9269 | 0.34944 | 0.35008
53.3 | 36.0242 | 0.35037 | 0.35101
53.4 | 36.1187 | 0.35131 | 0.35194
53.5 | 36.2119 | 0.35222 | 0.35285
53.6 | 36.3056 | 0.35311 | 0.35375
53.7 | 36.3997 | 0.35406 | 0.35469
53.8 | 36.4898 | 0.35497 | 0.35559
53.9 | 36.5822 | 0.35584 | 0.35648
54 | 36.6741 | 0.35674 | 0.35738
54.1 | 36.7693 | 0.35765 | 0.3583
54.2 | 36.866 | 0.35856 | 0.35922
54.3 | 36.9602 | 0.35948 | 0.36014
54.4 | 37.0537 | 0.36038 | 0.36104
54.5 | 37.1478 | 0.3613 | 0.36199
54.6 | 37.2425 | 0.36221 | 0.36289
54.7 | 37.3356 | 0.36313 | 0.3638
54.8 | 37.4308 | 0.36405 | 0.3647
54.9 | 37.5274 | 0.36495 | 0.36562
55 | 37.6221 | 0.36584 | 0.36652
55.1 | 37.7089 | 0.36672 | 0.3674
55.2 | 37.8004 | 0.36764 | 0.36832
55.3 | 37.889 | 0.36856 | 0.36924
55.4 | 37.9863 | 0.36948 | 0.37016
55.5 | 38.0799 | 0.37037 | 0.37106
55.6 | 38.1657 | 0.37126 | 0.37195
55.7 | 38.2599 | 0.3722 | 0.37289
55.8 | 38.3568 | 0.37312 | 0.3738
55.9 | 38.45 | 0.37405 | 0.37475
56 | 38.5437 | 0.37495 | 0.37566
56.1 | 38.6378 | 0.37587 | 0.37655
56.2 | 38.7268 | 0.37678 | 0.37746
56.3 | 38.8193 | 0.37767 | 0.37838
56.4 | 38.9141 | 0.3786 | 0.3793
56.5 | 39.0025 | 0.3795 | 0.3802
56.6 | 39.0973 | 0.38039 | 0.38109
56.7 | 39.1932 | 0.38131 | 0.382
56.8 | 39.2863 | 0.38221 | 0.3829
56.9 | 39.3765 | 0.38312 | 0.38383
57 | 39.4719 | 0.38403 | 0.38474
57.1 | 39.5643 | 0.38494 | 0.38566
57.2 | 39.6593 | 0.38585 | 0.38658
57.3 | 39.7575 | 0.38676 | 0.38747
57.4 | 39.8522 | 0.38767 | 0.3884
57.5 | 39.9423 | 0.38858 | 0.3893
57.6 | 40.0313 | 0.38948 | 0.39017
57.7 | 40.1231 | 0.39038 | 0.39108
57.8 | 40.2158 | 0.39129 | 0.39201
57.9 | 40.3132 | 0.39224 | 0.39294
58 | 40.4096 | 0.39315 | 0.39386
58.1 | 40.4963 | 0.39402 | 0.39474
58.2 | 40.5859 | 0.39493 | 0.39565
58.3 | 40.6804 | 0.39584 | 0.39655
58.4 | 40.7738 | 0.39675 | 0.39746
58.5 | 40.8712 | 0.39768 | 0.39839
58.6 | 40.9663 | 0.39856 | 0.39929
58.7 | 41.0549 | 0.39947 | 0.40018
58.8 | 41.1442 | 0.40038 | 0.40109
58.9 | 41.2414 | 0.40132 | 0.40204
59 | 41.3384 | 0.40224 | 0.40297
59.1 | 41.4299 | 0.40312 | 0.40385
59.2 | 41.5243 | 0.40403 | 0.40476
59.3 | 41.6193 | 0.40497 | 0.4057
59.4 | 41.7119 | 0.40588 | 0.40662
59.5 | 41.8058 | 0.40678 | 0.40752
59.6 | 41.8976 | 0.40767 | 0.40838
59.7 | 41.9918 | 0.40857 | 0.40928
59.8 | 42.0921 | 0.40952 | 0.41024
59.9 | 42.1852 | 0.41042 | 0.41115
60 | 42.279 | 0.41132 | 0.41206
60.1 | 42.3665 | 0.4122 | 0.41294
60.2 | 42.4563 | 0.4131 | 0.41383
60.3 | 42.5477 | 0.41402 | 0.41476
60.4 | 42.6399 | 0.41491 | 0.41565
60.5 | 42.7369 | 0.41585 | 0.41658
60.6 | 42.8278 | 0.41678 | 0.41751
60.7 | 42.9175 | 0.41768 | 0.41843
60.8 | 43.0123 | 0.41857 | 0.41931
60.9 | 43.1062 | 0.41947 | 0.42021
61 | 43.2014 | 0.4204 | 0.42113
61.1 | 43.2988 | 0.4213 | 0.42204
61.2 | 43.3906 | 0.42222 | 0.42296
61.3 | 43.4804 | 0.42313 | 0.42387
61.4 | 43.5688 | 0.42401 | 0.42477
61.5 | 43.6594 | 0.42492 | 0.42568
61.6 | 43.757 | 0.42585 | 0.42661
61.7 | 43.8549 | 0.42678 | 0.42754
61.8 | 43.9488 | 0.42769 | 0.42844
61.9 | 44.0399 | 0.42859 | 0.42935
62 | 44.1365 | 0.42951 | 0.43027
62.1 | 44.2309 | 0.43041 | 0.43117
62.2 | 44.3247 | 0.43132 | 0.43207
62.3 | 44.4208 | 0.43224 | 0.43299
62.4 | 44.515 | 0.43313 | 0.4339
62.5 | 44.6087 | 0.43403 | 0.4348
62.6 | 44.6968 | 0.43494 | 0.4357
62.7 | 44.7872 | 0.43584 | 0.4366
62.8 | 44.8793 | 0.43676 | 0.43753
62.9 | 44.9737 | 0.43768 | 0.43844
63 | 45.071 | 0.43859 | 0.43935
63.1 | 45.1623 | 0.4395 | 0.44026
63.2 | 45.2552 | 0.44042 | 0.44117
63.3 | 45.3469 | 0.44127 | 0.44205
63.4 | 45.4412 | 0.44219 | 0.44296
63.5 | 45.536 | 0.44311 | 0.44388
63.6 | 45.6311 | 0.44402 | 0.4448
63.7 | 45.7227 | 0.44495 | 0.4457
63.8 | 45.8154 | 0.44587 | 0.44662
63.9 | 45.9083 | 0.44679 | 0.44755
64 | 45.9999 | 0.4477 | 0.44847
64.1 | 46.0908 | 0.44858 | 0.44937
64.2 | 46.1882 | 0.44951 | 0.45027
64.3 | 46.2843 | 0.4504 | 0.45117
64.4 | 46.3777 | 0.45132 | 0.4521
64.5 | 46.4714 | 0.45224 | 0.45301
64.6 | 46.5674 | 0.45314 | 0.45391
64.7 | 46.6614 | 0.45404 | 0.4548
64.8 | 46.7541 | 0.45495 | 0.45573
64.9 | 46.8514 | 0.45585 | 0.45663
65 | 46.9557 | 0.45678 | 0.45756
65.1 | 47.0509 | 0.45774 | 0.4585
65.2 | 47.1412 | 0.45865 | 0.45942
65.3 | 47.23 | 0.45957 | 0.46033
65.4 | 47.321 | 0.46045 | 0.46122
65.5 | 47.4148 | 0.46133 | 0.46211
65.6 | 47.5046 | 0.46224 | 0.46301
65.7 | 47.5947 | 0.46315 | 0.46393
65.8 | 47.6881 | 0.46404 | 0.46482
65.9 | 47.7835 | 0.46496 | 0.46574
66 | 47.8764 | 0.46589 | 0.46667
66.1 | 47.9731 | 0.46682 | 0.46759
66.2 | 48.0635 | 0.46772 | 0.46851
66.3 | 48.1518 | 0.46864 | 0.46942
66.4 | 48.2444 | 0.46956 | 0.47034
66.5 | 48.3377 | 0.47048 | 0.47126
66.6 | 48.4307 | 0.47138 | 0.47215
66.7 | 48.5289 | 0.47229 | 0.47307
66.8 | 48.6229 | 0.47319 | 0.47397
66.9 | 48.7132 | 0.47407 | 0.47486
67 | 48.8052 | 0.47498 | 0.47575
67.1 | 48.9022 | 0.47588 | 0.47667
67.2 | 48.9969 | 0.4768 | 0.4776
67.3 | 49.0948 | 0.47774 | 0.47853
67.4 | 49.1896 | 0.47867 | 0.47946
67.5 | 49.281 | 0.47956 | 0.48034
67.6 | 49.3725 | 0.48049 | 0.48126
67.7 | 49.4634 | 0.48138 | 0.48215
67.8 | 49.5543 | 0.48229 | 0.48308
67.9 | 49.651 | 0.48322 | 0.48401
68 | 49.7453 | 0.48413 | 0.48491
68.1 | 49.8351 | 0.48502 | 0.48581
68.2 | 49.9261 | 0.4859 | 0.48669
68.3 | 50.0188 | 0.48683 | 0.48762
68.4 | 50.1166 | 0.48777 | 0.48857
68.5 | 50.2088 | 0.48869 | 0.48947
68.6 | 50.3047 | 0.48961 | 0.4904
68.7 | 50.3972 | 0.49052 | 0.4913
68.8 | 50.4879 | 0.49141 | 0.49222
68.9 | 50.58 | 0.49234 | 0.49313
69 | 50.6742 | 0.49324 | 0.49403
69.1 | 50.7659 | 0.49414 | 0.49493
69.2 | 50.8624 | 0.49505 | 0.49585
69.3 | 50.961 | 0.49597 | 0.49677
69.4 | 51.052 | 0.49685 | 0.49766
69.5 | 51.1428 | 0.49777 | 0.49856
69.6 | 51.2369 | 0.49867 | 0.49946
69.7 | 51.3293 | 0.49958 | 0.50038
69.8 | 51.4252 | 0.50051 | 0.50133
69.9 | 51.5235 | 0.50144 | 0.50226
70 | 51.6221 | 0.50238 | 0.50318
70.1 | 51.7125 | 0.50329 | 0.50409
70.2 | 51.8037 | 0.50417 | 0.50497
70.3 | 51.8957 | 0.50507 | 0.50589
70.4 | 51.9862 | 0.50598 | 0.50678
70.5 | 52.0796 | 0.50686 | 0.50766
70.6 | 52.1705 | 0.50777 | 0.50858
70.7 | 52.2621 | 0.50869 | 0.50949
70.8 | 52.3537 | 0.50958 | 0.51038
70.9 | 52.4473 | 0.5105 | 0.5113
71 | 52.5419 | 0.51144 | 0.51224
71.1 | 52.6411 | 0.51237 | 0.51318
71.2 | 52.7337 | 0.51327 | 0.51408
71.3 | 52.821 | 0.51417 | 0.515
71.4 | 52.9133 | 0.51509 | 0.51592
71.5 | 53.0052 | 0.51597 | 0.51679
71.6 | 53.0957 | 0.51685 | 0.51766
71.7 | 53.1929 | 0.51776 | 0.51859
71.8 | 53.2907 | 0.51872 | 0.51954
71.9 | 53.3825 | 0.5196 | 0.52041
72 | 53.4746 | 0.52051 | 0.52132
72.1 | 53.5702 | 0.52143 | 0.52225
72.2 | 53.664 | 0.52236 | 0.52316
72.3 | 53.7585 | 0.52326 | 0.52409
72.4 | 53.8572 | 0.52419 | 0.52502
72.5 | 53.9518 | 0.5251 | 0.52593
72.6 | 54.0387 | 0.52599 | 0.52681
72.7 | 54.1289 | 0.52688 | 0.5277
72.8 | 54.2184 | 0.52777 | 0.52859
72.9 | 54.3096 | 0.52866 | 0.5295
73 | 54.4088 | 0.52961 | 0.53046
73.1 | 54.5034 | 0.53052 | 0.53136
73.2 | 54.5937 | 0.53143 | 0.53227
73.3 | 54.6896 | 0.5324 | 0.53322
73.4 | 54.7885 | 0.53334 | 0.53417
73.5 | 54.8797 | 0.53423 | 0.53507
73.6 | 54.9738 | 0.53514 | 0.53597
73.7 | 55.0677 | 0.53603 | 0.53686
73.8 | 55.1621 | 0.53695 | 0.53779
73.9 | 55.2524 | 0.53786 | 0.5387
74 | 55.3449 | 0.53876 | 0.53959
74.1 | 55.4418 | 0.53969 | 0.54053
74.2 | 55.5352 | 0.54062 | 0.54147
74.3 | 55.6308 | 0.54133 | 0.54245
74.4 | 55.7215 | 0.54198 | 0.54359
74.5 | 55.8169 | 0.54304 | 0.5445
74.6 | 55.9104 | 0.54424 | 0.54513
74.7 | 56.0054 | 0.54517 | 0.54602
74.8 | 56.1004 | 0.54609 | 0.54694
74.9 | 56.1959 | 0.547 | 0.54787
75 | 56.2979 | 0.54792 | 0.54878
75.1 | 56.3891 | 0.54882 | 0.54965
75.2 | 56.4778 | 0.54972 | 0.55057
75.3 | 56.5656 | 0.55063 | 0.55148
75.4 | 56.6553 | 0.55152 | 0.5524
75.5 | 56.749 | 0.55243 | 0.5533
75.6 | 56.8389 | 0.55333 | 0.55418
75.7 | 56.9292 | 0.55426 | 0.55512
75.8 | 57.0233 | 0.55518 | 0.55604
75.9 | 57.1163 | 0.55607 | 0.55694
76 | 57.2065 | 0.55698 | 0.55786
76.1 | 57.3048 | 0.55792 | 0.55881
76.2 | 57.4019 | 0.55882 | 0.55971
76.3 | 57.4926 | 0.55976 | 0.56064
76.4 | 57.5836 | 0.56069 | 0.56157
76.5 | 57.6746 | 0.5616 | 0.56249
76.6 | 57.7665 | 0.56251 | 0.5634
76.7 | 57.861 | 0.56342 | 0.5643
76.8 | 57.9581 | 0.56433 | 0.56522
76.9 | 58.0493 | 0.56524 | 0.56611
77 | 58.138 | 0.56611 | 0.56699
77.1 | 58.2349 | 0.56704 | 0.56792
77.2 | 58.3282 | 0.56793 | 0.56883
77.3 | 58.4227 | 0.56885 | 0.56975
77.4 | 58.5214 | 0.56977 | 0.57068
77.5 | 58.613 | 0.57067 | 0.57158
77.6 | 58.7046 | 0.5716 | 0.57247
77.7 | 58.7956 | 0.57251 | 0.5734
77.8 | 58.8865 | 0.5734 | 0.57432
77.9 | 58.9768 | 0.57432 | 0.57523
78 | 59.0769 | 0.57528 | 0.57617
78.1 | 59.171 | 0.5762 | 0.57711
78.2 | 59.2605 | 0.57709 | 0.57798
78.3 | 59.3528 | 0.57797 | 0.57889
78.4 | 59.4453 | 0.57886 | 0.57977
78.5 | 59.5415 | 0.5798 | 0.58072
78.6 | 59.6363 | 0.58072 | 0.58164
78.7 | 59.7332 | 0.58165 | 0.58257
78.8 | 59.8257 | 0.58259 | 0.58351
78.9 | 59.9141 | 0.58348 | 0.5844
79 | 60.0068 | 0.5844 | 0.58533
79.1 | 60.0989 | 0.58529 | 0.58622
79.2 | 60.192 | 0.58619 | 0.58711
79.3 | 60.2902 | 0.58711 | 0.58804
79.4 | 60.3832 | 0.58803 | 0.58894
79.5 | 60.4773 | 0.58894 | 0.58985
79.6 | 60.571 | 0.58982 | 0.59075
79.7 | 60.665 | 0.59072 | 0.59166
79.8 | 60.7596 | 0.59165 | 0.59258
79.9 | 60.8535 | 0.59257 | 0.59352
80 | 60.95 | 0.5935 | 0.59445
80.1 | 61.0431 | 0.59441 | 0.59535
80.2 | 61.1339 | 0.59534 | 0.59627
80.3 | 61.2236 | 0.59622 | 0.59716
80.4 | 61.3128 | 0.59714 | 0.59807
80.5 | 61.4076 | 0.59803 | 0.59899
80.6 | 61.5018 | 0.59894 | 0.59988
80.7 | 61.592 | 0.59985 | 0.60081
80.8 | 61.6845 | 0.60076 | 0.60171
80.9 | 61.7793 | 0.60168 | 0.60265
81 | 61.8718 | 0.60259 | 0.60355
81.1 | 61.9693 | 0.60352 | 0.60449
81.2 | 62.065 | 0.60444 | 0.6054
81.3 | 62.1556 | 0.60536 | 0.60631
81.4 | 62.2469 | 0.60629 | 0.60725
81.5 | 62.3376 | 0.60716 | 0.60815
81.6 | 62.43 | 0.60807 | 0.60903
81.7 | 62.5194 | 0.60892 | 0.6099
81.8 | 62.6137 | 0.60982 | 0.61079
81.9 | 62.7092 | 0.61071 | 0.61167
82 | 62.8011 | 0.61163 | 0.61261
82.1 | 62.8961 | 0.61255 | 0.61353
82.2 | 62.99 | 0.61347 | 0.61445
82.3 | 63.0871 | 0.61438 | 0.61537
82.4 | 63.1829 | 0.61531 | 0.61632
82.5 | 63.2772 | 0.61624 | 0.61725
82.6 | 63.3705 | 0.61718 | 0.61817
82.7 | 63.4603 | 0.61809 | 0.61908
82.8 | 63.5553 | 0.61901 | 0.62001
82.9 | 63.6474 | 0.61991 | 0.62092
83 | 63.7405 | 0.62082 | 0.62183
83.1 | 63.8365 | 0.62174 | 0.62274
83.2 | 63.9292 | 0.62265 | 0.62365
83.3 | 64.0202 | 0.62356 | 0.62457
83.4 | 64.1134 | 0.62446 | 0.62547
83.5 | 64.2086 | 0.62538 | 0.62639
83.6 | 64.3027 | 0.62631 | 0.62733
83.7 | 64.3982 | 0.62722 | 0.62823
83.8 | 64.4903 | 0.62814 | 0.62916
83.9 | 64.5805 | 0.62906 | 0.63007
84 | 64.6764 | 0.62997 | 0.63098
84.1 | 64.7695 | 0.63087 | 0.6319
84.2 | 64.8622 | 0.63178 | 0.63282
84.3 | 64.9569 | 0.63267 | 0.6337
84.4 | 65.0497 | 0.63356 | 0.6346
84.5 | 65.1408 | 0.63449 | 0.63551
84.6 | 65.2383 | 0.63541 | 0.63645
84.7 | 65.3327 | 0.63632 | 0.63738
84.8 | 65.4237 | 0.63725 | 0.63829
84.9 | 65.5189 | 0.63815 | 0.63919
85 | 65.6183 | 0.63908 | 0.64013
85.1 | 65.7216 | 0.64002 | 0.64106
85.2 | 65.812 | 0.64092 | 0.64198
85.3 | 65.9069 | 0.64185 | 0.64291
85.4 | 65.9945 | 0.64276 | 0.64381
85.5 | 66.0871 | 0.64364 | 0.64471
85.6 | 66.1794 | 0.64453 | 0.64561
85.7 | 66.2693 | 0.64545 | 0.64652
85.8 | 66.3608 | 0.64638 | 0.64745
85.9 | 66.4556 | 0.64728 | 0.64835
86 | 66.5458 | 0.64821 | 0.64927
86.1 | 66.6423 | 0.64911 | 0.65019
86.2 | 66.74 | 0.65004 | 0.65111
86.3 | 66.8299 | 0.65095 | 0.65201
86.4 | 66.9204 | 0.65186 | 0.65294
86.5 | 67.0115 | 0.65276 | 0.65386
86.6 | 67.1052 | 0.65367 | 0.65477
86.7 | 67.1962 | 0.65456 | 0.65566
86.8 | 67.2912 | 0.65547 | 0.65657
86.9 | 67.3859 | 0.65639 | 0.65748
87 | 67.4794 | 0.65732 | 0.65841
87.1 | 67.5736 | 0.65825 | 0.65933
87.2 | 67.671 | 0.6592 | 0.6603
87.3 | 67.7675 | 0.66012 | 0.66122
87.4 | 67.8603 | 0.661 | 0.66212
87.5 | 67.9527 | 0.66191 | 0.66302
87.6 | 68.0497 | 0.66283 | 0.66396
87.7 | 68.1369 | 0.66371 | 0.66485
87.8 | 68.2294 | 0.66463 | 0.66576
87.9 | 68.3181 | 0.66555 | 0.66665
88 | 68.413 | 0.66645 | 0.66758
88.1 | 68.5097 | 0.66738 | 0.66849
88.2 | 68.6002 | 0.6683 | 0.66943
88.3 | 68.6931 | 0.66921 | 0.67032
88.4 | 68.7851 | 0.67012 | 0.67124
88.5 | 68.8797 | 0.67104 | 0.67216
88.6 | 68.9761 | 0.67197 | 0.67309
88.7 | 69.073 | 0.67289 | 0.67402
88.8 | 69.1648 | 0.67377 | 0.67491
88.9 | 69.2511 | 0.67464 | 0.67578
89 | 69.3474 | 0.67557 | 0.67673
89.1 | 69.4384 | 0.6765 | 0.67764
89.2 | 69.535 | 0.67741 | 0.67857
89.3 | 69.6274 | 0.67832 | 0.67948
89.4 | 69.7216 | 0.67923 | 0.68039
89.5 | 69.8154 | 0.68016 | 0.68131
89.6 | 69.9095 | 0.68108 | 0.68223
89.7 | 69.9989 | 0.68193 | 0.68311
89.8 | 70.0918 | 0.68284 | 0.684
89.9 | 70.1883 | 0.68376 | 0.68494
90 | 70.2856 | 0.68469 | 0.68587
90.1 | 70.3855 | 0.6856 | 0.68678
90.2 | 70.4746 | 0.68652 | 0.68769
90.3 | 70.569 | 0.68746 | 0.68863
90.4 | 70.6586 | 0.68837 | 0.68955
90.5 | 70.7464 | 0.68926 | 0.69043
90.6 | 70.8401 | 0.69016 | 0.69133
90.7 | 70.9337 | 0.69108 | 0.69227
90.8 | 71.024 | 0.69196 | 0.69317
90.9 | 71.1188 | 0.69289 | 0.69408
91 | 71.2147 | 0.69382 | 0.69502
91.1 | 71.309 | 0.69473 | 0.69595
91.2 | 71.4054 | 0.69564 | 0.69685
91.3 | 71.5003 | 0.69656 | 0.69779
91.4 | 71.5885 | 0.69748 | 0.69869
91.5 | 71.68 | 0.69841 | 0.69962
91.6 | 71.7727 | 0.6993 | 0.70052
91.7 | 71.8663 | 0.70023 | 0.70144
91.8 | 71.9626 | 0.70114 | 0.70236
91.9 | 72.0555 | 0.70202 | 0.70326
92 | 72.1498 | 0.70295 | 0.7042
92.1 | 72.2447 | 0.70388 | 0.70511
92.2 | 72.3411 | 0.70481 | 0.70606
92.3 | 72.4351 | 0.70573 | 0.70697
92.4 | 72.5291 | 0.70664 | 0.70788
92.5 | 72.6252 | 0.70755 | 0.7088
92.6 | 72.7218 | 0.70848 | 0.70974
92.7 | 72.8095 | 0.70938 | 0.71062
92.8 | 72.8977 | 0.71027 | 0.71151
92.9 | 72.9869 | 0.71116 | 0.71241
93 | 73.0808 | 0.71209 | 0.71335
93.1 | 73.1777 | 0.713 | 0.71428
93.2 | 73.2691 | 0.71391 | 0.71518
93.3 | 73.3612 | 0.71482 | 0.71608
93.4 | 73.4545 | 0.71571 | 0.71699
93.5 | 73.5502 | 0.71663 | 0.71792
93.6 | 73.6421 | 0.71757 | 0.71882
93.7 | 73.7403 | 0.71848 | 0.71976
93.8 | 73.8357 | 0.71941 | 0.72071
93.9 | 73.9275 | 0.72036 | 0.72165
94 | 74.0195 | 0.72125 | 0.72255
94.1 | 74.1111 | 0.72218 | 0.72344
94.2 | 74.2082 | 0.72312 | 0.72441
94.3 | 74.3025 | 0.72402 | 0.72533
94.4 | 74.3979 | 0.72492 | 0.7262
94.5 | 74.4886 | 0.7258 | 0.7271
94.6 | 74.5796 | 0.72672 | 0.728
94.7 | 74.6727 | 0.72758 | 0.72889
94.8 | 74.7655 | 0.72852 | 0.72982
94.9 | 74.8632 | 0.72946 | 0.73077
95 | 74.9607 | 0.73042 | 0.73172
95.1 | 75.0555 | 0.73132 | 0.73264
95.2 | 75.1465 | 0.73221 | 0.73354
95.3 | 75.2366 | 0.73314 | 0.73447
95.4 | 75.3267 | 0.73405 | 0.73538
95.5 | 75.4174 | 0.73496 | 0.7363
95.6 | 75.5122 | 0.73588 | 0.73723
95.7 | 75.603 | 0.73677 | 0.73812
95.8 | 75.6918 | 0.73769 | 0.73905
95.9 | 75.7838 | 0.73859 | 0.73995
96 | 75.8792 | 0.73952 | 0.74087
96.1 | 75.971 | 0.74044 | 0.7418
96.2 | 76.0689 | 0.74137 | 0.74273
96.3 | 76.1637 | 0.74229 | 0.74365
96.4 | 76.2509 | 0.74319 | 0.74455
96.5 | 76.3411 | 0.74413 | 0.74547
96.6 | 76.4354 | 0.74504 | 0.74639
96.7 | 76.5256 | 0.74594 | 0.74729
96.8 | 76.619 | 0.74684 | 0.74819
96.9 | 76.7154 | 0.74771 | 0.7491
97 | 76.8055 | 0.74864 | 0.75001
97.1 | 76.8992 | 0.74955 | 0.75093
97.2 | 76.9938 | 0.75045 | 0.75184
97.3 | 77.0859 | 0.75138 | 0.75277
97.4 | 77.1829 | 0.75233 | 0.75371
97.5 | 77.2805 | 0.75325 | 0.75464
97.6 | 77.3742 | 0.75414 | 0.75554
97.7 | 77.4649 | 0.75506 | 0.75647
97.8 | 77.5548 | 0.75596 | 0.75736
97.9 | 77.6486 | 0.75688 | 0.75828
98 | 77.7391 | 0.75778 | 0.75919
98.1 | 77.8325 | 0.75868 | 0.7601
98.2 | 77.9288 | 0.75961 | 0.76104
98.3 | 78.0196 | 0.76055 | 0.76196
98.4 | 78.1111 | 0.76144 | 0.76288
98.5 | 78.2074 | 0.76237 | 0.7638
98.6 | 78.3002 | 0.7633 | 0.76473
98.7 | 78.3991 | 0.76425 | 0.76567
98.8 | 78.4948 | 0.76516 | 0.7666
98.9 | 78.5852 | 0.76607 | 0.7675
99 | 78.6736 | 0.76695 | 0.76839
99.1 | 78.768 | 0.76786 | 0.76933
99.2 | 78.8573 | 0.76877 | 0.77023
99.3 | 78.95 | 0.76965 | 0.7711
99.4 | 79.0457 | 0.77055 | 0.77202
99.5 | 79.1403 | 0.77148 | 0.77293
99.6 | 79.2313 | 0.77239 | 0.77385
99.7 | 79.3255 | 0.77331 | 0.77479
99.8 | 79.4214 | 0.77424 | 0.77573
99.9 | 79.515 | 0.77517 | 0.77665
100 | 79.6111 | 0.7761 | 0.77757
100.1 | 79.7055 | 0.77698 | 0.77846
100.2 | 79.7975 | 0.77788 | 0.77936
100.3 | 79.8873 | 0.77881 | 0.7803
100.4 | 79.9815 | 0.77975 | 0.78122
100.5 | 80.0701 | 0.78063 | 0.78212
100.6 | 80.1637 | 0.78154 | 0.78304
100.7 | 80.2598 | 0.78245 | 0.78395
100.8 | 80.3464 | 0.78339 | 0.78489
100.9 | 80.4401 | 0.7843 | 0.78582
101 | 80.5346 | 0.78521 | 0.78674
101.1 | 80.6295 | 0.78614 | 0.78767
101.2 | 80.725 | 0.78706 | 0.78861
101.3 | 80.8226 | 0.78799 | 0.78951
101.4 | 80.9116 | 0.78888 | 0.79042
101.5 | 81.0006 | 0.78979 | 0.79131
101.6 | 81.0928 | 0.79069 | 0.79224
101.7 | 81.1857 | 0.79161 | 0.79317
101.8 | 81.2803 | 0.79252 | 0.79407
101.9 | 81.375 | 0.79343 | 0.79497
102 | 81.4711 | 0.79436 | 0.7959
102.1 | 81.561 | 0.79526 | 0.79682
102.2 | 81.6564 | 0.7962 | 0.79774
102.3 | 81.7502 | 0.79713 | 0.79867
102.4 | 81.8478 | 0.79804 | 0.7996
102.5 | 81.9428 | 0.79897 | 0.80051
102.6 | 82.0378 | 0.79988 | 0.80144
102.7 | 82.1327 | 0.80081 | 0.80237
102.8 | 82.2235 | 0.80171 | 0.80329
102.9 | 82.3163 | 0.80262 | 0.8042
103 | 82.4067 | 0.80353 | 0.80511
103.1 | 82.4999 | 0.80444 | 0.80601
103.2 | 82.5947 | 0.80536 | 0.80691
103.3 | 82.6821 | 0.80627 | 0.80783
103.4 | 82.7765 | 0.80707 | 0.80882
103.5 | 82.8728 | 0.80767 | 0.81001
103.6 | 82.9631 | 0.80861 | 0.81093
103.7 | 83.0614 | 0.8099 | 0.8116
103.8 | 83.1555 | 0.81085 | 0.81244
103.9 | 83.2472 | 0.81176 | 0.81337
104 | 83.3388 | 0.81267 | 0.81428
104.1 | 83.4316 | 0.81357 | 0.8152
104.2 | 83.5234 | 0.81449 | 0.81611
104.3 | 83.6183 | 0.81543 | 0.81703
104.4 | 83.7115 | 0.81633 | 0.81794
104.5 | 83.8075 | 0.81724 | 0.81887
104.6 | 83.9015 | 0.81817 | 0.81981
104.7 | 83.9941 | 0.81908 | 0.82071
104.8 | 84.0897 | 0.82 | 0.82163
104.9 | 84.1832 | 0.82091 | 0.82256
105 | 84.2778 | 0.82182 | 0.82346
105.1 | 84.3778 | 0.82274 | 0.82438
105.2 | 84.4817 | 0.82366 | 0.82529
105.3 | 84.5695 | 0.82456 | 0.82621
105.4 | 84.6607 | 0.82549 | 0.82714
105.5 | 84.7508 | 0.82644 | 0.82809
105.6 | 84.846 | 0.82735 | 0.82902
105.7 | 84.9398 | 0.82824 | 0.82991
105.8 | 85.0285 | 0.82915 | 0.83083
105.9 | 85.1204 | 0.83008 | 0.83175
106 | 85.2124 | 0.83097 | 0.83265
106.1 | 85.3047 | 0.83188 | 0.83357
106.2 | 85.4004 | 0.8328 | 0.8345
106.3 | 85.4972 | 0.83371 | 0.83542
106.4 | 85.5856 | 0.83463 | 0.83632
106.5 | 85.6766 | 0.83556 | 0.83726
106.6 | 85.7686 | 0.83649 | 0.8382
106.7 | 85.864 | 0.83745 | 0.83915
106.8 | 85.9552 | 0.83833 | 0.84004
106.9 | 86.0487 | 0.83923 | 0.84094
107 | 86.1432 | 0.84014 | 0.84185
107.1 | 86.2357 | 0.84106 | 0.84276
107.2 | 86.3265 | 0.84194 | 0.84366
107.3 | 86.4222 | 0.84286 | 0.84459
107.4 | 86.5194 | 0.8438 | 0.84552
107.5 | 86.6149 | 0.84471 | 0.84643
107.6 | 86.7114 | 0.84564 | 0.84738
107.7 | 86.806 | 0.84656 | 0.84829
107.8 | 86.8938 | 0.84745 | 0.8492
107.9 | 86.9855 | 0.84838 | 0.85013
108 | 87.0752 | 0.84929 | 0.85104
108.1 | 87.1675 | 0.8502 | 0.85195
108.2 | 87.2674 | 0.85113 | 0.85288
108.3 | 87.3564 | 0.85202 | 0.85379
108.4 | 87.4466 | 0.85295 | 0.8547
108.5 | 87.5417 | 0.85386 | 0.85564
108.6 | 87.6345 | 0.85478 | 0.85656
108.7 | 87.7341 | 0.85572 | 0.85751
108.8 | 87.8292 | 0.85665 | 0.85843
108.9 | 87.9201 | 0.85756 | 0.85934
109 | 88.0124 | 0.85849 | 0.86027
109.1 | 88.1032 | 0.85941 | 0.86119
109.2 | 88.1988 | 0.86032 | 0.86213
109.3 | 88.2911 | 0.86122 | 0.86303
109.4 | 88.385 | 0.86214 | 0.86396
109.5 | 88.4828 | 0.86304 | 0.86487
109.6 | 88.5716 | 0.86393 | 0.86575
109.7 | 88.6638 | 0.86483 | 0.86668
109.8 | 88.7614 | 0.86577 | 0.86762
109.9 | 88.8537 | 0.86668 | 0.86853
110 | 88.9505 | 0.86761 | 0.86947
110.1 | 89.0472 | 0.86854 | 0.8704
110.2 | 89.144 | 0.86946 | 0.87132
110.3 | 89.2306 | 0.87035 | 0.87221
110.4 | 89.3235 | 0.87125 | 0.87312
110.5 | 89.4134 | 0.87219 | 0.87407
110.6 | 89.5073 | 0.8731 | 0.87498
110.7 | 89.6 | 0.87399 | 0.87588
110.8 | 89.69 | 0.87491 | 0.87678
110.9 | 89.7814 | 0.87582 | 0.87771
111 | 89.8761 | 0.87673 | 0.87864
111.1 | 89.9711 | 0.87768 | 0.87956
111.2 | 90.0647 | 0.87861 | 0.88051
111.3 | 90.1621 | 0.87952 | 0.88144
111.4 | 90.2571 | 0.88045 | 0.88237
111.5 | 90.3428 | 0.88135 | 0.88326
111.6 | 90.4352 | 0.88227 | 0.88418
111.7 | 90.5289 | 0.88318 | 0.88511
111.8 | 90.6234 | 0.8841 | 0.88604
111.9 | 90.7181 | 0.88498 | 0.88691
112 | 90.8108 | 0.88589 | 0.8878
112.1 | 90.9032 | 0.88683 | 0.88875
112.2 | 90.9991 | 0.88775 | 0.8897
112.3 | 91.0933 | 0.88864 | 0.89061
112.4 | 91.1866 | 0.88956 | 0.89153
112.5 | 91.2853 | 0.89052 | 0.89249
112.6 | 91.381 | 0.89144 | 0.8934
112.7 | 91.4741 | 0.89233 | 0.89431
112.8 | 91.5653 | 0.89324 | 0.89523
112.9 | 91.657 | 0.89418 | 0.89616
113 | 91.7461 | 0.89506 | 0.89705
113.1 | 91.8384 | 0.89597 | 0.89796
113.2 | 91.9306 | 0.89686 | 0.89885
113.3 | 92.0249 | 0.8978 | 0.89978
113.4 | 92.1173 | 0.89871 | 0.90071
113.5 | 92.2105 | 0.89964 | 0.90165
113.6 | 92.3061 | 0.90058 | 0.90259
113.7 | 92.402 | 0.90153 | 0.90353
113.8 | 92.4981 | 0.90244 | 0.90445
113.9 | 92.5926 | 0.90336 | 0.90536
114 | 92.6801 | 0.90425 | 0.90625
114.1 | 92.7741 | 0.90517 | 0.90718
114.2 | 92.8653 | 0.90608 | 0.90809
114.3 | 92.9604 | 0.90702 | 0.90905
114.4 | 93.0592 | 0.90795 | 0.90997
114.5 | 93.1547 | 0.90885 | 0.91089
114.6 | 93.2481 | 0.90976 | 0.9118
114.7 | 93.3412 | 0.91069 | 0.91274
114.8 | 93.4351 | 0.91163 | 0.91368
114.9 | 93.5267 | 0.91253 | 0.91458
115 | 93.6197 | 0.91343 | 0.91548
115.1 | 93.7159 | 0.91434 | 0.91641
115.2 | 93.8168 | 0.91527 | 0.91732
115.3 | 93.9086 | 0.91614 | 0.91822
115.4 | 93.9977 | 0.91706 | 0.91913
115.5 | 94.089 | 0.91799 | 0.92007
115.6 | 94.1802 | 0.91891 | 0.92096
115.7 | 94.2723 | 0.91982 | 0.92189
115.8 | 94.3665 | 0.92076 | 0.92283
115.9 | 94.4517 | 0.92165 | 0.92374
116 | 94.5468 | 0.9226 | 0.9247
116.1 | 94.6427 | 0.92353 | 0.92564
116.2 | 94.7376 | 0.92446 | 0.92656
116.3 | 94.8335 | 0.92537 | 0.92747
116.4 | 94.9252 | 0.92624 | 0.92835
116.5 | 95.0125 | 0.92718 | 0.92929
116.6 | 95.105 | 0.9281 | 0.93021
116.7 | 95.1978 | 0.92899 | 0.93112
116.8 | 95.2878 | 0.9299 | 0.93203
116.9 | 95.3836 | 0.93083 | 0.93296
117 | 95.4783 | 0.93174 | 0.93387
117.1 | 95.5722 | 0.93265 | 0.9348
117.2 | 95.6621 | 0.93357 | 0.9357
117.3 | 95.7585 | 0.93451 | 0.93664
117.4 | 95.8526 | 0.93541 | 0.93756
117.5 | 95.95 | 0.93632 | 0.93847
117.6 | 96.0438 | 0.93724 | 0.9394
117.7 | 96.1376 | 0.93815 | 0.9403
117.8 | 96.2289 | 0.93906 | 0.94123
117.9 | 96.3181 | 0.93999 | 0.94216
118 | 96.4109 | 0.94092 | 0.9431
118.1 | 96.5044 | 0.94185 | 0.94401
118.2 | 96.5996 | 0.94278 | 0.94495
118.3 | 96.6942 | 0.9437 | 0.94589
118.4 | 96.7852 | 0.94464 | 0.94682
118.5 | 96.8771 | 0.94555 | 0.94773
118.6 | 96.9726 | 0.94645 | 0.94864
118.7 | 97.0641 | 0.94738 | 0.94958
118.8 | 97.1617 | 0.94829 | 0.9505
118.9 | 97.2562 | 0.94921 | 0.95141
119 | 97.3486 | 0.95013 | 0.95233
119.1 | 97.4398 | 0.95105 | 0.95327
119.2 | 97.5283 | 0.95192 | 0.95414
119.3 | 97.6202 | 0.95285 | 0.95505
119.4 | 97.7164 | 0.95379 | 0.956
119.5 | 97.813 | 0.95471 | 0.95693
119.6 | 97.9052 | 0.95562 | 0.95785
119.7 | 97.9977 | 0.95656 | 0.95879
119.8 | 98.0933 | 0.95747 | 0.95971
119.9 | 98.1874 | 0.95839 | 0.96064
120 | 98.2799 | 0.95929 | 0.96153
120.1 | 98.379 | 0.96021 | 0.96247
120.2 | 98.4739 | 0.96112 | 0.96338
120.3 | 98.5668 | 0.96203 | 0.9643
120.4 | 98.6556 | 0.96294 | 0.96522
120.5 | 98.7468 | 0.96388 | 0.96617
120.6 | 98.8371 | 0.96482 | 0.96709
120.7 | 98.9325 | 0.96573 | 0.96801
120.8 | 99.0257 | 0.96664 | 0.96892
120.9 | 99.1127 | 0.96755 | 0.96983
121 | 99.2043 | 0.96845 | 0.97075
121.1 | 99.2984 | 0.96938 | 0.97166
121.2 | 99.3958 | 0.97031 | 0.97261
121.3 | 99.4874 | 0.97119 | 0.9735
121.4 | 99.5827 | 0.97212 | 0.9744
121.5 | 99.6756 | 0.97305 | 0.97534
121.6 | 99.7642 | 0.97394 | 0.97626
121.7 | 99.8561 | 0.97488 | 0.9772
121.8 | 99.9489 | 0.9758 | 0.97813
121.9 | 100.0459 | 0.97673 | 0.97906
122 | 100.1432 | 0.97765 | 0.98
122.1 | 100.2359 | 0.97855 | 0.9809
122.2 | 100.3276 | 0.97945 | 0.98179
122.3 | 100.4237 | 0.98041 | 0.98274
122.4 | 100.5185 | 0.9813 | 0.98366
122.5 | 100.6128 | 0.98223 | 0.98458
122.6 | 100.71 | 0.98317 | 0.98553
122.7 | 100.8041 | 0.98408 | 0.98644
122.8 | 100.8935 | 0.98498 | 0.98735
122.9 | 100.9842 | 0.98594 | 0.9883
123 | 101.079 | 0.98686 | 0.98923
123.1 | 101.1662 | 0.98774 | 0.99012
123.2 | 101.26 | 0.98865 | 0.99102
123.3 | 101.357 | 0.98957 | 0.99195
123.4 | 101.4489 | 0.9905 | 0.99289
123.5 | 101.5385 | 0.9914 | 0.99379
123.6 | 101.6354 | 0.99235 | 0.99474
123.7 | 101.7313 | 0.99328 | 0.99568
123.8 | 101.8284 | 0.99418 | 0.99661
123.9 | 101.9222 | 0.99512 | 0.99753
124 | 102.014 | 0.99604 | 0.99846
124.1 | 102.1068 | 0.99697 | 0.9994
124.2 | 102.2029 | 0.99793 | 1.0003
124.3 | 102.2958 | 0.99885 | 1.0013
124.4 | 102.3892 | 0.99973 | 1.0021
124.5 | 102.4845 | 1.0006 | 1.0031
124.6 | 102.5796 | 1.0015 | 1.004
124.7 | 102.6704 | 1.0025 | 1.0049
124.8 | 102.7622 | 1.0034 | 1.0058
124.9 | 102.8558 | 1.0043 | 1.0067
125 | 102.9478 | 1.0052 | 1.0076
125.1 | 103.0396 | 1.0061 | 1.0085
125.2 | 103.1398 | 1.007 | 1.0095
125.3 | 103.2433 | 1.008 | 1.0104
125.4 | 103.3303 | 1.0089 | 1.0113
125.5 | 103.421 | 1.0098 | 1.0122
125.6 | 103.5118 | 1.0107 | 1.0132
125.7 | 103.6079 | 1.0116 | 1.0141
125.8 | 103.7049 | 1.0126 | 1.0151
125.9 | 103.7911 | 1.0134 | 1.0159
126 | 103.8791 | 1.0143 | 1.0168
126.1 | 103.9741 | 1.0153 | 1.0178
126.2 | 104.0711 | 1.0162 | 1.0187
126.3 | 104.1691 | 1.0172 | 1.0197
126.4 | 104.2634 | 1.0181 | 1.0206
126.5 | 104.3494 | 1.019 | 1.0215
126.6 | 104.4418 | 1.0199 | 1.0224
126.7 | 104.535 | 1.0208 | 1.0234
126.8 | 104.627 | 1.0217 | 1.0243
126.9 | 104.7206 | 1.0227 | 1.0252
127 | 104.8152 | 1.0236 | 1.0261
127.1 | 104.9076 | 1.0245 | 1.027
127.2 | 105.0013 | 1.0254 | 1.0279
127.3 | 105.0971 | 1.0264 | 1.0289
127.4 | 105.1944 | 1.0273 | 1.0298
127.5 | 105.2855 | 1.0282 | 1.0308
127.6 | 105.3825 | 1.0291 | 1.0317
127.7 | 105.4796 | 1.0301 | 1.0326
127.8 | 105.5734 | 1.031 | 1.0336
127.9 | 105.6574 | 1.0319 | 1.0344
128 | 105.7516 | 1.0328 | 1.0354
128.1 | 105.8424 | 1.0337 | 1.0363
128.2 | 105.9392 | 1.0346 | 1.0372
128.3 | 106.0344 | 1.0355 | 1.0381
128.4 | 106.1227 | 1.0365 | 1.039
128.5 | 106.2099 | 1.0374 | 1.04
128.6 | 106.3097 | 1.0383 | 1.0409
128.7 | 106.4042 | 1.0393 | 1.0419
128.8 | 106.4912 | 1.0401 | 1.0427
128.9 | 106.5931 | 1.0411 | 1.0437
129 | 106.685 | 1.042 | 1.0446
129.1 | 106.7762 | 1.0429 | 1.0455
129.2 | 106.8665 | 1.0438 | 1.0465
129.3 | 106.9608 | 1.0448 | 1.0474
129.4 | 107.0512 | 1.0457 | 1.0483
129.5 | 107.1487 | 1.0466 | 1.0492
129.6 | 107.2473 | 1.0475 | 1.0502
129.7 | 107.3419 | 1.0485 | 1.0511
129.8 | 107.4335 | 1.0494 | 1.052
129.9 | 107.5272 | 1.0503 | 1.0529
130 | 107.6199 | 1.0512 | 1.0539
130.1 | 107.712 | 1.0521 | 1.0548
130.2 | 107.8078 | 1.053 | 1.0557
130.3 | 107.9053 | 1.054 | 1.0566
130.4 | 107.9948 | 1.0548 | 1.0575
130.5 | 108.0847 | 1.0557 | 1.0584
130.6 | 108.1718 | 1.0566 | 1.0593
130.7 | 108.267 | 1.0576 | 1.0603
130.8 | 108.3657 | 1.0585 | 1.0612
130.9 | 108.458 | 1.0595 | 1.0622
131 | 108.55 | 1.0604 | 1.0631
131.1 | 108.6421 | 1.0614 | 1.064
131.2 | 108.7406 | 1.0623 | 1.065
131.3 | 108.8364 | 1.0632 | 1.0659
131.4 | 108.9309 | 1.0641 | 1.0668
131.5 | 109.023 | 1.065 | 1.0677
131.6 | 109.1143 | 1.0659 | 1.0686
131.7 | 109.2064 | 1.0668 | 1.0696
131.8 | 109.2982 | 1.0678 | 1.0705
131.9 | 109.3885 | 1.0687 | 1.0714
132 | 109.4837 | 1.0696 | 1.0723
132.1 | 109.5818 | 1.0705 | 1.0733
132.2 | 109.6716 | 1.0714 | 1.0742
132.3 | 109.7618 | 1.0723 | 1.0751
132.4 | 109.8604 | 1.0733 | 1.076
132.5 | 109.9518 | 1.0742 | 1.077
132.6 | 110.0506 | 1.0752 | 1.0779
132.7 | 110.1473 | 1.0761 | 1.0788
132.8 | 110.2415 | 1.077 | 1.0798
132.9 | 110.3319 | 1.0779 | 1.0807
133 | 110.4217 | 1.0788 | 1.0816
133.1 | 110.5158 | 1.0798 | 1.0825
133.2 | 110.6067 | 1.0807 | 1.0834
133.3 | 110.7023 | 1.0816 | 1.0844
133.4 | 110.7943 | 1.0825 | 1.0853
133.5 | 110.885 | 1.0834 | 1.0862
133.6 | 110.9793 | 1.0843 | 1.0871
133.7 | 111.0725 | 1.0852 | 1.0881
133.8 | 111.1665 | 1.0862 | 1.089
133.9 | 111.2621 | 1.0871 | 1.0899
134 | 111.3549 | 1.088 | 1.0908
134.1 | 111.447 | 1.0889 | 1.0917
134.2 | 111.5413 | 1.0898 | 1.0927
134.3 | 111.6324 | 1.0906 | 1.0936
134.4 | 111.7295 | 1.0912 | 1.0949
134.5 | 111.8216 | 1.0923 | 1.0958
134.6 | 111.9175 | 1.0935 | 1.0964
134.7 | 112.0102 | 1.0945 | 1.0973
134.8 | 112.1047 | 1.0954 | 1.0983
134.9 | 112.1994 | 1.0963 | 1.0992
135 | 112.2909 | 1.0972 | 1.1001
135.1 | 112.3874 | 1.0981 | 1.101
135.2 | 112.4803 | 1.099 | 1.1019
135.3 | 112.58 | 1.1 | 1.1028
135.4 | 112.6711 | 1.1009 | 1.1038
135.5 | 112.7639 | 1.1018 | 1.1047
135.6 | 112.8502 | 1.1027 | 1.1056
135.7 | 112.9422 | 1.1037 | 1.1066
135.8 | 113.04 | 1.1046 | 1.1075
135.9 | 113.1307 | 1.1055 | 1.1084
136 | 113.2198 | 1.1064 | 1.1094
136.1 | 113.3105 | 1.1074 | 1.1103
136.2 | 113.4053 | 1.1083 | 1.1112
136.3 | 113.4994 | 1.1092 | 1.1121
136.4 | 113.594 | 1.1101 | 1.113
136.5 | 113.691 | 1.111 | 1.114
136.6 | 113.7732 | 1.1119 | 1.1149
136.7 | 113.8692 | 1.1129 | 1.1159
136.8 | 113.9642 | 1.1139 | 1.1168
136.9 | 114.0528 | 1.1147 | 1.1178
137 | 114.1447 | 1.1156 | 1.1187
137.1 | 114.2456 | 1.1166 | 1.1196
137.2 | 114.3362 | 1.1175 | 1.1205
137.3 | 114.4266 | 1.1184 | 1.1214
137.4 | 114.5214 | 1.1194 | 1.1224
137.5 | 114.6137 | 1.1202 | 1.1233
137.6 | 114.7111 | 1.1212 | 1.1242
137.7 | 114.8098 | 1.1221 | 1.1252
137.8 | 114.9016 | 1.123 | 1.1261
137.9 | 114.9907 | 1.1239 | 1.127
138 | 115.0884 | 1.1249 | 1.128
138.1 | 115.1798 | 1.1258 | 1.1289
138.2 | 115.2673 | 1.1267 | 1.1298
138.3 | 115.361 | 1.1276 | 1.1307
138.4 | 115.4531 | 1.1285 | 1.1316
138.5 | 115.5476 | 1.1295 | 1.1326
138.6 | 115.6402 | 1.1304 | 1.1335
138.7 | 115.7338 | 1.1313 | 1.1344
138.8 | 115.829 | 1.1322 | 1.1354
138.9 | 115.925 | 1.1332 | 1.1363
139 | 116.021 | 1.1341 | 1.1372
139.1 | 116.112 | 1.135 | 1.1382
139.2 | 116.2034 | 1.136 | 1.1391
139.3 | 116.2949 | 1.1369 | 1.14
139.4 | 116.3862 | 1.1378 | 1.1409
139.5 | 116.4802 | 1.1387 | 1.1418
139.6 | 116.5744 | 1.1396 | 1.1427
139.7 | 116.6703 | 1.1405 | 1.1437
139.8 | 116.7617 | 1.1415 | 1.1446
139.9 | 116.8544 | 1.1424 | 1.1455
140 | 116.9476 | 1.1433 | 1.1464
140.1 | 117.046 | 1.1443 | 1.1474
140.2 | 117.1447 | 1.1452 | 1.1484
140.3 | 117.2392 | 1.1461 | 1.1493
140.4 | 117.3307 | 1.147 | 1.1502
140.5 | 117.4194 | 1.1479 | 1.1511
140.6 | 117.5077 | 1.1488 | 1.152
140.7 | 117.6039 | 1.1498 | 1.153
140.8 | 117.6938 | 1.1507 | 1.1539
140.9 | 117.7897 | 1.1516 | 1.1548
141 | 117.8807 | 1.1525 | 1.1558
141.1 | 117.9687 | 1.1534 | 1.1567
141.2 | 118.0675 | 1.1544 | 1.1576
141.3 | 118.1632 | 1.1553 | 1.1586
141.4 | 118.2553 | 1.1562 | 1.1595
141.5 | 118.3503 | 1.1572 | 1.1604
141.6 | 118.4402 | 1.1581 | 1.1613
141.7 | 118.5318 | 1.159 | 1.1623
141.8 | 118.6268 | 1.16 | 1.1632
141.9 | 118.7202 | 1.1609 | 1.1641
142 | 118.8168 | 1.1618 | 1.1651
142.1 | 118.9126 | 1.1627 | 1.166
142.2 | 119.0009 | 1.1636 | 1.1669
142.3 | 119.0945 | 1.1645 | 1.1678
142.4 | 119.1904 | 1.1655 | 1.1688
142.5 | 119.2849 | 1.1664 | 1.1697
142.6 | 119.3746 | 1.1673 | 1.1706
142.7 | 119.4718 | 1.1682 | 1.1715
142.8 | 119.5692 | 1.1692 | 1.1724
142.9 | 119.6575 | 1.1701 | 1.1733
143 | 119.7477 | 1.171 | 1.1742
143.1 | 119.8367 | 1.1718 | 1.1751
143.2 | 119.9282 | 1.1728 | 1.1761
143.3 | 120.0273 | 1.1737 | 1.177
143.4 | 120.1208 | 1.1746 | 1.1779
143.5 | 120.2064 | 1.1755 | 1.1788
143.6 | 120.301 | 1.1765 | 1.1798
143.7 | 120.4026 | 1.1775 | 1.1808
143.8 | 120.4961 | 1.1784 | 1.1817
143.9 | 120.5902 | 1.1793 | 1.1826
144 | 120.6879 | 1.1802 | 1.1835
144.1 | 120.7757 | 1.1811 | 1.1844
144.2 | 120.8646 | 1.182 | 1.1854
144.3 | 120.9618 | 1.183 | 1.1863
144.4 | 121.0561 | 1.1839 | 1.1872
144.5 | 121.1455 | 1.1848 | 1.1881
144.6 | 121.2419 | 1.1857 | 1.1891
144.7 | 121.3362 | 1.1867 | 1.19
144.8 | 121.4325 | 1.1876 | 1.191
144.9 | 121.5298 | 1.1886 | 1.1919
145 | 121.6204 | 1.1894 | 1.1928
145.1 | 121.7126 | 1.1903 | 1.1937
145.2 | 121.8065 | 1.1912 | 1.1947
145.3 | 121.9072 | 1.1922 | 1.1956
145.4 | 122.0111 | 1.1931 | 1.1965
145.5 | 122.0985 | 1.194 | 1.1975
145.6 | 122.1889 | 1.195 | 1.1984
145.7 | 122.2786 | 1.1959 | 1.1993
145.8 | 122.3723 | 1.1968 | 1.2003
145.9 | 122.4618 | 1.1977 | 1.2011
146 | 122.5532 | 1.1987 | 1.2021
146.1 | 122.6471 | 1.1996 | 1.2031
146.2 | 122.7418 | 1.2005 | 1.204
146.3 | 122.8349 | 1.2014 | 1.2049
146.4 | 122.9293 | 1.2023 | 1.2058
146.5 | 123.0287 | 1.2033 | 1.2068
146.6 | 123.1206 | 1.2042 | 1.2077
146.7 | 123.2051 | 1.2051 | 1.2086
146.8 | 123.2982 | 1.2061 | 1.2095
146.9 | 123.3905 | 1.207 | 1.2105
147 | 123.483 | 1.2079 | 1.2114
147.1 | 123.5808 | 1.2088 | 1.2123
147.2 | 123.6734 | 1.2098 | 1.2133
147.3 | 123.7674 | 1.2107 | 1.2142
147.4 | 123.8625 | 1.2116 | 1.2152
147.5 | 123.9576 | 1.2125 | 1.2161
147.6 | 124.0525 | 1.2135 | 1.217
147.7 | 124.1448 | 1.2144 | 1.2179
147.8 | 124.241 | 1.2153 | 1.2188
147.9 | 124.3335 | 1.2162 | 1.2198
148 | 124.4205 | 1.2171 | 1.2207
148.1 | 124.5128 | 1.2181 | 1.2216
148.2 | 124.6057 | 1.219 | 1.2226
148.3 | 124.6998 | 1.22 | 1.2235
148.4 | 124.7932 | 1.2208 | 1.2244
148.5 | 124.8848 | 1.2218 | 1.2253
148.6 | 124.9763 | 1.2227 | 1.2263
148.7 | 125.0702 | 1.2236 | 1.2272
148.8 | 125.1683 | 1.2246 | 1.2282
148.9 | 125.259 | 1.2255 | 1.2291
149 | 125.3582 | 1.2264 | 1.23
149.1 | 125.4454 | 1.2273 | 1.2309
149.2 | 125.5411 | 1.2283 | 1.2319
149.3 | 125.6362 | 1.2292 | 1.2328
149.4 | 125.7277 | 1.2301 | 1.2337
149.5 | 125.8186 | 1.231 | 1.2347
149.6 | 125.9141 | 1.232 | 1.2356
149.7 | 126.0087 | 1.2329 | 1.2365
149.8 | 126.1007 | 1.2338 | 1.2374
149.9 | 126.1904 | 1.2347 | 1.2383
150 | 126.2865 | 1.2356 | 1.2393
150.1 | 126.3878 | 1.2366 | 1.2402
150.2 | 126.4807 | 1.2375 | 1.2411
150.3 | 126.5738 | 1.2384 | 1.2421
150.4 | 126.6676 | 1.2393 | 1.243
150.5 | 126.7583 | 1.2403 | 1.2439
150.6 | 126.8559 | 1.2413 | 1.2449
150.7 | 126.944 | 1.2422 | 1.2458
150.8 | 127.037 | 1.2431 | 1.2467
150.9 | 127.1325 | 1.244 | 1.2477
151 | 127.2222 | 1.2449 | 1.2486
151.1 | 127.3119 | 1.2458 | 1.2495
151.2 | 127.411 | 1.2468 | 1.2505
151.3 | 127.5065 | 1.2477 | 1.2514
151.4 | 127.5988 | 1.2486 | 1.2523
151.5 | 127.6935 | 1.2495 | 1.2532
151.6 | 127.7855 | 1.2505 | 1.2542
151.7 | 127.8734 | 1.2514 | 1.2551
151.8 | 127.9647 | 1.2523 | 1.256
151.9 | 128.0603 | 1.2532 | 1.2569
152 | 128.1472 | 1.2541 | 1.2578
152.1 | 128.2426 | 1.255 | 1.2587
152.2 | 128.3407 | 1.256 | 1.2597
152.3 | 128.436 | 1.2569 | 1.2607
152.4 | 128.5298 | 1.2578 | 1.2616
152.5 | 128.6243 | 1.2588 | 1.2625
152.6 | 128.7184 | 1.2597 | 1.2634
152.7 | 128.8154 | 1.2606 | 1.2644
152.8 | 128.9052 | 1.2615 | 1.2653
152.9 | 129.0011 | 1.2625 | 1.2662
153 | 129.0889 | 1.2634 | 1.2671
153.1 | 129.1855 | 1.2643 | 1.2681
153.2 | 129.2753 | 1.2653 | 1.269
153.3 | 129.3679 | 1.2662 | 1.2699
153.4 | 129.4674 | 1.2671 | 1.2709
153.5 | 129.5556 | 1.268 | 1.2718
153.6 | 129.644 | 1.2689 | 1.2727
153.7 | 129.7372 | 1.2698 | 1.2736
153.8 | 129.8363 | 1.2708 | 1.2746
153.9 | 129.933 | 1.2717 | 1.2755
154 | 130.0262 | 1.2727 | 1.2765
154.1 | 130.1214 | 1.2736 | 1.2774
154.2 | 130.2124 | 1.2746 | 1.2783
154.3 | 130.3087 | 1.2755 | 1.2793
154.4 | 130.4011 | 1.2764 | 1.2802
154.5 | 130.4912 | 1.2773 | 1.2811
154.6 | 130.5901 | 1.2782 | 1.2821
154.7 | 130.6847 | 1.2792 | 1.283
154.8 | 130.772 | 1.2801 | 1.2839
154.9 | 130.8671 | 1.281 | 1.2848
155 | 130.9617 | 1.2819 | 1.2858
155.1 | 131.06 | 1.2829 | 1.2868
155.2 | 131.1529 | 1.2838 | 1.2877
155.3 | 131.2473 | 1.2847 | 1.2886
155.4 | 131.3433 | 1.2856 | 1.2895
155.5 | 131.4349 | 1.2865 | 1.2904
155.6 | 131.5258 | 1.2875 | 1.2914
155.7 | 131.6134 | 1.2884 | 1.2923
155.8 | 131.7031 | 1.2893 | 1.2932
155.9 | 131.7981 | 1.2902 | 1.2941
156 | 131.8893 | 1.2911 | 1.295
156.1 | 131.983 | 1.2921 | 1.296
156.2 | 132.0746 | 1.293 | 1.2969
156.3 | 132.1649 | 1.2939 | 1.2978
156.4 | 132.2656 | 1.2949 | 1.2988
156.5 | 132.3656 | 1.2959 | 1.2998
156.6 | 132.4546 | 1.2968 | 1.3007
156.7 | 132.539 | 1.2977 | 1.3016
156.8 | 132.6368 | 1.2987 | 1.3026
156.9 | 132.7267 | 1.2995 | 1.3035
157 | 132.8151 | 1.3004 | 1.3044
157.1 | 132.9094 | 1.3013 | 1.3053
157.2 | 133.0045 | 1.3022 | 1.3062
157.3 | 133.0952 | 1.3032 | 1.3071
157.4 | 133.1945 | 1.3042 | 1.3082
157.5 | 133.2909 | 1.3051 | 1.3091
157.6 | 133.3816 | 1.306 | 1.31
157.7 | 133.4774 | 1.307 | 1.3109
157.8 | 133.5749 | 1.3079 | 1.3119
157.9 | 133.6686 | 1.3088 | 1.3128
158 | 133.7592 | 1.3098 | 1.3137
158.1 | 133.8497 | 1.3107 | 1.3147
158.2 | 133.9339 | 1.3115 | 1.3155
158.3 | 134.0269 | 1.3124 | 1.3164
158.4 | 134.1268 | 1.3134 | 1.3174
158.5 | 134.2233 | 1.3144 | 1.3184
158.6 | 134.3134 | 1.3154 | 1.3194
158.7 | 134.4029 | 1.3163 | 1.3203
158.8 | 134.5059 | 1.3173 | 1.3213
158.9 | 134.6004 | 1.3182 | 1.3222
159 | 134.6913 | 1.319 | 1.3231
159.1 | 134.7832 | 1.3199 | 1.324
159.2 | 134.8748 | 1.3209 | 1.3249
159.3 | 134.9623 | 1.3218 | 1.3258
159.4 | 135.0559 | 1.3227 | 1.3268
159.5 | 135.147 | 1.3236 | 1.3277
159.6 | 135.243 | 1.3245 | 1.3286
159.7 | 135.3336 | 1.3255 | 1.3295
159.8 | 135.4308 | 1.3264 | 1.3305
159.9 | 135.5235 | 1.3274 | 1.3314
160 | 135.6189 | 1.3283 | 1.3323
160.1 | 135.7118 | 1.3292 | 1.3333
160.2 | 135.8053 | 1.3301 | 1.3342
160.3 | 135.9057 | 1.3311 | 1.3352
160.4 | 136.0082 | 1.332 | 1.3361
160.5 | 136.0903 | 1.3329 | 1.337
160.6 | 136.1821 | 1.3338 | 1.3379
160.7 | 136.28 | 1.3348 | 1.3389
160.8 | 136.3713 | 1.3357 | 1.3399
160.9 | 136.4649 | 1.3367 | 1.3408
161 | 136.5562 | 1.3376 | 1.3417
161.1 | 136.6468 | 1.3385 | 1.3427
161.2 | 136.7371 | 1.3394 | 1.3436
161.3 | 136.832 | 1.3403 | 1.3445
161.4 | 136.9239 | 1.3412 | 1.3454
161.5 | 137.019 | 1.3422 | 1.3463
161.6 | 137.1122 | 1.3431 | 1.3472
161.7 | 137.2048 | 1.344 | 1.3482
161.8 | 137.2924 | 1.3449 | 1.3491
161.9 | 137.3905 | 1.3459 | 1.3501
162 | 137.48 | 1.3468 | 1.351
162.1 | 137.5732 | 1.3477 | 1.3519
162.2 | 137.6704 | 1.3486 | 1.3528
162.3 | 137.7644 | 1.3496 | 1.3538
162.4 | 137.8543 | 1.3505 | 1.3547
162.5 | 137.9449 | 1.3514 | 1.3556
162.6 | 138.0471 | 1.3524 | 1.3566
162.7 | 138.1431 | 1.3533 | 1.3575
162.8 | 138.2336 | 1.3542 | 1.3584
162.9 | 138.331 | 1.3551 | 1.3593
163 | 138.4191 | 1.356 | 1.3603
163.1 | 138.5143 | 1.357 | 1.3612
163.2 | 138.6055 | 1.3579 | 1.3622
163.3 | 138.6963 | 1.3588 | 1.3631
163.4 | 138.7894 | 1.3598 | 1.364
163.5 | 138.8868 | 1.3607 | 1.365
163.6 | 138.9765 | 1.3617 | 1.3659
163.7 | 139.0717 | 1.3626 | 1.3669
163.8 | 139.1674 | 1.3635 | 1.3678
163.9 | 139.2585 | 1.3644 | 1.3687
164 | 139.3528 | 1.3654 | 1.3697
164.1 | 139.4509 | 1.3663 | 1.3706
164.2 | 139.5418 | 1.3672 | 1.3715
164.3 | 139.6336 | 1.3682 | 1.3725
164.4 | 139.7259 | 1.3691 | 1.3734
164.5 | 139.8226 | 1.3701 | 1.3744
164.6 | 139.9137 | 1.371 | 1.3753
164.7 | 140.008 | 1.3718 | 1.3762
164.8 | 140.1026 | 1.3728 | 1.3771
164.9 | 140.1942 | 1.3737 | 1.3781
165 | 140.2932 | 1.3747 | 1.379
165.1 | 140.3844 | 1.3753 | 1.38
165.2 | 140.4741 | 1.376 | 1.3811
165.3 | 140.5743 | 1.3772 | 1.382
165.4 | 140.6751 | 1.3784 | 1.3827
165.5 | 140.7719 | 1.3793 | 1.3837
165.6 | 140.8626 | 1.3803 | 1.3846
165.7 | 140.9555 | 1.3812 | 1.3856
165.8 | 141.0432 | 1.3821 | 1.3865
165.9 | 141.1364 | 1.383 | 1.3874
166 | 141.2315 | 1.384 | 1.3884
166.1 | 141.3261 | 1.3849 | 1.3894
166.2 | 141.4142 | 1.3858 | 1.3903
166.3 | 141.5049 | 1.3867 | 1.3911
166.4 | 141.6007 | 1.3877 | 1.3921
166.5 | 141.699 | 1.3887 | 1.3931
166.6 | 141.7974 | 1.3896 | 1.394
166.7 | 141.8822 | 1.3905 | 1.3949
166.8 | 141.9656 | 1.3914 | 1.3958
166.9 | 142.0643 | 1.3924 | 1.3968
167 | 142.1563 | 1.3933 | 1.3977
167.1 | 142.2479 | 1.3942 | 1.3986
167.2 | 142.3436 | 1.3951 | 1.3995
167.3 | 142.4349 | 1.396 | 1.4005
167.4 | 142.5246 | 1.3969 | 1.4014
167.5 | 142.6181 | 1.3978 | 1.4023
167.6 | 142.7171 | 1.3988 | 1.4033
167.7 | 142.8171 | 1.3998 | 1.4043
167.8 | 142.909 | 1.4007 | 1.4052
167.9 | 143.0051 | 1.4016 | 1.4061
168 | 143.0921 | 1.4025 | 1.407
168.1 | 143.1928 | 1.4036 | 1.4081
168.2 | 143.2887 | 1.4045 | 1.409
168.3 | 143.3736 | 1.4054 | 1.4099
168.4 | 143.4665 | 1.4063 | 1.4109
168.5 | 143.5618 | 1.4072 | 1.4118
168.6 | 143.6523 | 1.4082 | 1.4127
168.7 | 143.7459 | 1.4091 | 1.4136
168.8 | 143.8368 | 1.41 | 1.4145
168.9 | 143.9297 | 1.4109 | 1.4155
169 | 144.0291 | 1.4119 | 1.4164
169.1 | 144.1264 | 1.4128 | 1.4174
169.2 | 144.2167 | 1.4138 | 1.4184
169.3 | 144.304 | 1.4147 | 1.4192
169.4 | 144.3981 | 1.4156 | 1.4202
169.5 | 144.4864 | 1.4165 | 1.4211
169.6 | 144.582 | 1.4174 | 1.422
169.7 | 144.6829 | 1.4184 | 1.423
169.8 | 144.7755 | 1.4193 | 1.4239
169.9 | 144.8611 | 1.4202 | 1.4248
170 | 144.9581 | 1.4212 | 1.4258
170.1 | 145.0558 | 1.4221 | 1.4267
170.2 | 145.1514 | 1.423 | 1.4277
170.3 | 145.2439 | 1.4239 | 1.4286
170.4 | 145.3387 | 1.4249 | 1.4295
170.5 | 145.4384 | 1.4258 | 1.4304
170.6 | 145.53 | 1.4268 | 1.4314
170.7 | 145.6218 | 1.4277 | 1.4323
170.8 | 145.7089 | 1.4286 | 1.4332
170.9 | 145.7999 | 1.4295 | 1.4341
171 | 145.8922 | 1.4304 | 1.435
171.1 | 145.9826 | 1.4313 | 1.436
171.2 | 146.0792 | 1.4323 | 1.437
171.3 | 146.1776 | 1.4333 | 1.438
171.4 | 146.2659 | 1.4342 | 1.4389
171.5 | 146.3605 | 1.4351 | 1.4398
171.6 | 146.4637 | 1.4361 | 1.4408
171.7 | 146.5556 | 1.437 | 1.4417
171.8 | 146.6368 | 1.4379 | 1.4426
171.9 | 146.7308 | 1.4388 | 1.4435
172 | 146.823 | 1.4397 | 1.4444
172.1 | 146.9171 | 1.4406 | 1.4454
172.2 | 147.0156 | 1.4416 | 1.4463
172.3 | 147.1077 | 1.4425 | 1.447
172.4 | 147.1949 | 1.4434 | 1.4477
172.5 | 147.2908 | 1.4443 | 1.4486
172.6 | 147.3937 | 1.4454 | 1.4496
172.7 | 147.4899 | 1.4463 | 1.4506
172.8 | 147.5871 | 1.4473 | 1.4515
172.9 | 147.6758 | 1.4481 | 1.4524
173 | 147.7711 | 1.4491 | 1.4533
173.1 | 147.8615 | 1.45 | 1.4543
173.2 | 147.9517 | 1.4509 | 1.4552
173.3 | 148.0455 | 1.4519 | 1.4561
173.4 | 148.1413 | 1.4528 | 1.4571
173.5 | 148.2295 | 1.4537 | 1.458
173.6 | 148.3214 | 1.4547 | 1.4589
173.7 | 148.4157 | 1.4556 | 1.4599
173.8 | 148.509 | 1.4565 | 1.4608
173.9 | 148.6037 | 1.4574 | 1.4618
174 | 148.7021 | 1.4584 | 1.4627
174.1 | 148.7994 | 1.4593 | 1.4637
174.2 | 148.8882 | 1.4602 | 1.4645
174.3 | 148.9796 | 1.4612 | 1.4655
174.4 | 149.071 | 1.4621 | 1.4664
174.5 | 149.1568 | 1.4629 | 1.4673
174.6 | 149.2561 | 1.464 | 1.4683
174.7 | 149.3549 | 1.4649 | 1.4693
174.8 | 149.4475 | 1.4658 | 1.4702
174.9 | 149.5322 | 1.4667 | 1.471
175 | 149.6229 | 1.4676 | 1.4719
175.1 | 149.728 | 1.4686 | 1.473
175.2 | 149.8226 | 1.4695 | 1.4739
175.3 | 149.9178 | 1.4705 | 1.4749
175.4 | 150.0127 | 1.4714 | 1.4758
175.5 | 150.1138 | 1.4723 | 1.4767
175.6 | 150.206 | 1.4732 | 1.4776
175.7 | 150.2981 | 1.4742 | 1.4786
175.8 | 150.386 | 1.4751 | 1.4795
175.9 | 150.4791 | 1.4761 | 1.4805
176 | 150.5734 | 1.477 | 1.4814
176.1 | 150.6608 | 1.4779 | 1.4823
176.2 | 150.7572 | 1.4789 | 1.4833
176.3 | 150.8488 | 1.4798 | 1.4842
176.4 | 150.9378 | 1.4807 | 1.4851
176.5 | 151.0398 | 1.4817 | 1.4861
176.6 | 151.1328 | 1.4826 | 1.487
176.7 | 151.2247 | 1.4835 | 1.488
176.8 | 151.313 | 1.4845 | 1.4889
176.9 | 151.403 | 1.4854 | 1.4898
177 | 151.4972 | 1.4863 | 1.4908
177.1 | 151.5887 | 1.4873 | 1.4917
177.2 | 151.6888 | 1.4883 | 1.4927
177.3 | 151.7837 | 1.4892 | 1.4937
177.4 | 151.8731 | 1.4901 | 1.4946
177.5 | 151.9597 | 1.491 | 1.4954
177.6 | 152.0499 | 1.4918 | 1.4963
177.7 | 152.1514 | 1.4928 | 1.4973
177.8 | 152.2463 | 1.4938 | 1.4982
177.9 | 152.3448 | 1.4947 | 1.4992
178 | 152.4373 | 1.4956 | 1.5001
178.1 | 152.5258 | 1.4966 | 1.5011
178.2 | 152.6165 | 1.4975 | 1.502
178.3 | 152.7107 | 1.4985 | 1.503
178.4 | 152.8044 | 1.4994 | 1.5039
178.5 | 152.889 | 1.5003 | 1.5048
178.6 | 152.9803 | 1.5012 | 1.5057
178.7 | 153.0813 | 1.5022 | 1.5068
178.8 | 153.1752 | 1.5031 | 1.5077
178.9 | 153.2674 | 1.504 | 1.5086
179 | 153.3603 | 1.5049 | 1.5095
179.1 | 153.459 | 1.5059 | 1.5105
179.2 | 153.5479 | 1.5068 | 1.5114
179.3 | 153.6465 | 1.5078 | 1.5124
179.4 | 153.7322 | 1.5087 | 1.5133
179.5 | 153.8259 | 1.5096 | 1.5142
179.6 | 153.9164 | 1.5105 | 1.5151
179.7 | 154.0131 | 1.5115 | 1.5161
179.8 | 154.1107 | 1.5124 | 1.5171
179.9 | 154.2064 | 1.5134 | 1.518
180 | 154.2948 | 1.5143 | 1.5189
180.1 | 154.3915 | 1.5152 | 1.5198
180.2 | 154.4868 | 1.5162 | 1.5208
180.3 | 154.5774 | 1.5171 | 1.5217
180.4 | 154.6744 | 1.518 | 1.5226
180.5 | 154.7698 | 1.5189 | 1.5236
180.6 | 154.86 | 1.5199 | 1.5245
180.7 | 154.953 | 1.5208 | 1.5255
180.8 | 155.0462 | 1.5218 | 1.5265
180.9 | 155.1375 | 1.5227 | 1.5274
181 | 155.231 | 1.5237 | 1.5283
181.1 | 155.3254 | 1.5246 | 1.5293
181.2 | 155.412 | 1.5255 | 1.5302
181.3 | 155.5036 | 1.5264 | 1.5311
181.4 | 155.6019 | 1.5274 | 1.5321
181.5 | 155.6881 | 1.5282 | 1.5329
181.6 | 155.7815 | 1.5291 | 1.5338
181.7 | 155.8797 | 1.5301 | 1.5348
181.8 | 155.965 | 1.531 | 1.5358
181.9 | 156.0616 | 1.532 | 1.5367
182 | 156.1536 | 1.5329 | 1.5377
182.1 | 156.2494 | 1.5339 | 1.5386
182.2 | 156.3341 | 1.5347 | 1.5395
182.3 | 156.4323 | 1.5357 | 1.5404
182.4 | 156.5287 | 1.5366 | 1.5414
182.5 | 156.6207 | 1.5376 | 1.5423
182.6 | 156.7156 | 1.5385 | 1.5433
182.7 | 156.8159 | 1.5395 | 1.5442
182.8 | 156.9094 | 1.5404 | 1.5452
182.9 | 157.0079 | 1.5413 | 1.5461
183 | 157.0992 | 1.5423 | 1.5471
183.1 | 157.1909 | 1.5432 | 1.548
183.2 | 157.2851 | 1.5442 | 1.549
183.3 | 157.3707 | 1.545 | 1.5499
183.4 | 157.4589 | 1.546 | 1.5508
183.5 | 157.5592 | 1.5469 | 1.5518
183.6 | 157.6568 | 1.5479 | 1.5527
183.7 | 157.7456 | 1.5488 | 1.5536
183.8 | 157.8374 | 1.5497 | 1.5546
183.9 | 157.9374 | 1.5507 | 1.5556
184 | 158.0262 | 1.5516 | 1.5565
184.1 | 158.1235 | 1.5526 | 1.5574
184.2 | 158.2236 | 1.5535 | 1.5584
184.3 | 158.3059 | 1.5544 | 1.5592
184.4 | 158.3988 | 1.5553 | 1.5602
184.5 | 158.5009 | 1.5563 | 1.5612
184.6 | 158.5903 | 1.5572 | 1.5621
184.7 | 158.6804 | 1.5581 | 1.563
184.8 | 158.7767 | 1.5591 | 1.564
184.9 | 158.872 | 1.56 | 1.5649
185 | 158.9638 | 1.5609 | 1.5659
185.1 | 159.0585 | 1.5619 | 1.5668
185.2 | 159.151 | 1.5628 | 1.5677
185.3 | 159.2424 | 1.5637 | 1.5686
185.4 | 159.3339 | 1.5646 | 1.5696
185.5 | 159.4394 | 1.5656 | 1.5705
185.6 | 159.5391 | 1.5665 | 1.5715
185.7 | 159.6342 | 1.5675 | 1.5725
185.8 | 159.7209 | 1.5684 | 1.5733
185.9 | 159.8077 | 1.5693 | 1.5743
186 | 159.9057 | 1.5703 | 1.5752
186.1 | 160.0016 | 1.5712 | 1.5762
186.2 | 160.0892 | 1.5722 | 1.5772
186.3 | 160.1787 | 1.5731 | 1.5781
186.4 | 160.2707 | 1.574 | 1.579
186.5 | 160.3695 | 1.575 | 1.58
186.6 | 160.4691 | 1.576 | 1.581
186.7 | 160.564 | 1.5769 | 1.5819
186.8 | 160.6429 | 1.5777 | 1.5827
186.9 | 160.7376 | 1.5787 | 1.5837
187 | 160.8332 | 1.5797 | 1.5847
187.1 | 160.9251 | 1.5806 | 1.5856
187.2 | 161.0219 | 1.5816 | 1.5866
187.3 | 161.1142 | 1.5825 | 1.5875
187.4 | 161.2059 | 1.5834 | 1.5884
187.5 | 161.2996 | 1.5843 | 1.5894
187.6 | 161.3873 | 1.5852 | 1.5903
187.7 | 161.4792 | 1.5861 | 1.5912
187.8 | 161.5792 | 1.5871 | 1.5922
187.9 | 161.6756 | 1.5881 | 1.5931
188 | 161.7818 | 1.5891 | 1.5942
188.1 | 161.8716 | 1.59 | 1.5951
188.2 | 161.9542 | 1.5908 | 1.596
188.3 | 162.0485 | 1.5918 | 1.5969
188.4 | 162.1368 | 1.5927 | 1.5978
188.5 | 162.2268 | 1.5936 | 1.5987
188.6 | 162.3245 | 1.5946 | 1.5997
188.7 | 162.4174 | 1.5956 | 1.6007
188.8 | 162.5082 | 1.5965 | 1.6016
188.9 | 162.6032 | 1.5974 | 1.6026
189 | 162.7029 | 1.5984 | 1.6036
189.1 | 162.7972 | 1.5993 | 1.6045
189.2 | 162.8914 | 1.6002 | 1.6054
189.3 | 162.9782 | 1.6011 | 1.6063
189.4 | 163.0762 | 1.6021 | 1.6073
189.5 | 163.1635 | 1.603 | 1.6082
189.6 | 163.2583 | 1.6039 | 1.6091
189.7 | 163.354 | 1.6049 | 1.6101
189.8 | 163.45 | 1.6059 | 1.6111
189.9 | 163.5446 | 1.6068 | 1.612
190 | 163.6305 | 1.6077 | 1.6129
190.1 | 163.7295 | 1.6086 | 1.6139
190.2 | 163.824 | 1.6096 | 1.6148
190.3 | 163.9167 | 1.6105 | 1.6158
190.4 | 164.0066 | 1.6114 | 1.6166
190.5 | 164.1068 | 1.6123 | 1.6176
190.6 | 164.2022 | 1.6133 | 1.6185
190.7 | 164.2827 | 1.6141 | 1.6194
190.8 | 164.3817 | 1.6152 | 1.6204
190.9 | 164.4738 | 1.6161 | 1.6214
191 | 164.5636 | 1.617 | 1.6223
191.1 | 164.6607 | 1.618 | 1.6233
191.2 | 164.7458 | 1.6189 | 1.6242
191.3 | 164.8444 | 1.6199 | 1.6252
191.4 | 164.9428 | 1.6208 | 1.6262
191.5 | 165.0371 | 1.6217 | 1.6271
191.6 | 165.1324 | 1.6227 | 1.6281
191.7 | 165.2233 | 1.6236 | 1.629
191.8 | 165.3199 | 1.6246 | 1.6299
191.9 | 165.4068 | 1.6255 | 1.6308
192 | 165.4937 | 1.6264 | 1.6318
192.1 | 165.5891 | 1.6273 | 1.6327
192.2 | 165.675 | 1.6282 | 1.6336
192.3 | 165.7781 | 1.6292 | 1.6346
192.4 | 165.8702 | 1.6301 | 1.6355
192.5 | 165.9674 | 1.6311 | 1.6365
192.6 | 166.0626 | 1.632 | 1.6374
192.7 | 166.1575 | 1.633 | 1.6384
192.8 | 166.2526 | 1.6339 | 1.6393
192.9 | 166.3446 | 1.6348 | 1.6402
193 | 166.4347 | 1.6357 | 1.6411
193.1 | 166.5289 | 1.6366 | 1.642
193.2 | 166.6216 | 1.6376 | 1.643
193.3 | 166.7204 | 1.6386 | 1.6441
193.4 | 166.8116 | 1.6395 | 1.645
193.5 | 166.9033 | 1.6405 | 1.6459
193.6 | 166.9929 | 1.6414 | 1.6468
193.7 | 167.092 | 1.6424 | 1.6478
193.8 | 167.1861 | 1.6433 | 1.6488
193.9 | 167.272 | 1.6442 | 1.6496
194 | 167.3663 | 1.6451 | 1.6506
194.1 | 167.4595 | 1.646 | 1.6515
194.2 | 167.56 | 1.6468 | 1.6526
194.3 | 167.653 | 1.6475 | 1.6537
194.4 | 167.7435 | 1.6486 | 1.6546
194.5 | 167.836 | 1.6498 | 1.6554
194.6 | 167.9268 | 1.6507 | 1.6562
194.7 | 168.0206 | 1.6517 | 1.6572
194.8 | 168.1053 | 1.6525 | 1.658
194.9 | 168.119 | 1.6527 | 1.6582
195 | 168.1163 | 1.6526 | 1.6582
195.1 | 168.1185 | 1.6527 | 1.6582
195.2 | 168.1195 | 1.6527 | 1.6583
195.3 | 168.133 | 1.6529 | 1.6584
195.4 | 168.1213 | 1.6528 | 1.6583
195.5 | 168.121 | 1.6528 | 1.6584
195.6 | 168.1174 | 1.6528 | 1.6584
195.7 | 168.1172 | 1.6528 | 1.6584
195.8 | 168.1212 | 1.6529 | 1.6584
195.9 | 168.1167 | 1.6529 | 1.6584
196 | 168.113 | 1.6528 | 1.6584
196.1 | 168.1062 | 1.6528 | 1.6584
196.2 | 168.0995 | 1.6528 | 1.6583
196.3 | 168.0849 | 1.6527 | 1.6582
196.4 | 168.0909 | 1.6527 | 1.6583
196.5 | 168.0914 | 1.6527 | 1.6583
196.6 | 168.1055 | 1.6529 | 1.6584
196.7 | 168.0882 | 1.6528 | 1.6583
196.8 | 168.0826 | 1.6527 | 1.6583
196.9 | 168.0616 | 1.6526 | 1.6582
197 | 168.0701 | 1.6527 | 1.6583
197.1 | 168.0789 | 1.6527 | 1.6583
197.2 | 168.0688 | 1.6527 | 1.6583
197.3 | 168.0607 | 1.6527 | 1.6582
197.4 | 168.0551 | 1.6526 | 1.6582
197.5 | 168.0519 | 1.6526 | 1.6582
197.6 | 168.049 | 1.6526 | 1.6582
197.7 | 168.0506 | 1.6526 | 1.6582
197.8 | 168.0477 | 1.6526 | 1.6582
197.9 | 168.0494 | 1.6526 | 1.6582
198 | 168.053 | 1.6527 | 1.6583
198.1 | 168.0486 | 1.6527 | 1.6582
198.2 | 168.0509 | 1.6527 | 1.6583
198.3 | 168.0461 | 1.6526 | 1.6582
198.4 | 168.0429 | 1.6526 | 1.6582
198.5 | 168.0445 | 1.6527 | 1.6583
198.6 | 168.0384 | 1.6526 | 1.6582
198.7 | 168.0303 | 1.6525 | 1.6581
198.8 | 168.0356 | 1.6526 | 1.6582
198.9 | 168.0318 | 1.6526 | 1.6582
199 | 168.0305 | 1.6526 | 1.6582
199.1 | 168.0297 | 1.6526 | 1.6582
199.2 | 168.0186 | 1.6525 | 1.6581
199.3 | 168.03 | 1.6526 | 1.6582
199.4 | 168.0313 | 1.6526 | 1.6582
199.5 | 168.0173 | 1.6525 | 1.6581
199.6 | 167.9967 | 1.6524 | 1.658
199.7 | 168.0175 | 1.6526 | 1.6582
199.8 | 168.0013 | 1.6525 | 1.6581
199.9 | 167.9811 | 1.6523 | 1.6579
200 | 167.9873 | 1.6524 | 1.658
200.1 | 168.0004 | 1.6525 | 1.6581
200.2 | 168.0008 | 1.6525 | 1.6581
200.3 | 167.9977 | 1.6525 | 1.6581
200.4 | 167.9862 | 1.6524 | 1.6581
200.5 | 167.987 | 1.6525 | 1.6581
200.6 | 167.9887 | 1.6525 | 1.6581
200.7 | 167.9852 | 1.6525 | 1.6581
200.8 | 167.9757 | 1.6523 | 1.658
200.9 | 167.9801 | 1.6524 | 1.6581
201 | 167.979 | 1.6524 | 1.658
201.1 | 167.9747 | 1.6524 | 1.658
201.2 | 167.9726 | 1.6524 | 1.658
201.3 | 167.9712 | 1.6524 | 1.658
201.4 | 167.9737 | 1.6524 | 1.658
201.5 | 167.9787 | 1.6525 | 1.6581
201.6 | 167.983 | 1.6525 | 1.6582
201.7 | 167.9704 | 1.6524 | 1.658
201.8 | 167.9638 | 1.6523 | 1.6579
201.9 | 167.9698 | 1.6524 | 1.658
202 | 167.9659 | 1.6523 | 1.658
202.1 | 167.97 | 1.6524 | 1.6581
202.2 | 167.9676 | 1.6524 | 1.658
202.3 | 167.96 | 1.6523 | 1.6579
202.4 | 167.9603 | 1.6523 | 1.658
202.5 | 167.9573 | 1.6523 | 1.6579
202.6 | 167.9413 | 1.6522 | 1.6578
202.7 | 167.9573 | 1.6523 | 1.658
202.8 | 167.944 | 1.6522 | 1.6579
202.9 | 167.9462 | 1.6522 | 1.6579
203 | 167.9343 | 1.6521 | 1.6578
203.1 | 167.9591 | 1.6524 | 1.658
203.2 | 167.9438 | 1.6523 | 1.6579
203.3 | 167.9515 | 1.6523 | 1.658
203.4 | 167.9361 | 1.6522 | 1.6579
203.5 | 167.9239 | 1.6521 | 1.6578
203.6 | 167.9246 | 1.6522 | 1.6578
203.7 | 167.9385 | 1.6523 | 1.6579
203.8 | 167.9373 | 1.6523 | 1.658
203.9 | 167.9378 | 1.6523 | 1.658
204 | 167.9341 | 1.6523 | 1.6579
204.1 | 167.9241 | 1.6522 | 1.6579
204.2 | 167.9205 | 1.6522 | 1.6579
204.3 | 167.9218 | 1.6522 | 1.6579
204.4 | 167.9146 | 1.6522 | 1.6578
204.5 | 167.9162 | 1.6522 | 1.6579
204.6 | 167.9103 | 1.6521 | 1.6578
204.7 | 167.9078 | 1.6521 | 1.6578
204.8 | 167.9047 | 1.6521 | 1.6577
204.9 | 167.9069 | 1.6521 | 1.6578
205 | 167.9089 | 1.6521 | 1.6578
205.1 | 167.9022 | 1.652 | 1.6577
205.2 | 167.9073 | 1.6522 | 1.6578
205.3 | 167.9062 | 1.6521 | 1.6578
205.4 | 167.9052 | 1.6521 | 1.6578
205.5 | 167.9121 | 1.6522 | 1.6579
205.6 | 167.9157 | 1.6523 | 1.6579
205.7 | 167.9089 | 1.6522 | 1.6579
205.8 | 167.8928 | 1.652 | 1.6576
205.9 | 167.9016 | 1.6521 | 1.6578
206 | 167.902 | 1.6521 | 1.6578
206.1 | 167.9048 | 1.6522 | 1.6579
206.2 | 167.9023 | 1.6522 | 1.6578
206.3 | 167.905 | 1.6522 | 1.6579
206.4 | 167.9035 | 1.6522 | 1.6579
206.5 | 167.9 | 1.6521 | 1.6578
206.6 | 167.8997 | 1.6521 | 1.6578
206.7 | 167.8971 | 1.6521 | 1.6578
206.8 | 167.8967 | 1.6521 | 1.6578
206.9 | 167.9003 | 1.6522 | 1.6579
207 | 167.9003 | 1.6522 | 1.6579
207.1 | 167.8963 | 1.6522 | 1.6579
207.2 | 167.8955 | 1.6521 | 1.6578
207.3 | 167.8916 | 1.6521 | 1.6578
207.4 | 167.8925 | 1.6521 | 1.6578
207.5 | 167.8843 | 1.652 | 1.6577
207.6 | 167.8847 | 1.652 | 1.6577
207.7 | 167.88 | 1.652 | 1.6577
207.8 | 167.8776 | 1.652 | 1.6577
207.9 | 167.884 | 1.6521 | 1.6578
208 | 167.8706 | 1.652 | 1.6577
208.1 | 167.8841 | 1.6521 | 1.6578
208.2 | 167.869 | 1.652 | 1.6577
208.3 | 167.8582 | 1.6519 | 1.6576
208.4 | 167.8678 | 1.652 | 1.6577
208.5 | 167.8637 | 1.652 | 1.6577
208.6 | 167.8761 | 1.6521 | 1.6577
208.7 | 167.873 | 1.6521 | 1.6578
208.8 | 167.8564 | 1.6519 | 1.6576
208.9 | 167.8849 | 1.6522 | 1.6579
209 | 167.8763 | 1.6521 | 1.6578
209.1 | 167.859 | 1.652 | 1.6577
209.2 | 167.8651 | 1.6521 | 1.6578
209.3 | 167.8701 | 1.6521 | 1.6578
209.4 | 167.8642 | 1.652 | 1.6577
209.5 | 167.8473 | 1.6519 | 1.6576
209.6 | 167.862 | 1.6521 | 1.6578
209.7 | 167.8756 | 1.6522 | 1.6579
209.8 | 167.8643 | 1.6521 | 1.6578
209.9 | 167.8574 | 1.652 | 1.6578
210 | 167.8398 | 1.6519 | 1.6576
210.1 | 167.8466 | 1.652 | 1.6577
210.2 | 167.856 | 1.6521 | 1.6578
210.3 | 167.852 | 1.652 | 1.6577
210.4 | 167.8439 | 1.652 | 1.6577
210.5 | 167.8485 | 1.652 | 1.6577
210.6 | 167.8403 | 1.652 | 1.6577
210.7 | 167.8377 | 1.652 | 1.6577
210.8 | 167.8448 | 1.652 | 1.6577
210.9 | 167.8522 | 1.6521 | 1.6578
211 | 167.8378 | 1.652 | 1.6577
211.1 | 167.8299 | 1.6519 | 1.6576
211.2 | 167.8316 | 1.6519 | 1.6576
211.3 | 167.8303 | 1.6519 | 1.6577
211.4 | 167.8298 | 1.652 | 1.6577
211.5 | 167.8306 | 1.652 | 1.6577
211.6 | 167.8342 | 1.652 | 1.6577
211.7 | 167.8437 | 1.652 | 1.6578
211.8 | 167.8381 | 1.652 | 1.6577
211.9 | 167.8362 | 1.652 | 1.6577
212 | 167.845 | 1.6522 | 1.6577
212.1 | 167.8379 | 1.6521 | 1.6576
212.2 | 167.8383 | 1.6522 | 1.6576
212.3 | 167.8356 | 1.6521 | 1.6577
212.4 | 167.8269 | 1.6519 | 1.6578
212.5 | 167.831 | 1.6519 | 1.6578
212.6 | 167.8325 | 1.652 | 1.6578
212.7 | 167.8297 | 1.6519 | 1.6578
212.8 | 167.8267 | 1.6518 | 1.6579
212.9 | 167.8251 | 1.6518 | 1.6577
213 | 167.8322 | 1.652 | 1.6577
213.1 | 167.8238 | 1.6518 | 1.6575
213.2 | 167.8246 | 1.6519 | 1.6574
213.3 | 167.8203 | 1.6519 | 1.6574
213.4 | 167.8145 | 1.6518 | 1.6573
213.5 | 167.8191 | 1.6519 | 1.6573
213.6 | 167.825 | 1.652 | 1.6574
213.7 | 167.8243 | 1.652 | 1.6574
213.8 | 167.8165 | 1.6519 | 1.6573
213.9 | 167.8141 | 1.6519 | 1.6573
214 | 167.8059 | 1.6518 | 1.6572
214.1 | 167.8137 | 1.6519 | 1.6573
214.2 | 167.8174 | 1.6519 | 1.6573
214.3 | 167.825 | 1.6521 | 1.6575
214.4 | 167.8168 | 1.652 | 1.6574
214.5 | 167.823 | 1.6521 | 1.6574
214.6 | 167.8182 | 1.652 | 1.6574
214.7 | 167.8031 | 1.6518 | 1.6572
214.8 | 167.8127 | 1.6519 | 1.6573
214.9 | 167.8031 | 1.6519 | 1.6572
215 | 167.8098 | 1.6519 | 1.6573
215.1 | 167.8067 | 1.6519 | 1.6573
215.2 | 167.8092 | 1.6519 | 1.6573
215.3 | 167.8009 | 1.6519 | 1.6573
215.4 | 168.9938 | 1.6636 | 1.6691
215.5 | 169.9929 | 1.6733 | 1.6787
215.6 | 170.0665 | 1.6741 | 1.6795
215.7 | 170.0553 | 1.674 | 1.6794
215.8 | 170.0403 | 1.6738 | 1.6793
215.9 | 170.032 | 1.6738 | 1.6793
216 | 170.0535 | 1.674 | 1.6794
216.1 | 170.0555 | 1.674 | 1.6795
216.2 | 170.0365 | 1.6739 | 1.6793
216.3 | 170.0396 | 1.6739 | 1.6794
216.4 | 170.0284 | 1.6738 | 1.6792
216.5 | 170.0402 | 1.6739 | 1.6794
216.6 | 170.0255 | 1.6738 | 1.6792
216.7 | 170.0249 | 1.6738 | 1.6792
216.8 | 170.027 | 1.6738 | 1.6793
216.9 | 170.0263 | 1.6738 | 1.6793
217 | 170.0162 | 1.6737 | 1.6791
217.1 | 170.0156 | 1.6737 | 1.6791
217.2 | 170.0213 | 1.6738 | 1.6792
217.3 | 170.0236 | 1.6738 | 1.6793
217.4 | 170.0116 | 1.6737 | 1.6791
217.5 | 170.0173 | 1.6738 | 1.6792
217.6 | 170.0074 | 1.6736 | 1.6791
217.7 | 170.0119 | 1.6737 | 1.6791
217.8 | 170.0027 | 1.6736 | 1.679
217.9 | 169.9991 | 1.6736 | 1.679
218 | 170.0021 | 1.6736 | 1.6791
218.1 | 169.985 | 1.6735 | 1.6789
218.2 | 169.9976 | 1.6736 | 1.679
218.3 | 170.0039 | 1.6737 | 1.6791
218.4 | 169.982 | 1.6735 | 1.679
218.5 | 169.9829 | 1.6735 | 1.6789
218.6 | 169.9872 | 1.6736 | 1.679
218.7 | 169.9854 | 1.6736 | 1.679
218.8 | 169.9935 | 1.6736 | 1.6791
218.9 | 170.0009 | 1.6737 | 1.6791
219 | 169.9933 | 1.6736 | 1.6791
219.1 | 169.9893 | 1.6736 | 1.6791
219.2 | 168.8797 | 1.6627 | 1.668
219.3 | 167.5934 | 1.6502 | 1.6556
219.4 | 167.4395 | 1.6487 | 1.6541
219.5 | 167.2807 | 1.6471 | 1.6525
219.6 | 165.7561 | 1.6323 | 1.6376
219.7 | 165.1809 | 1.6267 | 1.6321
219.8 | 165.1641 | 1.6265 | 1.6318
219.9 | 165.1565 | 1.6264 | 1.6318
220 | 165.1573 | 1.6264 | 1.6318
220.1 | 165.1681 | 1.6265 | 1.6319
220.2 | 165.1823 | 1.6267 | 1.632
220.3 | 165.1671 | 1.6265 | 1.6318
220.4 | 165.1752 | 1.6266 | 1.6319
220.5 | 165.1692 | 1.6265 | 1.6319
220.6 | 163.8702 | 1.6138 | 1.6191
220.7 | 162.8704 | 1.6042 | 1.6094
220.8 | 161.3615 | 1.5894 | 1.5946
220.9 | 160.1837 | 1.5779 | 1.583
221 | 158.5137 | 1.5617 | 1.5668
221.1 | 158.0452 | 1.5571 | 1.5623
221.2 | 158.062 | 1.5572 | 1.5624
221.3 | 158.0688 | 1.5573 | 1.5625
221.4 | 156.8165 | 1.545 | 1.5499
221.5 | 153.5634 | 1.5132 | 1.5181
221.6 | 150.3691 | 1.4821 | 1.4869
221.7 | 149.7161 | 1.4759 | 1.4807
221.8 | 149.7729 | 1.4764 | 1.4812
221.9 | 149.8154 | 1.4768 | 1.4816
222 | 148.8185 | 1.4669 | 1.4716
222.1 | 147.9244 | 1.4583 | 1.463
222.2 | 146.7385 | 1.4467 | 1.4513
222.3 | 144.8135 | 1.4279 | 1.4324
222.4 | 143.6942 | 1.4171 | 1.4216
222.5 | 143.6225 | 1.4163 | 1.4209
222.6 | 143.5981 | 1.4161 | 1.4206
222.7 | 142.082 | 1.4011 | 1.4055
222.8 | 138.5445 | 1.3666 | 1.3709
222.9 | 135.7669 | 1.3397 | 1.3439
223 | 135.4066 | 1.3362 | 1.3404
223.1 | 135.4334 | 1.3365 | 1.3407
223.2 | 135.2549 | 1.3347 | 1.3389
223.3 | 132.9289 | 1.3118 | 1.3158
223.4 | 129.6706 | 1.28 | 1.2839
223.5 | 127.8135 | 1.262 | 1.2659
223.6 | 127.7362 | 1.2612 | 1.2651
223.7 | 127.7458 | 1.2613 | 1.2652
223.8 | 126.5049 | 1.2491 | 1.2529
223.9 | 124.8625 | 1.2331 | 1.2368
224 | 123.3866 | 1.2188 | 1.2225
224.1 | 123.225 | 1.2172 | 1.2209
224.2 | 123.2407 | 1.2173 | 1.221
224.3 | 122.1611 | 1.2066 | 1.2101
224.4 | 119.572 | 1.1814 | 1.1849
224.5 | 117.4158 | 1.1604 | 1.1638
224.6 | 116.9133 | 1.1556 | 1.159
224.7 | 116.9293 | 1.1557 | 1.1591
224.8 | 115.8468 | 1.1449 | 1.1481
224.9 | 112.3206 | 1.1105 | 1.1136
225 | 109.1493 | 1.0796 | 1.0827
225.1 | 108.4735 | 1.0728 | 1.0765
225.2 | 108.5295 | 1.0732 | 1.0769
225.3 | 108.4769 | 1.073 | 1.0761
225.4 | 106.7056 | 1.0556 | 1.0584
225.5 | 103.5194 | 1.0245 | 1.0272
225.6 | 101.4879 | 1.005 | 1.0076
225.7 | 101.3953 | 1.004 | 1.0067
225.8 | 101.4191 | 1.0042 | 1.0068
225.9 | 100.3391 | 0.99351 | 0.99605
226 | 99.0997 | 0.98146 | 0.98401
226.1 | 99.0549 | 0.98098 | 0.98352
226.2 | 99.096 | 0.98142 | 0.98393
226.3 | 99.1131 | 0.98155 | 0.98406
226.4 | 98.3916 | 0.97433 | 0.97675
226.5 | 97.3456 | 0.96419 | 0.96663
226.6 | 97.2226 | 0.96293 | 0.96536
226.7 | 97.2336 | 0.96299 | 0.96541
226.8 | 97.2562 | 0.96317 | 0.96559
226.9 | 96.9911 | 0.96046 | 0.96285
227 | 95.0114 | 0.94119 | 0.94347
227.1 | 93.2757 | 0.92429 | 0.92651
227.2 | 92.6481 | 0.9183 | 0.92052
227.3 | 92.6724 | 0.91844 | 0.92066
227.4 | 92.5685 | 0.91728 | 0.91946
227.5 | 89.9415 | 0.89157 | 0.89356
227.6 | 87.3705 | 0.86671 | 0.86866
227.7 | 86.9121 | 0.86223 | 0.86418
227.8 | 86.9127 | 0.86216 | 0.86408
227.9 | 86.9257 | 0.86229 | 0.86421
228 | 86.3782 | 0.85681 | 0.85864
228.1 | 84.8228 | 0.84156 | 0.84337
228.2 | 83.8193 | 0.83178 | 0.8335
228.3 | 82.7231 | 0.82127 | 0.823
228.4 | 82.6214 | 0.82025 | 0.82195
228.5 | 82.6495 | 0.82042 | 0.82213
228.6 | 82.6413 | 0.82031 | 0.822
228.7 | 80.9363 | 0.80355 | 0.80508
228.8 | 78.6228 | 0.78109 | 0.78258
228.9 | 77.1374 | 0.76659 | 0.76803
229 | 76.6124 | 0.76155 | 0.76298
229.1 | 76.6101 | 0.76147 | 0.7629
229.2 | 76.5745 | 0.761 | 0.7624
229.3 | 74.2857 | 0.73843 | 0.73963
229.4 | 71.9731 | 0.71595 | 0.71709
229.5 | 69.5952 | 0.69282 | 0.69389
229.6 | 69.1049 | 0.68808 | 0.68915
229.7 | 69.147 | 0.68842 | 0.68947
229.8 | 68.7036 | 0.6839 | 0.68487
229.9 | 65.7355 | 0.65491 | 0.65571
230 | 62.5761 | 0.62431 | 0.62503
230.1 | 61.6957 | 0.61579 | 0.61651
230.2 | 61.7295 | 0.61602 | 0.61673
230.3 | 61.77 | 0.61623 | 0.61692
230.4 | 60.3321 | 0.60201 | 0.60254
230.5 | 57.2527 | 0.57203 | 0.57247
230.6 | 54.7981 | 0.5481 | 0.54851
230.7 | 54.2821 | 0.54303 | 0.54346
230.8 | 54.3262 | 0.54341 | 0.54382
230.9 | 54.0465 | 0.54052 | 0.54086
231 | 51.772 | 0.51821 | 0.51842
231.1 | 49.4724 | 0.49594 | 0.49615
231.2 | 49.3121 | 0.49428 | 0.49451
231.3 | 49.3346 | 0.4944 | 0.49462
231.4 | 48.2331 | 0.4835 | 0.48356
231.5 | 45.1115 | 0.45314 | 0.45312
231.6 | 42.4231 | 0.42699 | 0.42695
231.7 | 41.9569 | 0.42241 | 0.42239
231.8 | 41.9942 | 0.42261 | 0.42255
231.9 | 41.5054 | 0.41768 | 0.41753
232 | 37.8143 | 0.38161 | 0.38132
232.1 | 36.3985 | 0.36792 | 0.36769
232.2 | 36.4597 | 0.36843 | 0.36818
232.3 | 36.2713 | 0.36638 | 0.36606
232.4 | 33.4511 | 0.33881 | 0.33837
232.5 | 31.0457 | 0.31545 | 0.31497
232.6 | 30.4785 | 0.30988 | 0.30939
232.7 | 30.515 | 0.31012 | 0.30962
232.8 | 30.0653 | 0.30557 | 0.30499
232.9 | 27.2563 | 0.2782 | 0.27747
233 | 25.3725 | 0.26 | 0.25926
233.1 | 25.1687 | 0.25796 | 0.25721
233.2 | 24.813 | 0.25429 | 0.25348
233.3 | 22.4447 | 0.23114 | 0.23026
233.4 | 20.5963 | 0.21315 | 0.21223
233.5 | 20.0999 | 0.20827 | 0.20734
233.6 | 20.085 | 0.20802 | 0.20706
233.7 | 19.4181 | 0.20126 | 0.20024
233.8 | 18.0361 | 0.18776 | 0.18677
233.9 | 17.8638 | 0.18603 | 0.18504
234 | 17.9058 | 0.18639 | 0.18537
234.1 | 17.9263 | 0.18653 | 0.18551
234.2 | 17.9029 | 0.18615 | 0.1851
234.3 | 16.9221 | 0.17649 | 0.17544
234.4 | 15.6125 | 0.16367 | 0.16265
234.5 | 15.2298 | 0.15991 | 0.15892
234.6 | 15.2742 | 0.16034 | 0.15932
234.7 | 15.2843 | 0.16037 | 0.15936
234.8 | 15.0911 | 0.1583 | 0.15724
234.9 | 14.0697 | 0.14824 | 0.14725
235 | 13.2005 | 0.13975 | 0.13879
235.1 | 12.7326 | 0.13514 | 0.13424
235.2 | 12.7591 | 0.13529 | 0.13437
235.3 | 12.7679 | 0.13532 | 0.13438
235.4 | 12.0917 | 0.12855 | 0.12767
235.5 | 11.3632 | 0.12138 | 0.12056
235.6 | 10.6978 | 0.11489 | 0.11418
235.7 | 10.7265 | 0.11518 | 0.11446
235.8 | 10.7628 | 0.1154 | 0.11468
235.9 | 10.6161 | 0.11382 | 0.11309
236 | 9.1725 | 0.099569 | 0.098997
236.1 | 7.5879 | 0.084053 | 0.083716
236.2 | 7.1248 | 0.079519 | 0.079279
236.3 | 7.1473 | 0.079712 | 0.079443
236.4 | 7.1665 | 0.079809 | 0.079532
236.5 | 7.1799 | 0.079856 | 0.079575
236.6 | 7.1896 | 0.079915 | 0.079643
236.7 | 7.1952 | 0.079941 | 0.079669
236.8 | 7.1339 | 0.079307 | 0.079
236.9 | 6.4401 | 0.072452 | 0.072291
237 | 6.1651 | 0.069849 | 0.069736
237.1 | 6.2159 | 0.070249 | 0.070126
237.2 | 6.2294 | 0.070311 | 0.070188
237.3 | 6.2326 | 0.07036 | 0.070233
237.4 | 5.6944 | 0.064903 | 0.064852
237.5 | 5.2183 | 0.060188 | 0.060245
237.6 | 5.268 | 0.060623 | 0.060688
237.7 | 5.2778 | 0.060678 | 0.060723
237.8 | 5.2586 | 0.060449 | 0.060493
237.9 | 4.7516 | 0.055351 | 0.055486
238 | 4.084 | 0.048738 | 0.049015
238.1 | 3.5848 | 0.04377 | 0.044165
238.2 | 3.2267 | 0.040219 | 0.040696
238.3 | 3.1965 | 0.039869 | 0.040356
238.4 | 3.2074 | 0.039929 | 0.040395
238.5 | 3.212 | 0.039911 | 0.040358
238.6 | 2.7599 | 0.035425 | 0.035929
238.7 | 2.3325 | 0.031158 | 0.031745
238.8 | 2.3242 | 0.031046 | 0.031642
238.9 | 2.3483 | 0.031178 | 0.031776
239 | 2.3601 | 0.031268 | 0.031861
239.1 | 2.3655 | 0.031297 | 0.031881
239.2 | 2.1291 | 0.028968 | 0.029568
239.3 | 1.6912 | 0.024715 | 0.025378
239.4 | 1.4275 | 0.022095 | 0.022809
239.5 | 1.4245 | 0.022054 | 0.022758
239.6 | 1.437 | 0.022145 | 0.022834
239.7 | 1.4508 | 0.022214 | 0.022897
239.8 | 1.4559 | 0.022233 | 0.022925
239.9 | 1.4619 | 0.022251 | 0.022939
240 | 1.2539 | 0.020136 | 0.020856
240.1 | 0.7625 | 0.01532 | 0.016103
240.2 | 0.46911 | 0.012418 | 0.013175
240.3 | 0.41405 | 0.011959 | 0.01267
240.4 | 0.4202 | 0.011987 | 0.012681
240.5 | 0.42465 | 0.011977 | 0.012673
240.6 | 0.43031 | 0.011973 | 0.012674
240.7 | 0.43183 | 0.011989 | 0.012677
240.8 | 0.43642 | 0.011984 | 0.012674
240.9 | 0.44033 | 0.011978 | 0.01267
241 | 0.43837 | 0.011984 | 0.012659
241.1 | 0.4394 | 0.011993 | 0.012679
241.2 | 0.44533 | 0.011972 | 0.01266
241.3 | 0.4457 | 0.011954 | 0.012647
241.4 | 0.44945 | 0.011965 | 0.012669
241.5 | 0.45056 | 0.011957 | 0.012659
241.6 | 0.45448 | 0.011958 | 0.012654
241.7 | 0.45001 | 0.011908 | 0.012596
241.8 | 0.29548 | 0.010555 | 0.011051
241.9 | 0.24593 | 0.010066 | 0.010492
242 | 0.24842 | 0.010062 | 0.010499
242.1 | 0.24954 | 0.01007 | 0.010499
242.2 | 0.25021 | 0.010058 | 0.010477
242.3 | 0.25151 | 0.010067 | 0.01048
242.4 | 0.14298 | 0.0090583 | 0.0093261
242.5 | 0.061695 | 0.0083877 | 0.0084857
242.6 | -0.024194 | 0.0076975 | 0.0075827
242.7 | -0.056548 | 0.0074948 | 0.0071937
242.8 | -0.045169 | 0.0076178 | 0.0072666
242.9 | -0.042592 | 0.0076265 | 0.0072616
243 | -0.042341 | 0.0076221 | 0.0072644
243.1 | -0.043322 | 0.0076288 | 0.0072683
243.2 | -0.041268 | 0.0076386 | 0.0072729
243.3 | -0.041074 | 0.0076442 | 0.0072834
243.4 | -0.041476 | 0.0076412 | 0.0072794
243.5 | -0.038905 | 0.00763 | 0.00727
243.6 | -0.039284 | 0.0076315 | 0.0072551
243.7 | -0.03867 | 0.0076314 | 0.0072577
243.8 | -0.038416 | 0.0076492 | 0.0072729
243.9 | -0.037779 | 0.007636 | 0.0072849
244 | -0.035377 | 0.0076266 | 0.0072742
244.1 | -0.036311 | 0.0076385 | 0.0072652
244.2 | -0.03381 | 0.0076357 | 0.0072576
244.3 | -0.035919 | 0.0076311 | 0.007238
244.4 | -0.03364 | 0.0076145 | 0.0072454
244.5 | -0.033329 | 0.0075994 | 0.0072336
244.6 | -0.033153 | 0.0075869 | 0.0072399
244.7 | -0.03037 | 0.0075897 | 0.0072571
244.8 | -0.027948 | 0.0075882 | 0.0072509
244.9 | -0.028648 | 0.0075883 | 0.007234
245 | -0.025737 | 0.0075873 | 0.00722
245.1 | -0.025367 | 0.0075877 | 0.0072027
245.2 | -0.025056 | 0.0076003 | 0.0071846
245.3 | -0.026004 | 0.0075038 | 0.0073236
245.4 | -0.02571 | 0.0072897 | 0.0075946
245.5 | -0.021668 | 0.0073088 | 0.0075768
245.6 | -0.019553 | 0.0073593 | 0.0075216
245.7 | -0.019171 | 0.007393 | 0.0075037
245.8 | -0.021059 | 0.00739 | 0.0074866
245.9 | -0.023257 | 0.0073937 | 0.0074433
246 | -0.016237 | 0.0074034 | 0.0074691
246.1 | -0.017458 | 0.0073871 | 0.0074336
246.2 | -0.016786 | 0.007399 | 0.0074353
246.3 | -0.014374 | 0.0074177 | 0.0074394
246.4 | -0.014197 | 0.0073962 | 0.0074177
246.5 | -0.01565 | 0.0073995 | 0.0074173
246.6 | -0.011045 | 0.0074057 | 0.0074061
246.7 | -0.012002 | 0.0073924 | 0.0074082
246.8 | -0.010317 | 0.0073742 | 0.0074239
246.9 | -0.0076835 | 0.0073808 | 0.0074311
247 | -0.0083335 | 0.0073655 | 0.0074142
247.1 | -0.0074351 | 0.007363 | 0.0074012
247.2 | -0.0063031 | 0.0073858 | 0.0073827
247.3 | -0.0097537 | 0.0073593 | 0.0073845
247.4 | -0.010681 | 0.0073372 | 0.0073652
247.5 | -0.0081845 | 0.0073303 | 0.0073534
247.6 | -0.0082253 | 0.007294 | 0.0073823
247.7 | -0.006995 | 0.007035 | 0.0076182
247.8 | -0.0088091 | 0.0069772 | 0.0076536
247.9 | -0.011227 | 0.0070638 | 0.0075719
248 | -0.009919 | 0.0070991 | 0.0075163
248.1 | -0.0086874 | 0.0071285 | 0.0074751
248.2 | -0.0048525 | 0.0071484 | 0.0074655
248.3 | -0.007088 | 0.0071484 | 0.0074553
248.4 | -0.0068946 | 0.0071345 | 0.0074106
248.5 | -0.0033901 | 0.0071585 | 0.0074166
248.6 | -0.0010155 | 0.0071651 | 0.0074276
248.7 | 0.00092183 | 0.0071732 | 0.007417
248.8 | 0.00077035 | 0.0071713 | 0.0074109
248.9 | 0.0029947 | 0.0071986 | 0.0074101
249 | 7.0437e-05 | 0.0071925 | 0.0073995
249.1 | 0.0044015 | 0.0071983 | 0.0073996
249.2 | 0.005759 | 0.0071935 | 0.0073892
249.3 | 0.0068439 | 0.0071871 | 0.0073674
249.4 | -0.039364 | 0.0068397 | 0.0069358
249.5 | -0.072196 | 0.0065707 | 0.0065359
249.6 | -0.078265 | 0.0065505 | 0.006477
249.7 | -0.063276 | 0.0066461 | 0.006574
249.8 | -0.051305 | 0.0067516 | 0.0067325
249.9 | -0.044438 | 0.0068402 | 0.0068372
250 | -0.043253 | 0.0068422 | 0.0068663
250.1 | -0.043656 | 0.0068422 | 0.0068597
250.2 | -0.04277 | 0.0068433 | 0.0068677
250.3 | -0.040536 | 0.0068567 | 0.006881
250.4 | -0.038818 | 0.0068531 | 0.0068918
250.5 | -0.040528 | 0.0068441 | 0.0068936
250.6 | -0.04121 | 0.0068415 | 0.0068875
250.7 | -0.040565 | 0.0068347 | 0.0068591
250.8 | -0.041002 | 0.0068281 | 0.006857
250.9 | -0.041877 | 0.006825 | 0.0068427
251 | -0.041115 | 0.0068184 | 0.0068369
251.1 | -0.040743 | 0.0068349 | 0.0068492
251.2 | -0.038782 | 0.0068454 | 0.0068422
251.3 | -0.039676 | 0.0068241 | 0.0068331
251.4 | -0.038622 | 0.0068542 | 0.0068429
251.5 | -0.037494 | 0.0068428 | 0.0068308
251.6 | -0.037302 | 0.0068479 | 0.0068494
251.7 | -0.034445 | 0.0068699 | 0.006858
251.8 | -0.03478 | 0.0068678 | 0.0068568
251.9 | -0.036277 | 0.0068533 | 0.0068363
252 | -0.036479 | 0.0068561 | 0.0068276
252.1 | -0.044106 | 0.0067596 | 0.0067138
252.2 | -0.056059 | 0.0065789 | 0.0065411
252.3 | -0.059198 | 0.0065385 | 0.006495
252.4 | -0.054272 | 0.0065605 | 0.0065182
252.5 | -0.051794 | 0.0065801 | 0.0065615
252.6 | -0.051668 | 0.0065743 | 0.0065592
252.7 | -0.050715 | 0.0065695 | 0.0065631
252.8 | -0.04858 | 0.0065945 | 0.0065752
252.9 | -0.049332 | 0.0065843 | 0.0065769
253 | -0.048939 | 0.0065758 | 0.0066042
253.1 | -0.046477 | 0.0065936 | 0.0066482
253.2 | -0.041563 | 0.0066216 | 0.0067298
253.3 | -0.041375 | 0.0066241 | 0.0067316
253.4 | -0.040226 | 0.0066549 | 0.0067394
253.5 | -0.040857 | 0.0066508 | 0.0067182
253.6 | -0.025696 | 0.006725 | 0.0068396
253.7 | -0.011934 | 0.0066545 | 0.0069719
253.8 | -0.0084469 | 0.0065845 | 0.0070038
253.9 | 0.017705 | 0.0067219 | 0.0071988
254 | 0.044911 | 0.0069008 | 0.0074918
254.1 | 0.04799 | 0.0069207 | 0.0075187
254.2 | 0.044765 | 0.0068843 | 0.0074485
254.3 | 0.040669 | 0.0065811 | 0.0075227
254.4 | 0.038502 | 0.0064056 | 0.0077048
254.5 | 0.039355 | 0.0065838 | 0.0076018
254.6 | 0.041002 | 0.0068316 | 0.0073832
254.7 | 0.043938 | 0.0068419 | 0.0074474
254.8 | 0.05637 | 0.0069254 | 0.0075808
254.9 | 0.066175 | 0.0069788 | 0.0076976
255 | 0.063859 | 0.0069893 | 0.0076752
255.1 | 0.059827 | 0.0069837 | 0.0076265
255.2 | 0.055898 | 0.0069507 | 0.0076536
255.3 | 0.05192 | 0.0068564 | 0.0076575
255.4 | 0.049273 | 0.0068359 | 0.007566
255.5 | 0.04922 | 0.0068426 | 0.0075415
255.6 | 0.048588 | 0.0068537 | 0.0075298
255.7 | 0.0505 | 0.006857 | 0.0075569
255.8 | 0.051545 | 0.0068755 | 0.0075683
255.9 | 0.053514 | 0.0068722 | 0.0075734
256 | 0.054309 | 0.006883 | 0.007577
256.1 | 0.054647 | 0.0068968 | 0.0075747
256.2 | 0.055543 | 0.0068884 | 0.007566
256.3 | 0.055613 | 0.0068975 | 0.0075595
256.4 | 0.057697 | 0.0068849 | 0.0075538
256.5 | 0.05592 | 0.0068892 | 0.0075635
256.6 | 0.056649 | 0.0068923 | 0.007561
256.7 | 0.057238 | 0.0068977 | 0.007559
256.8 | 0.059024 | 0.0068737 | 0.0075547
256.9 | 0.05757 | 0.0068724 | 0.0075446
257 | -0.0086173 | 0.0064392 | 0.006853
257.1 | -0.050028 | 0.0061406 | 0.0064046
257.2 | -0.039635 | 0.0062511 | 0.0065924
257.3 | -0.036098 | 0.0062694 | 0.0066463
257.4 | -0.036087 | 0.0062744 | 0.0066572
257.5 | -0.03632 | 0.0062824 | 0.0066506
257.6 | -0.033096 | 0.0062838 | 0.0066733
257.7 | -0.031262 | 0.0062963 | 0.006687
257.8 | -0.033022 | 0.0062726 | 0.0066742
257.9 | -0.026737 | 0.0062978 | 0.006749
258 | -0.024835 | 0.0063096 | 0.0066833
258.1 | -0.03609 | 0.006269 | 0.0065091
258.2 | -0.016415 | 0.0064001 | 0.0067281
258.3 | -0.018925 | 0.0063914 | 0.0067011
258.4 | -0.035186 | 0.0063114 | 0.0064813
258.5 | -0.0403 | 0.0062775 | 0.0063904
258.6 | -0.042014 | 0.0062555 | 0.0063567
258.7 | -0.037522 | 0.0062963 | 0.0064571
258.8 | -0.019589 | 0.0064094 | 0.0066378
258.9 | -0.0089077 | 0.0064554 | 0.0066932
259 | 0.0028753 | 0.0064892 | 0.0067554
259.1 | 0.017157 | 0.0065742 | 0.0068738
259.2 | 0.033931 | 0.0066791 | 0.0070347
259.3 | 0.045212 | 0.0067895 | 0.0071938
259.4 | 0.041158 | 0.0067405 | 0.0070902
259.5 | 0.03337 | 0.0066484 | 0.0069504
259.6 | 0.029603 | 0.006618 | 0.0068487
259.7 | 0.03201 | 0.006646 | 0.0068521
259.8 | 0.031931 | 0.0066581 | 0.0068547
259.9 | -0.017837 | 0.0064432 | 0.0064224
260 | -0.041144 | 0.0064704 | 0.006217
260.1 | -0.043315 | 0.0064096 | 0.0062045
260.2 | -0.053006 | 0.0063061 | 0.0060222
260.3 | -0.051184 | 0.0063105 | 0.0060162
260.4 | -0.044812 | 0.0063987 | 0.0061053
260.5 | -0.049766 | 0.0063133 | 0.0060276
260.6 | -0.063298 | 0.0061771 | 0.005879
260.7 | -0.065816 | 0.0061455 | 0.0058422
260.8 | -0.071985 | 0.0061164 | 0.0057951
260.9 | -0.068601 | 0.0061336 | 0.0058062
261 | -0.071938 | 0.006094 | 0.0057871
261.1 | -0.046529 | 0.0062228 | 0.0061808
261.2 | -0.015785 | 0.0064534 | 0.0065644
261.3 | 0.0091669 | 0.0066044 | 0.0067055
261.4 | 0.040729 | 0.0068772 | 0.0070009
261.5 | 0.074051 | 0.0072194 | 0.0072675
261.6 | 0.062743 | 0.0071913 | 0.0069752
261.7 | 0.044702 | 0.0070911 | 0.0068071
261.8 | 0.043376 | 0.0070472 | 0.0068049
261.9 | 0.044641 | 0.0070425 | 0.0068338
262 | 0.043911 | 0.0070226 | 0.0068352
262.1 | 0.039724 | 0.0069628 | 0.0067904
262.2 | 0.038782 | 0.0069334 | 0.0067523
262.3 | 0.035264 | 0.0069117 | 0.0067116
262.4 | 0.03536 | 0.0069133 | 0.0067046
262.5 | 0.035806 | 0.0069053 | 0.0066975
262.6 | 0.034915 | 0.0069055 | 0.0066807
262.7 | 0.034639 | 0.0069091 | 0.0066653
262.8 | 0.03413 | 0.0068485 | 0.0066086
262.9 | 0.035069 | 0.0069012 | 0.0065083
263 | 0.035341 | 0.0069374 | 0.0065462
263.1 | 0.034425 | 0.0069145 | 0.0066008
263.2 | 0.034209 | 0.006942 | 0.0066018
263.3 | 0.035416 | 0.0069477 | 0.0065574
263.4 | 0.035209 | 0.0069089 | 0.0065599
263.5 | 0.034778 | 0.0068203 | 0.006649
263.6 | 0.035242 | 0.0068012 | 0.0067025
263.7 | 0.034161 | 0.0067631 | 0.0067
263.8 | 0.034834 | 0.0067662 | 0.0066737
263.9 | 0.033482 | 0.0067792 | 0.006658
264 | 0.033438 | 0.0067722 | 0.006643
264.1 | 0.034318 | 0.0067791 | 0.0066333
264.2 | 0.035295 | 0.0067821 | 0.0066408
264.3 | 0.034751 | 0.0067797 | 0.0066389
264.4 | 0.035158 | 0.0067822 | 0.0066382
264.5 | 0.035496 | 0.0067846 | 0.0066291
264.6 | 0.036418 | 0.0067786 | 0.0066346
264.7 | 0.037282 | 0.0067752 | 0.0066107
264.8 | 0.037155 | 0.0067802 | 0.0066131
264.9 | 0.036262 | 0.0067879 | 0.0066141
265 | 0.036504 | 0.0067835 | 0.0066227
265.1 | 0.035818 | 0.0067655 | 0.0066224
265.2 | 0.036431 | 0.0067754 | 0.0066248
265.3 | 0.036991 | 0.0067664 | 0.0066167
265.4 | 0.035097 | 0.0067598 | 0.0065965
265.5 | 0.035147 | 0.0067533 | 0.0065929
265.6 | 0.037412 | 0.0067617 | 0.0066021
265.7 | 0.038736 | 0.0067564 | 0.0066026
265.8 | 0.038145 | 0.0067708 | 0.0066139
265.9 | 0.036796 | 0.0067483 | 0.0065858
266 | 0.037287 | 0.0067532 | 0.0065922
266.1 | 0.037786 | 0.006759 | 0.0065953
266.2 | 0.037864 | 0.0067688 | 0.006591
266.3 | 0.037642 | 0.0067694 | 0.0065909
266.4 | 0.037752 | 0.0067606 | 0.0065808
266.5 | 0.037165 | 0.0067444 | 0.0065689
266.6 | 0.03816 | 0.0067423 | 0.0065852
266.7 | 0.037412 | 0.006745 | 0.0065768
266.8 | 0.037501 | 0.0067384 | 0.0065921
266.9 | 0.038029 | 0.0067402 | 0.0065779
267 | 0.038979 | 0.0067445 | 0.0065857
267.1 | 0.038741 | 0.0067404 | 0.0065693
267.2 | 0.039074 | 0.0067457 | 0.0065717
267.3 | 0.039305 | 0.0067235 | 0.0065579
267.4 | 0.039649 | 0.0067319 | 0.0065726
267.5 | 0.036816 | 0.0067166 | 0.0065405
267.6 | 0.038941 | 0.0067327 | 0.006533
267.7 | 0.031536 | 0.0066973 | 0.0064466
267.8 | 0.03784 | 0.0067987 | 0.0065132
267.9 | 0.045162 | 0.0068862 | 0.0066419
268 | 0.044728 | 0.0068546 | 0.0066425
268.1 | 0.04456 | 0.006805 | 0.0066676
268.2 | 0.041549 | 0.0067383 | 0.0066161
268.3 | 0.035641 | 0.0066821 | 0.0065427
268.4 | 0.027728 | 0.0065805 | 0.006439

## D4
Commentaire fichier:
Temps - Vitesse de mesure standard | Charge Instron kN | Jauge pont complet tirant 1 | Jauge pont complet tirant 2
s | kN | mV | mV
05.11.15 10:32:18 | 05.11.15 10:32:18 | 05.11.15 10:32:18 | 05.11.15 10:32:18
100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz)
Voie matériel:0 | Voie matériel:1 | Voie matériel:2 | Voie matériel:3
No de série (ML.. / AP..): N.D. | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7
Capteur: | Capteur: Charge kN | Capteur: Jauge Tirant mV/V | Capteur: Jauge Tirant mV/V
T-ID Capteur: | T-ID Capteur: 409896104976852 | T-ID Capteur: 423133992824074 | T-ID Capteur: 423133992824074
Type d'amplificateur:N.D. | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A
Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D.
Type de capteur:N.D. | Type de capteur:Tension C.C. | Type de capteur:SG pont complet | Type de capteur:SG pont complet
Plage de mesure:N.D. | Plage de mesure:10,2 | Plage de mesure:5 | Plage de mesure:5
| Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0
| Echelle physique P2:10 ; 500 | Echelle physique P2:2 ; 2 | Echelle physique P2:2 ; 2
Unité de signal | Unité de signalV | Unité de signalmV/V | Unité de signalmV/V
Grandeur physique: | Grandeur physique:kN | Grandeur physique:mV | Grandeur physique:mV
Valeur pleine échelle: 0 | Valeur pleine échelle: 510 kN | Valeur pleine échelle: 5 mV | Valeur pleine échelle: 5 mV
Echelle catman: Aucun | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation
Tension d'alimentation:N.D. | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0
Caractéristiques du filtre:N.D. | x(2) = 10 y(2) = 500 | x(2) = 2 y(2) = 2 | x(2) = 2 y(2) = 2
Fréquence du filtre:N.D. | Tension d'alimentation:Pas d'excitation | Tension d'alimentation:2.5 V | Tension d'alimentation:2.5 V
Valeur d'ajustement du zéro:0 s | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas
Valeur de tare:0 s | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz
Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 s | Valeur d'ajustement du zéro:0,191592 kN | Valeur d'ajustement du zéro:-4,550343E-02 mV | Valeur d'ajustement du zéro:-0,21438 mV
Signal de mesure:N.D. | Valeur de tare:0,191592 kN | Valeur de tare:-4,550343E-02 mV | Valeur de tare:-0,21438 mV
Entrée d'amplificateur:N.D. | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 1,302549E-02 kN | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV
Facteur k:0,00000 | Signal de mesure:N.D. | Signal de mesure:ON | Signal de mesure:N.D.
Facteur de pont:0,00000 | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D.
N.D. | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000
| Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000
| N.D. | N.D. | N.D.
0 | -0.0025715 | 0.00093857 | -4.6318e-06
0.1 | 0.0036216 | 0.0009654 | 5.7701e-06
0.2 | 0.0058977 | 0.0011451 | 6.8864e-07
0.3 | 0.001718 | 0.00015102 | 8.0698e-06
0.4 | 0.00062011 | 0.00048503 | 8.9424e-06
0.5 | -3.6475e-05 | -1.2085e-05 | 5.5296e-06
0.6 | 0.0012551 | -0.00010846 | 3.0078e-06
0.7 | 0.0022906 | 0.00040721 | -1.7635e-06
0.8 | 0.0014974 | 0.00093872 | -1.9663e-05
0.9 | -0.0006416 | 0.00040693 | 6.0791e-06
1 | -0.00026713 | 0.00086201 | -4.1756e-06
1.1 | 0.0014648 | 0.00097818 | -1.2343e-05
1.2 | 0.00039062 | 0.00059737 | -4.5563e-06
1.3 | 0.0016761 | 0.0003141 | 6.1864e-07
1.4 | 0.0026079 | 0.00059114 | -9.0478e-06
1.5 | 0.0033527 | 0.00052356 | -3.7531e-06
1.6 | 0.0029796 | 0.00071229 | -5.2181e-06
1.7 | 0.0024898 | 0.0008129 | -3.8126e-06
1.8 | 0.0014502 | 0.0010799 | -1.4951e-05
1.9 | 0.001017 | 0.0012547 | -1.9698e-05
2 | -0.001297 | 0.0013291 | -1.7606e-05
2.1 | -0.00046049 | 0.0010148 | -4.9877e-06
2.2 | 0.0010295 | 0.00097108 | -3.4925e-06
2.3 | 0.0014815 | 0.001122 | -8.68e-06
2.4 | 0.0015048 | 0.0008724 | -3.3858e-06
2.5 | 0.0044265 | 0.00074224 | -8.6436e-07
2.6 | 0.0039491 | 0.0010201 | 6.8322e-06
2.7 | 0.00051923 | 0.0010096 | -8.7737e-06
2.8 | -0.0014522 | 0.0011354 | -2.3626e-05
2.9 | 0.00065884 | 0.00094595 | -2.9388e-06
3 | 0.00093326 | 0.0011982 | -1.293e-05
3.1 | -0.0014168 | 0.00056885 | -2.8416e-05
3.2 | -0.00079647 | 0.00073301 | -1.436e-05
3.3 | 0.0016342 | 0.00058688 | 1.4008e-05
3.4 | 0.0016956 | 0.00046193 | -6.3747e-06
3.5 | 0.0015744 | 0.0004958 | -5.8718e-06
3.6 | 0.0010699 | 0.00048172 | 2.5744e-06
3.7 | 0.0010669 | 0.00076996 | -5.1937e-06
3.8 | -0.0023345 | 0.00082211 | -5.1297e-06
3.9 | 0.00035603 | 0.00059125 | -4.3485e-06
4 | 0.0023127 | 0.00077297 | -2.3108e-06
4.1 | 0.0011482 | 0.00024081 | 2.0526e-05
4.2 | 0.00010923 | 0.00056377 | 4.5846e-06
4.3 | 0.0017478 | 0.00069293 | -1.9251e-05
4.4 | 0.0023341 | 0.00082895 | -6.4024e-06
4.5 | 0.0008806 | 0.00039839 | 1.1232e-05
4.6 | 0.000532 | 0.00096351 | 4.4993e-06
4.7 | 0.0036396 | 0.0014938 | -1.531e-06
4.8 | 0.0019184 | 0.0012198 | -1.3517e-05
4.9 | 0.0014299 | 0.00054632 | -6.2894e-08
5 | 0.0012508 | 0.0004853 | 5.3836e-06
5.1 | 0.00279 | 0.00064292 | 7.6114e-06
5.2 | 0.0017958 | 0.00019945 | 1.6682e-05
5.3 | 0.0020826 | 0.00038151 | 1.6036e-05
5.4 | 0.00070359 | 8.0036e-05 | 1.6834e-05
5.5 | 0.0014246 | 0.00031763 | 2.0839e-05
5.6 | 0.00096965 | 0.00090913 | 1.7581e-05
5.7 | 0.001403 | 0.00056025 | 1.593e-05
5.8 | 0.00099922 | 0.0008228 | 4.0799e-06
5.9 | 0.00096435 | 0.00047629 | 2.4987e-05
6 | -0.00079369 | 5.8923e-05 | 1.9821e-05
6.1 | 0.0024914 | 0.0002203 | 2.9694e-05
6.2 | 0.0029334 | 0.000392 | 3.0078e-05
6.3 | 0.0030695 | 9.2899e-05 | 2.2844e-05
6.4 | 0.0045018 | 0.00046846 | 2.6414e-05
6.5 | 0.0030946 | 0.00084757 | 2.2198e-05
6.6 | 0.0033362 | 0.0007094 | 2.7426e-05
6.7 | 0.0024683 | 0.00075824 | 1.5883e-05
6.8 | 0.001838 | 0.00029127 | 1.3643e-05
6.9 | 0.0035206 | 0.00073277 | 2.7682e-06
7 | 0.0054764 | 0.00078702 | 1.6757e-05
7.1 | 0.0019676 | 0.00057063 | 2.2979e-05
7.2 | 0.00068351 | 0.00067864 | 9.8977e-07
7.3 | 0.0034651 | 0.0009619 | 5.5549e-06
7.4 | 0.0031758 | 0.0012065 | 1.2313e-05
7.5 | 0.0036519 | 0.0011169 | 4.1668e-06
7.6 | 0.0016638 | 0.0011907 | -7.8404e-06
7.7 | 0.0030029 | 0.0011428 | -1.0309e-05
7.8 | 0.0031549 | 0.00092499 | -1.22e-05
7.9 | 0.0039653 | 0.00065639 | 3.8942e-06
8 | 0.0044606 | 0.00072867 | 1.8012e-05
8.1 | 0.0035527 | 0.00080642 | -1.912e-06
8.2 | -0.0011684 | 0.00065175 | -1.5735e-05
8.3 | 0.0007071 | 0.00067108 | -2.9116e-06
8.4 | 0.0031757 | 0.00068278 | 8.8662e-06
8.5 | 0.0017991 | 0.00090719 | 6.9072e-07
8.6 | 0.0021433 | 0.00091549 | -1.6951e-05
8.7 | 0.0030448 | 0.00057793 | -8.2545e-06
8.8 | 0.0020326 | 0.00033545 | -6.3637e-06
8.9 | 0.001745 | 0.00048909 | 3.6061e-06
9 | 0.0016287 | 0.00023208 | -1.4702e-05
9.1 | 0.0045051 | 0.00030567 | -1.7092e-06
9.2 | 0.0021883 | 0.00034192 | -3.5508e-06
9.3 | 0.0029575 | 0.00060088 | -2.0318e-06
9.4 | 0.0041469 | 0.00082533 | 2.2997e-05
9.5 | 0.003737 | 0.00098415 | 1.534e-05
9.6 | 0.0016482 | 0.00070664 | 2.8887e-06
9.7 | 0.0022428 | 0.00078304 | 1.0397e-05
9.8 | 0.0021412 | 0.00088343 | 7.6619e-07
9.9 | 0.0058167 | 0.00060723 | -5.6757e-06
10 | 0.0056646 | 0.00085574 | 8.6525e-06
10.1 | 0.0030343 | 0.0008682 | -3.4564e-06
10.2 | 0.0049932 | 0.00077226 | 4.3593e-06
10.3 | 0.0019049 | 0.00087045 | -8.0205e-06
10.4 | 0.0025297 | 0.0011865 | -5.0857e-06
10.5 | 0.0012941 | 0.00088375 | -7.8608e-06
10.6 | 0.0029587 | 0.00072786 | -3.9491e-06
10.7 | 0.0018352 | 0.00086657 | -2.6015e-07
10.8 | 0.0018059 | 0.0007924 | -1.2501e-05
10.9 | 0.0061595 | 0.00028186 | 8.6062e-06
11 | 0.0062463 | 0.00032381 | 5.795e-06
11.1 | 0.0043337 | 0.00079844 | 7.0468e-07
11.2 | 0.0041057 | 0.00079206 | 2.7241e-05
11.3 | 0.0050691 | 0.0011194 | 0.00027825
11.4 | 0.0013197 | 0.0013312 | 0.00032505
11.5 | 0.0015742 | 0.00069606 | 7.6746e-05
11.6 | 0.0038564 | 0.00069082 | -6.2134e-07
11.7 | 0.0042591 | 0.00054791 | 1.3835e-05
11.8 | 0.0047406 | 0.00053703 | 5.7725e-06
11.9 | 0.003159 | 0.00052054 | -6.7986e-06
12 | 0.0051676 | 0.00023556 | 7.3929e-06
12.1 | 0.004303 | 0.00080479 | 9.1551e-06
12.2 | 0.0074105 | 0.0013281 | -6.0929e-06
12.3 | 0.0060178 | 0.0012649 | 4.3589e-06
12.4 | 0.0055692 | 0.0013773 | 6.1276e-06
12.5 | 0.0068228 | 0.0010384 | 4.9351e-06
12.6 | 0.0053128 | 0.00072285 | 6.1505e-06
12.7 | 0.0037259 | 0.00049078 | 9.0839e-06
12.8 | 0.006792 | 0.00080782 | 8.3372e-06
12.9 | 0.0024216 | 0.00037985 | 1.0754e-05
13 | 0.0056851 | 0.00050204 | 1.9968e-05
13.1 | 0.0043578 | 0.0010711 | 8.7716e-06
13.2 | 0.0045589 | 0.001383 | 1.1976e-06
13.3 | 0.0067517 | 0.00070129 | 7.59e-06
13.4 | 0.0047718 | 0.00070172 | 2.7894e-06
13.5 | 0.0039942 | 0.00064609 | 2.2213e-05
13.6 | 0.004619 | 0.00044505 | 2.6989e-05
13.7 | 0.0078942 | 0.00024116 | 3.7429e-05
13.8 | 0.005279 | 0.00054818 | 2.0634e-05
13.9 | 0.0050344 | 0.0007031 | 8.3866e-06
14 | 0.0039237 | 0.00038152 | 2.1731e-05
14.1 | 0.0038475 | 0.00083852 | 2.2674e-05
14.2 | 0.0041717 | 0.00084355 | -1.0394e-05
14.3 | 0.0054339 | 0.00067628 | -2.0415e-06
14.4 | 0.0040783 | 0.0008302 | 8.0247e-06
14.5 | 0.0065208 | 0.00053653 | 1.0567e-05
14.6 | 0.0038322 | 0.00017529 | 1.7833e-05
14.7 | 0.0058424 | 0.00079986 | 1.8057e-05
14.8 | 0.0025094 | 0.00062213 | 3.9032e-06
14.9 | 0.0044726 | 0.00095286 | -2.6637e-06
15 | 0.0021823 | 0.001292 | -1.0712e-05
15.1 | 0.0034241 | 0.0010678 | -5.5261e-06
15.2 | 0.0040788 | 0.00075774 | -4.7704e-06
15.3 | 0.003717 | 0.00088711 | -1.464e-05
15.4 | 0.0020243 | 0.00094355 | -1.2128e-05
15.5 | 0.0032926 | 0.00070503 | 2.1999e-06
15.6 | 0.0040531 | 0.00055992 | 1.265e-05
15.7 | 0.001982 | 0.00087315 | -2.5965e-06
15.8 | 0.0043358 | 0.00094523 | 8.0562e-06
15.9 | 0.0042126 | 0.00064831 | -4.2432e-06
16 | 0.004846 | 0.00098344 | 1.7225e-05
16.1 | 0.002997 | 0.00074559 | 2.8554e-06
16.2 | 0.0053061 | 0.00050161 | 2.1704e-05
16.3 | 0.0055406 | 0.00073829 | 9.2521e-06
16.4 | 0.0033469 | 0.00065596 | 2.0341e-05
16.5 | 0.0055486 | 0.00059448 | 2.1652e-05
16.6 | 0.0055906 | 0.00028314 | 3.1559e-05
16.7 | 0.0060602 | 0.00022003 | 3.7886e-05
16.8 | 0.0013384 | 0.00090372 | 1.3674e-05
16.9 | 0.0043563 | 0.00081964 | 3.0206e-05
17 | 0.004127 | 0.00051746 | 3.6489e-05
17.1 | 0.0026812 | 0.001004 | 1.2924e-05
17.2 | 0.0033403 | 0.00065941 | 3.7857e-05
17.3 | 0.0027697 | 0.0005927 | 3.137e-05
17.4 | 0.0037291 | 0.00058251 | 2.5276e-05
17.5 | 0.0057029 | 0.00048758 | 2.512e-05
17.6 | 0.0028059 | 0.00036064 | 2.2929e-05
17.7 | 0.0046111 | 0.00041569 | 3.2598e-05
17.8 | 0.0031791 | 0.00068733 | 2.6037e-05
17.9 | 0.0016529 | 0.0010344 | 6.8312e-06
18 | 0.0028714 | 0.00084312 | 1.3944e-05
18.1 | 0.0029228 | 0.00086704 | 1.2322e-05
18.2 | 0.0050789 | 0.000725 | 2.4671e-05
18.3 | 0.0016569 | 0.00083287 | 1.3601e-05
18.4 | 0.002957 | 0.00059054 | 2.0733e-05
18.5 | 0.0040241 | 0.00063199 | 2.061e-05
18.6 | 0.0048567 | 0.00042533 | 1.1557e-05
18.7 | 0.0010941 | 0.00084686 | 2.0966e-06
18.8 | 0.0038146 | 0.0008798 | 1.2822e-06
18.9 | 0.0029545 | 0.00095277 | 2.9307e-06
19 | 0.0033738 | 0.00075659 | 5.8041e-06
19.1 | 0.0055811 | 0.0009318 | 2.6165e-05
19.2 | 0.0023544 | 0.00073891 | 6.6003e-06
19.3 | 0.0036499 | 0.00044255 | 5.7447e-06
19.4 | 0.0035945 | 0.0001584 | -5.1326e-06
19.5 | 0.0023676 | 0.00056326 | 1.5051e-06
19.6 | 0.0017188 | 0.0002712 | -5.3705e-06
19.7 | 0.0037281 | 0.00064644 | 7.7378e-07
19.8 | 0.0024989 | 0.0010419 | -6.0908e-06
19.9 | 0.0033753 | 0.00080344 | -2.5408e-06
20 | 0.00362 | 0.00084766 | 1.4692e-05
20.1 | 0.0046309 | 0.00071752 | 1.0516e-05
20.2 | 0.0042747 | 0.00036702 | 1.4996e-05
20.3 | 0.0018125 | 0.00041094 | -6.024e-06
20.4 | 0.0063299 | 0.00055878 | 1.4534e-05
20.5 | 0.0041342 | 0.00079197 | -4.2649e-06
20.6 | 0.0023946 | 0.00088474 | 1.311e-08
20.7 | 0.0061387 | 0.0008799 | 1.416e-05
20.8 | 0.0022918 | 0.00079747 | -5.0398e-06
20.9 | -0.0010175 | 0.0011178 | -1.1073e-05
21 | -0.00030429 | 0.0011058 | -1.8838e-05
21.1 | 0.0030266 | 0.0010648 | -1.921e-05
21.2 | 0.0054263 | 0.00072585 | -1.8889e-06
21.3 | 0.0030741 | 0.00069513 | -5.3745e-06
21.4 | 0.0057055 | 0.00061324 | 7.5252e-07
21.5 | 0.0053363 | 0.00061233 | 9.9135e-06
21.6 | 0.0052067 | 0.00098834 | -1.1089e-06
21.7 | 0.0038502 | 0.00096713 | 7.5811e-06
21.8 | 0.0034217 | 0.00063929 | 1.1413e-05
21.9 | 0.0023866 | 0.0006535 | -1.3281e-05
22 | 0.0052475 | 0.00081107 | 8.288e-06
22.1 | 0.0047246 | 0.00028057 | 1.7008e-05
22.2 | 0.0045568 | 0.00038289 | 1.249e-05
22.3 | 0.0046904 | 0.0005822 | 1.8255e-05
22.4 | 0.0049208 | 0.00044308 | 1.9477e-05
22.5 | 0.0056709 | 0.00056896 | -6.4031e-07
22.6 | 0.0034874 | 0.0010503 | -1.8431e-05
22.7 | 0.005919 | 0.00089842 | 7.3078e-06
22.8 | 0.0061883 | 0.00079651 | 6.8214e-06
22.9 | 0.0034198 | 0.0011928 | 1.4112e-06
23 | 0.0066565 | 0.00090943 | 2.4261e-05
23.1 | 0.0049563 | 0.00053343 | 1.5695e-05
23.2 | 0.0066549 | 0.00067866 | 3.4362e-05
23.3 | 0.004772 | 0.00072595 | 1.7024e-05
23.4 | 0.0041461 | 0.00095233 | 6.4468e-06
23.5 | 0.0061 | 0.001254 | 1.3712e-05
23.6 | 0.0064848 | 0.0011779 | 1.1344e-05
23.7 | 0.0039034 | 0.00091863 | 2.1658e-06
23.8 | 0.0065402 | 0.0010604 | 1.5888e-05
23.9 | 0.0040081 | 0.00079006 | 1.7285e-05
24 | 0.0046353 | 0.00067231 | 2.4553e-05
24.1 | 0.006182 | 0.00062821 | 2.4325e-05
24.2 | 0.0057706 | 0.00071679 | 2.6517e-05
24.3 | 0.0047065 | 0.00073876 | 1.6641e-05
24.4 | 0.0045724 | 0.00080622 | 1.9215e-05
24.5 | 0.0026303 | 0.00083155 | -8.0536e-09
24.6 | 0.0032315 | 0.00059976 | 1.0416e-05
24.7 | 0.0041323 | 0.00083945 | 8.0847e-06
24.8 | 0.0033352 | 0.00066319 | 1.8303e-05
24.9 | 0.0052964 | 0.00085424 | 1.7997e-05
25 | 0.0041912 | 0.00067526 | 1.2529e-05
25.1 | 0.0046135 | 0.00034048 | 1.3126e-05
25.2 | 0.0029011 | 0.00083862 | 8.0332e-06
25.3 | 0.0051215 | 0.0006866 | 7.9072e-06
25.4 | 0.0065302 | 0.00088084 | 7.7597e-06
25.5 | 0.0042455 | 0.00090539 | 6.6697e-07
25.6 | 0.0044475 | 0.00099411 | 1.6126e-05
25.7 | 0.0035627 | 0.00093784 | -8.6081e-07
25.8 | 0.0028685 | 0.00071904 | 1.8188e-05
25.9 | 0.0043383 | 0.00083839 | 5.9917e-06
26 | 0.0014757 | 0.00046024 | 2.5677e-06
26.1 | 0.0025371 | 0.0007408 | 1.0566e-05
26.2 | 0.0013491 | 0.00074955 | -9.4544e-06
26.3 | 0.0046576 | 0.00081619 | 7.6202e-06
26.4 | 0.0058636 | 0.00083555 | 2.1089e-05
26.5 | 0.0036661 | 0.0014998 | 7.7878e-06
26.6 | 0.0047957 | 0.00098532 | 2.534e-07
26.7 | 0.0055939 | 0.0007866 | 1.3866e-05
26.8 | 0.005751 | 0.0011077 | -4.7207e-07
26.9 | 0.0051029 | 0.00041072 | 1.3536e-05
27 | 0.0039499 | 6.7945e-05 | 1.0243e-05
27.1 | 0.0057228 | 0.00032683 | 2.0985e-05
27.2 | 0.0051093 | 0.00058042 | 2.0214e-06
27.3 | 0.0053701 | 0.00066176 | 1.1194e-05
27.4 | 0.0038962 | 0.0006631 | -2.7987e-06
27.5 | 0.0040691 | 0.00096567 | -8.8817e-06
27.6 | 0.0029962 | 0.00058603 | -4.2717e-06
27.7 | 0.0043848 | 0.00052546 | 6.7478e-06
27.8 | 0.0034003 | 0.00051766 | -9.8524e-06
27.9 | 0.0022812 | 0.00066648 | 1.3705e-07
28 | 0.0044169 | 0.00064315 | 1.1876e-05
28.1 | 0.0018496 | 0.00075725 | 5.6789e-06
28.2 | 0.001359 | 0.00081666 | -2.4802e-06
28.3 | 0.0039663 | 0.0011544 | -1.5718e-05
28.4 | 0.0021225 | 0.0011647 | -2.4987e-05
28.5 | 0.0051427 | 0.0010429 | -5.9603e-07
28.6 | 0.0028518 | 0.0013535 | -1.3259e-05
28.7 | 0.0033511 | 0.0010659 | -9.4366e-06
28.8 | 0.0025826 | 0.00070955 | -5.126e-06
28.9 | 0.0053135 | 0.00092467 | -1.8472e-06
29 | 0.0026216 | 0.00072865 | -2.9065e-06
29.1 | 0.0027635 | 0.00030425 | 7.5673e-06
29.2 | 0.0043978 | 0.00077469 | -5.8555e-07
29.3 | 0.0027343 | 0.00072748 | 2.622e-05
29.4 | 0.0040378 | 0.00062031 | 2.0405e-05
29.5 | 0.0012128 | 0.0010143 | -2.5064e-06
29.6 | 0.002098 | 0.00063621 | -1.013e-05
29.7 | 0.00041342 | 0.00046026 | 6.6198e-06
29.8 | 0.0046208 | 0.00014703 | 1.3799e-05
29.9 | 0.0022049 | 0.0004349 | -1.0574e-06
30 | 0.0031742 | 0.00073144 | -6.9001e-06
30.1 | 0.0027102 | 0.0004391 | 3.1898e-06
30.2 | 0.0036803 | 0.00077088 | 5.1262e-06
30.3 | 0.0024506 | 0.00093687 | -4.7078e-06
30.4 | 0.00075716 | 0.00094547 | -6.127e-06
30.5 | 0.00010208 | 0.00060533 | 4.8262e-06
30.6 | 0.0031088 | 0.00071832 | 1.2834e-07
30.7 | 0.0049962 | 0.00065886 | 8.3751e-06
30.8 | 0.0022609 | 8.9671e-05 | 6.1043e-06
30.9 | 0.00046298 | 0.00072799 | -3.0302e-06
31 | 0.0023342 | 0.00089715 | 1.0216e-06
31.1 | 0.0020022 | 0.00099147 | 7.9568e-06
31.2 | 0.0022865 | 0.0012293 | -7.9675e-06
31.3 | 0.0028197 | 0.0014787 | 1.9389e-07
31.4 | 0.0031364 | 0.0011721 | -5.5041e-06
31.5 | 0.0011569 | 0.00095246 | -1.4939e-05
31.6 | 0.00015734 | 0.00053323 | 7.6989e-07
31.7 | 0.0019349 | 0.00055208 | 5.2061e-06
31.8 | 0.0017913 | 0.0006041 | 1.0733e-05
31.9 | 0.0043639 | 0.00054864 | 4.736e-07
32 | 0.002686 | 0.00084329 | 1.9658e-07
32.1 | 0.0019407 | 0.00084226 | 9.6813e-06
32.2 | 0.0042057 | 0.00070186 | 1.2913e-05
32.3 | 0.00035855 | 0.00074884 | -2.0391e-05
32.4 | 0.0010947 | 0.00077632 | -4.1721e-06
32.5 | 0.0010926 | 0.00041378 | 1.9835e-05
32.6 | 6.338e-05 | 6.9756e-05 | 9.7404e-06
32.7 | 0.0033707 | 8.462e-05 | 9.1329e-06
32.8 | 0.0031723 | 0.00063442 | -9.8126e-06
32.9 | 0.004804 | 0.00056102 | 1.9405e-05
33 | 0.0027533 | 0.00060151 | 5.2216e-07
33.1 | 0.0032668 | 0.00093636 | -9.8314e-06
33.2 | 0.0047407 | 0.00087218 | 1.122e-05
33.3 | 0.0024414 | 0.00058641 | 5.1075e-06
33.4 | 0.001689 | 0.0007568 | 4.5797e-06
33.5 | 0.00074897 | 0.00051929 | 6.6384e-06
33.6 | 0.0036248 | 0.00031081 | 1.0564e-05
33.7 | 0.0018164 | 0.001012 | -2.5172e-06
33.8 | 0.0026542 | 0.0011286 | -2.3229e-06
33.9 | 0.0035525 | 0.001188 | -2.4567e-06
34 | 0.0048717 | 0.00122 | 8.7311e-06
34.1 | 0.0016054 | 0.0013975 | -4.7098e-07
34.2 | 0.00088098 | 0.0010993 | 2.2543e-06
34.3 | 0.0040954 | 0.00084305 | 1.0596e-05
34.4 | 0.0052702 | 0.00082296 | 4.2325e-06
34.5 | 0.0049457 | 0.00050414 | 1.916e-05
34.6 | 0.0062752 | 0.000326 | 1.9444e-05
34.7 | 0.005302 | 0.00050485 | 1.7105e-06
34.8 | 0.0043852 | 0.0008287 | 1.1962e-06
34.9 | 0.0046693 | 0.00057915 | 1.0451e-05
35 | 0.0037341 | 0.00070474 | 2.4476e-06
35.1 | 0.0038271 | 0.0010802 | 1.5535e-06
35.2 | 0.0066169 | 0.00070615 | 1.7437e-05
35.3 | 0.0050274 | 0.00068529 | 1.1243e-05
35.4 | 0.0036038 | 0.00069316 | 1.6431e-05
35.5 | 0.0055649 | 0.00026061 | 1.3048e-05
35.6 | 0.00185 | 0.00013724 | 1.4103e-05
35.7 | 0.0011947 | 0.00070512 | 1.5177e-05
35.8 | 0.0027202 | 0.00086126 | 9.6056e-06
35.9 | 0.0048843 | 0.0011647 | -4.7465e-06
36 | 0.0045277 | 0.00067853 | 1.289e-05
36.1 | 0.0019507 | 0.00098419 | 4.4734e-07
36.2 | -3.0372e-05 | 0.0012959 | -1.9593e-06
36.3 | 0.021287 | 0.00091144 | 0.00016404
36.4 | 0.038167 | 0.00076678 | 0.00033444
36.5 | 0.042341 | 0.0012709 | 0.00039706
36.6 | 0.049801 | 0.00066598 | 0.0005185
36.7 | 0.11412 | 0.0015781 | 0.0011756
36.8 | 0.25246 | 0.0032837 | 0.0025507
36.9 | 0.424 | 0.0048964 | 0.0042434
37 | 0.65371 | 0.0068754 | 0.0065367
37.1 | 0.86802 | 0.0089378 | 0.0086028
37.2 | 1.0258 | 0.010447 | 0.010115
37.3 | 1.1434 | 0.011807 | 0.011305
37.4 | 1.2453 | 0.012431 | 0.012349
37.5 | 1.3429 | 0.013364 | 0.013306
37.6 | 1.4326 | 0.014395 | 0.014211
37.7 | 1.5246 | 0.015099 | 0.015071
37.8 | 1.6147 | 0.016298 | 0.015955
37.9 | 1.701 | 0.017457 | 0.016821
38 | 1.7897 | 0.018167 | 0.017675
38.1 | 1.8796 | 0.018584 | 0.018524
38.2 | 1.9664 | 0.019609 | 0.019395
38.3 | 2.0557 | 0.02043 | 0.020261
38.4 | 2.1462 | 0.020862 | 0.021127
38.5 | 2.2377 | 0.022241 | 0.02198
38.6 | 2.3277 | 0.023112 | 0.022846
38.7 | 2.4157 | 0.023829 | 0.023756
38.8 | 2.5076 | 0.024971 | 0.024648
38.9 | 2.5899 | 0.026314 | 0.025488
39 | 2.6779 | 0.026832 | 0.026344
39.1 | 2.7706 | 0.027717 | 0.027233
39.2 | 2.8591 | 0.028837 | 0.028107
39.3 | 2.9464 | 0.029278 | 0.028998
39.4 | 3.038 | 0.030216 | 0.029864
39.5 | 3.131 | 0.031114 | 0.030737
39.6 | 3.2233 | 0.032371 | 0.031597
39.7 | 3.3153 | 0.033294 | 0.032475
39.8 | 3.4059 | 0.034109 | 0.033359
39.9 | 3.492 | 0.035059 | 0.034248
40 | 3.5788 | 0.03596 | 0.035113
40.1 | 3.6721 | 0.036706 | 0.036037
40.2 | 3.7653 | 0.037054 | 0.036968
40.3 | 3.8587 | 0.037893 | 0.037892
40.4 | 3.9557 | 0.038907 | 0.038794
40.5 | 4.048 | 0.03998 | 0.039678
40.6 | 4.1429 | 0.041084 | 0.040593
40.7 | 4.2365 | 0.042297 | 0.041479
40.8 | 4.3295 | 0.042738 | 0.04236
40.9 | 4.4241 | 0.04353 | 0.043269
41 | 4.5193 | 0.04482 | 0.044174
41.1 | 4.6157 | 0.04541 | 0.045099
41.2 | 4.7058 | 0.045954 | 0.04601
41.3 | 4.7935 | 0.047297 | 0.046925
41.4 | 4.8867 | 0.04843 | 0.047864
41.5 | 4.9797 | 0.049107 | 0.048813
41.6 | 5.0746 | 0.050729 | 0.049671
41.7 | 5.1672 | 0.051447 | 0.050562
41.8 | 5.2549 | 0.051913 | 0.051478
41.9 | 5.3491 | 0.053006 | 0.052394
42 | 5.4437 | 0.053997 | 0.053266
42.1 | 5.5378 | 0.054476 | 0.054206
42.2 | 5.631 | 0.055773 | 0.05536
42.3 | 5.7254 | 0.056955 | 0.056296
42.4 | 5.8113 | 0.057528 | 0.056941
42.5 | 5.9042 | 0.058394 | 0.057798
42.6 | 5.9989 | 0.059468 | 0.05875
42.7 | 6.0931 | 0.060775 | 0.059671
42.8 | 6.1891 | 0.06147 | 0.060569
42.9 | 6.2824 | 0.061609 | 0.061463
43 | 6.3741 | 0.062421 | 0.062331
43.1 | 6.4692 | 0.063461 | 0.06322
43.2 | 6.5608 | 0.064326 | 0.064077
43.3 | 6.6567 | 0.064935 | 0.064969
43.4 | 6.7506 | 0.06623 | 0.065852
43.5 | 6.8466 | 0.067274 | 0.066782
43.6 | 6.9424 | 0.06815 | 0.06771
43.7 | 7.0331 | 0.069215 | 0.068609
43.8 | 7.1221 | 0.070132 | 0.069515
43.9 | 7.2147 | 0.070545 | 0.070422
44 | 7.3058 | 0.07143 | 0.071342
44.1 | 7.4024 | 0.072803 | 0.072254
44.2 | 7.4992 | 0.073266 | 0.073183
44.3 | 7.5867 | 0.074189 | 0.074032
44.4 | 7.6768 | 0.075339 | 0.074906
44.5 | 7.7747 | 0.076588 | 0.075833
44.6 | 7.8674 | 0.077311 | 0.076724
44.7 | 7.959 | 0.078324 | 0.077622
44.8 | 8.0572 | 0.079325 | 0.078564
44.9 | 8.1514 | 0.079833 | 0.079528
45 | 8.2435 | 0.080379 | 0.080435
45.1 | 8.3347 | 0.08102 | 0.081359
45.2 | 8.4311 | 0.082362 | 0.082285
45.3 | 8.5246 | 0.083728 | 0.083148
45.4 | 8.6186 | 0.084416 | 0.084021
45.5 | 8.712 | 0.085452 | 0.084891
45.6 | 8.8082 | 0.08654 | 0.08579
45.7 | 8.9003 | 0.086829 | 0.086672
45.8 | 8.9954 | 0.087741 | 0.087574
45.9 | 9.0876 | 0.088458 | 0.088484
46 | 9.1803 | 0.089056 | 0.089383
46.1 | 9.2786 | 0.090167 | 0.090289
46.2 | 9.3838 | 0.091589 | 0.091244
46.3 | 9.4741 | 0.092765 | 0.092134
46.4 | 9.563 | 0.093614 | 0.093016
46.5 | 9.6525 | 0.094393 | 0.093925
46.6 | 9.7485 | 0.095055 | 0.094834
46.7 | 9.8449 | 0.095809 | 0.095765
46.8 | 9.9322 | 0.096966 | 0.096664
46.9 | 10.0211 | 0.098076 | 0.09753
47 | 10.1148 | 0.098434 | 0.098431
47.1 | 10.2066 | 0.099542 | 0.099323
47.2 | 10.3029 | 0.10085 | 0.10026
47.3 | 10.4015 | 0.10194 | 0.10118
47.4 | 10.4926 | 0.10274 | 0.10213
47.5 | 10.5786 | 0.10345 | 0.10302
47.6 | 10.6705 | 0.10474 | 0.10391
47.7 | 10.7662 | 0.10521 | 0.10486
47.8 | 10.8572 | 0.10601 | 0.10576
47.9 | 10.954 | 0.10688 | 0.10665
48 | 11.0467 | 0.10765 | 0.10753
48.1 | 11.1359 | 0.1088 | 0.10843
48.2 | 11.2326 | 0.11014 | 0.10936
48.3 | 11.3288 | 0.11099 | 0.11025
48.4 | 11.424 | 0.1116 | 0.11119
48.5 | 11.5168 | 0.11264 | 0.11207
48.6 | 11.6117 | 0.11338 | 0.11297
48.7 | 11.7058 | 0.11401 | 0.1139
48.8 | 11.7948 | 0.11482 | 0.1148
48.9 | 11.8866 | 0.11581 | 0.1157
49 | 11.9782 | 0.11731 | 0.11661
49.1 | 12.0715 | 0.11802 | 0.1175
49.2 | 12.1655 | 0.11902 | 0.11841
49.3 | 12.2571 | 0.12006 | 0.11932
49.4 | 12.3474 | 0.12088 | 0.12023
49.5 | 12.4444 | 0.1217 | 0.12116
49.6 | 12.5385 | 0.12284 | 0.12207
49.7 | 12.6339 | 0.12359 | 0.12299
49.8 | 12.728 | 0.12428 | 0.12388
49.9 | 12.8202 | 0.12523 | 0.1248
50 | 12.9128 | 0.12654 | 0.12574
50.1 | 13.0038 | 0.12751 | 0.12661
50.2 | 13.0952 | 0.12817 | 0.12752
50.3 | 13.1871 | 0.12939 | 0.12842
50.4 | 13.2825 | 0.13002 | 0.12932
50.5 | 13.3791 | 0.13079 | 0.13023
50.6 | 13.4701 | 0.1313 | 0.13112
50.7 | 13.5647 | 0.13237 | 0.13205
50.8 | 13.6621 | 0.13334 | 0.13297
50.9 | 13.7555 | 0.13417 | 0.13389
51 | 13.8517 | 0.13532 | 0.13478
51.1 | 13.9455 | 0.13656 | 0.13569
51.2 | 14.0452 | 0.13728 | 0.13662
51.3 | 14.1322 | 0.13812 | 0.13752
51.4 | 14.2244 | 0.13874 | 0.13841
51.5 | 14.3119 | 0.13925 | 0.1393
51.6 | 14.4037 | 0.1407 | 0.1402
51.7 | 14.5002 | 0.14135 | 0.14113
51.8 | 14.5903 | 0.14213 | 0.14201
51.9 | 14.6816 | 0.14365 | 0.14293
52 | 14.7787 | 0.1446 | 0.14385
52.1 | 14.869 | 0.14576 | 0.14474
52.2 | 14.9655 | 0.14646 | 0.14565
52.3 | 15.0595 | 0.14738 | 0.14656
52.4 | 15.1529 | 0.1484 | 0.14748
52.5 | 15.2444 | 0.14903 | 0.14839
52.6 | 15.3362 | 0.1496 | 0.14935
52.7 | 15.4306 | 0.15108 | 0.15022
52.8 | 15.5181 | 0.15188 | 0.1511
52.9 | 15.616 | 0.15279 | 0.15204
53 | 15.7131 | 0.1537 | 0.15295
53.1 | 15.8019 | 0.1547 | 0.15383
53.2 | 15.8973 | 0.15518 | 0.15474
53.3 | 15.9913 | 0.15657 | 0.15562
53.4 | 16.085 | 0.15704 | 0.15654
53.5 | 16.1818 | 0.15753 | 0.15744
53.6 | 16.2796 | 0.1583 | 0.15836
53.7 | 16.372 | 0.15941 | 0.15927
53.8 | 16.4633 | 0.16076 | 0.16018
53.9 | 16.5522 | 0.16195 | 0.16106
54 | 16.641 | 0.16272 | 0.16194
54.1 | 16.7358 | 0.16373 | 0.1629
54.2 | 16.8332 | 0.16453 | 0.16381
54.3 | 16.9276 | 0.16495 | 0.16473
54.4 | 17.0211 | 0.16574 | 0.16566
54.5 | 17.1139 | 0.16696 | 0.16654
54.6 | 17.2054 | 0.16789 | 0.16743
54.7 | 17.3006 | 0.1686 | 0.16832
54.8 | 17.3937 | 0.16971 | 0.16923
54.9 | 17.4908 | 0.17084 | 0.17017
55 | 17.5802 | 0.17173 | 0.17106
55.1 | 17.6714 | 0.17237 | 0.17195
55.2 | 17.7658 | 0.1736 | 0.17287
55.3 | 17.8549 | 0.17456 | 0.17376
55.4 | 17.9521 | 0.17488 | 0.17471
55.5 | 18.0498 | 0.1762 | 0.17562
55.6 | 18.1441 | 0.17707 | 0.17651
55.7 | 18.236 | 0.1777 | 0.1774
55.8 | 18.3292 | 0.17891 | 0.17831
55.9 | 18.4237 | 0.18028 | 0.1792
56 | 18.5185 | 0.18082 | 0.18013
56.1 | 18.612 | 0.18136 | 0.18103
56.2 | 18.7134 | 0.18212 | 0.18195
56.3 | 18.8078 | 0.18302 | 0.18286
56.4 | 18.8963 | 0.18336 | 0.18376
56.5 | 18.985 | 0.18449 | 0.18467
56.6 | 19.0771 | 0.18588 | 0.1856
56.7 | 19.1722 | 0.18659 | 0.1865
56.8 | 19.2667 | 0.18766 | 0.18744
56.9 | 19.3538 | 0.18896 | 0.18833
57 | 19.4465 | 0.18931 | 0.18923
57.1 | 19.5409 | 0.19046 | 0.19013
57.2 | 19.6327 | 0.19105 | 0.19102
57.3 | 19.7295 | 0.19199 | 0.19195
57.4 | 19.8261 | 0.19285 | 0.19289
57.5 | 19.9121 | 0.19396 | 0.19379
57.6 | 19.9995 | 0.1954 | 0.19469
57.7 | 20.0963 | 0.19603 | 0.19563
57.8 | 20.1876 | 0.19673 | 0.19654
57.9 | 20.282 | 0.198 | 0.19743
58 | 20.3765 | 0.19884 | 0.19831
58.1 | 20.4707 | 0.19915 | 0.19924
58.2 | 20.5611 | 0.20022 | 0.20012
58.3 | 20.6599 | 0.20113 | 0.20104
58.4 | 20.7508 | 0.20168 | 0.20193
58.5 | 20.8483 | 0.20294 | 0.20287
58.6 | 20.9445 | 0.20414 | 0.20378
58.7 | 21.0361 | 0.20472 | 0.20466
58.8 | 21.1269 | 0.20595 | 0.20558
58.9 | 21.2165 | 0.20663 | 0.2065
59 | 21.3079 | 0.20735 | 0.2074
59.1 | 21.4002 | 0.2081 | 0.20833
59.2 | 21.496 | 0.20889 | 0.20922
59.3 | 21.5905 | 0.20955 | 0.21013
59.4 | 21.6807 | 0.21068 | 0.21102
59.5 | 21.77 | 0.21216 | 0.21189
59.6 | 21.8669 | 0.21307 | 0.21284
59.7 | 21.9608 | 0.21393 | 0.21377
59.8 | 22.0569 | 0.21486 | 0.21465
59.9 | 22.1513 | 0.21558 | 0.21557
60 | 22.2457 | 0.21636 | 0.21653
60.1 | 22.3367 | 0.21733 | 0.21746
60.2 | 22.4277 | 0.2182 | 0.21834
60.3 | 22.5223 | 0.21931 | 0.21926
60.4 | 22.6154 | 0.22023 | 0.22015
60.5 | 22.7106 | 0.22091 | 0.22103
60.6 | 22.8025 | 0.22213 | 0.22193
60.7 | 22.8975 | 0.22331 | 0.22285
60.8 | 22.9902 | 0.22408 | 0.22373
60.9 | 23.0845 | 0.2246 | 0.22467
61 | 23.1788 | 0.22528 | 0.22559
61.1 | 23.2757 | 0.22607 | 0.22652
61.2 | 23.3732 | 0.22735 | 0.22744
61.3 | 23.463 | 0.22827 | 0.22833
61.4 | 23.5532 | 0.22933 | 0.22924
61.5 | 23.645 | 0.23005 | 0.23016
61.6 | 23.7325 | 0.23097 | 0.23103
61.7 | 23.8274 | 0.23207 | 0.23193
61.8 | 23.9216 | 0.23273 | 0.23284
61.9 | 24.0095 | 0.23334 | 0.23373
62 | 24.1011 | 0.23378 | 0.23464
62.1 | 24.1976 | 0.23503 | 0.23557
62.2 | 24.2945 | 0.23611 | 0.23649
62.3 | 24.3889 | 0.23698 | 0.23741
62.4 | 24.4857 | 0.23822 | 0.23836
62.5 | 24.5742 | 0.2393 | 0.23924
62.6 | 24.6653 | 0.24021 | 0.24013
62.7 | 24.7576 | 0.2412 | 0.24102
62.8 | 24.8528 | 0.24185 | 0.24193
62.9 | 24.9442 | 0.24265 | 0.24282
63 | 25.0396 | 0.24332 | 0.2437
63.1 | 25.129 | 0.24429 | 0.24457
63.2 | 25.2186 | 0.24559 | 0.24545
63.3 | 25.3145 | 0.24619 | 0.24638
63.4 | 25.4127 | 0.24698 | 0.24731
63.5 | 25.5065 | 0.24839 | 0.24823
63.6 | 25.603 | 0.2493 | 0.24914
63.7 | 25.6985 | 0.25002 | 0.25007
63.8 | 25.7907 | 0.25045 | 0.251
63.9 | 25.8826 | 0.25132 | 0.25191
64 | 25.9761 | 0.25223 | 0.25281
64.1 | 26.0652 | 0.25329 | 0.25368
64.2 | 26.16 | 0.2547 | 0.25461
64.3 | 26.2514 | 0.2549 | 0.2555
64.4 | 26.3423 | 0.25599 | 0.25641
64.5 | 26.4365 | 0.2574 | 0.25733
64.6 | 26.5312 | 0.25823 | 0.25823
64.7 | 26.6259 | 0.25843 | 0.25916
64.8 | 26.7232 | 0.25942 | 0.2601
64.9 | 26.8177 | 0.26057 | 0.26098
65 | 26.9088 | 0.26102 | 0.26193
65.1 | 27.0008 | 0.26229 | 0.26282
65.2 | 27.0945 | 0.26377 | 0.2637
65.3 | 27.1865 | 0.26431 | 0.26461
65.4 | 27.2791 | 0.26551 | 0.2655
65.5 | 27.3741 | 0.26712 | 0.26641
65.6 | 27.4687 | 0.26743 | 0.26733
65.7 | 27.5626 | 0.26783 | 0.26824
65.8 | 27.6544 | 0.2686 | 0.26915
65.9 | 27.7494 | 0.26968 | 0.27006
66 | 27.8453 | 0.27104 | 0.27098
66.1 | 27.9385 | 0.27166 | 0.27188
66.2 | 28.038 | 0.27251 | 0.27278
66.3 | 28.1398 | 0.27372 | 0.27369
66.4 | 28.2319 | 0.2744 | 0.27464
66.5 | 28.3257 | 0.27517 | 0.27556
66.6 | 28.4095 | 0.27632 | 0.27643
66.7 | 28.5028 | 0.27678 | 0.27734
66.8 | 28.5992 | 0.27732 | 0.27828
66.9 | 28.6881 | 0.27866 | 0.27919
67 | 28.7797 | 0.27946 | 0.28009
67.1 | 28.8736 | 0.28044 | 0.28098
67.2 | 28.9681 | 0.28155 | 0.28189
67.3 | 29.0627 | 0.28284 | 0.28283
67.4 | 29.1591 | 0.28317 | 0.2837
67.5 | 29.2461 | 0.28409 | 0.28459
67.6 | 29.3376 | 0.28511 | 0.28552
67.7 | 29.4312 | 0.2859 | 0.28642
67.8 | 29.5222 | 0.28683 | 0.28733
67.9 | 29.6149 | 0.28772 | 0.28824
68 | 29.7124 | 0.28891 | 0.28916
68.1 | 29.8054 | 0.28973 | 0.29005
68.2 | 29.8956 | 0.29098 | 0.29095
68.3 | 29.9898 | 0.29177 | 0.29187
68.4 | 30.0852 | 0.29264 | 0.29277
68.5 | 30.1797 | 0.29354 | 0.29371
68.6 | 30.2756 | 0.29425 | 0.29459
68.7 | 30.3699 | 0.29493 | 0.29552
68.8 | 30.4653 | 0.29585 | 0.29644
68.9 | 30.5528 | 0.29674 | 0.29734
69 | 30.646 | 0.2982 | 0.29827
69.1 | 30.735 | 0.29915 | 0.29916
69.2 | 30.8302 | 0.29978 | 0.30007
69.3 | 30.9243 | 0.30056 | 0.30098
69.4 | 31.0152 | 0.30145 | 0.30189
69.5 | 31.1072 | 0.30214 | 0.3028
69.6 | 31.2032 | 0.30261 | 0.30371
69.7 | 31.2976 | 0.30345 | 0.30462
69.8 | 31.3931 | 0.30469 | 0.30552
69.9 | 31.4892 | 0.30569 | 0.30645
70 | 31.5805 | 0.3072 | 0.30736
70.1 | 31.6707 | 0.30847 | 0.30825
70.2 | 31.7639 | 0.3089 | 0.30918
70.3 | 31.8586 | 0.30929 | 0.31011
70.4 | 31.9481 | 0.31056 | 0.31099
70.5 | 32.0423 | 0.31138 | 0.3119
70.6 | 32.1406 | 0.31183 | 0.31284
70.7 | 32.235 | 0.31273 | 0.31374
70.8 | 32.3268 | 0.31411 | 0.31462
70.9 | 32.4216 | 0.31542 | 0.31553
71 | 32.5136 | 0.31617 | 0.31642
71.1 | 32.6095 | 0.31732 | 0.31735
71.2 | 32.7048 | 0.31807 | 0.31849
71.3 | 32.8035 | 0.3188 | 0.31954
71.4 | 32.8935 | 0.32 | 0.32026
71.5 | 32.9867 | 0.3205 | 0.32105
71.6 | 33.0745 | 0.32096 | 0.32196
71.7 | 33.1667 | 0.32194 | 0.32285
71.8 | 33.2612 | 0.32326 | 0.32374
71.9 | 33.3534 | 0.32442 | 0.32464
72 | 33.4452 | 0.32507 | 0.32555
72.1 | 33.5397 | 0.32603 | 0.32648
72.2 | 33.6339 | 0.32651 | 0.32738
72.3 | 33.7268 | 0.32768 | 0.32828
72.4 | 33.8196 | 0.3283 | 0.32915
72.5 | 33.9131 | 0.3289 | 0.33009
72.6 | 34.0024 | 0.32967 | 0.33101
72.7 | 34.0945 | 0.33092 | 0.33193
72.8 | 34.1892 | 0.33225 | 0.33283
72.9 | 34.2822 | 0.33322 | 0.33375
73 | 34.3782 | 0.33419 | 0.33465
73.1 | 34.4727 | 0.33508 | 0.33553
73.2 | 34.5678 | 0.33584 | 0.33646
73.3 | 34.6599 | 0.33674 | 0.33736
73.4 | 34.7549 | 0.33728 | 0.33825
73.5 | 34.847 | 0.33834 | 0.33916
73.6 | 34.9437 | 0.33931 | 0.34011
73.7 | 35.043 | 0.34008 | 0.34107
73.8 | 35.1365 | 0.34141 | 0.34196
73.9 | 35.2269 | 0.34279 | 0.34288
74 | 35.318 | 0.34331 | 0.34379
74.1 | 35.4126 | 0.34402 | 0.3447
74.2 | 35.5027 | 0.34511 | 0.34559
74.3 | 35.5967 | 0.34553 | 0.34649
74.4 | 35.6906 | 0.34669 | 0.34738
74.5 | 35.7816 | 0.34742 | 0.3483
74.6 | 35.8752 | 0.34875 | 0.34921
74.7 | 35.9688 | 0.34908 | 0.35012
74.8 | 36.0631 | 0.3502 | 0.35104
74.9 | 36.157 | 0.35127 | 0.35193
75 | 36.2523 | 0.35255 | 0.35285
75.1 | 36.341 | 0.35301 | 0.35376
75.2 | 36.4345 | 0.35338 | 0.35469
75.3 | 36.5291 | 0.35438 | 0.35561
75.4 | 36.6218 | 0.35495 | 0.35652
75.5 | 36.7167 | 0.35669 | 0.35743
75.6 | 36.8111 | 0.35772 | 0.35831
75.7 | 36.9071 | 0.35866 | 0.35922
75.8 | 36.9989 | 0.35938 | 0.36014
75.9 | 37.0924 | 0.36033 | 0.36104
76 | 37.1873 | 0.36154 | 0.36198
76.1 | 37.283 | 0.36218 | 0.36291
76.2 | 37.3796 | 0.36309 | 0.36387
76.3 | 37.4757 | 0.36394 | 0.36475
76.4 | 37.5671 | 0.36482 | 0.36565
76.5 | 37.66 | 0.36585 | 0.36659
76.6 | 37.7462 | 0.36673 | 0.36746
76.7 | 37.8356 | 0.36741 | 0.36835
76.8 | 37.9321 | 0.3685 | 0.36926
76.9 | 38.025 | 0.3695 | 0.37018
77 | 38.1095 | 0.37037 | 0.37107
77.1 | 38.2053 | 0.37068 | 0.372
77.2 | 38.2987 | 0.3712 | 0.37292
77.3 | 38.3926 | 0.37285 | 0.37383
77.4 | 38.4877 | 0.37375 | 0.37476
77.5 | 38.5826 | 0.37457 | 0.37568
77.6 | 38.6728 | 0.37585 | 0.37661
77.7 | 38.7623 | 0.37666 | 0.37753
77.8 | 38.8528 | 0.37745 | 0.3784
77.9 | 38.9456 | 0.37838 | 0.3793
78 | 39.0401 | 0.37901 | 0.38021
78.1 | 39.1352 | 0.37974 | 0.38112
78.2 | 39.2269 | 0.38038 | 0.38204
78.3 | 39.3206 | 0.38209 | 0.38295
78.4 | 39.4161 | 0.38273 | 0.38387
78.5 | 39.5091 | 0.38383 | 0.38478
78.6 | 39.605 | 0.38506 | 0.38573
78.7 | 39.7008 | 0.3863 | 0.38663
78.8 | 39.7978 | 0.38688 | 0.38754
78.9 | 39.889 | 0.38764 | 0.38848
79 | 39.9771 | 0.38857 | 0.38934
79.1 | 40.0665 | 0.38906 | 0.39024
79.2 | 40.1606 | 0.39012 | 0.39117
79.3 | 40.2565 | 0.391 | 0.39209
79.4 | 40.3481 | 0.3922 | 0.39298
79.5 | 40.4402 | 0.39325 | 0.39391
79.6 | 40.5306 | 0.39388 | 0.39482
79.7 | 40.6254 | 0.39516 | 0.39573
79.8 | 40.7199 | 0.39565 | 0.39666
79.9 | 40.8157 | 0.39608 | 0.39758
80 | 40.9118 | 0.39665 | 0.39849
80.1 | 40.999 | 0.39767 | 0.39939
80.2 | 41.0919 | 0.39874 | 0.40031
80.3 | 41.1839 | 0.40025 | 0.4012
80.4 | 41.2766 | 0.40127 | 0.4021
80.5 | 41.3706 | 0.40182 | 0.40301
80.6 | 41.4664 | 0.40266 | 0.40393
80.7 | 41.5602 | 0.40382 | 0.40487
80.8 | 41.6527 | 0.40474 | 0.40578
80.9 | 41.7484 | 0.40514 | 0.40671
81 | 41.8433 | 0.40613 | 0.4076
81.1 | 41.9388 | 0.40726 | 0.40852
81.2 | 42.0347 | 0.40851 | 0.40944
81.3 | 42.1273 | 0.40921 | 0.41032
81.4 | 42.2192 | 0.41039 | 0.41124
81.5 | 42.3093 | 0.4112 | 0.41214
81.6 | 42.3993 | 0.41219 | 0.41304
81.7 | 42.4898 | 0.41326 | 0.41394
81.8 | 42.5872 | 0.41377 | 0.41488
81.9 | 42.6832 | 0.41484 | 0.41583
82 | 42.7719 | 0.41561 | 0.41672
82.1 | 42.8628 | 0.41591 | 0.41763
82.2 | 42.9578 | 0.41734 | 0.41855
82.3 | 43.0526 | 0.41829 | 0.41946
82.4 | 43.1433 | 0.41947 | 0.42033
82.5 | 43.2407 | 0.4202 | 0.42126
82.6 | 43.3298 | 0.42107 | 0.42218
82.7 | 43.421 | 0.42157 | 0.42309
82.8 | 43.5146 | 0.42232 | 0.42401
82.9 | 43.6031 | 0.42325 | 0.42489
83 | 43.6976 | 0.4238 | 0.42581
83.1 | 43.7971 | 0.4255 | 0.42677
83.2 | 43.8879 | 0.42656 | 0.42765
83.3 | 43.9818 | 0.4276 | 0.42857
83.4 | 44.0769 | 0.42803 | 0.42948
83.5 | 44.1697 | 0.42909 | 0.43037
83.6 | 44.2659 | 0.43005 | 0.4313
83.7 | 44.3613 | 0.43062 | 0.43221
83.8 | 44.4565 | 0.43176 | 0.43313
83.9 | 44.5491 | 0.43276 | 0.43403
84 | 44.6372 | 0.43351 | 0.43492
84.1 | 44.7293 | 0.43458 | 0.43583
84.2 | 44.8225 | 0.43585 | 0.43675
84.3 | 44.9181 | 0.43682 | 0.43771
84.4 | 45.0133 | 0.43732 | 0.43861
84.5 | 45.1044 | 0.43844 | 0.43951
84.6 | 45.1953 | 0.43951 | 0.44039
84.7 | 45.2894 | 0.44015 | 0.44132
84.8 | 45.3846 | 0.44056 | 0.44225
84.9 | 45.4793 | 0.44185 | 0.44314
85 | 45.5753 | 0.44248 | 0.44408
85.1 | 45.6681 | 0.44313 | 0.44501
85.2 | 45.7637 | 0.44496 | 0.44594
85.3 | 45.8524 | 0.44588 | 0.44684
85.4 | 45.9445 | 0.44626 | 0.44776
85.5 | 46.0411 | 0.44675 | 0.44869
85.6 | 46.1356 | 0.448 | 0.44958
85.7 | 46.2306 | 0.44892 | 0.4505
85.8 | 46.3213 | 0.44948 | 0.45138
85.9 | 46.4152 | 0.45099 | 0.45228
86 | 46.5113 | 0.45217 | 0.4532
86.1 | 46.6035 | 0.45294 | 0.4541
86.2 | 46.6988 | 0.45378 | 0.45503
86.3 | 46.7951 | 0.45459 | 0.45593
86.4 | 46.8978 | 0.4559 | 0.45684
86.5 | 46.9877 | 0.45666 | 0.45776
86.6 | 47.0799 | 0.45744 | 0.45869
86.7 | 47.1692 | 0.45806 | 0.4596
86.8 | 47.2611 | 0.4589 | 0.4605
86.9 | 47.3581 | 0.45988 | 0.46142
87 | 47.446 | 0.46111 | 0.46232
87.1 | 47.5375 | 0.4621 | 0.46322
87.2 | 47.6329 | 0.46324 | 0.46415
87.3 | 47.7238 | 0.46384 | 0.46506
87.4 | 47.8191 | 0.46437 | 0.46597
87.5 | 47.9154 | 0.46514 | 0.46691
87.6 | 48.0042 | 0.46608 | 0.46785
87.7 | 48.0943 | 0.46684 | 0.46877
87.8 | 48.1864 | 0.46772 | 0.46968
87.9 | 48.2798 | 0.46907 | 0.47057
88 | 48.3727 | 0.47005 | 0.47149
88.1 | 48.4721 | 0.47086 | 0.47241
88.2 | 48.5659 | 0.47179 | 0.47332
88.3 | 48.6546 | 0.47253 | 0.4742
88.4 | 48.7476 | 0.47339 | 0.47511
88.5 | 48.8452 | 0.47423 | 0.47606
88.6 | 48.9394 | 0.47537 | 0.47697
88.7 | 49.0345 | 0.47623 | 0.47787
88.8 | 49.1273 | 0.47683 | 0.47879
88.9 | 49.2224 | 0.47824 | 0.4797
89 | 49.3123 | 0.47906 | 0.48062
89.1 | 49.4041 | 0.48056 | 0.48152
89.2 | 49.494 | 0.48109 | 0.48244
89.3 | 49.5887 | 0.48177 | 0.48335
89.4 | 49.6862 | 0.48254 | 0.48426
89.5 | 49.7759 | 0.48335 | 0.48517
89.6 | 49.8651 | 0.4843 | 0.48605
89.7 | 49.9597 | 0.48531 | 0.48698
89.8 | 50.0554 | 0.48608 | 0.48792
89.9 | 50.1503 | 0.48702 | 0.48885
90 | 50.2479 | 0.48802 | 0.48978
90.1 | 50.3397 | 0.48928 | 0.4907
90.2 | 50.4308 | 0.48996 | 0.49163
90.3 | 50.5232 | 0.49039 | 0.49254
90.4 | 50.6168 | 0.49123 | 0.49344
90.5 | 50.7078 | 0.4924 | 0.49434
90.6 | 50.8022 | 0.49331 | 0.49523
90.7 | 50.897 | 0.49446 | 0.49615
90.8 | 50.9896 | 0.49535 | 0.49704
90.9 | 51.0821 | 0.49619 | 0.49796
91 | 51.179 | 0.49727 | 0.4989
91.1 | 51.2739 | 0.49846 | 0.49981
91.2 | 51.3682 | 0.49902 | 0.50072
91.3 | 51.463 | 0.49977 | 0.50164
91.4 | 51.5587 | 0.50075 | 0.50258
91.5 | 51.6512 | 0.50154 | 0.50349
91.6 | 51.7413 | 0.50242 | 0.5044
91.7 | 51.8308 | 0.50351 | 0.50528
91.8 | 51.9227 | 0.50429 | 0.50619
91.9 | 52.0188 | 0.50529 | 0.50708
92 | 52.1101 | 0.5065 | 0.508
92.1 | 52.2013 | 0.50763 | 0.5089
92.2 | 52.2932 | 0.50807 | 0.50982
92.3 | 52.3846 | 0.50883 | 0.51074
92.4 | 52.4822 | 0.50997 | 0.5117
92.5 | 52.5769 | 0.51053 | 0.51261
92.6 | 52.6738 | 0.5117 | 0.51354
92.7 | 52.7659 | 0.51291 | 0.51447
92.8 | 52.8555 | 0.51373 | 0.51536
92.9 | 52.9492 | 0.5147 | 0.51625
93 | 53.0411 | 0.51528 | 0.51718
93.1 | 53.1368 | 0.51618 | 0.51808
93.2 | 53.2329 | 0.51659 | 0.519
93.3 | 53.3224 | 0.51767 | 0.51987
93.4 | 53.4129 | 0.51879 | 0.5208
93.5 | 53.5119 | 0.51975 | 0.52173
93.6 | 53.6082 | 0.5205 | 0.52267
93.7 | 53.7034 | 0.5216 | 0.52359
93.8 | 53.7982 | 0.52257 | 0.5245
93.9 | 53.8917 | 0.52397 | 0.52541
94 | 53.9812 | 0.52458 | 0.5263
94.1 | 54.0724 | 0.5252 | 0.52722
94.2 | 54.1638 | 0.52601 | 0.52814
94.3 | 54.2566 | 0.5267 | 0.52903
94.4 | 54.351 | 0.52769 | 0.52994
94.5 | 54.4448 | 0.52895 | 0.53088
94.6 | 54.5382 | 0.53016 | 0.5318
94.7 | 54.6308 | 0.53115 | 0.53272
94.8 | 54.724 | 0.53207 | 0.53363
94.9 | 54.8189 | 0.53272 | 0.53455
95 | 54.9149 | 0.53353 | 0.53548
95.1 | 55.0079 | 0.53462 | 0.53638
95.2 | 55.0989 | 0.53511 | 0.53731
95.3 | 55.1923 | 0.53581 | 0.53823
95.4 | 55.284 | 0.53677 | 0.53909
95.5 | 55.3763 | 0.53797 | 0.54003
95.6 | 55.4725 | 0.53858 | 0.54096
95.7 | 55.5663 | 0.53957 | 0.54187
95.8 | 55.6614 | 0.54097 | 0.54279
95.9 | 55.7557 | 0.5417 | 0.54368
96 | 55.849 | 0.54234 | 0.54459
96.1 | 55.9427 | 0.54319 | 0.54553
96.2 | 56.0391 | 0.54378 | 0.54646
96.3 | 56.1332 | 0.54482 | 0.54737
96.4 | 56.2329 | 0.54594 | 0.54827
96.5 | 56.3244 | 0.5472 | 0.54917
96.6 | 56.4158 | 0.5488 | 0.55008
96.7 | 56.5012 | 0.54932 | 0.55098
96.8 | 56.5938 | 0.55024 | 0.55191
96.9 | 56.6902 | 0.55105 | 0.55285
97 | 56.7822 | 0.55172 | 0.55377
97.1 | 56.8701 | 0.55224 | 0.5547
97.2 | 56.9629 | 0.55351 | 0.5556
97.3 | 57.0577 | 0.5546 | 0.55651
97.4 | 57.1492 | 0.55526 | 0.55741
97.5 | 57.2444 | 0.55635 | 0.55833
97.6 | 57.3381 | 0.55716 | 0.55925
97.7 | 57.4265 | 0.55779 | 0.56015
97.8 | 57.5156 | 0.55912 | 0.56106
97.9 | 57.6075 | 0.55973 | 0.56197
98 | 57.6991 | 0.56022 | 0.56291
98.1 | 57.7961 | 0.56121 | 0.56385
98.2 | 57.8942 | 0.56222 | 0.56477
98.3 | 57.9887 | 0.56301 | 0.5657
98.4 | 58.082 | 0.56405 | 0.56661
98.5 | 58.1751 | 0.56556 | 0.5675
98.6 | 58.2711 | 0.56639 | 0.56843
98.7 | 58.3672 | 0.567 | 0.56935
98.8 | 58.463 | 0.56776 | 0.57027
98.9 | 58.555 | 0.5685 | 0.57118
99 | 58.6463 | 0.5692 | 0.5721
99.1 | 58.7365 | 0.57047 | 0.57302
99.2 | 58.8281 | 0.57149 | 0.57393
99.3 | 58.9172 | 0.57262 | 0.57484
99.4 | 59.0131 | 0.57317 | 0.57575
99.5 | 59.1047 | 0.57507 | 0.57664
99.6 | 59.1941 | 0.57544 | 0.57757
99.7 | 59.2908 | 0.57609 | 0.5785
99.8 | 59.3857 | 0.57708 | 0.57937
99.9 | 59.4776 | 0.578 | 0.58029
100 | 59.5745 | 0.57865 | 0.58123
100.1 | 59.6688 | 0.57982 | 0.58214
100.2 | 59.7601 | 0.58057 | 0.58306
100.3 | 59.8482 | 0.58142 | 0.58397
100.4 | 59.9443 | 0.58229 | 0.58492
100.5 | 60.0382 | 0.58342 | 0.58586
100.6 | 60.1323 | 0.58441 | 0.58676
100.7 | 60.2285 | 0.58488 | 0.58768
100.8 | 60.3208 | 0.58552 | 0.58856
100.9 | 60.4145 | 0.58679 | 0.58948
101 | 60.5066 | 0.58782 | 0.59036
101.1 | 60.6025 | 0.58864 | 0.59128
101.2 | 60.6979 | 0.58989 | 0.59221
101.3 | 60.794 | 0.59102 | 0.59312
101.4 | 60.8853 | 0.59159 | 0.59403
101.5 | 60.9788 | 0.5919 | 0.59495
101.6 | 61.0679 | 0.59284 | 0.59587
101.7 | 61.1589 | 0.59421 | 0.59679
101.8 | 61.2481 | 0.59509 | 0.59769
101.9 | 61.3446 | 0.59568 | 0.59861
102 | 61.4387 | 0.5968 | 0.59962
102.1 | 61.5303 | 0.59854 | 0.60076
102.2 | 61.6224 | 0.59967 | 0.60161
102.3 | 61.7161 | 0.60061 | 0.60228
102.4 | 61.8106 | 0.60106 | 0.60321
102.5 | 61.9076 | 0.60164 | 0.60413
102.6 | 62.0001 | 0.60321 | 0.60502
102.7 | 62.0927 | 0.60379 | 0.60597
102.8 | 62.1848 | 0.60405 | 0.60692
102.9 | 62.2789 | 0.6047 | 0.60784
103 | 62.3698 | 0.60599 | 0.60872
103.1 | 62.4641 | 0.60716 | 0.60961
103.2 | 62.5584 | 0.60801 | 0.61052
103.3 | 62.6517 | 0.60879 | 0.61144
103.4 | 62.7445 | 0.60992 | 0.61232
103.5 | 62.8361 | 0.6106 | 0.61321
103.6 | 62.9289 | 0.61131 | 0.61414
103.7 | 63.0259 | 0.61257 | 0.61508
103.8 | 63.1219 | 0.61313 | 0.61603
103.9 | 63.2168 | 0.61349 | 0.61694
104 | 63.3088 | 0.61519 | 0.61786
104.1 | 63.3987 | 0.61659 | 0.61877
104.2 | 63.491 | 0.61709 | 0.61971
104.3 | 63.5838 | 0.61797 | 0.62062
104.4 | 63.6752 | 0.61906 | 0.62147
104.5 | 63.7717 | 0.61982 | 0.62241
104.6 | 63.8639 | 0.62051 | 0.62334
104.7 | 63.957 | 0.62133 | 0.62426
104.8 | 64.0505 | 0.62211 | 0.62517
104.9 | 64.1454 | 0.62333 | 0.6261
105 | 64.2416 | 0.62477 | 0.62704
105.1 | 64.3387 | 0.62566 | 0.62796
105.2 | 64.4278 | 0.62646 | 0.62887
105.3 | 64.5188 | 0.6267 | 0.62978
105.4 | 64.6132 | 0.62806 | 0.63069
105.5 | 64.7028 | 0.62918 | 0.6316
105.6 | 64.796 | 0.62971 | 0.6325
105.7 | 64.892 | 0.62977 | 0.63343
105.8 | 64.9864 | 0.63128 | 0.63432
105.9 | 65.0806 | 0.63202 | 0.63525
106 | 65.1735 | 0.63328 | 0.63617
106.1 | 65.2686 | 0.63459 | 0.6371
106.2 | 65.3641 | 0.63553 | 0.63805
106.3 | 65.4584 | 0.63588 | 0.63895
106.4 | 65.5551 | 0.63705 | 0.63985
106.5 | 65.6575 | 0.63801 | 0.64077
106.6 | 65.7473 | 0.63863 | 0.64169
106.7 | 65.8407 | 0.63916 | 0.64262
106.8 | 65.931 | 0.64003 | 0.64356
106.9 | 66.0231 | 0.64204 | 0.64444
107 | 66.1179 | 0.64276 | 0.64536
107.1 | 66.2051 | 0.64365 | 0.64627
107.2 | 66.2963 | 0.64467 | 0.64717
107.3 | 66.3932 | 0.64495 | 0.64813
107.4 | 66.486 | 0.64634 | 0.64907
107.5 | 66.5817 | 0.64731 | 0.64999
107.6 | 66.6772 | 0.64778 | 0.65089
107.7 | 66.7674 | 0.64833 | 0.65182
107.8 | 66.8573 | 0.65007 | 0.65271
107.9 | 66.9496 | 0.65173 | 0.65363
108 | 67.0407 | 0.65184 | 0.65454
108.1 | 67.1293 | 0.6523 | 0.65542
108.2 | 67.2281 | 0.65358 | 0.65632
108.3 | 67.3242 | 0.65466 | 0.65725
108.4 | 67.413 | 0.655 | 0.65817
108.5 | 67.5042 | 0.65573 | 0.6591
108.6 | 67.6052 | 0.65667 | 0.66005
108.7 | 67.7018 | 0.65775 | 0.66098
108.8 | 67.7947 | 0.65928 | 0.66189
108.9 | 67.8926 | 0.65997 | 0.66282
109 | 67.986 | 0.6607 | 0.66374
109.1 | 68.0732 | 0.66137 | 0.66464
109.2 | 68.1652 | 0.66248 | 0.66556
109.3 | 68.2547 | 0.66305 | 0.66645
109.4 | 68.3478 | 0.66378 | 0.66737
109.5 | 68.4435 | 0.66507 | 0.66829
109.6 | 68.5363 | 0.66629 | 0.66923
109.7 | 68.6268 | 0.66746 | 0.67015
109.8 | 68.7241 | 0.6682 | 0.6711
109.9 | 68.8171 | 0.66927 | 0.67198
110 | 68.9131 | 0.66999 | 0.67289
110.1 | 69.0058 | 0.67054 | 0.67381
110.2 | 69.0982 | 0.67156 | 0.67474
110.3 | 69.1876 | 0.6731 | 0.6756
110.4 | 69.2804 | 0.67331 | 0.67651
110.5 | 69.3732 | 0.67383 | 0.67745
110.6 | 69.4658 | 0.67518 | 0.67837
110.7 | 69.5599 | 0.67678 | 0.67929
110.8 | 69.6559 | 0.67768 | 0.68021
110.9 | 69.749 | 0.67819 | 0.68113
111 | 69.842 | 0.67863 | 0.68205
111.1 | 69.9397 | 0.67987 | 0.68298
111.2 | 70.0315 | 0.68064 | 0.68389
111.3 | 70.1288 | 0.68156 | 0.68483
111.4 | 70.2221 | 0.68236 | 0.68572
111.5 | 70.3212 | 0.68303 | 0.68664
111.6 | 70.4118 | 0.68426 | 0.68757
111.7 | 70.5029 | 0.68512 | 0.68848
111.8 | 70.5905 | 0.68583 | 0.68939
111.9 | 70.6845 | 0.68729 | 0.69028
112 | 70.7798 | 0.68836 | 0.69121
112.1 | 70.8688 | 0.68884 | 0.69212
112.2 | 70.9607 | 0.68944 | 0.69306
112.3 | 71.0573 | 0.69066 | 0.69398
112.4 | 71.1504 | 0.69193 | 0.6949
112.5 | 71.2436 | 0.69257 | 0.6958
112.6 | 71.3395 | 0.69346 | 0.69671
112.7 | 71.4318 | 0.69471 | 0.69764
112.8 | 71.5209 | 0.69571 | 0.69855
112.9 | 71.6159 | 0.69623 | 0.69949
113 | 71.7099 | 0.69731 | 0.70041
113.1 | 71.7993 | 0.69804 | 0.70132
113.2 | 71.8961 | 0.6989 | 0.70225
113.3 | 71.9924 | 0.69981 | 0.70317
113.4 | 72.0862 | 0.7007 | 0.70409
113.5 | 72.1775 | 0.70151 | 0.70501
113.6 | 72.2728 | 0.7028 | 0.70592
113.7 | 72.3687 | 0.70372 | 0.70685
113.8 | 72.4635 | 0.70477 | 0.70777
113.9 | 72.5565 | 0.70517 | 0.70866
114 | 72.6512 | 0.70608 | 0.70961
114.1 | 72.7432 | 0.70702 | 0.71052
114.2 | 72.8335 | 0.70788 | 0.71144
114.3 | 72.9235 | 0.70906 | 0.71234
114.4 | 73.0168 | 0.70994 | 0.71325
114.5 | 73.1138 | 0.71074 | 0.71421
114.6 | 73.2064 | 0.71207 | 0.71511
114.7 | 73.2957 | 0.71256 | 0.716
114.8 | 73.3902 | 0.71382 | 0.71692
114.9 | 73.4874 | 0.7144 | 0.71787
115 | 73.5803 | 0.71561 | 0.71878
115.1 | 73.6751 | 0.71558 | 0.71971
115.2 | 73.7709 | 0.71727 | 0.72061
115.3 | 73.8579 | 0.71819 | 0.72155
115.4 | 73.9498 | 0.71936 | 0.72244
115.5 | 74.0443 | 0.72048 | 0.72336
115.6 | 74.1353 | 0.72139 | 0.72428
115.7 | 74.2326 | 0.72182 | 0.72521
115.8 | 74.327 | 0.72258 | 0.7261
115.9 | 74.4211 | 0.72397 | 0.72701
116 | 74.5152 | 0.72449 | 0.72797
116.1 | 74.6113 | 0.72532 | 0.72888
116.2 | 74.7052 | 0.72638 | 0.7298
116.3 | 74.7988 | 0.72711 | 0.73074
116.4 | 74.8944 | 0.72803 | 0.73168
116.5 | 74.991 | 0.72971 | 0.73261
116.6 | 75.0828 | 0.73023 | 0.73353
116.7 | 75.1697 | 0.73061 | 0.73443
116.8 | 75.2583 | 0.7319 | 0.73534
116.9 | 75.352 | 0.7328 | 0.73628
117 | 75.4446 | 0.73342 | 0.73719
117.1 | 75.5349 | 0.73464 | 0.73807
117.2 | 75.6235 | 0.73532 | 0.73899
117.3 | 75.7179 | 0.7363 | 0.7399
117.4 | 75.8128 | 0.7379 | 0.74084
117.5 | 75.9055 | 0.73861 | 0.74176
117.6 | 76.0013 | 0.73918 | 0.74266
117.7 | 76.0981 | 0.74022 | 0.74362
117.8 | 76.1835 | 0.74151 | 0.74453
117.9 | 76.2737 | 0.74169 | 0.74546
118 | 76.3659 | 0.74262 | 0.74636
118.1 | 76.4584 | 0.7436 | 0.74728
118.2 | 76.5519 | 0.74471 | 0.7482
118.3 | 76.6473 | 0.74589 | 0.74909
118.4 | 76.7401 | 0.74717 | 0.75001
118.5 | 76.8321 | 0.74764 | 0.75093
118.6 | 76.9291 | 0.74847 | 0.75186
118.7 | 77.021 | 0.74916 | 0.75277
118.8 | 77.1144 | 0.75017 | 0.75369
118.9 | 77.2126 | 0.75061 | 0.75464
119 | 77.3086 | 0.75145 | 0.75556
119.1 | 77.3997 | 0.75255 | 0.75648
119.2 | 77.4885 | 0.75352 | 0.75738
119.3 | 77.5831 | 0.75451 | 0.7583
119.4 | 77.6725 | 0.75596 | 0.7592
119.5 | 77.765 | 0.75623 | 0.76012
119.6 | 77.8614 | 0.75721 | 0.76105
119.7 | 77.9494 | 0.75849 | 0.76194
119.8 | 78.0428 | 0.75877 | 0.76287
119.9 | 78.1391 | 0.75934 | 0.76381
120 | 78.2325 | 0.76074 | 0.76473
120.1 | 78.3269 | 0.76202 | 0.76568
120.2 | 78.4252 | 0.76307 | 0.76661
120.3 | 78.5152 | 0.76443 | 0.76751
120.4 | 78.6042 | 0.76519 | 0.76841
120.5 | 78.6971 | 0.76564 | 0.76934
120.6 | 78.7905 | 0.76663 | 0.77029
120.7 | 78.8868 | 0.76813 | 0.7712
120.8 | 78.9825 | 0.76871 | 0.77211
120.9 | 79.0759 | 0.7687 | 0.77302
121 | 79.1686 | 0.77002 | 0.77395
121.1 | 79.2627 | 0.77158 | 0.77488
121.2 | 79.3581 | 0.77211 | 0.77581
121.3 | 79.4495 | 0.77242 | 0.77671
121.4 | 79.5444 | 0.77439 | 0.77762
121.5 | 79.6406 | 0.77475 | 0.77856
121.6 | 79.7339 | 0.77524 | 0.77948
121.7 | 79.8209 | 0.77662 | 0.78035
121.8 | 79.9114 | 0.77732 | 0.78127
121.9 | 80.0025 | 0.77746 | 0.7822
122 | 80.0963 | 0.77918 | 0.7831
122.1 | 80.1885 | 0.78033 | 0.78399
122.2 | 80.2784 | 0.78134 | 0.78493
122.3 | 80.3705 | 0.78159 | 0.78585
122.4 | 80.4646 | 0.78274 | 0.78678
122.5 | 80.5601 | 0.78373 | 0.78773
122.6 | 80.6566 | 0.78471 | 0.78865
122.7 | 80.7531 | 0.78559 | 0.78957
122.8 | 80.8422 | 0.7865 | 0.79048
122.9 | 80.9322 | 0.78729 | 0.7914
123 | 81.0268 | 0.78868 | 0.79234
123.1 | 81.1189 | 0.78987 | 0.79324
123.2 | 81.2126 | 0.79042 | 0.79415
123.3 | 81.3084 | 0.79131 | 0.79507
123.4 | 81.4008 | 0.79218 | 0.796
123.5 | 81.4947 | 0.79296 | 0.79693
123.6 | 81.5883 | 0.79377 | 0.79785
123.7 | 81.6793 | 0.79419 | 0.79875
123.8 | 81.7758 | 0.79566 | 0.79968
123.9 | 81.8736 | 0.79666 | 0.80062
124 | 81.9675 | 0.79765 | 0.80153
124.1 | 82.06 | 0.79887 | 0.80241
124.2 | 82.1524 | 0.79983 | 0.80337
124.3 | 82.246 | 0.79994 | 0.80431
124.4 | 82.3371 | 0.80096 | 0.80523
124.5 | 82.4273 | 0.80219 | 0.80612
124.6 | 82.5235 | 0.8028 | 0.80704
124.7 | 82.6146 | 0.80332 | 0.80799
124.8 | 82.7067 | 0.80488 | 0.80887
124.9 | 82.8031 | 0.8058 | 0.80982
125 | 82.8978 | 0.80688 | 0.81073
125.1 | 82.9945 | 0.80776 | 0.81169
125.2 | 83.088 | 0.80899 | 0.81258
125.3 | 83.1794 | 0.80944 | 0.81348
125.4 | 83.2708 | 0.81036 | 0.81441
125.5 | 83.3614 | 0.81133 | 0.81533
125.6 | 83.4569 | 0.8119 | 0.81626
125.7 | 83.5481 | 0.8126 | 0.81719
125.8 | 83.6457 | 0.81408 | 0.81812
125.9 | 83.7389 | 0.81532 | 0.81903
126 | 83.8325 | 0.81606 | 0.81997
126.1 | 83.9288 | 0.81672 | 0.82089
126.2 | 84.0235 | 0.81767 | 0.82181
126.3 | 84.1176 | 0.81865 | 0.82273
126.4 | 84.2117 | 0.81921 | 0.82365
126.5 | 84.308 | 0.81988 | 0.82456
126.6 | 84.4126 | 0.82107 | 0.82548
126.7 | 84.5011 | 0.82189 | 0.82637
126.8 | 84.589 | 0.82253 | 0.82727
126.9 | 84.678 | 0.82426 | 0.82822
127 | 84.7738 | 0.82523 | 0.82915
127.1 | 84.8692 | 0.82548 | 0.83007
127.2 | 84.9549 | 0.82675 | 0.83096
127.3 | 85.0446 | 0.82783 | 0.83187
127.4 | 85.1402 | 0.82845 | 0.83281
127.5 | 85.2343 | 0.82906 | 0.83375
127.6 | 85.3322 | 0.83045 | 0.83468
127.7 | 85.4294 | 0.83165 | 0.83559
127.8 | 85.5172 | 0.83263 | 0.8365
127.9 | 85.6066 | 0.83382 | 0.83743
128 | 85.6989 | 0.83468 | 0.83837
128.1 | 85.7928 | 0.83509 | 0.83932
128.2 | 85.8843 | 0.83622 | 0.84023
128.3 | 85.9801 | 0.837 | 0.84112
128.4 | 86.0757 | 0.83766 | 0.84207
128.5 | 86.1677 | 0.83805 | 0.843
128.6 | 86.2608 | 0.83941 | 0.84393
128.7 | 86.3575 | 0.84091 | 0.84481
128.8 | 86.4533 | 0.84178 | 0.84574
128.9 | 86.546 | 0.84269 | 0.84665
129 | 86.6418 | 0.84361 | 0.84758
129.1 | 86.7356 | 0.84407 | 0.84851
129.2 | 86.822 | 0.84494 | 0.84942
129.3 | 86.917 | 0.84594 | 0.85035
129.4 | 87.0067 | 0.84682 | 0.85129
129.5 | 87.1001 | 0.84731 | 0.85218
129.6 | 87.1964 | 0.84863 | 0.85311
129.7 | 87.2858 | 0.8498 | 0.85401
129.8 | 87.3755 | 0.85043 | 0.85492
129.9 | 87.4717 | 0.8511 | 0.85587
130 | 87.5656 | 0.85251 | 0.85678
130.1 | 87.6571 | 0.8533 | 0.85768
130.2 | 87.7553 | 0.85405 | 0.85864
130.3 | 87.8494 | 0.85487 | 0.85958
130.4 | 87.9427 | 0.85576 | 0.86052
130.5 | 88.0306 | 0.85667 | 0.86142
130.6 | 88.1238 | 0.85807 | 0.86235
130.7 | 88.218 | 0.85948 | 0.86326
130.8 | 88.3131 | 0.86045 | 0.86414
130.9 | 88.4079 | 0.86087 | 0.86506
131 | 88.5018 | 0.86195 | 0.86603
131.1 | 88.595 | 0.86308 | 0.86707
131.2 | 88.6872 | 0.8639 | 0.86812
131.3 | 88.783 | 0.86418 | 0.86896
131.4 | 88.878 | 0.86533 | 0.8697
131.5 | 88.9732 | 0.86673 | 0.87062
131.6 | 89.0703 | 0.86762 | 0.87155
131.7 | 89.161 | 0.86822 | 0.87246
131.8 | 89.2517 | 0.86938 | 0.8734
131.9 | 89.3415 | 0.86977 | 0.87432
132 | 89.437 | 0.87066 | 0.87522
132.1 | 89.5318 | 0.87156 | 0.87615
132.2 | 89.6219 | 0.87227 | 0.87708
132.3 | 89.7131 | 0.87295 | 0.87801
132.4 | 89.8045 | 0.87402 | 0.87892
132.5 | 89.8988 | 0.87544 | 0.87983
132.6 | 89.9937 | 0.87657 | 0.88075
132.7 | 90.0879 | 0.87725 | 0.88168
132.8 | 90.1813 | 0.87827 | 0.88261
132.9 | 90.274 | 0.87896 | 0.88356
133 | 90.3657 | 0.88013 | 0.88449
133.1 | 90.4587 | 0.88075 | 0.8854
133.2 | 90.5493 | 0.88167 | 0.88629
133.3 | 90.6477 | 0.88257 | 0.88725
133.4 | 90.7426 | 0.88408 | 0.88812
133.5 | 90.8323 | 0.88519 | 0.88901
133.6 | 90.9271 | 0.88601 | 0.88997
133.7 | 91.0221 | 0.8867 | 0.89091
133.8 | 91.1158 | 0.88755 | 0.89182
133.9 | 91.2118 | 0.8882 | 0.89275
134 | 91.3036 | 0.88884 | 0.89365
134.1 | 91.401 | 0.88924 | 0.89461
134.2 | 91.4912 | 0.89082 | 0.8955
134.3 | 91.5791 | 0.89194 | 0.89641
134.4 | 91.6735 | 0.89265 | 0.89735
134.5 | 91.7666 | 0.89398 | 0.89828
134.6 | 91.8651 | 0.8948 | 0.89922
134.7 | 91.9559 | 0.89557 | 0.90012
134.8 | 92.0469 | 0.89638 | 0.90104
134.9 | 92.1405 | 0.89702 | 0.90198
135 | 92.2335 | 0.89821 | 0.90291
135.1 | 92.3298 | 0.89909 | 0.90386
135.2 | 92.4261 | 0.90027 | 0.90478
135.3 | 92.5233 | 0.90143 | 0.90572
135.4 | 92.6112 | 0.90222 | 0.9066
135.5 | 92.7046 | 0.90318 | 0.90756
135.6 | 92.7989 | 0.90399 | 0.90845
135.7 | 92.8913 | 0.90469 | 0.90937
135.8 | 92.9859 | 0.90614 | 0.91028
135.9 | 93.0817 | 0.90674 | 0.91123
136 | 93.1738 | 0.90747 | 0.91213
136.1 | 93.2652 | 0.90822 | 0.91305
136.2 | 93.3611 | 0.90942 | 0.91402
136.3 | 93.4534 | 0.91055 | 0.91492
136.4 | 93.5465 | 0.9116 | 0.91582
136.5 | 93.6428 | 0.91258 | 0.91675
136.6 | 93.7446 | 0.91329 | 0.91767
136.7 | 93.8345 | 0.9139 | 0.91855
136.8 | 93.9272 | 0.91413 | 0.9195
136.9 | 94.0161 | 0.9153 | 0.92043
137 | 94.1066 | 0.91644 | 0.92136
137.1 | 94.1993 | 0.91702 | 0.92226
137.2 | 94.2934 | 0.91828 | 0.9232
137.3 | 94.3819 | 0.9194 | 0.92414
137.4 | 94.4753 | 0.92055 | 0.92507
137.5 | 94.5706 | 0.92126 | 0.92601
137.6 | 94.6641 | 0.92196 | 0.92694
137.7 | 94.7602 | 0.92273 | 0.92786
137.8 | 94.8568 | 0.92307 | 0.9288
137.9 | 94.9421 | 0.92474 | 0.92969
138 | 95.0321 | 0.92594 | 0.93061
138.1 | 95.1281 | 0.9266 | 0.93154
138.2 | 95.2153 | 0.92732 | 0.93244
138.3 | 95.3088 | 0.92868 | 0.93334
138.4 | 95.4076 | 0.92962 | 0.9343
138.5 | 95.4995 | 0.93053 | 0.93522
138.6 | 95.592 | 0.93141 | 0.93614
138.7 | 95.6893 | 0.93193 | 0.93709
138.8 | 95.783 | 0.93267 | 0.938
138.9 | 95.8771 | 0.93423 | 0.93891
139 | 95.9705 | 0.93487 | 0.93982
139.1 | 96.0673 | 0.93594 | 0.94076
139.2 | 96.162 | 0.93704 | 0.9417
139.3 | 96.2503 | 0.93802 | 0.94263
139.4 | 96.3443 | 0.93888 | 0.94356
139.5 | 96.4306 | 0.93941 | 0.94446
139.6 | 96.526 | 0.94004 | 0.94542
139.7 | 96.6225 | 0.94113 | 0.94635
139.8 | 96.7101 | 0.94164 | 0.94725
139.9 | 96.8016 | 0.94297 | 0.94818
140 | 96.8981 | 0.94427 | 0.94911
140.1 | 96.9905 | 0.94505 | 0.94998
140.2 | 97.0844 | 0.94581 | 0.95093
140.3 | 97.1805 | 0.9468 | 0.95185
140.4 | 97.2729 | 0.94779 | 0.95278
140.5 | 97.3608 | 0.94898 | 0.95366
140.6 | 97.4529 | 0.94924 | 0.95457
140.7 | 97.5465 | 0.95015 | 0.95552
140.8 | 97.6442 | 0.95114 | 0.95649
140.9 | 97.739 | 0.95246 | 0.95738
141 | 97.8322 | 0.95368 | 0.95831
141.1 | 97.9263 | 0.95467 | 0.95926
141.2 | 98.0183 | 0.95528 | 0.96017
141.3 | 98.1117 | 0.9561 | 0.96108
141.4 | 98.2066 | 0.95714 | 0.96202
141.5 | 98.3019 | 0.95791 | 0.96292
141.6 | 98.3975 | 0.95888 | 0.96385
141.7 | 98.4874 | 0.95916 | 0.96474
141.8 | 98.5814 | 0.96014 | 0.96572
141.9 | 98.6746 | 0.96147 | 0.96666
142 | 98.7611 | 0.96244 | 0.96755
142.1 | 98.8553 | 0.96325 | 0.96846
142.2 | 98.9538 | 0.9647 | 0.96941
142.3 | 99.0391 | 0.96523 | 0.97031
142.4 | 99.1317 | 0.9655 | 0.97127
142.5 | 99.2278 | 0.96667 | 0.9722
142.6 | 99.3207 | 0.96774 | 0.9731
142.7 | 99.4187 | 0.96883 | 0.97406
142.8 | 99.515 | 0.96937 | 0.97497
142.9 | 99.6036 | 0.97037 | 0.97587
143 | 99.6958 | 0.97173 | 0.97682
143.1 | 99.7872 | 0.97314 | 0.97773
143.2 | 99.8774 | 0.97369 | 0.97866
143.3 | 99.9713 | 0.97453 | 0.97957
143.4 | 100.0656 | 0.97491 | 0.98048
143.5 | 100.1632 | 0.97583 | 0.98144
143.6 | 100.255 | 0.97706 | 0.98232
143.7 | 100.3493 | 0.97794 | 0.98325
143.8 | 100.4441 | 0.97869 | 0.98417
143.9 | 100.5367 | 0.97979 | 0.98511
144 | 100.6337 | 0.98112 | 0.98603
144.1 | 100.7294 | 0.98196 | 0.98697
144.2 | 100.8187 | 0.98273 | 0.9879
144.3 | 100.9093 | 0.98369 | 0.98882
144.4 | 101.0055 | 0.98428 | 0.98978
144.5 | 101.0943 | 0.98492 | 0.9907
144.6 | 101.1868 | 0.98618 | 0.99158
144.7 | 101.2838 | 0.98712 | 0.99253
144.8 | 101.377 | 0.98791 | 0.99348
144.9 | 101.4655 | 0.989 | 0.99437
145 | 101.5629 | 0.98993 | 0.99532
145.1 | 101.6597 | 0.99117 | 0.99627
145.2 | 101.7574 | 0.99187 | 0.99719
145.3 | 101.847 | 0.99265 | 0.99809
145.4 | 101.9396 | 0.99322 | 0.99902
145.5 | 102.0318 | 0.99412 | 0.99996
145.6 | 102.1199 | 0.99532 | 1.0009
145.7 | 102.216 | 0.99649 | 1.0018
145.8 | 102.3107 | 0.99777 | 1.0027
145.9 | 102.4059 | 0.99874 | 1.0036
146 | 102.5005 | 0.99937 | 1.0045
146.1 | 102.5915 | 1 | 1.0055
146.2 | 102.6832 | 1.0009 | 1.0064
146.3 | 102.7813 | 1.0017 | 1.0074
146.4 | 102.8769 | 1.003 | 1.0082
146.5 | 102.9705 | 1.0039 | 1.0092
146.6 | 103.067 | 1.0046 | 1.0101
146.7 | 103.1699 | 1.0055 | 1.011
146.8 | 103.2601 | 1.007 | 1.012
146.9 | 103.3504 | 1.0077 | 1.0129
147 | 103.44 | 1.0084 | 1.0138
147.1 | 103.533 | 1.0089 | 1.0147
147.2 | 103.6269 | 1.0103 | 1.0157
147.3 | 103.7171 | 1.0105 | 1.0166
147.4 | 103.8054 | 1.0118 | 1.0175
147.5 | 103.8992 | 1.0128 | 1.0184
147.6 | 103.9961 | 1.0135 | 1.0194
147.7 | 104.0889 | 1.0146 | 1.0203
147.8 | 104.189 | 1.0157 | 1.0212
147.9 | 104.2752 | 1.0163 | 1.0221
148 | 104.3669 | 1.0176 | 1.0231
148.1 | 104.4598 | 1.0184 | 1.024
148.2 | 104.5512 | 1.019 | 1.0249
148.3 | 104.6428 | 1.0199 | 1.0258
148.4 | 104.7388 | 1.0208 | 1.0268
148.5 | 104.8355 | 1.0219 | 1.0277
148.6 | 104.9269 | 1.0233 | 1.0286
148.7 | 105.0191 | 1.0241 | 1.0295
148.8 | 105.1204 | 1.0251 | 1.0305
148.9 | 105.2118 | 1.0268 | 1.0314
149 | 105.3047 | 1.027 | 1.0323
149.1 | 105.4037 | 1.0274 | 1.0333
149.2 | 105.4948 | 1.0282 | 1.0342
149.3 | 105.5826 | 1.0291 | 1.0351
149.4 | 105.6756 | 1.0303 | 1.036
149.5 | 105.7648 | 1.0313 | 1.0369
149.6 | 105.8575 | 1.0324 | 1.0378
149.7 | 105.9549 | 1.0333 | 1.0388
149.8 | 106.0409 | 1.0341 | 1.0397
149.9 | 106.1342 | 1.0351 | 1.0406
150 | 106.2307 | 1.0358 | 1.0416
150.1 | 106.3257 | 1.0363 | 1.0425
150.2 | 106.4203 | 1.0371 | 1.0435
150.3 | 106.5195 | 1.0383 | 1.0444
150.4 | 106.6105 | 1.0395 | 1.0453
150.5 | 106.6999 | 1.0404 | 1.0462
150.6 | 106.7904 | 1.0419 | 1.0471
150.7 | 106.8876 | 1.0426 | 1.0481
150.8 | 106.9796 | 1.0429 | 1.049
150.9 | 107.0732 | 1.0439 | 1.0499
151 | 107.1708 | 1.0451 | 1.0508
151.1 | 107.2611 | 1.0456 | 1.0518
151.2 | 107.356 | 1.0464 | 1.0528
151.3 | 107.4502 | 1.0476 | 1.0537
151.4 | 107.5389 | 1.0491 | 1.0545
151.5 | 107.6357 | 1.0502 | 1.0555
151.6 | 107.7364 | 1.0508 | 1.0564
151.7 | 107.8299 | 1.0518 | 1.0573
151.8 | 107.9221 | 1.0527 | 1.0583
151.9 | 108.0133 | 1.0534 | 1.0592
152 | 108.1018 | 1.0541 | 1.0601
152.1 | 108.1906 | 1.0549 | 1.061
152.2 | 108.2892 | 1.0558 | 1.062
152.3 | 108.3823 | 1.057 | 1.0629
152.4 | 108.472 | 1.0581 | 1.0638
152.5 | 108.5667 | 1.0589 | 1.0648
152.6 | 108.6638 | 1.0604 | 1.0657
152.7 | 108.754 | 1.061 | 1.0666
152.8 | 108.8503 | 1.0618 | 1.0676
152.9 | 108.9477 | 1.0624 | 1.0685
153 | 109.0348 | 1.0631 | 1.0694
153.1 | 109.1224 | 1.0645 | 1.0703
153.2 | 109.2202 | 1.0653 | 1.0712
153.3 | 109.3142 | 1.0661 | 1.0722
153.4 | 109.4026 | 1.0677 | 1.073
153.5 | 109.5005 | 1.0685 | 1.074
153.6 | 109.5954 | 1.0696 | 1.075
153.7 | 109.6895 | 1.0706 | 1.0759
153.8 | 109.7819 | 1.0715 | 1.0768
153.9 | 109.879 | 1.0718 | 1.0778
154 | 109.9782 | 1.0729 | 1.0787
154.1 | 110.0687 | 1.0741 | 1.0796
154.2 | 110.1612 | 1.0747 | 1.0805
154.3 | 110.2507 | 1.076 | 1.0814
154.4 | 110.3457 | 1.0769 | 1.0824
154.5 | 110.4351 | 1.0776 | 1.0833
154.6 | 110.5263 | 1.0789 | 1.0842
154.7 | 110.6249 | 1.0792 | 1.0852
154.8 | 110.7161 | 1.0797 | 1.0861
154.9 | 110.8102 | 1.0805 | 1.087
155 | 110.9062 | 1.0816 | 1.088
155.1 | 110.9985 | 1.083 | 1.0889
155.2 | 111.093 | 1.0842 | 1.0898
155.3 | 111.1887 | 1.0847 | 1.0907
155.4 | 111.2811 | 1.0854 | 1.0916
155.5 | 111.3678 | 1.0867 | 1.0925
155.6 | 111.4628 | 1.0876 | 1.0935
155.7 | 111.5574 | 1.0882 | 1.0944
155.8 | 111.6489 | 1.0891 | 1.0954
155.9 | 111.743 | 1.0901 | 1.0963
156 | 111.8401 | 1.0908 | 1.0972
156.1 | 111.9359 | 1.0919 | 1.0982
156.2 | 112.0272 | 1.0934 | 1.0991
156.3 | 112.1175 | 1.0945 | 1.1
156.4 | 112.2167 | 1.0951 | 1.1009
156.5 | 112.311 | 1.0963 | 1.1019
156.6 | 112.4042 | 1.0967 | 1.1028
156.7 | 112.5024 | 1.0974 | 1.1037
156.8 | 112.5939 | 1.098 | 1.1046
156.9 | 112.6884 | 1.099 | 1.1056
157 | 112.7754 | 1.1001 | 1.1065
157.1 | 112.8648 | 1.1014 | 1.1074
157.2 | 112.9633 | 1.1024 | 1.1084
157.3 | 113.0517 | 1.103 | 1.1093
157.4 | 113.1391 | 1.1042 | 1.1102
157.5 | 113.2335 | 1.1053 | 1.1111
157.6 | 113.3274 | 1.1056 | 1.112
157.7 | 113.424 | 1.1063 | 1.113
157.8 | 113.5194 | 1.1072 | 1.1139
157.9 | 113.6118 | 1.1082 | 1.1149
158 | 113.6973 | 1.1096 | 1.1158
158.1 | 113.7866 | 1.1104 | 1.1167
158.2 | 113.8773 | 1.1114 | 1.1176
158.3 | 113.9702 | 1.1128 | 1.1186
158.4 | 114.0704 | 1.1134 | 1.1195
158.5 | 114.1629 | 1.1142 | 1.1204
158.6 | 114.2551 | 1.1151 | 1.1214
158.7 | 114.3529 | 1.1156 | 1.1223
158.8 | 114.4407 | 1.117 | 1.1232
158.9 | 114.5377 | 1.1179 | 1.1242
159 | 114.6349 | 1.1187 | 1.1251
159.1 | 114.7319 | 1.1197 | 1.126
159.2 | 114.8235 | 1.1212 | 1.1269
159.3 | 114.9159 | 1.122 | 1.1279
159.4 | 115.0051 | 1.1225 | 1.1288
159.5 | 115.097 | 1.1235 | 1.1297
159.6 | 115.1882 | 1.1246 | 1.1307
159.7 | 115.2833 | 1.1248 | 1.1316
159.8 | 115.3777 | 1.1258 | 1.1326
159.9 | 115.4663 | 1.1267 | 1.1335
160 | 115.5591 | 1.1281 | 1.1344
160.1 | 115.6595 | 1.129 | 1.1354
160.2 | 115.7519 | 1.1299 | 1.1363
160.3 | 115.8442 | 1.131 | 1.1372
160.4 | 115.9382 | 1.1316 | 1.1381
160.5 | 116.0298 | 1.1322 | 1.1391
160.6 | 116.1201 | 1.133 | 1.14
160.7 | 116.2145 | 1.134 | 1.1409
160.8 | 116.3094 | 1.1352 | 1.1419
160.9 | 116.4012 | 1.1361 | 1.1428
161 | 116.496 | 1.1375 | 1.1437
161.1 | 116.5921 | 1.1383 | 1.1447
161.2 | 116.6837 | 1.1393 | 1.1456
161.3 | 116.7752 | 1.1403 | 1.1465
161.4 | 116.8707 | 1.1408 | 1.1474
161.5 | 116.9631 | 1.1418 | 1.1483
161.6 | 117.0658 | 1.1431 | 1.1493
161.7 | 117.1577 | 1.1438 | 1.1502
161.8 | 117.2501 | 1.1447 | 1.1512
161.9 | 117.3409 | 1.146 | 1.1521
162 | 117.4287 | 1.1468 | 1.153
162.1 | 117.519 | 1.1479 | 1.1542
162.2 | 117.6151 | 1.1487 | 1.1551
162.3 | 117.707 | 1.1494 | 1.1558
162.4 | 117.7923 | 1.1499 | 1.1566
162.5 | 117.8902 | 1.1505 | 1.1576
162.6 | 117.9824 | 1.1514 | 1.1586
162.7 | 118.0791 | 1.1528 | 1.1595
162.8 | 118.1728 | 1.154 | 1.1604
162.9 | 118.2702 | 1.1551 | 1.1614
163 | 118.3623 | 1.1557 | 1.1623
163.1 | 118.4485 | 1.1566 | 1.1632
163.2 | 118.5439 | 1.1576 | 1.1642
163.3 | 118.6366 | 1.1584 | 1.1651
163.4 | 118.7331 | 1.1592 | 1.166
163.5 | 118.8277 | 1.16 | 1.1669
163.6 | 118.917 | 1.161 | 1.1678
163.7 | 119.0118 | 1.162 | 1.1688
163.8 | 119.1013 | 1.163 | 1.1697
163.9 | 119.1991 | 1.1641 | 1.1706
164 | 119.2964 | 1.1655 | 1.1716
164.1 | 119.3901 | 1.1663 | 1.1725
164.2 | 119.4835 | 1.167 | 1.1734
164.3 | 119.5789 | 1.1677 | 1.1744
164.4 | 119.6681 | 1.1685 | 1.1753
164.5 | 119.759 | 1.1695 | 1.1762
164.6 | 119.8486 | 1.1704 | 1.1771
164.7 | 119.9469 | 1.1714 | 1.1781
164.8 | 120.0416 | 1.1727 | 1.179
164.9 | 120.1304 | 1.1736 | 1.1799
165 | 120.2242 | 1.1742 | 1.1809
165.1 | 120.3187 | 1.1751 | 1.1818
165.2 | 120.4161 | 1.1757 | 1.1828
165.3 | 120.5088 | 1.1765 | 1.1837
165.4 | 120.605 | 1.1773 | 1.1846
165.5 | 120.6965 | 1.1789 | 1.1855
165.6 | 120.7879 | 1.1796 | 1.1865
165.7 | 120.8781 | 1.1805 | 1.1874
165.8 | 120.9751 | 1.1817 | 1.1883
165.9 | 121.0679 | 1.1827 | 1.1892
166 | 121.1612 | 1.1836 | 1.1901
166.1 | 121.2552 | 1.1847 | 1.1911
166.2 | 121.3476 | 1.1849 | 1.192
166.3 | 121.4445 | 1.1862 | 1.193
166.4 | 121.5433 | 1.1872 | 1.1939
166.5 | 121.6327 | 1.188 | 1.1948
166.6 | 121.7282 | 1.1892 | 1.1957
166.7 | 121.831 | 1.1907 | 1.1967
166.8 | 121.9327 | 1.1917 | 1.1976
166.9 | 122.0194 | 1.1918 | 1.1986
167 | 122.1087 | 1.193 | 1.1995
167.1 | 122.2014 | 1.194 | 1.2004
167.2 | 122.2912 | 1.1942 | 1.2013
167.3 | 122.3848 | 1.1951 | 1.2023
167.4 | 122.475 | 1.1964 | 1.2032
167.5 | 122.5617 | 1.1971 | 1.2041
167.6 | 122.6619 | 1.1984 | 1.2051
167.7 | 122.7545 | 1.1995 | 1.206
167.8 | 122.8496 | 1.2001 | 1.207
167.9 | 122.9479 | 1.2012 | 1.2079
168 | 123.0365 | 1.2019 | 1.2088
168.1 | 123.1265 | 1.2024 | 1.2098
168.2 | 123.2145 | 1.2035 | 1.2106
168.3 | 123.3065 | 1.2046 | 1.2116
168.4 | 123.4006 | 1.2056 | 1.2125
168.5 | 123.499 | 1.2064 | 1.2135
168.6 | 123.5925 | 1.2074 | 1.2144
168.7 | 123.6833 | 1.2088 | 1.2153
168.8 | 123.7791 | 1.2098 | 1.2163
168.9 | 123.8744 | 1.2102 | 1.2172
169 | 123.9689 | 1.2116 | 1.2181
169.1 | 124.0608 | 1.2124 | 1.2191
169.2 | 124.1644 | 1.2129 | 1.22
169.3 | 124.2517 | 1.2139 | 1.2209
169.4 | 124.3421 | 1.215 | 1.2218
169.5 | 124.4344 | 1.2161 | 1.2228
169.6 | 124.5201 | 1.2171 | 1.2237
169.7 | 124.6167 | 1.218 | 1.2246
169.8 | 124.7128 | 1.2186 | 1.2256
169.9 | 124.8027 | 1.2192 | 1.2265
170 | 124.8938 | 1.2199 | 1.2274
170.1 | 124.9924 | 1.2211 | 1.2284
170.2 | 125.0829 | 1.2223 | 1.2293
170.3 | 125.1768 | 1.2232 | 1.2302
170.4 | 125.274 | 1.224 | 1.2312
170.5 | 125.3669 | 1.225 | 1.2321
170.6 | 125.4537 | 1.2259 | 1.233
170.7 | 125.5495 | 1.2266 | 1.234
170.8 | 125.6441 | 1.2275 | 1.2349
170.9 | 125.7377 | 1.2281 | 1.2359
171 | 125.8312 | 1.2291 | 1.2368
171.1 | 125.9276 | 1.2305 | 1.2377
171.2 | 126.0206 | 1.2315 | 1.2386
171.3 | 126.1131 | 1.2324 | 1.2396
171.4 | 126.2053 | 1.2331 | 1.2405
171.5 | 126.3013 | 1.2341 | 1.2414
171.6 | 126.4026 | 1.2352 | 1.2424
171.7 | 126.4985 | 1.2362 | 1.2433
171.8 | 126.5872 | 1.2371 | 1.2442
171.9 | 126.6801 | 1.2379 | 1.2451
172 | 126.7716 | 1.2387 | 1.2461
172.1 | 126.8586 | 1.2396 | 1.247
172.2 | 126.9518 | 1.2407 | 1.2479
172.3 | 127.0463 | 1.2421 | 1.2488
172.4 | 127.1366 | 1.2429 | 1.2498
172.5 | 127.2253 | 1.2437 | 1.2507
172.6 | 127.3256 | 1.2449 | 1.2517
172.7 | 127.4163 | 1.2453 | 1.2526
172.8 | 127.512 | 1.2461 | 1.2535
172.9 | 127.608 | 1.247 | 1.2545
173 | 127.7018 | 1.2479 | 1.2554
173.1 | 127.7925 | 1.2487 | 1.2564
173.2 | 127.8812 | 1.2498 | 1.2573
173.3 | 127.9792 | 1.2513 | 1.2582
173.4 | 128.0649 | 1.252 | 1.2591
173.5 | 128.1626 | 1.2527 | 1.26
173.6 | 128.2626 | 1.2539 | 1.261
173.7 | 128.3496 | 1.2544 | 1.2619
173.8 | 128.4456 | 1.2551 | 1.2629
173.9 | 128.5416 | 1.2563 | 1.2638
174 | 128.6324 | 1.2571 | 1.2647
174.1 | 128.7293 | 1.2582 | 1.2656
174.2 | 128.8272 | 1.2596 | 1.2666
174.3 | 128.9211 | 1.2606 | 1.2675
174.4 | 129.0084 | 1.2614 | 1.2684
174.5 | 129.1012 | 1.2626 | 1.2693
174.6 | 129.192 | 1.2633 | 1.2703
174.7 | 129.2831 | 1.264 | 1.2713
174.8 | 129.381 | 1.265 | 1.2722
174.9 | 129.4728 | 1.2656 | 1.2731
175 | 129.5689 | 1.2667 | 1.2741
175.1 | 129.6607 | 1.2676 | 1.275
175.2 | 129.755 | 1.2687 | 1.2759
175.3 | 129.8462 | 1.2694 | 1.2768
175.4 | 129.9449 | 1.2703 | 1.2778
175.5 | 130.0373 | 1.2711 | 1.2787
175.6 | 130.1281 | 1.2718 | 1.2797
175.7 | 130.2179 | 1.2725 | 1.2806
175.8 | 130.3107 | 1.2738 | 1.2815
175.9 | 130.4089 | 1.275 | 1.2825
176 | 130.5021 | 1.2757 | 1.2834
176.1 | 130.5936 | 1.2764 | 1.2843
176.2 | 130.6882 | 1.2778 | 1.2852
176.3 | 130.7821 | 1.2789 | 1.2862
176.4 | 130.8783 | 1.2794 | 1.2871
176.5 | 130.9757 | 1.2803 | 1.2881
176.6 | 131.0697 | 1.2813 | 1.289
176.7 | 131.1619 | 1.2822 | 1.2899
176.8 | 131.2598 | 1.2831 | 1.2908
176.9 | 131.3543 | 1.2843 | 1.2918
177 | 131.4446 | 1.2853 | 1.2927
177.1 | 131.531 | 1.286 | 1.2936
177.2 | 131.6232 | 1.2873 | 1.2946
177.3 | 131.7172 | 1.2885 | 1.2955
177.4 | 131.8087 | 1.2889 | 1.2964
177.5 | 131.9016 | 1.2895 | 1.2974
177.6 | 131.9879 | 1.2905 | 1.2983
177.7 | 132.0859 | 1.2912 | 1.2993
177.8 | 132.181 | 1.2921 | 1.3002
177.9 | 132.2753 | 1.2934 | 1.3011
178 | 132.3748 | 1.2944 | 1.3021
178.1 | 132.4559 | 1.2955 | 1.303
178.2 | 132.5478 | 1.2964 | 1.3039
178.3 | 132.6413 | 1.2972 | 1.3049
178.4 | 132.7365 | 1.298 | 1.3058
178.5 | 132.8298 | 1.2988 | 1.3067
178.6 | 132.92 | 1.2999 | 1.3076
178.7 | 133.0166 | 1.3008 | 1.3086
178.8 | 133.111 | 1.3015 | 1.3095
178.9 | 133.201 | 1.3027 | 1.3104
179 | 133.2962 | 1.3041 | 1.3114
179.1 | 133.3903 | 1.305 | 1.3123
179.2 | 133.4908 | 1.3059 | 1.3133
179.3 | 133.5831 | 1.3068 | 1.3142
179.4 | 133.6746 | 1.3072 | 1.3151
179.5 | 133.7615 | 1.3081 | 1.316
179.6 | 133.8566 | 1.3091 | 1.317
179.7 | 133.9438 | 1.3101 | 1.3179
179.8 | 134.0405 | 1.3114 | 1.3188
179.9 | 134.1386 | 1.3123 | 1.3198
180 | 134.2286 | 1.3136 | 1.3208
180.1 | 134.3203 | 1.3145 | 1.3217
180.2 | 134.4113 | 1.3151 | 1.3226
180.3 | 134.5047 | 1.3156 | 1.3235
180.4 | 134.6032 | 1.3164 | 1.3245
180.5 | 134.6983 | 1.3174 | 1.3254
180.6 | 134.7901 | 1.318 | 1.3264
180.7 | 134.8811 | 1.3192 | 1.3273
180.8 | 134.9688 | 1.3202 | 1.3282
180.9 | 135.0643 | 1.3212 | 1.3292
181 | 135.1613 | 1.3222 | 1.3301
181.1 | 135.2525 | 1.3231 | 1.331
181.2 | 135.3472 | 1.324 | 1.332
181.3 | 135.4405 | 1.3246 | 1.3329
181.4 | 135.5393 | 1.3258 | 1.3339
181.5 | 135.6302 | 1.3268 | 1.3348
181.6 | 135.7259 | 1.3278 | 1.3357
181.7 | 135.8265 | 1.3286 | 1.3367
181.8 | 135.9174 | 1.3296 | 1.3375
181.9 | 136.0058 | 1.331 | 1.3384
182 | 136.0991 | 1.3319 | 1.3394
182.1 | 136.1917 | 1.3329 | 1.3404
182.2 | 136.2774 | 1.3334 | 1.3413
182.3 | 136.3687 | 1.334 | 1.3422
182.4 | 136.4654 | 1.3349 | 1.3431
182.5 | 136.5573 | 1.3363 | 1.3441
182.6 | 136.6522 | 1.337 | 1.3451
182.7 | 136.7469 | 1.3378 | 1.346
182.8 | 136.8369 | 1.3391 | 1.3469
182.9 | 136.9368 | 1.3401 | 1.3479
183 | 137.0295 | 1.3409 | 1.3487
183.1 | 137.1258 | 1.3419 | 1.3497
183.2 | 137.2135 | 1.3425 | 1.3507
183.3 | 137.3067 | 1.3434 | 1.3516
183.4 | 137.396 | 1.3441 | 1.3525
183.5 | 137.4949 | 1.3452 | 1.3535
183.6 | 137.5859 | 1.3463 | 1.3544
183.7 | 137.6808 | 1.3473 | 1.3553
183.8 | 137.7721 | 1.3485 | 1.3563
183.9 | 137.8604 | 1.3496 | 1.3571
184 | 137.9589 | 1.35 | 1.3581
184.1 | 138.0562 | 1.3509 | 1.359
184.2 | 138.1534 | 1.352 | 1.36
184.3 | 138.2446 | 1.3527 | 1.3609
184.4 | 138.3374 | 1.3535 | 1.3618
184.5 | 138.4297 | 1.3549 | 1.3628
184.6 | 138.5169 | 1.3556 | 1.3637
184.7 | 138.6113 | 1.3569 | 1.3647
184.8 | 138.7044 | 1.3577 | 1.3656
184.9 | 138.8005 | 1.3586 | 1.3665
185 | 138.896 | 1.3596 | 1.3675
185.1 | 138.9849 | 1.36 | 1.3684
185.2 | 139.0802 | 1.3609 | 1.3694
185.3 | 139.1762 | 1.3617 | 1.3703
185.4 | 139.2708 | 1.363 | 1.3712
185.5 | 139.3659 | 1.3641 | 1.3721
185.6 | 139.4555 | 1.365 | 1.3731
185.7 | 139.5525 | 1.3661 | 1.3741
185.8 | 139.6406 | 1.3666 | 1.375
185.9 | 139.7318 | 1.3677 | 1.3759
186 | 139.8264 | 1.3685 | 1.3768
186.1 | 139.919 | 1.3695 | 1.3778
186.2 | 140.0176 | 1.3706 | 1.3787
186.3 | 140.1052 | 1.3714 | 1.3796
186.4 | 140.2054 | 1.372 | 1.3806
186.5 | 140.3023 | 1.3732 | 1.3816
186.6 | 140.3937 | 1.3744 | 1.3825
186.7 | 140.4852 | 1.3753 | 1.3834
186.8 | 140.5874 | 1.3762 | 1.3843
186.9 | 140.6879 | 1.3772 | 1.3853
187 | 140.7772 | 1.3781 | 1.3862
187.1 | 140.8706 | 1.3788 | 1.3872
187.2 | 140.9573 | 1.3801 | 1.3881
187.3 | 141.0526 | 1.381 | 1.389
187.4 | 141.1452 | 1.3817 | 1.39
187.5 | 141.2313 | 1.3828 | 1.3909
187.6 | 141.3249 | 1.3841 | 1.3918
187.7 | 141.4186 | 1.3849 | 1.3927
187.8 | 141.5146 | 1.3858 | 1.3937
187.9 | 141.6101 | 1.3863 | 1.3947
188 | 141.7056 | 1.3875 | 1.3956
188.1 | 141.7953 | 1.388 | 1.3965
188.2 | 141.8871 | 1.389 | 1.3975
188.3 | 141.9751 | 1.39 | 1.3984
188.4 | 142.0696 | 1.3912 | 1.3993
188.5 | 142.1627 | 1.3921 | 1.4003
188.6 | 142.2579 | 1.393 | 1.4012
188.7 | 142.3531 | 1.3943 | 1.4022
188.8 | 142.4458 | 1.3948 | 1.4031
188.9 | 142.5362 | 1.3956 | 1.404
189 | 142.6367 | 1.3967 | 1.405
189.1 | 142.7296 | 1.3975 | 1.4059
189.2 | 142.8248 | 1.3982 | 1.4069
189.3 | 142.916 | 1.3998 | 1.4078
189.4 | 143.0147 | 1.401 | 1.4088
189.5 | 143.1022 | 1.4018 | 1.4097
189.6 | 143.1943 | 1.4023 | 1.4106
189.7 | 143.2796 | 1.4036 | 1.4115
189.8 | 143.3706 | 1.4042 | 1.4124
189.9 | 143.4723 | 1.405 | 1.4134
190 | 143.5648 | 1.4064 | 1.4143
190.1 | 143.6517 | 1.4071 | 1.4152
190.2 | 143.7415 | 1.4078 | 1.4162
190.3 | 143.8449 | 1.4091 | 1.4172
190.4 | 143.9427 | 1.4101 | 1.4182
190.5 | 144.0358 | 1.4111 | 1.419
190.6 | 144.1286 | 1.4117 | 1.42
190.7 | 144.2187 | 1.4127 | 1.4209
190.8 | 144.3084 | 1.4136 | 1.4218
190.9 | 144.4061 | 1.4141 | 1.4228
191 | 144.4977 | 1.4149 | 1.4237
191.1 | 144.5918 | 1.4163 | 1.4248
191.2 | 144.6865 | 1.4179 | 1.4259
191.3 | 144.7814 | 1.4184 | 1.4268
191.4 | 144.8741 | 1.4192 | 1.4275
191.5 | 144.966 | 1.4204 | 1.4284
191.6 | 145.0665 | 1.4213 | 1.4294
191.7 | 145.1581 | 1.4216 | 1.4303
191.8 | 145.2505 | 1.4225 | 1.4312
191.9 | 145.3439 | 1.4234 | 1.4321
192 | 145.4427 | 1.4245 | 1.4331
192.1 | 145.533 | 1.4256 | 1.434
192.2 | 145.6183 | 1.4271 | 1.4349
192.3 | 145.7117 | 1.4278 | 1.4359
192.4 | 145.8107 | 1.4287 | 1.4368
192.5 | 145.8987 | 1.4297 | 1.4377
192.6 | 145.9934 | 1.4307 | 1.4387
192.7 | 146.0835 | 1.4314 | 1.4396
192.8 | 146.1777 | 1.4321 | 1.4406
192.9 | 146.2782 | 1.4328 | 1.4416
193 | 146.3698 | 1.4338 | 1.4425
193.1 | 146.4626 | 1.4349 | 1.4434
193.2 | 146.5522 | 1.4361 | 1.4444
193.3 | 146.6449 | 1.4368 | 1.4453
193.4 | 146.7352 | 1.4381 | 1.4462
193.5 | 146.8293 | 1.4386 | 1.4471
193.6 | 146.9288 | 1.4392 | 1.4481
193.7 | 147.0189 | 1.44 | 1.449
193.8 | 147.1142 | 1.441 | 1.45
193.9 | 147.2062 | 1.4419 | 1.4509
194 | 147.3046 | 1.4431 | 1.4519
194.1 | 147.3978 | 1.4444 | 1.4528
194.2 | 147.4928 | 1.4453 | 1.4537
194.3 | 147.5878 | 1.4466 | 1.4547
194.4 | 147.6812 | 1.4473 | 1.4556
194.5 | 147.7652 | 1.4479 | 1.4565
194.6 | 147.8607 | 1.4487 | 1.4575
194.7 | 147.9504 | 1.4498 | 1.4584
194.8 | 148.0423 | 1.4508 | 1.4593
194.9 | 148.1391 | 1.4518 | 1.4603
195 | 148.2306 | 1.4529 | 1.4612
195.1 | 148.3286 | 1.4539 | 1.4622
195.2 | 148.4212 | 1.4548 | 1.4631
195.3 | 148.5177 | 1.4559 | 1.4641
195.4 | 148.6103 | 1.4566 | 1.465
195.5 | 148.7081 | 1.4573 | 1.466
195.6 | 148.7997 | 1.4582 | 1.4669
195.7 | 148.8914 | 1.4589 | 1.4678
195.8 | 148.9851 | 1.4597 | 1.4688
195.9 | 149.0766 | 1.4611 | 1.4697
196 | 149.1703 | 1.4621 | 1.4706
196.1 | 149.262 | 1.463 | 1.4716
196.2 | 149.3579 | 1.4642 | 1.4725
196.3 | 149.4504 | 1.4652 | 1.4735
196.4 | 149.5427 | 1.4659 | 1.4744
196.5 | 149.6362 | 1.4663 | 1.4753
196.6 | 149.7357 | 1.4676 | 1.4763
196.7 | 149.8304 | 1.468 | 1.4772
196.8 | 149.9225 | 1.469 | 1.4782
196.9 | 150.0168 | 1.4707 | 1.479
197 | 150.1214 | 1.4715 | 1.48
197.1 | 150.2149 | 1.4725 | 1.481
197.2 | 150.3003 | 1.4737 | 1.4819
197.3 | 150.3884 | 1.4746 | 1.4828
197.4 | 150.4861 | 1.4752 | 1.4838
197.5 | 150.5793 | 1.4763 | 1.4848
197.6 | 150.6615 | 1.4769 | 1.4857
197.7 | 150.7605 | 1.4779 | 1.4867
197.8 | 150.8545 | 1.4792 | 1.4876
197.9 | 150.947 | 1.4804 | 1.4885
198 | 151.0445 | 1.4812 | 1.4895
198.1 | 151.1329 | 1.482 | 1.4903
198.2 | 151.2232 | 1.4826 | 1.4913
198.3 | 151.3114 | 1.4833 | 1.4923
198.4 | 151.4048 | 1.4841 | 1.4932
198.5 | 151.4976 | 1.4851 | 1.4941
198.6 | 151.59 | 1.4858 | 1.4951
198.7 | 151.6912 | 1.487 | 1.4961
198.8 | 151.7778 | 1.488 | 1.497
198.9 | 151.8708 | 1.4891 | 1.4979
199 | 151.9691 | 1.4903 | 1.4989
199.1 | 152.0646 | 1.4913 | 1.4998
199.2 | 152.1604 | 1.4919 | 1.5008
199.3 | 152.2535 | 1.4927 | 1.5017
199.4 | 152.3453 | 1.4936 | 1.5026
199.5 | 152.441 | 1.4948 | 1.5036
199.6 | 152.53 | 1.4953 | 1.5045
199.7 | 152.6263 | 1.4968 | 1.5055
199.8 | 152.712 | 1.4979 | 1.5064
199.9 | 152.8093 | 1.4988 | 1.5074
200 | 152.9059 | 1.4998 | 1.5083
200.1 | 152.9901 | 1.501 | 1.5092
200.2 | 153.0852 | 1.5017 | 1.5102
200.3 | 153.1818 | 1.5021 | 1.5111
200.4 | 153.2729 | 1.503 | 1.512
200.5 | 153.3688 | 1.5036 | 1.513
200.6 | 153.4614 | 1.5045 | 1.5139
200.7 | 153.5503 | 1.5059 | 1.5148
200.8 | 153.6458 | 1.5071 | 1.5158
200.9 | 153.7371 | 1.5079 | 1.5168
201 | 153.8258 | 1.5088 | 1.5177
201.1 | 153.9238 | 1.5098 | 1.5187
201.2 | 154.021 | 1.5102 | 1.5196
201.3 | 154.1124 | 1.511 | 1.5205
201.4 | 154.2014 | 1.5121 | 1.5214
201.5 | 154.3039 | 1.5132 | 1.5225
201.6 | 154.3946 | 1.514 | 1.5233
201.7 | 154.486 | 1.5151 | 1.5242
201.8 | 154.5889 | 1.5162 | 1.5252
201.9 | 154.6819 | 1.5173 | 1.5261
202 | 154.7691 | 1.5182 | 1.5271
202.1 | 154.8577 | 1.5193 | 1.528
202.2 | 154.9534 | 1.5198 | 1.529
202.3 | 155.0462 | 1.5208 | 1.53
202.4 | 155.1369 | 1.5218 | 1.5309
202.5 | 155.226 | 1.5228 | 1.5318
202.6 | 155.3151 | 1.5235 | 1.5327
202.7 | 155.4145 | 1.5247 | 1.5337
202.8 | 155.5052 | 1.5259 | 1.5346
202.9 | 155.5981 | 1.527 | 1.5355
203 | 155.6979 | 1.5276 | 1.5365
203.1 | 155.7942 | 1.5286 | 1.5375
203.2 | 155.8817 | 1.5289 | 1.5384
203.3 | 155.9743 | 1.5297 | 1.5393
203.4 | 156.0647 | 1.531 | 1.5403
203.5 | 156.1534 | 1.5319 | 1.5412
203.6 | 156.2503 | 1.5331 | 1.5422
203.7 | 156.3497 | 1.5343 | 1.5431
203.8 | 156.4394 | 1.5351 | 1.544
203.9 | 156.53 | 1.5357 | 1.545
204 | 156.6242 | 1.5367 | 1.5459
204.1 | 156.723 | 1.5377 | 1.5469
204.2 | 156.8145 | 1.5384 | 1.5478
204.3 | 156.9157 | 1.5393 | 1.5488
204.4 | 157.0103 | 1.5406 | 1.5497
204.5 | 157.0959 | 1.5415 | 1.5506
204.6 | 157.1927 | 1.5425 | 1.5516
204.7 | 157.2808 | 1.544 | 1.5525
204.8 | 157.3704 | 1.5444 | 1.5534
204.9 | 157.4655 | 1.5456 | 1.5544
205 | 157.5648 | 1.5464 | 1.5554
205.1 | 157.6521 | 1.5467 | 1.5563
205.2 | 157.7487 | 1.5479 | 1.5573
205.3 | 157.8405 | 1.5489 | 1.5582
205.4 | 157.9272 | 1.5498 | 1.5591
205.5 | 158.029 | 1.5511 | 1.5601
205.6 | 158.1268 | 1.5523 | 1.561
205.7 | 158.2168 | 1.5525 | 1.562
205.8 | 158.3098 | 1.5539 | 1.5629
205.9 | 158.4014 | 1.5544 | 1.5639
206 | 158.4881 | 1.5552 | 1.5648
206.1 | 158.5858 | 1.5563 | 1.5657
206.2 | 158.6829 | 1.5566 | 1.5667
206.3 | 158.7785 | 1.558 | 1.5677
206.4 | 158.8717 | 1.5592 | 1.5686
206.5 | 158.9623 | 1.5603 | 1.5695
206.6 | 159.061 | 1.5613 | 1.5705
206.7 | 159.1559 | 1.5623 | 1.5714
206.8 | 159.253 | 1.563 | 1.5724
206.9 | 159.3444 | 1.5636 | 1.5733
207 | 159.4488 | 1.5647 | 1.5742
207.1 | 159.5419 | 1.5657 | 1.5752
207.2 | 159.6312 | 1.5666 | 1.5761
207.3 | 159.7238 | 1.5679 | 1.5771
207.4 | 159.8145 | 1.5691 | 1.578
207.5 | 159.9078 | 1.5699 | 1.579
207.6 | 159.9981 | 1.5708 | 1.5799
207.7 | 160.089 | 1.5721 | 1.5809
207.8 | 160.1839 | 1.5723 | 1.5818
207.9 | 160.2767 | 1.5734 | 1.5828
208 | 160.372 | 1.5744 | 1.5837
208.1 | 160.4613 | 1.575 | 1.5846
208.2 | 160.5576 | 1.5759 | 1.5856
208.3 | 160.6448 | 1.5773 | 1.5865
208.4 | 160.7366 | 1.5781 | 1.5875
208.5 | 160.8316 | 1.579 | 1.5884
208.6 | 160.9217 | 1.5798 | 1.5894
208.7 | 161.0163 | 1.5808 | 1.5903
208.8 | 161.1155 | 1.5813 | 1.5913
208.9 | 161.2054 | 1.5822 | 1.5922
209 | 161.2967 | 1.5836 | 1.5932
209.1 | 161.3923 | 1.5846 | 1.5941
209.2 | 161.4918 | 1.5854 | 1.5951
209.3 | 161.5828 | 1.5864 | 1.596
209.4 | 161.685 | 1.5877 | 1.597
209.5 | 161.7764 | 1.5886 | 1.5979
209.6 | 161.8653 | 1.5896 | 1.5988
209.7 | 161.9524 | 1.5903 | 1.5998
209.8 | 162.0484 | 1.5907 | 1.6008
209.9 | 162.1298 | 1.5917 | 1.6016
210 | 162.2295 | 1.593 | 1.6026
210.1 | 162.3257 | 1.5939 | 1.6036
210.2 | 162.414 | 1.5953 | 1.6045
210.3 | 162.5104 | 1.5963 | 1.6054
210.4 | 162.6068 | 1.5972 | 1.6064
210.5 | 162.6992 | 1.598 | 1.6073
210.6 | 162.7988 | 1.5988 | 1.6083
210.7 | 162.8894 | 1.5997 | 1.6092
210.8 | 162.9819 | 1.6006 | 1.6102
210.9 | 163.0758 | 1.6013 | 1.6112
211 | 163.1625 | 1.6022 | 1.612
211.1 | 163.2572 | 1.6035 | 1.613
211.2 | 163.3523 | 1.6045 | 1.614
211.3 | 163.4504 | 1.6057 | 1.6149
211.4 | 163.5418 | 1.6062 | 1.6159
211.5 | 163.6371 | 1.6071 | 1.6168
211.6 | 163.7263 | 1.6079 | 1.6177
211.7 | 163.822 | 1.6088 | 1.6187
211.8 | 163.9194 | 1.6098 | 1.6197
211.9 | 164.0144 | 1.6106 | 1.6206
212 | 164.1076 | 1.6116 | 1.6215
212.1 | 164.2001 | 1.6129 | 1.6225
212.2 | 164.2909 | 1.6139 | 1.6234
212.3 | 164.3742 | 1.6147 | 1.6243
212.4 | 164.4746 | 1.6162 | 1.6253
212.5 | 164.5642 | 1.617 | 1.6262
212.6 | 164.653 | 1.6178 | 1.6272
212.7 | 164.7492 | 1.6187 | 1.6282
212.8 | 164.8397 | 1.6197 | 1.6291
212.9 | 164.9398 | 1.6204 | 1.6301
213 | 165.0339 | 1.6212 | 1.6311
213.1 | 165.1294 | 1.6224 | 1.6319
213.2 | 165.2256 | 1.6237 | 1.6329
213.3 | 165.3123 | 1.6242 | 1.6338
213.4 | 165.4006 | 1.6251 | 1.6348
213.5 | 165.4976 | 1.6259 | 1.6357
213.6 | 165.5897 | 1.6266 | 1.6367
213.7 | 165.6807 | 1.6273 | 1.6376
213.8 | 165.7799 | 1.6284 | 1.6386
213.9 | 165.8733 | 1.6297 | 1.6395
214 | 165.9684 | 1.6306 | 1.6405
214.1 | 166.0602 | 1.6314 | 1.6414
214.2 | 166.1536 | 1.6326 | 1.6423
214.3 | 166.251 | 1.6338 | 1.6433
214.4 | 166.3457 | 1.6345 | 1.6443
214.5 | 166.4395 | 1.6351 | 1.6452
214.6 | 166.5313 | 1.6361 | 1.6462
214.7 | 166.6237 | 1.637 | 1.6471
214.8 | 166.7104 | 1.6381 | 1.648
214.9 | 166.8087 | 1.6394 | 1.649
215 | 166.8972 | 1.6405 | 1.6499
215.1 | 166.9907 | 1.6409 | 1.6509
215.2 | 167.0896 | 1.6424 | 1.6519
215.3 | 167.172 | 1.6431 | 1.6528
215.4 | 167.2733 | 1.6439 | 1.6538
215.5 | 167.3731 | 1.6448 | 1.6547
215.6 | 167.4637 | 1.6458 | 1.6556
215.7 | 167.5563 | 1.6466 | 1.6566
215.8 | 167.6519 | 1.6479 | 1.6576
215.9 | 167.7382 | 1.6485 | 1.6585
216 | 167.8339 | 1.6496 | 1.6595
216.1 | 167.9259 | 1.6508 | 1.6604
216.2 | 168.0163 | 1.6511 | 1.6612
216.3 | 168.0469 | 1.6512 | 1.6616
216.4 | 168.0388 | 1.6513 | 1.6615
216.5 | 168.0081 | 1.651 | 1.6613
216.6 | 168.0214 | 1.6511 | 1.6615
216.7 | 168.0068 | 1.6513 | 1.6614
216.8 | 168.0107 | 1.6514 | 1.6614
216.9 | 167.9966 | 1.6515 | 1.6614
217 | 167.984 | 1.6515 | 1.6613
217.1 | 167.9776 | 1.6512 | 1.6612
217.2 | 167.9796 | 1.651 | 1.6613
217.3 | 167.9801 | 1.6511 | 1.6613
217.4 | 167.9708 | 1.651 | 1.6612
217.5 | 167.9664 | 1.6511 | 1.6612
217.6 | 167.9653 | 1.6513 | 1.6612
217.7 | 167.9608 | 1.6515 | 1.6612
217.8 | 167.9719 | 1.6515 | 1.6613
217.9 | 167.9653 | 1.6515 | 1.6613
218 | 167.9359 | 1.6514 | 1.6611
218.1 | 167.9513 | 1.6515 | 1.6612
218.2 | 167.9458 | 1.6511 | 1.6612
218.3 | 167.9417 | 1.6508 | 1.6612
218.4 | 167.933 | 1.6511 | 1.6611
218.5 | 167.95 | 1.6508 | 1.6613
218.6 | 167.9191 | 1.6507 | 1.6611
218.7 | 167.9156 | 1.6507 | 1.6611
218.8 | 167.9256 | 1.6509 | 1.6612
218.9 | 167.9165 | 1.6512 | 1.6611
219 | 167.9187 | 1.6512 | 1.6612
219.1 | 167.9091 | 1.6509 | 1.6611
219.2 | 167.906 | 1.6509 | 1.6611
219.3 | 167.9036 | 1.6508 | 1.6611
219.4 | 167.9027 | 1.6508 | 1.6611
219.5 | 167.9033 | 1.651 | 1.6611
219.6 | 167.9039 | 1.651 | 1.6611
219.7 | 167.8998 | 1.651 | 1.6611
219.8 | 167.8942 | 1.6514 | 1.661
219.9 | 167.8954 | 1.6514 | 1.661
220 | 167.8941 | 1.6513 | 1.6611
220.1 | 167.8849 | 1.651 | 1.661
220.2 | 167.8866 | 1.6507 | 1.661
220.3 | 167.9029 | 1.6511 | 1.6612
220.4 | 167.8906 | 1.6511 | 1.6611
220.5 | 167.8863 | 1.6511 | 1.6611
220.6 | 167.8691 | 1.6508 | 1.661
220.7 | 167.8737 | 1.6511 | 1.661
220.8 | 167.8604 | 1.6514 | 1.6609
220.9 | 167.8697 | 1.6515 | 1.661
221 | 167.8703 | 1.6509 | 1.661
221.1 | 167.8745 | 1.6506 | 1.6611
221.2 | 167.8756 | 1.6507 | 1.6611
221.3 | 167.8511 | 1.6506 | 1.6609
221.4 | 167.8394 | 1.6506 | 1.6609
221.5 | 167.8487 | 1.6509 | 1.661
221.6 | 167.856 | 1.651 | 1.661
221.7 | 167.8437 | 1.6508 | 1.661
221.8 | 167.8462 | 1.651 | 1.661
221.9 | 167.8472 | 1.651 | 1.661
222 | 167.8356 | 1.6505 | 1.6609
222.1 | 167.843 | 1.651 | 1.6611
222.2 | 167.8325 | 1.6512 | 1.6612
222.3 | 167.8359 | 1.6508 | 1.6612
222.4 | 167.8321 | 1.6504 | 1.6609
222.5 | 167.8341 | 1.6511 | 1.661
222.6 | 167.8258 | 1.6509 | 1.6609
222.7 | 167.8255 | 1.651 | 1.6609
222.8 | 167.8252 | 1.6508 | 1.6609
222.9 | 167.8291 | 1.6511 | 1.661
223 | 167.8249 | 1.6508 | 1.6609
223.1 | 167.8259 | 1.6508 | 1.661
223.2 | 167.8228 | 1.6506 | 1.661
223.3 | 167.8175 | 1.6507 | 1.6609
223.4 | 167.8137 | 1.6505 | 1.6609
223.5 | 167.8222 | 1.651 | 1.661
223.6 | 167.8275 | 1.6514 | 1.661
223.7 | 167.8222 | 1.6508 | 1.661
223.8 | 167.8148 | 1.6505 | 1.6609
223.9 | 167.8208 | 1.6504 | 1.661
224 | 167.8167 | 1.6503 | 1.661
224.1 | 167.8105 | 1.6503 | 1.6609
224.2 | 167.7967 | 1.6506 | 1.6609
224.3 | 167.8053 | 1.6507 | 1.661
224.4 | 167.7994 | 1.6505 | 1.6609
224.5 | 167.8008 | 1.6505 | 1.6609
224.6 | 167.8038 | 1.6507 | 1.661
224.7 | 167.8006 | 1.6509 | 1.661
224.8 | 167.8072 | 1.6509 | 1.661
224.9 | 167.791 | 1.6511 | 1.6609
225 | 167.8062 | 1.6509 | 1.6611
225.1 | 167.8046 | 1.6509 | 1.6611
225.2 | 167.7993 | 1.651 | 1.661
225.3 | 167.794 | 1.6508 | 1.661
225.4 | 167.8052 | 1.651 | 1.6611
225.5 | 167.7915 | 1.6511 | 1.661
225.6 | 167.7915 | 1.651 | 1.661
225.7 | 167.7901 | 1.6515 | 1.661
225.8 | 167.787 | 1.6513 | 1.661
225.9 | 167.7886 | 1.651 | 1.661
226 | 167.7843 | 1.6506 | 1.661
226.1 | 167.7964 | 1.6506 | 1.6611
226.2 | 167.7831 | 1.6504 | 1.661
226.3 | 167.7778 | 1.6506 | 1.661
226.4 | 167.7836 | 1.6512 | 1.6611
226.5 | 167.7807 | 1.6509 | 1.6611
226.6 | 167.7743 | 1.6509 | 1.661
226.7 | 167.7743 | 1.6509 | 1.661
226.8 | 167.7711 | 1.6506 | 1.661
226.9 | 167.7625 | 1.6503 | 1.661
227 | 167.7658 | 1.6506 | 1.661
227.1 | 167.7625 | 1.6503 | 1.661
227.2 | 167.7547 | 1.6507 | 1.6609
227.3 | 167.7596 | 1.6508 | 1.661
227.4 | 167.7568 | 1.6508 | 1.6609
227.5 | 167.7546 | 1.6509 | 1.6609
227.6 | 167.7611 | 1.651 | 1.661
227.7 | 167.7606 | 1.651 | 1.661
227.8 | 167.7604 | 1.6508 | 1.661
227.9 | 167.7585 | 1.6507 | 1.661
228 | 167.7532 | 1.6505 | 1.6609
228.1 | 167.7577 | 1.6509 | 1.661
228.2 | 167.7544 | 1.6512 | 1.661
228.3 | 167.747 | 1.6511 | 1.6609
228.4 | 167.7537 | 1.6514 | 1.661
228.5 | 167.7528 | 1.6512 | 1.661
228.6 | 167.7471 | 1.6508 | 1.6609
228.7 | 167.7431 | 1.6506 | 1.6609
228.8 | 167.7504 | 1.6508 | 1.661
228.9 | 167.7464 | 1.6503 | 1.6609
229 | 167.7431 | 1.6502 | 1.6609
229.1 | 167.7448 | 1.6509 | 1.661
229.2 | 167.7449 | 1.6508 | 1.661
229.3 | 167.7451 | 1.6504 | 1.661
229.4 | 167.7456 | 1.6509 | 1.661
229.5 | 167.7238 | 1.6506 | 1.6608
229.6 | 167.7307 | 1.6504 | 1.6609
229.7 | 167.7416 | 1.6504 | 1.661
229.8 | 167.737 | 1.6503 | 1.661
229.9 | 167.7337 | 1.6507 | 1.6609
230 | 167.7271 | 1.6512 | 1.6609
230.1 | 167.7332 | 1.651 | 1.6609
230.2 | 167.7387 | 1.6512 | 1.661
230.3 | 167.7323 | 1.651 | 1.661
230.4 | 167.7301 | 1.6514 | 1.661
230.5 | 167.7215 | 1.651 | 1.6609
230.6 | 167.7265 | 1.6509 | 1.661
230.7 | 167.7259 | 1.6506 | 1.661
230.8 | 167.7149 | 1.6509 | 1.6609
230.9 | 167.7241 | 1.6507 | 1.661
231 | 167.7343 | 1.6511 | 1.661
231.1 | 167.712 | 1.6508 | 1.6609
231.2 | 167.7234 | 1.6511 | 1.661
231.3 | 167.7313 | 1.6511 | 1.6611
231.4 | 167.7207 | 1.6506 | 1.661
231.5 | 167.715 | 1.6507 | 1.661
231.6 | 167.7104 | 1.6509 | 1.661
231.7 | 167.7228 | 1.65 | 1.661
231.8 | 167.7217 | 1.6503 | 1.6611
231.9 | 167.7161 | 1.6506 | 1.661
232 | 167.7193 | 1.6506 | 1.661
232.1 | 167.7037 | 1.6505 | 1.6609
232.2 | 167.7173 | 1.6512 | 1.661
232.3 | 167.7082 | 1.651 | 1.661
232.4 | 167.7059 | 1.6506 | 1.661
232.5 | 167.6948 | 1.6502 | 1.6609
232.6 | 167.6904 | 1.6506 | 1.6608
232.7 | 167.7042 | 1.6507 | 1.661
232.8 | 167.6939 | 1.651 | 1.6609
232.9 | 167.6904 | 1.6511 | 1.6609
233 | 167.6906 | 1.6509 | 1.6609
233.1 | 167.698 | 1.6514 | 1.661
233.2 | 167.6928 | 1.6511 | 1.6609
233.3 | 167.6911 | 1.651 | 1.6609
233.4 | 167.6812 | 1.6506 | 1.6608
233.5 | 167.6907 | 1.6504 | 1.6609
233.6 | 167.684 | 1.6502 | 1.6608
233.7 | 167.6833 | 1.6505 | 1.6608
233.8 | 167.6824 | 1.6506 | 1.6608
233.9 | 167.6883 | 1.6511 | 1.661
234 | 167.6897 | 1.6508 | 1.661
234.1 | 167.6873 | 1.6504 | 1.6609
234.2 | 167.6867 | 1.6509 | 1.6609
234.3 | 167.6847 | 1.6507 | 1.6609
234.4 | 167.6806 | 1.6505 | 1.6609
234.5 | 167.6854 | 1.6501 | 1.661
234.6 | 167.6807 | 1.6505 | 1.6609
234.7 | 167.6819 | 1.651 | 1.6609
234.8 | 167.683 | 1.6506 | 1.6609
234.9 | 167.6745 | 1.6505 | 1.6608
235 | 167.6878 | 1.6515 | 1.661
235.1 | 167.6761 | 1.6512 | 1.6609
235.2 | 167.6682 | 1.6509 | 1.6608
235.3 | 167.6793 | 1.651 | 1.6609
235.4 | 167.6769 | 1.6508 | 1.6609
235.5 | 167.6818 | 1.6505 | 1.661
235.6 | 167.6783 | 1.6506 | 1.6609
235.7 | 167.6837 | 1.6508 | 1.661
235.8 | 167.6791 | 1.6511 | 1.661
235.9 | 167.6792 | 1.6508 | 1.661
236 | 167.6711 | 1.651 | 1.6609
236.1 | 167.6809 | 1.6507 | 1.661
236.2 | 167.6799 | 1.6506 | 1.661
236.3 | 167.669 | 1.6504 | 1.6609
236.4 | 167.6696 | 1.6506 | 1.6609
236.5 | 167.6813 | 1.6503 | 1.6611
236.6 | 167.6777 | 1.6506 | 1.661
236.7 | 167.6644 | 1.6505 | 1.6609
236.8 | 167.6565 | 1.651 | 1.6608
236.9 | 167.6503 | 1.6507 | 1.6608
237 | 167.6677 | 1.6509 | 1.661
237.1 | 167.6665 | 1.6503 | 1.6609
237.2 | 167.659 | 1.6504 | 1.6609
237.3 | 167.6624 | 1.6506 | 1.6609
237.4 | 167.6646 | 1.6507 | 1.661
237.5 | 167.6548 | 1.6507 | 1.6609
237.6 | 167.661 | 1.6509 | 1.6609
237.7 | 167.653 | 1.651 | 1.6609
237.8 | 167.6604 | 1.6513 | 1.661
237.9 | 167.652 | 1.6512 | 1.6609
238 | 167.6472 | 1.6512 | 1.6609
238.1 | 167.6429 | 1.6509 | 1.6609
238.2 | 167.6499 | 1.6507 | 1.6609
238.3 | 167.6513 | 1.6502 | 1.6609
238.4 | 167.6389 | 1.6506 | 1.6608
238.5 | 167.6495 | 1.6508 | 1.6609
238.6 | 167.6544 | 1.6505 | 1.661
238.7 | 167.6369 | 1.6506 | 1.6608
238.8 | 167.6368 | 1.6511 | 1.6609
238.9 | 167.6461 | 1.6511 | 1.6609
239 | 167.6582 | 1.6507 | 1.661
239.1 | 167.6396 | 1.6503 | 1.6609
239.2 | 167.6384 | 1.6503 | 1.6609
239.3 | 167.6395 | 1.6504 | 1.6609
239.4 | 167.6409 | 1.6508 | 1.6609
239.5 | 167.6501 | 1.651 | 1.661
239.6 | 167.6439 | 1.6505 | 1.661
239.7 | 167.6317 | 1.6504 | 1.6609
239.8 | 167.6298 | 1.651 | 1.6609
239.9 | 167.6425 | 1.6509 | 1.661
240 | 167.6221 | 1.6508 | 1.6608
240.1 | 167.6324 | 1.6506 | 1.6609
240.2 | 167.644 | 1.6506 | 1.661
240.3 | 167.631 | 1.6505 | 1.6609
240.4 | 167.6266 | 1.6507 | 1.6609
240.5 | 167.6259 | 1.6509 | 1.6609
240.6 | 167.6297 | 1.6509 | 1.6609
240.7 | 167.6229 | 1.6509 | 1.6609
240.8 | 167.6291 | 1.6512 | 1.6609
240.9 | 167.6292 | 1.6511 | 1.661
241 | 167.6219 | 1.6506 | 1.6609
241.1 | 167.6423 | 1.6505 | 1.6611
241.2 | 167.6368 | 1.6508 | 1.661
241.3 | 167.6241 | 1.6506 | 1.661
241.4 | 167.6253 | 1.6507 | 1.661
241.5 | 167.6293 | 1.6508 | 1.661
241.6 | 167.6348 | 1.6511 | 1.6611
241.7 | 167.6268 | 1.6506 | 1.661
241.8 | 167.6208 | 1.6507 | 1.661
241.9 | 167.6231 | 1.6507 | 1.661
242 | 167.6148 | 1.6501 | 1.6609
242.1 | 167.6265 | 1.6504 | 1.661
242.2 | 167.62 | 1.6508 | 1.661
242.3 | 167.6172 | 1.6506 | 1.6609
242.4 | 167.6173 | 1.6506 | 1.6609
242.5 | 167.6138 | 1.6508 | 1.6609
242.6 | 167.6151 | 1.6509 | 1.6609
242.7 | 167.6204 | 1.6508 | 1.661
242.8 | 167.6302 | 1.6511 | 1.6611
242.9 | 167.6126 | 1.6503 | 1.6609
243 | 167.6132 | 1.6508 | 1.6609
243.1 | 167.605 | 1.6504 | 1.6608
243.2 | 167.6115 | 1.6503 | 1.6609
243.3 | 167.612 | 1.6508 | 1.6609
243.4 | 167.6019 | 1.6506 | 1.6608
243.5 | 167.6078 | 1.6506 | 1.6609
243.6 | 167.5982 | 1.6508 | 1.6608
243.7 | 167.602 | 1.6512 | 1.6608
243.8 | 167.61 | 1.6501 | 1.6609
243.9 | 167.5907 | 1.6502 | 1.6607
244 | 167.6014 | 1.6505 | 1.6608
244.1 | 167.6047 | 1.6502 | 1.6609
244.2 | 167.6006 | 1.65 | 1.6608
244.3 | 167.5909 | 1.6503 | 1.6608
244.4 | 167.6055 | 1.6505 | 1.6609
244.5 | 167.5933 | 1.6505 | 1.6608
244.6 | 167.5947 | 1.6505 | 1.6608
244.7 | 167.6028 | 1.6507 | 1.6609
244.8 | 167.5986 | 1.6506 | 1.6608
244.9 | 167.5993 | 1.6505 | 1.6609
245 | 167.6047 | 1.6505 | 1.6609
245.1 | 167.5932 | 1.6505 | 1.6608
245.2 | 167.6028 | 1.6507 | 1.6609
245.3 | 167.589 | 1.6509 | 1.6608
245.4 | 167.5902 | 1.6512 | 1.6608
245.5 | 167.6035 | 1.6508 | 1.6609
245.6 | 167.5823 | 1.6508 | 1.6607
245.7 | 167.5896 | 1.6505 | 1.6608
245.8 | 167.5989 | 1.6504 | 1.6609
245.9 | 167.5879 | 1.6501 | 1.6608
246 | 167.5838 | 1.6502 | 1.6608
246.1 | 167.5801 | 1.65 | 1.6608
246.2 | 167.5951 | 1.6507 | 1.6609
246.3 | 167.5774 | 1.6509 | 1.6608
246.4 | 167.5939 | 1.6509 | 1.6609
246.5 | 167.5806 | 1.6506 | 1.6608
246.6 | 167.5913 | 1.6507 | 1.6609
246.7 | 167.5874 | 1.6507 | 1.6609
246.8 | 167.5908 | 1.6504 | 1.6609
246.9 | 167.5921 | 1.6503 | 1.6609
247 | 167.5818 | 1.6503 | 1.6609
247.1 | 167.573 | 1.6507 | 1.6608
247.2 | 167.5872 | 1.6506 | 1.6609
247.3 | 167.5733 | 1.6507 | 1.6608
247.4 | 167.583 | 1.6508 | 1.6609
247.5 | 167.5768 | 1.6508 | 1.6608
247.6 | 167.5894 | 1.6506 | 1.661
247.7 | 167.578 | 1.6506 | 1.6609
247.8 | 167.5856 | 1.6501 | 1.6609
247.9 | 167.5744 | 1.6501 | 1.6609
248 | 167.5869 | 1.6506 | 1.661
248.1 | 167.579 | 1.6511 | 1.6609
248.2 | 167.5709 | 1.6509 | 1.6608
248.3 | 167.5641 | 1.6507 | 1.6608
248.4 | 167.5893 | 1.6508 | 1.661
248.5 | 167.5739 | 1.6505 | 1.6609
248.6 | 167.579 | 1.6506 | 1.6609
248.7 | 167.5631 | 1.6503 | 1.6608
248.8 | 167.5715 | 1.6501 | 1.6609
248.9 | 167.5609 | 1.6505 | 1.6608
249 | 167.5596 | 1.6509 | 1.6608
249.1 | 167.5712 | 1.6512 | 1.6609
249.2 | 167.5756 | 1.6509 | 1.6609
249.3 | 167.5562 | 1.6504 | 1.6608
249.4 | 167.5809 | 1.6507 | 1.661
249.5 | 167.5594 | 1.6505 | 1.6608
249.6 | 167.5723 | 1.6502 | 1.6609
249.7 | 167.5706 | 1.6503 | 1.661
249.8 | 167.5634 | 1.6503 | 1.6609
249.9 | 167.5797 | 1.6505 | 1.661
250 | 167.5655 | 1.6506 | 1.6609
250.1 | 167.5613 | 1.6507 | 1.6609
250.2 | 167.5612 | 1.6508 | 1.6609
250.3 | 167.5768 | 1.6512 | 1.661
250.4 | 167.5635 | 1.6509 | 1.6609
250.5 | 167.5669 | 1.6504 | 1.661
250.6 | 167.5664 | 1.651 | 1.661
250.7 | 167.5624 | 1.6511 | 1.6609
250.8 | 167.5715 | 1.6507 | 1.661
250.9 | 167.5709 | 1.6509 | 1.661
251 | 167.5636 | 1.6511 | 1.6609
251.1 | 167.5602 | 1.6508 | 1.661
251.2 | 167.5826 | 1.6515 | 1.6614
251.3 | 167.5601 | 1.6514 | 1.6612
251.4 | 167.5801 | 1.6507 | 1.6612
251.5 | 167.5638 | 1.6506 | 1.661
251.6 | 167.567 | 1.6506 | 1.661
251.7 | 167.5671 | 1.6505 | 1.661
251.8 | 167.5669 | 1.6504 | 1.661
251.9 | 167.5598 | 1.6507 | 1.661
252 | 167.559 | 1.6507 | 1.661
252.1 | 167.5646 | 1.6507 | 1.661
252.2 | 167.5516 | 1.6506 | 1.6609
252.3 | 167.5728 | 1.6508 | 1.6611
252.4 | 167.567 | 1.6504 | 1.6611
252.5 | 167.5543 | 1.6506 | 1.6609
252.6 | 167.5506 | 1.6502 | 1.6609
252.7 | 167.5554 | 1.6505 | 1.6609
252.8 | 167.5538 | 1.6506 | 1.661
252.9 | 167.5537 | 1.6506 | 1.661
253 | 167.5611 | 1.6511 | 1.661
253.1 | 167.5629 | 1.6512 | 1.661
253.2 | 167.5564 | 1.6508 | 1.661
253.3 | 167.5462 | 1.6509 | 1.6609
253.4 | 167.5476 | 1.6505 | 1.6609
253.5 | 167.5502 | 1.6501 | 1.661
253.6 | 167.5617 | 1.6506 | 1.6611
253.7 | 167.554 | 1.6504 | 1.661
253.8 | 167.5496 | 1.6508 | 1.661
253.9 | 167.5489 | 1.6508 | 1.6609
254 | 167.5529 | 1.651 | 1.661
254.1 | 167.55 | 1.6509 | 1.661
254.2 | 167.5379 | 1.6501 | 1.6608
254.3 | 167.5546 | 1.6506 | 1.661
254.4 | 167.5443 | 1.65 | 1.6609
254.5 | 167.5466 | 1.6502 | 1.6609
254.6 | 167.5481 | 1.6505 | 1.661
254.7 | 167.5483 | 1.6506 | 1.661
254.8 | 167.5398 | 1.6506 | 1.6609
254.9 | 167.5513 | 1.651 | 1.661
255 | 167.5421 | 1.6507 | 1.6609
255.1 | 167.5372 | 1.6507 | 1.6608
255.2 | 167.5412 | 1.6506 | 1.6609
255.3 | 167.5444 | 1.6505 | 1.661
255.4 | 167.5318 | 1.6505 | 1.6608
255.5 | 167.539 | 1.6503 | 1.6609
255.6 | 167.5408 | 1.6506 | 1.6609
255.7 | 167.5366 | 1.6508 | 1.6609
255.8 | 167.5345 | 1.6508 | 1.6608
255.9 | 166.5557 | 1.6411 | 1.6512
256 | 165.4159 | 1.6301 | 1.6402
256.1 | 165.3954 | 1.6297 | 1.64
256.2 | 165.3961 | 1.6292 | 1.64
256.3 | 165.3195 | 1.6289 | 1.6392
256.4 | 163.169 | 1.6077 | 1.618
256.5 | 160.7501 | 1.584 | 1.5944
256.6 | 159.5 | 1.572 | 1.5822
256.7 | 159.3288 | 1.5705 | 1.5806
256.8 | 159.1931 | 1.5696 | 1.5792
256.9 | 155.9023 | 1.5372 | 1.5468
257 | 153.7264 | 1.5163 | 1.5259
257.1 | 153.7598 | 1.5163 | 1.5262
257.2 | 153.6628 | 1.5153 | 1.5252
257.3 | 149.7097 | 1.4764 | 1.4859
257.4 | 145.3545 | 1.4341 | 1.4435
257.5 | 142.8774 | 1.4099 | 1.4196
257.6 | 142.6603 | 1.4081 | 1.4174
257.7 | 142.3995 | 1.4055 | 1.4147
257.8 | 138.9377 | 1.3716 | 1.3805
257.9 | 136.3558 | 1.3466 | 1.3557
258 | 136.4626 | 1.3475 | 1.3567
258.1 | 136.139 | 1.344 | 1.3533
258.2 | 131.2121 | 1.2958 | 1.3046
258.3 | 126.139 | 1.2466 | 1.2552
258.4 | 124.8036 | 1.2336 | 1.2424
258.5 | 124.8761 | 1.2347 | 1.243
258.6 | 122.0656 | 1.207 | 1.2147
258.7 | 115.3153 | 1.1412 | 1.1488
258.8 | 112.4279 | 1.113 | 1.1207
258.9 | 112.1572 | 1.1101 | 1.118
259 | 110.2287 | 1.0908 | 1.0988
259.1 | 106.5102 | 1.0547 | 1.0623
259.2 | 104.3129 | 1.0334 | 1.0409
259.3 | 104.2972 | 1.0328 | 1.0407
259.4 | 104.1714 | 1.0314 | 1.0393
259.5 | 101.4442 | 1.0053 | 1.0124
259.6 | 98.8607 | 0.98015 | 0.98719
259.7 | 98.0726 | 0.97189 | 0.9795
259.8 | 98.0751 | 0.97229 | 0.97943
259.9 | 96.9479 | 0.96086 | 0.96798
260 | 92.4626 | 0.91697 | 0.92395
260.1 | 90.0771 | 0.89404 | 0.90079
260.2 | 89.518 | 0.88841 | 0.89526
260.3 | 88.7016 | 0.88008 | 0.88686
260.4 | 83.7218 | 0.83171 | 0.83789
260.5 | 79.8063 | 0.79405 | 0.79975
260.6 | 79.059 | 0.78669 | 0.79238
260.7 | 79.1119 | 0.78699 | 0.79278
260.8 | 77.3324 | 0.76924 | 0.77482
260.9 | 73.0367 | 0.72718 | 0.73274
261 | 71.5853 | 0.71258 | 0.71857
261.1 | 71.431 | 0.71116 | 0.71692
261.2 | 68.8787 | 0.68607 | 0.6914
261.3 | 63.5781 | 0.63429 | 0.63951
261.4 | 60.7231 | 0.60672 | 0.61171
261.5 | 60.4548 | 0.60444 | 0.60897
261.6 | 60.3705 | 0.60315 | 0.6079
261.7 | 57.6735 | 0.57638 | 0.58113
261.8 | 55.4226 | 0.55412 | 0.5591
261.9 | 54.1841 | 0.54212 | 0.54689
262 | 53.8495 | 0.53846 | 0.54348
262.1 | 53.8775 | 0.53865 | 0.54361
262.2 | 52.5378 | 0.52565 | 0.53026
262.3 | 50.8173 | 0.50894 | 0.51346
262.4 | 49.4083 | 0.49559 | 0.49958
262.5 | 48.9705 | 0.4917 | 0.49523
262.6 | 48.7063 | 0.48895 | 0.49241
262.7 | 46.4959 | 0.46751 | 0.4706
262.8 | 44.2656 | 0.44559 | 0.44891
262.9 | 43.7188 | 0.44079 | 0.44355
263 | 43.5672 | 0.43914 | 0.44187
263.1 | 40.2135 | 0.40633 | 0.40859
263.2 | 36.1352 | 0.36722 | 0.36866
263.3 | 34.7726 | 0.35447 | 0.35537
263.4 | 34.7683 | 0.35428 | 0.35513
263.5 | 33.271 | 0.33931 | 0.33997
263.6 | 29.1632 | 0.29959 | 0.29991
263.7 | 27.3995 | 0.28217 | 0.28272
263.8 | 27.0416 | 0.27857 | 0.2791
263.9 | 26.0427 | 0.26898 | 0.26891
264 | 23.2362 | 0.24108 | 0.24136
264.1 | 20.7419 | 0.2173 | 0.21699
264.2 | 20.2438 | 0.21278 | 0.21205
264.3 | 20.0314 | 0.21033 | 0.20966
264.4 | 17.3118 | 0.18334 | 0.18272
264.5 | 14.8835 | 0.16013 | 0.15918
264.6 | 14.4944 | 0.15604 | 0.15526
264.7 | 14.5154 | 0.15557 | 0.15519
264.8 | 13.8627 | 0.14902 | 0.1486
264.9 | 12.658 | 0.13758 | 0.13668
265 | 10.7864 | 0.11945 | 0.11834
265.1 | 10.4514 | 0.11602 | 0.11503
265.2 | 10.5061 | 0.11674 | 0.11542
265.3 | 10.3373 | 0.11497 | 0.11359
265.4 | 8.5397 | 0.097476 | 0.095876
265.5 | 6.374 | 0.076425 | 0.07493
265.6 | 5.8191 | 0.071098 | 0.069579
265.7 | 5.8569 | 0.071402 | 0.069755
265.8 | 5.8671 | 0.071223 | 0.069733
265.9 | 5.6959 | 0.069304 | 0.067886
266 | 4.8863 | 0.061818 | 0.059877
266.1 | 4.74 | 0.06019 | 0.058412
266.2 | 4.7873 | 0.06054 | 0.05881
266.3 | 4.7988 | 0.061105 | 0.05889
266.4 | 4.3371 | 0.056472 | 0.05413
266.5 | 2.97 | 0.042955 | 0.040757
266.6 | 2.6517 | 0.039984 | 0.037683
266.7 | 2.6721 | 0.040028 | 0.037858
266.8 | 2.6804 | 0.039799 | 0.037832
266.9 | 2.6982 | 0.039992 | 0.037888
267 | 2.6347 | 0.039308 | 0.037135
267.1 | 1.8121 | 0.031256 | 0.028997
267.2 | 1.0582 | 0.024232 | 0.021577
267.3 | 0.75904 | 0.020971 | 0.018591
267.4 | 0.76457 | 0.021312 | 0.018602
267.5 | 0.76738 | 0.021333 | 0.018593
267.6 | 0.77222 | 0.020903 | 0.018594
267.7 | 0.77979 | 0.020827 | 0.018621
267.8 | 0.78616 | 0.021069 | 0.018617
267.9 | 0.79329 | 0.021316 | 0.018615
268 | 0.8001 | 0.021365 | 0.018599
268.1 | 0.80449 | 0.021504 | 0.0186
268.2 | 0.76507 | 0.020847 | 0.018152
268.3 | 0.39711 | 0.017388 | 0.014487
268.4 | 0.14179 | 0.015335 | 0.011926
268.5 | 0.1092 | 0.014497 | 0.011575
268.6 | 0.11233 | 0.014359 | 0.011593
268.7 | 0.11249 | 0.014462 | 0.011547
268.8 | 0.11626 | 0.014816 | 0.011544
268.9 | 0.1176 | 0.014588 | 0.011564
269 | 0.12217 | 0.014462 | 0.011575
269.1 | 0.12183 | 0.014847 | 0.011539
269.2 | 0.12339 | 0.014804 | 0.01155
269.3 | 0.12884 | 0.014416 | 0.011547
269.4 | 0.12601 | 0.014328 | 0.0115
269.5 | 0.01385 | 0.013182 | 0.010232
269.6 | -0.050611 | 0.012412 | 0.009606
269.7 | -0.052851 | 0.01221 | 0.0095481
269.8 | -0.05252 | 0.012832 | 0.009525
269.9 | -0.047511 | 0.013095 | 0.0095143
270 | -0.043154 | 0.013056 | 0.0095165
270.1 | -0.043418 | 0.013442 | 0.0094909
270.2 | -0.042986 | 0.013168 | 0.0094719
270.3 | -0.040009 | 0.013104 | 0.0094686
270.4 | -0.037541 | 0.012839 | 0.0094765
270.5 | -0.036814 | 0.013193 | 0.0094677
270.6 | -0.036417 | 0.012739 | 0.009449
270.7 | -0.03359 | 0.012537 | 0.0094505
270.8 | -0.058893 | 0.012948 | 0.0091986
270.9 | -0.23438 | 0.011712 | 0.0075808
271 | -0.21606 | 0.011647 | 0.0077453
271.1 | -0.19148 | 0.01181 | 0.0079631
271.2 | -0.18907 | 0.012039 | 0.0079659
271.3 | -0.18768 | 0.011552 | 0.0079576
271.4 | -0.18817 | 0.011479 | 0.0079621
271.5 | -0.18562 | 0.011566 | 0.0079566
271.6 | -0.18566 | 0.011819 | 0.0079436
271.7 | -0.18407 | 0.011804 | 0.0079417
271.8 | -0.18391 | 0.011491 | 0.0079518
271.9 | -0.18412 | 0.011739 | 0.0079257
272 | -0.18323 | 0.011758 | 0.0079247
272.1 | -0.18257 | 0.011616 | 0.007933
272.2 | -0.18236 | 0.011515 | 0.0079219
272.3 | -0.18337 | 0.011064 | 0.0079085
272.4 | -0.18271 | 0.010799 | 0.0079011
272.5 | -0.1795 | 0.011275 | 0.007903
272.6 | -0.18015 | 0.011454 | 0.0078976
272.7 | -0.17823 | 0.011572 | 0.0078827
272.8 | -0.18 | 0.011388 | 0.0078752
272.9 | -0.17981 | 0.01158 | 0.0078622
273 | -0.17764 | 0.012116 | 0.0078638
273.1 | -0.17658 | 0.011525 | 0.0078683
273.2 | -0.17552 | 0.011494 | 0.0078498
273.3 | -0.17391 | 0.011664 | 0.0078414
273.4 | -0.17448 | 0.011464 | 0.0078262
273.5 | -0.17311 | 0.011457 | 0.0078165
273.6 | -0.17369 | 0.011836 | 0.0077958
273.7 | -0.1722 | 0.011641 | 0.0078171
273.8 | -0.16959 | 0.011832 | 0.0078072
273.9 | -0.17008 | 0.012108 | 0.0077947
274 | -0.17128 | 0.011824 | 0.0077846
274.1 | -0.17118 | 0.011558 | 0.0077776
274.2 | -0.16824 | 0.011137 | 0.0077679
274.3 | -0.16858 | 0.011211 | 0.0077632
274.4 | -0.16923 | 0.011394 | 0.0077584
274.5 | -0.16812 | 0.011356 | 0.0077538
274.6 | -0.16911 | 0.011325 | 0.0077316
274.7 | -0.16424 | 0.011496 | 0.0077375
274.8 | -0.16227 | 0.011734 | 0.0077295
274.9 | -0.16246 | 0.011717 | 0.0077154
275 | -0.16453 | 0.011342 | 0.0077061
275.1 | -0.16143 | 0.011459 | 0.0077307
275.2 | -0.16117 | 0.01122 | 0.007732
275.3 | -0.16096 | 0.011416 | 0.007705
275.4 | -0.16069 | 0.011254 | 0.0076786
275.5 | -0.15914 | 0.011611 | 0.0076773
275.6 | -0.15902 | 0.011675 | 0.0076671
275.7 | -0.15764 | 0.011687 | 0.0076789
275.8 | -0.15757 | 0.012033 | 0.0076602
275.9 | -0.15467 | 0.012336 | 0.0076603
276 | -0.15446 | 0.011865 | 0.0076393
276.1 | -0.15413 | 0.011731 | 0.0076436
276.2 | -0.15436 | 0.011292 | 0.0076383
276.3 | -0.15035 | 0.011094 | 0.0076227

## D5
Commentaire fichier:
Temps - Vitesse de mesure standard | Charge Instron kN | Jauge pont complet tirant 1 | Jauge pont complet tirant 2
s | kN | mV | mV
05.11.15 10:07:31 | 05.11.15 10:07:31 | 05.11.15 10:07:31 | 05.11.15 10:07:31
100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz)
Voie matériel:0 | Voie matériel:1 | Voie matériel:2 | Voie matériel:3
No de série (ML.. / AP..): N.D. | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7
Capteur: | Capteur: Charge kN | Capteur: Jauge Tirant mV/V | Capteur: Jauge Tirant mV/V
T-ID Capteur: | T-ID Capteur: 409896104976852 | T-ID Capteur: 423133992824074 | T-ID Capteur: 423133992824074
Type d'amplificateur:N.D. | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A
Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D.
Type de capteur:N.D. | Type de capteur:Tension C.C. | Type de capteur:SG pont complet | Type de capteur:SG pont complet
Plage de mesure:N.D. | Plage de mesure:10,2 | Plage de mesure:5 | Plage de mesure:5
| Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0
| Echelle physique P2:10 ; 500 | Echelle physique P2:2 ; 2 | Echelle physique P2:2 ; 2
Unité de signal | Unité de signalV | Unité de signalmV/V | Unité de signalmV/V
Grandeur physique: | Grandeur physique:kN | Grandeur physique:mV | Grandeur physique:mV
Valeur pleine échelle: 0 | Valeur pleine échelle: 510 kN | Valeur pleine échelle: 5 mV | Valeur pleine échelle: 5 mV
Echelle catman: Aucun | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation
Tension d'alimentation:N.D. | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0
Caractéristiques du filtre:N.D. | x(2) = 10 y(2) = 500 | x(2) = 2 y(2) = 2 | x(2) = 2 y(2) = 2
Fréquence du filtre:N.D. | Tension d'alimentation:Pas d'excitation | Tension d'alimentation:2.5 V | Tension d'alimentation:2.5 V
Valeur d'ajustement du zéro:0 s | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas
Valeur de tare:0 s | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz
Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 s | Valeur d'ajustement du zéro:0,204657 kN | Valeur d'ajustement du zéro:0,38789 mV | Valeur d'ajustement du zéro:-0,161767 mV
Signal de mesure:N.D. | Valeur de tare:0,204657 kN | Valeur de tare:0,38789 mV | Valeur de tare:-0,161767 mV
Entrée d'amplificateur:N.D. | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 1,302549E-02 kN | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV
Facteur k:0,00000 | Signal de mesure:N.D. | Signal de mesure:N.D. | Signal de mesure:N.D.
Facteur de pont:0,00000 | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D.
N.D. | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000
| Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000
| N.D. | N.D. | N.D.
0 | -0.0010771 | 7.329e-06 | 1.4736e-05
0.1 | -0.00090068 | 3.3635e-06 | 3.6951e-06
0.2 | -0.0021724 | -1.9375e-06 | 7.3289e-06
0.3 | -0.0030489 | -1.4903e-05 | -8.768e-07
0.4 | -0.0023154 | -2.0177e-05 | -8.1308e-07
0.5 | -0.0014315 | -2.5408e-06 | -4.9096e-07
0.6 | -0.0010941 | 1.061e-05 | 7.8475e-06
0.7 | -0.00087079 | 2.0671e-06 | -6.8964e-06
0.8 | 0.0001176 | 1.1e-05 | 1.0253e-05
0.9 | -0.0025844 | -1.1155e-05 | 1.1131e-05
1 | -0.00087427 | 6.7706e-06 | -5.7206e-07
1.1 | 0.00016166 | 2.7363e-06 | -3.9089e-06
1.2 | -0.00072435 | 3.0568e-06 | 1.1075e-06
1.3 | -0.0017322 | 7.199e-06 | 1.0522e-06
1.4 | -0.00046349 | 9.002e-06 | 1.3064e-05
1.5 | -0.00063602 | 1.5032e-06 | 6.9806e-07
1.6 | -0.0028941 | 8.0887e-06 | -5.9946e-06
1.7 | -0.0015202 | -4.432e-06 | 6.25e-06
1.8 | -0.00030074 | 3.7238e-06 | 1.6906e-05
1.9 | -0.0010666 | 1.6989e-05 | 5.8995e-06
2 | -0.0019332 | 1.096e-05 | 9.0331e-06
2.1 | -0.0019962 | 1.1644e-05 | 1.7608e-05
2.2 | -0.0013115 | 8.0214e-06 | 1.0087e-05
2.3 | -0.0014125 | 1.1977e-05 | 7.3278e-06
2.4 | -0.0010173 | 6.5569e-06 | 4.6582e-06
2.5 | -0.00153 | -1.4937e-06 | -1.0849e-06
2.6 | -0.0010796 | -8.1533e-07 | 1.9039e-06
2.7 | 0.00043931 | 8.7546e-06 | 1.378e-05
2.8 | 0.0010083 | 9.2675e-06 | 5.2391e-06
2.9 | 0.0021787 | 2.01e-05 | 1.1892e-05
3 | -0.00048711 | 1.893e-05 | 1.6204e-06
3.1 | -0.00038336 | 2.0918e-05 | 1.1404e-05
3.2 | -0.0023792 | 1.1776e-05 | -3.7239e-06
3.3 | 0.00045293 | 7.4881e-06 | -6.0795e-06
3.4 | -0.00063459 | 3.5995e-06 | -7.8496e-06
3.5 | -0.0012984 | 4.1784e-06 | -8.1009e-06
3.6 | -0.0015424 | 2.9376e-06 | -7.6491e-06
3.7 | -0.0032268 | 6.7898e-06 | 6.3789e-06
3.8 | -0.00029705 | 1.067e-05 | 1.9938e-05
3.9 | -0.0004962 | 1.0637e-05 | -3.7089e-07
4 | -0.003266 | 6.2984e-06 | 2.3308e-06
4.1 | -0.0019107 | 2.0297e-05 | 4.5122e-07
4.2 | -0.002081 | 1.7394e-05 | -3.4137e-06
4.3 | -0.00076582 | 5.5427e-06 | -5.7764e-06
4.4 | -0.002766 | 6.9566e-06 | -1.8132e-05
4.5 | -0.0016808 | -5.4084e-06 | 1.6001e-06
4.6 | -0.0011538 | 4.8772e-07 | 3.7219e-06
4.7 | -0.0014854 | 1.3468e-06 | 1.0686e-05
4.8 | -0.0015171 | 2.4479e-06 | -1.9771e-06
4.9 | -0.00066065 | 6.6033e-06 | 1.1534e-05
5 | -3.5747e-05 | 4.2137e-06 | 6.8947e-06
5.1 | -0.0022735 | 7.566e-06 | 2.1615e-05
5.2 | -0.0025132 | 2.7741e-06 | 2.1702e-05
5.3 | -0.0025915 | 1.7564e-05 | 3.0515e-05
5.4 | -0.0023414 | 9.3637e-06 | 2.8677e-05
5.5 | -0.002302 | 1.3308e-05 | 1.7877e-05
5.6 | -0.0028432 | 1.0419e-05 | 2.3365e-05
5.7 | -0.00021288 | 2.7624e-06 | 2.7015e-05
5.8 | -0.0014196 | 9.3193e-06 | 2.4347e-05
5.9 | 0.00014325 | -7.2575e-06 | 9.5879e-06
6 | 0.00051236 | 8.3338e-06 | 2.2397e-05
6.1 | -0.0016425 | 1.902e-05 | 2.7701e-05
6.2 | 0.00037538 | 8.642e-06 | 2.7965e-05
6.3 | -0.0008485 | 8.5056e-06 | 2.6352e-05
6.4 | -0.001573 | 5.1009e-07 | 2.0898e-05
6.5 | -0.0011372 | 6.5592e-07 | 1.8241e-05
6.6 | -0.0026676 | -3.4573e-06 | 1.2179e-05
6.7 | -0.00061237 | -1.3036e-05 | 5.3258e-06
6.8 | -0.00070629 | -2.2828e-06 | 9.0668e-06
6.9 | -0.0025598 | -1.6436e-05 | 6.7715e-06
7 | 0.00013624 | 1.0986e-05 | 3.0275e-05
7.1 | -0.00079876 | -6.4572e-06 | 1.4947e-05
7.2 | -0.0013993 | 1.672e-06 | 2.5749e-05
7.3 | -0.0008075 | -9.9366e-06 | 1.9838e-05
7.4 | -0.0018653 | -8.078e-06 | -1.9564e-06
7.5 | -0.0021721 | 3.7029e-06 | 1.6069e-05
7.6 | -0.0011195 | -7.1299e-06 | 2.1068e-05
7.7 | -0.0041888 | -1.3745e-05 | 2.6156e-05
7.8 | -0.0026559 | 1.5949e-06 | 2.4752e-05
7.9 | 0.0012773 | -4.4584e-06 | 1.5385e-05
8 | 0.0010827 | -3.4743e-06 | 2.5079e-05
8.1 | -0.0018474 | -1.1558e-05 | 4.1594e-06
8.2 | -0.00075571 | -4.9489e-07 | 9.6164e-06
8.3 | -0.0024419 | -3.1262e-06 | 1.3429e-05
8.4 | -0.0018471 | -5.096e-06 | 2.1884e-05
8.5 | -0.0011866 | -6.0216e-06 | 5.1578e-06
8.6 | -0.001993 | -8.1999e-06 | 1.1728e-05
8.7 | -0.0020836 | -7.805e-06 | 2.392e-05
8.8 | -0.0015209 | -1.4246e-05 | 2.0868e-05
8.9 | -0.00068437 | -1.8656e-05 | 1.9376e-05
9 | -0.0012501 | -9.9888e-06 | 6.5419e-06
9.1 | -0.0018018 | -3.7819e-07 | 1.1223e-05
9.2 | -0.00087687 | 1.4223e-06 | 7.5392e-06
9.3 | 0.0002498 | 8.8728e-06 | 1.2779e-05
9.4 | -0.00097497 | -6.9472e-06 | 1.7297e-05
9.5 | 0.00048696 | -6.6934e-06 | 1.8993e-05
9.6 | 0.00012965 | 1.9641e-05 | 3.3819e-05
9.7 | -0.0015011 | 6.9198e-06 | 1.9373e-05
9.8 | -0.00024346 | -1.2822e-05 | 1.0444e-05
9.9 | -0.00050082 | -6.0769e-06 | 1.4078e-05
10 | -0.00028342 | -3.5001e-06 | 1.7526e-05
10.1 | -0.00011248 | -2.8471e-07 | 1.0907e-05
10.2 | 3.9931e-05 | 1.8471e-06 | 2.9194e-05
10.3 | 0.00060526 | 1.9908e-06 | 1.9342e-05
10.4 | -0.00024927 | 2.128e-06 | 2.1837e-05
10.5 | -0.0013088 | 6.2492e-06 | 9.8505e-06
10.6 | 0.0015928 | 1.3825e-05 | 2.7743e-05
10.7 | 0.0044477 | 8.8514e-07 | 1.911e-06
10.8 | 0.00011626 | 3.6699e-06 | -2.6547e-06
10.9 | 0.00012419 | 6.3282e-06 | 1.1085e-06
11 | -7.0325e-05 | 1.3832e-05 | 1.9305e-05
11.1 | -0.0016192 | 1.1607e-05 | 1.096e-05
11.2 | 0.00098717 | -3.4626e-06 | 8.8067e-06
11.3 | 0.0026868 | 1.3191e-05 | 2.633e-05
11.4 | 0.0032317 | 2.1762e-05 | 2.0146e-05
11.5 | -0.00074536 | 5.1934e-06 | 1.8943e-05
11.6 | -0.00055149 | 1.1401e-05 | 2.3547e-05
11.7 | 0.0011508 | 8.1229e-06 | 2.1708e-05
11.8 | 0.00027332 | 4.9539e-07 | 1.2287e-05
11.9 | 0.00072168 | 1.4448e-06 | 3.7216e-06
12 | -1.8805e-05 | 9.78e-08 | 2.3813e-05
12.1 | 0.001455 | 5.8056e-06 | 7.616e-06
12.2 | 0.00067231 | 1.5693e-05 | 2.9155e-05
12.3 | -0.0004083 | 1.0331e-05 | 3.2966e-05
12.4 | 0.00034607 | 1.3094e-05 | 9.1791e-06
12.5 | 0.0011577 | 1.6437e-05 | 2.727e-05
12.6 | -0.0022606 | 1.0541e-05 | 2.5156e-05
12.7 | 0.00068547 | 8.2778e-06 | 1.8339e-05
12.8 | 0.0027117 | 9.1916e-06 | 1.6677e-05
12.9 | 0.0016029 | 2.7451e-06 | 1.298e-05
13 | 0.00035622 | -4.5406e-06 | 2.1633e-05
13.1 | 0.0038075 | 7.7738e-06 | 2.7808e-05
13.2 | 0.0011283 | 1.0985e-06 | 1.3455e-05
13.3 | 0.00098964 | 1.3797e-05 | 2.8274e-05
13.4 | -0.00090023 | 5.0459e-06 | 1.9927e-05
13.5 | 0.0030283 | 1.8877e-05 | 1.3062e-05
13.6 | 0.00178 | 4.2695e-06 | 2.4303e-05
13.7 | -0.00081141 | 9.6025e-06 | 2.1788e-05
13.8 | -0.00034784 | 9.2053e-06 | 2.9605e-05
13.9 | 0.00029071 | 6.2354e-06 | 2.2923e-05
14 | -0.0011838 | -9.6565e-07 | 6.1663e-06
14.1 | -0.00048139 | 3.3811e-06 | 1.731e-05
14.2 | 0.0021957 | 1.0186e-05 | 3.3942e-05
14.3 | 0.0014308 | 4.6324e-06 | 1.6111e-05
14.4 | 0.00055626 | 3.5909e-07 | 2.0478e-05
14.5 | 0.0022654 | 1.658e-05 | 2.9568e-05
14.6 | 0.0012718 | 2.714e-05 | 2.754e-05
14.7 | -0.00092337 | 1.8601e-05 | 2.3524e-05
14.8 | 0.00028297 | 2.2626e-06 | -9.2353e-07
14.9 | 0.00037694 | 1.2435e-05 | 1.5199e-05
15 | 0.0043238 | 1.893e-05 | 3.1517e-05
15.1 | 0.0016786 | 9.1564e-06 | 2.5462e-05
15.2 | 0.0018454 | 1.8434e-05 | 3.3413e-05
15.3 | -0.00032755 | -1.7013e-06 | 8.5657e-06
15.4 | -0.0010838 | 2.1602e-05 | 3.0443e-05
15.5 | 0.00088266 | 2.2356e-05 | 3.8452e-05
15.6 | -0.0013306 | 2.1997e-05 | 1.7351e-05
15.7 | -0.0013548 | 1.2557e-05 | 1.7715e-05
15.8 | 0.00069203 | 1.2823e-05 | 1.4836e-05
15.9 | -2.84e-05 | 1.4899e-05 | 2.6808e-05
16 | -0.00033365 | 2.9845e-05 | 4.3512e-05
16.1 | 0.0095537 | 7.2526e-05 | 9.085e-05
16.2 | 0.011016 | 5.5284e-05 | 0.00012542
16.3 | 0.010503 | 5.2873e-05 | 0.00012421
16.4 | 0.010212 | 1.1036e-05 | 0.00013569
16.5 | 0.013677 | -1.8622e-05 | 0.00013896
16.6 | 0.014567 | -2.3799e-05 | 0.00014929
16.7 | 0.024019 | 8.809e-05 | 0.0002555
16.8 | 0.146 | 0.0014964 | 0.0015392
16.9 | 0.55264 | 0.0057941 | 0.005569
17 | 0.97285 | 0.010136 | 0.0096736
17.1 | 1.2387 | 0.012883 | 0.012288
17.2 | 1.3917 | 0.014501 | 0.013803
17.3 | 1.4977 | 0.015573 | 0.014828
17.4 | 1.5853 | 0.016457 | 0.01565
17.5 | 1.6663 | 0.017297 | 0.016448
17.6 | 1.7401 | 0.01807 | 0.017186
17.7 | 1.8211 | 0.018877 | 0.017968
17.8 | 1.9 | 0.019654 | 0.018702
17.9 | 1.9765 | 0.020409 | 0.019444
18 | 2.0581 | 0.021196 | 0.020194
18.1 | 2.136 | 0.021954 | 0.020922
18.2 | 2.2153 | 0.022727 | 0.021687
18.3 | 2.2934 | 0.02353 | 0.02246
18.4 | 2.3682 | 0.024287 | 0.023201
18.5 | 2.4495 | 0.025122 | 0.023984
18.6 | 2.5339 | 0.02596 | 0.024791
18.7 | 2.6131 | 0.026775 | 0.0256
18.8 | 2.7012 | 0.02764 | 0.026456
18.9 | 2.7918 | 0.028528 | 0.027311
19 | 2.8777 | 0.029414 | 0.028166
19.1 | 2.9639 | 0.030271 | 0.028977
19.2 | 3.0516 | 0.03111 | 0.029816
19.3 | 3.1384 | 0.031991 | 0.030652
19.4 | 3.2293 | 0.032866 | 0.031505
19.5 | 3.3263 | 0.033799 | 0.032398
19.6 | 3.4153 | 0.034685 | 0.033273
19.7 | 3.5001 | 0.035557 | 0.03411
19.8 | 3.5853 | 0.03643 | 0.034956
19.9 | 3.6779 | 0.037343 | 0.035839
20 | 3.7684 | 0.038266 | 0.036726
20.1 | 3.8621 | 0.039175 | 0.037608
20.2 | 3.9543 | 0.040071 | 0.038468
20.3 | 4.046 | 0.040993 | 0.03935
20.4 | 4.1379 | 0.04189 | 0.040214
20.5 | 4.2304 | 0.042783 | 0.041073
20.6 | 4.3295 | 0.043734 | 0.042015
20.7 | 4.4257 | 0.044674 | 0.042919
20.8 | 4.5183 | 0.045579 | 0.043808
20.9 | 4.613 | 0.046498 | 0.044668
21 | 4.6981 | 0.04737 | 0.045516
21.1 | 4.7874 | 0.048299 | 0.046393
21.2 | 4.8774 | 0.049196 | 0.04728
21.3 | 4.9695 | 0.050139 | 0.048212
21.4 | 5.0648 | 0.051073 | 0.049132
21.5 | 5.1576 | 0.051977 | 0.050016
21.6 | 5.2495 | 0.052895 | 0.050917
21.7 | 5.3412 | 0.053779 | 0.051852
21.8 | 5.4338 | 0.054664 | 0.052767
21.9 | 5.5291 | 0.055586 | 0.053745
22 | 5.6208 | 0.056486 | 0.054688
22.1 | 5.7184 | 0.057453 | 0.055735
22.2 | 5.8067 | 0.058381 | 0.056751
22.3 | 5.8973 | 0.059315 | 0.05777
22.4 | 5.9869 | 0.060205 | 0.058773
22.5 | 6.0828 | 0.061151 | 0.059831
22.6 | 6.1789 | 0.062081 | 0.060899
22.7 | 6.2756 | 0.062975 | 0.061933
22.8 | 6.3715 | 0.063882 | 0.062961
22.9 | 6.4599 | 0.064713 | 0.063935
23 | 6.5538 | 0.065597 | 0.064929
23.1 | 6.6513 | 0.066548 | 0.065996
23.2 | 6.7468 | 0.06746 | 0.067055
23.3 | 6.8423 | 0.068359 | 0.068085
23.4 | 6.9342 | 0.069282 | 0.069119
23.5 | 7.0279 | 0.07022 | 0.070184
23.6 | 7.1152 | 0.071131 | 0.071203
23.7 | 7.209 | 0.072065 | 0.072245
23.8 | 7.3013 | 0.072962 | 0.073262
23.9 | 7.3983 | 0.07389 | 0.074281
24 | 7.4914 | 0.074765 | 0.075268
24.1 | 7.5785 | 0.075641 | 0.076219
24.2 | 7.674 | 0.076561 | 0.077223
24.3 | 7.7713 | 0.077486 | 0.078221
24.4 | 7.8635 | 0.078375 | 0.079198
24.5 | 7.9563 | 0.07927 | 0.080158
24.6 | 8.0485 | 0.080188 | 0.081147
24.7 | 8.1407 | 0.08113 | 0.082167
24.8 | 8.2339 | 0.082057 | 0.08317
24.9 | 8.3268 | 0.082945 | 0.08412
25 | 8.4194 | 0.083877 | 0.085091
25.1 | 8.5158 | 0.084792 | 0.086058
25.2 | 8.614 | 0.085679 | 0.087004
25.3 | 8.7052 | 0.086536 | 0.087898
25.4 | 8.7974 | 0.087412 | 0.088855
25.5 | 8.8905 | 0.088311 | 0.089839
25.6 | 8.9844 | 0.089203 | 0.090814
25.7 | 9.0789 | 0.090129 | 0.091822
25.8 | 9.1733 | 0.091066 | 0.092828
25.9 | 9.2746 | 0.091983 | 0.093826
26 | 9.3786 | 0.092936 | 0.094847
26.1 | 9.468 | 0.09385 | 0.095813
26.2 | 9.5577 | 0.094734 | 0.096785
26.3 | 9.6424 | 0.095591 | 0.097703
26.4 | 9.7393 | 0.096506 | 0.098681
26.5 | 9.8304 | 0.097371 | 0.099578
26.6 | 9.9207 | 0.098314 | 0.10056
26.7 | 10.0151 | 0.099226 | 0.10153
26.8 | 10.11 | 0.10014 | 0.1025
26.9 | 10.1993 | 0.10104 | 0.10343
27 | 10.2955 | 0.10197 | 0.10441
27.1 | 10.394 | 0.10291 | 0.10539
27.2 | 10.4837 | 0.10384 | 0.10637
27.3 | 10.5736 | 0.10478 | 0.10731
27.4 | 10.6632 | 0.10565 | 0.10827
27.5 | 10.7546 | 0.10617 | 0.10941
27.6 | 10.8508 | 0.10701 | 0.11047
27.7 | 10.9434 | 0.10821 | 0.1112
27.8 | 11.0377 | 0.10926 | 0.112
27.9 | 11.13 | 0.11018 | 0.11295
28 | 11.2265 | 0.11111 | 0.1139
28.1 | 11.3193 | 0.11197 | 0.11479
28.2 | 11.4121 | 0.11292 | 0.11575
28.3 | 11.5092 | 0.11381 | 0.11669
28.4 | 11.6083 | 0.11476 | 0.11765
28.5 | 11.6989 | 0.11566 | 0.11857
28.6 | 11.791 | 0.11656 | 0.11953
28.7 | 11.8866 | 0.11752 | 0.12051
28.8 | 11.9783 | 0.11845 | 0.12145
28.9 | 12.0755 | 0.11937 | 0.1224
29 | 12.1667 | 0.12026 | 0.1233
29.1 | 12.2548 | 0.12115 | 0.12422
29.2 | 12.3462 | 0.12203 | 0.12512
29.3 | 12.4366 | 0.12294 | 0.12605
29.4 | 12.5304 | 0.12386 | 0.12697
29.5 | 12.6222 | 0.12472 | 0.12785
29.6 | 12.7149 | 0.12561 | 0.12876
29.7 | 12.8087 | 0.12656 | 0.12972
29.8 | 12.9009 | 0.12747 | 0.13066
29.9 | 12.9964 | 0.1284 | 0.13161
30 | 13.0886 | 0.12929 | 0.13253
30.1 | 13.1799 | 0.1302 | 0.13345
30.2 | 13.2771 | 0.13111 | 0.13438
30.3 | 13.3705 | 0.13201 | 0.1353
30.4 | 13.4666 | 0.13295 | 0.13625
30.5 | 13.5579 | 0.13382 | 0.13714
30.6 | 13.6497 | 0.13471 | 0.13805
30.7 | 13.7439 | 0.13564 | 0.13899
30.8 | 13.8427 | 0.13658 | 0.13992
30.9 | 13.9367 | 0.13748 | 0.14084
31 | 14.033 | 0.13838 | 0.14174
31.1 | 14.1222 | 0.13928 | 0.14264
31.2 | 14.2153 | 0.14019 | 0.14357
31.3 | 14.3036 | 0.14109 | 0.14446
31.4 | 14.3962 | 0.14198 | 0.14536
31.5 | 14.4973 | 0.14296 | 0.14635
31.6 | 14.588 | 0.14388 | 0.14727
31.7 | 14.6821 | 0.14481 | 0.14822
31.8 | 14.7739 | 0.14569 | 0.1491
31.9 | 14.8648 | 0.14656 | 0.14999
32 | 14.9577 | 0.14748 | 0.15092
32.1 | 15.0564 | 0.1484 | 0.15184
32.2 | 15.1466 | 0.1493 | 0.15274
32.3 | 15.2391 | 0.15021 | 0.15364
32.4 | 15.3298 | 0.15112 | 0.15456
32.5 | 15.4204 | 0.15201 | 0.15546
32.6 | 15.5086 | 0.15287 | 0.15632
32.7 | 15.6034 | 0.15379 | 0.15723
32.8 | 15.704 | 0.15475 | 0.15819
32.9 | 15.7976 | 0.15566 | 0.15913
33 | 15.8868 | 0.15653 | 0.15997
33.1 | 15.9834 | 0.15743 | 0.16089
33.2 | 16.08 | 0.15838 | 0.16182
33.3 | 16.1755 | 0.15929 | 0.16272
33.4 | 16.2705 | 0.16017 | 0.16363
33.5 | 16.3666 | 0.1611 | 0.16457
33.6 | 16.4542 | 0.16199 | 0.16547
33.7 | 16.5488 | 0.16292 | 0.16638
33.8 | 16.6367 | 0.1638 | 0.16726
33.9 | 16.7318 | 0.16474 | 0.16819
34 | 16.8286 | 0.16565 | 0.16913
34.1 | 16.9192 | 0.16654 | 0.17002
34.2 | 17.0112 | 0.16744 | 0.17092
34.3 | 17.1045 | 0.16837 | 0.17184
34.4 | 17.2015 | 0.16928 | 0.17276
34.5 | 17.2932 | 0.17017 | 0.17362
34.6 | 17.3888 | 0.1711 | 0.17454
34.7 | 17.4822 | 0.17199 | 0.17544
34.8 | 17.5728 | 0.17288 | 0.17633
34.9 | 17.6665 | 0.17383 | 0.17727
35 | 17.7593 | 0.17474 | 0.17817
35.1 | 17.8507 | 0.17563 | 0.17906
35.2 | 17.9436 | 0.17652 | 0.17995
35.3 | 18.0466 | 0.17749 | 0.18091
35.4 | 18.1381 | 0.17837 | 0.1818
35.5 | 18.2288 | 0.17924 | 0.18267
35.6 | 18.3218 | 0.18013 | 0.18356
35.7 | 18.4183 | 0.18106 | 0.18449
35.8 | 18.5131 | 0.18197 | 0.18539
35.9 | 18.6086 | 0.1829 | 0.18633
36 | 18.7103 | 0.18379 | 0.18722
36.1 | 18.8001 | 0.18469 | 0.18811
36.2 | 18.8899 | 0.18561 | 0.18904
36.3 | 18.9775 | 0.18652 | 0.18995
36.4 | 19.0688 | 0.18744 | 0.19087
36.5 | 19.1655 | 0.18834 | 0.19178
36.6 | 19.258 | 0.18925 | 0.19271
36.7 | 19.3505 | 0.19018 | 0.19364
36.8 | 19.4398 | 0.19106 | 0.19452
36.9 | 19.5303 | 0.19195 | 0.1954
37 | 19.6249 | 0.19288 | 0.1963
37.1 | 19.7256 | 0.19382 | 0.19725
37.2 | 19.8191 | 0.19472 | 0.19817
37.3 | 19.9045 | 0.19563 | 0.19907
37.4 | 19.9961 | 0.19655 | 0.19999
37.5 | 20.0906 | 0.19746 | 0.2009
37.6 | 20.1819 | 0.19836 | 0.20179
37.7 | 20.2741 | 0.19924 | 0.20268
37.8 | 20.3656 | 0.20011 | 0.20356
37.9 | 20.4605 | 0.20104 | 0.20448
38 | 20.5547 | 0.20195 | 0.20537
38.1 | 20.6518 | 0.20286 | 0.2063
38.2 | 20.7456 | 0.20377 | 0.2072
38.3 | 20.8366 | 0.20464 | 0.20809
38.4 | 20.9339 | 0.20557 | 0.20902
38.5 | 21.0291 | 0.20648 | 0.20992
38.6 | 21.1241 | 0.20745 | 0.21088
38.7 | 21.217 | 0.20838 | 0.21183
38.8 | 21.3076 | 0.20928 | 0.21273
38.9 | 21.3967 | 0.21017 | 0.21361
39 | 21.4904 | 0.21106 | 0.21447
39.1 | 21.5801 | 0.21194 | 0.21537
39.2 | 21.6735 | 0.21287 | 0.21632
39.3 | 21.7674 | 0.21377 | 0.21722
39.4 | 21.86 | 0.21463 | 0.21808
39.5 | 21.9524 | 0.21556 | 0.21901
39.6 | 22.051 | 0.21649 | 0.21996
39.7 | 22.1451 | 0.21742 | 0.22087
39.8 | 22.2357 | 0.21833 | 0.2218
39.9 | 22.3287 | 0.21927 | 0.22275
40 | 22.4197 | 0.22015 | 0.22361
40.1 | 22.5145 | 0.22108 | 0.22454
40.2 | 22.6093 | 0.22197 | 0.22543
40.3 | 22.7023 | 0.22284 | 0.22632
40.4 | 22.7922 | 0.22371 | 0.22718
40.5 | 22.8898 | 0.22464 | 0.22811
40.6 | 22.9852 | 0.22555 | 0.22903
40.7 | 23.08 | 0.22649 | 0.22998
40.8 | 23.1727 | 0.22739 | 0.23088
40.9 | 23.2654 | 0.2283 | 0.23179
41 | 23.3587 | 0.22918 | 0.2327
41.1 | 23.4499 | 0.23009 | 0.23361
41.2 | 23.5442 | 0.23103 | 0.23458
41.3 | 23.6334 | 0.23192 | 0.23548
41.4 | 23.7246 | 0.23282 | 0.23639
41.5 | 23.8205 | 0.23372 | 0.23729
41.6 | 23.9126 | 0.2346 | 0.23817
41.7 | 24.0019 | 0.2355 | 0.23909
41.8 | 24.0946 | 0.2364 | 0.24
41.9 | 24.1907 | 0.23731 | 0.24093
42 | 24.284 | 0.23825 | 0.24188
42.1 | 24.3828 | 0.23919 | 0.24282
42.2 | 24.4768 | 0.24009 | 0.24372
42.3 | 24.5649 | 0.24098 | 0.24461
42.4 | 24.6558 | 0.24188 | 0.24553
42.5 | 24.7484 | 0.24276 | 0.24642
42.6 | 24.8405 | 0.24363 | 0.24731
42.7 | 24.9348 | 0.24454 | 0.24821
42.8 | 25.0317 | 0.24544 | 0.24911
42.9 | 25.1267 | 0.24635 | 0.25004
43 | 25.2132 | 0.24718 | 0.25088
43.1 | 25.3136 | 0.24816 | 0.25183
43.2 | 25.4072 | 0.24904 | 0.25275
43.3 | 25.5032 | 0.24997 | 0.25368
43.4 | 25.596 | 0.25087 | 0.25456
43.5 | 25.6896 | 0.25175 | 0.25545
43.6 | 25.7832 | 0.25271 | 0.25641
43.7 | 25.877 | 0.25362 | 0.25733
43.8 | 25.965 | 0.25449 | 0.25822
43.9 | 26.0535 | 0.25537 | 0.25911
44 | 26.1476 | 0.25628 | 0.26
44.1 | 26.2446 | 0.25718 | 0.26093
44.2 | 26.3357 | 0.25811 | 0.26185
44.3 | 26.4304 | 0.25903 | 0.26278
44.4 | 26.5227 | 0.25993 | 0.2637
44.5 | 26.6196 | 0.26085 | 0.26463
44.6 | 26.7147 | 0.26176 | 0.26555
44.7 | 26.8108 | 0.2627 | 0.26646
44.8 | 26.9037 | 0.2636 | 0.26737
44.9 | 26.9902 | 0.26448 | 0.26824
45 | 27.0844 | 0.26537 | 0.26914
45.1 | 27.1795 | 0.26628 | 0.27004
45.2 | 27.2758 | 0.26719 | 0.27096
45.3 | 27.372 | 0.26811 | 0.2719
45.4 | 27.4662 | 0.26901 | 0.27281
45.5 | 27.5556 | 0.26988 | 0.2737
45.6 | 27.65 | 0.2708 | 0.27462
45.7 | 27.7434 | 0.27169 | 0.2755
45.8 | 27.8399 | 0.27261 | 0.27645
45.9 | 27.9312 | 0.27349 | 0.27733
46 | 28.03 | 0.27438 | 0.27824
46.1 | 28.1305 | 0.27528 | 0.27914
46.2 | 28.2226 | 0.27622 | 0.2801
46.3 | 28.3154 | 0.27716 | 0.28104
46.4 | 28.4034 | 0.27804 | 0.28193
46.5 | 28.4969 | 0.27892 | 0.28284
46.6 | 28.5885 | 0.27984 | 0.28376
46.7 | 28.6809 | 0.28076 | 0.2847
46.8 | 28.7708 | 0.28164 | 0.28558
46.9 | 28.8636 | 0.28254 | 0.2865
47 | 28.9588 | 0.28344 | 0.28742
47.1 | 29.0563 | 0.28436 | 0.28834
47.2 | 29.1526 | 0.28526 | 0.28925
47.3 | 29.2413 | 0.28616 | 0.29017
47.4 | 29.3302 | 0.28704 | 0.29108
47.5 | 29.4217 | 0.28797 | 0.292
47.6 | 29.5141 | 0.28887 | 0.29291
47.7 | 29.6071 | 0.28977 | 0.29382
47.8 | 29.7015 | 0.29066 | 0.29473
47.9 | 29.7966 | 0.29159 | 0.29566
48 | 29.8906 | 0.2925 | 0.29656
48.1 | 29.9858 | 0.29342 | 0.29749
48.2 | 30.0799 | 0.29431 | 0.29839
48.3 | 30.1775 | 0.29524 | 0.29933
48.4 | 30.2687 | 0.29612 | 0.30022
48.5 | 30.3641 | 0.29701 | 0.30112
48.6 | 30.4536 | 0.29788 | 0.302
48.7 | 30.5441 | 0.29884 | 0.30294
48.8 | 30.6396 | 0.29977 | 0.30388
48.9 | 30.731 | 0.30067 | 0.30478
49 | 30.8266 | 0.30161 | 0.30571
49.1 | 30.9194 | 0.30249 | 0.30661
49.2 | 31.0059 | 0.30338 | 0.30751
49.3 | 31.1006 | 0.3043 | 0.30842
49.4 | 31.1943 | 0.30519 | 0.30932
49.5 | 31.2862 | 0.30607 | 0.31021
49.6 | 31.3826 | 0.30698 | 0.31113
49.7 | 31.4775 | 0.30791 | 0.31203
49.8 | 31.5724 | 0.30884 | 0.31297
49.9 | 31.663 | 0.30976 | 0.31391
50 | 31.7522 | 0.31065 | 0.31483
50.1 | 31.846 | 0.31156 | 0.31576
50.2 | 31.9384 | 0.31245 | 0.31668
50.3 | 32.0357 | 0.31337 | 0.31762
50.4 | 32.1346 | 0.31432 | 0.31855
50.5 | 32.2286 | 0.31523 | 0.31948
50.6 | 32.3209 | 0.31613 | 0.32037
50.7 | 32.4159 | 0.31703 | 0.32128
50.8 | 32.51 | 0.31792 | 0.32219
50.9 | 32.6003 | 0.31881 | 0.32307
51 | 32.6994 | 0.31976 | 0.32403
51.1 | 32.7959 | 0.32068 | 0.32493
51.2 | 32.8795 | 0.32157 | 0.32582
51.3 | 32.9752 | 0.3225 | 0.32679
51.4 | 33.0662 | 0.32343 | 0.32771
51.5 | 33.1601 | 0.32434 | 0.32863
51.6 | 33.2561 | 0.32527 | 0.32955
51.7 | 33.3424 | 0.32612 | 0.33041
51.8 | 33.4345 | 0.32701 | 0.33133
51.9 | 33.5283 | 0.3279 | 0.33221
52 | 33.6213 | 0.3288 | 0.33311
52.1 | 33.715 | 0.32974 | 0.33405
52.2 | 33.8155 | 0.33068 | 0.335
52.3 | 33.9054 | 0.33159 | 0.3359
52.4 | 33.9947 | 0.33249 | 0.33682
52.5 | 34.0879 | 0.33342 | 0.33775
52.6 | 34.1825 | 0.33437 | 0.33867
52.7 | 34.2753 | 0.33526 | 0.33956
52.8 | 34.3702 | 0.33618 | 0.34048
52.9 | 34.4689 | 0.3371 | 0.34141
53 | 34.5592 | 0.33797 | 0.34228
53.1 | 34.6524 | 0.33887 | 0.3432
53.2 | 34.7501 | 0.3398 | 0.34414
53.3 | 34.8438 | 0.34071 | 0.34504
53.4 | 34.9318 | 0.3416 | 0.34593
53.5 | 35.0316 | 0.34254 | 0.34688
53.6 | 35.1256 | 0.34346 | 0.3478
53.7 | 35.2136 | 0.34436 | 0.3487
53.8 | 35.3052 | 0.34526 | 0.34959
53.9 | 35.3985 | 0.34619 | 0.35054
54 | 35.4942 | 0.34712 | 0.35146
54.1 | 35.5899 | 0.34805 | 0.3524
54.2 | 35.679 | 0.34892 | 0.35327
54.3 | 35.7672 | 0.3498 | 0.35416
54.4 | 35.8633 | 0.35072 | 0.35507
54.5 | 35.9579 | 0.35164 | 0.356
54.6 | 36.0543 | 0.35259 | 0.35696
54.7 | 36.1499 | 0.35351 | 0.35789
54.8 | 36.2418 | 0.35439 | 0.35878
54.9 | 36.3324 | 0.35533 | 0.35969
55 | 36.4225 | 0.35625 | 0.36061
55.1 | 36.52 | 0.35717 | 0.36153
55.2 | 36.6127 | 0.35807 | 0.36244
55.3 | 36.7044 | 0.35898 | 0.36335
55.4 | 36.8008 | 0.35988 | 0.36425
55.5 | 36.8959 | 0.36082 | 0.36518
55.6 | 36.9883 | 0.36173 | 0.36608
55.7 | 37.0816 | 0.36265 | 0.367
55.8 | 37.1733 | 0.36354 | 0.36793
55.9 | 37.2691 | 0.36451 | 0.36888
56 | 37.3647 | 0.36544 | 0.36981
56.1 | 37.4674 | 0.36637 | 0.37074
56.2 | 37.5577 | 0.36726 | 0.37162
56.3 | 37.6506 | 0.3682 | 0.37257
56.4 | 37.7385 | 0.36909 | 0.37345
56.5 | 37.83 | 0.37002 | 0.37437
56.6 | 37.9273 | 0.37089 | 0.37527
56.7 | 38.0158 | 0.37142 | 0.37641
56.8 | 38.1015 | 0.37224 | 0.37737
56.9 | 38.1951 | 0.37354 | 0.37809
57 | 38.29 | 0.37457 | 0.3789
57.1 | 38.3854 | 0.37552 | 0.37986
57.2 | 38.482 | 0.37645 | 0.38077
57.3 | 38.5783 | 0.37738 | 0.3817
57.4 | 38.665 | 0.3783 | 0.38262
57.5 | 38.7572 | 0.37921 | 0.38354
57.6 | 38.8464 | 0.38009 | 0.38441
57.7 | 38.9385 | 0.38103 | 0.38532
57.8 | 39.0289 | 0.38189 | 0.3862
57.9 | 39.1274 | 0.38281 | 0.38711
58 | 39.22 | 0.38374 | 0.38806
58.1 | 39.3156 | 0.38468 | 0.38898
58.2 | 39.4082 | 0.38563 | 0.38989
58.3 | 39.5022 | 0.38656 | 0.39083
58.4 | 39.5967 | 0.38745 | 0.39172
58.5 | 39.6906 | 0.38835 | 0.39262
58.6 | 39.7869 | 0.38927 | 0.39355
58.7 | 39.879 | 0.39018 | 0.39446
58.8 | 39.9667 | 0.39108 | 0.39534
58.9 | 40.0556 | 0.39199 | 0.39624
59 | 40.1475 | 0.3929 | 0.39716
59.1 | 40.2447 | 0.39382 | 0.39808
59.2 | 40.3402 | 0.39475 | 0.39901
59.3 | 40.4287 | 0.39566 | 0.39991
59.4 | 40.5191 | 0.39655 | 0.40083
59.5 | 40.6141 | 0.39747 | 0.40173
59.6 | 40.7085 | 0.39839 | 0.40263
59.7 | 40.8031 | 0.39931 | 0.40354
59.8 | 40.9024 | 0.40026 | 0.40448
59.9 | 40.995 | 0.4012 | 0.40542
60 | 41.0835 | 0.40208 | 0.40632
60.1 | 41.1809 | 0.40302 | 0.40724
60.2 | 41.2715 | 0.40392 | 0.40815
60.3 | 41.3635 | 0.40482 | 0.40904
60.4 | 41.4583 | 0.40571 | 0.40992
60.5 | 41.5485 | 0.40662 | 0.41083
60.6 | 41.6431 | 0.40754 | 0.41174
60.7 | 41.7368 | 0.40847 | 0.41267
60.8 | 41.8368 | 0.40943 | 0.41365
60.9 | 41.935 | 0.41037 | 0.41459
61 | 42.0284 | 0.41128 | 0.41549
61.1 | 42.1243 | 0.41217 | 0.41636
61.2 | 42.2131 | 0.41305 | 0.41723
61.3 | 42.3035 | 0.41395 | 0.41815
61.4 | 42.3919 | 0.41484 | 0.41903
61.5 | 42.4793 | 0.41574 | 0.41993
61.6 | 42.5743 | 0.41667 | 0.42085
61.7 | 42.6722 | 0.41759 | 0.42177
61.8 | 42.7621 | 0.41853 | 0.4227
61.9 | 42.8564 | 0.41946 | 0.42361
62 | 42.9465 | 0.42032 | 0.42447
62.1 | 43.0409 | 0.42123 | 0.4254
62.2 | 43.1351 | 0.42214 | 0.4263
62.3 | 43.2313 | 0.42308 | 0.42725
62.4 | 43.3203 | 0.42401 | 0.42816
62.5 | 43.4155 | 0.42495 | 0.42912
62.6 | 43.5093 | 0.42587 | 0.43003
62.7 | 43.6007 | 0.42679 | 0.43093
62.8 | 43.695 | 0.42772 | 0.43184
62.9 | 43.7912 | 0.42863 | 0.43276
63 | 43.8823 | 0.42954 | 0.43367
63.1 | 43.9747 | 0.43043 | 0.43456
63.2 | 44.0678 | 0.43131 | 0.43543
63.3 | 44.1558 | 0.43218 | 0.43631
63.4 | 44.2553 | 0.43313 | 0.43726
63.5 | 44.3515 | 0.43405 | 0.43816
63.6 | 44.4487 | 0.43498 | 0.43908
63.7 | 44.5383 | 0.43588 | 0.43998
63.8 | 44.63 | 0.4368 | 0.44089
63.9 | 44.7215 | 0.4377 | 0.44178
64 | 44.8095 | 0.43861 | 0.44268
64.1 | 44.9073 | 0.43957 | 0.44362
64.2 | 45.0027 | 0.44047 | 0.44452
64.3 | 45.0946 | 0.44137 | 0.44543
64.4 | 45.186 | 0.44228 | 0.44633
64.5 | 45.2836 | 0.44323 | 0.44729
64.6 | 45.3777 | 0.44413 | 0.44817
64.7 | 45.4738 | 0.44506 | 0.44909
64.8 | 45.5639 | 0.44596 | 0.44997
64.9 | 45.6567 | 0.44687 | 0.45089
65 | 45.7488 | 0.44779 | 0.45181
65.1 | 45.8428 | 0.44873 | 0.45273
65.2 | 45.9335 | 0.44962 | 0.45363
65.3 | 46.0271 | 0.45054 | 0.45454
65.4 | 46.1259 | 0.45148 | 0.45547
65.5 | 46.2196 | 0.4524 | 0.45636
65.6 | 46.3097 | 0.45327 | 0.45723
65.7 | 46.4027 | 0.45416 | 0.45814
65.8 | 46.4984 | 0.4551 | 0.45907
65.9 | 46.5932 | 0.45603 | 0.45997
66 | 46.686 | 0.45691 | 0.46087
66.1 | 46.79 | 0.45787 | 0.46184
66.2 | 46.8929 | 0.45881 | 0.46275
66.3 | 46.9785 | 0.45973 | 0.46363
66.4 | 47.0699 | 0.46064 | 0.46456
66.5 | 47.1597 | 0.46156 | 0.46547
66.6 | 47.2531 | 0.46246 | 0.46637
66.7 | 47.3477 | 0.46336 | 0.46727
66.8 | 47.4383 | 0.46427 | 0.46818
66.9 | 47.5296 | 0.46521 | 0.46911
67 | 47.6255 | 0.46613 | 0.47001
67.1 | 47.7205 | 0.46706 | 0.47093
67.2 | 47.8108 | 0.46795 | 0.47182
67.3 | 47.9071 | 0.46888 | 0.47276
67.4 | 47.9971 | 0.4698 | 0.47366
67.5 | 48.0851 | 0.47069 | 0.47455
67.6 | 48.1761 | 0.47162 | 0.47546
67.7 | 48.2716 | 0.47255 | 0.47639
67.8 | 48.3632 | 0.47345 | 0.47728
67.9 | 48.4567 | 0.47436 | 0.47818
68 | 48.5524 | 0.47527 | 0.47908
68.1 | 48.6464 | 0.47619 | 0.48
68.2 | 48.7391 | 0.47706 | 0.48088
68.3 | 48.8336 | 0.47799 | 0.48179
68.4 | 48.9279 | 0.47892 | 0.48271
68.5 | 49.0221 | 0.47983 | 0.48362
68.6 | 49.1218 | 0.48079 | 0.48457
68.7 | 49.2135 | 0.4817 | 0.48547
68.8 | 49.3025 | 0.48262 | 0.48638
68.9 | 49.3924 | 0.48349 | 0.48725
69 | 49.4863 | 0.48444 | 0.48819
69.1 | 49.5807 | 0.48538 | 0.4891
69.2 | 49.6765 | 0.48626 | 0.49001
69.3 | 49.7674 | 0.48718 | 0.49093
69.4 | 49.8579 | 0.48807 | 0.4918
69.5 | 49.95 | 0.48896 | 0.49269
69.6 | 50.045 | 0.48992 | 0.49363
69.7 | 50.1385 | 0.49083 | 0.49454
69.8 | 50.2362 | 0.49179 | 0.4955
69.9 | 50.3274 | 0.4927 | 0.49638
70 | 50.4171 | 0.49363 | 0.49729
70.1 | 50.5147 | 0.49456 | 0.49822
70.2 | 50.606 | 0.49546 | 0.49911
70.3 | 50.7011 | 0.49637 | 0.50004
70.4 | 50.7952 | 0.49727 | 0.50095
70.5 | 50.8888 | 0.49817 | 0.50182
70.6 | 50.9832 | 0.4991 | 0.50275
70.7 | 51.0774 | 0.50003 | 0.50367
70.8 | 51.1711 | 0.50096 | 0.50459
70.9 | 51.266 | 0.50187 | 0.50549
71 | 51.3554 | 0.50275 | 0.50639
71.1 | 51.4512 | 0.50369 | 0.50731
71.2 | 51.5518 | 0.50465 | 0.50826
71.3 | 51.6408 | 0.50553 | 0.50914
71.4 | 51.7334 | 0.50646 | 0.51006
71.5 | 51.8196 | 0.50731 | 0.51091
71.6 | 51.9131 | 0.50822 | 0.51181
71.7 | 52.0106 | 0.50913 | 0.51273
71.8 | 52.1008 | 0.51008 | 0.51367
71.9 | 52.1931 | 0.511 | 0.51458
72 | 52.2891 | 0.51195 | 0.51552
72.1 | 52.3829 | 0.51287 | 0.51642
72.2 | 52.4769 | 0.51379 | 0.51735
72.3 | 52.5711 | 0.51473 | 0.51826
72.4 | 52.6647 | 0.51565 | 0.51918
72.5 | 52.7551 | 0.51655 | 0.52009
72.6 | 52.8449 | 0.51746 | 0.52098
72.7 | 52.9366 | 0.51832 | 0.52186
72.8 | 53.0298 | 0.51923 | 0.52276
72.9 | 53.1251 | 0.52015 | 0.52367
73 | 53.2209 | 0.52106 | 0.52458
73.1 | 53.3116 | 0.52198 | 0.52549
73.2 | 53.4059 | 0.5229 | 0.52641
73.3 | 53.501 | 0.52381 | 0.52731
73.4 | 53.5944 | 0.52473 | 0.52823
73.5 | 53.6926 | 0.52569 | 0.52917
73.6 | 53.7901 | 0.52663 | 0.53012
73.7 | 53.8843 | 0.52755 | 0.53103
73.8 | 53.9748 | 0.52844 | 0.53193
73.9 | 54.0646 | 0.52932 | 0.5328
74 | 54.1507 | 0.53023 | 0.53368
74.1 | 54.2426 | 0.53114 | 0.53459
74.2 | 54.3394 | 0.53206 | 0.53551
74.3 | 54.432 | 0.53298 | 0.53644
74.4 | 54.5282 | 0.53395 | 0.53739
74.5 | 54.624 | 0.53489 | 0.53831
74.6 | 54.7151 | 0.53579 | 0.53923
74.7 | 54.8133 | 0.53673 | 0.54016
74.8 | 54.9085 | 0.53764 | 0.54106
74.9 | 55.0012 | 0.53854 | 0.54197
75 | 55.0918 | 0.53948 | 0.54288
75.1 | 55.1845 | 0.5404 | 0.5438
75.2 | 55.2755 | 0.54127 | 0.54467
75.3 | 55.3693 | 0.54219 | 0.54558
75.4 | 55.4615 | 0.54312 | 0.54649
75.5 | 55.5595 | 0.54403 | 0.54741
75.6 | 55.6538 | 0.54497 | 0.54834
75.7 | 55.745 | 0.54589 | 0.54923
75.8 | 55.8405 | 0.54679 | 0.55014
75.9 | 55.9319 | 0.5477 | 0.55104
76 | 56.0255 | 0.54862 | 0.55196
76.1 | 56.1212 | 0.54953 | 0.55285
76.2 | 56.223 | 0.55046 | 0.55379
76.3 | 56.314 | 0.55136 | 0.55469
76.4 | 56.4038 | 0.55227 | 0.5556
76.5 | 56.4917 | 0.55317 | 0.55649
76.6 | 56.5839 | 0.55413 | 0.55743
76.7 | 56.6783 | 0.55506 | 0.55835
76.8 | 56.7702 | 0.55599 | 0.55928
76.9 | 56.8595 | 0.55691 | 0.56018
77 | 56.9531 | 0.55784 | 0.5611
77.1 | 57.0466 | 0.55875 | 0.562
77.2 | 57.1397 | 0.55967 | 0.56293
77.3 | 57.238 | 0.5606 | 0.56385
77.4 | 57.334 | 0.56154 | 0.56477
77.5 | 57.4228 | 0.56245 | 0.56567
77.6 | 57.5093 | 0.56333 | 0.56656
77.7 | 57.6028 | 0.56427 | 0.56747
77.8 | 57.6936 | 0.56516 | 0.56839
77.9 | 57.7893 | 0.56613 | 0.56933
78 | 57.8861 | 0.56704 | 0.57024
78.1 | 57.9795 | 0.56795 | 0.57115
78.2 | 58.0699 | 0.56886 | 0.57203
78.3 | 58.1662 | 0.5698 | 0.57296
78.4 | 58.2602 | 0.57069 | 0.57387
78.5 | 58.3548 | 0.57161 | 0.57476
78.6 | 58.449 | 0.5725 | 0.57565
78.7 | 58.5439 | 0.57342 | 0.57656
78.8 | 58.6358 | 0.57435 | 0.57747
78.9 | 58.7255 | 0.57527 | 0.5784
79 | 58.814 | 0.57619 | 0.57931
79.1 | 58.9081 | 0.57715 | 0.58027
79.2 | 59.0042 | 0.57806 | 0.58117
79.3 | 59.097 | 0.57897 | 0.58207
79.4 | 59.1879 | 0.57986 | 0.58298
79.5 | 59.282 | 0.58077 | 0.58388
79.6 | 59.3761 | 0.58168 | 0.58477
79.7 | 59.4687 | 0.5826 | 0.58569
79.8 | 59.5607 | 0.58351 | 0.58659
79.9 | 59.6597 | 0.58442 | 0.5875
80 | 59.7469 | 0.58535 | 0.58841
80.1 | 59.8401 | 0.58628 | 0.58934
80.2 | 59.9338 | 0.58719 | 0.59025
80.3 | 60.025 | 0.58809 | 0.59115
80.4 | 60.1209 | 0.58904 | 0.59208
80.5 | 60.2174 | 0.58995 | 0.59299
80.6 | 60.312 | 0.59086 | 0.59391
80.7 | 60.4048 | 0.59179 | 0.59482
80.8 | 60.5013 | 0.59269 | 0.59574
80.9 | 60.592 | 0.59358 | 0.59661
81 | 60.687 | 0.59452 | 0.59753
81.1 | 60.7828 | 0.59542 | 0.59845
81.2 | 60.8779 | 0.59636 | 0.59937
81.3 | 60.9729 | 0.59729 | 0.6003
81.4 | 61.0572 | 0.59817 | 0.60119
81.5 | 61.1494 | 0.59908 | 0.6021
81.6 | 61.2392 | 0.60002 | 0.60302
81.7 | 61.3363 | 0.60094 | 0.60394
81.8 | 61.4281 | 0.60183 | 0.60482
81.9 | 61.5183 | 0.60276 | 0.60575
82 | 61.6103 | 0.60368 | 0.60667
82.1 | 61.7062 | 0.6046 | 0.6076
82.2 | 61.8016 | 0.60553 | 0.60853
82.3 | 61.8974 | 0.60646 | 0.60944
82.4 | 61.993 | 0.60739 | 0.61036
82.5 | 62.0812 | 0.60832 | 0.61129
82.6 | 62.1729 | 0.60924 | 0.61219
82.7 | 62.2639 | 0.61011 | 0.61308
82.8 | 62.3552 | 0.611 | 0.61398
82.9 | 62.4485 | 0.61193 | 0.61489
83 | 62.5461 | 0.61284 | 0.6158
83.1 | 62.6408 | 0.61376 | 0.61672
83.2 | 62.7372 | 0.6147 | 0.61766
83.3 | 62.8307 | 0.61561 | 0.61857
83.4 | 62.9219 | 0.61652 | 0.61948
83.5 | 63.0165 | 0.61744 | 0.6204
83.6 | 63.1134 | 0.61837 | 0.62134
83.7 | 63.2095 | 0.6193 | 0.62227
83.8 | 63.3009 | 0.62022 | 0.62317
83.9 | 63.3882 | 0.62112 | 0.62407
84 | 63.4802 | 0.62201 | 0.62497
84.1 | 63.5699 | 0.62291 | 0.62585
84.2 | 63.6654 | 0.62385 | 0.62679
84.3 | 63.7641 | 0.62479 | 0.62771
84.4 | 63.8544 | 0.62568 | 0.62861
84.5 | 63.9471 | 0.62661 | 0.62952
84.6 | 64.0398 | 0.62754 | 0.63044
84.7 | 64.1341 | 0.62848 | 0.63137
84.8 | 64.2301 | 0.62941 | 0.63231
84.9 | 64.3252 | 0.63031 | 0.6332
85 | 64.4148 | 0.63123 | 0.63413
85.1 | 64.5075 | 0.63215 | 0.63503
85.2 | 64.6009 | 0.63306 | 0.63594
85.3 | 64.6949 | 0.634 | 0.63686
85.4 | 64.791 | 0.63491 | 0.63777
85.5 | 64.8848 | 0.63579 | 0.63865
85.6 | 64.9793 | 0.63672 | 0.63959
85.7 | 65.0726 | 0.63761 | 0.64049
85.8 | 65.1668 | 0.63855 | 0.6414
85.9 | 65.2597 | 0.63949 | 0.64232
86 | 65.3568 | 0.64044 | 0.64327
86.1 | 65.4521 | 0.64137 | 0.6442
86.2 | 65.5511 | 0.64229 | 0.6451
86.3 | 65.6522 | 0.64319 | 0.64603
86.4 | 65.7414 | 0.6441 | 0.64693
86.5 | 65.8321 | 0.64501 | 0.64782
86.6 | 65.9188 | 0.64591 | 0.64872
86.7 | 66.0119 | 0.64683 | 0.64961
86.8 | 66.108 | 0.64774 | 0.65054
86.9 | 66.1977 | 0.64866 | 0.65146
87 | 66.2854 | 0.64958 | 0.65236
87.1 | 66.38 | 0.65052 | 0.65331
87.2 | 66.4741 | 0.65144 | 0.65423
87.3 | 66.5719 | 0.65238 | 0.65516
87.4 | 66.6677 | 0.65328 | 0.65606
87.5 | 66.7568 | 0.65421 | 0.65696
87.6 | 66.8461 | 0.65482 | 0.65799
87.7 | 66.9384 | 0.65553 | 0.65908
87.8 | 67.0293 | 0.65666 | 0.6599
87.9 | 67.1229 | 0.65785 | 0.6606
88 | 67.2213 | 0.65877 | 0.66149
88.1 | 67.3164 | 0.6597 | 0.66242
88.2 | 67.4048 | 0.66061 | 0.66334
88.3 | 67.498 | 0.66153 | 0.66424
88.4 | 67.5938 | 0.66246 | 0.66516
88.5 | 67.6892 | 0.66338 | 0.6661
88.6 | 67.7864 | 0.6643 | 0.667
88.7 | 67.8794 | 0.66521 | 0.6679
88.8 | 67.9739 | 0.66611 | 0.66881
88.9 | 68.0626 | 0.66703 | 0.66973
89 | 68.1532 | 0.66793 | 0.67062
89.1 | 68.2425 | 0.66884 | 0.67152
89.2 | 68.3368 | 0.6698 | 0.67245
89.3 | 68.4337 | 0.67071 | 0.67337
89.4 | 68.5235 | 0.67162 | 0.67426
89.5 | 68.6145 | 0.67254 | 0.67518
89.6 | 68.711 | 0.67347 | 0.67613
89.7 | 68.8056 | 0.67441 | 0.67703
89.8 | 68.9015 | 0.67532 | 0.67793
89.9 | 68.9961 | 0.67622 | 0.67884
90 | 69.0886 | 0.67714 | 0.67976
90.1 | 69.1817 | 0.67806 | 0.68067
90.2 | 69.2751 | 0.67898 | 0.68156
90.3 | 69.3664 | 0.67988 | 0.68246
90.4 | 69.4581 | 0.68081 | 0.68337
90.5 | 69.5544 | 0.68172 | 0.68429
90.6 | 69.6491 | 0.68263 | 0.68519
90.7 | 69.7416 | 0.68355 | 0.68613
90.8 | 69.8334 | 0.68447 | 0.68703
90.9 | 69.9289 | 0.6854 | 0.68795
91 | 70.0213 | 0.6863 | 0.68886
91.1 | 70.1169 | 0.68722 | 0.68979
91.2 | 70.2138 | 0.68817 | 0.69073
91.3 | 70.31 | 0.68907 | 0.69161
91.4 | 70.4027 | 0.69 | 0.69253
91.5 | 70.4934 | 0.69091 | 0.69343
91.6 | 70.5849 | 0.69185 | 0.69438
91.7 | 70.6766 | 0.69276 | 0.69527
91.8 | 70.7715 | 0.69368 | 0.69617
91.9 | 70.8614 | 0.69458 | 0.69708
92 | 70.9527 | 0.6955 | 0.69798
92.1 | 71.047 | 0.69642 | 0.69891
92.2 | 71.1385 | 0.69732 | 0.69982
92.3 | 71.2353 | 0.69826 | 0.70074
92.4 | 71.3293 | 0.69917 | 0.70164
92.5 | 71.4229 | 0.70009 | 0.70256
92.6 | 71.5137 | 0.70102 | 0.7035
92.7 | 71.6022 | 0.70193 | 0.7044
92.8 | 71.6984 | 0.70285 | 0.70532
92.9 | 71.7917 | 0.70377 | 0.70622
93 | 71.8889 | 0.70471 | 0.70715
93.1 | 71.9838 | 0.70561 | 0.70806
93.2 | 72.073 | 0.70652 | 0.70894
93.3 | 72.1689 | 0.70747 | 0.70987
93.4 | 72.265 | 0.70839 | 0.7108
93.5 | 72.3582 | 0.70931 | 0.71171
93.6 | 72.4532 | 0.71023 | 0.71263
93.7 | 72.5494 | 0.71115 | 0.71355
93.8 | 72.6418 | 0.71203 | 0.71445
93.9 | 72.7315 | 0.71297 | 0.71536
94 | 72.8243 | 0.7139 | 0.71629
94.1 | 72.9147 | 0.71483 | 0.71722
94.2 | 73.0108 | 0.71575 | 0.71814
94.3 | 73.1056 | 0.71667 | 0.71903
94.4 | 73.1971 | 0.71758 | 0.71995
94.5 | 73.2892 | 0.7185 | 0.72085
94.6 | 73.3827 | 0.71941 | 0.72177
94.7 | 73.4758 | 0.72033 | 0.72269
94.8 | 73.5708 | 0.72126 | 0.72361
94.9 | 73.6666 | 0.72217 | 0.72451
95 | 73.7594 | 0.72306 | 0.72541
95.1 | 73.8474 | 0.72399 | 0.72632
95.2 | 73.94 | 0.72491 | 0.72723
95.3 | 74.0344 | 0.72584 | 0.72815
95.4 | 74.1292 | 0.72679 | 0.7291
95.5 | 74.225 | 0.72772 | 0.73001
95.6 | 74.3198 | 0.72861 | 0.73091
95.7 | 74.4104 | 0.72952 | 0.73181
95.8 | 74.5061 | 0.73045 | 0.73272
95.9 | 74.6002 | 0.73137 | 0.73366
96 | 74.697 | 0.73232 | 0.73461
96.1 | 74.7905 | 0.73322 | 0.73551
96.2 | 74.8838 | 0.73414 | 0.73641
96.3 | 74.9789 | 0.73508 | 0.73735
96.4 | 75.0701 | 0.73599 | 0.73826
96.5 | 75.1582 | 0.73689 | 0.73916
96.6 | 75.2469 | 0.73782 | 0.74008
96.7 | 75.3387 | 0.73872 | 0.74098
96.8 | 75.4324 | 0.73961 | 0.74187
96.9 | 75.5245 | 0.74052 | 0.74279
97 | 75.6153 | 0.74148 | 0.7437
97.1 | 75.7091 | 0.7424 | 0.74463
97.2 | 75.8045 | 0.74336 | 0.74558
97.3 | 75.8968 | 0.74428 | 0.74649
97.4 | 75.9929 | 0.74521 | 0.74741
97.5 | 76.086 | 0.74612 | 0.74831
97.6 | 76.1738 | 0.74703 | 0.74922
97.7 | 76.261 | 0.74795 | 0.75013
97.8 | 76.3555 | 0.74886 | 0.75105
97.9 | 76.4475 | 0.74977 | 0.75195
98 | 76.5413 | 0.7507 | 0.75286
98.1 | 76.6375 | 0.75161 | 0.75377
98.2 | 76.73 | 0.75252 | 0.75467
98.3 | 76.8238 | 0.75344 | 0.75557
98.4 | 76.9183 | 0.75438 | 0.75652
98.5 | 77.0147 | 0.75532 | 0.75745
98.6 | 77.1104 | 0.75625 | 0.75839
98.7 | 77.2055 | 0.75718 | 0.75931
98.8 | 77.3025 | 0.75811 | 0.76024
98.9 | 77.3905 | 0.75902 | 0.76113
99 | 77.4806 | 0.75992 | 0.76202
99.1 | 77.5694 | 0.76081 | 0.76291
99.2 | 77.6626 | 0.76173 | 0.76381
99.3 | 77.7591 | 0.76266 | 0.76472
99.4 | 77.8533 | 0.76355 | 0.76563
99.5 | 77.9418 | 0.7645 | 0.76656
99.6 | 78.0343 | 0.76543 | 0.76749
99.7 | 78.1303 | 0.76634 | 0.76841
99.8 | 78.2223 | 0.76726 | 0.76933
99.9 | 78.3212 | 0.76821 | 0.77027
100 | 78.4155 | 0.76915 | 0.77118
100.1 | 78.5065 | 0.77005 | 0.77209
100.2 | 78.595 | 0.77096 | 0.77298
100.3 | 78.6863 | 0.77188 | 0.7739
100.4 | 78.7792 | 0.77277 | 0.7748
100.5 | 78.8749 | 0.77369 | 0.77572
100.6 | 78.9692 | 0.77461 | 0.77663
100.7 | 79.0622 | 0.77552 | 0.77754
100.8 | 79.155 | 0.77645 | 0.77847
100.9 | 79.2506 | 0.77741 | 0.77943
101 | 79.3466 | 0.77835 | 0.78035
101.1 | 79.4427 | 0.77926 | 0.78125
101.2 | 79.5361 | 0.78016 | 0.78215
101.3 | 79.6297 | 0.78108 | 0.78307
101.4 | 79.7213 | 0.782 | 0.78399
101.5 | 79.8136 | 0.78292 | 0.7849
101.6 | 79.904 | 0.78384 | 0.78582
101.7 | 79.9949 | 0.78475 | 0.78673
101.8 | 80.0876 | 0.78565 | 0.78762
101.9 | 80.1821 | 0.78658 | 0.78854
102 | 80.2718 | 0.7875 | 0.78947
102.1 | 80.3638 | 0.78843 | 0.7904
102.2 | 80.4559 | 0.78935 | 0.79132
102.3 | 80.5508 | 0.79028 | 0.79224
102.4 | 80.648 | 0.7912 | 0.79316
102.5 | 80.7419 | 0.79212 | 0.79406
102.6 | 80.8306 | 0.79303 | 0.79497
102.7 | 80.9209 | 0.79395 | 0.7959
102.8 | 81.0128 | 0.79486 | 0.79681
102.9 | 81.1071 | 0.79577 | 0.79771
103 | 81.2004 | 0.79667 | 0.79863
103.1 | 81.2958 | 0.7976 | 0.79953
103.2 | 81.388 | 0.79854 | 0.80045
103.3 | 81.4806 | 0.79946 | 0.80137
103.4 | 81.5746 | 0.80039 | 0.8023
103.5 | 81.6717 | 0.80134 | 0.80324
103.6 | 81.7683 | 0.80226 | 0.80416
103.7 | 81.8637 | 0.80318 | 0.80507
103.8 | 81.9615 | 0.80409 | 0.80598
103.9 | 82.0494 | 0.80499 | 0.80689
104 | 82.1417 | 0.80592 | 0.80781
104.1 | 82.2333 | 0.80683 | 0.80872
104.2 | 82.3228 | 0.80776 | 0.80965
104.3 | 82.4182 | 0.80866 | 0.81057
104.4 | 82.5132 | 0.8096 | 0.81148
104.5 | 82.6053 | 0.81054 | 0.81241
104.6 | 82.6975 | 0.81147 | 0.81332
104.7 | 82.7927 | 0.81238 | 0.81425
104.8 | 82.8887 | 0.81334 | 0.8152
104.9 | 82.9852 | 0.81425 | 0.8161
105 | 83.0787 | 0.81517 | 0.81703
105.1 | 83.1713 | 0.81608 | 0.81794
105.2 | 83.2627 | 0.817 | 0.81886
105.3 | 83.3523 | 0.81792 | 0.81975
105.4 | 83.445 | 0.81883 | 0.82067
105.5 | 83.5371 | 0.81975 | 0.8216
105.6 | 83.6326 | 0.82067 | 0.82252
105.7 | 83.7289 | 0.8216 | 0.82345
105.8 | 83.824 | 0.82254 | 0.82437
105.9 | 83.9152 | 0.82346 | 0.82528
106 | 84.0104 | 0.82437 | 0.82619
106.1 | 84.1059 | 0.8253 | 0.82712
106.2 | 84.2017 | 0.82622 | 0.82806
106.3 | 84.3004 | 0.82714 | 0.82896
106.4 | 84.3995 | 0.82803 | 0.82985
106.5 | 84.4885 | 0.82895 | 0.83075
106.6 | 84.5826 | 0.82991 | 0.8317
106.7 | 84.6714 | 0.83082 | 0.83263
106.8 | 84.7637 | 0.83173 | 0.83355
106.9 | 84.8591 | 0.83266 | 0.83446
107 | 84.9504 | 0.83359 | 0.83538
107.1 | 85.0409 | 0.8345 | 0.83631
107.2 | 85.1332 | 0.83544 | 0.83722
107.3 | 85.2277 | 0.83634 | 0.83812
107.4 | 85.3229 | 0.83724 | 0.83903
107.5 | 85.418 | 0.83817 | 0.83996
107.6 | 85.5073 | 0.83909 | 0.84088
107.7 | 85.5964 | 0.83999 | 0.84178
107.8 | 85.6866 | 0.84092 | 0.84271
107.9 | 85.7804 | 0.84187 | 0.84365
108 | 85.872 | 0.8428 | 0.84456
108.1 | 85.9701 | 0.84371 | 0.84547
108.2 | 86.0645 | 0.84464 | 0.84641
108.3 | 86.1562 | 0.84557 | 0.84733
108.4 | 86.2505 | 0.84647 | 0.84824
108.5 | 86.3456 | 0.8474 | 0.84914
108.6 | 86.4422 | 0.84834 | 0.8501
108.7 | 86.539 | 0.84927 | 0.85104
108.8 | 86.6341 | 0.85018 | 0.85194
108.9 | 86.7268 | 0.85111 | 0.85287
109 | 86.8147 | 0.85205 | 0.85378
109.1 | 86.9072 | 0.85295 | 0.85469
109.2 | 86.9959 | 0.8539 | 0.85563
109.3 | 87.0926 | 0.8548 | 0.85656
109.4 | 87.1885 | 0.85572 | 0.85746
109.5 | 87.2783 | 0.85661 | 0.85835
109.6 | 87.3688 | 0.85753 | 0.85926
109.7 | 87.4608 | 0.85844 | 0.86017
109.8 | 87.5538 | 0.85937 | 0.86111
109.9 | 87.6517 | 0.86031 | 0.86203
110 | 87.7468 | 0.86122 | 0.86295
110.1 | 87.8377 | 0.86215 | 0.86388
110.2 | 87.9295 | 0.86309 | 0.86481
110.3 | 88.0224 | 0.86404 | 0.86574
110.4 | 88.1156 | 0.86496 | 0.86665
110.5 | 88.21 | 0.86588 | 0.86756
110.6 | 88.304 | 0.86677 | 0.86847
110.7 | 88.4004 | 0.86768 | 0.86937
110.8 | 88.4917 | 0.8686 | 0.87027
110.9 | 88.5844 | 0.86953 | 0.8712
111 | 88.6782 | 0.87046 | 0.87212
111.1 | 88.7719 | 0.87139 | 0.87305
111.2 | 88.8676 | 0.87231 | 0.87397
111.3 | 88.9625 | 0.87322 | 0.8749
111.4 | 89.0591 | 0.87416 | 0.87581
111.5 | 89.1497 | 0.87508 | 0.87674
111.6 | 89.2396 | 0.87599 | 0.87762
111.7 | 89.3316 | 0.87691 | 0.87855
111.8 | 89.4283 | 0.87785 | 0.87948
111.9 | 89.5239 | 0.8788 | 0.88041
112 | 89.613 | 0.87969 | 0.8813
112.1 | 89.7029 | 0.88061 | 0.88222
112.2 | 89.7975 | 0.88155 | 0.88316
112.3 | 89.8913 | 0.88248 | 0.88407
112.4 | 89.9861 | 0.88341 | 0.88499
112.5 | 90.0819 | 0.88435 | 0.88592
112.6 | 90.1757 | 0.88527 | 0.88686
112.7 | 90.2639 | 0.8862 | 0.88777
112.8 | 90.3554 | 0.88711 | 0.88869
112.9 | 90.4496 | 0.88801 | 0.88959
113 | 90.5426 | 0.88892 | 0.89051
113.1 | 90.637 | 0.88984 | 0.8914
113.2 | 90.7301 | 0.89074 | 0.89229
113.3 | 90.8217 | 0.89166 | 0.8932
113.4 | 90.915 | 0.8926 | 0.89414
113.5 | 91.0117 | 0.89353 | 0.89507
113.6 | 91.1051 | 0.89447 | 0.896
113.7 | 91.2025 | 0.89541 | 0.89694
113.8 | 91.2976 | 0.89634 | 0.89785
113.9 | 91.3911 | 0.89723 | 0.89875
114 | 91.479 | 0.89812 | 0.89964
114.1 | 91.564 | 0.89898 | 0.90048
114.2 | 91.6579 | 0.89995 | 0.90144
114.3 | 91.7554 | 0.90089 | 0.90238
114.4 | 91.8501 | 0.90178 | 0.90328
114.5 | 91.9445 | 0.90274 | 0.90422
114.6 | 92.037 | 0.90368 | 0.90514
114.7 | 92.1281 | 0.90461 | 0.90607
114.8 | 92.2221 | 0.90554 | 0.907
114.9 | 92.3166 | 0.90645 | 0.90791
115 | 92.4144 | 0.90741 | 0.90886
115.1 | 92.5086 | 0.90834 | 0.90978
115.2 | 92.5992 | 0.90923 | 0.91068
115.3 | 92.6889 | 0.91014 | 0.91159
115.4 | 92.7847 | 0.91107 | 0.91251
115.5 | 92.8766 | 0.912 | 0.91343
115.6 | 92.9717 | 0.91292 | 0.91435
115.7 | 93.0682 | 0.91383 | 0.91526
115.8 | 93.1574 | 0.91476 | 0.91616
115.9 | 93.2501 | 0.91568 | 0.9171
116 | 93.3457 | 0.91661 | 0.91803
116.1 | 93.4421 | 0.91756 | 0.91897
116.2 | 93.5374 | 0.91849 | 0.91991
116.3 | 93.6331 | 0.91942 | 0.92082
116.4 | 93.7357 | 0.92033 | 0.92175
116.5 | 93.8291 | 0.92127 | 0.92268
116.6 | 93.9177 | 0.92207 | 0.92363
116.7 | 94.0085 | 0.92265 | 0.9248
116.8 | 94.0986 | 0.9236 | 0.92573
116.9 | 94.1923 | 0.92488 | 0.92641
117 | 94.2827 | 0.92586 | 0.92727
117.1 | 94.3708 | 0.9268 | 0.9282
117.2 | 94.4647 | 0.92773 | 0.92913
117.3 | 94.5576 | 0.92864 | 0.93007
117.4 | 94.6499 | 0.92957 | 0.93098
117.5 | 94.7472 | 0.9305 | 0.93191
117.6 | 94.8436 | 0.93141 | 0.93284
117.7 | 94.9325 | 0.93236 | 0.93376
117.8 | 95.0207 | 0.93327 | 0.93468
117.9 | 95.1152 | 0.9342 | 0.9356
118 | 95.2086 | 0.93513 | 0.93654
118.1 | 95.3065 | 0.93607 | 0.93747
118.2 | 95.3997 | 0.93699 | 0.9384
118.3 | 95.4903 | 0.9379 | 0.93931
118.4 | 95.584 | 0.93884 | 0.94023
118.5 | 95.6787 | 0.93976 | 0.94116
118.6 | 95.7718 | 0.94068 | 0.94207
118.7 | 95.8675 | 0.94161 | 0.94299
118.8 | 95.9624 | 0.94251 | 0.9439
118.9 | 96.0564 | 0.94341 | 0.9448
119 | 96.148 | 0.94435 | 0.94572
119.1 | 96.2379 | 0.94526 | 0.94663
119.2 | 96.3301 | 0.94621 | 0.94756
119.3 | 96.4197 | 0.94711 | 0.94847
119.4 | 96.5155 | 0.94804 | 0.94941
119.5 | 96.6089 | 0.94898 | 0.95034
119.6 | 96.7 | 0.94991 | 0.95129
119.7 | 96.7923 | 0.95085 | 0.9522
119.8 | 96.8875 | 0.95177 | 0.95314
119.9 | 96.9807 | 0.9527 | 0.95405
120 | 97.0794 | 0.95362 | 0.95499
120.1 | 97.173 | 0.95454 | 0.9559
120.2 | 97.2635 | 0.95544 | 0.9568
120.3 | 97.3536 | 0.95636 | 0.95771
120.4 | 97.4447 | 0.95728 | 0.95862
120.5 | 97.5352 | 0.95817 | 0.95953
120.6 | 97.6299 | 0.95912 | 0.96045
120.7 | 97.7246 | 0.96004 | 0.96136
120.8 | 97.8178 | 0.96096 | 0.96229
120.9 | 97.9117 | 0.9619 | 0.96322
121 | 98.009 | 0.96284 | 0.96416
121.1 | 98.1003 | 0.96376 | 0.96507
121.2 | 98.1974 | 0.96469 | 0.966
121.3 | 98.2948 | 0.96563 | 0.96694
121.4 | 98.3916 | 0.96655 | 0.96785
121.5 | 98.4827 | 0.96747 | 0.96877
121.6 | 98.5726 | 0.96841 | 0.9697
121.7 | 98.662 | 0.96934 | 0.97063
121.8 | 98.7502 | 0.97025 | 0.97153
121.9 | 98.8468 | 0.97116 | 0.97243
122 | 98.942 | 0.97211 | 0.97338
122.1 | 99.0326 | 0.97304 | 0.9743
122.2 | 99.1234 | 0.97394 | 0.97522
122.3 | 99.2183 | 0.97489 | 0.97615
122.4 | 99.3134 | 0.97581 | 0.97709
122.5 | 99.408 | 0.97673 | 0.97799
122.6 | 99.5034 | 0.97766 | 0.97891
122.7 | 99.594 | 0.97859 | 0.97985
122.8 | 99.6843 | 0.97952 | 0.98078
122.9 | 99.7771 | 0.98047 | 0.98173
123 | 99.8714 | 0.9814 | 0.98264
123.1 | 99.9656 | 0.9823 | 0.98356
123.2 | 100.0601 | 0.98321 | 0.98446
123.3 | 100.1504 | 0.9841 | 0.98537
123.4 | 100.242 | 0.98502 | 0.98629
123.5 | 100.3362 | 0.98594 | 0.9872
123.6 | 100.4326 | 0.98687 | 0.98814
123.7 | 100.5265 | 0.9878 | 0.98903
123.8 | 100.6221 | 0.98872 | 0.98997
123.9 | 100.7204 | 0.98967 | 0.99093
124 | 100.8117 | 0.99059 | 0.99185
124.1 | 100.9032 | 0.99156 | 0.9928
124.2 | 100.9961 | 0.99248 | 0.99371
124.3 | 101.0841 | 0.99339 | 0.99462
124.4 | 101.1788 | 0.99428 | 0.99553
124.5 | 101.2735 | 0.99521 | 0.99647
124.6 | 101.3653 | 0.99615 | 0.99739
124.7 | 101.4564 | 0.99706 | 0.9983
124.8 | 101.5509 | 0.99799 | 0.99921
124.9 | 101.6455 | 0.99892 | 1.0002
125 | 101.7389 | 0.99984 | 1.0011
125.1 | 101.8354 | 1.0008 | 1.002
125.2 | 101.9282 | 1.0017 | 1.003
125.3 | 102.0191 | 1.0026 | 1.0039
125.4 | 102.1127 | 1.0036 | 1.0048
125.5 | 102.2069 | 1.0045 | 1.0057
125.6 | 102.3019 | 1.0054 | 1.0066
125.7 | 102.397 | 1.0063 | 1.0075
125.8 | 102.4905 | 1.0072 | 1.0084
125.9 | 102.5828 | 1.0081 | 1.0094
126 | 102.6763 | 1.0091 | 1.0103
126.1 | 102.7726 | 1.01 | 1.0112
126.2 | 102.8648 | 1.0109 | 1.0122
126.3 | 102.9586 | 1.0119 | 1.0131
126.4 | 103.0602 | 1.0128 | 1.014
126.5 | 103.1608 | 1.0137 | 1.015
126.6 | 103.2481 | 1.0147 | 1.0159
126.7 | 103.3392 | 1.0156 | 1.0168
126.8 | 103.4277 | 1.0165 | 1.0177
126.9 | 103.5239 | 1.0174 | 1.0186
127 | 103.62 | 1.0184 | 1.0196
127.1 | 103.7069 | 1.0193 | 1.0205
127.2 | 103.7978 | 1.0202 | 1.0214
127.3 | 103.8937 | 1.0212 | 1.0224
127.4 | 103.9891 | 1.0221 | 1.0233
127.5 | 104.0816 | 1.023 | 1.0242
127.6 | 104.1768 | 1.0239 | 1.0251
127.7 | 104.266 | 1.0248 | 1.0261
127.8 | 104.3542 | 1.0258 | 1.027
127.9 | 104.4471 | 1.0267 | 1.0279
128 | 104.5398 | 1.0276 | 1.0288
128.1 | 104.6321 | 1.0285 | 1.0298
128.2 | 104.7278 | 1.0294 | 1.0307
128.3 | 104.8233 | 1.0304 | 1.0316
128.4 | 104.915 | 1.0313 | 1.0325
128.5 | 105.0097 | 1.0322 | 1.0334
128.6 | 105.1055 | 1.0332 | 1.0344
128.7 | 105.2001 | 1.0341 | 1.0353
128.8 | 105.2942 | 1.035 | 1.0363
128.9 | 105.3894 | 1.0359 | 1.0372
129 | 105.4856 | 1.0369 | 1.0381
129.1 | 105.5723 | 1.0378 | 1.039
129.2 | 105.6653 | 1.0387 | 1.04
129.3 | 105.7556 | 1.0397 | 1.0409
129.4 | 105.8509 | 1.0406 | 1.0418
129.5 | 105.9477 | 1.0415 | 1.0427
129.6 | 106.0371 | 1.0424 | 1.0437
129.7 | 106.1283 | 1.0434 | 1.0446
129.8 | 106.2217 | 1.0443 | 1.0455
129.9 | 106.318 | 1.0453 | 1.0465
130 | 106.4105 | 1.0462 | 1.0474
130.1 | 106.5072 | 1.0471 | 1.0483
130.2 | 106.6018 | 1.048 | 1.0493
130.3 | 106.6905 | 1.0489 | 1.0502
130.4 | 106.7803 | 1.0498 | 1.0511
130.5 | 106.871 | 1.0508 | 1.052
130.6 | 106.9675 | 1.0517 | 1.0529
130.7 | 107.0629 | 1.0526 | 1.0539
130.8 | 107.1563 | 1.0535 | 1.0548
130.9 | 107.2482 | 1.0545 | 1.0557
131 | 107.346 | 1.0554 | 1.0567
131.1 | 107.4426 | 1.0564 | 1.0576
131.2 | 107.5366 | 1.0573 | 1.0586
131.3 | 107.6311 | 1.0582 | 1.0595
131.4 | 107.7282 | 1.0592 | 1.0604
131.5 | 107.8254 | 1.0601 | 1.0613
131.6 | 107.9148 | 1.061 | 1.0622
131.7 | 108.0037 | 1.0619 | 1.0631
131.8 | 108.094 | 1.0628 | 1.0641
131.9 | 108.1877 | 1.0638 | 1.065
132 | 108.2819 | 1.0647 | 1.0659
132.1 | 108.3716 | 1.0656 | 1.0668
132.2 | 108.4615 | 1.0666 | 1.0678
132.3 | 108.5552 | 1.0675 | 1.0687
132.4 | 108.6498 | 1.0684 | 1.0696
132.5 | 108.7457 | 1.0693 | 1.0705
132.6 | 108.8406 | 1.0703 | 1.0715
132.7 | 108.9356 | 1.0712 | 1.0724
132.8 | 109.0244 | 1.0721 | 1.0733
132.9 | 109.1164 | 1.073 | 1.0742
133 | 109.2086 | 1.0739 | 1.0752
133.1 | 109.3004 | 1.0749 | 1.0761
133.2 | 109.3979 | 1.0758 | 1.077
133.3 | 109.4925 | 1.0767 | 1.0779
133.4 | 109.5846 | 1.0777 | 1.0789
133.5 | 109.6782 | 1.0786 | 1.0798
133.6 | 109.7736 | 1.0796 | 1.0808
133.7 | 109.8676 | 1.0805 | 1.0817
133.8 | 109.9637 | 1.0814 | 1.0826
133.9 | 110.0602 | 1.0823 | 1.0835
134 | 110.1551 | 1.0832 | 1.0845
134.1 | 110.2437 | 1.0842 | 1.0854
134.2 | 110.3357 | 1.0851 | 1.0863
134.3 | 110.4271 | 1.086 | 1.0872
134.4 | 110.5201 | 1.087 | 1.0882
134.5 | 110.614 | 1.0879 | 1.0891
134.6 | 110.71 | 1.0888 | 1.09
134.7 | 110.8005 | 1.0898 | 1.091
134.8 | 110.895 | 1.0907 | 1.0919
134.9 | 110.9881 | 1.0916 | 1.0928
135 | 111.0826 | 1.0925 | 1.0937
135.1 | 111.1777 | 1.0934 | 1.0946
135.2 | 111.2714 | 1.0944 | 1.0956
135.3 | 111.3627 | 1.0953 | 1.0965
135.4 | 111.4539 | 1.0962 | 1.0974
135.5 | 111.5503 | 1.0972 | 1.0984
135.6 | 111.6419 | 1.0981 | 1.0993
135.7 | 111.7376 | 1.099 | 1.1002
135.8 | 111.8323 | 1.1 | 1.1011
135.9 | 111.923 | 1.1009 | 1.1021
136 | 112.0149 | 1.1018 | 1.103
136.1 | 112.1134 | 1.1028 | 1.1039
136.2 | 112.2071 | 1.1037 | 1.1049
136.3 | 112.3015 | 1.1046 | 1.1058
136.4 | 112.397 | 1.1055 | 1.1067
136.5 | 112.4953 | 1.1064 | 1.1076
136.6 | 112.5869 | 1.1074 | 1.1085
136.7 | 112.6746 | 1.1083 | 1.1095
136.8 | 112.7631 | 1.1092 | 1.1104
136.9 | 112.8542 | 1.1101 | 1.1113
137 | 112.9487 | 1.111 | 1.1122
137.1 | 113.0404 | 1.112 | 1.1132
137.2 | 113.1308 | 1.1129 | 1.1141
137.3 | 113.2249 | 1.1139 | 1.115
137.4 | 113.3188 | 1.1148 | 1.1159
137.5 | 113.4134 | 1.1157 | 1.1169
137.6 | 113.5066 | 1.1166 | 1.1178
137.7 | 113.602 | 1.1176 | 1.1187
137.8 | 113.6898 | 1.1185 | 1.1197
137.9 | 113.7788 | 1.1194 | 1.1206
138 | 113.875 | 1.1204 | 1.1215
138.1 | 113.966 | 1.1213 | 1.1224
138.2 | 114.0556 | 1.1222 | 1.1234
138.3 | 114.1552 | 1.1232 | 1.1243
138.4 | 114.2479 | 1.1241 | 1.1253
138.5 | 114.341 | 1.125 | 1.1262
138.6 | 114.436 | 1.126 | 1.1271
138.7 | 114.5269 | 1.1268 | 1.128
138.8 | 114.6211 | 1.1278 | 1.1289
138.9 | 114.7216 | 1.1287 | 1.1299
139 | 114.8162 | 1.1297 | 1.1308
139.1 | 114.9063 | 1.1306 | 1.1317
139.2 | 114.9969 | 1.1316 | 1.1327
139.3 | 115.0874 | 1.1324 | 1.1336
139.4 | 115.1782 | 1.1334 | 1.1345
139.5 | 115.2799 | 1.1343 | 1.1355
139.6 | 115.3711 | 1.1353 | 1.1364
139.7 | 115.4578 | 1.1362 | 1.1373
139.8 | 115.5506 | 1.1371 | 1.1382
139.9 | 115.6461 | 1.138 | 1.1391
140 | 115.7366 | 1.1389 | 1.14
140.1 | 115.8309 | 1.1399 | 1.1409
140.2 | 115.9252 | 1.1408 | 1.1419
140.3 | 116.0171 | 1.1417 | 1.1428
140.4 | 116.1086 | 1.1427 | 1.1437
140.5 | 116.2028 | 1.1436 | 1.1447
140.6 | 116.2936 | 1.1445 | 1.1456
140.7 | 116.389 | 1.1454 | 1.1465
140.8 | 116.4843 | 1.1464 | 1.1474
140.9 | 116.5803 | 1.1473 | 1.1484
141 | 116.6738 | 1.1483 | 1.1493
141.1 | 116.7664 | 1.1492 | 1.1502
141.2 | 116.861 | 1.1501 | 1.1511
141.3 | 116.9574 | 1.1511 | 1.1521
141.4 | 117.055 | 1.152 | 1.153
141.5 | 117.148 | 1.1529 | 1.1539
141.6 | 117.2389 | 1.1539 | 1.1548
141.7 | 117.3311 | 1.1548 | 1.1558
141.8 | 117.4237 | 1.1557 | 1.1567
141.9 | 117.5128 | 1.1566 | 1.1576
142 | 117.6073 | 1.1576 | 1.1585
142.1 | 117.7004 | 1.1585 | 1.1594
142.2 | 117.7884 | 1.1594 | 1.1604
142.3 | 117.8811 | 1.1603 | 1.1613
142.4 | 117.9745 | 1.1613 | 1.1622
142.5 | 118.0677 | 1.1622 | 1.1631
142.6 | 118.1639 | 1.1631 | 1.1641
142.7 | 118.2583 | 1.164 | 1.165
142.8 | 118.3476 | 1.165 | 1.1659
142.9 | 118.4409 | 1.1659 | 1.1669
143 | 118.5333 | 1.1668 | 1.1678
143.1 | 118.6241 | 1.1678 | 1.1687
143.2 | 118.7196 | 1.1687 | 1.1696
143.3 | 118.8163 | 1.1696 | 1.1705
143.4 | 118.9083 | 1.1706 | 1.1715
143.5 | 119.0023 | 1.1715 | 1.1724
143.6 | 119.0967 | 1.1724 | 1.1733
143.7 | 119.191 | 1.1734 | 1.1743
143.8 | 119.2893 | 1.1743 | 1.1752
143.9 | 119.3846 | 1.1752 | 1.1761
144 | 119.476 | 1.1761 | 1.177
144.1 | 119.5681 | 1.177 | 1.1779
144.2 | 119.6601 | 1.178 | 1.1789
144.3 | 119.7542 | 1.1789 | 1.1798
144.4 | 119.8441 | 1.1798 | 1.1807
144.5 | 119.9355 | 1.1808 | 1.1816
144.6 | 120.0314 | 1.1817 | 1.1825
144.7 | 120.1226 | 1.1826 | 1.1835
144.8 | 120.2136 | 1.1836 | 1.1844
144.9 | 120.3105 | 1.1845 | 1.1854
145 | 120.4055 | 1.1855 | 1.1863
145.1 | 120.4995 | 1.1864 | 1.1872
145.2 | 120.596 | 1.1873 | 1.1882
145.3 | 120.6897 | 1.1883 | 1.1891
145.4 | 120.7816 | 1.1892 | 1.19
145.5 | 120.8722 | 1.1901 | 1.1909
145.6 | 120.9662 | 1.191 | 1.1919
145.7 | 121.0594 | 1.1919 | 1.1928
145.8 | 121.1542 | 1.1929 | 1.1937
145.9 | 121.2481 | 1.1938 | 1.1947
146 | 121.34 | 1.1948 | 1.1956
146.1 | 121.4348 | 1.1957 | 1.1965
146.2 | 121.5299 | 1.1966 | 1.1975
146.3 | 121.6233 | 1.1975 | 1.1984
146.4 | 121.7184 | 1.1985 | 1.1993
146.5 | 121.816 | 1.1994 | 1.2002
146.6 | 121.9184 | 1.2003 | 1.2012
146.7 | 122.0063 | 1.2012 | 1.2021
146.8 | 122.0983 | 1.2022 | 1.203
146.9 | 122.188 | 1.2031 | 1.2039
147 | 122.2823 | 1.204 | 1.2049
147.1 | 122.3767 | 1.205 | 1.2058
147.2 | 122.4648 | 1.2059 | 1.2067
147.3 | 122.5552 | 1.2069 | 1.2077
147.4 | 122.6529 | 1.2078 | 1.2086
147.5 | 122.7458 | 1.2087 | 1.2095
147.6 | 122.84 | 1.2097 | 1.2104
147.7 | 122.9342 | 1.2104 | 1.2114
147.8 | 123.0256 | 1.211 | 1.2125
147.9 | 123.1163 | 1.212 | 1.2135
148 | 123.2097 | 1.2133 | 1.2142
148.1 | 123.2999 | 1.2143 | 1.2151
148.2 | 123.3915 | 1.2152 | 1.216
148.3 | 123.487 | 1.2162 | 1.2169
148.4 | 123.5835 | 1.2171 | 1.2179
148.5 | 123.673 | 1.218 | 1.2188
148.6 | 123.7664 | 1.2189 | 1.2197
148.7 | 123.8646 | 1.2199 | 1.2206
148.8 | 123.9559 | 1.2208 | 1.2216
148.9 | 124.0512 | 1.2217 | 1.2225
149 | 124.1505 | 1.2227 | 1.2234
149.1 | 124.2414 | 1.2236 | 1.2244
149.2 | 124.3318 | 1.2245 | 1.2253
149.3 | 124.4269 | 1.2255 | 1.2262
149.4 | 124.5155 | 1.2264 | 1.2272
149.5 | 124.6092 | 1.2274 | 1.2281
149.6 | 124.7041 | 1.2283 | 1.229
149.7 | 124.7947 | 1.2292 | 1.23
149.8 | 124.884 | 1.2301 | 1.2309
149.9 | 124.9765 | 1.231 | 1.2318
150 | 125.0729 | 1.232 | 1.2327
150.1 | 125.1693 | 1.2329 | 1.2336
150.2 | 125.2651 | 1.2338 | 1.2346
150.3 | 125.3566 | 1.2348 | 1.2355
150.4 | 125.4483 | 1.2357 | 1.2365
150.5 | 125.538 | 1.2366 | 1.2374
150.6 | 125.6315 | 1.2376 | 1.2383
150.7 | 125.7257 | 1.2385 | 1.2392
150.8 | 125.8208 | 1.2395 | 1.2402
150.9 | 125.9155 | 1.2404 | 1.2411
151 | 126.0121 | 1.2413 | 1.2421
151.1 | 126.1036 | 1.2423 | 1.243
151.2 | 126.1991 | 1.2432 | 1.2439
151.3 | 126.294 | 1.2441 | 1.2448
151.4 | 126.3888 | 1.2451 | 1.2458
151.5 | 126.4839 | 1.246 | 1.2467
151.6 | 126.58 | 1.2469 | 1.2476
151.7 | 126.6666 | 1.2478 | 1.2485
151.8 | 126.759 | 1.2487 | 1.2494
151.9 | 126.848 | 1.2497 | 1.2504
152 | 126.9408 | 1.2506 | 1.2513
152.1 | 127.0376 | 1.2515 | 1.2522
152.2 | 127.1277 | 1.2525 | 1.2532
152.3 | 127.2208 | 1.2534 | 1.2541
152.4 | 127.3152 | 1.2544 | 1.255
152.5 | 127.4126 | 1.2553 | 1.256
152.6 | 127.5075 | 1.2563 | 1.257
152.7 | 127.603 | 1.2572 | 1.2579
152.8 | 127.6943 | 1.2581 | 1.2588
152.9 | 127.7814 | 1.259 | 1.2597
153 | 127.8733 | 1.26 | 1.2607
153.1 | 127.9675 | 1.2609 | 1.2616
153.2 | 128.0573 | 1.2618 | 1.2625
153.3 | 128.1559 | 1.2628 | 1.2634
153.4 | 128.2507 | 1.2637 | 1.2643
153.5 | 128.3401 | 1.2646 | 1.2652
153.6 | 128.4338 | 1.2655 | 1.2662
153.7 | 128.5302 | 1.2664 | 1.2671
153.8 | 128.623 | 1.2674 | 1.268
153.9 | 128.7184 | 1.2683 | 1.2689
154 | 128.8162 | 1.2692 | 1.2699
154.1 | 128.9093 | 1.2702 | 1.2708
154.2 | 128.9998 | 1.2711 | 1.2717
154.3 | 129.093 | 1.2721 | 1.2727
154.4 | 129.1853 | 1.273 | 1.2737
154.5 | 129.2788 | 1.274 | 1.2746
154.6 | 129.3758 | 1.2749 | 1.2755
154.7 | 129.4632 | 1.2758 | 1.2764
154.8 | 129.5542 | 1.2767 | 1.2773
154.9 | 129.6487 | 1.2777 | 1.2783
155 | 129.7442 | 1.2786 | 1.2792
155.1 | 129.8366 | 1.2795 | 1.2801
155.2 | 129.9327 | 1.2805 | 1.281
155.3 | 130.026 | 1.2814 | 1.282
155.4 | 130.1142 | 1.2823 | 1.2829
155.5 | 130.2106 | 1.2833 | 1.2839
155.6 | 130.3044 | 1.2842 | 1.2848
155.7 | 130.3948 | 1.2851 | 1.2857
155.8 | 130.4914 | 1.2861 | 1.2866
155.9 | 130.5857 | 1.287 | 1.2875
156 | 130.6763 | 1.2879 | 1.2884
156.1 | 130.771 | 1.2889 | 1.2894
156.2 | 130.8671 | 1.2898 | 1.2903
156.3 | 130.961 | 1.2907 | 1.2913
156.4 | 131.0567 | 1.2917 | 1.2922
156.5 | 131.1489 | 1.2926 | 1.2931
156.6 | 131.2483 | 1.2935 | 1.2941
156.7 | 131.3455 | 1.2945 | 1.295
156.8 | 131.4348 | 1.2954 | 1.296
156.9 | 131.5248 | 1.2964 | 1.2969
157 | 131.6179 | 1.2973 | 1.2978
157.1 | 131.7138 | 1.2982 | 1.2988
157.2 | 131.8013 | 1.2991 | 1.2997
157.3 | 131.8871 | 1.3001 | 1.3006
157.4 | 131.9812 | 1.301 | 1.3015
157.5 | 132.0766 | 1.302 | 1.3025
157.6 | 132.1702 | 1.3029 | 1.3034
157.7 | 132.2679 | 1.3038 | 1.3043
157.8 | 132.3602 | 1.3048 | 1.3052
157.9 | 132.4482 | 1.3057 | 1.3062
158 | 132.5356 | 1.3066 | 1.3071
158.1 | 132.6341 | 1.3076 | 1.3081
158.2 | 132.7273 | 1.3085 | 1.309
158.3 | 132.818 | 1.3094 | 1.3099
158.4 | 132.9146 | 1.3104 | 1.3108
158.5 | 133.0051 | 1.3113 | 1.3117
158.6 | 133.0985 | 1.3123 | 1.3127
158.7 | 133.1961 | 1.3132 | 1.3136
158.8 | 133.2878 | 1.3141 | 1.3145
158.9 | 133.3849 | 1.3151 | 1.3155
159 | 133.4824 | 1.316 | 1.3164
159.1 | 133.5732 | 1.3169 | 1.3173
159.2 | 133.6642 | 1.3179 | 1.3183
159.3 | 133.7504 | 1.3187 | 1.3191
159.4 | 133.8429 | 1.3197 | 1.3201
159.5 | 133.9358 | 1.3206 | 1.321
159.6 | 134.0275 | 1.3215 | 1.3219
159.7 | 134.1224 | 1.3225 | 1.3228
159.8 | 134.214 | 1.3235 | 1.3238
159.9 | 134.3061 | 1.3244 | 1.3247
160 | 134.4003 | 1.3253 | 1.3257
160.1 | 134.4942 | 1.3262 | 1.3266
160.2 | 134.5944 | 1.3272 | 1.3276
160.3 | 134.6887 | 1.3281 | 1.3284
160.4 | 134.7769 | 1.329 | 1.3293
160.5 | 134.8678 | 1.33 | 1.3303
160.6 | 134.964 | 1.3309 | 1.3312
160.7 | 135.0537 | 1.3318 | 1.3321
160.8 | 135.1499 | 1.3328 | 1.3331
160.9 | 135.247 | 1.3337 | 1.334
161 | 135.3396 | 1.3347 | 1.3349
161.1 | 135.4314 | 1.3356 | 1.3359
161.2 | 135.5264 | 1.3366 | 1.3368
161.3 | 135.6211 | 1.3375 | 1.3378
161.4 | 135.7165 | 1.3384 | 1.3387
161.5 | 135.8086 | 1.3393 | 1.3396
161.6 | 135.9048 | 1.3402 | 1.3405
161.7 | 135.9991 | 1.3412 | 1.3414
161.8 | 136.089 | 1.3421 | 1.3424
161.9 | 136.1792 | 1.343 | 1.3433
162 | 136.2694 | 1.344 | 1.3442
162.1 | 136.3629 | 1.3449 | 1.3451
162.2 | 136.4557 | 1.3459 | 1.3461
162.3 | 136.5501 | 1.3469 | 1.3471
162.4 | 136.6411 | 1.3478 | 1.348
162.5 | 136.7348 | 1.3487 | 1.3489
162.6 | 136.8301 | 1.3496 | 1.3498
162.7 | 136.9252 | 1.3505 | 1.3507
162.8 | 137.02 | 1.3515 | 1.3516
162.9 | 137.1108 | 1.3524 | 1.3526
163 | 137.201 | 1.3533 | 1.3535
163.1 | 137.2894 | 1.3542 | 1.3544
163.2 | 137.3812 | 1.3552 | 1.3553
163.3 | 137.4786 | 1.3561 | 1.3563
163.4 | 137.5771 | 1.3571 | 1.3572
163.5 | 137.6668 | 1.358 | 1.3581
163.6 | 137.7623 | 1.359 | 1.3591
163.7 | 137.8609 | 1.3599 | 1.3601
163.8 | 137.9534 | 1.3608 | 1.361
163.9 | 138.049 | 1.3618 | 1.3619
164 | 138.1432 | 1.3627 | 1.3628
164.1 | 138.241 | 1.3636 | 1.3638
164.2 | 138.3289 | 1.3646 | 1.3647
164.3 | 138.4167 | 1.3655 | 1.3656
164.4 | 138.5099 | 1.3664 | 1.3665
164.5 | 138.6005 | 1.3674 | 1.3675
164.6 | 138.6906 | 1.3683 | 1.3684
164.7 | 138.7909 | 1.3692 | 1.3694
164.8 | 138.8819 | 1.3702 | 1.3703
164.9 | 138.9739 | 1.3711 | 1.3712
165 | 139.0659 | 1.372 | 1.3721
165.1 | 139.1633 | 1.373 | 1.3731
165.2 | 139.2593 | 1.3739 | 1.374
165.3 | 139.3556 | 1.3749 | 1.3749
165.4 | 139.4483 | 1.3758 | 1.3759
165.5 | 139.5385 | 1.3767 | 1.3768
165.6 | 139.6335 | 1.3777 | 1.3778
165.7 | 139.7253 | 1.3786 | 1.3787
165.8 | 139.8192 | 1.3796 | 1.3796
165.9 | 139.9131 | 1.3805 | 1.3805
166 | 140.0071 | 1.3814 | 1.3815
166.1 | 140.101 | 1.3824 | 1.3824
166.2 | 140.1967 | 1.3833 | 1.3833
166.3 | 140.2869 | 1.3842 | 1.3842
166.4 | 140.3807 | 1.3851 | 1.3852
166.5 | 140.4763 | 1.3861 | 1.3861
166.6 | 140.5763 | 1.387 | 1.387
166.7 | 140.6749 | 1.3879 | 1.388
166.8 | 140.7645 | 1.3889 | 1.3889
166.9 | 140.8565 | 1.3898 | 1.3899
167 | 140.9464 | 1.3908 | 1.3908
167.1 | 141.0379 | 1.3917 | 1.3917
167.2 | 141.1341 | 1.3927 | 1.3927
167.3 | 141.2276 | 1.3936 | 1.3936
167.4 | 141.3156 | 1.3945 | 1.3945
167.5 | 141.4102 | 1.3955 | 1.3955
167.6 | 141.5015 | 1.3964 | 1.3964
167.7 | 141.5981 | 1.3973 | 1.3973
167.8 | 141.6917 | 1.3983 | 1.3983
167.9 | 141.7762 | 1.3991 | 1.3991
168 | 141.8713 | 1.4001 | 1.4001
168.1 | 141.9661 | 1.4011 | 1.4011
168.2 | 142.0535 | 1.402 | 1.402
168.3 | 142.1526 | 1.403 | 1.403
168.4 | 142.2494 | 1.4039 | 1.4039
168.5 | 142.3401 | 1.4048 | 1.4048
168.6 | 142.4325 | 1.4058 | 1.4057
168.7 | 142.5284 | 1.4067 | 1.4067
168.8 | 142.6221 | 1.4077 | 1.4076
168.9 | 142.7159 | 1.4086 | 1.4085
169 | 142.8124 | 1.4095 | 1.4095
169.1 | 142.9091 | 1.4105 | 1.4104
169.2 | 143.0004 | 1.4114 | 1.4114
169.3 | 143.0852 | 1.4123 | 1.4122
169.4 | 143.1792 | 1.4133 | 1.4132
169.5 | 143.2731 | 1.4142 | 1.4141
169.6 | 143.3645 | 1.4151 | 1.4151
169.7 | 143.4591 | 1.4161 | 1.416
169.8 | 143.5498 | 1.417 | 1.4169
169.9 | 143.6472 | 1.418 | 1.4179
170 | 143.742 | 1.4189 | 1.4188
170.1 | 143.8353 | 1.4199 | 1.4198
170.2 | 143.9299 | 1.4208 | 1.4207
170.3 | 144.0248 | 1.4217 | 1.4216
170.4 | 144.1171 | 1.4227 | 1.4226
170.5 | 144.2078 | 1.4236 | 1.4235
170.6 | 144.2985 | 1.4245 | 1.4244
170.7 | 144.392 | 1.4255 | 1.4253
170.8 | 144.4839 | 1.4264 | 1.4263
170.9 | 144.5791 | 1.4273 | 1.4272
171 | 144.6747 | 1.4283 | 1.4281
171.1 | 144.7667 | 1.4292 | 1.4291
171.2 | 144.8588 | 1.4302 | 1.43
171.3 | 144.9556 | 1.4311 | 1.4309
171.4 | 145.0477 | 1.432 | 1.4319
171.5 | 145.1435 | 1.433 | 1.4328
171.6 | 145.24 | 1.4339 | 1.4337
171.7 | 145.3406 | 1.4349 | 1.4347
171.8 | 145.4296 | 1.4358 | 1.4356
171.9 | 145.5236 | 1.4367 | 1.4365
172 | 145.6118 | 1.4377 | 1.4375
172.1 | 145.7022 | 1.4386 | 1.4384
172.2 | 145.8002 | 1.4395 | 1.4393
172.3 | 145.8904 | 1.4404 | 1.4402
172.4 | 145.9777 | 1.4414 | 1.4412
172.5 | 146.0734 | 1.4423 | 1.4421
172.6 | 146.1662 | 1.4433 | 1.443
172.7 | 146.2619 | 1.4442 | 1.444
172.8 | 146.3587 | 1.4452 | 1.4449
172.9 | 146.4513 | 1.4461 | 1.4459
173 | 146.541 | 1.447 | 1.4468
173.1 | 146.6298 | 1.4479 | 1.4477
173.2 | 146.7253 | 1.4489 | 1.4486
173.3 | 146.8208 | 1.4498 | 1.4495
173.4 | 146.9126 | 1.4507 | 1.4505
173.5 | 147.0089 | 1.4517 | 1.4514
173.6 | 147.0993 | 1.4526 | 1.4523
173.7 | 147.188 | 1.4535 | 1.4532
173.8 | 147.2901 | 1.4545 | 1.4542
173.9 | 147.3872 | 1.4555 | 1.4552
174 | 147.4807 | 1.4564 | 1.4561
174.1 | 147.5737 | 1.4573 | 1.457
174.2 | 147.6695 | 1.4583 | 1.4579
174.3 | 147.7621 | 1.4592 | 1.4589
174.4 | 147.8486 | 1.4601 | 1.4598
174.5 | 147.942 | 1.4611 | 1.4607
174.6 | 148.0365 | 1.462 | 1.4617
174.7 | 148.1313 | 1.463 | 1.4626
174.8 | 148.2244 | 1.4639 | 1.4635
174.9 | 148.3115 | 1.4648 | 1.4645
175 | 148.4056 | 1.4658 | 1.4654
175.1 | 148.5036 | 1.4667 | 1.4663
175.2 | 148.5964 | 1.4677 | 1.4673
175.3 | 148.691 | 1.4686 | 1.4682
175.4 | 148.7873 | 1.4696 | 1.4691
175.5 | 148.8772 | 1.4705 | 1.4701
175.6 | 148.9707 | 1.4714 | 1.471
175.7 | 149.0617 | 1.4723 | 1.4719
175.8 | 149.1547 | 1.4733 | 1.4729
175.9 | 149.2531 | 1.4742 | 1.4738
176 | 149.3514 | 1.4752 | 1.4748
176.1 | 149.4421 | 1.4762 | 1.4757
176.2 | 149.5346 | 1.4771 | 1.4766
176.3 | 149.6297 | 1.478 | 1.4776
176.4 | 149.7244 | 1.479 | 1.4786
176.5 | 149.8179 | 1.4799 | 1.4795
176.6 | 149.9147 | 1.4808 | 1.4804
176.7 | 150.0177 | 1.4818 | 1.4813
176.8 | 150.1109 | 1.4827 | 1.4823
176.9 | 150.1983 | 1.4836 | 1.4832
177 | 150.287 | 1.4842 | 1.4842
177.1 | 150.3792 | 1.485 | 1.4853
177.2 | 150.4726 | 1.4862 | 1.4862
177.3 | 150.5638 | 1.4874 | 1.4869
177.4 | 150.6507 | 1.4884 | 1.4879
177.5 | 150.748 | 1.4893 | 1.4888
177.6 | 150.8407 | 1.4902 | 1.4897
177.7 | 150.932 | 1.4912 | 1.4907
177.8 | 151.029 | 1.4921 | 1.4916
177.9 | 151.1255 | 1.4931 | 1.4926
178 | 151.2079 | 1.494 | 1.4935
178.1 | 151.2991 | 1.4949 | 1.4944
178.2 | 151.3886 | 1.4958 | 1.4953
178.3 | 151.4847 | 1.4968 | 1.4963
178.4 | 151.5822 | 1.4978 | 1.4972
178.5 | 151.6776 | 1.4987 | 1.4982
178.6 | 151.7701 | 1.4997 | 1.4991
178.7 | 151.861 | 1.5006 | 1.5
178.8 | 151.9552 | 1.5015 | 1.5009
178.9 | 152.0499 | 1.5024 | 1.5019
179 | 152.1457 | 1.5034 | 1.5028
179.1 | 152.2448 | 1.5044 | 1.5038
179.2 | 152.3397 | 1.5053 | 1.5047
179.3 | 152.4315 | 1.5062 | 1.5057
179.4 | 152.5194 | 1.5072 | 1.5066
179.5 | 152.609 | 1.5081 | 1.5075
179.6 | 152.7007 | 1.509 | 1.5085
179.7 | 152.7955 | 1.51 | 1.5094
179.8 | 152.8836 | 1.5109 | 1.5103
179.9 | 152.9805 | 1.5119 | 1.5113
180 | 153.0754 | 1.5128 | 1.5122
180.1 | 153.1705 | 1.5138 | 1.5131
180.2 | 153.2638 | 1.5147 | 1.5141
180.3 | 153.3573 | 1.5156 | 1.515
180.4 | 153.4518 | 1.5166 | 1.5159
180.5 | 153.5385 | 1.5175 | 1.5168
180.6 | 153.6306 | 1.5184 | 1.5178
180.7 | 153.7235 | 1.5194 | 1.5187
180.8 | 153.8134 | 1.5203 | 1.5196
180.9 | 153.9075 | 1.5212 | 1.5205
181 | 154.0062 | 1.5222 | 1.5215
181.1 | 154.1015 | 1.5231 | 1.5224
181.2 | 154.1921 | 1.5241 | 1.5234
181.3 | 154.2884 | 1.525 | 1.5243
181.4 | 154.3882 | 1.526 | 1.5253
181.5 | 154.4834 | 1.5269 | 1.5262
181.6 | 154.5775 | 1.5278 | 1.5271
181.7 | 154.6692 | 1.5288 | 1.5281
181.8 | 154.7622 | 1.5298 | 1.529
181.9 | 154.8519 | 1.5307 | 1.5299
182 | 154.9432 | 1.5316 | 1.5309
182.1 | 155.0303 | 1.5326 | 1.5318
182.2 | 155.1267 | 1.5335 | 1.5328
182.3 | 155.2206 | 1.5345 | 1.5337
182.4 | 155.306 | 1.5354 | 1.5346
182.5 | 155.3958 | 1.5363 | 1.5355
182.6 | 155.494 | 1.5372 | 1.5365
182.7 | 155.5887 | 1.5382 | 1.5374
182.8 | 155.6831 | 1.5391 | 1.5383
182.9 | 155.7762 | 1.5401 | 1.5392
183 | 155.8679 | 1.541 | 1.5402
183.1 | 155.9597 | 1.5419 | 1.5411
183.2 | 156.0532 | 1.5429 | 1.5421
183.3 | 156.1447 | 1.5438 | 1.543
183.4 | 156.2396 | 1.5448 | 1.544
183.5 | 156.3353 | 1.5457 | 1.5449
183.6 | 156.425 | 1.5466 | 1.5458
183.7 | 156.5217 | 1.5476 | 1.5468
183.8 | 156.6204 | 1.5486 | 1.5477
183.9 | 156.7133 | 1.5495 | 1.5486
184 | 156.8073 | 1.5505 | 1.5496
184.1 | 156.8979 | 1.5513 | 1.5505
184.2 | 156.9973 | 1.5523 | 1.5515
184.3 | 157.0915 | 1.5533 | 1.5524
184.4 | 157.1798 | 1.5542 | 1.5533
184.5 | 157.2692 | 1.5551 | 1.5542
184.6 | 157.3626 | 1.5561 | 1.5552
184.7 | 157.4559 | 1.557 | 1.5561
184.8 | 157.5486 | 1.5579 | 1.557
184.9 | 157.6428 | 1.5589 | 1.558
185 | 157.7342 | 1.5599 | 1.5589
185.1 | 157.8317 | 1.5608 | 1.5599
185.2 | 157.9246 | 1.5618 | 1.5608
185.3 | 158.0145 | 1.5627 | 1.5617
185.4 | 158.114 | 1.5636 | 1.5627
185.5 | 158.2068 | 1.5646 | 1.5636
185.6 | 158.2956 | 1.5655 | 1.5646
185.7 | 158.3931 | 1.5665 | 1.5655
185.8 | 158.4872 | 1.5674 | 1.5664
185.9 | 158.5788 | 1.5684 | 1.5674
186 | 158.6728 | 1.5693 | 1.5683
186.1 | 158.7697 | 1.5703 | 1.5693
186.2 | 158.8645 | 1.5712 | 1.5702
186.3 | 158.9585 | 1.5722 | 1.5711
186.4 | 159.0534 | 1.5731 | 1.5721
186.5 | 159.1402 | 1.574 | 1.573
186.6 | 159.2322 | 1.5749 | 1.5739
186.7 | 159.3357 | 1.5759 | 1.5749
186.8 | 159.4368 | 1.5768 | 1.5758
186.9 | 159.5273 | 1.5778 | 1.5767
187 | 159.6197 | 1.5787 | 1.5777
187.1 | 159.7101 | 1.5797 | 1.5786
187.2 | 159.8026 | 1.5806 | 1.5795
187.3 | 159.896 | 1.5815 | 1.5805
187.4 | 159.986 | 1.5825 | 1.5814
187.5 | 160.0799 | 1.5835 | 1.5824
187.6 | 160.1703 | 1.5844 | 1.5833
187.7 | 160.2637 | 1.5853 | 1.5842
187.8 | 160.3667 | 1.5863 | 1.5852
187.9 | 160.4602 | 1.5873 | 1.5861
188 | 160.5463 | 1.5882 | 1.587
188.1 | 160.6358 | 1.5891 | 1.588
188.2 | 160.7274 | 1.5901 | 1.5889
188.3 | 160.8216 | 1.591 | 1.5899
188.4 | 160.9156 | 1.592 | 1.5908
188.5 | 161.0068 | 1.5929 | 1.5917
188.6 | 161.0991 | 1.5938 | 1.5926
188.7 | 161.1945 | 1.5948 | 1.5936
188.8 | 161.2875 | 1.5957 | 1.5945
188.9 | 161.384 | 1.5967 | 1.5955
189 | 161.4787 | 1.5976 | 1.5964
189.1 | 161.5745 | 1.5986 | 1.5973
189.2 | 161.668 | 1.5995 | 1.5983
189.3 | 161.7693 | 1.6005 | 1.5993
189.4 | 161.8556 | 1.6014 | 1.6002
189.5 | 161.9459 | 1.6024 | 1.6011
189.6 | 162.0376 | 1.6033 | 1.602
189.7 | 162.1341 | 1.6043 | 1.603
189.8 | 162.2236 | 1.6052 | 1.6039
189.9 | 162.3118 | 1.6061 | 1.6048
190 | 162.4092 | 1.6071 | 1.6058
190.1 | 162.5019 | 1.6081 | 1.6067
190.2 | 162.5933 | 1.609 | 1.6076
190.3 | 162.6918 | 1.6099 | 1.6086
190.4 | 162.7864 | 1.6109 | 1.6095
190.5 | 162.8777 | 1.6118 | 1.6104
190.6 | 162.967 | 1.6127 | 1.6114
190.7 | 163.0615 | 1.6137 | 1.6123
190.8 | 163.1511 | 1.6146 | 1.6132
190.9 | 163.2464 | 1.6156 | 1.6142
191 | 163.3423 | 1.6165 | 1.6152
191.1 | 163.435 | 1.6175 | 1.6161
191.2 | 163.5275 | 1.6184 | 1.617
191.3 | 163.6248 | 1.6194 | 1.618
191.4 | 163.7207 | 1.6203 | 1.6189
191.5 | 163.8138 | 1.6213 | 1.6199
191.6 | 163.9083 | 1.6222 | 1.6208
191.7 | 164.0071 | 1.6232 | 1.6218
191.8 | 164.101 | 1.6241 | 1.6227
191.9 | 164.1871 | 1.625 | 1.6236
192 | 164.276 | 1.6259 | 1.6245
192.1 | 164.3683 | 1.6269 | 1.6255
192.2 | 164.4635 | 1.6279 | 1.6264
192.3 | 164.5583 | 1.6288 | 1.6274
192.4 | 164.649 | 1.6298 | 1.6283
192.5 | 164.7396 | 1.6307 | 1.6292
192.6 | 164.8318 | 1.6316 | 1.6302
192.7 | 164.9251 | 1.6326 | 1.6311
192.8 | 165.0261 | 1.6336 | 1.6321
192.9 | 165.1167 | 1.6345 | 1.633
193 | 165.2115 | 1.6354 | 1.634
193.1 | 165.3013 | 1.6364 | 1.6349
193.2 | 165.3905 | 1.6373 | 1.6358
193.3 | 165.4863 | 1.6383 | 1.6368
193.4 | 165.5795 | 1.6392 | 1.6377
193.5 | 165.6726 | 1.6401 | 1.6386
193.6 | 165.7657 | 1.6411 | 1.6396
193.7 | 165.8633 | 1.6421 | 1.6406
193.8 | 165.9553 | 1.643 | 1.6415
193.9 | 166.0484 | 1.6439 | 1.6425
194 | 166.1445 | 1.6449 | 1.6434
194.1 | 166.24 | 1.6458 | 1.6443
194.2 | 166.3384 | 1.6468 | 1.6453
194.3 | 166.4299 | 1.6477 | 1.6462
194.4 | 166.5211 | 1.6487 | 1.6471
194.5 | 166.6126 | 1.6496 | 1.6481
194.6 | 166.7043 | 1.6506 | 1.649
194.7 | 166.7918 | 1.6515 | 1.6499
194.8 | 166.889 | 1.6524 | 1.6509
194.9 | 166.9898 | 1.6535 | 1.6519
195 | 167.0797 | 1.6544 | 1.6528
195.1 | 167.1711 | 1.6553 | 1.6538
195.2 | 167.2663 | 1.6563 | 1.6547
195.3 | 167.3586 | 1.6572 | 1.6556
195.4 | 167.4557 | 1.6582 | 1.6566
195.5 | 167.55 | 1.6591 | 1.6575
195.6 | 167.6376 | 1.66 | 1.6584
195.7 | 167.7268 | 1.661 | 1.6594
195.8 | 167.8217 | 1.6619 | 1.6603
195.9 | 167.919 | 1.6629 | 1.6613
196 | 168.0036 | 1.6638 | 1.6621
196.1 | 168.035 | 1.6641 | 1.6624
196.2 | 167.9093 | 1.6629 | 1.6612
196.3 | 167.7604 | 1.6615 | 1.6599
196.4 | 167.7432 | 1.6614 | 1.6598
196.5 | 167.741 | 1.6614 | 1.6598
196.6 | 167.7218 | 1.6612 | 1.6596
196.7 | 167.7218 | 1.6612 | 1.6596
196.8 | 167.7236 | 1.6612 | 1.6596
196.9 | 167.7066 | 1.6611 | 1.6595
197 | 167.7041 | 1.6611 | 1.6595
197.1 | 167.6886 | 1.661 | 1.6594
197.2 | 167.681 | 1.6609 | 1.6593
197.3 | 167.6794 | 1.661 | 1.6594
197.4 | 167.6857 | 1.6611 | 1.6595
197.5 | 167.6795 | 1.661 | 1.6594
197.6 | 167.6807 | 1.661 | 1.6594
197.7 | 167.6677 | 1.6609 | 1.6593
197.8 | 167.6684 | 1.6609 | 1.6593
197.9 | 167.6594 | 1.6608 | 1.6592
198 | 167.6647 | 1.661 | 1.6594
198.1 | 167.664 | 1.661 | 1.6593
198.2 | 167.6657 | 1.661 | 1.6594
198.3 | 167.6714 | 1.6611 | 1.6595
198.4 | 167.6646 | 1.661 | 1.6594
198.5 | 167.6618 | 1.661 | 1.6594
198.6 | 167.65 | 1.6609 | 1.6593
198.7 | 167.6497 | 1.6609 | 1.6593
198.8 | 167.6512 | 1.6609 | 1.6594
198.9 | 167.6414 | 1.6609 | 1.6593
199 | 167.6522 | 1.661 | 1.6594
199.1 | 167.6322 | 1.6608 | 1.6593
199.2 | 167.6181 | 1.6608 | 1.6592
199.3 | 167.6221 | 1.6608 | 1.6593
199.4 | 167.6403 | 1.661 | 1.6594
199.5 | 167.6193 | 1.6608 | 1.6592
199.6 | 167.6159 | 1.6608 | 1.6593
199.7 | 167.609 | 1.6608 | 1.6592
199.8 | 167.6295 | 1.661 | 1.6594
199.9 | 167.6133 | 1.6608 | 1.6593
200 | 167.6143 | 1.6609 | 1.6593
200.1 | 167.6201 | 1.661 | 1.6594
200.2 | 167.6101 | 1.6609 | 1.6593
200.3 | 167.6128 | 1.6609 | 1.6593
200.4 | 167.6019 | 1.6608 | 1.6592
200.5 | 167.6069 | 1.6609 | 1.6593
200.6 | 167.5974 | 1.6608 | 1.6592
200.7 | 167.6081 | 1.6609 | 1.6594
200.8 | 167.59 | 1.6607 | 1.6591
200.9 | 167.5947 | 1.6608 | 1.6592
201 | 167.5988 | 1.6609 | 1.6593
201.1 | 167.5987 | 1.6609 | 1.6593
201.2 | 167.5991 | 1.6609 | 1.6593
201.3 | 167.5844 | 1.6607 | 1.6592
201.4 | 167.5848 | 1.6607 | 1.6592
201.5 | 167.5975 | 1.6609 | 1.6593
201.6 | 167.5897 | 1.6608 | 1.6592
201.7 | 167.5862 | 1.6608 | 1.6592
201.8 | 167.5846 | 1.6608 | 1.6592
201.9 | 167.5807 | 1.6607 | 1.6592
202 | 167.5822 | 1.6608 | 1.6592
202.1 | 167.5696 | 1.6607 | 1.6591
202.2 | 167.582 | 1.6608 | 1.6592
202.3 | 167.5887 | 1.6609 | 1.6593
202.4 | 167.576 | 1.6608 | 1.6592
202.5 | 167.5815 | 1.6609 | 1.6593
202.6 | 167.5806 | 1.6608 | 1.6593
202.7 | 167.5763 | 1.6608 | 1.6593
202.8 | 167.5747 | 1.6608 | 1.6593
202.9 | 167.5715 | 1.6608 | 1.6593
203 | 167.5634 | 1.6608 | 1.6592
203.1 | 167.5759 | 1.6609 | 1.6593
203.2 | 167.5571 | 1.6608 | 1.6592
203.3 | 167.5652 | 1.6609 | 1.6593
203.4 | 167.5727 | 1.6609 | 1.6594
203.5 | 167.5666 | 1.6609 | 1.6593
203.6 | 167.5649 | 1.6609 | 1.6593
203.7 | 167.5598 | 1.6609 | 1.6593
203.8 | 167.5484 | 1.6608 | 1.6592
203.9 | 167.5435 | 1.6608 | 1.6592
204 | 167.537 | 1.6607 | 1.6591
204.1 | 167.5467 | 1.6608 | 1.6593
204.2 | 167.5466 | 1.6608 | 1.6593
204.3 | 167.5547 | 1.6609 | 1.6593
204.4 | 167.5516 | 1.6609 | 1.6593
204.5 | 167.5601 | 1.6609 | 1.6594
204.6 | 167.5422 | 1.6608 | 1.6593
204.7 | 167.5432 | 1.6609 | 1.6593
204.8 | 167.5408 | 1.6608 | 1.6593
204.9 | 167.5364 | 1.6608 | 1.6592
205 | 167.5294 | 1.6607 | 1.6592
205.1 | 167.5424 | 1.6609 | 1.6593
205.2 | 167.5335 | 1.6608 | 1.6592
205.3 | 167.5333 | 1.6608 | 1.6592
205.4 | 167.5272 | 1.6607 | 1.6592
205.5 | 167.5337 | 1.6608 | 1.6593
205.6 | 167.5335 | 1.6608 | 1.6593
205.7 | 167.5277 | 1.6608 | 1.6592
205.8 | 167.5231 | 1.6607 | 1.6592
205.9 | 167.53 | 1.6608 | 1.6593
206 | 167.5309 | 1.6608 | 1.6593
206.1 | 167.5292 | 1.6609 | 1.6593
206.2 | 167.5266 | 1.6608 | 1.6593
206.3 | 167.5187 | 1.6607 | 1.6592
206.4 | 167.5269 | 1.6608 | 1.6593
206.5 | 167.5218 | 1.6608 | 1.6592
206.6 | 167.5138 | 1.6607 | 1.6591
206.7 | 167.5117 | 1.6607 | 1.6592
206.8 | 167.5083 | 1.6607 | 1.6591
206.9 | 167.51 | 1.6607 | 1.6592
207 | 167.5162 | 1.6608 | 1.6592
207.1 | 167.5187 | 1.6608 | 1.6593
207.2 | 167.5124 | 1.6607 | 1.6592
207.3 | 167.5197 | 1.6608 | 1.6593
207.4 | 167.512 | 1.6608 | 1.6592
207.5 | 167.5122 | 1.6608 | 1.6592
207.6 | 167.5107 | 1.6608 | 1.6592
207.7 | 167.5088 | 1.6608 | 1.6592
207.8 | 167.4982 | 1.6607 | 1.6592
207.9 | 167.4823 | 1.6606 | 1.6591
208 | 167.4983 | 1.6603 | 1.6594
208.1 | 167.5125 | 1.6604 | 1.6596
208.2 | 167.4932 | 1.6606 | 1.6593
208.3 | 167.4879 | 1.6607 | 1.6591
208.4 | 167.5114 | 1.6609 | 1.6594
208.5 | 167.4918 | 1.6607 | 1.6592
208.6 | 167.4894 | 1.6607 | 1.6592
208.7 | 167.4977 | 1.6608 | 1.6593
208.8 | 167.4971 | 1.6608 | 1.6593
208.9 | 167.4843 | 1.6607 | 1.6592
209 | 167.4882 | 1.6607 | 1.6592
209.1 | 167.4872 | 1.6607 | 1.6592
209.2 | 167.4842 | 1.6608 | 1.6592
209.3 | 167.4979 | 1.6609 | 1.6593
209.4 | 167.4796 | 1.6608 | 1.6592
209.5 | 167.4644 | 1.6606 | 1.6591
209.6 | 167.4868 | 1.6608 | 1.6593
209.7 | 167.478 | 1.6607 | 1.6592
209.8 | 167.4678 | 1.6607 | 1.6592
209.9 | 167.4648 | 1.6607 | 1.6591
210 | 167.459 | 1.6606 | 1.6591
210.1 | 167.4699 | 1.6607 | 1.6592
210.2 | 167.4607 | 1.6606 | 1.6591
210.3 | 167.4714 | 1.6608 | 1.6592
210.4 | 167.4645 | 1.6607 | 1.6592
210.5 | 167.4585 | 1.6607 | 1.6591
210.6 | 167.4614 | 1.6607 | 1.6592
210.7 | 167.4714 | 1.6608 | 1.6593
210.8 | 167.4667 | 1.6608 | 1.6592
210.9 | 167.4596 | 1.6607 | 1.6592
211 | 167.4642 | 1.6607 | 1.6592
211.1 | 167.4585 | 1.6607 | 1.6592
211.2 | 167.4501 | 1.6606 | 1.659
211.3 | 167.4555 | 1.6607 | 1.6591
211.4 | 167.444 | 1.6605 | 1.659
211.5 | 167.4506 | 1.6606 | 1.6591
211.6 | 167.4523 | 1.6606 | 1.6591
211.7 | 167.4495 | 1.6606 | 1.6591
211.8 | 167.4396 | 1.6605 | 1.659
211.9 | 167.4485 | 1.6606 | 1.6591
212 | 167.4391 | 1.6605 | 1.659
212.1 | 167.4422 | 1.6606 | 1.659
212.2 | 167.4446 | 1.6606 | 1.6591
212.3 | 167.4351 | 1.6605 | 1.659
212.4 | 167.4367 | 1.6606 | 1.659
212.5 | 167.4432 | 1.6606 | 1.6591
212.6 | 167.4434 | 1.6606 | 1.6591
212.7 | 167.4424 | 1.6606 | 1.6591
212.8 | 167.4307 | 1.6605 | 1.659
212.9 | 167.4389 | 1.6606 | 1.6591
213 | 167.4348 | 1.6606 | 1.659
213.1 | 167.43 | 1.6605 | 1.659
213.2 | 167.4395 | 1.6606 | 1.6591
213.3 | 167.4236 | 1.6605 | 1.659
213.4 | 167.4314 | 1.6606 | 1.6591
213.5 | 167.438 | 1.6606 | 1.6591
213.6 | 167.436 | 1.6607 | 1.6591
213.7 | 167.4504 | 1.6608 | 1.6593
213.8 | 167.4308 | 1.6606 | 1.6591
213.9 | 167.444 | 1.6607 | 1.6592
214 | 167.4386 | 1.6607 | 1.6591
214.1 | 167.4392 | 1.6607 | 1.6592
214.2 | 167.4273 | 1.6606 | 1.6591
214.3 | 167.4335 | 1.6607 | 1.6591
214.4 | 167.4298 | 1.6606 | 1.6591
214.5 | 167.44 | 1.6607 | 1.6592
214.6 | 167.4254 | 1.6606 | 1.6591
214.7 | 167.4268 | 1.6607 | 1.6591
214.8 | 167.4199 | 1.6606 | 1.6591
214.9 | 167.412 | 1.6606 | 1.659
215 | 167.4338 | 1.6607 | 1.6592
215.1 | 167.4247 | 1.6607 | 1.6591
215.2 | 167.42 | 1.6606 | 1.6591
215.3 | 167.4185 | 1.6606 | 1.6591
215.4 | 167.4171 | 1.6606 | 1.6591
215.5 | 167.4113 | 1.6606 | 1.6591
215.6 | 167.4297 | 1.6607 | 1.6592
215.7 | 167.4311 | 1.6608 | 1.6592
215.8 | 167.4195 | 1.6607 | 1.6592
215.9 | 167.4131 | 1.6606 | 1.6591
216 | 167.4113 | 1.6606 | 1.6591
216.1 | 167.4106 | 1.6606 | 1.6591
216.2 | 167.4062 | 1.6606 | 1.6591
216.3 | 167.422 | 1.6607 | 1.6592
216.4 | 167.4263 | 1.6608 | 1.6592
216.5 | 167.4252 | 1.6608 | 1.6592
216.6 | 167.4153 | 1.6607 | 1.6592
216.7 | 167.414 | 1.6607 | 1.6592
216.8 | 167.3993 | 1.6606 | 1.6591
216.9 | 167.4139 | 1.6607 | 1.6592
217 | 167.4083 | 1.6607 | 1.6592
217.1 | 167.4095 | 1.6607 | 1.6592
217.2 | 167.3947 | 1.6606 | 1.6591
217.3 | 167.4124 | 1.6607 | 1.6592
217.4 | 167.4006 | 1.6607 | 1.6591
217.5 | 167.4075 | 1.6607 | 1.6592
217.6 | 167.3989 | 1.6607 | 1.6591
217.7 | 167.4107 | 1.6608 | 1.6592
217.8 | 167.3856 | 1.6605 | 1.659
217.9 | 167.3943 | 1.6606 | 1.6591
218 | 167.3917 | 1.6606 | 1.6591
218.1 | 167.4016 | 1.6607 | 1.6592
218.2 | 167.3872 | 1.6606 | 1.6591
218.3 | 167.379 | 1.6605 | 1.659
218.4 | 167.3843 | 1.6605 | 1.659
218.5 | 167.3912 | 1.6606 | 1.6591
218.6 | 167.3871 | 1.6606 | 1.6591
218.7 | 167.3996 | 1.6607 | 1.6592
218.8 | 167.3855 | 1.6606 | 1.6591
218.9 | 167.3835 | 1.6606 | 1.6591
219 | 167.3833 | 1.6606 | 1.6591
219.1 | 167.3778 | 1.6605 | 1.659
219.2 | 167.3727 | 1.6605 | 1.6589
219.3 | 167.3786 | 1.6606 | 1.659
219.4 | 167.3843 | 1.6606 | 1.6591
219.5 | 167.3735 | 1.6605 | 1.659
219.6 | 167.378 | 1.6606 | 1.659
219.7 | 167.3666 | 1.6604 | 1.6589
219.8 | 167.3811 | 1.6606 | 1.6591
219.9 | 167.3841 | 1.6607 | 1.6592
220 | 167.3764 | 1.6606 | 1.6591
220.1 | 167.3764 | 1.6606 | 1.6591
220.2 | 167.3813 | 1.6607 | 1.6591
220.3 | 167.3836 | 1.6607 | 1.6591
220.4 | 167.3857 | 1.6607 | 1.6592
220.5 | 167.3699 | 1.6605 | 1.659
220.6 | 167.3825 | 1.6607 | 1.6592
220.7 | 167.3822 | 1.6607 | 1.6592
220.8 | 167.3804 | 1.6607 | 1.6592
220.9 | 167.3777 | 1.6607 | 1.6591
221 | 167.3677 | 1.6605 | 1.659
221.1 | 167.3661 | 1.6605 | 1.659
221.2 | 167.371 | 1.6606 | 1.659
221.3 | 167.3828 | 1.6608 | 1.6592
221.4 | 167.3788 | 1.6607 | 1.6592
221.5 | 167.3752 | 1.6606 | 1.6591
221.6 | 167.3649 | 1.6605 | 1.659
221.7 | 167.3728 | 1.6607 | 1.6591
221.8 | 167.3717 | 1.6606 | 1.6591
221.9 | 167.3646 | 1.6606 | 1.6591
222 | 167.3751 | 1.6607 | 1.6592
222.1 | 167.3739 | 1.6607 | 1.6592
222.2 | 167.3777 | 1.6607 | 1.6592
222.3 | 167.3686 | 1.6606 | 1.6591
222.4 | 167.3683 | 1.6606 | 1.6591
222.5 | 167.3652 | 1.6606 | 1.6591
222.6 | 167.3763 | 1.6607 | 1.6592
222.7 | 167.3672 | 1.6606 | 1.6591
222.8 | 167.3707 | 1.6607 | 1.6591
222.9 | 167.376 | 1.6607 | 1.6592
223 | 167.363 | 1.6606 | 1.6591
223.1 | 167.3645 | 1.6606 | 1.6591
223.2 | 167.3708 | 1.6607 | 1.6592
223.3 | 167.3672 | 1.6607 | 1.6591
223.4 | 167.3677 | 1.6607 | 1.6591
223.5 | 167.3563 | 1.6606 | 1.6591
223.6 | 167.3618 | 1.6607 | 1.6591
223.7 | 167.3459 | 1.6605 | 1.659
223.8 | 167.3675 | 1.6607 | 1.6592
223.9 | 167.3609 | 1.6606 | 1.6591
224 | 167.355 | 1.6606 | 1.6591
224.1 | 167.3541 | 1.6606 | 1.6591
224.2 | 167.3466 | 1.6606 | 1.659
224.3 | 167.3502 | 1.6606 | 1.6591
224.4 | 167.3418 | 1.6605 | 1.659
224.5 | 167.3602 | 1.6607 | 1.6591
224.6 | 167.3591 | 1.6607 | 1.6592
224.7 | 167.3434 | 1.6606 | 1.659
224.8 | 167.342 | 1.6606 | 1.6591
224.9 | 167.3523 | 1.6607 | 1.6591
225 | 167.3528 | 1.6607 | 1.6591
225.1 | 167.3595 | 1.6607 | 1.6592
225.2 | 167.3427 | 1.6606 | 1.6591
225.3 | 167.3399 | 1.6606 | 1.6591
225.4 | 167.3496 | 1.6607 | 1.6592
225.5 | 167.3248 | 1.6605 | 1.659
225.6 | 167.3453 | 1.6606 | 1.6591
225.7 | 167.3579 | 1.6608 | 1.6592
225.8 | 167.3553 | 1.6607 | 1.6592
225.9 | 167.354 | 1.6607 | 1.6592
226 | 167.3543 | 1.6607 | 1.6592
226.1 | 167.3549 | 1.6607 | 1.6592
226.2 | 167.3466 | 1.6607 | 1.6592
226.3 | 167.3418 | 1.6607 | 1.6591
226.4 | 167.3421 | 1.6607 | 1.6592
226.5 | 167.3412 | 1.6606 | 1.6591
226.6 | 167.3319 | 1.6606 | 1.6591
226.7 | 167.3362 | 1.6607 | 1.6591
226.8 | 167.3389 | 1.6606 | 1.6591
226.9 | 167.3195 | 1.6605 | 1.659
227 | 167.3416 | 1.6607 | 1.6592
227.1 | 167.3397 | 1.6607 | 1.6592
227.2 | 167.3529 | 1.6608 | 1.6593
227.3 | 167.3309 | 1.6606 | 1.6591
227.4 | 167.3376 | 1.6607 | 1.6592
227.5 | 167.334 | 1.6607 | 1.6591
227.6 | 167.3233 | 1.6606 | 1.6591
227.7 | 167.3336 | 1.6607 | 1.6591
227.8 | 167.339 | 1.6607 | 1.6592
227.9 | 167.3477 | 1.6608 | 1.6593
228 | 167.3345 | 1.6607 | 1.6592
228.1 | 167.3374 | 1.6607 | 1.6592
228.2 | 167.322 | 1.6606 | 1.6591
228.3 | 167.3329 | 1.6607 | 1.6592
228.4 | 167.3143 | 1.6606 | 1.659
228.5 | 167.3425 | 1.6608 | 1.6593
228.6 | 167.3444 | 1.6608 | 1.6593
228.7 | 167.3152 | 1.6606 | 1.6591
228.8 | 167.3294 | 1.6607 | 1.6592
228.9 | 167.3272 | 1.6607 | 1.6592
229 | 167.1623 | 1.659 | 1.6574
229.1 | 165.5001 | 1.6427 | 1.6412
229.2 | 164.8525 | 1.6365 | 1.6351
229.3 | 164.8192 | 1.6362 | 1.6348
229.4 | 164.8103 | 1.6361 | 1.6347
229.5 | 164.3044 | 1.631 | 1.6296
229.6 | 162.7059 | 1.6154 | 1.6141
229.7 | 162.476 | 1.6132 | 1.6119
229.8 | 162.4626 | 1.6131 | 1.6118
229.9 | 161.6789 | 1.6052 | 1.604
230 | 160.5262 | 1.5939 | 1.5928
230.1 | 160.4889 | 1.5936 | 1.5924
230.2 | 160.4506 | 1.5932 | 1.5921
230.3 | 160.4613 | 1.5933 | 1.5921
230.4 | 160.2908 | 1.5916 | 1.5905
230.5 | 158.6661 | 1.5757 | 1.5747
230.6 | 158.1058 | 1.5703 | 1.5694
230.7 | 158.1002 | 1.5702 | 1.5693
230.8 | 158.1006 | 1.5702 | 1.5693
230.9 | 158.096 | 1.5701 | 1.5692
231 | 158.108 | 1.5702 | 1.5693
231.1 | 158.113 | 1.5703 | 1.5693
231.2 | 157.5327 | 1.5645 | 1.5635
231.3 | 156.142 | 1.5511 | 1.5503
231.4 | 154.9481 | 1.5392 | 1.5385
231.5 | 154.1284 | 1.5313 | 1.5307
231.6 | 154.1212 | 1.5312 | 1.5306
231.7 | 154.111 | 1.5311 | 1.5305
231.8 | 154.1124 | 1.5311 | 1.5305
231.9 | 154.1179 | 1.5312 | 1.5306
232 | 154.1171 | 1.5311 | 1.5306
232.1 | 154.1171 | 1.5311 | 1.5306
232.2 | 154.1158 | 1.5311 | 1.5305
232.3 | 154.1246 | 1.5312 | 1.5306
232.4 | 154.1225 | 1.5312 | 1.5306
232.5 | 154.1186 | 1.5311 | 1.5306
232.6 | 154.1274 | 1.5312 | 1.5306
232.7 | 154.1388 | 1.5313 | 1.5307
232.8 | 154.1489 | 1.5313 | 1.5308
232.9 | 154.1484 | 1.5314 | 1.5308
233 | 154.1355 | 1.5313 | 1.5307
233.1 | 154.1539 | 1.5314 | 1.5308
233.2 | 154.1586 | 1.5314 | 1.5308
233.3 | 154.1635 | 1.5315 | 1.5309
233.4 | 154.1431 | 1.5313 | 1.5307
233.5 | 154.1575 | 1.5314 | 1.5308
233.6 | 154.1657 | 1.5315 | 1.5309
233.7 | 154.1553 | 1.5314 | 1.5308
233.8 | 154.1658 | 1.5315 | 1.5309
233.9 | 154.1581 | 1.5314 | 1.5308
234 | 154.1679 | 1.5315 | 1.5309
234.1 | 153.1627 | 1.5215 | 1.5209
234.2 | 151.6536 | 1.5067 | 1.5062
234.3 | 150.456 | 1.495 | 1.4947
234.4 | 150.6148 | 1.4967 | 1.4964
234.5 | 150.659 | 1.497 | 1.4968
234.6 | 150.6984 | 1.4975 | 1.4972
234.7 | 150.672 | 1.4972 | 1.4969
234.8 | 149.365 | 1.4843 | 1.484
234.9 | 148.2788 | 1.4736 | 1.4735
235 | 146.6368 | 1.4576 | 1.4577
235.1 | 146.1226 | 1.4526 | 1.4528
235.2 | 146.1097 | 1.4524 | 1.4526
235.3 | 146.1228 | 1.4526 | 1.4528
235.4 | 146.1256 | 1.4526 | 1.4528
235.5 | 146.1297 | 1.4526 | 1.4528
235.6 | 146.1309 | 1.4527 | 1.4529
235.7 | 146.1312 | 1.4527 | 1.4529
235.8 | 146.1422 | 1.4528 | 1.4529
235.9 | 146.1484 | 1.4528 | 1.453
236 | 146.1613 | 1.4529 | 1.4531
236.1 | 146.1423 | 1.4528 | 1.453
236.2 | 145.9777 | 1.451 | 1.4512
236.3 | 144.5868 | 1.4374 | 1.4377
236.4 | 144.3029 | 1.4348 | 1.4351
236.5 | 144.3195 | 1.4349 | 1.4352
236.6 | 144.3157 | 1.4348 | 1.4352
236.7 | 144.3222 | 1.4349 | 1.4352
236.8 | 144.3411 | 1.435 | 1.4353
236.9 | 144.321 | 1.4348 | 1.4352
237 | 144.3092 | 1.4348 | 1.4351
237.1 | 144.3277 | 1.4349 | 1.4352
237.2 | 144.3357 | 1.4349 | 1.4353
237.3 | 144.3375 | 1.4348 | 1.4353
237.4 | 143.3462 | 1.4247 | 1.4257
237.5 | 142.2136 | 1.4137 | 1.4149
237.6 | 142.0689 | 1.4127 | 1.4133
237.7 | 142.0674 | 1.4127 | 1.4132
237.8 | 142.079 | 1.4128 | 1.4133
237.9 | 142.0805 | 1.4128 | 1.4133
238 | 142.0766 | 1.4128 | 1.4132
238.1 | 142.0805 | 1.4128 | 1.4133
238.2 | 142.0855 | 1.4129 | 1.4134
238.3 | 142.0794 | 1.4128 | 1.4133
238.4 | 141.5191 | 1.4072 | 1.4076
238.5 | 140.1865 | 1.3942 | 1.3948
238.6 | 138.7988 | 1.3805 | 1.3811
238.7 | 137.9738 | 1.3726 | 1.3733
238.8 | 137.9942 | 1.3728 | 1.3735
238.9 | 137.9904 | 1.3727 | 1.3735
239 | 137.9995 | 1.3728 | 1.3735
239.1 | 138.0027 | 1.3728 | 1.3736
239.2 | 137.9988 | 1.3728 | 1.3735
239.3 | 138.0104 | 1.3728 | 1.3736
239.4 | 138.0198 | 1.3729 | 1.3737
239.5 | 138.0297 | 1.3729 | 1.3737
239.6 | 138.038 | 1.373 | 1.3738
239.7 | 138.0445 | 1.373 | 1.3738
239.8 | 138.0435 | 1.373 | 1.3738
239.9 | 138.0491 | 1.3731 | 1.3738
240 | 138.0594 | 1.3732 | 1.374
240.1 | 138.0668 | 1.3733 | 1.3741
240.2 | 137.3873 | 1.3665 | 1.3672
240.3 | 135.7537 | 1.3505 | 1.3514
240.4 | 134.1421 | 1.3349 | 1.3358
240.5 | 133.9696 | 1.3332 | 1.3342
240.6 | 133.9832 | 1.3333 | 1.3343
240.7 | 133.055 | 1.3241 | 1.325
240.8 | 130.8521 | 1.3024 | 1.3035
240.9 | 129.2331 | 1.2865 | 1.2878
241 | 127.8746 | 1.2734 | 1.2747
241.1 | 127.6993 | 1.2716 | 1.273
241.2 | 127.6743 | 1.2713 | 1.2727
241.3 | 127.6995 | 1.2715 | 1.2729
241.4 | 127.586 | 1.2703 | 1.2717
241.5 | 125.6874 | 1.2517 | 1.2531
241.6 | 124.5658 | 1.2408 | 1.2423
241.7 | 124.5745 | 1.2409 | 1.2424
241.8 | 124.5888 | 1.241 | 1.2426
241.9 | 124.5938 | 1.241 | 1.2426
242 | 123.4865 | 1.23 | 1.2316
242.1 | 122.2321 | 1.2177 | 1.2194
242.2 | 120.6973 | 1.2027 | 1.2045
242.3 | 120.2315 | 1.1982 | 1.2
242.4 | 120.2161 | 1.198 | 1.1999
242.5 | 120.2173 | 1.198 | 1.1998
242.6 | 119.7896 | 1.1937 | 1.1955
242.7 | 118.1964 | 1.1781 | 1.18
242.8 | 116.1796 | 1.1583 | 1.1603
242.9 | 115.5617 | 1.1523 | 1.1544
243 | 115.6356 | 1.153 | 1.1551
243.1 | 115.648 | 1.1531 | 1.1552
243.2 | 115.6817 | 1.1534 | 1.1554
243.3 | 115.6967 | 1.1534 | 1.1555
243.4 | 115.1765 | 1.1482 | 1.1503
243.5 | 113.8229 | 1.135 | 1.1372
243.6 | 113.7581 | 1.1344 | 1.1366
243.7 | 113.7632 | 1.1344 | 1.1366
243.8 | 113.7858 | 1.1346 | 1.1368
243.9 | 113.404 | 1.1308 | 1.1329
244 | 111.8378 | 1.1153 | 1.1175
244.1 | 110.0366 | 1.0978 | 1.1001
244.2 | 109.7919 | 1.0954 | 1.0978
244.3 | 109.8291 | 1.0956 | 1.098
244.4 | 109.8237 | 1.0956 | 1.098
244.5 | 109.561 | 1.0929 | 1.0952
244.6 | 108.118 | 1.0788 | 1.0812
244.7 | 106.2788 | 1.0607 | 1.0633
244.8 | 104.4521 | 1.0428 | 1.0454
244.9 | 103.6373 | 1.0348 | 1.0376
245 | 103.6602 | 1.035 | 1.0377
245.1 | 103.6751 | 1.0351 | 1.0378
245.2 | 103.6874 | 1.0352 | 1.0379
245.3 | 103.4369 | 1.0326 | 1.0353
245.4 | 101.7989 | 1.0166 | 1.0193
245.5 | 100.0071 | 0.99913 | 1.002
245.6 | 99.2546 | 0.99178 | 0.99476
245.7 | 99.2388 | 0.9916 | 0.99464
245.8 | 99.2729 | 0.99183 | 0.99486
245.9 | 99.2503 | 0.99154 | 0.99454
246 | 98.0445 | 0.97966 | 0.98269
246.1 | 96.2779 | 0.96231 | 0.96546
246.2 | 95.2831 | 0.95262 | 0.95585
246.3 | 95.1716 | 0.95145 | 0.95473
246.4 | 95.1892 | 0.95161 | 0.95488
246.5 | 95.1854 | 0.95155 | 0.95483
246.6 | 93.9884 | 0.93962 | 0.9429
246.7 | 92.4444 | 0.92442 | 0.92775
246.8 | 90.9879 | 0.91024 | 0.91371
246.9 | 90.7382 | 0.90779 | 0.91132
247 | 90.7628 | 0.90792 | 0.91146
247.1 | 90.7606 | 0.90788 | 0.9114
247.2 | 90.7716 | 0.90792 | 0.91144
247.3 | 90.6237 | 0.90638 | 0.90988
247.4 | 89.0913 | 0.89133 | 0.89489
247.5 | 87.5013 | 0.87576 | 0.87939
247.6 | 86.8198 | 0.86906 | 0.87276
247.7 | 86.78 | 0.86867 | 0.87237
247.8 | 86.8018 | 0.86881 | 0.87251
247.9 | 86.8183 | 0.86888 | 0.8726
248 | 86.817 | 0.86883 | 0.87253
248.1 | 85.8332 | 0.8591 | 0.86278
248.2 | 84.9659 | 0.85065 | 0.85439
248.3 | 83.8325 | 0.83958 | 0.84338
248.4 | 83.615 | 0.83748 | 0.84133
248.5 | 83.6189 | 0.83749 | 0.84135
248.6 | 83.6075 | 0.83729 | 0.84114
248.7 | 83.6211 | 0.8374 | 0.84128
248.8 | 83.0894 | 0.83207 | 0.83589
248.9 | 81.322 | 0.81479 | 0.8187
249 | 81.0279 | 0.81193 | 0.81591
249.1 | 81.0912 | 0.81252 | 0.81648
249.2 | 81.1066 | 0.81263 | 0.81659
249.3 | 81.1147 | 0.8127 | 0.81667
249.4 | 81.1242 | 0.8128 | 0.81676
249.5 | 81.1261 | 0.81277 | 0.81676
249.6 | 81.1415 | 0.81284 | 0.81683
249.7 | 81.1523 | 0.81291 | 0.81687
249.8 | 81.1662 | 0.81298 | 0.81696
249.9 | 81.1718 | 0.813 | 0.81698
250 | 81.1773 | 0.81304 | 0.81703
250.1 | 81.183 | 0.81309 | 0.81706
250.2 | 81.1902 | 0.81317 | 0.81714
250.3 | 80.3105 | 0.8044 | 0.80835
250.4 | 78.6311 | 0.78792 | 0.79192
250.5 | 77.4157 | 0.77604 | 0.78019
250.6 | 77.3837 | 0.77571 | 0.77988
250.7 | 77.3978 | 0.77587 | 0.78003
250.8 | 77.4106 | 0.77595 | 0.78011
250.9 | 77.416 | 0.77594 | 0.78012
251 | 77.4328 | 0.77603 | 0.78022
251.1 | 77.436 | 0.77605 | 0.78022
251.2 | 77.4286 | 0.77594 | 0.7801
251.3 | 76.0335 | 0.76212 | 0.76625
251.4 | 74.1381 | 0.74366 | 0.74794
251.5 | 74.041 | 0.74272 | 0.74704
251.6 | 74.0727 | 0.74293 | 0.74724
251.7 | 74.0845 | 0.74299 | 0.7473
251.8 | 74.1001 | 0.74316 | 0.74748
251.9 | 74.11 | 0.74326 | 0.74756
252 | 74.1131 | 0.74326 | 0.74758
252.1 | 74.1056 | 0.74315 | 0.74747
252.2 | 74.1303 | 0.74333 | 0.74764
252.3 | 74.1426 | 0.74341 | 0.74773
252.4 | 74.1562 | 0.74349 | 0.74781
252.5 | 74.1602 | 0.74349 | 0.74783
252.6 | 74.1612 | 0.7435 | 0.74782
252.7 | 74.1727 | 0.74359 | 0.74792
252.8 | 74.1439 | 0.74327 | 0.74758
252.9 | 72.7801 | 0.72985 | 0.73416
253 | 71.9169 | 0.72153 | 0.72593
253.1 | 71.8832 | 0.72113 | 0.72556
253.2 | 71.8935 | 0.72122 | 0.72563
253.3 | 71.9026 | 0.72134 | 0.72577
253.4 | 71.9056 | 0.72133 | 0.72575
253.5 | 71.202 | 0.71428 | 0.71866
253.6 | 70.0311 | 0.70292 | 0.7074
253.7 | 70.0518 | 0.70307 | 0.70755
253.8 | 70.0706 | 0.70325 | 0.70774
253.9 | 70.076 | 0.70333 | 0.7078
254 | 70.0815 | 0.70336 | 0.70783
254.1 | 70.0854 | 0.70336 | 0.70785
254.2 | 70.095 | 0.7034 | 0.70788
254.3 | 70.1223 | 0.70359 | 0.70806
254.4 | 69.7094 | 0.69946 | 0.7039
254.5 | 68.4721 | 0.68749 | 0.69203
254.6 | 68.3936 | 0.68674 | 0.6913
254.7 | 68.4192 | 0.68692 | 0.69148
254.8 | 68.4278 | 0.68695 | 0.6915
254.9 | 68.4242 | 0.68689 | 0.69146
255 | 68.4409 | 0.68702 | 0.69157
255.1 | 68.4527 | 0.6871 | 0.69166
255.2 | 68.4557 | 0.68714 | 0.6917
255.3 | 68.4578 | 0.68717 | 0.69171
255.4 | 68.4543 | 0.68709 | 0.69163
255.5 | 68.453 | 0.68704 | 0.69159
255.6 | 68.4535 | 0.68704 | 0.69158
255.7 | 68.466 | 0.68719 | 0.69173
255.8 | 68.4701 | 0.6872 | 0.69177
255.9 | 68.4566 | 0.68706 | 0.69161
256 | 67.1512 | 0.67416 | 0.67872
256.1 | 66.0687 | 0.6636 | 0.66823
256.2 | 64.7895 | 0.65116 | 0.65585
256.3 | 64.3589 | 0.64694 | 0.65167
256.4 | 64.3677 | 0.64704 | 0.65178
256.5 | 64.3619 | 0.64694 | 0.65169
256.6 | 63.3102 | 0.63648 | 0.64119
256.7 | 60.0605 | 0.60453 | 0.60945
256.8 | 56.6484 | 0.57118 | 0.57625
256.9 | 55.4367 | 0.55947 | 0.5646
257 | 55.4584 | 0.55954 | 0.56467
257.1 | 55.4794 | 0.55965 | 0.56478
257.2 | 55.2173 | 0.55695 | 0.56204
257.3 | 52.8112 | 0.53321 | 0.5384
257.4 | 49.9026 | 0.50465 | 0.51005
257.5 | 48.2357 | 0.48838 | 0.49402
257.6 | 48.2046 | 0.48789 | 0.49357
257.7 | 48.225 | 0.48798 | 0.49369
257.8 | 47.8703 | 0.48436 | 0.49003
257.9 | 46.4321 | 0.47024 | 0.47597
258 | 44.9125 | 0.45523 | 0.46101
258.1 | 42.794 | 0.43448 | 0.4404
258.2 | 41.2958 | 0.41973 | 0.42578
258.3 | 40.9346 | 0.41608 | 0.42223
258.4 | 40.959 | 0.41623 | 0.42235
258.5 | 40.9789 | 0.41635 | 0.42249
258.6 | 40.0906 | 0.40738 | 0.4135
258.7 | 37.1777 | 0.37859 | 0.38497
258.8 | 35.6029 | 0.36316 | 0.36986
258.9 | 35.5124 | 0.3621 | 0.36892
259 | 35.5253 | 0.36208 | 0.36895
259.1 | 35.5525 | 0.36225 | 0.36916
259.2 | 35.426 | 0.36085 | 0.36776
259.3 | 33.5665 | 0.34253 | 0.34955
259.4 | 32.3332 | 0.33046 | 0.33774
259.5 | 32.3302 | 0.33035 | 0.3377
259.6 | 32.3536 | 0.33048 | 0.33784
259.7 | 32.0806 | 0.32763 | 0.33498
259.8 | 30.2552 | 0.30972 | 0.31718
259.9 | 27.8863 | 0.28642 | 0.29407
260 | 26.5216 | 0.27315 | 0.28105
260.1 | 26.5237 | 0.27301 | 0.28093
260.2 | 26.5392 | 0.27306 | 0.28101
260.3 | 26.1241 | 0.26884 | 0.27676
260.4 | 23.4537 | 0.24258 | 0.2506
260.5 | 21.6861 | 0.22536 | 0.23363
260.6 | 21.6255 | 0.22469 | 0.23306
260.7 | 21.5933 | 0.22423 | 0.23258
260.8 | 20.0376 | 0.20875 | 0.21707
260.9 | 17.6747 | 0.18554 | 0.19399
261 | 15.5672 | 0.16492 | 0.17351
261.1 | 15.1636 | 0.16086 | 0.16956
261.2 | 15.1899 | 0.16105 | 0.16979
261.3 | 15.1951 | 0.16099 | 0.16973
261.4 | 15.2241 | 0.16109 | 0.16983
261.5 | 14.5147 | 0.15397 | 0.16267
261.6 | 12.809 | 0.13731 | 0.1461
261.7 | 12.5896 | 0.13508 | 0.14391
261.8 | 12.6318 | 0.13543 | 0.14427
261.9 | 12.3295 | 0.13228 | 0.1411
262 | 11.161 | 0.12082 | 0.12971
262.1 | 10.2593 | 0.11183 | 0.12076
262.2 | 9.3084 | 0.10244 | 0.11148
262.3 | 9.1637 | 0.10099 | 0.11006
262.4 | 9.1847 | 0.10117 | 0.11025
262.5 | 8.8205 | 0.097485 | 0.10654
262.6 | 7.6232 | 0.085796 | 0.094938
262.7 | 7.3362 | 0.082967 | 0.0922
262.8 | 7.3563 | 0.083093 | 0.092334
262.9 | 7.3793 | 0.083178 | 0.092409
263 | 7.3922 | 0.083196 | 0.092456
263.1 | 7.3975 | 0.083212 | 0.092465
263.2 | 6.8457 | 0.077729 | 0.086993
263.3 | 5.9872 | 0.069344 | 0.078711
263.4 | 5.0062 | 0.059567 | 0.069088
263.5 | 4.6546 | 0.055975 | 0.06562
263.6 | 4.6604 | 0.055931 | 0.065611
263.7 | 4.6793 | 0.056006 | 0.065703
263.8 | 4.692 | 0.05606 | 0.065765
263.9 | 4.5096 | 0.054198 | 0.06391
264 | 3.1394 | 0.040602 | 0.050504
264.1 | 1.9964 | 0.028988 | 0.039469
264.2 | 1.7923 | 0.026826 | 0.037514
264.3 | 1.7923 | 0.026744 | 0.037457
264.4 | 1.8094 | 0.026801 | 0.037535
264.5 | 1.819 | 0.026831 | 0.037549
264.6 | 1.7925 | 0.026481 | 0.037224
264.7 | 1.1843 | 0.020044 | 0.031169
264.8 | 1.0302 | 0.018414 | 0.029664
264.9 | 1.074 | 0.01879 | 0.030019
265 | 1.0747 | 0.018752 | 0.029985
265.1 | 1.0924 | 0.01883 | 0.030075
265.2 | 1.0987 | 0.018851 | 0.03006
265.3 | 1.1032 | 0.01888 | 0.030093
265.4 | 1.1064 | 0.018895 | 0.0301
265.5 | 1.0889 | 0.018669 | 0.029869
265.6 | 0.62089 | 0.013737 | 0.025222
265.7 | 0.46717 | 0.012141 | 0.023755
265.8 | 0.47591 | 0.012231 | 0.023812
265.9 | 0.47855 | 0.012207 | 0.023802
266 | 0.48415 | 0.012216 | 0.023826
266.1 | 0.49398 | 0.012234 | 0.023843
266.2 | 0.49077 | 0.012192 | 0.023797
266.3 | 0.49899 | 0.012241 | 0.023843
266.4 | 0.50117 | 0.012223 | 0.023832
266.5 | 0.50107 | 0.012184 | 0.023797
266.6 | 0.50747 | 0.012216 | 0.023815
266.7 | 0.4938 | 0.012035 | 0.023649
266.8 | 0.12566 | 0.0081013 | 0.019975
266.9 | 0.026561 | 0.0070008 | 0.01897
267 | 0.03151 | 0.0070399 | 0.019023
267.1 | 0.035848 | 0.007058 | 0.019045
267.2 | 0.037692 | 0.0070826 | 0.019046
267.3 | 0.036866 | 0.00707 | 0.019026
267.4 | 0.038448 | 0.0070816 | 0.019035
267.5 | -0.14166 | 0.0051282 | 0.017265
267.6 | -0.25615 | 0.0038612 | 0.016134
267.7 | -0.26855 | 0.0036471 | 0.015968
267.8 | -0.27401 | 0.0035477 | 0.015921
267.9 | -0.27245 | 0.0035365 | 0.015899
268 | -0.27238 | 0.0035311 | 0.015877
268.1 | -0.27238 | 0.0035202 | 0.015868
268.2 | -0.21861 | 0.0040616 | 0.016391
268.3 | -0.16296 | 0.0044651 | 0.016911
268.4 | -0.15963 | 0.0041305 | 0.01716
268.5 | -0.1583 | 0.0041562 | 0.017181
268.6 | -0.15838 | 0.0044946 | 0.016888
268.7 | -0.15854 | 0.0045355 | 0.016801
268.8 | -0.15686 | 0.0045324 | 0.016808
268.9 | -0.15663 | 0.0045176 | 0.016788
269 | -0.15593 | 0.0045012 | 0.01677
269.1 | -0.15559 | 0.0044881 | 0.016744
269.2 | -0.15596 | 0.004471 | 0.01674
269.3 | -0.15493 | 0.004467 | 0.016721
269.4 | -0.15391 | 0.0044537 | 0.016716
269.5 | -0.15228 | 0.0044398 | 0.016694
269.6 | -0.15177 | 0.004425 | 0.016683
269.7 | -0.15242 | 0.0044105 | 0.016668
269.8 | -0.15411 | 0.0044035 | 0.016648
269.9 | -0.151 | 0.0043823 | 0.016631
270 | -0.15213 | 0.0043884 | 0.016625
270.1 | -0.15211 | 0.0043707 | 0.016617
270.2 | -0.15217 | 0.0043597 | 0.016609
270.3 | -0.15042 | 0.0043722 | 0.016591
270.4 | -0.15098 | 0.0043436 | 0.01659
270.5 | -0.14987 | 0.0043298 | 0.016575
270.6 | -0.14788 | 0.0043347 | 0.016572
270.7 | -0.14763 | 0.0043058 | 0.016553
270.8 | -0.14892 | 0.0042994 | 0.016532
270.9 | -0.14655 | 0.0042817 | 0.016539
271 | -0.14486 | 0.0042653 | 0.016535
271.1 | -0.14496 | 0.0042771 | 0.016513
271.2 | -0.14437 | 0.0042667 | 0.016516
271.3 | -0.14678 | 0.004247 | 0.016493
271.4 | -0.14436 | 0.004268 | 0.016489
271.5 | -0.14312 | 0.004243 | 0.016483
271.6 | -0.14174 | 0.004245 | 0.016477
271.7 | -0.14328 | 0.0042187 | 0.016465
271.8 | -0.1425 | 0.0042248 | 0.016453
271.9 | -0.1413 | 0.0041999 | 0.01644
272 | -0.14151 | 0.0041952 | 0.016447
272.1 | -0.14174 | 0.0042026 | 0.016438
272.2 | -0.1422 | 0.0041988 | 0.016434
272.3 | -0.14031 | 0.0041759 | 0.016406
272.4 | -0.14199 | 0.0041598 | 0.016403
272.5 | -0.14005 | 0.0041605 | 0.016396
272.6 | -0.1401 | 0.0041504 | 0.016406
272.7 | -0.1384 | 0.0041533 | 0.016385
272.8 | -0.13913 | 0.0041391 | 0.016392
272.9 | -0.13842 | 0.0041469 | 0.01639
273 | -0.13929 | 0.0041198 | 0.016379
273.1 | -0.13826 | 0.0041233 | 0.016373
273.2 | -0.13668 | 0.0041295 | 0.016364
273.3 | -0.13675 | 0.004124 | 0.016355
273.4 | -0.13669 | 0.0041092 | 0.016349
273.5 | -0.13534 | 0.0041021 | 0.016348
273.6 | -0.13644 | 0.004089 | 0.016348
273.7 | -0.13666 | 0.0040906 | 0.01633
273.8 | -0.13555 | 0.0040866 | 0.01632
273.9 | -0.13467 | 0.0040776 | 0.016326
274 | -0.13593 | 0.0040831 | 0.016318
274.1 | -0.13539 | 0.0040791 | 0.016315
274.2 | -0.1347 | 0.004075 | 0.016309
274.3 | -0.1341 | 0.0040515 | 0.016299
274.4 | -0.13374 | 0.0040535 | 0.016295
274.5 | -0.13435 | 0.0040288 | 0.016252
274.6 | -0.13514 | 0.0040249 | 0.016267
274.7 | -0.1339 | 0.004003 | 0.016291
274.8 | -0.13386 | 0.0039962 | 0.016293
274.9 | -0.13345 | 0.0039961 | 0.016287
275 | -0.13207 | 0.0039773 | 0.016269
275.1 | -0.13201 | 0.0039844 | 0.016278
275.2 | -0.13253 | 0.0039644 | 0.016266
275.3 | -0.13059 | 0.0039699 | 0.01626
275.4 | -0.13102 | 0.0039662 | 0.016259
275.5 | -0.13158 | 0.0039626 | 0.016236
275.6 | -0.13194 | 0.0039451 | 0.016224
275.7 | -0.1314 | 0.0039408 | 0.016233
275.8 | -0.13202 | 0.0039515 | 0.016225
275.9 | -0.13072 | 0.0039495 | 0.016226
276 | -0.13072 | 0.0039488 | 0.016221
276.1 | -0.13108 | 0.003945 | 0.016206
276.2 | -0.13086 | 0.0039347 | 0.016195
276.3 | -0.13079 | 0.0039297 | 0.016191
276.4 | -0.13092 | 0.0039247 | 0.016188
276.5 | -0.13139 | 0.0038995 | 0.016193

## D6
Commentaire fichier:
Temps - Vitesse de mesure standard | Charge Instron kN | Jauge pont complet tirant 1 | Jauge pont complet tirant 2
s | kN | mV | mV
05.11.15 10:24:27 | 05.11.15 10:24:27 | 05.11.15 10:24:27 | 05.11.15 10:24:27
100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz)
Voie matériel:0 | Voie matériel:1 | Voie matériel:2 | Voie matériel:3
No de série (ML.. / AP..): N.D. | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7
Capteur: | Capteur: Charge kN | Capteur: Jauge Tirant mV/V | Capteur: Jauge Tirant mV/V
T-ID Capteur: | T-ID Capteur: 409896104976852 | T-ID Capteur: 423133992824074 | T-ID Capteur: 423133992824074
Type d'amplificateur:N.D. | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A
Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D.
Type de capteur:N.D. | Type de capteur:Tension C.C. | Type de capteur:SG pont complet | Type de capteur:SG pont complet
Plage de mesure:N.D. | Plage de mesure:10,2 | Plage de mesure:5 | Plage de mesure:5
| Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0
| Echelle physique P2:10 ; 500 | Echelle physique P2:2 ; 2 | Echelle physique P2:2 ; 2
Unité de signal | Unité de signalV | Unité de signalmV/V | Unité de signalmV/V
Grandeur physique: | Grandeur physique:kN | Grandeur physique:mV | Grandeur physique:mV
Valeur pleine échelle: 0 | Valeur pleine échelle: 510 kN | Valeur pleine échelle: 5 mV | Valeur pleine échelle: 5 mV
Echelle catman: Aucun | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation
Tension d'alimentation:N.D. | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0
Caractéristiques du filtre:N.D. | x(2) = 10 y(2) = 500 | x(2) = 2 y(2) = 2 | x(2) = 2 y(2) = 2
Fréquence du filtre:N.D. | Tension d'alimentation:Pas d'excitation | Tension d'alimentation:2.5 V | Tension d'alimentation:2.5 V
Valeur d'ajustement du zéro:0 s | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas
Valeur de tare:0 s | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz
Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 s | Valeur d'ajustement du zéro:0,201876 kN | Valeur d'ajustement du zéro:-0,061396 mV | Valeur d'ajustement du zéro:-0,17551 mV
Signal de mesure:N.D. | Valeur de tare:0,201876 kN | Valeur de tare:-0,061396 mV | Valeur de tare:-0,17551 mV
Entrée d'amplificateur:N.D. | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 1,302549E-02 kN | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV
Facteur k:0,00000 | Signal de mesure:N.D. | Signal de mesure:N.D. | Signal de mesure:N.D.
Facteur de pont:0,00000 | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D.
N.D. | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000
| Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000
| N.D. | N.D. | N.D.
0 | 0.00020739 | -2.181e-05 | -3.8473e-06
0.1 | -0.00051124 | -6.0818e-06 | 2.689e-06
0.2 | 0.00061493 | -6.6552e-06 | -3.0249e-06
0.3 | -0.0026862 | -4.0708e-05 | -8.6706e-07
0.4 | -0.0040185 | -1.3423e-05 | 3.0371e-06
0.5 | -0.0033049 | -1.7073e-05 | -8.1379e-06
0.6 | -9.8654e-05 | 1.7741e-06 | 1.4029e-05
0.7 | -0.0029808 | -2.1229e-05 | 7.0656e-06
0.8 | -0.00011171 | -7.7028e-06 | 2.5892e-05
0.9 | -0.0018679 | -2.4993e-05 | 4.7837e-06
1 | -0.0014031 | -1.9772e-05 | 6.7891e-06
1.1 | -0.0011349 | -1.5703e-05 | 1.7529e-06
1.2 | -0.00083104 | -2.5488e-06 | -1.8106e-06
1.3 | -0.00051953 | -8.5083e-06 | -6.0936e-06
1.4 | -0.0030095 | -2.4715e-05 | -1.3044e-05
1.5 | -0.0033889 | -1.8321e-05 | -8.9962e-06
1.6 | -0.00055228 | -1.2651e-05 | -6.4473e-06
1.7 | -0.00038301 | -1.253e-05 | 1.8563e-06
1.8 | -0.000451 | -9.5324e-06 | 1.0056e-05
1.9 | -0.00095707 | -1.6239e-05 | -5.0607e-07
2 | -0.0023285 | -0.00032182 | 0.00012862
2.1 | 0.0010773 | -0.00045843 | 0.00034255
2.2 | -0.0039456 | -0.00029427 | 0.00020944
2.3 | -0.00012005 | -1.403e-05 | 1.0892e-05
2.4 | 0.0025448 | 1.6969e-05 | 2.5557e-05
2.5 | 0.00066911 | -1.0711e-05 | 1.9704e-05
2.6 | -0.00040693 | -1.7744e-06 | 2.0231e-05
2.7 | -0.0004182 | -1.6553e-05 | -2.9206e-06
2.8 | 0.00019105 | -2.1702e-05 | 7.4054e-06
2.9 | -0.0031854 | -1.6858e-05 | 5.0456e-07
3 | -0.00014352 | -5.2469e-06 | -6.6016e-06
3.1 | -0.0015306 | -2.5458e-05 | -7.7226e-06
3.2 | -0.0043825 | -2.3973e-05 | 6.3404e-07
3.3 | -0.0045919 | -2.7436e-05 | -1.7996e-05
3.4 | -0.0021554 | -1.4235e-05 | -6.1065e-06
3.5 | -0.0023882 | -1.9851e-05 | -4.0993e-06
3.6 | -0.0055939 | -3.9883e-05 | -1.5546e-05
3.7 | -0.0024429 | -1.8187e-05 | 4.5597e-06
3.8 | -0.0023828 | -3.2754e-05 | -1.5169e-05
3.9 | -0.0049611 | -4.7895e-05 | -2.7842e-05
4 | -0.0024434 | -2.2457e-05 | -7.0113e-06
4.1 | -0.005297 | -4.5908e-05 | -2.4373e-05
4.2 | 0.00062871 | -1.3113e-05 | -5.7436e-07
4.3 | -0.0024561 | -4.0043e-05 | -8.6255e-06
4.4 | -0.00033817 | -3.2799e-05 | -7.6265e-06
4.5 | -0.0040169 | -4.8173e-05 | -1.2613e-05
4.6 | -0.0021254 | -2.9e-05 | -6.0614e-06
4.7 | -0.00031186 | -2.9066e-05 | -1.3551e-05
4.8 | -0.0032948 | -3.465e-05 | -1.384e-05
4.9 | -0.0023282 | -2.2786e-05 | -1.1485e-05
5 | -0.0024414 | -2.7962e-05 | -6.3068e-06
5.1 | -0.0031642 | -2.2035e-05 | -1.883e-06
5.2 | -0.0036148 | -1.9089e-05 | -8.8119e-07
5.3 | -0.0029979 | -1.4863e-05 | 6.5232e-06
5.4 | -0.0039329 | -3.3225e-06 | 7.3815e-06
5.5 | -0.0012256 | -1.4963e-05 | 1.1442e-05
5.6 | -0.00037518 | 5.8774e-06 | 1.4916e-05
5.7 | -0.0025261 | -1.677e-05 | 4.2814e-06
5.8 | -0.0020467 | -2.9927e-05 | 6.6343e-06
5.9 | -0.0043425 | -4.1236e-05 | 7.647e-06
6 | -0.0039174 | -4.0808e-05 | -9.6596e-07
6.1 | -0.0024345 | -1.5646e-05 | 2.0769e-05
6.2 | -0.0018177 | -3.1848e-05 | 7.1327e-06
6.3 | -0.0024953 | -1.8494e-05 | 2.3416e-05
6.4 | -0.0046598 | -5.0987e-05 | 3.382e-06
6.5 | -0.0033571 | -4.3911e-05 | -1.4585e-05
6.6 | -0.0021919 | -4.8407e-05 | -1.2805e-05
6.7 | -0.0016217 | -4.7811e-05 | -1.8126e-05
6.8 | -0.0021333 | -4.4041e-05 | -9.3135e-06
6.9 | -0.0024115 | -3.9618e-05 | -2.0711e-05
7 | -0.004197 | -4.6271e-05 | -2.5236e-05
7.1 | 0.00047745 | -1.6375e-05 | -9.7835e-06
7.2 | -0.0021892 | -3.7691e-05 | -2.1674e-05
7.3 | -0.0016556 | -3.6422e-05 | 1.9792e-06
7.4 | -0.0046554 | -5.5976e-05 | -2.0358e-06
7.5 | -0.0053729 | -4.8607e-05 | -1.8031e-05
7.6 | -0.0061554 | -5.982e-05 | -3.0496e-05
7.7 | -0.0013398 | -2.7442e-05 | -6.6225e-06
7.8 | -0.0055913 | -2.1471e-05 | -5.7047e-06
7.9 | -0.0024343 | -3.6344e-05 | -2.8231e-05
8 | -0.0025775 | -4.6785e-05 | -1.894e-05
8.1 | -0.00057954 | -2.1299e-05 | -6.4658e-06
8.2 | -0.0037165 | -5.1992e-05 | -2.3893e-05
8.3 | -0.0033407 | -4.8297e-05 | -1.0907e-05
8.4 | -0.0031714 | -3.1985e-05 | -1.859e-05
8.5 | -0.0019906 | -4.2971e-05 | -2.3647e-05
8.6 | -0.0038621 | -5.8892e-05 | -1.8761e-05
8.7 | 0.000937 | -4.0036e-05 | -1.3675e-05
8.8 | 0.0015537 | -3.1043e-05 | -9.0076e-06
8.9 | -0.0012563 | -5.2901e-05 | -3.1023e-05
9 | -0.0013997 | -5.0567e-05 | -2.6466e-05
9.1 | -4.6365e-05 | -3.6102e-05 | 5.2672e-07
9.2 | -0.00052788 | -2.3424e-05 | 7.4433e-06
9.3 | -0.0040265 | -5.2301e-05 | -3.2279e-05
9.4 | -0.0037306 | -5.139e-05 | -3.2671e-05
9.5 | -0.0028787 | -4.351e-05 | -2.0596e-05
9.6 | -0.0019171 | -4.2701e-05 | -4.0936e-05
9.7 | -0.00010173 | -9.8215e-08 | 2.0953e-05
9.8 | 0.019674 | 0.00017252 | 0.00019143
9.9 | 0.025238 | 0.0002213 | 0.00023514
10 | 0.027594 | 0.00022452 | 0.00027244
10.1 | 0.028306 | 0.00019939 | 0.00027805
10.2 | 0.035117 | 0.00026642 | 0.00038237
10.3 | 0.13941 | 0.0013749 | 0.0014569
10.4 | 0.34499 | 0.0034536 | 0.003473
10.5 | 0.56145 | 0.0056648 | 0.005607
10.6 | 0.77689 | 0.0078355 | 0.0077103
10.7 | 0.97538 | 0.0098091 | 0.0096026
10.8 | 1.1331 | 0.011452 | 0.011169
10.9 | 1.2624 | 0.012785 | 0.01244
11 | 1.373 | 0.013917 | 0.013521
11.1 | 1.4718 | 0.014949 | 0.014489
11.2 | 1.5689 | 0.015903 | 0.015406
11.3 | 1.6596 | 0.016823 | 0.016267
11.4 | 1.7441 | 0.017713 | 0.017123
11.5 | 1.8304 | 0.018576 | 0.01795
11.6 | 1.9164 | 0.019412 | 0.018746
11.7 | 2.0017 | 0.020272 | 0.019545
11.8 | 2.0885 | 0.021141 | 0.020383
11.9 | 2.1761 | 0.022016 | 0.021193
12 | 2.2608 | 0.022887 | 0.021996
12.1 | 2.3448 | 0.023757 | 0.02283
12.2 | 2.4277 | 0.024625 | 0.023658
12.3 | 2.5132 | 0.025498 | 0.024482
12.4 | 2.5996 | 0.02642 | 0.025353
12.5 | 2.6876 | 0.027316 | 0.026206
12.6 | 2.7797 | 0.028237 | 0.027071
12.7 | 2.868 | 0.029168 | 0.027952
12.8 | 2.9564 | 0.030073 | 0.02883
12.9 | 3.0486 | 0.030982 | 0.029694
13 | 3.1397 | 0.031904 | 0.030574
13.1 | 3.2309 | 0.032804 | 0.031412
13.2 | 3.3231 | 0.033721 | 0.032296
13.3 | 3.4158 | 0.034627 | 0.033176
13.4 | 3.5042 | 0.035571 | 0.034069
13.5 | 3.5945 | 0.036537 | 0.034982
13.6 | 3.6874 | 0.037476 | 0.035878
13.7 | 3.7802 | 0.038427 | 0.036778
13.8 | 3.8724 | 0.039363 | 0.037686
13.9 | 3.9691 | 0.040298 | 0.038568
14 | 4.0607 | 0.041226 | 0.039461
14.1 | 4.1543 | 0.042164 | 0.040355
14.2 | 4.2491 | 0.0431 | 0.041248
14.3 | 4.3442 | 0.044018 | 0.042146
14.4 | 4.4383 | 0.044972 | 0.043046
14.5 | 4.5324 | 0.045933 | 0.043932
14.6 | 4.6256 | 0.046869 | 0.044834
14.7 | 4.7151 | 0.047828 | 0.045741
14.8 | 4.8082 | 0.048772 | 0.046667
14.9 | 4.8987 | 0.049708 | 0.047563
15 | 4.9875 | 0.050645 | 0.048442
15.1 | 5.0798 | 0.05157 | 0.04933
15.2 | 5.1742 | 0.052504 | 0.05023
15.3 | 5.263 | 0.053446 | 0.051139
15.4 | 5.3582 | 0.054408 | 0.052039
15.5 | 5.4523 | 0.055329 | 0.052923
15.6 | 5.5458 | 0.056269 | 0.053816
15.7 | 5.639 | 0.0572 | 0.054702
15.8 | 5.7319 | 0.05814 | 0.055616
15.9 | 5.8206 | 0.059095 | 0.056522
16 | 5.9115 | 0.060088 | 0.057437
16.1 | 6.0084 | 0.061041 | 0.058352
16.2 | 6.1015 | 0.061984 | 0.059267
16.3 | 6.1973 | 0.06292 | 0.060174
16.4 | 6.2935 | 0.063863 | 0.061061
16.5 | 6.3856 | 0.064783 | 0.06194
16.6 | 6.4793 | 0.06569 | 0.06282
16.7 | 6.5709 | 0.066597 | 0.063672
16.8 | 6.6636 | 0.067511 | 0.064568
16.9 | 6.759 | 0.068449 | 0.065451
17 | 6.8533 | 0.06939 | 0.066348
17.1 | 6.9494 | 0.070339 | 0.067257
17.2 | 7.0406 | 0.071323 | 0.068176
17.3 | 7.1318 | 0.072278 | 0.06909
17.4 | 7.2244 | 0.073224 | 0.069983
17.5 | 7.315 | 0.074165 | 0.070879
17.6 | 7.4133 | 0.075101 | 0.071765
17.7 | 7.5071 | 0.076046 | 0.072666
17.8 | 7.5981 | 0.076976 | 0.073551
17.9 | 7.6926 | 0.077889 | 0.074431
18 | 7.785 | 0.078827 | 0.07533
18.1 | 7.8796 | 0.079792 | 0.076237
18.2 | 7.9708 | 0.080737 | 0.07715
18.3 | 8.0655 | 0.081674 | 0.078065
18.4 | 8.1564 | 0.082641 | 0.078965
18.5 | 8.2479 | 0.08363 | 0.079901
18.6 | 8.3435 | 0.084586 | 0.08082
18.7 | 8.4373 | 0.085521 | 0.081707
18.8 | 8.5339 | 0.086462 | 0.082606
18.9 | 8.6317 | 0.087381 | 0.083472
19 | 8.7228 | 0.088257 | 0.08433
19.1 | 8.8153 | 0.089165 | 0.08519
19.2 | 8.9095 | 0.09012 | 0.086098
19.3 | 9.0014 | 0.091061 | 0.086997
19.4 | 9.0987 | 0.092014 | 0.087925
19.5 | 9.1911 | 0.092948 | 0.088812
19.6 | 9.2948 | 0.093908 | 0.089754
19.7 | 9.3942 | 0.094881 | 0.090651
19.8 | 9.4831 | 0.095822 | 0.09156
19.9 | 9.5739 | 0.09675 | 0.092452
20 | 9.6662 | 0.097688 | 0.093347
20.1 | 9.7596 | 0.098629 | 0.094245
20.2 | 9.8511 | 0.099539 | 0.095129
20.3 | 9.9397 | 0.1005 | 0.096029
20.4 | 10.0325 | 0.10145 | 0.096911
20.5 | 10.1265 | 0.10237 | 0.09782
20.6 | 10.2177 | 0.10329 | 0.098706
20.7 | 10.3108 | 0.10424 | 0.099633
20.8 | 10.4068 | 0.10519 | 0.10055
20.9 | 10.497 | 0.10615 | 0.10146
21 | 10.5892 | 0.10712 | 0.1024
21.1 | 10.6802 | 0.10805 | 0.10329
21.2 | 10.7737 | 0.10899 | 0.10419
21.3 | 10.8676 | 0.10994 | 0.1051
21.4 | 10.9645 | 0.11087 | 0.10599
21.5 | 11.0555 | 0.11178 | 0.10687
21.6 | 11.1467 | 0.11272 | 0.10775
21.7 | 11.2419 | 0.11367 | 0.10868
21.8 | 11.3385 | 0.11463 | 0.10959
21.9 | 11.4331 | 0.11559 | 0.11051
22 | 11.5285 | 0.1165 | 0.11139
22.1 | 11.6232 | 0.11743 | 0.1123
22.2 | 11.7171 | 0.1184 | 0.11322
22.3 | 11.8057 | 0.11932 | 0.11413
22.4 | 11.8975 | 0.12023 | 0.11499
22.5 | 11.9884 | 0.12117 | 0.1159
22.6 | 12.0825 | 0.1221 | 0.11681
22.7 | 12.1767 | 0.12306 | 0.11772
22.8 | 12.2674 | 0.12401 | 0.11864
22.9 | 12.3608 | 0.12495 | 0.11955
23 | 12.452 | 0.12586 | 0.12043
23.1 | 12.5475 | 0.12683 | 0.12137
23.2 | 12.6443 | 0.12777 | 0.12228
23.3 | 12.737 | 0.12869 | 0.12317
23.4 | 12.8284 | 0.12963 | 0.12408
23.5 | 12.9216 | 0.13059 | 0.12499
23.6 | 13.0143 | 0.1315 | 0.12588
23.7 | 13.1053 | 0.1324 | 0.12677
23.8 | 13.1983 | 0.13331 | 0.12766
23.9 | 13.2954 | 0.13426 | 0.1286
24 | 13.3924 | 0.13524 | 0.12953
24.1 | 13.4853 | 0.13616 | 0.13043
24.2 | 13.5774 | 0.13708 | 0.13132
24.3 | 13.6712 | 0.13801 | 0.13221
24.4 | 13.7667 | 0.13895 | 0.13314
24.5 | 13.8628 | 0.1399 | 0.13406
24.6 | 13.9575 | 0.1408 | 0.13494
24.7 | 14.0512 | 0.14173 | 0.13584
24.8 | 14.1389 | 0.14265 | 0.13672
24.9 | 14.233 | 0.1436 | 0.13764
25 | 14.3204 | 0.14449 | 0.13852
25.1 | 14.4122 | 0.1454 | 0.13941
25.2 | 14.5078 | 0.14633 | 0.1403
25.3 | 14.5985 | 0.14728 | 0.14123
25.4 | 14.691 | 0.14822 | 0.14214
25.5 | 14.783 | 0.14914 | 0.14304
25.6 | 14.8786 | 0.15007 | 0.14396
25.7 | 14.9717 | 0.15097 | 0.14485
25.8 | 15.0703 | 0.15192 | 0.14577
25.9 | 15.1599 | 0.15286 | 0.14668
26 | 15.2455 | 0.15376 | 0.14755
26.1 | 15.3421 | 0.15469 | 0.14846
26.2 | 15.4364 | 0.15562 | 0.14937
26.3 | 15.5274 | 0.15655 | 0.15029
26.4 | 15.6239 | 0.15749 | 0.1512
26.5 | 15.7206 | 0.15844 | 0.15212
26.6 | 15.8141 | 0.15939 | 0.15305
26.7 | 15.9079 | 0.16029 | 0.15394
26.8 | 16.0043 | 0.1612 | 0.15482
26.9 | 16.0991 | 0.16213 | 0.15573
27 | 16.1937 | 0.16304 | 0.15663
27.1 | 16.2883 | 0.16396 | 0.15753
27.2 | 16.3757 | 0.16486 | 0.15839
27.3 | 16.4692 | 0.16581 | 0.15933
27.4 | 16.5651 | 0.16675 | 0.16026
27.5 | 16.6514 | 0.16763 | 0.16114
27.6 | 16.7457 | 0.16855 | 0.16204
27.7 | 16.8383 | 0.16947 | 0.16291
27.8 | 16.9328 | 0.17041 | 0.16386
27.9 | 17.0285 | 0.17137 | 0.16482
28 | 17.1214 | 0.17227 | 0.16569
28.1 | 17.2163 | 0.17321 | 0.16661
28.2 | 17.315 | 0.17416 | 0.16754
28.3 | 17.4105 | 0.17504 | 0.16843
28.4 | 17.5013 | 0.17597 | 0.16934
28.5 | 17.5944 | 0.17687 | 0.17024
28.6 | 17.6835 | 0.17777 | 0.17114
28.7 | 17.7778 | 0.17868 | 0.17203
28.8 | 17.87 | 0.17959 | 0.17296
28.9 | 17.9636 | 0.1805 | 0.17384
29 | 18.0609 | 0.18142 | 0.17476
29.1 | 18.1524 | 0.18232 | 0.17566
29.2 | 18.2473 | 0.18323 | 0.17657
29.3 | 18.3439 | 0.18413 | 0.17745
29.4 | 18.4331 | 0.18502 | 0.17835
29.5 | 18.5293 | 0.18592 | 0.17924
29.6 | 18.622 | 0.18682 | 0.18013
29.7 | 18.722 | 0.18772 | 0.18105
29.8 | 18.8136 | 0.18866 | 0.18196
29.9 | 18.9033 | 0.18956 | 0.18287
30 | 18.9944 | 0.1905 | 0.1838
30.1 | 19.0877 | 0.19141 | 0.1847
30.2 | 19.1832 | 0.19231 | 0.1856
30.3 | 19.2712 | 0.19321 | 0.18651
30.4 | 19.3605 | 0.19412 | 0.18741
30.5 | 19.4556 | 0.19504 | 0.18832
30.6 | 19.5511 | 0.19594 | 0.18923
30.7 | 19.642 | 0.19683 | 0.1901
30.8 | 19.7384 | 0.19775 | 0.19103
30.9 | 19.8318 | 0.19869 | 0.19196
31 | 19.918 | 0.19959 | 0.19285
31.1 | 20.0083 | 0.20053 | 0.19378
31.2 | 20.099 | 0.20141 | 0.19466
31.3 | 20.1918 | 0.20231 | 0.19557
31.4 | 20.2862 | 0.20322 | 0.19645
31.5 | 20.3836 | 0.20412 | 0.19736
31.6 | 20.4764 | 0.20502 | 0.19825
31.7 | 20.5701 | 0.20572 | 0.19929
31.8 | 20.6659 | 0.20642 | 0.20041
31.9 | 20.7585 | 0.20749 | 0.20122
32 | 20.8531 | 0.20865 | 0.20189
32.1 | 20.9519 | 0.20959 | 0.20281
32.2 | 21.0413 | 0.21049 | 0.20369
32.3 | 21.1313 | 0.21142 | 0.20461
32.4 | 21.226 | 0.21234 | 0.20555
32.5 | 21.3163 | 0.21326 | 0.20646
32.6 | 21.4085 | 0.21416 | 0.20735
32.7 | 21.5036 | 0.21506 | 0.20825
32.8 | 21.5963 | 0.21598 | 0.20917
32.9 | 21.6866 | 0.21687 | 0.21005
33 | 21.7802 | 0.21779 | 0.21096
33.1 | 21.8747 | 0.21871 | 0.21186
33.2 | 21.9674 | 0.21963 | 0.21279
33.3 | 22.0634 | 0.22053 | 0.21367
33.4 | 22.1533 | 0.22142 | 0.21459
33.5 | 22.2505 | 0.22241 | 0.21556
33.6 | 22.3415 | 0.22331 | 0.21645
33.7 | 22.4348 | 0.22419 | 0.21734
33.8 | 22.5267 | 0.2251 | 0.21826
33.9 | 22.6238 | 0.22605 | 0.2192
34 | 22.7192 | 0.22695 | 0.22009
34.1 | 22.8069 | 0.22782 | 0.22093
34.2 | 22.9005 | 0.2287 | 0.22181
34.3 | 22.9971 | 0.22962 | 0.22273
34.4 | 23.0914 | 0.23054 | 0.22365
34.5 | 23.1885 | 0.23149 | 0.22459
34.6 | 23.2821 | 0.2324 | 0.2255
34.7 | 23.3757 | 0.23331 | 0.22641
34.8 | 23.4684 | 0.23425 | 0.22734
34.9 | 23.5589 | 0.23515 | 0.22822
35 | 23.6513 | 0.23605 | 0.22914
35.1 | 23.7403 | 0.23695 | 0.23002
35.2 | 23.8351 | 0.23786 | 0.23093
35.3 | 23.9289 | 0.23877 | 0.23185
35.4 | 24.0143 | 0.23963 | 0.23271
35.5 | 24.1055 | 0.24052 | 0.2336
35.6 | 24.2039 | 0.24147 | 0.23453
35.7 | 24.3021 | 0.24241 | 0.23547
35.8 | 24.395 | 0.2433 | 0.23637
35.9 | 24.4899 | 0.24424 | 0.23729
36 | 24.579 | 0.24516 | 0.2382
36.1 | 24.6699 | 0.24607 | 0.2391
36.2 | 24.7628 | 0.24697 | 0.24
36.3 | 24.8551 | 0.24785 | 0.24088
36.4 | 24.9514 | 0.24875 | 0.24178
36.5 | 25.048 | 0.24966 | 0.24269
36.6 | 25.1384 | 0.25054 | 0.24357
36.7 | 25.2282 | 0.25142 | 0.24445
36.8 | 25.3232 | 0.25233 | 0.24536
36.9 | 25.4229 | 0.25329 | 0.24631
37 | 25.5169 | 0.25421 | 0.24723
37.1 | 25.6146 | 0.25515 | 0.24815
37.2 | 25.7085 | 0.25606 | 0.24905
37.3 | 25.7969 | 0.25693 | 0.24992
37.4 | 25.886 | 0.25784 | 0.25082
37.5 | 25.98 | 0.25877 | 0.25174
37.6 | 26.0704 | 0.25966 | 0.25265
37.7 | 26.1627 | 0.26054 | 0.25352
37.8 | 26.2601 | 0.26148 | 0.25447
37.9 | 26.3508 | 0.26237 | 0.25537
38 | 26.445 | 0.26332 | 0.25627
38.1 | 26.5381 | 0.26423 | 0.2572
38.2 | 26.6337 | 0.26514 | 0.25811
38.3 | 26.7301 | 0.26608 | 0.25902
38.4 | 26.8276 | 0.267 | 0.25994
38.5 | 26.9164 | 0.26788 | 0.26083
38.6 | 27.0059 | 0.26877 | 0.26172
38.7 | 27.0963 | 0.26966 | 0.26257
38.8 | 27.1877 | 0.27053 | 0.26346
38.9 | 27.2831 | 0.27147 | 0.26439
39 | 27.3813 | 0.27242 | 0.26531
39.1 | 27.4758 | 0.27332 | 0.26622
39.2 | 27.5686 | 0.27424 | 0.26715
39.3 | 27.6618 | 0.27514 | 0.26804
39.4 | 27.7559 | 0.27605 | 0.26896
39.5 | 27.8523 | 0.27697 | 0.26988
39.6 | 27.9488 | 0.27791 | 0.2708
39.7 | 28.0499 | 0.27883 | 0.27172
39.8 | 28.1455 | 0.27971 | 0.27261
39.9 | 28.2349 | 0.28061 | 0.2735
40 | 28.3243 | 0.28151 | 0.27438
40.1 | 28.4153 | 0.28244 | 0.27532
40.2 | 28.5073 | 0.28335 | 0.27624
40.3 | 28.6047 | 0.2843 | 0.27716
40.4 | 28.6947 | 0.28522 | 0.27807
40.5 | 28.7848 | 0.2861 | 0.27896
40.6 | 28.8775 | 0.28699 | 0.27985
40.7 | 28.9729 | 0.28792 | 0.28076
40.8 | 29.0708 | 0.28882 | 0.28168
40.9 | 29.1663 | 0.28974 | 0.28259
41 | 29.2503 | 0.29062 | 0.28345
41.1 | 29.3391 | 0.2915 | 0.28434
41.2 | 29.4347 | 0.29243 | 0.28527
41.3 | 29.5263 | 0.29333 | 0.28617
41.4 | 29.6192 | 0.29424 | 0.28707
41.5 | 29.7175 | 0.29517 | 0.28799
41.6 | 29.8067 | 0.29606 | 0.28888
41.7 | 29.9004 | 0.29698 | 0.28982
41.8 | 29.9985 | 0.29792 | 0.29073
41.9 | 30.0895 | 0.2988 | 0.29162
42 | 30.1834 | 0.29972 | 0.29251
42.1 | 30.2801 | 0.30063 | 0.29342
42.2 | 30.3772 | 0.30154 | 0.29434
42.3 | 30.4674 | 0.30245 | 0.29525
42.4 | 30.5588 | 0.30339 | 0.29619
42.5 | 30.6521 | 0.3043 | 0.29711
42.6 | 30.7449 | 0.30523 | 0.29802
42.7 | 30.8353 | 0.30613 | 0.2989
42.8 | 30.933 | 0.30705 | 0.29982
42.9 | 31.0249 | 0.308 | 0.30077
43 | 31.1156 | 0.30887 | 0.30164
43.1 | 31.2095 | 0.30977 | 0.30254
43.2 | 31.3048 | 0.31069 | 0.30344
43.3 | 31.3992 | 0.31162 | 0.30436
43.4 | 31.4955 | 0.31252 | 0.30527
43.5 | 31.5859 | 0.31343 | 0.30617
43.6 | 31.6721 | 0.3143 | 0.30706
43.7 | 31.7653 | 0.31523 | 0.30797
43.8 | 31.86 | 0.31614 | 0.30889
43.9 | 31.953 | 0.31708 | 0.3098
44 | 32.0488 | 0.31797 | 0.3107
44.1 | 32.1431 | 0.31887 | 0.3116
44.2 | 32.2364 | 0.31979 | 0.3125
44.3 | 32.3293 | 0.32069 | 0.3134
44.4 | 32.4237 | 0.32158 | 0.31428
44.5 | 32.5176 | 0.32251 | 0.31522
44.6 | 32.6175 | 0.32347 | 0.31619
44.7 | 32.7135 | 0.3244 | 0.31709
44.8 | 32.8086 | 0.32533 | 0.31802
44.9 | 32.8959 | 0.32621 | 0.31891
45 | 32.987 | 0.32711 | 0.3198
45.1 | 33.0752 | 0.32801 | 0.3207
45.2 | 33.173 | 0.32895 | 0.32164
45.3 | 33.2665 | 0.32984 | 0.32251
45.4 | 33.3581 | 0.33074 | 0.32342
45.5 | 33.4473 | 0.33163 | 0.32431
45.6 | 33.5426 | 0.33255 | 0.32522
45.7 | 33.6368 | 0.33346 | 0.32612
45.8 | 33.7321 | 0.33437 | 0.32703
45.9 | 33.8283 | 0.3353 | 0.32794
46 | 33.9198 | 0.33621 | 0.32885
46.1 | 34.0097 | 0.33713 | 0.32978
46.2 | 34.1002 | 0.33805 | 0.3307
46.3 | 34.1967 | 0.33896 | 0.3316
46.4 | 34.2884 | 0.33983 | 0.33248
46.5 | 34.382 | 0.34074 | 0.33335
46.6 | 34.4747 | 0.34162 | 0.33423
46.7 | 34.5715 | 0.34258 | 0.33518
46.8 | 34.6625 | 0.34347 | 0.33608
46.9 | 34.7582 | 0.34439 | 0.33699
47 | 34.8523 | 0.3453 | 0.33792
47.1 | 34.9476 | 0.34622 | 0.33881
47.2 | 35.0414 | 0.34712 | 0.33972
47.3 | 35.1375 | 0.34808 | 0.34066
47.4 | 35.2311 | 0.34902 | 0.3416
47.5 | 35.3212 | 0.34992 | 0.3425
47.6 | 35.4088 | 0.35078 | 0.34336
47.7 | 35.5002 | 0.35167 | 0.34426
47.8 | 35.5953 | 0.35257 | 0.34515
47.9 | 35.6913 | 0.3535 | 0.34608
48 | 35.7831 | 0.35442 | 0.347
48.1 | 35.8772 | 0.35531 | 0.3479
48.2 | 35.9697 | 0.35621 | 0.34878
48.3 | 36.063 | 0.35712 | 0.34968
48.4 | 36.1586 | 0.35807 | 0.35061
48.5 | 36.2532 | 0.35898 | 0.35154
48.6 | 36.3451 | 0.35992 | 0.35247
48.7 | 36.4348 | 0.36081 | 0.35336
48.8 | 36.5292 | 0.36171 | 0.35424
48.9 | 36.6239 | 0.36265 | 0.35519
49 | 36.7199 | 0.36356 | 0.35609
49.1 | 36.8149 | 0.36444 | 0.35698
49.2 | 36.9083 | 0.36537 | 0.35791
49.3 | 36.9985 | 0.36624 | 0.3588
49.4 | 37.0955 | 0.36719 | 0.35971
49.5 | 37.1866 | 0.36809 | 0.36061
49.6 | 37.2854 | 0.36908 | 0.3616
49.7 | 37.3804 | 0.36998 | 0.3625
49.8 | 37.4781 | 0.37089 | 0.3634
49.9 | 37.5696 | 0.37182 | 0.36431
50 | 37.6602 | 0.3727 | 0.3652
50.1 | 37.7476 | 0.3736 | 0.36608
50.2 | 37.8409 | 0.37451 | 0.36702
50.3 | 37.9397 | 0.37545 | 0.36795
50.4 | 38.027 | 0.37634 | 0.36884
50.5 | 38.1158 | 0.37724 | 0.36973
50.6 | 38.2093 | 0.37817 | 0.37065
50.7 | 38.3025 | 0.37908 | 0.37158
50.8 | 38.3988 | 0.38002 | 0.37249
50.9 | 38.4959 | 0.38093 | 0.37342
51 | 38.588 | 0.38185 | 0.37433
51.1 | 38.6716 | 0.38273 | 0.3752
51.2 | 38.7631 | 0.38365 | 0.37611
51.3 | 38.8568 | 0.38458 | 0.37701
51.4 | 38.9467 | 0.38545 | 0.37789
51.5 | 39.0464 | 0.3864 | 0.37883
51.6 | 39.1387 | 0.38728 | 0.37972
51.7 | 39.2316 | 0.3882 | 0.38065
51.8 | 39.3229 | 0.38912 | 0.38156
51.9 | 39.4183 | 0.39003 | 0.38246
52 | 39.5143 | 0.39097 | 0.3834
52.1 | 39.6111 | 0.39189 | 0.38432
52.2 | 39.7037 | 0.39277 | 0.38519
52.3 | 39.7976 | 0.39368 | 0.38611
52.4 | 39.8926 | 0.39462 | 0.38704
52.5 | 39.9826 | 0.39553 | 0.38793
52.6 | 40.0724 | 0.39643 | 0.38884
52.7 | 40.163 | 0.39735 | 0.38975
52.8 | 40.2579 | 0.39824 | 0.39065
52.9 | 40.3483 | 0.39912 | 0.39153
53 | 40.4387 | 0.40006 | 0.39247
53.1 | 40.5348 | 0.401 | 0.3934
53.2 | 40.6305 | 0.40191 | 0.3943
53.3 | 40.7224 | 0.40281 | 0.39521
53.4 | 40.819 | 0.40374 | 0.39614
53.5 | 40.9151 | 0.40466 | 0.39705
53.6 | 41.0061 | 0.40558 | 0.39796
53.7 | 41.0941 | 0.40645 | 0.39885
53.8 | 41.1876 | 0.40737 | 0.39975
53.9 | 41.2802 | 0.40829 | 0.40065
54 | 41.3749 | 0.40919 | 0.40156
54.1 | 41.47 | 0.4101 | 0.40247
54.2 | 41.5601 | 0.41101 | 0.40337
54.3 | 41.6567 | 0.41195 | 0.40431
54.4 | 41.7491 | 0.41286 | 0.40521
54.5 | 41.8437 | 0.41376 | 0.40612
54.6 | 41.94 | 0.41467 | 0.40702
54.7 | 42.0316 | 0.41558 | 0.4079
54.8 | 42.1304 | 0.4165 | 0.40884
54.9 | 42.2239 | 0.41743 | 0.40977
55 | 42.3119 | 0.4183 | 0.41066
55.1 | 42.4025 | 0.41922 | 0.41156
55.2 | 42.4931 | 0.42013 | 0.41245
55.3 | 42.5872 | 0.42105 | 0.41337
55.4 | 42.681 | 0.42196 | 0.41428
55.5 | 42.7712 | 0.42289 | 0.41521
55.6 | 42.8603 | 0.42378 | 0.41609
55.7 | 42.9559 | 0.42467 | 0.417
55.8 | 43.0527 | 0.42561 | 0.41793
55.9 | 43.1474 | 0.42651 | 0.41883
56 | 43.2429 | 0.42744 | 0.41974
56.1 | 43.3318 | 0.42835 | 0.42065
56.2 | 43.4239 | 0.42927 | 0.42157
56.3 | 43.52 | 0.43022 | 0.4225
56.4 | 43.6111 | 0.43114 | 0.42342
56.5 | 43.7047 | 0.43206 | 0.42434
56.6 | 43.8011 | 0.43297 | 0.42526
56.7 | 43.8949 | 0.43387 | 0.42615
56.8 | 43.9854 | 0.43476 | 0.42703
56.9 | 44.0801 | 0.43564 | 0.42792
57 | 44.1743 | 0.43657 | 0.42883
57.1 | 44.2703 | 0.43749 | 0.42976
57.2 | 44.365 | 0.4384 | 0.43066
57.3 | 44.461 | 0.43932 | 0.43157
57.4 | 44.5528 | 0.44024 | 0.43249
57.5 | 44.6412 | 0.44113 | 0.43337
57.6 | 44.7347 | 0.44206 | 0.4343
57.7 | 44.8263 | 0.44297 | 0.43522
57.8 | 44.9188 | 0.44386 | 0.43611
57.9 | 45.0145 | 0.4448 | 0.43703
58 | 45.1042 | 0.44567 | 0.43789
58.1 | 45.1979 | 0.44661 | 0.43881
58.2 | 45.293 | 0.44752 | 0.43973
58.3 | 45.3862 | 0.44844 | 0.44066
58.4 | 45.4812 | 0.44935 | 0.44156
58.5 | 45.5777 | 0.45026 | 0.44249
58.6 | 45.6704 | 0.4512 | 0.44342
58.7 | 45.7636 | 0.45212 | 0.44434
58.8 | 45.8571 | 0.45304 | 0.44524
58.9 | 45.9502 | 0.45396 | 0.44616
59 | 46.0412 | 0.45486 | 0.44706
59.1 | 46.1364 | 0.45576 | 0.44795
59.2 | 46.2286 | 0.45666 | 0.44886
59.3 | 46.3227 | 0.45758 | 0.44978
59.4 | 46.4189 | 0.45852 | 0.45068
59.5 | 46.5146 | 0.4594 | 0.45158
59.6 | 46.6092 | 0.46032 | 0.45251
59.7 | 46.7024 | 0.46125 | 0.45343
59.8 | 46.7981 | 0.46214 | 0.45431
59.9 | 46.9009 | 0.46307 | 0.45523
60 | 46.9897 | 0.46397 | 0.45614
60.1 | 47.0819 | 0.4649 | 0.45707
60.2 | 47.1692 | 0.46583 | 0.45799
60.3 | 47.2688 | 0.46676 | 0.45894
60.4 | 47.3618 | 0.46764 | 0.45979
60.5 | 47.4502 | 0.46854 | 0.46068
60.6 | 47.541 | 0.46946 | 0.46159
60.7 | 47.6353 | 0.47036 | 0.4625
60.8 | 47.7272 | 0.47127 | 0.46342
60.9 | 47.8214 | 0.47219 | 0.46433
61 | 47.9169 | 0.47313 | 0.46526
61.1 | 48.0088 | 0.47406 | 0.46619
61.2 | 48.0976 | 0.47495 | 0.4671
61.3 | 48.1893 | 0.47587 | 0.46801
61.4 | 48.2839 | 0.47681 | 0.46894
61.5 | 48.3763 | 0.47769 | 0.46982
61.6 | 48.4712 | 0.47858 | 0.4707
61.7 | 48.5656 | 0.4795 | 0.4716
61.8 | 48.6571 | 0.48041 | 0.4725
61.9 | 48.7506 | 0.48131 | 0.47343
62 | 48.8458 | 0.48223 | 0.47434
62.1 | 48.9387 | 0.48312 | 0.47524
62.2 | 49.0382 | 0.4841 | 0.47619
62.3 | 49.1354 | 0.48503 | 0.47713
62.4 | 49.2265 | 0.48595 | 0.47805
62.5 | 49.3139 | 0.48666 | 0.479
62.6 | 49.4039 | 0.48726 | 0.48014
62.7 | 49.4951 | 0.4883 | 0.48103
62.8 | 49.5932 | 0.48956 | 0.4817
62.9 | 49.6897 | 0.49049 | 0.48259
63 | 49.7772 | 0.49137 | 0.48346
63.1 | 49.8685 | 0.49229 | 0.48436
63.2 | 49.9617 | 0.49318 | 0.48525
63.3 | 50.0529 | 0.49408 | 0.48616
63.4 | 50.1505 | 0.49504 | 0.4871
63.5 | 50.2473 | 0.49599 | 0.48805
63.6 | 50.337 | 0.49688 | 0.48895
63.7 | 50.4273 | 0.49779 | 0.48985
63.8 | 50.523 | 0.49872 | 0.49078
63.9 | 50.6152 | 0.49963 | 0.49166
64 | 50.7098 | 0.50055 | 0.49259
64.1 | 50.8058 | 0.50144 | 0.49347
64.2 | 50.9021 | 0.50237 | 0.4944
64.3 | 50.9934 | 0.50327 | 0.49529
64.4 | 51.0843 | 0.50416 | 0.49619
64.5 | 51.1807 | 0.5051 | 0.49713
64.6 | 51.2757 | 0.50604 | 0.49807
64.7 | 51.3708 | 0.50699 | 0.49901
64.8 | 51.4656 | 0.50788 | 0.4999
64.9 | 51.5618 | 0.50877 | 0.50081
65 | 51.6543 | 0.50971 | 0.50172
65.1 | 51.7455 | 0.51061 | 0.50263
65.2 | 51.8372 | 0.51152 | 0.50352
65.3 | 51.9276 | 0.51239 | 0.50441
65.4 | 52.022 | 0.51327 | 0.50527
65.5 | 52.1113 | 0.5142 | 0.5062
65.6 | 52.2031 | 0.51514 | 0.50713
65.7 | 52.2956 | 0.51604 | 0.50802
65.8 | 52.3883 | 0.51696 | 0.50894
65.9 | 52.4828 | 0.51789 | 0.50986
66 | 52.5823 | 0.51883 | 0.51081
66.1 | 52.6741 | 0.51973 | 0.51171
66.2 | 52.7644 | 0.52065 | 0.51261
66.3 | 52.8549 | 0.52155 | 0.51352
66.4 | 52.9489 | 0.52247 | 0.51443
66.5 | 53.0437 | 0.52338 | 0.51534
66.6 | 53.1406 | 0.52429 | 0.51625
66.7 | 53.2326 | 0.5252 | 0.51715
66.8 | 53.3259 | 0.52612 | 0.51806
66.9 | 53.4187 | 0.52703 | 0.51899
67 | 53.5147 | 0.52794 | 0.5199
67.1 | 53.6096 | 0.52889 | 0.52083
67.2 | 53.7074 | 0.5298 | 0.52174
67.3 | 53.8006 | 0.53071 | 0.52264
67.4 | 53.8918 | 0.53159 | 0.52354
67.5 | 53.983 | 0.53252 | 0.52446
67.6 | 54.0773 | 0.53345 | 0.52539
67.7 | 54.1667 | 0.53434 | 0.52627
67.8 | 54.2631 | 0.53528 | 0.52721
67.9 | 54.3576 | 0.53619 | 0.5281
68 | 54.4458 | 0.53707 | 0.52898
68.1 | 54.5379 | 0.538 | 0.52992
68.2 | 54.6352 | 0.53894 | 0.53085
68.3 | 54.7274 | 0.53984 | 0.53176
68.4 | 54.8203 | 0.54077 | 0.53267
68.5 | 54.9176 | 0.54168 | 0.53357
68.6 | 55.0086 | 0.54258 | 0.53449
68.7 | 55.1001 | 0.54349 | 0.53538
68.8 | 55.1919 | 0.54439 | 0.53627
68.9 | 55.2853 | 0.54531 | 0.53721
69 | 55.3783 | 0.54621 | 0.5381
69.1 | 55.4724 | 0.54714 | 0.53903
69.2 | 55.5684 | 0.54805 | 0.53993
69.3 | 55.6636 | 0.54898 | 0.54085
69.4 | 55.7568 | 0.54991 | 0.5418
69.5 | 55.849 | 0.5508 | 0.54269
69.6 | 55.9419 | 0.55171 | 0.54359
69.7 | 56.039 | 0.55266 | 0.54453
69.8 | 56.1351 | 0.55357 | 0.54543
69.9 | 56.2332 | 0.55449 | 0.54634
70 | 56.3251 | 0.55541 | 0.54726
70.1 | 56.4156 | 0.5563 | 0.54816
70.2 | 56.5081 | 0.55724 | 0.54909
70.3 | 56.5958 | 0.55812 | 0.54998
70.4 | 56.6901 | 0.55905 | 0.55089
70.5 | 56.7818 | 0.55997 | 0.55181
70.6 | 56.8692 | 0.56087 | 0.55271
70.7 | 56.9642 | 0.56182 | 0.55364
70.8 | 57.0611 | 0.56274 | 0.55458
70.9 | 57.1534 | 0.56367 | 0.55549
71 | 57.2504 | 0.56458 | 0.5564
71.1 | 57.3422 | 0.56548 | 0.55731
71.2 | 57.4288 | 0.56637 | 0.55819
71.3 | 57.5173 | 0.56729 | 0.55909
71.4 | 57.6115 | 0.56821 | 0.56001
71.5 | 57.7047 | 0.56915 | 0.56096
71.6 | 57.8008 | 0.57008 | 0.56188
71.7 | 57.8948 | 0.57099 | 0.56277
71.8 | 57.9872 | 0.57189 | 0.56369
71.9 | 58.0812 | 0.57282 | 0.56462
72 | 58.1757 | 0.57371 | 0.5655
72.1 | 58.268 | 0.5746 | 0.56639
72.2 | 58.3617 | 0.57552 | 0.56731
72.3 | 58.4605 | 0.57646 | 0.56826
72.4 | 58.5558 | 0.57738 | 0.56917
72.5 | 58.6463 | 0.57832 | 0.57011
72.6 | 58.7382 | 0.57925 | 0.57102
72.7 | 58.8248 | 0.58011 | 0.5719
72.8 | 58.919 | 0.58107 | 0.57283
72.9 | 59.0133 | 0.58197 | 0.57372
73 | 59.1055 | 0.58288 | 0.57462
73.1 | 59.1991 | 0.5838 | 0.57556
73.2 | 59.2929 | 0.58471 | 0.57647
73.3 | 59.3881 | 0.58564 | 0.5774
73.4 | 59.4826 | 0.58656 | 0.57831
73.5 | 59.5764 | 0.58746 | 0.57921
73.6 | 59.671 | 0.58839 | 0.58012
73.7 | 59.7622 | 0.5893 | 0.58104
73.8 | 59.8524 | 0.59021 | 0.58196
73.9 | 59.9446 | 0.59113 | 0.58288
74 | 60.0371 | 0.59203 | 0.58379
74.1 | 60.1327 | 0.59296 | 0.5847
74.2 | 60.2281 | 0.59386 | 0.58558
74.3 | 60.3173 | 0.59474 | 0.58647
74.4 | 60.4135 | 0.59566 | 0.58739
74.5 | 60.5092 | 0.59659 | 0.58829
74.6 | 60.604 | 0.5975 | 0.58922
74.7 | 60.6989 | 0.59842 | 0.59015
74.8 | 60.7933 | 0.59934 | 0.59106
74.9 | 60.8886 | 0.60024 | 0.59196
75 | 60.982 | 0.60119 | 0.59289
75.1 | 61.0738 | 0.60209 | 0.59379
75.2 | 61.1603 | 0.60298 | 0.59469
75.3 | 61.2525 | 0.60393 | 0.59563
75.4 | 61.3486 | 0.60483 | 0.59655
75.5 | 61.4408 | 0.60573 | 0.59743
75.6 | 61.529 | 0.60664 | 0.59832
75.7 | 61.6198 | 0.60757 | 0.59923
75.8 | 61.7165 | 0.60848 | 0.60015
75.9 | 61.8105 | 0.60941 | 0.60109
76 | 61.9076 | 0.61033 | 0.60201
76.1 | 62.0041 | 0.61128 | 0.60294
76.2 | 62.0935 | 0.61218 | 0.60385
76.3 | 62.1843 | 0.61311 | 0.60478
76.4 | 62.2766 | 0.61401 | 0.60568
76.5 | 62.3696 | 0.61491 | 0.60658
76.6 | 62.4599 | 0.61579 | 0.60745
76.7 | 62.5557 | 0.61669 | 0.60834
76.8 | 62.6498 | 0.61761 | 0.60926
76.9 | 62.743 | 0.61851 | 0.61017
77 | 62.8391 | 0.61947 | 0.61111
77.1 | 62.9339 | 0.62039 | 0.61203
77.2 | 63.0285 | 0.62132 | 0.61295
77.3 | 63.1244 | 0.62224 | 0.61388
77.4 | 63.2195 | 0.62317 | 0.6148
77.5 | 63.3097 | 0.62408 | 0.6157
77.6 | 63.3987 | 0.62497 | 0.61659
77.7 | 63.4912 | 0.62587 | 0.61751
77.8 | 63.5849 | 0.62681 | 0.61844
77.9 | 63.6804 | 0.62773 | 0.61934
78 | 63.775 | 0.62863 | 0.62024
78.1 | 63.8664 | 0.62957 | 0.62118
78.2 | 63.9609 | 0.63047 | 0.62209
78.3 | 64.0508 | 0.63136 | 0.62298
78.4 | 64.1477 | 0.63232 | 0.62392
78.5 | 64.2427 | 0.63325 | 0.62485
78.6 | 64.3366 | 0.63415 | 0.62576
78.7 | 64.4264 | 0.63507 | 0.62666
78.8 | 64.5194 | 0.63595 | 0.62755
78.9 | 64.6079 | 0.63685 | 0.62843
79 | 64.7027 | 0.63778 | 0.62937
79.1 | 64.7987 | 0.6387 | 0.63028
79.2 | 64.8962 | 0.63963 | 0.6312
79.3 | 64.9907 | 0.64055 | 0.63214
79.4 | 65.0829 | 0.64145 | 0.63303
79.5 | 65.1751 | 0.64234 | 0.63394
79.6 | 65.269 | 0.64329 | 0.63487
79.7 | 65.3654 | 0.64423 | 0.63581
79.8 | 65.4599 | 0.64516 | 0.63673
79.9 | 65.5609 | 0.64609 | 0.63765
80 | 65.66 | 0.64699 | 0.63855
80.1 | 65.7503 | 0.64791 | 0.63946
80.2 | 65.8429 | 0.64882 | 0.64039
80.3 | 65.931 | 0.64973 | 0.64128
80.4 | 66.0227 | 0.65063 | 0.64218
80.5 | 66.118 | 0.65155 | 0.64309
80.6 | 66.2075 | 0.65247 | 0.644
80.7 | 66.2977 | 0.65339 | 0.64493
80.8 | 66.3942 | 0.65432 | 0.64586
80.9 | 66.4842 | 0.65524 | 0.64677
81 | 66.581 | 0.65617 | 0.64769
81.1 | 66.6768 | 0.65709 | 0.64862
81.2 | 66.7653 | 0.658 | 0.64953
81.3 | 66.8559 | 0.65887 | 0.65042
81.4 | 66.9461 | 0.65977 | 0.6513
81.5 | 67.0407 | 0.66072 | 0.65223
81.6 | 67.1342 | 0.66162 | 0.65313
81.7 | 67.2282 | 0.66253 | 0.65405
81.8 | 67.3234 | 0.66345 | 0.65497
81.9 | 67.4144 | 0.66438 | 0.65589
82 | 67.5085 | 0.66531 | 0.65681
82.1 | 67.6045 | 0.66623 | 0.65773
82.2 | 67.6996 | 0.66716 | 0.65867
82.3 | 67.7966 | 0.66808 | 0.65959
82.4 | 67.8922 | 0.66901 | 0.6605
82.5 | 67.982 | 0.66989 | 0.66139
82.6 | 68.0741 | 0.67082 | 0.66233
82.7 | 68.164 | 0.67171 | 0.66321
82.8 | 68.2526 | 0.67261 | 0.66412
82.9 | 68.346 | 0.67354 | 0.66503
83 | 68.4428 | 0.67447 | 0.66596
83.1 | 68.5357 | 0.67541 | 0.66691
83.2 | 68.6292 | 0.67634 | 0.66782
83.3 | 68.7212 | 0.67726 | 0.66871
83.4 | 68.815 | 0.67816 | 0.66961
83.5 | 68.9104 | 0.67907 | 0.67053
83.6 | 69.0079 | 0.67999 | 0.67147
83.7 | 69.0993 | 0.68091 | 0.67238
83.8 | 69.1899 | 0.68179 | 0.67327
83.9 | 69.2803 | 0.68268 | 0.67415
84 | 69.37 | 0.6836 | 0.67505
84.1 | 69.463 | 0.68452 | 0.67597
84.2 | 69.5628 | 0.68545 | 0.6769
84.3 | 69.656 | 0.68637 | 0.67782
84.4 | 69.7484 | 0.68729 | 0.67874
84.5 | 69.8424 | 0.6882 | 0.67965
84.6 | 69.9385 | 0.68914 | 0.68058
84.7 | 70.0327 | 0.69006 | 0.6815
84.8 | 70.1273 | 0.69099 | 0.68244
84.9 | 70.2234 | 0.6919 | 0.68333
85 | 70.3216 | 0.69283 | 0.68427
85.1 | 70.4114 | 0.69374 | 0.68517
85.2 | 70.499 | 0.69461 | 0.68605
85.3 | 70.5904 | 0.69556 | 0.68698
85.4 | 70.6859 | 0.6965 | 0.68792
85.5 | 70.7833 | 0.69742 | 0.68884
85.6 | 70.8742 | 0.69834 | 0.68976
85.7 | 70.9651 | 0.69925 | 0.69066
85.8 | 71.0601 | 0.70017 | 0.69157
85.9 | 71.1526 | 0.7011 | 0.6925
86 | 71.248 | 0.702 | 0.69342
86.1 | 71.3435 | 0.70293 | 0.69433
86.2 | 71.435 | 0.70381 | 0.69523
86.3 | 71.524 | 0.70475 | 0.69616
86.4 | 71.6136 | 0.70565 | 0.69704
86.5 | 71.7075 | 0.70657 | 0.69795
86.6 | 71.7979 | 0.70747 | 0.69886
86.7 | 71.8948 | 0.7084 | 0.69979
86.8 | 71.9915 | 0.70931 | 0.70069
86.9 | 72.0842 | 0.71024 | 0.70161
87 | 72.1778 | 0.71116 | 0.70253
87.1 | 72.2744 | 0.71209 | 0.70344
87.2 | 72.3702 | 0.71303 | 0.7044
87.3 | 72.4625 | 0.71393 | 0.7053
87.4 | 72.5577 | 0.71483 | 0.70621
87.5 | 72.652 | 0.71578 | 0.70715
87.6 | 72.7415 | 0.71669 | 0.70805
87.7 | 72.8306 | 0.71756 | 0.70894
87.8 | 72.92 | 0.71851 | 0.70986
87.9 | 73.016 | 0.71943 | 0.71079
88 | 73.1109 | 0.72033 | 0.71169
88.1 | 73.2066 | 0.72126 | 0.7126
88.2 | 73.2969 | 0.72217 | 0.71352
88.3 | 73.3906 | 0.72307 | 0.71443
88.4 | 73.4853 | 0.72399 | 0.71534
88.5 | 73.5785 | 0.72491 | 0.71626
88.6 | 73.6771 | 0.72587 | 0.7172
88.7 | 73.7689 | 0.72677 | 0.7181
88.8 | 73.8592 | 0.72769 | 0.719
88.9 | 73.9484 | 0.72858 | 0.7199
89 | 74.0423 | 0.7295 | 0.72083
89.1 | 74.1357 | 0.73042 | 0.72176
89.2 | 74.2322 | 0.73133 | 0.72266
89.3 | 74.3263 | 0.73226 | 0.72356
89.4 | 74.421 | 0.73319 | 0.7245
89.5 | 74.5182 | 0.73413 | 0.72544
89.6 | 74.6108 | 0.73503 | 0.72635
89.7 | 74.7019 | 0.73593 | 0.72724
89.8 | 74.7983 | 0.73687 | 0.72819
89.9 | 74.8953 | 0.73782 | 0.72915
90 | 74.9912 | 0.73875 | 0.73005
90.1 | 75.0808 | 0.73967 | 0.73096
90.2 | 75.1695 | 0.74056 | 0.73186
90.3 | 75.2586 | 0.74146 | 0.73277
90.4 | 75.3507 | 0.74241 | 0.73371
90.5 | 75.4462 | 0.74332 | 0.73463
90.6 | 75.5384 | 0.74425 | 0.73556
90.7 | 75.6263 | 0.74518 | 0.73644
90.8 | 75.7192 | 0.74608 | 0.73735
90.9 | 75.8149 | 0.74701 | 0.73827
91 | 75.9044 | 0.74791 | 0.73917
91.1 | 76.0009 | 0.74885 | 0.74011
91.2 | 76.0961 | 0.74976 | 0.74105
91.3 | 76.1839 | 0.75069 | 0.74196
91.4 | 76.2699 | 0.75157 | 0.74283
91.5 | 76.3633 | 0.75248 | 0.74374
91.6 | 76.4544 | 0.75334 | 0.74465
91.7 | 76.5497 | 0.7539 | 0.74582
91.8 | 76.6464 | 0.75477 | 0.74681
91.9 | 76.7377 | 0.75602 | 0.7475
92 | 76.8313 | 0.75705 | 0.74829
92.1 | 76.9275 | 0.75798 | 0.74924
92.2 | 77.025 | 0.75895 | 0.7502
92.3 | 77.1187 | 0.75987 | 0.75112
92.4 | 77.2154 | 0.7608 | 0.75205
92.5 | 77.3102 | 0.76169 | 0.75295
92.6 | 77.3988 | 0.7626 | 0.75385
92.7 | 77.4893 | 0.76353 | 0.75478
92.8 | 77.5793 | 0.76443 | 0.75567
92.9 | 77.6704 | 0.76537 | 0.75659
93 | 77.7695 | 0.76628 | 0.75752
93.1 | 77.8594 | 0.76718 | 0.75842
93.2 | 77.9501 | 0.76807 | 0.75931
93.3 | 78.0409 | 0.76899 | 0.76022
93.4 | 78.1351 | 0.76992 | 0.76114
93.5 | 78.227 | 0.77084 | 0.76205
93.6 | 78.3247 | 0.77177 | 0.763
93.7 | 78.4249 | 0.77273 | 0.76394
93.8 | 78.5125 | 0.77364 | 0.76485
93.9 | 78.6037 | 0.77454 | 0.76573
94 | 78.6955 | 0.77545 | 0.76665
94.1 | 78.7906 | 0.77639 | 0.7676
94.2 | 78.8838 | 0.77729 | 0.76848
94.3 | 78.9795 | 0.77822 | 0.76939
94.4 | 79.0739 | 0.77912 | 0.77033
94.5 | 79.1644 | 0.78003 | 0.77123
94.6 | 79.2574 | 0.78097 | 0.77217
94.7 | 79.3552 | 0.78192 | 0.77312
94.8 | 79.4501 | 0.78286 | 0.77404
94.9 | 79.5452 | 0.78377 | 0.77495
95 | 79.6388 | 0.78466 | 0.77584
95.1 | 79.7318 | 0.7856 | 0.77677
95.2 | 79.8222 | 0.7865 | 0.77767
95.3 | 79.9093 | 0.78738 | 0.77856
95.4 | 80.0004 | 0.78829 | 0.77947
95.5 | 80.0954 | 0.78921 | 0.78039
95.6 | 80.19 | 0.79014 | 0.78129
95.7 | 80.2789 | 0.79108 | 0.78223
95.8 | 80.3719 | 0.79199 | 0.78316
95.9 | 80.4652 | 0.79292 | 0.78408
96 | 80.5593 | 0.79386 | 0.785
96.1 | 80.6551 | 0.79476 | 0.7859
96.2 | 80.7502 | 0.79567 | 0.78681
96.3 | 80.8404 | 0.79659 | 0.78775
96.4 | 80.9319 | 0.79753 | 0.78868
96.5 | 81.0239 | 0.79844 | 0.78957
96.6 | 81.1128 | 0.79933 | 0.79047
96.7 | 81.2096 | 0.80025 | 0.7914
96.8 | 81.3048 | 0.80116 | 0.79229
96.9 | 81.3964 | 0.80207 | 0.7932
97 | 81.4897 | 0.80299 | 0.79415
97.1 | 81.5855 | 0.80393 | 0.79507
97.2 | 81.6824 | 0.80487 | 0.79602
97.3 | 81.7778 | 0.8058 | 0.79692
97.4 | 81.8722 | 0.8067 | 0.79782
97.5 | 81.9678 | 0.80763 | 0.79875
97.6 | 82.0623 | 0.80856 | 0.79969
97.7 | 82.1502 | 0.80944 | 0.80056
97.8 | 82.2404 | 0.81035 | 0.80147
97.9 | 82.3334 | 0.81127 | 0.80238
98 | 82.4269 | 0.81219 | 0.80331
98.1 | 82.5215 | 0.81312 | 0.80423
98.2 | 82.6131 | 0.81406 | 0.80517
98.3 | 82.7056 | 0.81498 | 0.80609
98.4 | 82.8023 | 0.81592 | 0.80702
98.5 | 82.8965 | 0.81684 | 0.80793
98.6 | 82.9914 | 0.81774 | 0.80884
98.7 | 83.0849 | 0.81865 | 0.80976
98.8 | 83.1789 | 0.8196 | 0.81068
98.9 | 83.2703 | 0.8205 | 0.81159
99 | 83.3603 | 0.82141 | 0.81251
99.1 | 83.4534 | 0.82234 | 0.81343
99.2 | 83.5471 | 0.82325 | 0.81434
99.3 | 83.6458 | 0.82422 | 0.8153
99.4 | 83.7409 | 0.82513 | 0.81622
99.5 | 83.8331 | 0.82603 | 0.81711
99.6 | 83.9232 | 0.82693 | 0.818
99.7 | 84.0195 | 0.82786 | 0.81895
99.8 | 84.1127 | 0.82879 | 0.81985
99.9 | 84.2098 | 0.82972 | 0.82078
100 | 84.3103 | 0.83063 | 0.8217
100.1 | 84.4107 | 0.83154 | 0.82262
100.2 | 84.4986 | 0.83246 | 0.82354
100.3 | 84.5888 | 0.8334 | 0.82445
100.4 | 84.6785 | 0.83432 | 0.82537
100.5 | 84.7737 | 0.83522 | 0.82627
100.6 | 84.8675 | 0.83613 | 0.82718
100.7 | 84.9563 | 0.83708 | 0.82812
100.8 | 85.0481 | 0.838 | 0.82905
100.9 | 85.1423 | 0.8389 | 0.82995
101 | 85.2322 | 0.8398 | 0.83084
101.1 | 85.3311 | 0.84075 | 0.83179
101.2 | 85.4267 | 0.84165 | 0.8327
101.3 | 85.5164 | 0.84258 | 0.83363
101.4 | 85.6037 | 0.84349 | 0.83453
101.5 | 85.6951 | 0.84442 | 0.83545
101.6 | 85.7878 | 0.84536 | 0.83638
101.7 | 85.8813 | 0.84626 | 0.83731
101.8 | 85.9788 | 0.84719 | 0.83822
101.9 | 86.0726 | 0.84811 | 0.83914
102 | 86.1664 | 0.84905 | 0.84007
102.1 | 86.2565 | 0.84995 | 0.84098
102.2 | 86.356 | 0.85088 | 0.84193
102.3 | 86.4495 | 0.85178 | 0.84281
102.4 | 86.5449 | 0.85271 | 0.84372
102.5 | 86.6404 | 0.85362 | 0.84464
102.6 | 86.733 | 0.85454 | 0.84557
102.7 | 86.8229 | 0.85546 | 0.84651
102.8 | 86.9147 | 0.85639 | 0.84742
102.9 | 87.004 | 0.85732 | 0.84832
103 | 87.1002 | 0.85823 | 0.84924
103.1 | 87.1933 | 0.85913 | 0.85014
103.2 | 87.2804 | 0.86004 | 0.85105
103.3 | 87.3742 | 0.86096 | 0.85196
103.4 | 87.4673 | 0.86186 | 0.85288
103.5 | 87.5621 | 0.8628 | 0.8538
103.6 | 87.6561 | 0.86372 | 0.85473
103.7 | 87.7543 | 0.86467 | 0.85568
103.8 | 87.8471 | 0.86561 | 0.8566
103.9 | 87.9384 | 0.86654 | 0.85753
104 | 88.0302 | 0.86745 | 0.85844
104.1 | 88.1183 | 0.86834 | 0.85934
104.2 | 88.2154 | 0.86929 | 0.86028
104.3 | 88.3146 | 0.8702 | 0.86121
104.4 | 88.4079 | 0.87112 | 0.8621
104.5 | 88.4995 | 0.87205 | 0.86302
104.6 | 88.5939 | 0.87298 | 0.86396
104.7 | 88.6886 | 0.87388 | 0.86485
104.8 | 88.7834 | 0.8748 | 0.86578
104.9 | 88.8755 | 0.87574 | 0.8667
105 | 88.9719 | 0.87666 | 0.86763
105.1 | 89.0697 | 0.87757 | 0.86853
105.2 | 89.1602 | 0.87852 | 0.86949
105.3 | 89.2514 | 0.87943 | 0.8704
105.4 | 89.3396 | 0.88034 | 0.87129
105.5 | 89.4315 | 0.88123 | 0.87221
105.6 | 89.5304 | 0.88218 | 0.87312
105.7 | 89.6194 | 0.88309 | 0.87404
105.8 | 89.709 | 0.88399 | 0.87495
105.9 | 89.8017 | 0.88494 | 0.87588
106 | 89.8987 | 0.88589 | 0.87682
106.1 | 89.9945 | 0.88681 | 0.87776
106.2 | 90.0923 | 0.88775 | 0.8787
106.3 | 90.1817 | 0.88865 | 0.87958
106.4 | 90.2681 | 0.88956 | 0.88049
106.5 | 90.3619 | 0.89049 | 0.88143
106.6 | 90.4577 | 0.89144 | 0.88236
106.7 | 90.5497 | 0.89234 | 0.88327
106.8 | 90.6454 | 0.89323 | 0.88417
106.9 | 90.7387 | 0.89414 | 0.88506
107 | 90.8323 | 0.89506 | 0.88599
107.1 | 90.9229 | 0.89595 | 0.88688
107.2 | 91.0166 | 0.8969 | 0.88781
107.3 | 91.1144 | 0.89786 | 0.88877
107.4 | 91.206 | 0.89876 | 0.88966
107.5 | 91.302 | 0.89967 | 0.89058
107.6 | 91.4004 | 0.90062 | 0.89153
107.7 | 91.4888 | 0.90153 | 0.89244
107.8 | 91.5809 | 0.90244 | 0.89335
107.9 | 91.6706 | 0.90335 | 0.89426
108 | 91.7654 | 0.90427 | 0.89517
108.1 | 91.8621 | 0.90521 | 0.89611
108.2 | 91.9532 | 0.90612 | 0.89703
108.3 | 92.0439 | 0.90703 | 0.89794
108.4 | 92.1371 | 0.90798 | 0.89888
108.5 | 92.2334 | 0.90893 | 0.89983
108.6 | 92.3278 | 0.90984 | 0.90073
108.7 | 92.4238 | 0.91078 | 0.90167
108.8 | 92.5195 | 0.91172 | 0.90258
108.9 | 92.6109 | 0.91263 | 0.9035
109 | 92.7001 | 0.91354 | 0.90442
109.1 | 92.7939 | 0.91443 | 0.90532
109.2 | 92.8876 | 0.91536 | 0.90626
109.3 | 92.9806 | 0.91627 | 0.90716
109.4 | 93.0764 | 0.91718 | 0.90806
109.5 | 93.1682 | 0.91809 | 0.90898
109.6 | 93.2623 | 0.91903 | 0.90992
109.7 | 93.3567 | 0.91996 | 0.91084
109.8 | 93.4531 | 0.92089 | 0.91178
109.9 | 93.5496 | 0.92183 | 0.91271
110 | 93.6436 | 0.92274 | 0.91362
110.1 | 93.7445 | 0.92366 | 0.91453
110.2 | 93.836 | 0.92458 | 0.91544
110.3 | 93.9239 | 0.92549 | 0.91635
110.4 | 94.0116 | 0.92638 | 0.91724
110.5 | 94.1043 | 0.92731 | 0.91819
110.6 | 94.1989 | 0.92823 | 0.9191
110.7 | 94.2908 | 0.92917 | 0.92002
110.8 | 94.3778 | 0.93008 | 0.92094
110.9 | 94.4702 | 0.93101 | 0.92186
111 | 94.5676 | 0.93197 | 0.92281
111.1 | 94.6588 | 0.93288 | 0.92374
111.2 | 94.7578 | 0.93384 | 0.9247
111.3 | 94.8536 | 0.93474 | 0.92559
111.4 | 94.9395 | 0.93564 | 0.92649
111.5 | 95.0299 | 0.93657 | 0.9274
111.6 | 95.1216 | 0.93747 | 0.9283
111.7 | 95.215 | 0.93841 | 0.92925
111.8 | 95.3115 | 0.93935 | 0.93017
111.9 | 95.4019 | 0.94023 | 0.93106
112 | 95.4957 | 0.94117 | 0.93202
112.1 | 95.5869 | 0.94207 | 0.93293
112.2 | 95.68 | 0.943 | 0.93383
112.3 | 95.7764 | 0.94394 | 0.93476
112.4 | 95.8726 | 0.94487 | 0.9357
112.5 | 95.9704 | 0.94579 | 0.93661
112.6 | 96.0646 | 0.9467 | 0.93753
112.7 | 96.1536 | 0.94761 | 0.93843
112.8 | 96.2438 | 0.94855 | 0.93935
112.9 | 96.3355 | 0.94946 | 0.94028
113 | 96.4256 | 0.95037 | 0.9412
113.1 | 96.5222 | 0.95135 | 0.94215
113.2 | 96.6163 | 0.95226 | 0.94307
113.3 | 96.7045 | 0.95316 | 0.94398
113.4 | 96.7992 | 0.95411 | 0.94491
113.5 | 96.8956 | 0.95505 | 0.94585
113.6 | 96.9877 | 0.95596 | 0.94676
113.7 | 97.0859 | 0.95689 | 0.9477
113.8 | 97.1783 | 0.95777 | 0.94858
113.9 | 97.2693 | 0.95871 | 0.94951
114 | 97.3602 | 0.95964 | 0.95042
114.1 | 97.4541 | 0.96055 | 0.95133
114.2 | 97.548 | 0.9615 | 0.95228
114.3 | 97.6408 | 0.9624 | 0.95319
114.4 | 97.735 | 0.96331 | 0.9541
114.5 | 97.8261 | 0.96424 | 0.95501
114.6 | 97.9187 | 0.96516 | 0.95593
114.7 | 98.0162 | 0.96611 | 0.95686
114.8 | 98.1111 | 0.96703 | 0.9578
114.9 | 98.2066 | 0.96795 | 0.95873
115 | 98.3011 | 0.96885 | 0.95962
115.1 | 98.3965 | 0.96977 | 0.96055
115.2 | 98.49 | 0.9707 | 0.96147
115.3 | 98.5777 | 0.97159 | 0.96238
115.4 | 98.6686 | 0.97255 | 0.96331
115.5 | 98.7578 | 0.97347 | 0.96423
115.6 | 98.8552 | 0.9744 | 0.96517
115.7 | 98.9509 | 0.97532 | 0.96609
115.8 | 99.0383 | 0.97624 | 0.967
115.9 | 99.1276 | 0.97714 | 0.96791
116 | 99.224 | 0.97807 | 0.96883
116.1 | 99.3211 | 0.97904 | 0.9698
116.2 | 99.4147 | 0.97995 | 0.9707
116.3 | 99.5099 | 0.98087 | 0.97161
116.4 | 99.6003 | 0.98181 | 0.97256
116.5 | 99.6888 | 0.9827 | 0.97345
116.6 | 99.782 | 0.98362 | 0.97438
116.7 | 99.8744 | 0.98455 | 0.97531
116.8 | 99.9688 | 0.98546 | 0.97622
116.9 | 100.064 | 0.98637 | 0.97711
117 | 100.1516 | 0.98727 | 0.978
117.1 | 100.2468 | 0.98822 | 0.97895
117.2 | 100.3444 | 0.98915 | 0.97989
117.3 | 100.4414 | 0.99008 | 0.98083
117.4 | 100.535 | 0.991 | 0.98174
117.5 | 100.6321 | 0.99193 | 0.98266
117.6 | 100.7294 | 0.99287 | 0.9836
117.7 | 100.8207 | 0.99383 | 0.98455
117.8 | 100.908 | 0.99474 | 0.98547
117.9 | 100.9984 | 0.99564 | 0.98638
118 | 101.0948 | 0.99661 | 0.98733
118.1 | 101.1876 | 0.9975 | 0.98821
118.2 | 101.2827 | 0.99842 | 0.98915
118.3 | 101.3724 | 0.99933 | 0.99004
118.4 | 101.4633 | 1.0002 | 0.99094
118.5 | 101.5582 | 1.0012 | 0.9919
118.6 | 101.6532 | 1.0021 | 0.99284
118.7 | 101.7483 | 1.003 | 0.99373
118.8 | 101.8457 | 1.004 | 0.99467
118.9 | 101.9359 | 1.0049 | 0.99559
119 | 102.0266 | 1.0058 | 0.99652
119.1 | 102.1238 | 1.0067 | 0.99745
119.2 | 102.212 | 1.0076 | 0.99833
119.3 | 102.307 | 1.0086 | 0.99924
119.4 | 102.4038 | 1.0095 | 1.0002
119.5 | 102.4951 | 1.0104 | 1.0011
119.6 | 102.5891 | 1.0113 | 1.002
119.7 | 102.6816 | 1.0122 | 1.0029
119.8 | 102.7788 | 1.0132 | 1.0039
119.9 | 102.8672 | 1.0141 | 1.0048
120 | 102.9674 | 1.015 | 1.0057
120.1 | 103.0662 | 1.016 | 1.0066
120.2 | 103.1651 | 1.0169 | 1.0076
120.3 | 103.2546 | 1.0178 | 1.0085
120.4 | 103.3449 | 1.0187 | 1.0094
120.5 | 103.4371 | 1.0197 | 1.0103
120.6 | 103.5325 | 1.0206 | 1.0113
120.7 | 103.626 | 1.0215 | 1.0122
120.8 | 103.7123 | 1.0224 | 1.0131
120.9 | 103.8026 | 1.0234 | 1.014
121 | 103.8987 | 1.0243 | 1.0149
121.1 | 103.9936 | 1.0252 | 1.0159
121.2 | 104.0889 | 1.0261 | 1.0168
121.3 | 104.1837 | 1.0271 | 1.0177
121.4 | 104.2743 | 1.028 | 1.0186
121.5 | 104.364 | 1.0289 | 1.0196
121.6 | 104.4575 | 1.0298 | 1.0205
121.7 | 104.5476 | 1.0307 | 1.0214
121.8 | 104.64 | 1.0316 | 1.0223
121.9 | 104.7364 | 1.0326 | 1.0232
122 | 104.8294 | 1.0335 | 1.0241
122.1 | 104.9223 | 1.0344 | 1.0251
122.2 | 105.0147 | 1.0354 | 1.026
122.3 | 105.1109 | 1.0363 | 1.0269
122.4 | 105.2046 | 1.0372 | 1.0279
122.5 | 105.2993 | 1.0381 | 1.0288
122.6 | 105.3971 | 1.0387 | 1.0299
122.7 | 105.4862 | 1.0395 | 1.0309
122.8 | 105.5746 | 1.0408 | 1.0317
122.9 | 105.6714 | 1.0419 | 1.0325
123 | 105.7623 | 1.0428 | 1.0334
123.1 | 105.8556 | 1.0437 | 1.0343
123.2 | 105.9507 | 1.0446 | 1.0352
123.3 | 106.0399 | 1.0455 | 1.0362
123.4 | 106.129 | 1.0465 | 1.0371
123.5 | 106.2251 | 1.0474 | 1.038
123.6 | 106.3223 | 1.0483 | 1.039
123.7 | 106.418 | 1.0493 | 1.0399
123.8 | 106.5158 | 1.0502 | 1.0408
123.9 | 106.6074 | 1.0511 | 1.0418
124 | 106.6972 | 1.052 | 1.0427
124.1 | 106.7895 | 1.053 | 1.0436
124.2 | 106.8813 | 1.0539 | 1.0445
124.3 | 106.9738 | 1.0548 | 1.0454
124.4 | 107.0683 | 1.0557 | 1.0463
124.5 | 107.1626 | 1.0566 | 1.0473
124.6 | 107.2571 | 1.0576 | 1.0482
124.7 | 107.3494 | 1.0585 | 1.0491
124.8 | 107.444 | 1.0594 | 1.0501
124.9 | 107.5401 | 1.0604 | 1.051
125 | 107.6347 | 1.0613 | 1.0519
125.1 | 107.7295 | 1.0622 | 1.0528
125.2 | 107.8298 | 1.0632 | 1.0538
125.3 | 107.9188 | 1.0641 | 1.0547
125.4 | 108.009 | 1.065 | 1.0556
125.5 | 108.0992 | 1.0659 | 1.0565
125.6 | 108.1901 | 1.0668 | 1.0574
125.7 | 108.288 | 1.0678 | 1.0584
125.8 | 108.3792 | 1.0687 | 1.0593
125.9 | 108.4662 | 1.0696 | 1.0602
126 | 108.5616 | 1.0705 | 1.0611
126.1 | 108.6571 | 1.0715 | 1.0621
126.2 | 108.7515 | 1.0724 | 1.063
126.3 | 108.8484 | 1.0733 | 1.0639
126.4 | 108.9446 | 1.0743 | 1.0649
126.5 | 109.0316 | 1.0752 | 1.0658
126.6 | 109.1213 | 1.0761 | 1.0667
126.7 | 109.2145 | 1.077 | 1.0676
126.8 | 109.3042 | 1.0779 | 1.0685
126.9 | 109.397 | 1.0788 | 1.0694
127 | 109.4961 | 1.0798 | 1.0704
127.1 | 109.5887 | 1.0807 | 1.0713
127.2 | 109.6798 | 1.0816 | 1.0722
127.3 | 109.7772 | 1.0826 | 1.0732
127.4 | 109.8751 | 1.0835 | 1.0741
127.5 | 109.9688 | 1.0844 | 1.075
127.6 | 110.0651 | 1.0854 | 1.0759
127.7 | 110.1625 | 1.0863 | 1.0769
127.8 | 110.251 | 1.0872 | 1.0778
127.9 | 110.3391 | 1.0881 | 1.0787
128 | 110.4299 | 1.0891 | 1.0796
128.1 | 110.5218 | 1.09 | 1.0805
128.2 | 110.619 | 1.0909 | 1.0815
128.3 | 110.7105 | 1.0918 | 1.0824
128.4 | 110.8033 | 1.0928 | 1.0833
128.5 | 110.8972 | 1.0937 | 1.0842
128.6 | 110.9924 | 1.0946 | 1.0852
128.7 | 111.0854 | 1.0956 | 1.0861
128.8 | 111.182 | 1.0965 | 1.087
128.9 | 111.2757 | 1.0974 | 1.0879
129 | 111.3674 | 1.0983 | 1.0888
129.1 | 111.4575 | 1.0993 | 1.0898
129.2 | 111.5508 | 1.1002 | 1.0907
129.3 | 111.6454 | 1.1011 | 1.0916
129.4 | 111.7375 | 1.102 | 1.0925
129.5 | 111.8341 | 1.103 | 1.0935
129.6 | 111.9281 | 1.1039 | 1.0944
129.7 | 112.0234 | 1.1048 | 1.0953
129.8 | 112.1182 | 1.1058 | 1.0963
129.9 | 112.2135 | 1.1067 | 1.0972
130 | 112.3067 | 1.1076 | 1.0981
130.1 | 112.4011 | 1.1085 | 1.099
130.2 | 112.5032 | 1.1095 | 1.1
130.3 | 112.5918 | 1.1104 | 1.1009
130.4 | 112.6803 | 1.1113 | 1.1018
130.5 | 112.7696 | 1.1123 | 1.1028
130.6 | 112.8638 | 1.1132 | 1.1037
130.7 | 112.9583 | 1.1141 | 1.1046
130.8 | 113.0471 | 1.115 | 1.1055
130.9 | 113.1356 | 1.116 | 1.1065
131 | 113.2279 | 1.1169 | 1.1074
131.1 | 113.3169 | 1.1177 | 1.1082
131.2 | 113.4147 | 1.1187 | 1.1092
131.3 | 113.5087 | 1.1196 | 1.1101
131.4 | 113.6044 | 1.1206 | 1.111
131.5 | 113.6932 | 1.1215 | 1.112
131.6 | 113.7831 | 1.1224 | 1.1129
131.7 | 113.878 | 1.1234 | 1.1138
131.8 | 113.9691 | 1.1243 | 1.1148
131.9 | 114.0624 | 1.1252 | 1.1157
132 | 114.1574 | 1.1261 | 1.1166
132.1 | 114.2495 | 1.1271 | 1.1175
132.2 | 114.3452 | 1.128 | 1.1185
132.3 | 114.4411 | 1.1289 | 1.1194
132.4 | 114.5352 | 1.1299 | 1.1203
132.5 | 114.6296 | 1.1308 | 1.1213
132.6 | 114.7267 | 1.1317 | 1.1222
132.7 | 114.8179 | 1.1326 | 1.1231
132.8 | 114.9089 | 1.1336 | 1.124
132.9 | 115.0026 | 1.1345 | 1.125
133 | 115.0924 | 1.1354 | 1.1259
133.1 | 115.1824 | 1.1364 | 1.1268
133.2 | 115.2782 | 1.1373 | 1.1277
133.3 | 115.3699 | 1.1382 | 1.1286
133.4 | 115.4609 | 1.1391 | 1.1296
133.5 | 115.5564 | 1.1401 | 1.1306
133.6 | 115.649 | 1.141 | 1.1314
133.7 | 115.7429 | 1.1419 | 1.1324
133.8 | 115.8393 | 1.1429 | 1.1333
133.9 | 115.9337 | 1.1438 | 1.1342
134 | 116.0232 | 1.1447 | 1.1352
134.1 | 116.1151 | 1.1457 | 1.1361
134.2 | 116.2075 | 1.1466 | 1.137
134.3 | 116.3013 | 1.1475 | 1.1379
134.4 | 116.3957 | 1.1484 | 1.1389
134.5 | 116.4912 | 1.1494 | 1.1398
134.6 | 116.5848 | 1.1503 | 1.1407
134.7 | 116.6758 | 1.1512 | 1.1416
134.8 | 116.7739 | 1.1522 | 1.1426
134.9 | 116.8661 | 1.1531 | 1.1435
135 | 116.9606 | 1.154 | 1.1444
135.1 | 117.0555 | 1.155 | 1.1454
135.2 | 117.1505 | 1.1559 | 1.1463
135.3 | 117.2445 | 1.1568 | 1.1472
135.4 | 117.3356 | 1.1577 | 1.1481
135.5 | 117.4255 | 1.1586 | 1.149
135.6 | 117.5109 | 1.1595 | 1.1499
135.7 | 117.6081 | 1.1605 | 1.1509
135.8 | 117.7054 | 1.1614 | 1.1518
135.9 | 117.7948 | 1.1624 | 1.1528
136 | 117.8838 | 1.1633 | 1.1537
136.1 | 117.9782 | 1.1642 | 1.1546
136.2 | 118.0749 | 1.1652 | 1.1556
136.3 | 118.1691 | 1.1661 | 1.1565
136.4 | 118.264 | 1.167 | 1.1574
136.5 | 118.3535 | 1.1679 | 1.1583
136.6 | 118.4434 | 1.1689 | 1.1593
136.7 | 118.537 | 1.1698 | 1.1602
136.8 | 118.6291 | 1.1707 | 1.1611
136.9 | 118.7259 | 1.1717 | 1.1621
137 | 118.8205 | 1.1726 | 1.163
137.1 | 118.9122 | 1.1735 | 1.1639
137.2 | 119.0041 | 1.1744 | 1.1648
137.3 | 119.0989 | 1.1754 | 1.1657
137.4 | 119.194 | 1.1763 | 1.1667
137.5 | 119.2874 | 1.1772 | 1.1676
137.6 | 119.3849 | 1.1782 | 1.1685
137.7 | 119.4817 | 1.1791 | 1.1695
137.8 | 119.5698 | 1.18 | 1.1703
137.9 | 119.6621 | 1.1809 | 1.1713
138 | 119.7559 | 1.1818 | 1.1722
138.1 | 119.8478 | 1.1828 | 1.1731
138.2 | 119.9373 | 1.1837 | 1.174
138.3 | 120.0304 | 1.1846 | 1.1749
138.4 | 120.1217 | 1.1855 | 1.1759
138.5 | 120.2192 | 1.1865 | 1.1769
138.6 | 120.3136 | 1.1874 | 1.1778
138.7 | 120.4075 | 1.1884 | 1.1787
138.8 | 120.4996 | 1.1893 | 1.1796
138.9 | 120.5999 | 1.1902 | 1.1806
139 | 120.6908 | 1.1912 | 1.1815
139.1 | 120.7816 | 1.1921 | 1.1824
139.2 | 120.8741 | 1.193 | 1.1833
139.3 | 120.9664 | 1.1939 | 1.1843
139.4 | 121.0599 | 1.1948 | 1.1852
139.5 | 121.1589 | 1.1958 | 1.1861
139.6 | 121.2492 | 1.1967 | 1.187
139.7 | 121.343 | 1.1977 | 1.188
139.8 | 121.4403 | 1.1986 | 1.189
139.9 | 121.5313 | 1.1995 | 1.1898
140 | 121.6275 | 1.2005 | 1.1908
140.1 | 121.7225 | 1.2014 | 1.1917
140.2 | 121.8242 | 1.2023 | 1.1927
140.3 | 121.9214 | 1.2032 | 1.1936
140.4 | 122.0155 | 1.2042 | 1.1945
140.5 | 122.1048 | 1.2051 | 1.1954
140.6 | 122.1892 | 1.206 | 1.1963
140.7 | 122.2849 | 1.2069 | 1.1972
140.8 | 122.3791 | 1.2079 | 1.1982
140.9 | 122.467 | 1.2088 | 1.1991
141 | 122.5616 | 1.2098 | 1.2001
141.1 | 122.6551 | 1.2107 | 1.201
141.2 | 122.7476 | 1.2116 | 1.2019
141.3 | 122.8431 | 1.2126 | 1.2028
141.4 | 122.9421 | 1.2135 | 1.2038
141.5 | 123.0276 | 1.2144 | 1.2047
141.6 | 123.1134 | 1.2153 | 1.2056
141.7 | 123.2081 | 1.2162 | 1.2065
141.8 | 123.3021 | 1.2172 | 1.2075
141.9 | 123.3946 | 1.2181 | 1.2084
142 | 123.4908 | 1.2191 | 1.2093
142.1 | 123.5884 | 1.22 | 1.2103
142.2 | 123.6753 | 1.2209 | 1.2112
142.3 | 123.7736 | 1.2219 | 1.2122
142.4 | 123.8683 | 1.2228 | 1.2131
142.5 | 123.9595 | 1.2237 | 1.214
142.6 | 124.0572 | 1.2246 | 1.2149
142.7 | 124.1517 | 1.2256 | 1.2158
142.8 | 124.2433 | 1.2265 | 1.2168
142.9 | 124.3365 | 1.2274 | 1.2177
143 | 124.4266 | 1.2283 | 1.2186
143.1 | 124.5124 | 1.2293 | 1.2195
143.2 | 124.6114 | 1.2302 | 1.2205
143.3 | 124.7067 | 1.2312 | 1.2214
143.4 | 124.7999 | 1.2321 | 1.2224
143.5 | 124.8919 | 1.2331 | 1.2233
143.6 | 124.982 | 1.234 | 1.2242
143.7 | 125.0764 | 1.2349 | 1.2252
143.8 | 125.1748 | 1.2358 | 1.2261
143.9 | 125.2669 | 1.2368 | 1.227
144 | 125.3603 | 1.2377 | 1.2279
144.1 | 125.45 | 1.2386 | 1.2289
144.2 | 125.5448 | 1.2396 | 1.2298
144.3 | 125.6382 | 1.2405 | 1.2308
144.4 | 125.7301 | 1.2414 | 1.2317
144.5 | 125.8242 | 1.2424 | 1.2326
144.6 | 125.9201 | 1.2433 | 1.2335
144.7 | 126.0094 | 1.2442 | 1.2344
144.8 | 126.1028 | 1.2451 | 1.2354
144.9 | 126.201 | 1.2461 | 1.2363
145 | 126.2948 | 1.247 | 1.2372
145.1 | 126.3877 | 1.2479 | 1.2381
145.2 | 126.487 | 1.2488 | 1.2391
145.3 | 126.5796 | 1.2497 | 1.24
145.4 | 126.6701 | 1.2507 | 1.2409
145.5 | 126.764 | 1.2516 | 1.2419
145.6 | 126.8496 | 1.2526 | 1.2428
145.7 | 126.9425 | 1.2535 | 1.2437
145.8 | 127.0402 | 1.2544 | 1.2447
145.9 | 127.1278 | 1.2553 | 1.2456
146 | 127.2213 | 1.2563 | 1.2465
146.1 | 127.3203 | 1.2573 | 1.2475
146.2 | 127.4117 | 1.2582 | 1.2484
146.3 | 127.5032 | 1.2591 | 1.2493
146.4 | 127.6008 | 1.26 | 1.2502
146.5 | 127.6952 | 1.261 | 1.2512
146.6 | 127.786 | 1.2619 | 1.2521
146.7 | 127.8764 | 1.2628 | 1.253
146.8 | 127.9686 | 1.2638 | 1.254
146.9 | 128.065 | 1.2647 | 1.2549
147 | 128.1599 | 1.2656 | 1.2558
147.1 | 128.2512 | 1.2665 | 1.2567
147.2 | 128.3424 | 1.2674 | 1.2577
147.3 | 128.4371 | 1.2684 | 1.2586
147.4 | 128.5366 | 1.2693 | 1.2595
147.5 | 128.6282 | 1.2703 | 1.2605
147.6 | 128.723 | 1.2712 | 1.2614
147.7 | 128.8147 | 1.2721 | 1.2623
147.8 | 128.911 | 1.273 | 1.2632
147.9 | 129.0024 | 1.274 | 1.2642
148 | 129.0936 | 1.2749 | 1.2651
148.1 | 129.187 | 1.2759 | 1.2661
148.2 | 129.2808 | 1.2768 | 1.267
148.3 | 129.3749 | 1.2778 | 1.2679
148.4 | 129.4684 | 1.2787 | 1.2688
148.5 | 129.5626 | 1.2796 | 1.2698
148.6 | 129.6504 | 1.2805 | 1.2707
148.7 | 129.7449 | 1.2815 | 1.2716
148.8 | 129.8426 | 1.2824 | 1.2726
148.9 | 129.9376 | 1.2834 | 1.2735
149 | 130.0334 | 1.2843 | 1.2745
149.1 | 130.123 | 1.2852 | 1.2754
149.2 | 130.2152 | 1.2861 | 1.2763
149.3 | 130.3071 | 1.287 | 1.2772
149.4 | 130.4047 | 1.288 | 1.2782
149.5 | 130.4943 | 1.2889 | 1.2791
149.6 | 130.5905 | 1.2898 | 1.28
149.7 | 130.6818 | 1.2908 | 1.2809
149.8 | 130.7758 | 1.2917 | 1.2819
149.9 | 130.8696 | 1.2927 | 1.2828
150 | 130.963 | 1.2936 | 1.2837
150.1 | 131.0603 | 1.2945 | 1.2847
150.2 | 131.1552 | 1.2955 | 1.2856
150.3 | 131.2556 | 1.2964 | 1.2866
150.4 | 131.3458 | 1.2973 | 1.2875
150.5 | 131.432 | 1.2982 | 1.2884
150.6 | 131.5245 | 1.2992 | 1.2893
150.7 | 131.6192 | 1.3002 | 1.2903
150.8 | 131.7109 | 1.301 | 1.2912
150.9 | 131.8043 | 1.302 | 1.2921
151 | 131.8926 | 1.3029 | 1.2931
151.1 | 131.9862 | 1.3039 | 1.294
151.2 | 132.0792 | 1.3048 | 1.2949
151.3 | 132.1707 | 1.3057 | 1.2959
151.4 | 132.2657 | 1.3066 | 1.2968
151.5 | 132.3625 | 1.3076 | 1.2977
151.6 | 132.4485 | 1.3085 | 1.2987
151.7 | 132.5393 | 1.3091 | 1.2998
151.8 | 132.6338 | 1.3099 | 1.3008
151.9 | 132.7245 | 1.3112 | 1.3016
152 | 132.8175 | 1.3122 | 1.3023
152.1 | 132.9163 | 1.3132 | 1.3033
152.2 | 133.0073 | 1.3141 | 1.3043
152.3 | 133.0999 | 1.315 | 1.3052
152.4 | 133.1936 | 1.316 | 1.3061
152.5 | 133.2901 | 1.317 | 1.3071
152.6 | 133.3834 | 1.3179 | 1.308
152.7 | 133.4834 | 1.3188 | 1.3089
152.8 | 133.5777 | 1.3198 | 1.3099
152.9 | 133.6664 | 1.3207 | 1.3108
153 | 133.7603 | 1.3216 | 1.3117
153.1 | 133.8522 | 1.3226 | 1.3127
153.2 | 133.94 | 1.3235 | 1.3136
153.3 | 134.0295 | 1.3244 | 1.3145
153.4 | 134.1262 | 1.3253 | 1.3154
153.5 | 134.2185 | 1.3263 | 1.3164
153.6 | 134.3112 | 1.3272 | 1.3173
153.7 | 134.4063 | 1.3282 | 1.3183
153.8 | 134.4975 | 1.3291 | 1.3192
153.9 | 134.5944 | 1.33 | 1.3201
154 | 134.6908 | 1.331 | 1.3211
154.1 | 134.7843 | 1.3319 | 1.322
154.2 | 134.872 | 1.3328 | 1.3229
154.3 | 134.9647 | 1.3337 | 1.3238
154.4 | 135.0616 | 1.3347 | 1.3248
154.5 | 135.1505 | 1.3356 | 1.3257
154.6 | 135.2471 | 1.3365 | 1.3266
154.7 | 135.3391 | 1.3375 | 1.3276
154.8 | 135.4337 | 1.3384 | 1.3285
154.9 | 135.5278 | 1.3394 | 1.3294
155 | 135.6263 | 1.3403 | 1.3304
155.1 | 135.7183 | 1.3412 | 1.3313
155.2 | 135.8141 | 1.3422 | 1.3322
155.3 | 135.9115 | 1.3431 | 1.3332
155.4 | 136.0031 | 1.344 | 1.3341
155.5 | 136.0928 | 1.345 | 1.335
155.6 | 136.1841 | 1.3459 | 1.336
155.7 | 136.2752 | 1.3469 | 1.3369
155.8 | 136.3654 | 1.3477 | 1.3378
155.9 | 136.4592 | 1.3487 | 1.3387
156 | 136.551 | 1.3497 | 1.3397
156.1 | 136.6448 | 1.3506 | 1.3407
156.2 | 136.7379 | 1.3515 | 1.3416
156.3 | 136.8324 | 1.3525 | 1.3425
156.4 | 136.9313 | 1.3534 | 1.3435
156.5 | 137.0273 | 1.3543 | 1.3444
156.6 | 137.1148 | 1.3553 | 1.3453
156.7 | 137.1974 | 1.3561 | 1.3462
156.8 | 137.294 | 1.3571 | 1.3472
156.9 | 137.3851 | 1.358 | 1.3481
157 | 137.48 | 1.359 | 1.349
157.1 | 137.5764 | 1.3599 | 1.35
157.2 | 137.6718 | 1.3609 | 1.3509
157.3 | 137.7651 | 1.3618 | 1.3519
157.4 | 137.8579 | 1.3627 | 1.3528
157.5 | 137.9519 | 1.3636 | 1.3537
157.6 | 138.0499 | 1.3646 | 1.3547
157.7 | 138.1432 | 1.3655 | 1.3556
157.8 | 138.236 | 1.3664 | 1.3565
157.9 | 138.3286 | 1.3674 | 1.3574
158 | 138.4203 | 1.3683 | 1.3583
158.1 | 138.5123 | 1.3693 | 1.3593
158.2 | 138.6025 | 1.3702 | 1.3602
158.3 | 138.6982 | 1.3711 | 1.3612
158.4 | 138.7923 | 1.3721 | 1.3621
158.5 | 138.8843 | 1.373 | 1.3631
158.6 | 138.9778 | 1.374 | 1.364
158.7 | 139.0716 | 1.3749 | 1.3649
158.8 | 139.1694 | 1.3758 | 1.3659
158.9 | 139.2612 | 1.3768 | 1.3668
159 | 139.3553 | 1.3777 | 1.3677
159.1 | 139.4501 | 1.3786 | 1.3686
159.2 | 139.5404 | 1.3796 | 1.3696
159.3 | 139.6309 | 1.3805 | 1.3705
159.4 | 139.7266 | 1.3815 | 1.3715
159.5 | 139.8192 | 1.3824 | 1.3724
159.6 | 139.9142 | 1.3833 | 1.3733
159.7 | 140.0071 | 1.3842 | 1.3743
159.8 | 140.0993 | 1.3852 | 1.3752
159.9 | 140.196 | 1.3861 | 1.3762
160 | 140.2917 | 1.3871 | 1.3771
160.1 | 140.3818 | 1.388 | 1.378
160.2 | 140.4736 | 1.3889 | 1.3789
160.3 | 140.5785 | 1.3899 | 1.3799
160.4 | 140.677 | 1.3908 | 1.3808
160.5 | 140.7647 | 1.3917 | 1.3817
160.6 | 140.8586 | 1.3927 | 1.3827
160.7 | 140.9489 | 1.3936 | 1.3837
160.8 | 141.0429 | 1.3946 | 1.3846
160.9 | 141.1398 | 1.3955 | 1.3855
161 | 141.228 | 1.3965 | 1.3865
161.1 | 141.3151 | 1.3973 | 1.3874
161.2 | 141.4122 | 1.3983 | 1.3883
161.3 | 141.5028 | 1.3992 | 1.3892
161.4 | 141.5996 | 1.4002 | 1.3902
161.5 | 141.6957 | 1.4011 | 1.3911
161.6 | 141.7871 | 1.4021 | 1.3921
161.7 | 141.876 | 1.403 | 1.393
161.8 | 141.9684 | 1.404 | 1.3939
161.9 | 142.0575 | 1.4049 | 1.3949
162 | 142.1509 | 1.4058 | 1.3958
162.1 | 142.249 | 1.4068 | 1.3968
162.2 | 142.344 | 1.4077 | 1.3977
162.3 | 142.4375 | 1.4087 | 1.3987
162.4 | 142.528 | 1.4096 | 1.3995
162.5 | 142.6255 | 1.4105 | 1.4005
162.6 | 142.7173 | 1.4114 | 1.4014
162.7 | 142.8126 | 1.4124 | 1.4024
162.8 | 142.9098 | 1.4133 | 1.4033
162.9 | 142.9977 | 1.4142 | 1.4042
163 | 143.0946 | 1.4152 | 1.4052
163.1 | 143.1843 | 1.4162 | 1.4061
163.2 | 143.2743 | 1.4171 | 1.4071
163.3 | 143.3686 | 1.418 | 1.408
163.4 | 143.465 | 1.419 | 1.4089
163.5 | 143.5547 | 1.4199 | 1.4099
163.6 | 143.6437 | 1.4208 | 1.4108
163.7 | 143.7409 | 1.4218 | 1.4117
163.8 | 143.8371 | 1.4227 | 1.4127
163.9 | 143.928 | 1.4236 | 1.4136
164 | 144.0252 | 1.4246 | 1.4146
164.1 | 144.1194 | 1.4255 | 1.4155
164.2 | 144.211 | 1.4265 | 1.4165
164.3 | 144.3005 | 1.4274 | 1.4174
164.4 | 144.3922 | 1.4283 | 1.4183
164.5 | 144.4862 | 1.4293 | 1.4192
164.6 | 144.5851 | 1.4302 | 1.4202
164.7 | 144.6804 | 1.4312 | 1.4211
164.8 | 144.7715 | 1.4321 | 1.4221
164.9 | 144.8679 | 1.4331 | 1.423
165 | 144.9617 | 1.434 | 1.4239
165.1 | 145.0509 | 1.4349 | 1.4249
165.2 | 145.1503 | 1.4359 | 1.4258
165.3 | 145.2443 | 1.4368 | 1.4268
165.4 | 145.3423 | 1.4377 | 1.4277
165.5 | 145.4298 | 1.4387 | 1.4286
165.6 | 145.5253 | 1.4396 | 1.4296
165.7 | 145.6136 | 1.4405 | 1.4305
165.8 | 145.7023 | 1.4414 | 1.4314
165.9 | 145.7989 | 1.4424 | 1.4323
166 | 145.8889 | 1.4433 | 1.4333
166.1 | 145.9808 | 1.4443 | 1.4342
166.2 | 146.0789 | 1.4453 | 1.4352
166.3 | 146.1699 | 1.4462 | 1.4361
166.4 | 146.2614 | 1.4471 | 1.437
166.5 | 146.3593 | 1.448 | 1.438
166.6 | 146.4534 | 1.449 | 1.4389
166.7 | 146.5443 | 1.4499 | 1.4398
166.8 | 146.6373 | 1.4509 | 1.4408
166.9 | 146.7314 | 1.4518 | 1.4417
167 | 146.819 | 1.4527 | 1.4426
167.1 | 146.9131 | 1.4536 | 1.4435
167.2 | 147.0116 | 1.4546 | 1.4445
167.3 | 147.1027 | 1.4555 | 1.4455
167.4 | 147.1995 | 1.4565 | 1.4465
167.5 | 147.2948 | 1.4575 | 1.4474
167.6 | 147.3925 | 1.4584 | 1.4484
167.7 | 147.4857 | 1.4593 | 1.4493
167.8 | 147.5848 | 1.4603 | 1.4502
167.9 | 147.6742 | 1.4612 | 1.4511
168 | 147.7642 | 1.4622 | 1.4521
168.1 | 147.854 | 1.4631 | 1.453
168.2 | 147.9455 | 1.464 | 1.454
168.3 | 148.0394 | 1.4649 | 1.4549
168.4 | 148.1317 | 1.4659 | 1.4558
168.5 | 148.2249 | 1.4668 | 1.4568
168.6 | 148.3123 | 1.4677 | 1.4577
168.7 | 148.4088 | 1.4687 | 1.4586
168.8 | 148.5065 | 1.4697 | 1.4596
168.9 | 148.5979 | 1.4706 | 1.4605
169 | 148.6917 | 1.4715 | 1.4614
169.1 | 148.7899 | 1.4725 | 1.4624
169.2 | 148.8765 | 1.4734 | 1.4633
169.3 | 148.9707 | 1.4743 | 1.4642
169.4 | 149.0654 | 1.4753 | 1.4652
169.5 | 149.1554 | 1.4762 | 1.4661
169.6 | 149.2489 | 1.4771 | 1.467
169.7 | 149.3436 | 1.4781 | 1.468
169.8 | 149.4429 | 1.4791 | 1.469
169.9 | 149.5412 | 1.4801 | 1.47
170 | 149.6319 | 1.481 | 1.4709
170.1 | 149.7235 | 1.4819 | 1.4718
170.2 | 149.8212 | 1.4828 | 1.4727
170.3 | 149.9121 | 1.4838 | 1.4737
170.4 | 150.0168 | 1.4847 | 1.4746
170.5 | 150.1111 | 1.4857 | 1.4756
170.6 | 150.1983 | 1.4865 | 1.4765
170.7 | 150.2844 | 1.4875 | 1.4774
170.8 | 150.378 | 1.4885 | 1.4783
170.9 | 150.4738 | 1.4894 | 1.4793
171 | 150.566 | 1.4904 | 1.4802
171.1 | 150.6546 | 1.4913 | 1.4812
171.2 | 150.7471 | 1.4922 | 1.4821
171.3 | 150.843 | 1.4932 | 1.4831
171.4 | 150.9351 | 1.4941 | 1.484
171.5 | 151.0337 | 1.4951 | 1.485
171.6 | 151.1266 | 1.496 | 1.4859
171.7 | 151.2133 | 1.4969 | 1.4868
171.8 | 151.3001 | 1.4979 | 1.4878
171.9 | 151.3952 | 1.4988 | 1.4887
172 | 151.4891 | 1.4998 | 1.4897
172.1 | 151.5832 | 1.5007 | 1.4906
172.2 | 151.679 | 1.5017 | 1.4916
172.3 | 151.7695 | 1.5026 | 1.4925
172.4 | 151.8689 | 1.5036 | 1.4935
172.5 | 151.9554 | 1.5045 | 1.4944
172.6 | 152.0532 | 1.5055 | 1.4953
172.7 | 152.1492 | 1.5064 | 1.4962
172.8 | 152.2448 | 1.5073 | 1.4972
172.9 | 152.3386 | 1.5083 | 1.4981
173 | 152.4296 | 1.5092 | 1.4991
173.1 | 152.521 | 1.5101 | 1.5
173.2 | 152.6071 | 1.5111 | 1.5009
173.3 | 152.6983 | 1.512 | 1.5019
173.4 | 152.7968 | 1.513 | 1.5029
173.5 | 152.8895 | 1.5139 | 1.5038
173.6 | 152.9758 | 1.5148 | 1.5047
173.7 | 153.0655 | 1.5157 | 1.5056
173.8 | 153.1629 | 1.5167 | 1.5066
173.9 | 153.2613 | 1.5177 | 1.5075
174 | 153.3562 | 1.5186 | 1.5085
174.1 | 153.4525 | 1.5195 | 1.5094
174.2 | 153.5426 | 1.5205 | 1.5104
174.3 | 153.6329 | 1.5214 | 1.5113
174.4 | 153.7283 | 1.5224 | 1.5123
174.5 | 153.8227 | 1.5234 | 1.5132
174.6 | 153.9127 | 1.5243 | 1.5141
174.7 | 154.0083 | 1.5252 | 1.5151
174.8 | 154.1039 | 1.5262 | 1.516
174.9 | 154.1945 | 1.5271 | 1.517
175 | 154.2928 | 1.5281 | 1.5179
175.1 | 154.3826 | 1.529 | 1.5188
175.2 | 154.4807 | 1.5299 | 1.5198
175.3 | 154.5742 | 1.5309 | 1.5207
175.4 | 154.664 | 1.5318 | 1.5216
175.5 | 154.7617 | 1.5328 | 1.5226
175.6 | 154.846 | 1.5337 | 1.5235
175.7 | 154.937 | 1.5346 | 1.5244
175.8 | 155.0296 | 1.5356 | 1.5254
175.9 | 155.126 | 1.5365 | 1.5264
176 | 155.2216 | 1.5374 | 1.5273
176.1 | 155.3059 | 1.5383 | 1.5282
176.2 | 155.4026 | 1.5394 | 1.5292
176.3 | 155.4969 | 1.5403 | 1.5301
176.4 | 155.5887 | 1.5412 | 1.5311
176.5 | 155.6871 | 1.5422 | 1.532
176.6 | 155.7844 | 1.5432 | 1.533
176.7 | 155.8705 | 1.5441 | 1.5339
176.8 | 155.9602 | 1.545 | 1.5348
176.9 | 156.0502 | 1.5459 | 1.5357
177 | 156.1452 | 1.5469 | 1.5367
177.1 | 156.2389 | 1.5478 | 1.5376
177.2 | 156.3383 | 1.5488 | 1.5386
177.3 | 156.4257 | 1.5497 | 1.5395
177.4 | 156.5191 | 1.5506 | 1.5404
177.5 | 156.6194 | 1.5516 | 1.5414
177.6 | 156.7099 | 1.5525 | 1.5423
177.7 | 156.8062 | 1.5535 | 1.5433
177.8 | 156.9022 | 1.5544 | 1.5443
177.9 | 156.9985 | 1.5554 | 1.5452
178 | 157.0874 | 1.5563 | 1.5461
178.1 | 157.1833 | 1.5573 | 1.5471
178.2 | 157.2734 | 1.5582 | 1.548
178.3 | 157.3614 | 1.5591 | 1.549
178.4 | 157.4559 | 1.5601 | 1.5499
178.5 | 157.553 | 1.561 | 1.5509
178.6 | 157.6458 | 1.562 | 1.5518
178.7 | 157.7354 | 1.5629 | 1.5528
178.8 | 157.8276 | 1.5639 | 1.5537
178.9 | 157.9237 | 1.5648 | 1.5547
179 | 158.0195 | 1.5658 | 1.5556
179.1 | 158.1134 | 1.5667 | 1.5565
179.2 | 158.2054 | 1.5676 | 1.5575
179.3 | 158.2951 | 1.5686 | 1.5584
179.4 | 158.3891 | 1.5695 | 1.5594
179.5 | 158.4881 | 1.5705 | 1.5603
179.6 | 158.5789 | 1.5714 | 1.5613
179.7 | 158.6743 | 1.5724 | 1.5622
179.8 | 158.7657 | 1.5733 | 1.5631
179.9 | 158.8586 | 1.5743 | 1.5641
180 | 158.9513 | 1.5752 | 1.565
180.1 | 159.0458 | 1.5762 | 1.566
180.2 | 159.147 | 1.5771 | 1.567
180.3 | 159.2424 | 1.5781 | 1.5679
180.4 | 159.333 | 1.579 | 1.5688
180.5 | 159.44 | 1.58 | 1.5698
180.6 | 159.53 | 1.5809 | 1.5707
180.7 | 159.6176 | 1.5818 | 1.5716
180.8 | 159.7046 | 1.5827 | 1.5725
180.9 | 159.7977 | 1.5837 | 1.5735
181 | 159.8955 | 1.5846 | 1.5745
181.1 | 159.9817 | 1.5856 | 1.5754
181.2 | 160.0733 | 1.5865 | 1.5763
181.3 | 160.1664 | 1.5875 | 1.5773
181.4 | 160.2648 | 1.5885 | 1.5783
181.5 | 160.3585 | 1.5894 | 1.5792
181.6 | 160.4583 | 1.5904 | 1.5802
181.7 | 160.542 | 1.5913 | 1.5811
181.8 | 160.6358 | 1.5923 | 1.5821
181.9 | 160.7298 | 1.5932 | 1.583
182 | 160.8199 | 1.5942 | 1.584
182.1 | 160.9133 | 1.5951 | 1.5849
182.2 | 161.0067 | 1.596 | 1.5858
182.3 | 161.1021 | 1.597 | 1.5868
182.4 | 161.1947 | 1.5979 | 1.5877
182.5 | 161.2898 | 1.5989 | 1.5887
182.6 | 161.387 | 1.5997 | 1.5897
182.7 | 161.4817 | 1.6003 | 1.5909
182.8 | 161.576 | 1.6013 | 1.5918
182.9 | 161.6683 | 1.6026 | 1.5925
183 | 161.7631 | 1.6036 | 1.5934
183.1 | 161.8536 | 1.6045 | 1.5943
183.2 | 161.9343 | 1.6054 | 1.5952
183.3 | 162.0326 | 1.6064 | 1.5962
183.4 | 162.1317 | 1.6074 | 1.5972
183.5 | 162.2253 | 1.6083 | 1.5981
183.6 | 162.3109 | 1.6093 | 1.5991
183.7 | 162.4058 | 1.6103 | 1.6001
183.8 | 162.4988 | 1.6112 | 1.601
183.9 | 162.5965 | 1.6122 | 1.602
184 | 162.6909 | 1.6131 | 1.6029
184.1 | 162.7874 | 1.614 | 1.6038
184.2 | 162.8794 | 1.615 | 1.6048
184.3 | 162.9664 | 1.6159 | 1.6057
184.4 | 163.0574 | 1.6168 | 1.6066
184.5 | 163.1526 | 1.6178 | 1.6076
184.6 | 163.2469 | 1.6188 | 1.6085
184.7 | 163.3363 | 1.6197 | 1.6094
184.8 | 163.4363 | 1.6207 | 1.6104
184.9 | 163.525 | 1.6216 | 1.6114
185 | 163.6232 | 1.6226 | 1.6123
185.1 | 163.715 | 1.6235 | 1.6133
185.2 | 163.8108 | 1.6244 | 1.6142
185.3 | 163.9035 | 1.6253 | 1.6151
185.4 | 164.0027 | 1.6263 | 1.6161
185.5 | 164.1014 | 1.6273 | 1.6171
185.6 | 164.1915 | 1.6282 | 1.618
185.7 | 164.2783 | 1.6291 | 1.6189
185.8 | 164.3658 | 1.6301 | 1.6199
185.9 | 164.4576 | 1.631 | 1.6208
186 | 164.5591 | 1.632 | 1.6218
186.1 | 164.6458 | 1.6329 | 1.6227
186.2 | 164.7444 | 1.6339 | 1.6237
186.3 | 164.8358 | 1.6349 | 1.6247
186.4 | 164.9271 | 1.6358 | 1.6256
186.5 | 165.0244 | 1.6368 | 1.6266
186.6 | 165.1189 | 1.6377 | 1.6275
186.7 | 165.2117 | 1.6386 | 1.6284
186.8 | 165.3004 | 1.6396 | 1.6294
186.9 | 165.3943 | 1.6406 | 1.6304
187 | 165.4815 | 1.6414 | 1.6312
187.1 | 165.5793 | 1.6424 | 1.6322
187.2 | 165.6689 | 1.6434 | 1.6331
187.3 | 165.7637 | 1.6443 | 1.6341
187.4 | 165.8606 | 1.6453 | 1.6351
187.5 | 165.9605 | 1.6463 | 1.6361
187.6 | 166.0511 | 1.6472 | 1.637
187.7 | 166.1456 | 1.6482 | 1.6379
187.8 | 166.2418 | 1.6491 | 1.6389
187.9 | 166.335 | 1.65 | 1.6398
188 | 166.43 | 1.651 | 1.6408
188.1 | 166.5207 | 1.652 | 1.6417
188.2 | 166.6115 | 1.6529 | 1.6427
188.3 | 166.7013 | 1.6538 | 1.6436
188.4 | 166.7915 | 1.6548 | 1.6445
188.5 | 166.8859 | 1.6557 | 1.6455
188.6 | 166.9811 | 1.6566 | 1.6465
188.7 | 167.0748 | 1.6576 | 1.6474
188.8 | 167.1694 | 1.6586 | 1.6484
188.9 | 167.2621 | 1.6595 | 1.6493
189 | 167.3564 | 1.6605 | 1.6503
189.1 | 167.4519 | 1.6614 | 1.6512
189.2 | 167.5469 | 1.6624 | 1.6522
189.3 | 167.6363 | 1.6633 | 1.6531
189.4 | 167.7301 | 1.6643 | 1.6541
189.5 | 167.8245 | 1.6653 | 1.655
189.6 | 167.9149 | 1.6662 | 1.656
189.7 | 168.0041 | 1.6671 | 1.6568
189.8 | 168.0389 | 1.6674 | 1.6572
189.9 | 168.0355 | 1.6674 | 1.6572
190 | 168.0404 | 1.6675 | 1.6573
190.1 | 168.0349 | 1.6675 | 1.6573
190.2 | 168.0284 | 1.6675 | 1.6572
190.3 | 168.0284 | 1.6675 | 1.6573
190.4 | 168.0224 | 1.6675 | 1.6573
190.5 | 168.0167 | 1.6674 | 1.6572
190.6 | 168.0152 | 1.6675 | 1.6572
190.7 | 168.003 | 1.6674 | 1.6572
190.8 | 167.9982 | 1.6674 | 1.6572
190.9 | 168.0106 | 1.6675 | 1.6573
191 | 167.9893 | 1.6674 | 1.6572
191.1 | 167.9875 | 1.6674 | 1.6572
191.2 | 167.9768 | 1.6673 | 1.6571
191.3 | 167.9767 | 1.6673 | 1.6572
191.4 | 167.9789 | 1.6674 | 1.6572
191.5 | 167.9763 | 1.6674 | 1.6572
191.6 | 167.9713 | 1.6673 | 1.6572
191.7 | 167.9673 | 1.6673 | 1.6572
191.8 | 167.9615 | 1.6673 | 1.6571
191.9 | 167.9651 | 1.6673 | 1.6572
192 | 167.9654 | 1.6674 | 1.6572
192.1 | 167.9654 | 1.6674 | 1.6572
192.2 | 167.9563 | 1.6673 | 1.6571
192.3 | 167.9517 | 1.6673 | 1.6571
192.4 | 167.9545 | 1.6673 | 1.6572
192.5 | 167.941 | 1.6672 | 1.6571
192.6 | 167.9357 | 1.6672 | 1.6571
192.7 | 167.9277 | 1.6672 | 1.6571
192.8 | 167.9403 | 1.6673 | 1.6572
192.9 | 167.9321 | 1.6673 | 1.6571
193 | 167.9233 | 1.6672 | 1.6571
193.1 | 167.9254 | 1.6672 | 1.6571
193.2 | 167.9229 | 1.6672 | 1.6571
193.3 | 167.9205 | 1.6672 | 1.6571
193.4 | 167.9269 | 1.6673 | 1.6572
193.5 | 167.9229 | 1.6673 | 1.6572
193.6 | 167.927 | 1.6674 | 1.6572
193.7 | 167.9002 | 1.6671 | 1.657
193.8 | 167.907 | 1.6672 | 1.6571
193.9 | 167.9064 | 1.6673 | 1.6572
194 | 167.9044 | 1.6673 | 1.6572
194.1 | 167.8975 | 1.6672 | 1.6571
194.2 | 167.8959 | 1.6672 | 1.6571
194.3 | 167.8953 | 1.6672 | 1.6571
194.4 | 167.893 | 1.6672 | 1.657
194.5 | 167.8921 | 1.6672 | 1.6571
194.6 | 167.8953 | 1.6673 | 1.6572
194.7 | 167.8939 | 1.6672 | 1.6571
194.8 | 167.895 | 1.6673 | 1.6572
194.9 | 167.8941 | 1.6673 | 1.6572
195 | 167.8862 | 1.6672 | 1.6571
195.1 | 167.8822 | 1.6672 | 1.6571
195.2 | 167.8853 | 1.6672 | 1.6571
195.3 | 167.8821 | 1.6672 | 1.6571
195.4 | 167.8784 | 1.6672 | 1.6571
195.5 | 167.8693 | 1.6671 | 1.657
195.6 | 167.8757 | 1.6672 | 1.6571
195.7 | 167.8763 | 1.6672 | 1.6571
195.8 | 167.8734 | 1.6672 | 1.6571
195.9 | 167.8736 | 1.6672 | 1.6571
196 | 167.872 | 1.6672 | 1.6571
196.1 | 167.8577 | 1.6671 | 1.657
196.2 | 167.8585 | 1.6671 | 1.6571
196.3 | 167.8612 | 1.6672 | 1.6571
196.4 | 167.8428 | 1.667 | 1.657
196.5 | 167.8426 | 1.6671 | 1.657
196.6 | 167.843 | 1.6671 | 1.657
196.7 | 167.8436 | 1.6671 | 1.657
196.8 | 167.8541 | 1.6672 | 1.6571
196.9 | 167.8472 | 1.6672 | 1.6571
197 | 167.8398 | 1.6671 | 1.657
197.1 | 167.8249 | 1.667 | 1.6569
197.2 | 167.8554 | 1.6673 | 1.6572
197.3 | 167.8426 | 1.6672 | 1.6571
197.4 | 167.8336 | 1.6671 | 1.6571
197.5 | 167.8271 | 1.6671 | 1.657
197.6 | 167.8358 | 1.6672 | 1.6571
197.7 | 167.8306 | 1.6671 | 1.6571
197.8 | 167.8329 | 1.6672 | 1.6571
197.9 | 167.8237 | 1.6671 | 1.657
198 | 167.8343 | 1.6672 | 1.6572
198.1 | 167.8307 | 1.6672 | 1.6572
198.2 | 167.822 | 1.6671 | 1.657
198.3 | 167.8252 | 1.6672 | 1.6571
198.4 | 167.8277 | 1.6672 | 1.6572
198.5 | 167.82 | 1.6671 | 1.6571
198.6 | 167.8282 | 1.6672 | 1.6572
198.7 | 167.8208 | 1.6671 | 1.6571
198.8 | 167.8195 | 1.6671 | 1.6571
198.9 | 167.8163 | 1.6671 | 1.6571
199 | 167.8226 | 1.6672 | 1.6571
199.1 | 167.8192 | 1.6672 | 1.6571
199.2 | 167.8199 | 1.6672 | 1.6572
199.3 | 167.8165 | 1.6672 | 1.6572
199.4 | 167.811 | 1.6671 | 1.6571
199.5 | 167.8131 | 1.6671 | 1.6571
199.6 | 167.8175 | 1.6672 | 1.6572
199.7 | 167.8117 | 1.6672 | 1.6571
199.8 | 167.8069 | 1.6671 | 1.6571
199.9 | 167.8094 | 1.6672 | 1.6571
200 | 167.8054 | 1.6671 | 1.6571
200.1 | 167.8137 | 1.6672 | 1.6572
200.2 | 167.8094 | 1.6672 | 1.6572
200.3 | 167.8114 | 1.6672 | 1.6572
200.4 | 167.8038 | 1.6672 | 1.6572
200.5 | 167.8003 | 1.6672 | 1.6571
200.6 | 167.7965 | 1.6671 | 1.6571
200.7 | 167.7928 | 1.6671 | 1.6571
200.8 | 167.7867 | 1.6671 | 1.6571
200.9 | 167.7916 | 1.6671 | 1.6571
201 | 167.7855 | 1.6671 | 1.6571
201.1 | 167.7857 | 1.6671 | 1.6571
201.2 | 167.7984 | 1.6672 | 1.6572
201.3 | 167.7925 | 1.6672 | 1.6572
201.4 | 167.7906 | 1.6672 | 1.6572
201.5 | 167.799 | 1.6673 | 1.6573
201.6 | 167.7866 | 1.6672 | 1.6572
201.7 | 167.7875 | 1.6672 | 1.6572
201.8 | 167.7747 | 1.6671 | 1.6571
201.9 | 167.7708 | 1.6671 | 1.6571
202 | 167.7689 | 1.6671 | 1.6571
202.1 | 167.7694 | 1.6671 | 1.6571
202.2 | 167.7695 | 1.6671 | 1.6571
202.3 | 167.761 | 1.6671 | 1.6571
202.4 | 167.7668 | 1.6671 | 1.6571
202.5 | 167.7586 | 1.6671 | 1.6571
202.6 | 167.7655 | 1.6672 | 1.6572
202.7 | 167.7542 | 1.667 | 1.6571
202.8 | 167.7605 | 1.6671 | 1.6571
202.9 | 167.7646 | 1.6672 | 1.6572
203 | 167.7554 | 1.6671 | 1.6571
203.1 | 167.7781 | 1.6673 | 1.6573
203.2 | 167.761 | 1.6672 | 1.6572
203.3 | 167.7651 | 1.6672 | 1.6573
203.4 | 167.7637 | 1.6672 | 1.6573
203.5 | 167.7558 | 1.6671 | 1.6571
203.6 | 167.7582 | 1.6672 | 1.6572
203.7 | 167.7562 | 1.6672 | 1.6572
203.8 | 167.755 | 1.6672 | 1.6572
203.9 | 167.7475 | 1.6671 | 1.6571
204 | 167.7617 | 1.6672 | 1.6573
204.1 | 167.7583 | 1.6672 | 1.6573
204.2 | 167.7515 | 1.6672 | 1.6572
204.3 | 167.7487 | 1.6671 | 1.6572
204.4 | 167.7478 | 1.6671 | 1.6572
204.5 | 167.7464 | 1.6671 | 1.6571
204.6 | 167.7468 | 1.6671 | 1.6572
204.7 | 167.7483 | 1.6672 | 1.6572
204.8 | 167.7489 | 1.6672 | 1.6572
204.9 | 167.7466 | 1.6672 | 1.6572
205 | 167.7516 | 1.6673 | 1.6573
205.1 | 166.603 | 1.6559 | 1.6459
205.2 | 165.3977 | 1.6442 | 1.6343
205.3 | 164.2982 | 1.6332 | 1.6233
205.4 | 161.6202 | 1.607 | 1.5972
205.5 | 158.1363 | 1.5729 | 1.5632
205.6 | 155.8851 | 1.551 | 1.5415
205.7 | 155.305 | 1.5454 | 1.5359
205.8 | 154.0518 | 1.5329 | 1.5232
205.9 | 147.6771 | 1.4701 | 1.4605
206 | 140.3399 | 1.3986 | 1.3894
206.1 | 139.3634 | 1.3891 | 1.3802
206.2 | 139.1268 | 1.3867 | 1.3777
206.3 | 137.2509 | 1.3682 | 1.3592
206.4 | 133.5668 | 1.332 | 1.3231
206.5 | 131.1733 | 1.3086 | 1.2998
206.6 | 130.0444 | 1.2975 | 1.2889
206.7 | 129.9427 | 1.2965 | 1.2878
206.8 | 129.8544 | 1.2955 | 1.2868
206.9 | 127.4695 | 1.272 | 1.2633
207 | 125.4479 | 1.2523 | 1.2437
207.1 | 124.0629 | 1.2387 | 1.2302
207.2 | 123.6259 | 1.2345 | 1.226
207.3 | 122.913 | 1.2272 | 1.2188
207.4 | 121.0204 | 1.2087 | 1.2003
207.5 | 119.12 | 1.1901 | 1.1818
207.6 | 118.326 | 1.1824 | 1.1741
207.7 | 118.4288 | 1.1834 | 1.1751
207.8 | 118.1985 | 1.181 | 1.1726
207.9 | 114.8257 | 1.1477 | 1.1395
208 | 112.1424 | 1.1214 | 1.1133
208.1 | 110.1422 | 1.1017 | 1.0937
208.2 | 107.8975 | 1.0798 | 1.0719
208.3 | 107.6784 | 1.0776 | 1.0697
208.4 | 106.5581 | 1.0664 | 1.0584
208.5 | 101.5809 | 1.0175 | 1.0096
208.6 | 96.0853 | 0.96371 | 0.95614
208.7 | 94.7634 | 0.95074 | 0.94337
208.8 | 94.8233 | 0.95114 | 0.94376
208.9 | 94.8365 | 0.95116 | 0.94375
209 | 94.8823 | 0.9516 | 0.9442
209.1 | 94.8706 | 0.95143 | 0.944
209.2 | 92.1816 | 0.92473 | 0.91721
209.3 | 87.1458 | 0.87547 | 0.86822
209.4 | 85.1174 | 0.85568 | 0.84863
209.5 | 85.0528 | 0.85491 | 0.84787
209.6 | 84.7785 | 0.85202 | 0.84493
209.7 | 80.6712 | 0.81156 | 0.80447
209.8 | 75.003 | 0.75596 | 0.7492
209.9 | 73.3362 | 0.73961 | 0.73306
210 | 73.3809 | 0.73989 | 0.73335
210.1 | 73.4112 | 0.74002 | 0.73347
210.2 | 73.4422 | 0.74021 | 0.73364
210.3 | 73.4772 | 0.74048 | 0.73391
210.4 | 72.3973 | 0.72965 | 0.72301
210.5 | 68.714 | 0.69353 | 0.68702
210.6 | 65.8972 | 0.66598 | 0.65969
210.7 | 65.5263 | 0.66227 | 0.65605
210.8 | 65.5726 | 0.66257 | 0.65633
210.9 | 64.7645 | 0.65447 | 0.64819
211 | 61.0761 | 0.6182 | 0.61196
211.1 | 55.6835 | 0.56523 | 0.55927
211.2 | 51.4008 | 0.52325 | 0.51763
211.3 | 50.6269 | 0.5156 | 0.51011
211.4 | 50.61 | 0.51512 | 0.50959
211.5 | 46.6404 | 0.47582 | 0.47028
211.6 | 40.9242 | 0.41971 | 0.41447
211.7 | 35.6103 | 0.36696 | 0.36247
211.8 | 30.7232 | 0.3187 | 0.3149
211.9 | 28.7256 | 0.29913 | 0.29516
212 | 28.1245 | 0.29316 | 0.28883
212.1 | 28.1414 | 0.29307 | 0.28872
212.2 | 28.1698 | 0.29318 | 0.28881
212.3 | 28.2038 | 0.2934 | 0.28902
212.4 | 28.2469 | 0.29376 | 0.28935
212.5 | 28.2946 | 0.29408 | 0.28965
212.6 | 28.1101 | 0.2922 | 0.28773
212.7 | 25.5799 | 0.26735 | 0.26298
212.8 | 22.7352 | 0.23951 | 0.23537
212.9 | 21.6794 | 0.22914 | 0.22515
213 | 21.7016 | 0.22922 | 0.22525
213.1 | 21.3341 | 0.22538 | 0.22133
213.2 | 16.5723 | 0.17811 | 0.17458
213.3 | 13.3057 | 0.14577 | 0.14293
213.4 | 12.5552 | 0.13821 | 0.13556
213.5 | 12.2623 | 0.13498 | 0.13236
213.6 | 9.7163 | 0.10926 | 0.10731
213.7 | 7.5937 | 0.087893 | 0.08676
213.8 | 6.9615 | 0.081323 | 0.080492
213.9 | 6.9722 | 0.081271 | 0.080431
214 | 6.4335 | 0.075688 | 0.074998
214.1 | 4.7238 | 0.058124 | 0.058316
214.2 | 3.6802 | 0.047423 | 0.048233
214.3 | 3.5491 | 0.045957 | 0.046872
214.4 | 3.2924 | 0.043098 | 0.044102
214.5 | 2.1887 | 0.031693 | 0.033342
214.6 | 1.6682 | 0.026333 | 0.028309
214.7 | 1.6087 | 0.025626 | 0.027603
214.8 | 0.98576 | 0.019145 | 0.021403
214.9 | 0.1563 | 0.010885 | 0.013293
215 | -0.062156 | 0.0088896 | 0.011127
215.1 | -0.085507 | 0.0086561 | 0.01085
215.2 | -0.065968 | 0.008722 | 0.010886
215.3 | -0.052779 | 0.0087809 | 0.010925
215.4 | -0.041744 | 0.0088364 | 0.010973
215.5 | -0.034345 | 0.0088854 | 0.011001
215.6 | -0.049558 | 0.0087366 | 0.010826
215.7 | -0.19202 | 0.0074378 | 0.0094327
215.8 | -0.20394 | 0.0072938 | 0.0092878
215.9 | -0.19647 | 0.00735 | 0.0093503
216 | -0.19362 | 0.007366 | 0.0093612
216.1 | -0.1888 | 0.0073966 | 0.0093713
216.2 | -0.18698 | 0.0073776 | 0.009359
216.3 | -0.18355 | 0.0073756 | 0.0093348
216.4 | -0.17807 | 0.0074119 | 0.0093598
216.5 | -0.17153 | 0.0074112 | 0.0093649
216.6 | -0.16145 | 0.0074405 | 0.0093826
216.7 | -0.16054 | 0.0074241 | 0.0093602
216.8 | -0.15869 | 0.0074241 | 0.0093474
216.9 | -0.15411 | 0.0074232 | 0.0093478
217 | -0.14739 | 0.0074323 | 0.0093556
217.1 | -0.14728 | 0.0074335 | 0.0093513
217.2 | -0.1447 | 0.0074297 | 0.0093292
217.3 | -0.14071 | 0.0074246 | 0.0093079
217.4 | -0.1409 | 0.0074096 | 0.0092898
217.5 | -0.13969 | 0.0074108 | 0.009292
217.6 | -0.13343 | 0.0074404 | 0.0093064
217.7 | -0.13165 | 0.0074301 | 0.0092926
217.8 | -0.12886 | 0.0074499 | 0.0093047
217.9 | -0.12783 | 0.0074523 | 0.0092954
218 | -0.12607 | 0.0074426 | 0.0093037
218.1 | -0.1266 | 0.0074506 | 0.0092941
218.2 | -0.12601 | 0.0074399 | 0.0092867
218.3 | -0.12222 | 0.0074519 | 0.0092919
218.4 | -0.12144 | 0.0074748 | 0.0093098
218.5 | -0.1222 | 0.0074272 | 0.0092811
218.6 | -0.12103 | 0.0074296 | 0.0092726
218.7 | -0.1206 | 0.0074433 | 0.0092716
218.8 | -0.11923 | 0.007447 | 0.009266
218.9 | -0.11929 | 0.0074201 | 0.0092562
219 | -0.11976 | 0.0074165 | 0.0092411
219.1 | -0.11847 | 0.0074205 | 0.0092388
219.2 | -0.11934 | 0.0073874 | 0.0091951
219.3 | -0.11765 | 0.0074055 | 0.0092236
219.4 | -0.11731 | 0.0073955 | 0.0092135
219.5 | -0.11757 | 0.0073784 | 0.0091891
219.6 | -0.11687 | 0.0073955 | 0.0092015
219.7 | -0.11601 | 0.0073697 | 0.0091797
219.8 | -0.11488 | 0.0073823 | 0.0092032
219.9 | -0.11444 | 0.0073687 | 0.0091757
220 | -0.11273 | 0.0073565 | 0.0091594
220.1 | -0.11275 | 0.0073565 | 0.0091698
220.2 | -0.1126 | 0.0073582 | 0.0091549
220.3 | -0.11216 | 0.0073529 | 0.009141
220.4 | -0.10945 | 0.0073669 | 0.0091554
220.5 | -0.10781 | 0.0073595 | 0.0091355
220.6 | -0.10542 | 0.0073653 | 0.0091376
220.7 | -0.10666 | 0.0073352 | 0.0091201
220.8 | -0.1077 | 0.0073319 | 0.0091013
220.9 | -0.10512 | 0.007329 | 0.0091062
221 | -0.1024 | 0.0073294 | 0.0091053
221.1 | -0.10376 | 0.0073084 | 0.0090915
221.2 | -0.099361 | 0.0073157 | 0.0090963
221.3 | -0.096291 | 0.0073446 | 0.0091017
221.4 | -0.10121 | 0.0073034 | 0.0090593
221.5 | -0.096431 | 0.0073388 | 0.0090884
221.6 | -0.096919 | 0.0072973 | 0.0090637
221.7 | -0.09106 | 0.0073144 | 0.0090858
221.8 | -0.0924 | 0.0072838 | 0.0090588
221.9 | -0.093692 | 0.0072847 | 0.0090311
222 | -0.090263 | 0.0072979 | 0.0090558
222.1 | -0.091173 | 0.0072946 | 0.0090374
222.2 | -0.084554 | 0.0073102 | 0.0090396
222.3 | -0.086477 | 0.0072825 | 0.0090271
222.4 | -0.083207 | 0.0072902 | 0.0090473
222.5 | -0.081293 | 0.0072891 | 0.0090316
222.6 | -0.084375 | 0.0072871 | 0.0090119
222.7 | -0.079933 | 0.0072828 | 0.0090165
222.8 | -0.082651 | 0.0072649 | 0.0090138
222.9 | -0.076484 | 0.0072763 | 0.0090144
223 | -0.077779 | 0.0072692 | 0.0090029
223.1 | -0.077989 | 0.0072641 | 0.0089847
223.2 | -0.074566 | 0.0072606 | 0.0089871
223.3 | -0.073012 | 0.0072663 | 0.0090028
223.4 | -0.073104 | 0.0072755 | 0.0089978
223.5 | -0.068701 | 0.0072579 | 0.0089771
223.6 | -0.07041 | 0.0072447 | 0.0089639
223.7 | -0.073067 | 0.0072413 | 0.0089568
223.8 | -0.072703 | 0.0072249 | 0.0089404
223.9 | -0.070291 | 0.0072409 | 0.0089663

## D7
Commentaire fichier:
Temps - Vitesse de mesure standard | Charge Instron kN | Jauge pont complet tirant 1 | Jauge pont complet tirant 2
s | kN | mV | mV
05.11.15 10:39:59 | 05.11.15 10:39:59 | 05.11.15 10:39:59 | 05.11.15 10:39:59
100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz)
Voie matériel:0 | Voie matériel:1 | Voie matériel:2 | Voie matériel:3
No de série (ML.. / AP..): N.D. | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7
Capteur: | Capteur: Charge kN | Capteur: Jauge Tirant mV/V | Capteur: Jauge Tirant mV/V
T-ID Capteur: | T-ID Capteur: 409896104976852 | T-ID Capteur: 423133992824074 | T-ID Capteur: 423133992824074
Type d'amplificateur:N.D. | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A
Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D.
Type de capteur:N.D. | Type de capteur:Tension C.C. | Type de capteur:SG pont complet | Type de capteur:SG pont complet
Plage de mesure:N.D. | Plage de mesure:10,2 | Plage de mesure:5 | Plage de mesure:5
| Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0
| Echelle physique P2:10 ; 500 | Echelle physique P2:2 ; 2 | Echelle physique P2:2 ; 2
Unité de signal | Unité de signalV | Unité de signalmV/V | Unité de signalmV/V
Grandeur physique: | Grandeur physique:kN | Grandeur physique:mV | Grandeur physique:mV
Valeur pleine échelle: 0 | Valeur pleine échelle: 510 kN | Valeur pleine échelle: 5 mV | Valeur pleine échelle: 5 mV
Echelle catman: Aucun | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation
Tension d'alimentation:N.D. | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0
Caractéristiques du filtre:N.D. | x(2) = 10 y(2) = 500 | x(2) = 2 y(2) = 2 | x(2) = 2 y(2) = 2
Fréquence du filtre:N.D. | Tension d'alimentation:Pas d'excitation | Tension d'alimentation:2.5 V | Tension d'alimentation:2.5 V
Valeur d'ajustement du zéro:0 s | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas
Valeur de tare:0 s | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz
Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 s | Valeur d'ajustement du zéro:0,184934 kN | Valeur d'ajustement du zéro:-7,524652E-03 mV | Valeur d'ajustement du zéro:-0,166399 mV
Signal de mesure:N.D. | Valeur de tare:0,184934 kN | Valeur de tare:-7,524652E-03 mV | Valeur de tare:-0,166399 mV
Entrée d'amplificateur:N.D. | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 1,302549E-02 kN | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV
Facteur k:0,00000 | Signal de mesure:N.D. | Signal de mesure:ON | Signal de mesure:N.D.
Facteur de pont:0,00000 | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D.
N.D. | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000
| Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000
| N.D. | N.D. | N.D.
0 | -0.0011871 | -3.3384e-06 | 2.4433e-06
0.1 | -0.0023354 | -1.2052e-05 | -7.7261e-06
0.2 | 0.00044655 | 1.0751e-05 | -1.5015e-06
0.3 | -0.0011191 | -1.2344e-05 | -8.1287e-06
0.4 | 0.0013681 | -6.2074e-06 | 6.4154e-06
0.5 | 0.00039078 | -1.2477e-06 | 9.1907e-06
0.6 | -0.00070237 | -1.8066e-06 | 4.2531e-06
0.7 | -0.00027745 | -2.8082e-05 | -2.3854e-06
0.8 | -0.00012286 | -0.0001281 | 3.6301e-05
0.9 | 0.0012578 | -0.0004302 | 0.00027174
1 | 0.00015519 | -0.00040539 | 0.00030645
1.1 | 0.0017521 | -3.7847e-05 | 5.9885e-05
1.2 | 0.00038019 | -2.6787e-06 | 4.5515e-06
1.3 | -0.0004802 | -2.2836e-05 | -1.5065e-05
1.4 | -0.00095424 | -7.2325e-06 | 4.8574e-06
1.5 | 0.00012107 | -3.8416e-06 | -6.1913e-06
1.6 | -0.00070326 | -7.7956e-06 | 1.1226e-05
1.7 | -0.00050339 | -2.4724e-07 | 7.355e-06
1.8 | -0.0016201 | -1.445e-05 | -4.1579e-06
1.9 | -0.00045116 | -4.5347e-06 | -9.7165e-07
2 | -0.0011211 | 6.679e-06 | 1.1929e-05
2.1 | -0.00082424 | -3.7134e-06 | 5.3726e-06
2.2 | -0.0031095 | -2.2006e-05 | -1.1893e-05
2.3 | -0.00031803 | -3.1519e-05 | -1.4189e-05
2.4 | -0.0016683 | -1.2388e-05 | -6.0244e-06
2.5 | -0.0035304 | -2.1429e-05 | -1.905e-05
2.6 | -0.00044718 | -2.2376e-05 | 3.5176e-07
2.7 | -5.2273e-06 | -5.7632e-06 | -2.1299e-06
2.8 | 0.0009095 | -1.3804e-05 | -1.7153e-05
2.9 | 0.00081957 | -1.4183e-05 | 4.325e-06
3 | -0.00036639 | -2.152e-05 | 8.7875e-07
3.1 | 0.00074419 | -1.3283e-05 | 1.4814e-05
3.2 | -0.00046822 | -2.0834e-05 | 2.9357e-07
3.3 | -0.00091682 | -1.9163e-05 | -1.2393e-05
3.4 | -0.0009133 | -1.1977e-05 | 6.9749e-06
3.5 | -0.0010451 | -1.3942e-05 | -6.1135e-06
3.6 | -0.0018759 | -1.5522e-05 | -6.2163e-07
3.7 | -0.00303 | -2.7928e-05 | -8.5209e-06
3.8 | -0.0019885 | -1.6996e-05 | -5.9389e-06
3.9 | -0.0023377 | -1.0017e-05 | -1.4065e-05
4 | 0.00083743 | -5.5179e-06 | 1.5844e-05
4.1 | -0.0021269 | -1.0133e-05 | 6.7844e-06
4.2 | 0.0012322 | -6.864e-06 | 6.429e-06
4.3 | -0.0013147 | -3.4713e-05 | -4.6981e-07
4.4 | -0.0031187 | -1.1088e-05 | 1.4644e-05
4.5 | -0.0019221 | -1.706e-05 | -3.433e-06
4.6 | -0.00048025 | -1.4819e-05 | 3.3323e-06
4.7 | -0.0017538 | -1.7303e-05 | -9.2648e-06
4.8 | 0.001726 | -1.8872e-05 | 3.0709e-06
4.9 | -0.00076053 | -8.0457e-06 | 1.7638e-05
5 | -0.0031169 | -2.526e-05 | 5.963e-06
5.1 | -0.0011855 | 7.0349e-07 | 2.7019e-05
5.2 | -0.0019374 | -9.172e-06 | 1.7101e-05
5.3 | 0.0010824 | 8.1378e-06 | 3.9019e-05
5.4 | -0.0013542 | -6.3123e-06 | 2.7759e-05
5.5 | -0.00018574 | -3.5095e-06 | 7.4265e-06
5.6 | 0.00041597 | 8.6658e-07 | 2.2865e-06
5.7 | 0.00026573 | -1.4345e-07 | 2.1822e-05
5.8 | 0.00038699 | -3.1862e-07 | 2.2915e-05
5.9 | 0.0016372 | -5.6363e-06 | 2.741e-05
6 | -0.0010114 | -1.3306e-05 | 1.8488e-05
6.1 | -0.0023929 | -2.2322e-05 | 1.6542e-05
6.2 | -0.0005632 | -1.7131e-05 | 2.6117e-05
6.3 | -0.001102 | -1.5274e-05 | 1.7685e-05
6.4 | 0.00067769 | -7.5456e-06 | 2.1305e-05
6.5 | 2.2432e-05 | -1.53e-05 | 8.64e-06
6.6 | -0.00094979 | -2.3379e-05 | 5.7542e-07
6.7 | -0.0016416 | -9.9493e-06 | -9.8536e-08
6.8 | -0.0012837 | -2.0831e-05 | 1.8819e-06
6.9 | 0.00018475 | -1.7903e-06 | 2.4812e-05
7 | -0.0014573 | -1.1736e-05 | 1.3333e-05
7.1 | -0.001463 | -6.4531e-06 | 1.149e-05
7.2 | -0.0020661 | -1.3144e-05 | 7.805e-06
7.3 | -0.00094967 | -6.8808e-06 | 6.292e-06
7.4 | 0.0012558 | -7.5804e-06 | 2.0841e-06
7.5 | -0.0014283 | -2.5785e-05 | 6.3091e-07
7.6 | -0.0017977 | -1.0445e-05 | 4.294e-06
7.7 | -0.00012641 | -5.9237e-06 | 1.4734e-05
7.8 | -0.0020056 | -1.9078e-05 | 1.0136e-06
7.9 | -0.0014618 | -1.5418e-05 | 1.2061e-05
8 | -0.00065155 | -1.3257e-05 | 1.0792e-05
8.1 | -0.0015984 | -4.2853e-05 | -2.7778e-06
8.2 | -0.00072547 | -2.4895e-05 | 1.3181e-05
8.3 | -0.0001978 | -2.4277e-05 | -1.6844e-06
8.4 | 0.0015272 | -1.724e-05 | 1.568e-06
8.5 | 0.00057713 | -2.6731e-05 | 1.1717e-05
8.6 | 0.00036257 | -2.8581e-05 | -3.8689e-06
8.7 | 0.0012989 | -1.162e-05 | 1.5539e-06
8.8 | 0.0012863 | -3.0429e-05 | 5.0023e-06
8.9 | 0.00028501 | -9.6147e-06 | 6.2033e-06
9 | -0.0020576 | -3.1143e-05 | -1.3309e-05
9.1 | 0.0009558 | -2.2267e-05 | 2.7134e-06
9.2 | -0.0013899 | -1.4523e-05 | -2.3425e-07
9.3 | -0.0028873 | -2.0166e-05 | -8.5105e-06
9.4 | -0.00034475 | -9.088e-06 | -6.8331e-06
9.5 | 0.00062263 | -2.2574e-05 | 1.481e-05
9.6 | -0.0019965 | -1.7802e-05 | 5.675e-06
9.7 | 0.0017975 | -1.844e-05 | 1.1817e-05
9.8 | 0.0020543 | -6.7573e-06 | 1.646e-05
9.9 | -0.0015619 | -2.3201e-05 | 7.757e-06
10 | -0.0010877 | -1.6183e-05 | 6.1819e-06
10.1 | -0.00041471 | -1.8638e-05 | 4.4884e-06
10.2 | -0.00067632 | -1.3969e-05 | 1.7042e-05
10.3 | -0.0010252 | -2.4854e-05 | 2.1684e-06
10.4 | 0.00016208 | -2.381e-05 | -3.9185e-06
10.5 | 0.0018987 | -2.2983e-05 | 1.9342e-06
10.6 | -0.0014232 | -3.5068e-05 | -8.1925e-06
10.7 | 0.0025302 | -1.4705e-05 | 1.3599e-05
10.8 | 0.00025163 | -1.6493e-05 | 2.0031e-06
10.9 | -0.00069949 | -1.2359e-05 | 1.3941e-05
11 | 0.0024188 | -1.5293e-05 | 6.2172e-06
11.1 | -0.00014448 | -3.0693e-05 | -5.2967e-06
11.2 | 0.0009459 | -3.1599e-05 | -1.2942e-05
11.3 | -0.0013609 | -2.1423e-05 | 4.9383e-06
11.4 | -0.0006362 | -2.7772e-05 | -2.3221e-05
11.5 | 0.0015041 | -3.1577e-05 | -4.571e-06
11.6 | -0.00088777 | -2.6241e-05 | -8.144e-06
11.7 | -0.0031402 | -2.0683e-05 | 1.8011e-05
11.8 | 0.016309 | 0.00011503 | 0.00014908
11.9 | 0.031442 | 0.00023568 | 0.00024763
12 | 0.035856 | 0.00025662 | 0.00026597
12.1 | 0.046468 | 0.00037523 | 0.00039576
12.2 | 0.14293 | 0.0013486 | 0.0013902
12.3 | 0.32895 | 0.0031806 | 0.0032233
12.4 | 0.51374 | 0.0049961 | 0.0050148
12.5 | 0.68537 | 0.0066672 | 0.0066842
12.6 | 0.84154 | 0.0081758 | 0.0081834
12.7 | 0.9822 | 0.0094906 | 0.0094957
12.8 | 1.0968 | 0.010615 | 0.010638
12.9 | 1.2005 | 0.011653 | 0.011658
13 | 1.298 | 0.012617 | 0.012612
13.1 | 1.395 | 0.01356 | 0.013563
13.2 | 1.4919 | 0.014481 | 0.014512
13.3 | 1.5903 | 0.015431 | 0.015449
13.4 | 1.6864 | 0.016343 | 0.016371
13.5 | 1.7752 | 0.017234 | 0.017262
13.6 | 1.8632 | 0.018071 | 0.018099
13.7 | 1.9555 | 0.018911 | 0.018948
13.8 | 2.0436 | 0.019768 | 0.019823
13.9 | 2.1379 | 0.020637 | 0.02072
14 | 2.2294 | 0.02149 | 0.021568
14.1 | 2.3157 | 0.022333 | 0.022418
14.2 | 2.4022 | 0.023203 | 0.023293
14.3 | 2.4898 | 0.024066 | 0.024184
14.4 | 2.5782 | 0.024943 | 0.025069
14.5 | 2.6692 | 0.025817 | 0.025946
14.6 | 2.7562 | 0.026638 | 0.026792
14.7 | 2.8464 | 0.027532 | 0.027664
14.8 | 2.9363 | 0.028399 | 0.028543
14.9 | 3.0295 | 0.029288 | 0.029435
15 | 3.1227 | 0.030163 | 0.03033
15.1 | 3.214 | 0.031051 | 0.031217
15.2 | 3.3092 | 0.031933 | 0.032087
15.3 | 3.4017 | 0.032812 | 0.032986
15.4 | 3.4898 | 0.033697 | 0.033889
15.5 | 3.5828 | 0.034602 | 0.034801
15.6 | 3.6698 | 0.035476 | 0.035678
15.7 | 3.7644 | 0.036394 | 0.036606
15.8 | 3.8608 | 0.037315 | 0.037524
15.9 | 3.9544 | 0.038186 | 0.038395
16 | 4.0466 | 0.039066 | 0.039277
16.1 | 4.135 | 0.039915 | 0.040164
16.2 | 4.2299 | 0.040776 | 0.041056
16.3 | 4.3258 | 0.041654 | 0.041969
16.4 | 4.4188 | 0.042496 | 0.042857
16.5 | 4.511 | 0.043317 | 0.043739
16.6 | 4.6021 | 0.044107 | 0.044628
16.7 | 4.6951 | 0.044923 | 0.045539
16.8 | 4.7833 | 0.045762 | 0.046458
16.9 | 4.8781 | 0.046601 | 0.047378
17 | 4.9704 | 0.047493 | 0.048317
17.1 | 5.0637 | 0.048326 | 0.0492
17.2 | 5.157 | 0.049167 | 0.050088
17.3 | 5.2439 | 0.049997 | 0.05097
17.4 | 5.3354 | 0.050861 | 0.051874
17.5 | 5.4311 | 0.051706 | 0.052768
17.6 | 5.5247 | 0.052558 | 0.053676
17.7 | 5.6222 | 0.053444 | 0.054589
17.8 | 5.7197 | 0.054312 | 0.055517
17.9 | 5.8065 | 0.055177 | 0.056429
18 | 5.8965 | 0.056025 | 0.057342
18.1 | 5.9905 | 0.056921 | 0.058242
18.2 | 6.0799 | 0.057756 | 0.059134
18.3 | 6.1739 | 0.05861 | 0.060058
18.4 | 6.2702 | 0.059451 | 0.060949
18.5 | 6.3644 | 0.060296 | 0.061821
18.6 | 6.4585 | 0.061172 | 0.062712
18.7 | 6.5499 | 0.061992 | 0.063574
18.8 | 6.6457 | 0.062842 | 0.064466
18.9 | 6.7384 | 0.063712 | 0.065343
19 | 6.8317 | 0.064616 | 0.066264
19.1 | 6.9299 | 0.06552 | 0.067185
19.2 | 7.022 | 0.066446 | 0.068105
19.3 | 7.1108 | 0.067346 | 0.06903
19.4 | 7.2077 | 0.068278 | 0.069961
19.5 | 7.3014 | 0.069215 | 0.070878
19.6 | 7.3912 | 0.070095 | 0.071738
19.7 | 7.4865 | 0.071006 | 0.072626
19.8 | 7.5777 | 0.071972 | 0.073527
19.9 | 7.6686 | 0.072895 | 0.074383
20 | 7.7629 | 0.073862 | 0.075305
20.1 | 7.8584 | 0.074834 | 0.076222
20.2 | 7.9538 | 0.075818 | 0.077132
20.3 | 8.0477 | 0.076772 | 0.078051
20.4 | 8.1422 | 0.077728 | 0.078982
20.5 | 8.2338 | 0.07865 | 0.079919
20.6 | 8.3228 | 0.079522 | 0.080793
20.7 | 8.4164 | 0.080426 | 0.081692
20.8 | 8.5098 | 0.081297 | 0.082599
20.9 | 8.6031 | 0.082134 | 0.083426
21 | 8.6995 | 0.083045 | 0.084347
21.1 | 8.7969 | 0.08394 | 0.085236
21.2 | 8.885 | 0.084795 | 0.086089
21.3 | 8.9804 | 0.085688 | 0.087007
21.4 | 9.0738 | 0.086565 | 0.087906
21.5 | 9.1705 | 0.087473 | 0.088844
21.6 | 9.268 | 0.088394 | 0.089774
21.7 | 9.373 | 0.089306 | 0.090672
21.8 | 9.4606 | 0.090205 | 0.091563
21.9 | 9.5513 | 0.091091 | 0.092462
22 | 9.6408 | 0.091969 | 0.093367
22.1 | 9.7372 | 0.092859 | 0.094274
22.2 | 9.8325 | 0.093756 | 0.095196
22.3 | 9.9218 | 0.094637 | 0.096109
22.4 | 10.0121 | 0.095475 | 0.096992
22.5 | 10.1047 | 0.096327 | 0.097877
22.6 | 10.194 | 0.097147 | 0.098751
22.7 | 10.2867 | 0.098032 | 0.099651
22.8 | 10.3866 | 0.099006 | 0.10063
22.9 | 10.4799 | 0.09991 | 0.10155
23 | 10.569 | 0.10079 | 0.10247
23.1 | 10.6614 | 0.10171 | 0.10338
23.2 | 10.7544 | 0.10259 | 0.10429
23.3 | 10.8435 | 0.10346 | 0.10517
23.4 | 10.9418 | 0.10437 | 0.10607
23.5 | 11.0356 | 0.10526 | 0.10695
23.6 | 11.1298 | 0.10622 | 0.10787
23.7 | 11.2203 | 0.10714 | 0.10878
23.8 | 11.3172 | 0.10812 | 0.1097
23.9 | 11.4095 | 0.10913 | 0.11061
24 | 11.5054 | 0.11009 | 0.11152
24.1 | 11.6053 | 0.11106 | 0.11245
24.2 | 11.6982 | 0.112 | 0.11336
24.3 | 11.7885 | 0.11299 | 0.11426
24.4 | 11.8781 | 0.11394 | 0.11515
24.5 | 11.9668 | 0.11486 | 0.11604
24.6 | 12.0603 | 0.11577 | 0.11693
24.7 | 12.1552 | 0.11672 | 0.11783
24.8 | 12.2462 | 0.11767 | 0.11873
24.9 | 12.3359 | 0.11861 | 0.11963
25 | 12.431 | 0.11956 | 0.12057
25.1 | 12.5271 | 0.1205 | 0.12151
25.2 | 12.62 | 0.1214 | 0.12241
25.3 | 12.7173 | 0.1223 | 0.12332
25.4 | 12.8114 | 0.12319 | 0.12424
25.5 | 12.9002 | 0.12409 | 0.12515
25.6 | 12.9919 | 0.12497 | 0.12605
25.7 | 13.0879 | 0.12588 | 0.12698
25.8 | 13.1812 | 0.12681 | 0.12788
25.9 | 13.2762 | 0.12767 | 0.12878
26 | 13.369 | 0.12853 | 0.12966
26.1 | 13.4617 | 0.12943 | 0.13058
26.2 | 13.5548 | 0.13031 | 0.13147
26.3 | 13.6489 | 0.13116 | 0.13237
26.4 | 13.7439 | 0.13205 | 0.13329
26.5 | 13.8385 | 0.13291 | 0.13419
26.6 | 13.9352 | 0.13378 | 0.13511
26.7 | 14.03 | 0.13465 | 0.13602
26.8 | 14.1213 | 0.1355 | 0.1369
26.9 | 14.2109 | 0.1364 | 0.13782
27 | 14.3024 | 0.13727 | 0.13873
27.1 | 14.3906 | 0.13812 | 0.13959
27.2 | 14.4887 | 0.13902 | 0.14051
27.3 | 14.5814 | 0.13991 | 0.14142
27.4 | 14.6704 | 0.14078 | 0.14233
27.5 | 14.7634 | 0.14166 | 0.14325
27.6 | 14.8548 | 0.14247 | 0.14413
27.7 | 14.9507 | 0.14337 | 0.14506
27.8 | 15.0505 | 0.14428 | 0.146
27.9 | 15.1437 | 0.14514 | 0.14692
28 | 15.2317 | 0.146 | 0.1478
28.1 | 15.3261 | 0.14691 | 0.14873
28.2 | 15.4203 | 0.14778 | 0.14964
28.3 | 15.5102 | 0.14864 | 0.15052
28.4 | 15.6066 | 0.14955 | 0.15145
28.5 | 15.7001 | 0.15042 | 0.15235
28.6 | 15.7897 | 0.15128 | 0.15322
28.7 | 15.8835 | 0.15215 | 0.15411
28.8 | 15.9755 | 0.15301 | 0.15498
28.9 | 16.0714 | 0.15388 | 0.15591
29 | 16.1673 | 0.15477 | 0.15682
29.1 | 16.2663 | 0.15566 | 0.15773
29.2 | 16.3582 | 0.15651 | 0.15862
29.3 | 16.4501 | 0.1574 | 0.15956
29.4 | 16.5406 | 0.1583 | 0.16048
29.5 | 16.6343 | 0.1592 | 0.16137
29.6 | 16.7233 | 0.16007 | 0.16226
29.7 | 16.8181 | 0.16095 | 0.16319
29.8 | 16.9165 | 0.1619 | 0.16414
29.9 | 17.0074 | 0.16276 | 0.16503
30 | 17.1007 | 0.16364 | 0.16593
30.1 | 17.1957 | 0.16452 | 0.16682
30.2 | 17.2899 | 0.16543 | 0.16771
30.3 | 17.3841 | 0.16635 | 0.16861
30.4 | 17.4767 | 0.16724 | 0.16952
30.5 | 17.5671 | 0.16813 | 0.17043
30.6 | 17.6614 | 0.16878 | 0.17149
30.7 | 17.7566 | 0.16954 | 0.1726
30.8 | 17.8456 | 0.17061 | 0.17339
30.9 | 17.9392 | 0.17175 | 0.17408
31 | 18.0358 | 0.17266 | 0.17499
31.1 | 18.1315 | 0.17357 | 0.17593
31.2 | 18.2272 | 0.17446 | 0.17684
31.3 | 18.3194 | 0.17531 | 0.17769
31.4 | 18.4101 | 0.17618 | 0.17858
31.5 | 18.5029 | 0.17706 | 0.17949
31.6 | 18.5977 | 0.17798 | 0.1804
31.7 | 18.6999 | 0.1789 | 0.18131
31.8 | 18.7955 | 0.17983 | 0.18222
31.9 | 18.8856 | 0.18074 | 0.18312
32 | 18.9749 | 0.18166 | 0.18405
32.1 | 19.0631 | 0.18256 | 0.18496
32.2 | 19.1626 | 0.18348 | 0.1859
32.3 | 19.2545 | 0.18434 | 0.18679
32.4 | 19.3427 | 0.1852 | 0.1877
32.5 | 19.4339 | 0.18606 | 0.18861
32.6 | 19.5284 | 0.18691 | 0.18951
32.7 | 19.6263 | 0.18781 | 0.19044
32.8 | 19.719 | 0.18867 | 0.19133
32.9 | 19.8142 | 0.18955 | 0.19224
33 | 19.9002 | 0.19041 | 0.19314
33.1 | 19.991 | 0.19133 | 0.19409
33.2 | 20.0839 | 0.19221 | 0.19499
33.3 | 20.1763 | 0.19309 | 0.19591
33.4 | 20.2701 | 0.19397 | 0.1968
33.5 | 20.3632 | 0.19484 | 0.19768
33.6 | 20.4577 | 0.19574 | 0.19859
33.7 | 20.5509 | 0.19663 | 0.1995
33.8 | 20.646 | 0.19753 | 0.20039
33.9 | 20.7396 | 0.19842 | 0.20129
34 | 20.8319 | 0.19933 | 0.2022
34.1 | 20.9295 | 0.20022 | 0.20311
34.2 | 21.0261 | 0.20115 | 0.20405
34.3 | 21.1178 | 0.20207 | 0.20497
34.4 | 21.2072 | 0.20297 | 0.20587
34.5 | 21.2996 | 0.20387 | 0.20679
34.6 | 21.3885 | 0.20473 | 0.20768
34.7 | 21.4796 | 0.20562 | 0.20856
34.8 | 21.5764 | 0.20652 | 0.20948
34.9 | 21.671 | 0.20745 | 0.21042
35 | 21.7626 | 0.20834 | 0.21133
35.1 | 21.8553 | 0.20919 | 0.21219
35.2 | 21.9493 | 0.21007 | 0.21309
35.3 | 22.0485 | 0.21102 | 0.21404
35.4 | 22.1447 | 0.21195 | 0.215
35.5 | 22.2337 | 0.21286 | 0.21592
35.6 | 22.3208 | 0.21372 | 0.2168
35.7 | 22.4144 | 0.2146 | 0.21768
35.8 | 22.5089 | 0.21549 | 0.21858
35.9 | 22.6028 | 0.21637 | 0.21949
36 | 22.6967 | 0.21725 | 0.22037
36.1 | 22.7896 | 0.21813 | 0.22129
36.2 | 22.8861 | 0.21904 | 0.2222
36.3 | 22.9766 | 0.21991 | 0.22309
36.4 | 23.0735 | 0.22084 | 0.22402
36.5 | 23.1662 | 0.22171 | 0.22491
36.6 | 23.2581 | 0.2226 | 0.22581
36.7 | 23.3558 | 0.22354 | 0.22674
36.8 | 23.4507 | 0.22445 | 0.22768
36.9 | 23.5374 | 0.22534 | 0.22857
37 | 23.6306 | 0.22623 | 0.22949
37.1 | 23.7214 | 0.22715 | 0.23041
37.2 | 23.8183 | 0.22804 | 0.23131
37.3 | 23.9111 | 0.22888 | 0.23218
37.4 | 23.9993 | 0.22973 | 0.23307
37.5 | 24.0937 | 0.23065 | 0.23401
37.6 | 24.1863 | 0.23155 | 0.23491
37.7 | 24.2791 | 0.23243 | 0.23581
37.8 | 24.3719 | 0.23331 | 0.2367
37.9 | 24.4698 | 0.23423 | 0.23766
38 | 24.5621 | 0.23515 | 0.23858
38.1 | 24.6525 | 0.23604 | 0.23946
38.2 | 24.7434 | 0.23692 | 0.24034
38.3 | 24.8353 | 0.23781 | 0.24123
38.4 | 24.9304 | 0.23873 | 0.24215
38.5 | 25.0249 | 0.23958 | 0.24303
38.6 | 25.1195 | 0.24047 | 0.24392
38.7 | 25.2135 | 0.24137 | 0.24485
38.8 | 25.3042 | 0.24224 | 0.24573
38.9 | 25.3989 | 0.24316 | 0.24664
39 | 25.4942 | 0.2441 | 0.24758
39.1 | 25.5931 | 0.24505 | 0.24853
39.2 | 25.6909 | 0.24598 | 0.24945
39.3 | 25.7818 | 0.24687 | 0.25036
39.4 | 25.87 | 0.24774 | 0.25122
39.5 | 25.9612 | 0.24864 | 0.25213
39.6 | 26.0563 | 0.24959 | 0.25306
39.7 | 26.1488 | 0.25048 | 0.25395
39.8 | 26.2458 | 0.25139 | 0.25487
39.9 | 26.3332 | 0.25226 | 0.25576
40 | 26.4282 | 0.2532 | 0.2567
40.1 | 26.5206 | 0.25405 | 0.25759
40.2 | 26.6151 | 0.25496 | 0.25852
40.3 | 26.7071 | 0.25583 | 0.25943
40.4 | 26.8033 | 0.25673 | 0.26031
40.5 | 26.897 | 0.25763 | 0.26119
40.6 | 26.9853 | 0.25854 | 0.26209
40.7 | 27.0823 | 0.25947 | 0.26303
40.8 | 27.177 | 0.26039 | 0.26394
40.9 | 27.2682 | 0.2613 | 0.26482
41 | 27.3594 | 0.26219 | 0.26571
41.1 | 27.4546 | 0.26309 | 0.26663
41.2 | 27.5494 | 0.264 | 0.26756
41.3 | 27.6402 | 0.26487 | 0.26845
41.4 | 27.738 | 0.2658 | 0.26938
41.5 | 27.8319 | 0.26668 | 0.27026
41.6 | 27.927 | 0.26758 | 0.27118
41.7 | 28.021 | 0.26848 | 0.27211
41.8 | 28.1286 | 0.26942 | 0.27305
41.9 | 28.221 | 0.27029 | 0.27394
42 | 28.3102 | 0.27119 | 0.27485
42.1 | 28.3978 | 0.27207 | 0.27575
42.2 | 28.492 | 0.27297 | 0.27669
42.3 | 28.5884 | 0.27389 | 0.27761
42.4 | 28.677 | 0.27477 | 0.2785
42.5 | 28.7677 | 0.27564 | 0.2794
42.6 | 28.8616 | 0.27654 | 0.28031
42.7 | 28.953 | 0.27742 | 0.2812
42.8 | 29.0469 | 0.27833 | 0.28211
42.9 | 29.1434 | 0.27921 | 0.283
43 | 29.2341 | 0.28007 | 0.28386
43.1 | 29.3215 | 0.28098 | 0.28478
43.2 | 29.4171 | 0.28192 | 0.28572
43.3 | 29.5089 | 0.2828 | 0.28662
43.4 | 29.5958 | 0.28369 | 0.2875
43.5 | 29.6932 | 0.28459 | 0.28844
43.6 | 29.7924 | 0.2855 | 0.28935
43.7 | 29.885 | 0.28642 | 0.29029
43.8 | 29.977 | 0.28729 | 0.29116
43.9 | 30.073 | 0.2882 | 0.29208
44 | 30.1656 | 0.2891 | 0.29298
44.1 | 30.2632 | 0.29002 | 0.29392
44.2 | 30.3587 | 0.29092 | 0.29484
44.3 | 30.4513 | 0.29182 | 0.29575
44.4 | 30.544 | 0.29275 | 0.29669
44.5 | 30.6345 | 0.29364 | 0.29759
44.6 | 30.7234 | 0.29455 | 0.29849
44.7 | 30.8165 | 0.29544 | 0.29939
44.8 | 30.9098 | 0.29629 | 0.3003
44.9 | 31.0041 | 0.29721 | 0.30124
45 | 31.0968 | 0.29809 | 0.30213
45.1 | 31.1861 | 0.29892 | 0.30298
45.2 | 31.286 | 0.29986 | 0.30394
45.3 | 31.3805 | 0.30077 | 0.30487
45.4 | 31.4732 | 0.30164 | 0.30577
45.5 | 31.5682 | 0.30253 | 0.30669
45.6 | 31.6602 | 0.30343 | 0.30759
45.7 | 31.7462 | 0.3043 | 0.30846
45.8 | 31.8404 | 0.30519 | 0.30939
45.9 | 31.9339 | 0.30608 | 0.3103
46 | 32.0292 | 0.30699 | 0.31119
46.1 | 32.1253 | 0.30788 | 0.31211
46.2 | 32.2208 | 0.30881 | 0.31306
46.3 | 32.3116 | 0.30967 | 0.31393
46.4 | 32.4038 | 0.31057 | 0.31484
46.5 | 32.4992 | 0.31146 | 0.31574
46.6 | 32.5932 | 0.31233 | 0.31663
46.7 | 32.687 | 0.31324 | 0.31756
46.8 | 32.7868 | 0.31419 | 0.31852
46.9 | 32.8783 | 0.3151 | 0.31942
47 | 32.9682 | 0.316 | 0.32031
47.1 | 33.0608 | 0.31694 | 0.32124
47.2 | 33.1516 | 0.31782 | 0.32214
47.3 | 33.2475 | 0.31871 | 0.32304
47.4 | 33.3411 | 0.31963 | 0.32394
47.5 | 33.4347 | 0.32056 | 0.32489
47.6 | 33.5236 | 0.32141 | 0.32575
47.7 | 33.6179 | 0.32232 | 0.32666
47.8 | 33.71 | 0.32322 | 0.32756
47.9 | 33.8086 | 0.32417 | 0.32849
48 | 33.9047 | 0.32508 | 0.32942
48.1 | 33.9922 | 0.32599 | 0.33031
48.2 | 34.0832 | 0.3269 | 0.33123
48.3 | 34.1764 | 0.32782 | 0.33217
48.4 | 34.2698 | 0.32873 | 0.33308
48.5 | 34.3635 | 0.32962 | 0.33395
48.6 | 34.4611 | 0.33056 | 0.33489
48.7 | 34.553 | 0.33145 | 0.33578
48.8 | 34.6436 | 0.33232 | 0.33666
48.9 | 34.7367 | 0.3332 | 0.33754
49 | 34.8332 | 0.33414 | 0.33845
49.1 | 34.9313 | 0.3351 | 0.3394
49.2 | 35.0244 | 0.33601 | 0.3403
49.3 | 35.117 | 0.33693 | 0.34124
49.4 | 35.2105 | 0.33785 | 0.34216
49.5 | 35.3011 | 0.3388 | 0.34308
49.6 | 35.3958 | 0.33972 | 0.34403
49.7 | 35.4871 | 0.34063 | 0.3449
49.8 | 35.5791 | 0.3415 | 0.34578
49.9 | 35.6733 | 0.34241 | 0.34668
50 | 35.7647 | 0.34333 | 0.34759
50.1 | 35.8606 | 0.34426 | 0.3485
50.2 | 35.9538 | 0.34518 | 0.34939
50.3 | 36.0454 | 0.34612 | 0.3503
50.4 | 36.1444 | 0.34711 | 0.35126
50.5 | 36.2406 | 0.34806 | 0.35219
50.6 | 36.3282 | 0.34893 | 0.35307
50.7 | 36.4221 | 0.34986 | 0.354
50.8 | 36.514 | 0.35074 | 0.35491
50.9 | 36.6062 | 0.35165 | 0.35581
51 | 36.7007 | 0.35253 | 0.3567
51.1 | 36.7976 | 0.35344 | 0.35761
51.2 | 36.8889 | 0.35436 | 0.35851
51.3 | 36.9787 | 0.35524 | 0.35942
51.4 | 37.0734 | 0.35615 | 0.36033
51.5 | 37.1664 | 0.35705 | 0.36123
51.6 | 37.2642 | 0.35797 | 0.36218
51.7 | 37.3611 | 0.35889 | 0.36312
51.8 | 37.4589 | 0.35979 | 0.36403
51.9 | 37.5527 | 0.36069 | 0.36494
52 | 37.6455 | 0.36161 | 0.36587
52.1 | 37.7355 | 0.36249 | 0.36677
52.2 | 37.82 | 0.36334 | 0.36764
52.3 | 37.9134 | 0.36422 | 0.36854
52.4 | 38.0104 | 0.36515 | 0.36948
52.5 | 38.0981 | 0.36603 | 0.37039
52.6 | 38.1907 | 0.36695 | 0.37131
52.7 | 38.2834 | 0.3678 | 0.37219
52.8 | 38.3766 | 0.36871 | 0.37311
52.9 | 38.4747 | 0.36965 | 0.37406
53 | 38.5698 | 0.37053 | 0.37496
53.1 | 38.654 | 0.37142 | 0.37587
53.2 | 38.7438 | 0.37229 | 0.37677
53.3 | 38.8387 | 0.37322 | 0.37769
53.4 | 38.9323 | 0.37413 | 0.37861
53.5 | 39.0232 | 0.37501 | 0.37949
53.6 | 39.1191 | 0.37589 | 0.3804
53.7 | 39.2143 | 0.37681 | 0.38135
53.8 | 39.3074 | 0.37772 | 0.38224
53.9 | 39.3979 | 0.37861 | 0.38313
54 | 39.494 | 0.37955 | 0.38408
54.1 | 39.5917 | 0.38049 | 0.38502
54.2 | 39.6878 | 0.38138 | 0.38591
54.3 | 39.7813 | 0.38231 | 0.38683
54.4 | 39.8723 | 0.38318 | 0.38772
54.5 | 39.9604 | 0.38409 | 0.38862
54.6 | 40.0513 | 0.38499 | 0.38952
54.7 | 40.1428 | 0.38588 | 0.39043
54.8 | 40.2368 | 0.38679 | 0.39133
54.9 | 40.3312 | 0.38766 | 0.39224
55 | 40.4232 | 0.3886 | 0.39318
55.1 | 40.5166 | 0.38954 | 0.39409
55.2 | 40.6091 | 0.39045 | 0.39499
55.3 | 40.7031 | 0.39136 | 0.39592
55.4 | 40.797 | 0.39226 | 0.39684
55.5 | 40.8924 | 0.39318 | 0.39775
55.6 | 40.9836 | 0.39407 | 0.39865
55.7 | 41.0764 | 0.39497 | 0.39957
55.8 | 41.1684 | 0.39586 | 0.40047
55.9 | 41.263 | 0.39678 | 0.4014
56 | 41.3564 | 0.39768 | 0.40232
56.1 | 41.4526 | 0.39857 | 0.40324
56.2 | 41.5448 | 0.39948 | 0.40414
56.3 | 41.6354 | 0.40036 | 0.40503
56.4 | 41.7303 | 0.40128 | 0.40594
56.5 | 41.8276 | 0.40222 | 0.40688
56.6 | 41.9224 | 0.40313 | 0.40779
56.7 | 42.017 | 0.40403 | 0.40872
56.8 | 42.1161 | 0.40493 | 0.40963
56.9 | 42.2052 | 0.4058 | 0.4105
57 | 42.2955 | 0.40672 | 0.41142
57.1 | 42.3854 | 0.40758 | 0.4123
57.2 | 42.4713 | 0.40849 | 0.41321
57.3 | 42.5672 | 0.40939 | 0.41414
57.4 | 42.663 | 0.4103 | 0.41505
57.5 | 42.7549 | 0.41122 | 0.41596
57.6 | 42.8449 | 0.41211 | 0.41686
57.7 | 42.9377 | 0.41301 | 0.41777
57.8 | 43.0332 | 0.41393 | 0.4187
57.9 | 43.1291 | 0.41486 | 0.41964
58 | 43.2241 | 0.41576 | 0.42054
58.1 | 43.315 | 0.41667 | 0.42145
58.2 | 43.4036 | 0.41755 | 0.42234
58.3 | 43.4982 | 0.41848 | 0.42329
58.4 | 43.5901 | 0.41938 | 0.42418
58.5 | 43.6811 | 0.42027 | 0.4251
58.6 | 43.778 | 0.42118 | 0.42602
58.7 | 43.8753 | 0.42209 | 0.42694
58.8 | 43.9672 | 0.42299 | 0.42785
58.9 | 44.0618 | 0.42388 | 0.42875
59 | 44.1576 | 0.42478 | 0.42965
59.1 | 44.2492 | 0.42566 | 0.43055
59.2 | 44.3423 | 0.42652 | 0.43143
59.3 | 44.4358 | 0.42741 | 0.43233
59.4 | 44.5318 | 0.42831 | 0.43325
59.5 | 44.6196 | 0.42922 | 0.43417
59.6 | 44.7122 | 0.43012 | 0.43508
59.7 | 44.8045 | 0.43104 | 0.43603
59.8 | 44.901 | 0.43163 | 0.43709
59.9 | 44.9961 | 0.43239 | 0.43817
60 | 45.089 | 0.43353 | 0.43895
60.1 | 45.1781 | 0.43465 | 0.43968
60.2 | 45.2759 | 0.43556 | 0.44058
60.3 | 45.3711 | 0.43649 | 0.4415
60.4 | 45.4631 | 0.43736 | 0.44241
60.5 | 45.5588 | 0.43825 | 0.44334
60.6 | 45.652 | 0.43911 | 0.44424
60.7 | 45.7416 | 0.43998 | 0.44514
60.8 | 45.8327 | 0.44086 | 0.44604
60.9 | 45.9243 | 0.44176 | 0.44698
61 | 46.0228 | 0.44268 | 0.44791
61.1 | 46.1146 | 0.44356 | 0.44881
61.2 | 46.2082 | 0.44445 | 0.44971
61.3 | 46.3041 | 0.44535 | 0.45063
61.4 | 46.3963 | 0.44623 | 0.45152
61.5 | 46.4922 | 0.44711 | 0.45243
61.6 | 46.5885 | 0.44802 | 0.45335
61.7 | 46.6813 | 0.44892 | 0.45428
61.8 | 46.7773 | 0.44984 | 0.4552
61.9 | 46.88 | 0.45074 | 0.45611
62 | 46.9723 | 0.45163 | 0.45702
62.1 | 47.0659 | 0.45257 | 0.45794
62.2 | 47.1521 | 0.45345 | 0.45883
62.3 | 47.246 | 0.45437 | 0.45976
62.4 | 47.3422 | 0.45526 | 0.46066
62.5 | 47.4325 | 0.45615 | 0.46158
62.6 | 47.525 | 0.45705 | 0.4625
62.7 | 47.6163 | 0.45793 | 0.4634
62.8 | 47.7069 | 0.4588 | 0.46429
62.9 | 47.8022 | 0.45974 | 0.46523
63 | 47.9009 | 0.46066 | 0.46617
63.1 | 47.9897 | 0.46153 | 0.46707
63.2 | 48.0782 | 0.46243 | 0.46798
63.3 | 48.1686 | 0.46337 | 0.46891
63.4 | 48.262 | 0.46429 | 0.46982
63.5 | 48.357 | 0.46522 | 0.47072
63.6 | 48.4528 | 0.46613 | 0.47165
63.7 | 48.5486 | 0.46702 | 0.47255
63.8 | 48.6393 | 0.46795 | 0.47346
63.9 | 48.733 | 0.46885 | 0.47435
64 | 48.8279 | 0.46977 | 0.47527
64.1 | 48.9192 | 0.47066 | 0.47617
64.2 | 49.0139 | 0.47158 | 0.47708
64.3 | 49.1113 | 0.47251 | 0.47802
64.4 | 49.2055 | 0.47342 | 0.47893
64.5 | 49.292 | 0.4743 | 0.47981
64.6 | 49.3863 | 0.47522 | 0.48073
64.7 | 49.4804 | 0.47615 | 0.48167
64.8 | 49.571 | 0.47706 | 0.48259
64.9 | 49.6665 | 0.47795 | 0.48348
65 | 49.7586 | 0.47885 | 0.48438
65.1 | 49.8481 | 0.47972 | 0.48527
65.2 | 49.9414 | 0.48067 | 0.48621
65.3 | 50.0385 | 0.48158 | 0.48712
65.4 | 50.1309 | 0.48246 | 0.48804
65.5 | 50.225 | 0.48337 | 0.48897
65.6 | 50.3194 | 0.4843 | 0.48992
65.7 | 50.4122 | 0.48521 | 0.49084
65.8 | 50.5011 | 0.48611 | 0.49173
65.9 | 50.5928 | 0.48698 | 0.49261
66 | 50.6886 | 0.48789 | 0.49354
66.1 | 50.7864 | 0.48883 | 0.49449
66.2 | 50.8811 | 0.4897 | 0.49535
66.3 | 50.9698 | 0.49057 | 0.49623
66.4 | 51.0657 | 0.4915 | 0.49719
66.5 | 51.1627 | 0.49243 | 0.49813
66.6 | 51.2554 | 0.49332 | 0.49904
66.7 | 51.3475 | 0.4942 | 0.49993
66.8 | 51.443 | 0.49516 | 0.50086
66.9 | 51.5423 | 0.49609 | 0.5018
67 | 51.6317 | 0.49695 | 0.50267
67.1 | 51.7232 | 0.49786 | 0.5036
67.2 | 51.82 | 0.49878 | 0.50454
67.3 | 51.9069 | 0.49966 | 0.5054
67.4 | 51.9979 | 0.50052 | 0.50628
67.5 | 52.0934 | 0.50143 | 0.50721
67.6 | 52.1845 | 0.50234 | 0.50814
67.7 | 52.2767 | 0.50327 | 0.50908
67.8 | 52.3693 | 0.50414 | 0.50997
67.9 | 52.4624 | 0.50506 | 0.51089
68 | 52.5607 | 0.50602 | 0.51183
68.1 | 52.6571 | 0.50691 | 0.51275
68.2 | 52.745 | 0.50782 | 0.51365
68.3 | 52.8339 | 0.50872 | 0.51455
68.4 | 52.93 | 0.50965 | 0.51547
68.5 | 53.0213 | 0.51053 | 0.51636
68.6 | 53.1146 | 0.51141 | 0.51725
68.7 | 53.2128 | 0.51235 | 0.51819
68.8 | 53.3062 | 0.51327 | 0.5191
68.9 | 53.3962 | 0.51415 | 0.52
69 | 53.4896 | 0.51502 | 0.52089
69.1 | 53.5881 | 0.51596 | 0.52183
69.2 | 53.6827 | 0.51689 | 0.52276
69.3 | 53.7794 | 0.51781 | 0.52368
69.4 | 53.8717 | 0.51868 | 0.52458
69.5 | 53.9669 | 0.5196 | 0.52552
69.6 | 54.0555 | 0.52051 | 0.52642
69.7 | 54.147 | 0.5214 | 0.52731
69.8 | 54.24 | 0.52231 | 0.52823
69.9 | 54.336 | 0.52324 | 0.52917
70 | 54.4278 | 0.52414 | 0.53008
70.1 | 54.5155 | 0.52501 | 0.53096
70.2 | 54.6092 | 0.52595 | 0.5319
70.3 | 54.7065 | 0.52689 | 0.53283
70.4 | 54.7993 | 0.52776 | 0.53375
70.5 | 54.8965 | 0.52867 | 0.53467
70.6 | 54.9877 | 0.52955 | 0.53556
70.7 | 55.0817 | 0.53045 | 0.53647
70.8 | 55.1745 | 0.53136 | 0.53739
70.9 | 55.2644 | 0.53223 | 0.53827
71 | 55.3574 | 0.53316 | 0.53922
71.1 | 55.4538 | 0.53407 | 0.54015
71.2 | 55.5482 | 0.53496 | 0.54107
71.3 | 55.6432 | 0.53588 | 0.54199
71.4 | 55.7353 | 0.53676 | 0.54287
71.5 | 55.8264 | 0.53766 | 0.54377
71.6 | 55.9214 | 0.53858 | 0.54469
71.7 | 56.0192 | 0.5395 | 0.54562
71.8 | 56.1134 | 0.54037 | 0.54654
71.9 | 56.2076 | 0.5412 | 0.54742
72 | 56.3071 | 0.5421 | 0.54837
72.1 | 56.3967 | 0.543 | 0.54925
72.2 | 56.4883 | 0.54391 | 0.55019
72.3 | 56.5775 | 0.54481 | 0.55112
72.4 | 56.6692 | 0.54571 | 0.55203
72.5 | 56.7617 | 0.54661 | 0.55292
72.6 | 56.8509 | 0.54751 | 0.55385
72.7 | 56.9461 | 0.54844 | 0.55481
72.8 | 57.0373 | 0.54931 | 0.55569
72.9 | 57.1293 | 0.55019 | 0.55658
73 | 57.2249 | 0.55111 | 0.55751
73.1 | 57.3207 | 0.55201 | 0.55842
73.2 | 57.4087 | 0.55294 | 0.55933
73.3 | 57.498 | 0.55385 | 0.56026
73.4 | 57.591 | 0.55476 | 0.56116
73.5 | 57.683 | 0.55568 | 0.5621
73.6 | 57.7791 | 0.55662 | 0.56302
73.7 | 57.8733 | 0.55751 | 0.56394
73.8 | 57.9679 | 0.55842 | 0.56485
73.9 | 58.061 | 0.55931 | 0.56576
74 | 58.1531 | 0.56019 | 0.56665
74.1 | 58.2486 | 0.56109 | 0.56755
74.2 | 58.3451 | 0.56203 | 0.5685
74.3 | 58.4422 | 0.56292 | 0.56942
74.4 | 58.5353 | 0.56382 | 0.57033
74.5 | 58.6263 | 0.56471 | 0.57123
74.6 | 58.717 | 0.56565 | 0.57217
74.7 | 58.8101 | 0.56656 | 0.57311
74.8 | 58.899 | 0.56746 | 0.57401
74.9 | 58.9937 | 0.56837 | 0.57493
75 | 59.0883 | 0.56927 | 0.57582
75.1 | 59.1799 | 0.57019 | 0.57674
75.2 | 59.2721 | 0.5711 | 0.57766
75.3 | 59.3671 | 0.57201 | 0.57857
75.4 | 59.4573 | 0.57291 | 0.57945
75.5 | 59.5548 | 0.57385 | 0.58039
75.6 | 59.6534 | 0.57478 | 0.58132
75.7 | 59.7392 | 0.57565 | 0.58218
75.8 | 59.8303 | 0.57657 | 0.5831
75.9 | 59.9224 | 0.57749 | 0.58403
76 | 60.016 | 0.57842 | 0.58496
76.1 | 60.1116 | 0.57935 | 0.5859
76.2 | 60.2075 | 0.58027 | 0.5868
76.3 | 60.3008 | 0.58116 | 0.58769
76.4 | 60.3939 | 0.58208 | 0.58862
76.5 | 60.4859 | 0.58297 | 0.58951
76.6 | 60.5846 | 0.5839 | 0.59045
76.7 | 60.6783 | 0.58481 | 0.59136
76.8 | 60.7679 | 0.5857 | 0.59223
76.9 | 60.8653 | 0.58664 | 0.59316
77 | 60.9617 | 0.58758 | 0.5941
77.1 | 61.0522 | 0.58855 | 0.59504
77.2 | 61.1447 | 0.58948 | 0.59596
77.3 | 61.2325 | 0.59038 | 0.59686
77.4 | 61.3233 | 0.59125 | 0.59774
77.5 | 61.4171 | 0.59215 | 0.59862
77.6 | 61.5096 | 0.59309 | 0.59956
77.7 | 61.6022 | 0.59402 | 0.60051
77.8 | 61.6972 | 0.59497 | 0.60143
77.9 | 61.7898 | 0.59588 | 0.60234
78 | 61.8838 | 0.59679 | 0.60326
78.1 | 61.981 | 0.5977 | 0.60417
78.2 | 62.0715 | 0.59864 | 0.6051
78.3 | 62.1638 | 0.5996 | 0.60605
78.4 | 62.2535 | 0.60046 | 0.60692
78.5 | 62.3494 | 0.60139 | 0.60786
78.6 | 62.4441 | 0.60229 | 0.60875
78.7 | 62.5368 | 0.60319 | 0.60963
78.8 | 62.6302 | 0.60411 | 0.61055
78.9 | 62.7213 | 0.60501 | 0.61145
79 | 62.8125 | 0.6059 | 0.61233
79.1 | 62.9051 | 0.60681 | 0.61323
79.2 | 63.0053 | 0.60778 | 0.6142
79.3 | 63.1048 | 0.60876 | 0.61518
79.4 | 63.1971 | 0.60968 | 0.61608
79.5 | 63.2923 | 0.61062 | 0.61702
79.6 | 63.3824 | 0.61154 | 0.61791
79.7 | 63.473 | 0.61245 | 0.61884
79.8 | 63.563 | 0.61335 | 0.61973
79.9 | 63.6602 | 0.61429 | 0.62066
80 | 63.7536 | 0.61519 | 0.62155
80.1 | 63.8451 | 0.61609 | 0.62247
80.2 | 63.9356 | 0.61698 | 0.62336
80.3 | 64.0326 | 0.61795 | 0.6243
80.4 | 64.1265 | 0.61889 | 0.62525
80.5 | 64.2215 | 0.61981 | 0.62618
80.6 | 64.3164 | 0.62072 | 0.62709
80.7 | 64.4121 | 0.62164 | 0.62804
80.8 | 64.5035 | 0.62256 | 0.62894
80.9 | 64.5917 | 0.62344 | 0.62983
81 | 64.6864 | 0.62436 | 0.63074
81.1 | 64.7807 | 0.62527 | 0.63166
81.2 | 64.8767 | 0.62616 | 0.63256
81.3 | 64.9681 | 0.62706 | 0.63346
81.4 | 65.0603 | 0.62795 | 0.63436
81.5 | 65.1555 | 0.6289 | 0.63531
81.6 | 65.2486 | 0.6298 | 0.63622
81.7 | 65.3453 | 0.63075 | 0.63717
81.8 | 65.4411 | 0.63166 | 0.6381
81.9 | 65.5364 | 0.63259 | 0.63902
82 | 65.6414 | 0.6335 | 0.63994
82.1 | 65.7313 | 0.6344 | 0.64083
82.2 | 65.8209 | 0.63529 | 0.64172
82.3 | 65.9083 | 0.63617 | 0.64263
82.4 | 66.0014 | 0.6371 | 0.64355
82.5 | 66.0944 | 0.63797 | 0.64444
82.6 | 66.1811 | 0.63888 | 0.64535
82.7 | 66.2756 | 0.63982 | 0.64628
82.8 | 66.3658 | 0.64069 | 0.64718
82.9 | 66.4601 | 0.64161 | 0.64812
83 | 66.5558 | 0.64256 | 0.64906
83.1 | 66.6547 | 0.64348 | 0.64997
83.2 | 66.7487 | 0.6444 | 0.65091
83.3 | 66.8376 | 0.64533 | 0.65185
83.4 | 66.9287 | 0.64623 | 0.65274
83.5 | 67.0196 | 0.64712 | 0.6536
83.6 | 67.1141 | 0.64806 | 0.65456
83.7 | 67.2088 | 0.64897 | 0.65547
83.8 | 67.3024 | 0.64989 | 0.65636
83.9 | 67.3975 | 0.65081 | 0.65732
84 | 67.49 | 0.65173 | 0.65823
84.1 | 67.5845 | 0.65266 | 0.65915
84.2 | 67.6794 | 0.65359 | 0.66009
84.3 | 67.7767 | 0.6545 | 0.66102
84.4 | 67.8716 | 0.65542 | 0.66193
84.5 | 67.9643 | 0.6563 | 0.66283
84.6 | 68.0516 | 0.65716 | 0.6637
84.7 | 68.1432 | 0.65809 | 0.66461
84.8 | 68.2327 | 0.65901 | 0.66553
84.9 | 68.3264 | 0.65994 | 0.66645
85 | 68.4221 | 0.66084 | 0.66736
85.1 | 68.5135 | 0.66176 | 0.66828
85.2 | 68.6033 | 0.66267 | 0.66921
85.3 | 68.7002 | 0.66363 | 0.67016
85.4 | 68.7931 | 0.66449 | 0.67105
85.5 | 68.8885 | 0.6654 | 0.67198
85.6 | 68.9824 | 0.66631 | 0.67289
85.7 | 69.0774 | 0.66721 | 0.6738
85.8 | 69.1669 | 0.66811 | 0.6747
85.9 | 69.2615 | 0.66905 | 0.67565
86 | 69.3562 | 0.66994 | 0.67655
86.1 | 69.4432 | 0.67083 | 0.67744
86.2 | 69.54 | 0.67177 | 0.67837
86.3 | 69.6366 | 0.6727 | 0.67931
86.4 | 69.7303 | 0.67363 | 0.68023
86.5 | 69.8228 | 0.67453 | 0.68114
86.6 | 69.9155 | 0.67541 | 0.68202
86.7 | 70.0102 | 0.67636 | 0.68297
86.8 | 70.1046 | 0.67725 | 0.68388
86.9 | 70.2021 | 0.67818 | 0.68483
87 | 70.2982 | 0.67908 | 0.68573
87.1 | 70.3912 | 0.67997 | 0.68664
87.2 | 70.4825 | 0.68089 | 0.68755
87.3 | 70.5714 | 0.68177 | 0.68844
87.4 | 70.6602 | 0.68267 | 0.68934
87.5 | 70.7589 | 0.68365 | 0.69032
87.6 | 70.8536 | 0.68456 | 0.69124
87.7 | 70.9436 | 0.68546 | 0.69214
87.8 | 71.0351 | 0.68634 | 0.69305
87.9 | 71.1356 | 0.68731 | 0.69401
88 | 71.2278 | 0.6882 | 0.69491
88.1 | 71.3216 | 0.68909 | 0.69581
88.2 | 71.418 | 0.69002 | 0.69676
88.3 | 71.5069 | 0.69091 | 0.69765
88.4 | 71.5931 | 0.69181 | 0.69854
88.5 | 71.6874 | 0.69276 | 0.69948
88.6 | 71.7792 | 0.69366 | 0.7004
88.7 | 71.8743 | 0.69457 | 0.70132
88.8 | 71.9703 | 0.69546 | 0.70223
88.9 | 72.0621 | 0.69637 | 0.70314
89 | 72.1571 | 0.69732 | 0.70407
89.1 | 72.2507 | 0.69821 | 0.70496
89.2 | 72.3465 | 0.69916 | 0.70591
89.3 | 72.4426 | 0.70005 | 0.70683
89.4 | 72.5367 | 0.70097 | 0.70776
89.5 | 72.6285 | 0.70187 | 0.70865
89.6 | 72.7211 | 0.70279 | 0.70957
89.7 | 72.8132 | 0.7037 | 0.71052
89.8 | 72.9069 | 0.70461 | 0.71144
89.9 | 72.9939 | 0.70548 | 0.71232
90 | 73.0924 | 0.70642 | 0.71325
90.1 | 73.1878 | 0.70735 | 0.71417
90.2 | 73.2758 | 0.70823 | 0.71507
90.3 | 73.3706 | 0.70915 | 0.71601
90.4 | 73.4651 | 0.71006 | 0.71692
90.5 | 73.5577 | 0.71097 | 0.71783
90.6 | 73.6553 | 0.71168 | 0.71883
90.7 | 73.7512 | 0.71233 | 0.71998
90.8 | 73.8408 | 0.71336 | 0.72085
90.9 | 73.9302 | 0.7146 | 0.72155
91 | 74.024 | 0.71555 | 0.72244
91.1 | 74.1187 | 0.71646 | 0.72335
91.2 | 74.2116 | 0.71735 | 0.72427
91.3 | 74.3062 | 0.71823 | 0.72516
91.4 | 74.402 | 0.71914 | 0.72609
91.5 | 74.493 | 0.72004 | 0.727
91.6 | 74.5873 | 0.72097 | 0.72793
91.7 | 74.6815 | 0.7219 | 0.72885
91.8 | 74.774 | 0.7228 | 0.72976
91.9 | 74.8641 | 0.72365 | 0.73064
92 | 74.9625 | 0.72458 | 0.73159
92.1 | 75.0604 | 0.72555 | 0.73255
92.2 | 75.147 | 0.72642 | 0.73343
92.3 | 75.2378 | 0.72732 | 0.73435
92.4 | 75.324 | 0.72822 | 0.73528
92.5 | 75.4224 | 0.72914 | 0.73622
92.6 | 75.5177 | 0.73006 | 0.73713
92.7 | 75.6044 | 0.73095 | 0.73803
92.8 | 75.6941 | 0.73182 | 0.73891
92.9 | 75.7894 | 0.73272 | 0.73986
93 | 75.885 | 0.73367 | 0.74082
93.1 | 75.9779 | 0.73457 | 0.74171
93.2 | 76.0747 | 0.73549 | 0.74265
93.3 | 76.1622 | 0.73639 | 0.74356
93.4 | 76.2543 | 0.73731 | 0.74449
93.5 | 76.3481 | 0.73822 | 0.74541
93.6 | 76.4357 | 0.7391 | 0.74631
93.7 | 76.531 | 0.73999 | 0.74722
93.8 | 76.6273 | 0.74091 | 0.74814
93.9 | 76.7217 | 0.74182 | 0.74906
94 | 76.8135 | 0.7427 | 0.74996
94.1 | 76.9056 | 0.74359 | 0.75089
94.2 | 76.999 | 0.74452 | 0.75181
94.3 | 77.0961 | 0.74545 | 0.75277
94.4 | 77.1912 | 0.74635 | 0.75367
94.5 | 77.2907 | 0.74729 | 0.75462
94.6 | 77.3827 | 0.7482 | 0.75554
94.7 | 77.4695 | 0.74907 | 0.75642
94.8 | 77.5601 | 0.74998 | 0.75734
94.9 | 77.6527 | 0.75089 | 0.75827
95 | 77.749 | 0.75179 | 0.75916
95.1 | 77.842 | 0.75268 | 0.76005
95.2 | 77.9318 | 0.75358 | 0.76099
95.3 | 78.0231 | 0.75448 | 0.76191
95.4 | 78.116 | 0.75539 | 0.76283
95.5 | 78.2112 | 0.75634 | 0.76376
95.6 | 78.3042 | 0.75722 | 0.76468
95.7 | 78.3979 | 0.7581 | 0.76557
95.8 | 78.4898 | 0.75902 | 0.76649
95.9 | 78.5858 | 0.75996 | 0.76745
96 | 78.6747 | 0.76085 | 0.76835
96.1 | 78.7691 | 0.76177 | 0.76928
96.2 | 78.8631 | 0.76267 | 0.77019
96.3 | 78.9602 | 0.76359 | 0.77112
96.4 | 79.0543 | 0.76449 | 0.77203
96.5 | 79.1432 | 0.76538 | 0.77291
96.6 | 79.2375 | 0.76631 | 0.77388
96.7 | 79.3308 | 0.76721 | 0.77477
96.8 | 79.4252 | 0.76812 | 0.77569
96.9 | 79.5239 | 0.76908 | 0.77665
97 | 79.6197 | 0.76999 | 0.77758
97.1 | 79.7115 | 0.77086 | 0.77845
97.2 | 79.7983 | 0.77175 | 0.77936
97.3 | 79.8922 | 0.77269 | 0.78029
97.4 | 79.9826 | 0.77361 | 0.78122
97.5 | 80.0744 | 0.77449 | 0.78211
97.6 | 80.1678 | 0.77539 | 0.783
97.7 | 80.2577 | 0.77632 | 0.78393
97.8 | 80.3479 | 0.77723 | 0.78487
97.9 | 80.4453 | 0.77816 | 0.78582
98 | 80.5399 | 0.77908 | 0.78673
98.1 | 80.6356 | 0.77999 | 0.78766
98.2 | 80.7318 | 0.7809 | 0.78859
98.3 | 80.8193 | 0.7818 | 0.78948
98.4 | 80.9098 | 0.78271 | 0.79039
98.5 | 81.0036 | 0.78362 | 0.79131
98.6 | 81.0905 | 0.78449 | 0.79218
98.7 | 81.1865 | 0.78542 | 0.79314
98.8 | 81.2856 | 0.78636 | 0.79409
98.9 | 81.3779 | 0.78724 | 0.79497
99 | 81.4699 | 0.78815 | 0.79591
99.1 | 81.5655 | 0.78908 | 0.79685
99.2 | 81.6605 | 0.78999 | 0.79776
99.3 | 81.7545 | 0.79093 | 0.79868
99.4 | 81.8509 | 0.79186 | 0.7996
99.5 | 81.947 | 0.79277 | 0.80052
99.6 | 82.0422 | 0.79369 | 0.80145
99.7 | 82.128 | 0.79455 | 0.80232
99.8 | 82.2209 | 0.79547 | 0.80324
99.9 | 82.3099 | 0.79639 | 0.80417
100 | 82.4063 | 0.79731 | 0.8051
100.1 | 82.4998 | 0.79819 | 0.80601
100.2 | 82.5903 | 0.79911 | 0.80694
100.3 | 82.6855 | 0.80004 | 0.80787
100.4 | 82.7779 | 0.80091 | 0.80876
100.5 | 82.872 | 0.80183 | 0.80971
100.6 | 82.9681 | 0.80274 | 0.81062
100.7 | 83.0648 | 0.80365 | 0.81155
100.8 | 83.1557 | 0.80454 | 0.81246
100.9 | 83.2461 | 0.80545 | 0.81338
101 | 83.3388 | 0.80635 | 0.81429
101.1 | 83.4332 | 0.80729 | 0.81522
101.2 | 83.5259 | 0.8082 | 0.81615
101.3 | 83.6203 | 0.80909 | 0.81705
101.4 | 83.7157 | 0.81 | 0.81798
101.5 | 83.8114 | 0.81094 | 0.81892
101.6 | 83.9046 | 0.81187 | 0.81983
101.7 | 83.997 | 0.81277 | 0.82075
101.8 | 84.0896 | 0.81368 | 0.82166
101.9 | 84.1859 | 0.81459 | 0.82258
102 | 84.2832 | 0.8155 | 0.82351
102.1 | 84.3857 | 0.81637 | 0.82439
102.2 | 84.4813 | 0.81731 | 0.82535
102.3 | 84.5728 | 0.81821 | 0.82627
102.4 | 84.6584 | 0.8191 | 0.82716
102.5 | 84.7504 | 0.81999 | 0.82808
102.6 | 84.8482 | 0.82092 | 0.82903
102.7 | 84.94 | 0.82183 | 0.82998
102.8 | 85.0292 | 0.82272 | 0.83087
102.9 | 85.1226 | 0.82365 | 0.83179
103 | 85.2139 | 0.82456 | 0.83273
103.1 | 85.3082 | 0.82545 | 0.83362
103.2 | 85.405 | 0.82637 | 0.83454
103.3 | 85.4986 | 0.82732 | 0.83548
103.4 | 85.5846 | 0.82821 | 0.83637
103.5 | 85.6774 | 0.82914 | 0.83733
103.6 | 85.7718 | 0.83007 | 0.83826
103.7 | 85.8602 | 0.83096 | 0.83916
103.8 | 85.9561 | 0.83187 | 0.84008
103.9 | 86.0518 | 0.8328 | 0.841
104 | 86.1418 | 0.8337 | 0.8419
104.1 | 86.2354 | 0.83463 | 0.84283
104.2 | 86.3328 | 0.83556 | 0.84376
104.3 | 86.4272 | 0.83646 | 0.84468
104.4 | 86.5226 | 0.83736 | 0.84558
104.5 | 86.6189 | 0.8383 | 0.84651
104.6 | 86.7155 | 0.83926 | 0.84746
104.7 | 86.8048 | 0.84018 | 0.84837
104.8 | 86.8929 | 0.8411 | 0.84928
104.9 | 86.9844 | 0.842 | 0.8502
105 | 87.0773 | 0.84291 | 0.85111
105.1 | 87.1709 | 0.84381 | 0.85202
105.2 | 87.2646 | 0.84475 | 0.85296
105.3 | 87.3569 | 0.84566 | 0.85388
105.4 | 87.4486 | 0.84658 | 0.85479
105.5 | 87.5435 | 0.8475 | 0.85571
105.6 | 87.6346 | 0.84842 | 0.85663
105.7 | 87.7321 | 0.84935 | 0.85755
105.8 | 87.8269 | 0.85026 | 0.85848
105.9 | 87.9185 | 0.8512 | 0.85943
106 | 88.0082 | 0.85211 | 0.86036
106.1 | 88.1039 | 0.85302 | 0.86129
106.2 | 88.1958 | 0.85392 | 0.86221
106.3 | 88.2895 | 0.85483 | 0.86311
106.4 | 88.3885 | 0.85576 | 0.86406
106.5 | 88.4805 | 0.85666 | 0.86497
106.6 | 88.572 | 0.85756 | 0.86588
106.7 | 88.6629 | 0.85844 | 0.86678
106.8 | 88.7604 | 0.85938 | 0.86771
106.9 | 88.8581 | 0.86029 | 0.86866
107 | 88.9524 | 0.8612 | 0.86958
107.1 | 89.045 | 0.86209 | 0.87047
107.2 | 89.1365 | 0.86302 | 0.87139
107.3 | 89.2323 | 0.86398 | 0.87236
107.4 | 89.3224 | 0.86488 | 0.87325
107.5 | 89.4111 | 0.86578 | 0.87416
107.6 | 89.5071 | 0.86669 | 0.87508
107.7 | 89.5983 | 0.86759 | 0.87598
107.8 | 89.6871 | 0.8685 | 0.8769
107.9 | 89.7821 | 0.86944 | 0.87785
108 | 89.8779 | 0.87037 | 0.87879
108.1 | 89.9672 | 0.87125 | 0.8797
108.2 | 90.0626 | 0.87216 | 0.88062
108.3 | 90.1622 | 0.87312 | 0.88158
108.4 | 90.2532 | 0.87406 | 0.8825
108.5 | 90.3407 | 0.87492 | 0.8834
108.6 | 90.4341 | 0.87582 | 0.88431
108.7 | 90.5274 | 0.87672 | 0.88523
108.8 | 90.6205 | 0.8776 | 0.88613
108.9 | 90.7145 | 0.87847 | 0.88702
109 | 90.8094 | 0.8794 | 0.88797
109.1 | 90.9059 | 0.88035 | 0.88892
109.2 | 90.9975 | 0.88125 | 0.88983
109.3 | 91.092 | 0.88216 | 0.89076
109.4 | 91.1881 | 0.88308 | 0.89169
109.5 | 91.285 | 0.88399 | 0.89261
109.6 | 91.3797 | 0.88493 | 0.89355
109.7 | 91.4716 | 0.88585 | 0.89447
109.8 | 91.5586 | 0.88673 | 0.89536
109.9 | 91.6503 | 0.88761 | 0.89627
110 | 91.7402 | 0.88851 | 0.89717
110.1 | 91.8363 | 0.88943 | 0.8981
110.2 | 91.9337 | 0.89036 | 0.89905
110.3 | 92.0219 | 0.89126 | 0.89996
110.4 | 92.1153 | 0.89218 | 0.90089
110.5 | 92.2085 | 0.89307 | 0.90178
110.6 | 92.3058 | 0.89403 | 0.90275
110.7 | 92.4027 | 0.89495 | 0.9037
110.8 | 92.4986 | 0.89585 | 0.90461
110.9 | 92.5896 | 0.89674 | 0.90552
111 | 92.6777 | 0.89765 | 0.90642
111.1 | 92.7732 | 0.89859 | 0.90737
111.2 | 92.8635 | 0.89948 | 0.90826
111.3 | 92.9602 | 0.9004 | 0.90919
111.4 | 93.0519 | 0.90128 | 0.9101
111.5 | 93.148 | 0.90221 | 0.91102
111.6 | 93.2407 | 0.90313 | 0.91195
111.7 | 93.3317 | 0.90403 | 0.91288
111.8 | 93.4298 | 0.90497 | 0.91385
111.9 | 93.5246 | 0.90588 | 0.91477
112 | 93.6216 | 0.9068 | 0.9157
112.1 | 93.722 | 0.90772 | 0.91663
112.2 | 93.8169 | 0.90861 | 0.91753
112.3 | 93.9012 | 0.90948 | 0.91839
112.4 | 93.9928 | 0.91039 | 0.91931
112.5 | 94.0833 | 0.91133 | 0.92026
112.6 | 94.1759 | 0.91226 | 0.92116
112.7 | 94.2722 | 0.91319 | 0.92212
112.8 | 94.3584 | 0.91409 | 0.92305
112.9 | 94.4499 | 0.91506 | 0.92399
113 | 94.5454 | 0.91597 | 0.92492
113.1 | 94.6391 | 0.9169 | 0.92585
113.2 | 94.7346 | 0.9178 | 0.92676
113.3 | 94.8272 | 0.91868 | 0.92765
113.4 | 94.9177 | 0.9196 | 0.92857
113.5 | 95.0068 | 0.9205 | 0.92949
113.6 | 95.1007 | 0.92144 | 0.93041
113.7 | 95.1911 | 0.92233 | 0.93132
113.8 | 95.2834 | 0.92322 | 0.93223
113.9 | 95.3787 | 0.92417 | 0.93317
114 | 95.4715 | 0.92508 | 0.9341
114.1 | 95.5671 | 0.92602 | 0.93506
114.2 | 95.661 | 0.92693 | 0.93598
114.3 | 95.7577 | 0.92785 | 0.93691
114.4 | 95.8474 | 0.9287 | 0.93779
114.5 | 95.9462 | 0.92963 | 0.93872
114.6 | 96.0465 | 0.93057 | 0.93968
114.7 | 96.1359 | 0.93145 | 0.94057
114.8 | 96.2239 | 0.93235 | 0.94149
114.9 | 96.3172 | 0.93326 | 0.94243
115 | 96.4053 | 0.93414 | 0.94333
115.1 | 96.4988 | 0.93507 | 0.94427
115.2 | 96.5967 | 0.93601 | 0.94522
115.3 | 96.6871 | 0.93693 | 0.94615
115.4 | 96.7785 | 0.93782 | 0.94707
115.5 | 96.8717 | 0.93872 | 0.94799
115.6 | 96.9642 | 0.93962 | 0.9489
115.7 | 97.0611 | 0.94052 | 0.94981
115.8 | 97.1582 | 0.94144 | 0.95076
115.9 | 97.2506 | 0.94234 | 0.95166
116 | 97.3397 | 0.94323 | 0.95256
116.1 | 97.43 | 0.94413 | 0.95351
116.2 | 97.5246 | 0.94506 | 0.95443
116.3 | 97.6168 | 0.94593 | 0.95533
116.4 | 97.7151 | 0.94687 | 0.95629
116.5 | 97.8091 | 0.94778 | 0.95721
116.6 | 97.9021 | 0.94869 | 0.95814
116.7 | 97.9961 | 0.9496 | 0.95907
116.8 | 98.0904 | 0.95051 | 0.95999
116.9 | 98.1862 | 0.95141 | 0.96092
117 | 98.2823 | 0.95233 | 0.96183
117.1 | 98.3761 | 0.95323 | 0.96273
117.2 | 98.4695 | 0.95412 | 0.96364
117.3 | 98.5548 | 0.955 | 0.96454
117.4 | 98.6461 | 0.95593 | 0.9655
117.5 | 98.7384 | 0.9569 | 0.96644
117.6 | 98.8305 | 0.95778 | 0.96734
117.7 | 98.9246 | 0.95869 | 0.96825
117.8 | 99.018 | 0.95962 | 0.96922
117.9 | 99.1107 | 0.96052 | 0.97013
118 | 99.2037 | 0.96145 | 0.97107
118.1 | 99.2932 | 0.96234 | 0.97196
118.2 | 99.3927 | 0.96328 | 0.97291
118.3 | 99.4866 | 0.96419 | 0.97384
118.4 | 99.581 | 0.96512 | 0.97475
118.5 | 99.6689 | 0.96601 | 0.97566
118.6 | 99.76 | 0.96692 | 0.9766
118.7 | 99.8545 | 0.96784 | 0.97754
118.8 | 99.9457 | 0.96872 | 0.97843
118.9 | 100.0402 | 0.96961 | 0.97935
119 | 100.1396 | 0.97056 | 0.98029
119.1 | 100.2299 | 0.97144 | 0.98119
119.2 | 100.324 | 0.97232 | 0.98212
119.3 | 100.419 | 0.97323 | 0.98304
119.4 | 100.5117 | 0.9741 | 0.98394
119.5 | 100.6051 | 0.97502 | 0.98485
119.6 | 100.7005 | 0.97592 | 0.98579
119.7 | 100.7977 | 0.97656 | 0.98688
119.8 | 100.8866 | 0.97731 | 0.98797
119.9 | 100.9809 | 0.97846 | 0.98879
120 | 101.071 | 0.97959 | 0.98953
120.1 | 101.1632 | 0.9805 | 0.99043
120.2 | 101.2593 | 0.98141 | 0.99137
120.3 | 101.3535 | 0.98231 | 0.99231
120.4 | 101.4461 | 0.98321 | 0.99324
120.5 | 101.542 | 0.98416 | 0.99418
120.6 | 101.6312 | 0.985 | 0.99507
120.7 | 101.7281 | 0.98592 | 0.99601
120.8 | 101.8247 | 0.98683 | 0.99695
120.9 | 101.9161 | 0.98773 | 0.99788
121 | 102.0061 | 0.98862 | 0.99878
121.1 | 102.0948 | 0.98948 | 0.99966
121.2 | 102.188 | 0.99039 | 1.0006
121.3 | 102.2868 | 0.99131 | 1.0015
121.4 | 102.3793 | 0.9922 | 1.0024
121.5 | 102.4733 | 0.99306 | 1.0033
121.6 | 102.5654 | 0.99395 | 1.0042
121.7 | 102.6586 | 0.99486 | 1.0052
121.8 | 102.7528 | 0.99577 | 1.0061
121.9 | 102.8489 | 0.99669 | 1.0071
122 | 102.9417 | 0.99757 | 1.008
122.1 | 103.0405 | 0.99851 | 1.0089
122.2 | 103.1453 | 0.99942 | 1.0099
122.3 | 103.2359 | 1.0003 | 1.0108
122.4 | 103.3271 | 1.0012 | 1.0117
122.5 | 103.4136 | 1.0021 | 1.0126
122.6 | 103.5094 | 1.003 | 1.0135
122.7 | 103.6059 | 1.0039 | 1.0145
122.8 | 103.6963 | 1.0048 | 1.0154
122.9 | 103.7824 | 1.0056 | 1.0163
123 | 103.8778 | 1.0065 | 1.0172
123.1 | 103.9715 | 1.0074 | 1.0182
123.2 | 104.0622 | 1.0084 | 1.0191
123.3 | 104.1622 | 1.0093 | 1.02
123.4 | 104.2543 | 1.0102 | 1.021
123.5 | 104.3476 | 1.0112 | 1.0219
123.6 | 104.4373 | 1.0121 | 1.0228
123.7 | 104.5294 | 1.0129 | 1.0237
123.8 | 104.6185 | 1.0138 | 1.0246
123.9 | 104.7144 | 1.0147 | 1.0256
124 | 104.8083 | 1.0156 | 1.0265
124.1 | 104.8997 | 1.0165 | 1.0274
124.2 | 104.9913 | 1.0174 | 1.0283
124.3 | 105.0892 | 1.0184 | 1.0293
124.4 | 105.1819 | 1.0193 | 1.0302
124.5 | 105.2781 | 1.0202 | 1.0311
124.6 | 105.3746 | 1.0211 | 1.0321
124.7 | 105.4683 | 1.022 | 1.033
124.8 | 105.5587 | 1.0229 | 1.0339
124.9 | 105.6523 | 1.0238 | 1.0348
125 | 105.7393 | 1.0247 | 1.0357
125.1 | 105.8279 | 1.0256 | 1.0366
125.2 | 105.9275 | 1.0265 | 1.0376
125.3 | 106.0214 | 1.0274 | 1.0385
125.4 | 106.1089 | 1.0282 | 1.0394
125.5 | 106.2104 | 1.0292 | 1.0404
125.6 | 106.3008 | 1.0301 | 1.0413
125.7 | 106.3939 | 1.031 | 1.0422
125.8 | 106.4886 | 1.0319 | 1.0432
125.9 | 106.585 | 1.0328 | 1.0441
126 | 106.6742 | 1.0337 | 1.045
126.1 | 106.7675 | 1.0346 | 1.0459
126.2 | 106.861 | 1.0355 | 1.0469
126.3 | 106.9524 | 1.0364 | 1.0478
126.4 | 107.0489 | 1.0373 | 1.0487
126.5 | 107.1445 | 1.0382 | 1.0496
126.6 | 107.2359 | 1.0392 | 1.0506
126.7 | 107.325 | 1.04 | 1.0514
126.8 | 107.4191 | 1.041 | 1.0524
126.9 | 107.5148 | 1.0419 | 1.0533
127 | 107.6125 | 1.0429 | 1.0543
127.1 | 107.7068 | 1.0437 | 1.0552
127.2 | 107.8071 | 1.0447 | 1.0562
127.3 | 107.897 | 1.0455 | 1.057
127.4 | 107.9858 | 1.0464 | 1.0579
127.5 | 108.0765 | 1.0474 | 1.0589
127.6 | 108.1702 | 1.0483 | 1.0598
127.7 | 108.2674 | 1.0492 | 1.0608
127.8 | 108.3565 | 1.0501 | 1.0617
127.9 | 108.4438 | 1.051 | 1.0626
128 | 108.5418 | 1.0519 | 1.0636
128.1 | 108.6343 | 1.0528 | 1.0645
128.2 | 108.7269 | 1.0537 | 1.0654
128.3 | 108.8232 | 1.0546 | 1.0663
128.4 | 108.9183 | 1.0555 | 1.0672
128.5 | 109.0094 | 1.0564 | 1.0682
128.6 | 109.1029 | 1.0573 | 1.0691
128.7 | 109.1947 | 1.0582 | 1.07
128.8 | 109.2808 | 1.0591 | 1.0709
128.9 | 109.383 | 1.06 | 1.0719
129 | 109.4801 | 1.0609 | 1.0728
129.1 | 109.5677 | 1.0618 | 1.0737
129.2 | 109.6636 | 1.0627 | 1.0747
129.3 | 109.7598 | 1.0637 | 1.0756
129.4 | 109.8518 | 1.0645 | 1.0765
129.5 | 109.9507 | 1.0655 | 1.0775
129.6 | 110.0445 | 1.0664 | 1.0783
129.7 | 110.1376 | 1.0673 | 1.0793
129.8 | 110.2293 | 1.0681 | 1.0802
129.9 | 110.3199 | 1.0691 | 1.0811
130 | 110.4118 | 1.07 | 1.0821
130.1 | 110.4998 | 1.0709 | 1.083
130.2 | 110.598 | 1.0718 | 1.0839
130.3 | 110.6925 | 1.0727 | 1.0848
130.4 | 110.7808 | 1.0736 | 1.0858
130.5 | 110.875 | 1.0745 | 1.0867
130.6 | 110.9722 | 1.0755 | 1.0876
130.7 | 111.0637 | 1.0764 | 1.0885
130.8 | 111.1593 | 1.0773 | 1.0895
130.9 | 111.2565 | 1.0782 | 1.0904
131 | 111.3498 | 1.0791 | 1.0913
131.1 | 111.4347 | 1.08 | 1.0922
131.2 | 111.5308 | 1.0809 | 1.0932
131.3 | 111.6238 | 1.0819 | 1.0941
131.4 | 111.7137 | 1.0827 | 1.095
131.5 | 111.8149 | 1.0837 | 1.0959
131.6 | 111.9064 | 1.0846 | 1.0969
131.7 | 112.0005 | 1.0855 | 1.0978
131.8 | 112.0964 | 1.0865 | 1.0988
131.9 | 112.1882 | 1.0873 | 1.0997
132 | 112.2805 | 1.0882 | 1.1006
132.1 | 112.378 | 1.0891 | 1.1015
132.2 | 112.4725 | 1.09 | 1.1024
132.3 | 112.5681 | 1.0909 | 1.1033
132.4 | 112.6569 | 1.0919 | 1.1043
132.5 | 112.7506 | 1.0928 | 1.1052
132.6 | 112.8386 | 1.0937 | 1.1061
132.7 | 112.932 | 1.0946 | 1.1071
132.8 | 113.0311 | 1.0955 | 1.108
132.9 | 113.115 | 1.0964 | 1.1089
133 | 113.2037 | 1.0973 | 1.1098
133.1 | 113.3029 | 1.0983 | 1.1108
133.2 | 113.3987 | 1.0992 | 1.1117
133.3 | 113.4919 | 1.1001 | 1.1126
133.4 | 113.5843 | 1.101 | 1.1135
133.5 | 113.6733 | 1.1019 | 1.1145
133.6 | 113.7663 | 1.1029 | 1.1154
133.7 | 113.859 | 1.1038 | 1.1164
133.8 | 113.9453 | 1.1047 | 1.1173
133.9 | 114.0432 | 1.1056 | 1.1182
134 | 114.1408 | 1.1065 | 1.1192
134.1 | 114.2304 | 1.1074 | 1.1201
134.2 | 114.3187 | 1.1083 | 1.121
134.3 | 114.4172 | 1.1092 | 1.1219
134.4 | 114.5119 | 1.1102 | 1.1228
134.5 | 114.6081 | 1.1111 | 1.1238
134.6 | 114.7042 | 1.112 | 1.1247
134.7 | 114.796 | 1.1129 | 1.1256
134.8 | 114.8875 | 1.1138 | 1.1265
134.9 | 114.9791 | 1.1147 | 1.1275
135 | 115.0756 | 1.1157 | 1.1285
135.1 | 115.1616 | 1.1165 | 1.1293
135.2 | 115.2565 | 1.1174 | 1.1303
135.3 | 115.3532 | 1.1183 | 1.1312
135.4 | 115.4416 | 1.1192 | 1.1321
135.5 | 115.5353 | 1.1201 | 1.1331
135.6 | 115.6299 | 1.121 | 1.134
135.7 | 115.7194 | 1.1219 | 1.1349
135.8 | 115.8145 | 1.1228 | 1.1358
135.9 | 115.9143 | 1.1237 | 1.1368
136 | 116.0062 | 1.1246 | 1.1377
136.1 | 116.0958 | 1.1255 | 1.1386
136.2 | 116.1915 | 1.1264 | 1.1396
136.3 | 116.2851 | 1.1273 | 1.1405
136.4 | 116.3716 | 1.1281 | 1.1414
136.5 | 116.4677 | 1.1291 | 1.1423
136.6 | 116.5667 | 1.13 | 1.1433
136.7 | 116.6579 | 1.1308 | 1.1442
136.8 | 116.7465 | 1.1317 | 1.1451
136.9 | 116.8436 | 1.1326 | 1.1461
137 | 116.9411 | 1.1336 | 1.147
137.1 | 117.0382 | 1.1345 | 1.1479
137.2 | 117.1302 | 1.1353 | 1.1489
137.3 | 117.2231 | 1.1362 | 1.1498
137.4 | 117.3131 | 1.1371 | 1.1507
137.5 | 117.4036 | 1.138 | 1.1516
137.6 | 117.4934 | 1.1388 | 1.1525
137.7 | 117.5842 | 1.1397 | 1.1534
137.8 | 117.6821 | 1.1406 | 1.1544
137.9 | 117.7705 | 1.1415 | 1.1553
138 | 117.8626 | 1.1424 | 1.1562
138.1 | 117.9586 | 1.1433 | 1.1572
138.2 | 118.0496 | 1.1441 | 1.1581
138.3 | 118.1435 | 1.145 | 1.159
138.4 | 118.2438 | 1.1458 | 1.16
138.5 | 118.3357 | 1.1467 | 1.1609
138.6 | 118.4232 | 1.1475 | 1.1618
138.7 | 118.5162 | 1.1484 | 1.1627
138.8 | 118.6089 | 1.1493 | 1.1637
138.9 | 118.7026 | 1.1502 | 1.1646
139 | 118.7946 | 1.1511 | 1.1655
139.1 | 118.8919 | 1.152 | 1.1664
139.2 | 118.9837 | 1.1529 | 1.1674
139.3 | 119.0762 | 1.1539 | 1.1683
139.4 | 119.1758 | 1.1548 | 1.1693
139.5 | 119.2703 | 1.1557 | 1.1702
139.6 | 119.3651 | 1.1566 | 1.1711
139.7 | 119.4599 | 1.1575 | 1.172
139.8 | 119.55 | 1.1584 | 1.1729
139.9 | 119.6446 | 1.1593 | 1.1739
140 | 119.7395 | 1.1603 | 1.1748
140.1 | 119.825 | 1.1611 | 1.1757
140.2 | 119.9205 | 1.162 | 1.1766
140.3 | 120.0162 | 1.1629 | 1.1776
140.4 | 120.1051 | 1.1638 | 1.1785
140.5 | 120.1959 | 1.1647 | 1.1794
140.6 | 120.2925 | 1.1657 | 1.1804
140.7 | 120.3905 | 1.1666 | 1.1814
140.8 | 120.4794 | 1.1675 | 1.1822
140.9 | 120.5781 | 1.1684 | 1.1832
141 | 120.6715 | 1.1693 | 1.1841
141.1 | 120.7649 | 1.1702 | 1.1851
141.2 | 120.8531 | 1.171 | 1.186
141.3 | 120.9429 | 1.1719 | 1.1868
141.4 | 121.0389 | 1.1728 | 1.1878
141.5 | 121.1345 | 1.1736 | 1.1887
141.6 | 121.2278 | 1.1745 | 1.1896
141.7 | 121.3219 | 1.1754 | 1.1906
141.8 | 121.4145 | 1.1763 | 1.1915
141.9 | 121.5088 | 1.1772 | 1.1924
142 | 121.602 | 1.178 | 1.1934
142.1 | 121.7033 | 1.179 | 1.1944
142.2 | 121.7976 | 1.1799 | 1.1953
142.3 | 121.9002 | 1.1808 | 1.1962
142.4 | 121.9946 | 1.1817 | 1.1971
142.5 | 122.0847 | 1.1825 | 1.198
142.6 | 122.1705 | 1.1834 | 1.199
142.7 | 122.2641 | 1.1843 | 1.1999
142.8 | 122.3611 | 1.1852 | 1.2008
142.9 | 122.4502 | 1.1862 | 1.2017
143 | 122.5373 | 1.1871 | 1.2027
143.1 | 122.6352 | 1.188 | 1.2036
143.2 | 122.725 | 1.1889 | 1.2045
143.3 | 122.8182 | 1.1898 | 1.2055
143.4 | 122.9191 | 1.1907 | 1.2064
143.5 | 123.0106 | 1.1916 | 1.2073
143.6 | 123.0977 | 1.1925 | 1.2083
143.7 | 123.1867 | 1.1933 | 1.2092
143.8 | 123.2817 | 1.1942 | 1.2101
143.9 | 123.3744 | 1.1951 | 1.2111
144 | 123.4676 | 1.196 | 1.212
144.1 | 123.5629 | 1.1969 | 1.2129
144.2 | 123.6576 | 1.1978 | 1.2139
144.3 | 123.7511 | 1.1987 | 1.2148
144.4 | 123.8433 | 1.1996 | 1.2157
144.5 | 123.9411 | 1.2006 | 1.2167
144.6 | 124.0333 | 1.2015 | 1.2176
144.7 | 124.1272 | 1.2024 | 1.2185
144.8 | 124.2217 | 1.2033 | 1.2194
144.9 | 124.313 | 1.2042 | 1.2203
145 | 124.4066 | 1.2051 | 1.2213
145.1 | 124.4954 | 1.2061 | 1.2222
145.2 | 124.5881 | 1.207 | 1.2232
145.3 | 124.6843 | 1.208 | 1.2241
145.4 | 124.7807 | 1.209 | 1.2251
145.5 | 124.8626 | 1.2099 | 1.2259
145.6 | 124.9595 | 1.2109 | 1.2269
145.7 | 125.0556 | 1.2119 | 1.2279
145.8 | 125.1465 | 1.2128 | 1.2287
145.9 | 125.243 | 1.2138 | 1.2297
146 | 125.341 | 1.2148 | 1.2306
146.1 | 125.4299 | 1.2157 | 1.2316
146.2 | 125.5207 | 1.2166 | 1.2325
146.3 | 125.6199 | 1.2176 | 1.2335
146.4 | 125.7057 | 1.2185 | 1.2344
146.5 | 125.7992 | 1.2194 | 1.2353
146.6 | 125.8977 | 1.2203 | 1.2362
146.7 | 125.9921 | 1.2212 | 1.2372
146.8 | 126.0804 | 1.2221 | 1.2381
146.9 | 126.1772 | 1.223 | 1.239
147 | 126.2714 | 1.2239 | 1.2399
147.1 | 126.3656 | 1.2248 | 1.2408
147.2 | 126.4605 | 1.2257 | 1.2418
147.3 | 126.5556 | 1.2265 | 1.2427
147.4 | 126.646 | 1.2274 | 1.2436
147.5 | 126.739 | 1.2283 | 1.2446
147.6 | 126.8354 | 1.2292 | 1.2455
147.7 | 126.925 | 1.23 | 1.2464
147.8 | 127.0189 | 1.2309 | 1.2473
147.9 | 127.1119 | 1.2317 | 1.2483
148 | 127.2024 | 1.2326 | 1.2492
148.1 | 127.2972 | 1.2335 | 1.2502
148.2 | 127.3879 | 1.2343 | 1.2511
148.3 | 127.4866 | 1.2352 | 1.2521
148.4 | 127.5798 | 1.2361 | 1.253
148.5 | 127.6709 | 1.2369 | 1.2538
148.6 | 127.7657 | 1.2379 | 1.2548
148.7 | 127.8546 | 1.2387 | 1.2557
148.8 | 127.9462 | 1.2396 | 1.2567
148.9 | 128.0389 | 1.2404 | 1.2576
149 | 128.1295 | 1.2413 | 1.2585
149.1 | 128.232 | 1.2423 | 1.2595
149.2 | 128.3258 | 1.2431 | 1.2604
149.3 | 128.4168 | 1.244 | 1.2613
149.4 | 128.511 | 1.245 | 1.2623
149.5 | 128.6048 | 1.2458 | 1.2632
149.6 | 128.6976 | 1.2467 | 1.2641
149.7 | 128.7977 | 1.2476 | 1.265
149.8 | 128.8905 | 1.2485 | 1.266
149.9 | 128.9806 | 1.2494 | 1.2669
150 | 129.0697 | 1.2503 | 1.2678
150.1 | 129.1671 | 1.2512 | 1.2688
150.2 | 129.2567 | 1.2521 | 1.2697
150.3 | 129.353 | 1.253 | 1.2707
150.4 | 129.4434 | 1.2538 | 1.2715
150.5 | 129.537 | 1.2547 | 1.2725
150.6 | 129.6296 | 1.2554 | 1.2736
150.7 | 129.7246 | 1.2561 | 1.2746
150.8 | 129.825 | 1.2573 | 1.2755
150.9 | 129.9143 | 1.2585 | 1.2762
151 | 130.0072 | 1.2594 | 1.2771
151.1 | 130.1015 | 1.2603 | 1.2781
151.2 | 130.1946 | 1.2612 | 1.2791
151.3 | 130.2833 | 1.2622 | 1.2799
151.4 | 130.374 | 1.2631 | 1.2809
151.5 | 130.4751 | 1.264 | 1.2818
151.6 | 130.5663 | 1.2649 | 1.2827
151.7 | 130.6586 | 1.2658 | 1.2836
151.8 | 130.7569 | 1.2668 | 1.2846
151.9 | 130.8522 | 1.2677 | 1.2856
152 | 130.9456 | 1.2687 | 1.2865
152.1 | 131.0346 | 1.2696 | 1.2874
152.2 | 131.1329 | 1.2705 | 1.2883
152.3 | 131.2305 | 1.2715 | 1.2893
152.4 | 131.3239 | 1.2724 | 1.2902
152.5 | 131.4138 | 1.2733 | 1.2911
152.6 | 131.506 | 1.2742 | 1.2921
152.7 | 131.5934 | 1.2751 | 1.293
152.8 | 131.6886 | 1.276 | 1.2939
152.9 | 131.783 | 1.277 | 1.2949
153 | 131.8711 | 1.2779 | 1.2958
153.1 | 131.9622 | 1.2788 | 1.2967
153.2 | 132.0578 | 1.2797 | 1.2977
153.3 | 132.1505 | 1.2806 | 1.2986
153.4 | 132.2439 | 1.2815 | 1.2995
153.5 | 132.3377 | 1.2824 | 1.3004
153.6 | 132.428 | 1.2833 | 1.3014
153.7 | 132.5223 | 1.2842 | 1.3024
153.8 | 132.6077 | 1.285 | 1.3032
153.9 | 132.7005 | 1.2859 | 1.3042
154 | 132.7978 | 1.2868 | 1.3051
154.1 | 132.8922 | 1.2877 | 1.3061
154.2 | 132.9863 | 1.2887 | 1.307
154.3 | 133.0803 | 1.2896 | 1.308
154.4 | 133.1749 | 1.2905 | 1.3089
154.5 | 133.2657 | 1.2914 | 1.3098
154.6 | 133.3644 | 1.2923 | 1.3108
154.7 | 133.4611 | 1.2932 | 1.3117
154.8 | 133.551 | 1.2941 | 1.3126
154.9 | 133.6483 | 1.2951 | 1.3136
155 | 133.7346 | 1.296 | 1.3145
155.1 | 133.8283 | 1.2969 | 1.3154
155.2 | 133.9174 | 1.2978 | 1.3163
155.3 | 134.0131 | 1.2988 | 1.3173
155.4 | 134.1039 | 1.2996 | 1.3182
155.5 | 134.1913 | 1.3005 | 1.3191
155.6 | 134.2871 | 1.3014 | 1.3201
155.7 | 134.3847 | 1.3023 | 1.321
155.8 | 134.4796 | 1.3033 | 1.322
155.9 | 134.575 | 1.3042 | 1.3229
156 | 134.6677 | 1.305 | 1.3238
156.1 | 134.7628 | 1.306 | 1.3248
156.2 | 134.8525 | 1.3068 | 1.3257
156.3 | 134.9411 | 1.3077 | 1.3266
156.4 | 135.0339 | 1.3086 | 1.3275
156.5 | 135.1301 | 1.3095 | 1.3285
156.6 | 135.2205 | 1.3104 | 1.3294
156.7 | 135.3164 | 1.3113 | 1.3303
156.8 | 135.412 | 1.3123 | 1.3313
156.9 | 135.5053 | 1.3132 | 1.3322
157 | 135.6002 | 1.3141 | 1.3332
157.1 | 135.6959 | 1.3149 | 1.3341
157.2 | 135.7885 | 1.3158 | 1.335
157.3 | 135.8861 | 1.3167 | 1.3359
157.4 | 135.9836 | 1.3175 | 1.3369
157.5 | 136.0668 | 1.3183 | 1.3378
157.6 | 136.1605 | 1.3192 | 1.3387
157.7 | 136.2471 | 1.3202 | 1.3396
157.8 | 136.3468 | 1.3211 | 1.3406
157.9 | 136.4406 | 1.3219 | 1.3415
158 | 136.5295 | 1.3228 | 1.3425
158.1 | 136.6218 | 1.3238 | 1.3434
158.2 | 136.7152 | 1.3247 | 1.3443
158.3 | 136.8091 | 1.3256 | 1.3453
158.4 | 136.9081 | 1.3265 | 1.3462
158.5 | 137.0016 | 1.3274 | 1.3472
158.6 | 137.092 | 1.3282 | 1.3481
158.7 | 137.1853 | 1.3292 | 1.349
158.8 | 137.2728 | 1.33 | 1.3499
158.9 | 137.3662 | 1.3309 | 1.3508
159 | 137.4554 | 1.3318 | 1.3518
159.1 | 137.5523 | 1.3327 | 1.3527
159.2 | 137.6496 | 1.3336 | 1.3537
159.3 | 137.7387 | 1.3344 | 1.3546
159.4 | 137.8363 | 1.3352 | 1.3556
159.5 | 137.9314 | 1.336 | 1.3565
159.6 | 138.0249 | 1.3367 | 1.3574
159.7 | 138.1262 | 1.3376 | 1.3583
159.8 | 138.2166 | 1.3383 | 1.3592
159.9 | 138.3072 | 1.339 | 1.3601
160 | 138.3974 | 1.3397 | 1.3611
160.1 | 138.4951 | 1.3404 | 1.3621
160.2 | 138.5799 | 1.341 | 1.3629
160.3 | 138.6742 | 1.3417 | 1.3639
160.4 | 138.7741 | 1.3425 | 1.3649
160.5 | 138.8615 | 1.3432 | 1.3658
160.6 | 138.9519 | 1.3439 | 1.3666
160.7 | 139.0518 | 1.3447 | 1.3676
160.8 | 139.147 | 1.3455 | 1.3686
160.9 | 139.2348 | 1.3463 | 1.3695
161 | 139.3293 | 1.3471 | 1.3703
161.1 | 139.4273 | 1.3479 | 1.3713
161.2 | 139.5203 | 1.3488 | 1.3723
161.3 | 139.6142 | 1.3496 | 1.3732
161.4 | 139.7022 | 1.3503 | 1.3741
161.5 | 139.795 | 1.3512 | 1.3751
161.6 | 139.8935 | 1.3521 | 1.376
161.7 | 139.986 | 1.353 | 1.3769
161.8 | 140.0816 | 1.3538 | 1.3779
161.9 | 140.1713 | 1.3546 | 1.3788
162 | 140.2671 | 1.3554 | 1.3797
162.1 | 140.3599 | 1.3562 | 1.3806
162.2 | 140.4565 | 1.3569 | 1.3816
162.3 | 140.5529 | 1.3577 | 1.3825
162.4 | 140.656 | 1.3586 | 1.3835
162.5 | 140.7542 | 1.3595 | 1.3845
162.6 | 140.8422 | 1.3604 | 1.3854
162.7 | 140.9242 | 1.3612 | 1.3863
162.8 | 141.0203 | 1.3621 | 1.3872
162.9 | 141.1199 | 1.363 | 1.3882
163 | 141.2025 | 1.3638 | 1.389
163.1 | 141.2924 | 1.3648 | 1.39
163.2 | 141.3945 | 1.3658 | 1.391
163.3 | 141.4833 | 1.3666 | 1.3919
163.4 | 141.5788 | 1.3676 | 1.3928
163.5 | 141.673 | 1.3685 | 1.3938
163.6 | 141.7638 | 1.3694 | 1.3947
163.7 | 141.8546 | 1.3704 | 1.3956
163.8 | 141.9468 | 1.3713 | 1.3966
163.9 | 142.0368 | 1.3722 | 1.3975
164 | 142.1326 | 1.3731 | 1.3985
164.1 | 142.226 | 1.374 | 1.3994
164.2 | 142.3179 | 1.3748 | 1.4003
164.3 | 142.4128 | 1.3758 | 1.4012
164.4 | 142.5092 | 1.3767 | 1.4022
164.5 | 142.6031 | 1.3776 | 1.4032
164.6 | 142.7013 | 1.3785 | 1.4041
164.7 | 142.793 | 1.3793 | 1.405
164.8 | 142.8871 | 1.38 | 1.4059
164.9 | 142.9796 | 1.3808 | 1.4069
165 | 143.0705 | 1.3816 | 1.4078
165.1 | 143.1631 | 1.3825 | 1.4088
165.2 | 143.2541 | 1.3832 | 1.4097
165.3 | 143.3468 | 1.3839 | 1.4106
165.4 | 143.4427 | 1.3845 | 1.4115
165.5 | 143.5365 | 1.3851 | 1.4125
165.6 | 143.6256 | 1.3858 | 1.4134
165.7 | 143.714 | 1.3864 | 1.4143
165.8 | 143.8111 | 1.3871 | 1.4152
165.9 | 143.9106 | 1.3878 | 1.4162
166 | 143.9989 | 1.3884 | 1.4171
166.1 | 144.0959 | 1.3892 | 1.4181
166.2 | 144.1876 | 1.3898 | 1.419
166.3 | 144.279 | 1.3904 | 1.4199
166.4 | 144.3751 | 1.3911 | 1.4208
166.5 | 144.4682 | 1.3917 | 1.4218
166.6 | 144.5591 | 1.3924 | 1.4227
166.7 | 144.6511 | 1.3931 | 1.4236
166.8 | 144.7478 | 1.3938 | 1.4245
166.9 | 144.8443 | 1.3946 | 1.4255
167 | 144.9355 | 1.3952 | 1.4264
167.1 | 145.0248 | 1.3958 | 1.4273
167.2 | 145.1299 | 1.3965 | 1.4283
167.3 | 145.2196 | 1.397 | 1.4292
167.4 | 145.3159 | 1.3976 | 1.4301
167.5 | 145.4108 | 1.3983 | 1.4311
167.6 | 145.5016 | 1.3991 | 1.432
167.7 | 145.5917 | 1.3999 | 1.4329
167.8 | 145.6817 | 1.4008 | 1.4338
167.9 | 145.7779 | 1.4018 | 1.4348
168 | 145.8687 | 1.4028 | 1.4357
168.1 | 145.9613 | 1.4038 | 1.4367
168.2 | 146.0524 | 1.4047 | 1.4376
168.3 | 146.1473 | 1.4056 | 1.4385
168.4 | 146.2415 | 1.4064 | 1.4395
168.5 | 146.3357 | 1.4073 | 1.4404
168.6 | 146.4298 | 1.4083 | 1.4413
168.7 | 146.5212 | 1.4092 | 1.4423
168.8 | 146.6137 | 1.41 | 1.4432
168.9 | 146.7098 | 1.4108 | 1.4442
169 | 146.7993 | 1.4115 | 1.4451
169.1 | 146.8943 | 1.4122 | 1.446
169.2 | 146.9907 | 1.4132 | 1.4469
169.3 | 147.0824 | 1.4142 | 1.4479
169.4 | 147.1718 | 1.4149 | 1.4488
169.5 | 147.2666 | 1.4157 | 1.4497
169.6 | 147.3625 | 1.4164 | 1.4507
169.7 | 147.4595 | 1.4169 | 1.4516
169.8 | 147.5531 | 1.4174 | 1.4525
169.9 | 147.6462 | 1.4178 | 1.4534
170 | 147.7372 | 1.4186 | 1.4544
170.1 | 147.8243 | 1.4194 | 1.4553
170.2 | 147.9215 | 1.4204 | 1.4563
170.3 | 148.0124 | 1.4215 | 1.4572
170.4 | 148.1089 | 1.4226 | 1.4582
170.5 | 148.2021 | 1.4238 | 1.4591
170.6 | 148.2909 | 1.4248 | 1.46
170.7 | 148.3896 | 1.4262 | 1.461
170.8 | 148.4805 | 1.4274 | 1.4619
170.9 | 148.5786 | 1.4288 | 1.4629
171 | 148.6705 | 1.4298 | 1.4638
171.1 | 148.7692 | 1.4309 | 1.4648
171.2 | 148.8615 | 1.4319 | 1.4657
171.3 | 148.9502 | 1.4329 | 1.4667
171.4 | 149.0396 | 1.4339 | 1.4676
171.5 | 149.1372 | 1.4349 | 1.4685
171.6 | 149.2282 | 1.4359 | 1.4695
171.7 | 149.3207 | 1.437 | 1.4704
171.8 | 149.4223 | 1.4382 | 1.4714
171.9 | 149.5145 | 1.4393 | 1.4724
172 | 149.6078 | 1.4403 | 1.4733
172.1 | 149.7001 | 1.4413 | 1.4742
172.2 | 149.7939 | 1.4423 | 1.4751
172.3 | 149.8932 | 1.4433 | 1.4761
172.4 | 149.9924 | 1.4444 | 1.477
172.5 | 150.089 | 1.4455 | 1.4779
172.6 | 150.1772 | 1.4467 | 1.4789
172.7 | 150.2741 | 1.4478 | 1.4799
172.8 | 150.3604 | 1.4488 | 1.4808
172.9 | 150.4554 | 1.4498 | 1.4818
173 | 150.547 | 1.4509 | 1.4827
173.1 | 150.6339 | 1.452 | 1.4836
173.2 | 150.728 | 1.453 | 1.4846
173.3 | 150.8209 | 1.454 | 1.4855
173.4 | 150.9117 | 1.4548 | 1.4864
173.5 | 151.0069 | 1.4557 | 1.4874
173.6 | 151.1056 | 1.4566 | 1.4883
173.7 | 151.1902 | 1.4574 | 1.4892
173.8 | 151.2772 | 1.4581 | 1.4901
173.9 | 151.3797 | 1.459 | 1.4912
174 | 151.4691 | 1.4599 | 1.4921
174.1 | 151.5596 | 1.4607 | 1.493
174.2 | 151.6559 | 1.4616 | 1.4939
174.3 | 151.7514 | 1.4625 | 1.4949
174.4 | 151.8389 | 1.4634 | 1.4958
174.5 | 151.937 | 1.4643 | 1.4968
174.6 | 152.0311 | 1.4651 | 1.4977
174.7 | 152.1295 | 1.466 | 1.4987
174.8 | 152.2205 | 1.4669 | 1.4996
174.9 | 152.3133 | 1.4677 | 1.5005
175 | 152.4083 | 1.4685 | 1.5015
175.1 | 152.4966 | 1.4693 | 1.5024
175.2 | 152.5859 | 1.4701 | 1.5033
175.3 | 152.6817 | 1.4709 | 1.5043
175.4 | 152.772 | 1.4716 | 1.5052
175.5 | 152.8686 | 1.4723 | 1.5061
175.6 | 152.9596 | 1.4729 | 1.5071
175.7 | 153.0484 | 1.4735 | 1.508
175.8 | 153.1456 | 1.4742 | 1.5089
175.9 | 153.2383 | 1.4748 | 1.5099
176 | 153.3364 | 1.4754 | 1.5108
176.1 | 153.4305 | 1.476 | 1.5117
176.2 | 153.5201 | 1.4767 | 1.5126
176.3 | 153.6145 | 1.4774 | 1.5136
176.4 | 153.7058 | 1.4781 | 1.5145
176.5 | 153.7975 | 1.4788 | 1.5155
176.6 | 153.8902 | 1.4796 | 1.5164
176.7 | 153.9861 | 1.4802 | 1.5173
176.8 | 154.0841 | 1.4809 | 1.5183
176.9 | 154.1695 | 1.4814 | 1.5191
177 | 154.2667 | 1.4822 | 1.5201
177.1 | 154.3616 | 1.4829 | 1.5211
177.2 | 154.4567 | 1.4836 | 1.522
177.3 | 154.5538 | 1.4842 | 1.523
177.4 | 154.6447 | 1.4848 | 1.5238
177.5 | 154.7359 | 1.4853 | 1.5248
177.6 | 154.8275 | 1.4858 | 1.5257
177.7 | 154.921 | 1.4862 | 1.5266
177.8 | 155.0101 | 1.4869 | 1.5276
177.9 | 155.1035 | 1.4877 | 1.5285
178 | 155.2014 | 1.4885 | 1.5295
178.1 | 155.2857 | 1.489 | 1.5304
178.2 | 155.3773 | 1.4898 | 1.5313
178.3 | 155.4743 | 1.4905 | 1.5323
178.4 | 155.5657 | 1.4911 | 1.5332
178.5 | 155.6646 | 1.4916 | 1.5341
178.6 | 155.7558 | 1.4921 | 1.535
178.7 | 155.8529 | 1.4928 | 1.536
178.8 | 155.9416 | 1.4934 | 1.5369
178.9 | 156.0368 | 1.4939 | 1.5379
179 | 156.1225 | 1.4944 | 1.5387
179.1 | 156.2171 | 1.4956 | 1.5397
179.2 | 156.3137 | 1.4967 | 1.5407
179.3 | 156.4099 | 1.4978 | 1.5416
179.4 | 156.5004 | 1.499 | 1.5425
179.5 | 156.5904 | 1.5002 | 1.5435
179.6 | 156.6939 | 1.5017 | 1.5445
179.7 | 156.7812 | 1.5029 | 1.5456
179.8 | 156.8748 | 1.5044 | 1.5466
179.9 | 156.9738 | 1.5062 | 1.5473
180 | 157.0704 | 1.5074 | 1.5483
180.1 | 157.1598 | 1.5085 | 1.5492
180.2 | 157.2486 | 1.5096 | 1.5501
180.3 | 157.3412 | 1.5107 | 1.5511
180.4 | 157.4348 | 1.5119 | 1.552
180.5 | 157.525 | 1.5129 | 1.5529
180.6 | 157.6218 | 1.5141 | 1.5539
180.7 | 157.7182 | 1.5154 | 1.5549
180.8 | 157.8062 | 1.5166 | 1.5558
180.9 | 157.9026 | 1.5179 | 1.5568
181 | 157.9977 | 1.5192 | 1.5577
181.1 | 158.0947 | 1.5204 | 1.5587
181.2 | 158.1886 | 1.5215 | 1.5597
181.3 | 158.2768 | 1.5226 | 1.5606
181.4 | 158.371 | 1.5237 | 1.5615
181.5 | 158.4613 | 1.5246 | 1.5624
181.6 | 158.5524 | 1.5256 | 1.5634
181.7 | 158.6466 | 1.5265 | 1.5643
181.8 | 158.743 | 1.5276 | 1.5653
181.9 | 158.8418 | 1.5287 | 1.5662
182 | 158.9353 | 1.5298 | 1.5672
182.1 | 159.0241 | 1.531 | 1.5681
182.2 | 159.1182 | 1.5322 | 1.5691
182.3 | 159.2147 | 1.5334 | 1.57
182.4 | 159.2997 | 1.5344 | 1.5709
182.5 | 159.4172 | 1.5356 | 1.572
182.6 | 159.5147 | 1.5366 | 1.5729
182.7 | 159.5992 | 1.5375 | 1.5738
182.8 | 159.6926 | 1.5384 | 1.5748
182.9 | 159.7806 | 1.5392 | 1.5757
183 | 159.8721 | 1.54 | 1.5766
183.1 | 159.9679 | 1.5408 | 1.5776
183.2 | 160.0535 | 1.5416 | 1.5785
183.3 | 160.1508 | 1.5425 | 1.5795
183.4 | 160.2431 | 1.5432 | 1.5804
183.5 | 160.3335 | 1.5442 | 1.5813
183.6 | 160.4338 | 1.5451 | 1.5823
183.7 | 160.5268 | 1.546 | 1.5832
183.8 | 160.6155 | 1.5469 | 1.5842
183.9 | 160.705 | 1.5478 | 1.5851
184 | 160.8013 | 1.5489 | 1.5861
184.1 | 160.897 | 1.5498 | 1.587
184.2 | 160.9844 | 1.5508 | 1.5879
184.3 | 161.0806 | 1.5518 | 1.5889
184.4 | 161.1735 | 1.5529 | 1.5899
184.5 | 161.2627 | 1.5539 | 1.5907
184.6 | 161.3596 | 1.5552 | 1.5917
184.7 | 161.4573 | 1.5563 | 1.5927
184.8 | 161.5553 | 1.5573 | 1.5937
184.9 | 161.6476 | 1.5582 | 1.5946
185 | 161.7359 | 1.5592 | 1.5954
185.1 | 161.8329 | 1.5602 | 1.5965
185.2 | 161.9198 | 1.5611 | 1.5974
185.3 | 162.0114 | 1.5621 | 1.5983
185.4 | 162.103 | 1.5632 | 1.5993
185.5 | 162.2003 | 1.5643 | 1.6002
185.6 | 162.2944 | 1.5653 | 1.6012
185.7 | 162.384 | 1.5663 | 1.6021
185.8 | 162.4719 | 1.5671 | 1.603
185.9 | 162.5699 | 1.5681 | 1.604
186 | 162.6668 | 1.5691 | 1.6049
186.1 | 162.7556 | 1.57 | 1.6059
186.2 | 162.855 | 1.5711 | 1.6068
186.3 | 162.9414 | 1.5723 | 1.6077
186.4 | 163.032 | 1.5734 | 1.6087
186.5 | 163.1277 | 1.5745 | 1.6096
186.6 | 163.2209 | 1.5756 | 1.6106
186.7 | 163.3204 | 1.5766 | 1.6116
186.8 | 163.4135 | 1.5776 | 1.6125
186.9 | 163.5012 | 1.5786 | 1.6134
187 | 163.606 | 1.5796 | 1.6145
187.1 | 163.6945 | 1.5804 | 1.6153
187.2 | 163.7919 | 1.5814 | 1.6163
187.3 | 163.8813 | 1.5822 | 1.6172
187.4 | 163.9835 | 1.5832 | 1.6182
187.5 | 164.0778 | 1.584 | 1.6191
187.6 | 164.1651 | 1.5849 | 1.62
187.7 | 164.2591 | 1.5858 | 1.621
187.8 | 164.3496 | 1.5866 | 1.6219
187.9 | 164.4337 | 1.5873 | 1.6228
188 | 164.538 | 1.5882 | 1.6239
188.1 | 164.6317 | 1.5892 | 1.6248
188.2 | 164.7171 | 1.59 | 1.6257
188.3 | 164.8059 | 1.5908 | 1.6266
188.4 | 164.9014 | 1.5917 | 1.6276
188.5 | 164.9975 | 1.5925 | 1.6285
188.6 | 165.0967 | 1.5932 | 1.6295
188.7 | 165.189 | 1.5939 | 1.6304
188.8 | 165.2789 | 1.5946 | 1.6313
188.9 | 165.37 | 1.5953 | 1.6323
189 | 165.4634 | 1.5962 | 1.6332
189.1 | 165.5497 | 1.5971 | 1.6341
189.2 | 165.6455 | 1.598 | 1.6351
189.3 | 165.7444 | 1.5989 | 1.636
189.4 | 165.8419 | 1.5999 | 1.637
189.5 | 165.9282 | 1.6008 | 1.6379
189.6 | 166.0257 | 1.6017 | 1.6389
189.7 | 166.1222 | 1.6027 | 1.6399
189.8 | 166.2155 | 1.6036 | 1.6408
189.9 | 166.3106 | 1.6045 | 1.6417
190 | 166.4077 | 1.6054 | 1.6427
190.1 | 166.4975 | 1.6063 | 1.6436
190.2 | 166.5864 | 1.6071 | 1.6445
190.3 | 166.6774 | 1.608 | 1.6454
190.4 | 166.7743 | 1.6089 | 1.6465
190.5 | 166.8621 | 1.6097 | 1.6474
190.6 | 166.9571 | 1.6106 | 1.6483
190.7 | 167.0525 | 1.6114 | 1.6493
190.8 | 167.1456 | 1.6121 | 1.6502
190.9 | 167.2416 | 1.6128 | 1.6512
191 | 167.3317 | 1.6134 | 1.6521
191.1 | 167.4247 | 1.614 | 1.653
191.2 | 167.5256 | 1.6146 | 1.654
191.3 | 167.6176 | 1.6153 | 1.6549
191.4 | 167.7106 | 1.6161 | 1.6559
191.5 | 167.8027 | 1.6169 | 1.6568
191.6 | 167.8914 | 1.6176 | 1.6577
191.7 | 167.9912 | 1.6184 | 1.6587
191.8 | 168.0539 | 1.6188 | 1.6593
191.9 | 168.0401 | 1.6187 | 1.6592
192 | 167.9637 | 1.6181 | 1.6585
192.1 | 167.9261 | 1.6179 | 1.6582
192.2 | 167.9059 | 1.6178 | 1.658
192.3 | 167.8899 | 1.6177 | 1.6579
192.4 | 167.8773 | 1.6177 | 1.6578
192.5 | 167.8596 | 1.6177 | 1.6577
192.6 | 167.8669 | 1.6178 | 1.6578
192.7 | 167.8722 | 1.6179 | 1.6578
192.8 | 167.8732 | 1.618 | 1.6579
192.9 | 167.8512 | 1.6179 | 1.6577
193 | 167.8545 | 1.618 | 1.6578
193.1 | 167.8462 | 1.618 | 1.6577
193.2 | 167.8401 | 1.618 | 1.6576
193.3 | 167.8409 | 1.618 | 1.6577
193.4 | 167.8431 | 1.6181 | 1.6577
193.5 | 167.8377 | 1.6181 | 1.6577
193.6 | 167.8259 | 1.618 | 1.6575
193.7 | 167.8154 | 1.6179 | 1.6575
193.8 | 167.826 | 1.6181 | 1.6576
193.9 | 167.8089 | 1.618 | 1.6575
194 | 167.8194 | 1.6181 | 1.6576
194.1 | 167.8119 | 1.6181 | 1.6575
194.2 | 167.7958 | 1.618 | 1.6574
194.3 | 167.7901 | 1.618 | 1.6574
194.4 | 167.7831 | 1.618 | 1.6574
194.5 | 167.7794 | 1.618 | 1.6574
194.6 | 167.7762 | 1.618 | 1.6574
194.7 | 167.7635 | 1.6179 | 1.6572
194.8 | 167.7695 | 1.618 | 1.6574
194.9 | 167.7683 | 1.618 | 1.6573
195 | 167.7636 | 1.6179 | 1.6573
195.1 | 167.7678 | 1.618 | 1.6574
195.2 | 167.7678 | 1.6181 | 1.6574
195.3 | 167.7598 | 1.6179 | 1.6573
195.4 | 167.7594 | 1.618 | 1.6573
195.5 | 167.7542 | 1.618 | 1.6573
195.6 | 167.7617 | 1.6181 | 1.6574
195.7 | 167.7407 | 1.6179 | 1.6572
195.8 | 167.7418 | 1.6179 | 1.6572
195.9 | 167.737 | 1.6179 | 1.6572
196 | 167.7386 | 1.618 | 1.6572
196.1 | 167.7228 | 1.6179 | 1.6571
196.2 | 167.7347 | 1.618 | 1.6572
196.3 | 167.7272 | 1.6179 | 1.6572
196.4 | 167.7212 | 1.6179 | 1.6571
196.5 | 167.7212 | 1.618 | 1.6572
196.6 | 167.7218 | 1.618 | 1.6572
196.7 | 167.714 | 1.618 | 1.6571
196.8 | 167.711 | 1.618 | 1.6571
196.9 | 167.7059 | 1.618 | 1.6571
197 | 167.7027 | 1.618 | 1.6571
197.1 | 167.7025 | 1.618 | 1.6571
197.2 | 167.6969 | 1.6179 | 1.657
197.3 | 167.6938 | 1.6179 | 1.657
197.4 | 167.6922 | 1.6179 | 1.657
197.5 | 167.6882 | 1.6179 | 1.6569
197.6 | 167.6856 | 1.6179 | 1.6569
197.7 | 167.6847 | 1.6179 | 1.6569
197.8 | 167.6916 | 1.618 | 1.657
197.9 | 167.6846 | 1.6179 | 1.6569
198 | 167.688 | 1.618 | 1.657
198.1 | 167.6839 | 1.618 | 1.657
198.2 | 167.6846 | 1.618 | 1.657
198.3 | 167.6812 | 1.618 | 1.657
198.4 | 167.6857 | 1.6181 | 1.657
198.5 | 167.6689 | 1.6179 | 1.6569
198.6 | 167.6671 | 1.6179 | 1.6569
198.7 | 167.6681 | 1.6179 | 1.6569
198.8 | 167.6554 | 1.6179 | 1.6568
198.9 | 167.6497 | 1.6178 | 1.6568
199 | 167.6646 | 1.618 | 1.6569
199.1 | 167.6451 | 1.6178 | 1.6568
199.2 | 167.6643 | 1.618 | 1.657
199.3 | 167.6496 | 1.6179 | 1.6569
199.4 | 167.635 | 1.6179 | 1.6568
199.5 | 167.6334 | 1.6178 | 1.6567
199.6 | 167.6449 | 1.618 | 1.6568
199.7 | 167.6429 | 1.618 | 1.6568
199.8 | 167.6275 | 1.6178 | 1.6567
199.9 | 167.6282 | 1.6179 | 1.6568
200 | 167.6227 | 1.6178 | 1.6567
200.1 | 167.6273 | 1.6179 | 1.6567
200.2 | 167.6303 | 1.618 | 1.6568
200.3 | 167.6263 | 1.618 | 1.6568
200.4 | 167.6207 | 1.6179 | 1.6567
200.5 | 167.6152 | 1.6178 | 1.6566
200.6 | 167.6374 | 1.6181 | 1.6569
200.7 | 167.6252 | 1.618 | 1.6568
200.8 | 167.6222 | 1.618 | 1.6568
200.9 | 167.6187 | 1.618 | 1.6567
201 | 167.6223 | 1.6181 | 1.6568
201.1 | 167.6216 | 1.6181 | 1.6568
201.2 | 167.6176 | 1.6181 | 1.6568
201.3 | 167.6156 | 1.6181 | 1.6567
201.4 | 167.6179 | 1.6182 | 1.6568
201.5 | 167.6105 | 1.6181 | 1.6567
201.6 | 167.6035 | 1.6181 | 1.6566
201.7 | 167.604 | 1.6181 | 1.6566
201.8 | 167.6137 | 1.6182 | 1.6567
201.9 | 167.6073 | 1.6181 | 1.6567
202 | 167.6095 | 1.6182 | 1.6567
202.1 | 167.5984 | 1.6181 | 1.6566
202.2 | 167.5928 | 1.6181 | 1.6566
202.3 | 167.5939 | 1.6181 | 1.6566
202.4 | 167.586 | 1.6181 | 1.6566
202.5 | 167.5918 | 1.6182 | 1.6566
202.6 | 167.6028 | 1.6183 | 1.6567
202.7 | 167.5878 | 1.6182 | 1.6566
202.8 | 167.5834 | 1.6182 | 1.6566
202.9 | 167.5789 | 1.6182 | 1.6566
203 | 167.5839 | 1.6182 | 1.6566
203.1 | 167.5912 | 1.6183 | 1.6567
203.2 | 167.5836 | 1.6183 | 1.6566
203.3 | 167.5713 | 1.6182 | 1.6566
203.4 | 167.5713 | 1.6182 | 1.6566
203.5 | 167.5715 | 1.6182 | 1.6566
203.6 | 167.5727 | 1.6183 | 1.6566
203.7 | 167.5708 | 1.6183 | 1.6566
203.8 | 167.5642 | 1.6183 | 1.6566
203.9 | 167.5775 | 1.6184 | 1.6567
204 | 167.5591 | 1.6183 | 1.6565
204.1 | 167.5573 | 1.6183 | 1.6565
204.2 | 167.5535 | 1.6182 | 1.6565
204.3 | 167.5584 | 1.6183 | 1.6565
204.4 | 167.554 | 1.6183 | 1.6565
204.5 | 167.5555 | 1.6183 | 1.6565
204.6 | 167.5499 | 1.6182 | 1.6564
204.7 | 167.547 | 1.6182 | 1.6564
204.8 | 167.551 | 1.6183 | 1.6565
204.9 | 167.5447 | 1.6182 | 1.6564
205 | 167.5468 | 1.6182 | 1.6565
205.1 | 167.5468 | 1.6183 | 1.6565
205.2 | 167.5463 | 1.6182 | 1.6564
205.3 | 167.5432 | 1.6183 | 1.6564
205.4 | 167.5432 | 1.6184 | 1.6564
205.5 | 167.5444 | 1.6185 | 1.6565
205.6 | 167.5441 | 1.6185 | 1.6565
205.7 | 167.5316 | 1.6184 | 1.6564
205.8 | 167.5435 | 1.6186 | 1.6565
205.9 | 167.5461 | 1.6186 | 1.6565
206 | 167.5319 | 1.6185 | 1.6564
206.1 | 167.5331 | 1.6186 | 1.6564
206.2 | 167.5391 | 1.6187 | 1.6565
206.3 | 167.5331 | 1.6186 | 1.6564
206.4 | 167.538 | 1.6187 | 1.6565
206.5 | 167.5218 | 1.6186 | 1.6564
206.6 | 167.5298 | 1.6187 | 1.6564
206.7 | 167.5082 | 1.6186 | 1.6563
206.8 | 167.5151 | 1.6186 | 1.6563
206.9 | 167.511 | 1.6186 | 1.6563
207 | 167.5044 | 1.6186 | 1.6563
207.1 | 167.5019 | 1.6186 | 1.6563
207.2 | 167.504 | 1.6186 | 1.6563
207.3 | 167.503 | 1.6186 | 1.6563
207.4 | 167.505 | 1.6186 | 1.6563
207.5 | 167.5024 | 1.6186 | 1.6563
207.6 | 167.5065 | 1.6187 | 1.6563
207.7 | 167.5041 | 1.6187 | 1.6563
207.8 | 167.503 | 1.6187 | 1.6563
207.9 | 167.4972 | 1.6187 | 1.6563
208 | 167.4995 | 1.6187 | 1.6563
208.1 | 167.4903 | 1.6187 | 1.6563
208.2 | 167.4907 | 1.6187 | 1.6563
208.3 | 167.4937 | 1.6187 | 1.6563
208.4 | 167.4922 | 1.6187 | 1.6563
208.5 | 167.4925 | 1.6187 | 1.6563
208.6 | 167.4902 | 1.6187 | 1.6563
208.7 | 167.4865 | 1.6187 | 1.6563
208.8 | 167.4787 | 1.6186 | 1.6562
208.9 | 167.4795 | 1.6186 | 1.6562
209 | 167.4795 | 1.6186 | 1.6562
209.1 | 167.4827 | 1.6187 | 1.6563
209.2 | 167.4801 | 1.6187 | 1.6562
209.3 | 167.475 | 1.6186 | 1.6562
209.4 | 167.4739 | 1.6186 | 1.6562
209.5 | 167.4729 | 1.6186 | 1.6562
209.6 | 167.4717 | 1.6186 | 1.6562
209.7 | 167.4677 | 1.6186 | 1.6561
209.8 | 167.4716 | 1.6186 | 1.6562
209.9 | 167.4816 | 1.6188 | 1.6563
210 | 167.4736 | 1.6187 | 1.6562
210.1 | 167.4703 | 1.6186 | 1.6562
210.2 | 167.4609 | 1.6185 | 1.6561
210.3 | 167.4606 | 1.6186 | 1.6561
210.4 | 167.4714 | 1.6186 | 1.6562
210.5 | 167.4673 | 1.6186 | 1.6561
210.6 | 167.4726 | 1.6184 | 1.6563
210.7 | 167.4674 | 1.6182 | 1.6565
210.8 | 167.4677 | 1.6183 | 1.6564
210.9 | 167.4621 | 1.6186 | 1.6562
211 | 167.4704 | 1.6187 | 1.6562
211.1 | 167.4603 | 1.6185 | 1.6561
211.2 | 167.4609 | 1.6185 | 1.6561
211.3 | 167.4604 | 1.6186 | 1.6561
211.4 | 167.4609 | 1.6186 | 1.6562
211.5 | 167.4618 | 1.6185 | 1.6562
211.6 | 167.452 | 1.6185 | 1.6561
211.7 | 167.4497 | 1.6185 | 1.6561
211.8 | 167.4494 | 1.6184 | 1.6561
211.9 | 167.462 | 1.6185 | 1.6562
212 | 167.4554 | 1.6185 | 1.6562
212.1 | 167.4521 | 1.6185 | 1.6561
212.2 | 167.444 | 1.6184 | 1.6561
212.3 | 167.4553 | 1.6185 | 1.6562
212.4 | 167.4377 | 1.6184 | 1.6561
212.5 | 167.4462 | 1.6185 | 1.6561
212.6 | 167.4447 | 1.6185 | 1.6561
212.7 | 167.4307 | 1.6184 | 1.656
212.8 | 167.4534 | 1.6186 | 1.6562
212.9 | 167.4338 | 1.6184 | 1.6561
213 | 167.4267 | 1.6183 | 1.656
213.1 | 167.4303 | 1.6183 | 1.6561
213.2 | 167.441 | 1.6184 | 1.6561
213.3 | 167.4353 | 1.6184 | 1.6561
213.4 | 167.425 | 1.6183 | 1.656
213.5 | 167.4305 | 1.6183 | 1.6561
213.6 | 167.4176 | 1.6183 | 1.656
213.7 | 167.4142 | 1.6182 | 1.656
213.8 | 167.4171 | 1.6183 | 1.656
213.9 | 167.4254 | 1.6183 | 1.6561
214 | 167.4275 | 1.6183 | 1.6561
214.1 | 167.4191 | 1.6183 | 1.656
214.2 | 167.4106 | 1.6182 | 1.656
214.3 | 167.4092 | 1.6182 | 1.656
214.4 | 167.4107 | 1.6182 | 1.656
214.5 | 167.4137 | 1.6182 | 1.656
214.6 | 167.4171 | 1.6183 | 1.6561
214.7 | 167.4256 | 1.6183 | 1.6561
214.8 | 167.4355 | 1.6184 | 1.6562
214.9 | 167.4193 | 1.6183 | 1.6561
215 | 167.4087 | 1.6182 | 1.656
215.1 | 167.4123 | 1.6182 | 1.656
215.2 | 167.4158 | 1.6183 | 1.6561
215.3 | 167.4093 | 1.6182 | 1.656
215.4 | 167.4067 | 1.6182 | 1.656
215.5 | 167.4002 | 1.6181 | 1.6559
215.6 | 167.4049 | 1.6181 | 1.656
215.7 | 167.4046 | 1.6181 | 1.656
215.8 | 167.4063 | 1.6181 | 1.656
215.9 | 167.4173 | 1.6182 | 1.6561
216 | 167.4041 | 1.6181 | 1.656
216.1 | 167.3947 | 1.618 | 1.6559
216.2 | 167.4001 | 1.6181 | 1.656
216.3 | 167.4042 | 1.6182 | 1.656
216.4 | 167.3863 | 1.6179 | 1.6558
216.5 | 167.4022 | 1.6181 | 1.656
216.6 | 167.3898 | 1.618 | 1.6559
216.7 | 167.3897 | 1.618 | 1.6559
216.8 | 167.3927 | 1.618 | 1.6559
216.9 | 167.3908 | 1.618 | 1.6559
217 | 167.3891 | 1.6179 | 1.6559
217.1 | 167.3937 | 1.618 | 1.6559
217.2 | 167.4008 | 1.6181 | 1.656
217.3 | 167.4015 | 1.6181 | 1.6561
217.4 | 167.3966 | 1.618 | 1.656
217.5 | 167.389 | 1.618 | 1.6559
217.6 | 167.3841 | 1.6179 | 1.6559
217.7 | 167.3884 | 1.618 | 1.6559
217.8 | 167.3916 | 1.618 | 1.656
217.9 | 167.3907 | 1.618 | 1.656
218 | 167.3896 | 1.618 | 1.656
218.1 | 167.3919 | 1.618 | 1.656
218.2 | 167.3899 | 1.618 | 1.656
218.3 | 167.3791 | 1.6179 | 1.6559
218.4 | 167.3743 | 1.6179 | 1.6558
218.5 | 167.3945 | 1.618 | 1.656
218.6 | 167.3866 | 1.6179 | 1.6559
218.7 | 167.382 | 1.6179 | 1.6559
218.8 | 167.377 | 1.6178 | 1.6559
218.9 | 167.3725 | 1.6178 | 1.6558
219 | 167.3782 | 1.6179 | 1.6559
219.1 | 167.3711 | 1.6178 | 1.6559
219.2 | 167.3728 | 1.6179 | 1.6559
219.3 | 167.3546 | 1.6177 | 1.6558
219.4 | 167.3733 | 1.6179 | 1.6559
219.5 | 167.3813 | 1.6179 | 1.656
219.6 | 167.368 | 1.6178 | 1.6559
219.7 | 167.3566 | 1.6178 | 1.6558
219.8 | 167.3699 | 1.6179 | 1.6559
219.9 | 167.3695 | 1.6179 | 1.6559
220 | 167.3596 | 1.6178 | 1.6558
220.1 | 167.3667 | 1.6179 | 1.6559
220.2 | 167.3543 | 1.6178 | 1.6558
220.3 | 167.3525 | 1.6178 | 1.6558
220.4 | 167.3675 | 1.6179 | 1.6559
220.5 | 167.3738 | 1.6179 | 1.656
220.6 | 167.3609 | 1.6179 | 1.6559
220.7 | 167.3705 | 1.618 | 1.6559
220.8 | 167.3626 | 1.6179 | 1.6559
220.9 | 167.3593 | 1.6179 | 1.6559
221 | 167.3604 | 1.6179 | 1.6559
221.1 | 167.3475 | 1.6178 | 1.6558
221.2 | 167.3584 | 1.6179 | 1.6559
221.3 | 167.3482 | 1.6178 | 1.6558
221.4 | 167.3561 | 1.6178 | 1.6559
221.5 | 167.3429 | 1.6177 | 1.6558
221.6 | 167.3562 | 1.6178 | 1.6559
221.7 | 167.3454 | 1.6177 | 1.6558
221.8 | 167.3355 | 1.6177 | 1.6558
221.9 | 167.3393 | 1.6177 | 1.6558
222 | 167.3366 | 1.6177 | 1.6558
222.1 | 167.3375 | 1.6177 | 1.6558
222.2 | 167.3515 | 1.6179 | 1.6559
222.3 | 167.3418 | 1.6178 | 1.6558
222.4 | 167.3464 | 1.6179 | 1.6559
222.5 | 167.3353 | 1.6178 | 1.6558
222.6 | 167.336 | 1.6178 | 1.6558
222.7 | 167.3434 | 1.6179 | 1.6559
222.8 | 167.3389 | 1.6178 | 1.6558
222.9 | 167.3361 | 1.6178 | 1.6558
223 | 167.3353 | 1.6179 | 1.6558
223.1 | 167.3366 | 1.6179 | 1.6558
223.2 | 167.3303 | 1.6178 | 1.6558
223.3 | 167.3434 | 1.6179 | 1.6559
223.4 | 167.3228 | 1.6177 | 1.6556
223.5 | 167.3309 | 1.6178 | 1.6558
223.6 | 167.336 | 1.6179 | 1.6558
223.7 | 167.3324 | 1.6179 | 1.6558
223.8 | 167.3317 | 1.6179 | 1.6558
223.9 | 167.3241 | 1.6178 | 1.6557
224 | 167.3262 | 1.6179 | 1.6558
224.1 | 167.3281 | 1.6179 | 1.6558
224.2 | 167.3256 | 1.6179 | 1.6558
224.3 | 167.3266 | 1.6179 | 1.6558
224.4 | 167.3247 | 1.6179 | 1.6557
224.5 | 167.327 | 1.6179 | 1.6558
224.6 | 167.3249 | 1.6179 | 1.6558
224.7 | 167.3277 | 1.6179 | 1.6558
224.8 | 167.3217 | 1.6178 | 1.6557
224.9 | 167.3183 | 1.6178 | 1.6557
225 | 167.3199 | 1.6178 | 1.6557
225.1 | 167.3227 | 1.6179 | 1.6557
225.2 | 167.3217 | 1.6179 | 1.6557
225.3 | 167.3264 | 1.618 | 1.6558
225.4 | 167.3103 | 1.6178 | 1.6556
225.5 | 167.3161 | 1.6178 | 1.6557
225.6 | 167.3209 | 1.6179 | 1.6557
225.7 | 167.3081 | 1.6178 | 1.6556
225.8 | 167.3079 | 1.6178 | 1.6556
225.9 | 167.3138 | 1.6179 | 1.6557
226 | 167.3188 | 1.6179 | 1.6557
226.1 | 167.3207 | 1.618 | 1.6558
226.2 | 167.3205 | 1.618 | 1.6558
226.3 | 167.3029 | 1.6178 | 1.6556
226.4 | 167.2979 | 1.6178 | 1.6555
226.5 | 167.3068 | 1.6179 | 1.6556
226.6 | 167.3083 | 1.6179 | 1.6557
226.7 | 167.3009 | 1.6179 | 1.6556
226.8 | 167.2929 | 1.6178 | 1.6556
226.9 | 167.3054 | 1.6179 | 1.6557
227 | 167.3164 | 1.618 | 1.6558
227.1 | 167.3089 | 1.618 | 1.6557
227.2 | 167.3184 | 1.6181 | 1.6558
227.3 | 167.3169 | 1.6181 | 1.6558
227.4 | 167.3136 | 1.618 | 1.6557
227.5 | 167.3102 | 1.618 | 1.6557
227.6 | 167.3034 | 1.618 | 1.6557
227.7 | 167.3008 | 1.618 | 1.6557
227.8 | 167.3077 | 1.6181 | 1.6557
227.9 | 167.2951 | 1.618 | 1.6556
228 | 167.3097 | 1.6181 | 1.6557
228.1 | 167.3003 | 1.618 | 1.6557
228.2 | 167.3052 | 1.6181 | 1.6557
228.3 | 167.2906 | 1.618 | 1.6556
228.4 | 167.3012 | 1.6181 | 1.6557
228.5 | 167.2988 | 1.6181 | 1.6557
228.6 | 167.2955 | 1.618 | 1.6557
228.7 | 167.2937 | 1.6181 | 1.6557
228.8 | 167.3107 | 1.6182 | 1.6558
228.9 | 167.2975 | 1.6181 | 1.6557
229 | 167.2761 | 1.6179 | 1.6555
229.1 | 167.2851 | 1.618 | 1.6556
229.2 | 167.2961 | 1.6181 | 1.6557
229.3 | 167.2889 | 1.618 | 1.6557
229.4 | 167.2923 | 1.6181 | 1.6557
229.5 | 167.2968 | 1.6181 | 1.6557
229.6 | 167.3021 | 1.6182 | 1.6557
229.7 | 167.2922 | 1.6181 | 1.6557
229.8 | 167.2759 | 1.618 | 1.6556
229.9 | 167.2866 | 1.6181 | 1.6557
230 | 167.2768 | 1.618 | 1.6556
230.1 | 167.2895 | 1.6181 | 1.6557
230.2 | 167.2868 | 1.6181 | 1.6557
230.3 | 167.2647 | 1.6179 | 1.6555
230.4 | 167.2839 | 1.6181 | 1.6557
230.5 | 167.279 | 1.6181 | 1.6556
230.6 | 167.2823 | 1.6181 | 1.6557
230.7 | 167.276 | 1.6181 | 1.6556
230.8 | 167.2873 | 1.6181 | 1.6557
230.9 | 167.295 | 1.6182 | 1.6557
231 | 167.292 | 1.6181 | 1.6557
231.1 | 167.2679 | 1.618 | 1.6556
231.2 | 167.2758 | 1.6181 | 1.6556
231.3 | 167.2651 | 1.618 | 1.6556
231.4 | 167.2648 | 1.618 | 1.6556
231.5 | 167.2701 | 1.618 | 1.6556
231.6 | 167.2725 | 1.618 | 1.6556
231.7 | 167.2615 | 1.6179 | 1.6555
231.8 | 167.2689 | 1.618 | 1.6556
231.9 | 167.2773 | 1.6181 | 1.6557
232 | 167.2776 | 1.6181 | 1.6557
232.1 | 167.2718 | 1.618 | 1.6556
232.2 | 167.2614 | 1.618 | 1.6556
232.3 | 167.2675 | 1.618 | 1.6556
232.4 | 167.2576 | 1.6179 | 1.6555
232.5 | 167.2784 | 1.6181 | 1.6557
232.6 | 167.2662 | 1.618 | 1.6556
232.7 | 167.2635 | 1.618 | 1.6556
232.8 | 167.26 | 1.618 | 1.6556
232.9 | 167.2629 | 1.618 | 1.6556
233 | 167.2756 | 1.6181 | 1.6557
233.1 | 167.2696 | 1.618 | 1.6557
233.2 | 167.2628 | 1.618 | 1.6556
233.3 | 167.26 | 1.618 | 1.6556
233.4 | 167.2712 | 1.6181 | 1.6557
233.5 | 167.2571 | 1.618 | 1.6555
233.6 | 167.2623 | 1.618 | 1.6556
233.7 | 167.2572 | 1.618 | 1.6556
233.8 | 167.2569 | 1.618 | 1.6556
233.9 | 167.2533 | 1.6179 | 1.6555
234 | 167.2515 | 1.618 | 1.6555
234.1 | 167.2611 | 1.6181 | 1.6557
234.2 | 167.2645 | 1.6181 | 1.6557
234.3 | 167.2666 | 1.6182 | 1.6557
234.4 | 167.2461 | 1.6179 | 1.6555
234.5 | 167.2473 | 1.6179 | 1.6555
234.6 | 167.2571 | 1.6181 | 1.6556
234.7 | 167.2579 | 1.6181 | 1.6556
234.8 | 167.2519 | 1.618 | 1.6556
234.9 | 167.2482 | 1.618 | 1.6555
235 | 167.2497 | 1.618 | 1.6555
235.1 | 167.2457 | 1.6179 | 1.6554
235.2 | 167.2494 | 1.618 | 1.6555
235.3 | 167.2533 | 1.6181 | 1.6556
235.4 | 167.2574 | 1.6181 | 1.6556
235.5 | 167.2514 | 1.618 | 1.6556
235.6 | 167.2557 | 1.6181 | 1.6556
235.7 | 167.247 | 1.618 | 1.6555
235.8 | 167.2498 | 1.618 | 1.6555
235.9 | 167.2481 | 1.618 | 1.6555
236 | 167.2497 | 1.618 | 1.6555
236.1 | 167.2413 | 1.6179 | 1.6555
236.2 | 167.2567 | 1.6181 | 1.6557
236.3 | 167.2488 | 1.618 | 1.6555
236.4 | 167.2402 | 1.6179 | 1.6555
236.5 | 167.2482 | 1.618 | 1.6556
236.6 | 167.25 | 1.6181 | 1.6556
236.7 | 167.239 | 1.6179 | 1.6554
236.8 | 167.2401 | 1.618 | 1.6555
236.9 | 167.2356 | 1.6179 | 1.6554
237 | 167.2353 | 1.618 | 1.6555
237.1 | 167.248 | 1.6181 | 1.6556
237.2 | 167.2509 | 1.6181 | 1.6557
237.3 | 167.2401 | 1.618 | 1.6555
237.4 | 167.2296 | 1.6179 | 1.6554
237.5 | 167.231 | 1.6179 | 1.6554
237.6 | 167.2216 | 1.6179 | 1.6554
237.7 | 167.2411 | 1.618 | 1.6555
237.8 | 167.2347 | 1.618 | 1.6555
237.9 | 167.2371 | 1.618 | 1.6555
238 | 167.2342 | 1.618 | 1.6555
238.1 | 167.2311 | 1.618 | 1.6554
238.2 | 167.2299 | 1.6179 | 1.6554
238.3 | 167.2354 | 1.618 | 1.6555
238.4 | 167.2337 | 1.618 | 1.6555
238.5 | 167.2271 | 1.6179 | 1.6554
238.6 | 167.2174 | 1.6179 | 1.6554
238.7 | 167.2237 | 1.6179 | 1.6554
238.8 | 167.2216 | 1.6179 | 1.6554
238.9 | 167.2295 | 1.618 | 1.6555
239 | 167.2259 | 1.618 | 1.6555
239.1 | 167.2179 | 1.6179 | 1.6554
239.2 | 167.2096 | 1.6178 | 1.6554
239.3 | 167.2023 | 1.6178 | 1.6553
239.4 | 167.2041 | 1.6178 | 1.6553
239.5 | 167.2036 | 1.6178 | 1.6553
239.6 | 167.2142 | 1.6179 | 1.6554
239.7 | 167.2078 | 1.6174 | 1.6555
239.8 | 167.1959 | 1.6173 | 1.6555
239.9 | 167.208 | 1.6177 | 1.6555
240 | 167.2108 | 1.6179 | 1.6554
240.1 | 167.2004 | 1.6178 | 1.6553
240.2 | 167.2006 | 1.6178 | 1.6553
240.3 | 167.1997 | 1.6178 | 1.6553
240.4 | 167.2019 | 1.6178 | 1.6554
240.5 | 167.1893 | 1.6177 | 1.6552
240.6 | 167.1844 | 1.6177 | 1.6552
240.7 | 167.2073 | 1.6178 | 1.6554
240.8 | 167.2047 | 1.6178 | 1.6554
240.9 | 167.1954 | 1.6178 | 1.6553
241 | 167.215 | 1.6179 | 1.6554
241.1 | 167.2061 | 1.6178 | 1.6554
241.2 | 167.2071 | 1.6178 | 1.6554
241.3 | 167.1973 | 1.6177 | 1.6553
241.4 | 167.1966 | 1.6177 | 1.6553
241.5 | 167.2006 | 1.6178 | 1.6554
241.6 | 167.2001 | 1.6178 | 1.6554
241.7 | 167.1982 | 1.6178 | 1.6554
241.8 | 167.1933 | 1.6178 | 1.6553
241.9 | 167.1838 | 1.6176 | 1.6552
242 | 167.1981 | 1.6178 | 1.6554
242.1 | 167.1962 | 1.6178 | 1.6554
242.2 | 167.2009 | 1.6178 | 1.6554
242.3 | 167.1832 | 1.6177 | 1.6552
242.4 | 167.1887 | 1.6177 | 1.6553
242.5 | 167.1893 | 1.6178 | 1.6553
242.6 | 167.1899 | 1.6178 | 1.6553
242.7 | 167.1921 | 1.6178 | 1.6553
242.8 | 167.1873 | 1.6178 | 1.6553
242.9 | 167.1927 | 1.6178 | 1.6554
243 | 167.1791 | 1.6177 | 1.6552
243.1 | 167.1907 | 1.6178 | 1.6553
243.2 | 167.1868 | 1.6178 | 1.6553
243.3 | 167.1823 | 1.6177 | 1.6553
243.4 | 167.1871 | 1.6178 | 1.6553
243.5 | 167.1811 | 1.6177 | 1.6552
243.6 | 167.1878 | 1.6178 | 1.6554
243.7 | 167.1833 | 1.6178 | 1.6553
243.8 | 167.1775 | 1.6177 | 1.6552
243.9 | 167.1792 | 1.6177 | 1.6552
244 | 167.1883 | 1.6178 | 1.6554
244.1 | 167.1777 | 1.6177 | 1.6552
244.2 | 167.176 | 1.6177 | 1.6552
244.3 | 167.1771 | 1.6177 | 1.6552
244.4 | 167.1792 | 1.6178 | 1.6552
244.5 | 167.1863 | 1.6179 | 1.6554
244.6 | 167.1886 | 1.6179 | 1.6554
244.7 | 167.1767 | 1.6178 | 1.6553
244.8 | 167.1801 | 1.6178 | 1.6553
244.9 | 167.1834 | 1.6179 | 1.6553
245 | 167.1692 | 1.6177 | 1.6551
245.1 | 167.178 | 1.6179 | 1.6553
245.2 | 167.1835 | 1.6179 | 1.6554
245.3 | 167.1793 | 1.6179 | 1.6553
245.4 | 167.177 | 1.6179 | 1.6553
245.5 | 167.1762 | 1.6179 | 1.6552
245.6 | 167.1731 | 1.6178 | 1.6552
245.7 | 167.1752 | 1.6179 | 1.6553
245.8 | 167.176 | 1.6179 | 1.6553
245.9 | 167.1714 | 1.6178 | 1.6552
246 | 167.1707 | 1.6178 | 1.6552
246.1 | 167.1737 | 1.6179 | 1.6553
246.2 | 167.1699 | 1.6179 | 1.6552
246.3 | 167.1793 | 1.618 | 1.6553
246.4 | 167.1776 | 1.618 | 1.6553
246.5 | 167.1683 | 1.6179 | 1.6552
246.6 | 167.1757 | 1.618 | 1.6553
246.7 | 167.1725 | 1.618 | 1.6553
246.8 | 167.1765 | 1.6181 | 1.6553
246.9 | 167.1696 | 1.618 | 1.6552
247 | 167.164 | 1.6179 | 1.6552
247.1 | 167.1667 | 1.618 | 1.6552
247.2 | 167.176 | 1.6181 | 1.6553
247.3 | 167.1753 | 1.6181 | 1.6553
247.4 | 167.1709 | 1.6181 | 1.6553
247.5 | 167.1731 | 1.6181 | 1.6553
247.6 | 167.1679 | 1.6181 | 1.6553
247.7 | 167.1765 | 1.6182 | 1.6553
247.8 | 167.1722 | 1.6182 | 1.6553
247.9 | 167.1677 | 1.6181 | 1.6552
248 | 167.1609 | 1.6181 | 1.6552
248.1 | 167.1719 | 1.6182 | 1.6553
248.2 | 167.1726 | 1.6182 | 1.6553
248.3 | 167.1687 | 1.6182 | 1.6553
248.4 | 167.1611 | 1.6182 | 1.6552
248.5 | 167.1637 | 1.6182 | 1.6552
248.6 | 167.1709 | 1.6183 | 1.6553
248.7 | 167.1698 | 1.6183 | 1.6553
248.8 | 167.1658 | 1.6183 | 1.6553
248.9 | 167.1622 | 1.6182 | 1.6553
249 | 167.1548 | 1.6182 | 1.6552
249.1 | 167.1682 | 1.6183 | 1.6553
249.2 | 167.1651 | 1.6183 | 1.6552
249.3 | 167.1664 | 1.6183 | 1.6553
249.4 | 167.1637 | 1.6183 | 1.6552
249.5 | 167.1563 | 1.6183 | 1.6552
249.6 | 167.1659 | 1.6184 | 1.6553
249.7 | 167.1679 | 1.6184 | 1.6553
249.8 | 167.1601 | 1.6183 | 1.6552
249.9 | 167.1661 | 1.6184 | 1.6553
250 | 167.1697 | 1.6185 | 1.6554
250.1 | 167.1705 | 1.6185 | 1.6554
250.2 | 167.1689 | 1.6185 | 1.6553
250.3 | 167.1505 | 1.6183 | 1.6552
250.4 | 167.1613 | 1.6184 | 1.6553
250.5 | 167.1495 | 1.6183 | 1.6552
250.6 | 167.1607 | 1.6184 | 1.6553
250.7 | 167.1616 | 1.6185 | 1.6553
250.8 | 167.1512 | 1.6184 | 1.6552
250.9 | 167.1554 | 1.6185 | 1.6552
251 | 167.155 | 1.6185 | 1.6552
251.1 | 167.1436 | 1.6184 | 1.6551
251.2 | 167.1462 | 1.6184 | 1.6552
251.3 | 167.1448 | 1.6184 | 1.6552
251.4 | 167.1417 | 1.6184 | 1.6551
251.5 | 167.1497 | 1.6185 | 1.6552
251.6 | 167.1434 | 1.6184 | 1.6552
251.7 | 167.1493 | 1.6185 | 1.6552
251.8 | 167.1577 | 1.6186 | 1.6553
251.9 | 167.1472 | 1.6185 | 1.6552
252 | 167.149 | 1.6185 | 1.6552
252.1 | 167.1461 | 1.6185 | 1.6552
252.2 | 167.1359 | 1.6185 | 1.6551
252.3 | 167.1425 | 1.6185 | 1.6552
252.4 | 167.1436 | 1.6186 | 1.6552
252.5 | 167.1431 | 1.6185 | 1.6552
252.6 | 167.1506 | 1.6186 | 1.6552
252.7 | 167.1245 | 1.6184 | 1.6551
252.8 | 167.1387 | 1.6185 | 1.6552
252.9 | 167.1465 | 1.6186 | 1.6552
253 | 167.1483 | 1.6186 | 1.6553
253.1 | 167.1382 | 1.6186 | 1.6552
253.2 | 167.1372 | 1.6186 | 1.6552
253.3 | 167.1339 | 1.6186 | 1.6551
253.4 | 167.1269 | 1.6185 | 1.6551
253.5 | 167.1492 | 1.6187 | 1.6553
253.6 | 167.1474 | 1.6187 | 1.6553
253.7 | 167.1319 | 1.6186 | 1.6552
253.8 | 167.1295 | 1.6186 | 1.6551
253.9 | 167.128 | 1.6186 | 1.6551
254 | 167.1338 | 1.6187 | 1.6552
254.1 | 167.1303 | 1.6186 | 1.6552
254.2 | 167.1369 | 1.6187 | 1.6552
254.3 | 167.1177 | 1.6186 | 1.6551
254.4 | 167.1344 | 1.6187 | 1.6552
254.5 | 167.1292 | 1.6187 | 1.6552
254.6 | 167.1209 | 1.6187 | 1.6551
254.7 | 167.1149 | 1.6186 | 1.655
254.8 | 167.133 | 1.6187 | 1.6552
254.9 | 167.1271 | 1.6187 | 1.6551
255 | 167.1305 | 1.6187 | 1.6552
255.1 | 167.1203 | 1.6187 | 1.6551
255.2 | 167.1349 | 1.6188 | 1.6552
255.3 | 167.131 | 1.6188 | 1.6552
255.4 | 167.122 | 1.6188 | 1.6551
255.5 | 167.1325 | 1.6188 | 1.6552
255.6 | 167.1282 | 1.6188 | 1.6552
255.7 | 167.1415 | 1.6189 | 1.6553
255.8 | 167.1369 | 1.6189 | 1.6553
255.9 | 167.1259 | 1.6188 | 1.6552
256 | 167.1225 | 1.6188 | 1.6552
256.1 | 167.1426 | 1.619 | 1.6553
256.2 | 167.1324 | 1.6189 | 1.6552
256.3 | 167.1183 | 1.6188 | 1.6551
256.4 | 167.1193 | 1.6188 | 1.6551
256.5 | 167.1215 | 1.6188 | 1.6551
256.6 | 167.1249 | 1.6189 | 1.6552
256.7 | 167.114 | 1.6188 | 1.6551
256.8 | 167.116 | 1.6188 | 1.6551
256.9 | 167.1103 | 1.6188 | 1.655
257 | 167.1219 | 1.6189 | 1.6552
257.1 | 167.1208 | 1.6189 | 1.6552
257.2 | 167.1167 | 1.6189 | 1.6551
257.3 | 166.256 | 1.6105 | 1.6465
257.4 | 163.8869 | 1.5864 | 1.6233
257.5 | 161.9969 | 1.5628 | 1.6047
257.6 | 160.6864 | 1.5471 | 1.5917
257.7 | 157.3746 | 1.5115 | 1.5592
257.8 | 155.2289 | 1.4866 | 1.5383
257.9 | 154.8312 | 1.4833 | 1.5345
258 | 154.8487 | 1.4841 | 1.5346
258.1 | 151.9031 | 1.4553 | 1.505
258.2 | 141.6526 | 1.3677 | 1.4048
258.3 | 136.6697 | 1.3261 | 1.3571
258.4 | 136.3631 | 1.3232 | 1.3537
258.5 | 128.7908 | 1.2471 | 1.2786
258.6 | 117.6551 | 1.1408 | 1.1699
258.7 | 114.8289 | 1.1171 | 1.1428
258.8 | 114.2113 | 1.1115 | 1.1362
258.9 | 105.8136 | 1.0328 | 1.0532
259 | 98.2862 | 0.96253 | 0.9802
259.1 | 96.9289 | 0.94996 | 0.96684
259.2 | 92.7863 | 0.90879 | 0.92521
259.3 | 83.8453 | 0.82382 | 0.83792
259.4 | 82.3846 | 0.81034 | 0.82378
259.5 | 82.4323 | 0.81077 | 0.82387
259.6 | 76.9281 | 0.75732 | 0.76907
259.7 | 71.724 | 0.70825 | 0.71858
259.8 | 71.6149 | 0.70733 | 0.71738
259.9 | 71.6436 | 0.70752 | 0.71737
260 | 69.2621 | 0.68443 | 0.69359
260.1 | 65.8668 | 0.65181 | 0.66044
260.2 | 64.8921 | 0.64246 | 0.65087
260.3 | 64.8121 | 0.64166 | 0.64995
260.4 | 64.7971 | 0.64137 | 0.64958
260.5 | 62.3472 | 0.61695 | 0.62524
260.6 | 59.1462 | 0.58655 | 0.59402
260.7 | 58.2373 | 0.5779 | 0.58508
260.8 | 58.1316 | 0.57679 | 0.58394
260.9 | 56.2618 | 0.55831 | 0.56512
261 | 52.1436 | 0.51839 | 0.52487
261.1 | 50.9979 | 0.50731 | 0.51371
261.2 | 50.9468 | 0.50677 | 0.51304
261.3 | 50.8162 | 0.50547 | 0.51154
261.4 | 48.2034 | 0.48021 | 0.48567
261.5 | 45.5744 | 0.45439 | 0.46002
261.6 | 44.7618 | 0.44622 | 0.45207
261.7 | 44.7005 | 0.44537 | 0.4513
261.8 | 44.6515 | 0.44473 | 0.45061
261.9 | 42.1835 | 0.42093 | 0.42614
262 | 40.0581 | 0.40151 | 0.40554
262.1 | 40.0485 | 0.40134 | 0.40536
262.2 | 40.0807 | 0.40152 | 0.40554
262.3 | 40.1053 | 0.40162 | 0.40565
262.4 | 37.8682 | 0.37953 | 0.38328
262.5 | 34.0807 | 0.34371 | 0.34639
262.6 | 33.1797 | 0.33559 | 0.33767
262.7 | 33.2366 | 0.33605 | 0.33808
262.8 | 33.2165 | 0.33564 | 0.33763
262.9 | 30.6481 | 0.31033 | 0.31218
263 | 28.1945 | 0.28654 | 0.28839
263.1 | 28.1871 | 0.28629 | 0.28819
263.2 | 28.1437 | 0.28564 | 0.28756
263.3 | 26.3237 | 0.26795 | 0.26965
263.4 | 23.3449 | 0.23868 | 0.24057
263.5 | 21.6518 | 0.22176 | 0.22411
263.6 | 21.595 | 0.22107 | 0.22344
263.7 | 21.6435 | 0.22149 | 0.2238
263.8 | 21.0395 | 0.21559 | 0.21762
263.9 | 18.3339 | 0.18973 | 0.19101
264 | 16.681 | 0.17415 | 0.17502
264.1 | 16.554 | 0.17292 | 0.17369
264.2 | 16.4604 | 0.17188 | 0.17251
264.3 | 14.0741 | 0.14885 | 0.14896
264.4 | 11.2121 | 0.12128 | 0.12122
264.5 | 10.7892 | 0.11729 | 0.11712
264.6 | 10.8376 | 0.1176 | 0.11741
264.7 | 10.8675 | 0.11772 | 0.11754
264.8 | 10.1139 | 0.11022 | 0.10987
264.9 | 7.9303 | 0.089068 | 0.088659
265 | 6.9651 | 0.07971 | 0.079318
265.1 | 6.9439 | 0.079375 | 0.078993
265.2 | 6.9683 | 0.079414 | 0.079058
265.3 | 6.9835 | 0.079418 | 0.079101
265.4 | 6.9984 | 0.079561 | 0.079239
265.5 | 7.017 | 0.079669 | 0.079337
265.6 | 7.0457 | 0.079828 | 0.079508
265.7 | 7.062 | 0.079944 | 0.079607
265.8 | 6.1698 | 0.071291 | 0.07073
265.9 | 4.4223 | 0.054175 | 0.053814
266 | 4.2708 | 0.052731 | 0.052326
266.1 | 4.2995 | 0.053099 | 0.05257
266.2 | 4.3272 | 0.053226 | 0.05271
266.3 | 4.3376 | 0.053259 | 0.052736
266.4 | 4.3505 | 0.053262 | 0.052792
266.5 | 3.859 | 0.048394 | 0.047876
266.6 | 2.495 | 0.034998 | 0.034567
266.7 | 2.2984 | 0.032839 | 0.032657
266.8 | 2.3286 | 0.033107 | 0.032946
266.9 | 2.3434 | 0.033234 | 0.032977
267 | 2.3547 | 0.033321 | 0.033001
267.1 | 2.372 | 0.033457 | 0.033103
267.2 | 2.3738 | 0.033459 | 0.033098
267.3 | 1.8217 | 0.02808 | 0.027652
267.4 | 0.88913 | 0.018756 | 0.01857
267.5 | 0.63497 | 0.016315 | 0.016155
267.6 | 0.62262 | 0.016227 | 0.016028
267.7 | 0.62411 | 0.016286 | 0.016027
267.8 | 0.62419 | 0.016295 | 0.015971
267.9 | 0.62869 | 0.016375 | 0.016007
268 | 0.63138 | 0.016402 | 0.016013
268.1 | 0.64429 | 0.01652 | 0.016089
268.2 | 0.64443 | 0.016526 | 0.016065
268.3 | 0.33369 | 0.013388 | 0.012927
268.4 | -0.055808 | 0.0095885 | 0.0091958
268.5 | -0.18914 | 0.0082919 | 0.007956
268.6 | -0.18863 | 0.0082591 | 0.0079169
268.7 | -0.1839 | 0.0083085 | 0.0079504
268.8 | -0.18299 | 0.0083126 | 0.0079459
268.9 | -0.17921 | 0.0083565 | 0.007977
269 | -0.16887 | 0.008486 | 0.0081096
269.1 | -0.15668 | 0.0085593 | 0.0081728
269.2 | -0.146 | 0.0086129 | 0.0082048
269.3 | -0.14369 | 0.0086066 | 0.0082043
269.4 | -0.13948 | 0.0086131 | 0.008205
269.5 | -0.13151 | 0.0086467 | 0.0082316
269.6 | -0.13002 | 0.0086272 | 0.0081917
269.7 | -0.12769 | 0.008632 | 0.0081889
269.8 | -0.12744 | 0.0086193 | 0.0081936
269.9 | -0.12762 | 0.0086136 | 0.0081821
270 | -0.12373 | 0.0086004 | 0.0081532
270.1 | -0.12036 | 0.0086084 | 0.0081412
270.2 | -0.1189 | 0.0086119 | 0.0081466
270.3 | -0.11929 | 0.0086026 | 0.0081362
270.4 | -0.11688 | 0.0086082 | 0.0081426
270.5 | -0.11431 | 0.008579 | 0.0081277
270.6 | -0.11466 | 0.0082569 | 0.0082939
270.7 | -0.11149 | 0.0081466 | 0.0084345
270.8 | -0.11359 | 0.008406 | 0.0082507
270.9 | -0.11236 | 0.0085745 | 0.0080844
271 | -0.1112 | 0.0085715 | 0.0081012
271.1 | -0.11083 | 0.0085469 | 0.0080786
271.2 | -0.11176 | 0.00853 | 0.0080552
271.3 | -0.10827 | 0.0085344 | 0.0080641
271.4 | -0.10815 | 0.0085164 | 0.0080631
271.5 | -0.10794 | 0.0085314 | 0.0080551
271.6 | -0.10705 | 0.0085163 | 0.008037
271.7 | -0.10801 | 0.0085066 | 0.0080247
271.8 | -0.10472 | 0.0084904 | 0.0080378
271.9 | -0.10431 | 0.0084943 | 0.008026
272 | -0.10488 | 0.008503 | 0.0080153
272.1 | -0.10493 | 0.0084794 | 0.0079999
272.2 | -0.10418 | 0.0084963 | 0.0080065
272.3 | -0.1034 | 0.0085063 | 0.0080057
272.4 | -0.10434 | 0.0084695 | 0.0079766
272.5 | -0.10473 | 0.0084738 | 0.0079711
272.6 | -0.10338 | 0.0084668 | 0.0079642
272.7 | -0.10247 | 0.0084737 | 0.0079557
272.8 | -0.1017 | 0.0084862 | 0.0079634
272.9 | -0.10055 | 0.0084834 | 0.0079456
273 | -0.10157 | 0.0084841 | 0.0079387
273.1 | -0.10195 | 0.0084614 | 0.0079345
273.2 | -0.098373 | 0.0084769 | 0.0079557
273.3 | -0.098553 | 0.0084897 | 0.0079408
273.4 | -0.098824 | 0.0084657 | 0.007929
273.5 | -0.095406 | 0.0084652 | 0.0079263
273.6 | -0.096296 | 0.0084497 | 0.0079155
273.7 | -0.098109 | 0.0084411 | 0.0079029
273.8 | -0.096369 | 0.008443 | 0.0079004
273.9 | -0.09417 | 0.0084149 | 0.0078866
274 | -0.094674 | 0.0084293 | 0.0078854
274.1 | -0.094773 | 0.0084117 | 0.0078743
274.2 | -0.094899 | 0.0084056 | 0.0078564
274.3 | -0.091109 | 0.0084336 | 0.0078761
274.4 | -0.091421 | 0.0084282 | 0.0078528
274.5 | -0.088034 | 0.0084264 | 0.0078732
274.6 | -0.089578 | 0.0083959 | 0.0078487
274.7 | -0.088698 | 0.008392 | 0.0078498
274.8 | -0.085503 | 0.0083972 | 0.0078614
274.9 | -0.086498 | 0.0083763 | 0.0078573
275 | -0.085423 | 0.0083802 | 0.0078513
275.1 | -0.086289 | 0.0083541 | 0.0078243
275.2 | -0.086081 | 0.0083473 | 0.0077987
275.3 | -0.085045 | 0.0083243 | 0.0078001
275.4 | -0.083055 | 0.0083408 | 0.0078036
275.5 | -0.084913 | 0.008322 | 0.0077783
275.6 | -0.081155 | 0.0083286 | 0.0077942
275.7 | -0.08619 | 0.0082844 | 0.0077529
275.8 | -0.081692 | 0.0082821 | 0.0077601
275.9 | -0.08155 | 0.0082673 | 0.0077553
276 | -0.079061 | 0.0083025 | 0.007762
276.1 | -0.076289 | 0.0082936 | 0.0077671
276.2 | -0.075375 | 0.0082799 | 0.007762
276.3 | -0.078861 | 0.008251 | 0.0077242
276.4 | -0.073329 | 0.0082636 | 0.0077382
276.5 | -0.076947 | 0.008239 | 0.0077151
276.6 | -0.073492 | 0.0082559 | 0.0077306
276.7 | -0.072928 | 0.008249 | 0.0077322
276.8 | -0.073612 | 0.0082417 | 0.0077124
276.9 | -0.071282 | 0.0082334 | 0.0077083
277 | -0.066786 | 0.0082558 | 0.0077181
277.1 | -0.067375 | 0.0082439 | 0.007712
277.2 | -0.069396 | 0.008232 | 0.0076995
277.3 | -0.067297 | 0.0082154 | 0.0076804
277.4 | -0.063812 | 0.0082203 | 0.0076975

## D8
Commentaire fichier:
Temps - Vitesse de mesure standard | Charge Instron kN | Jauge pont complet tirant 1 | Jauge pont complet tirant 2
s | kN | mV | mV
05.11.15 10:15:43 | 05.11.15 10:15:43 | 05.11.15 10:15:43 | 05.11.15 10:15:43
100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz) | 100,00 ms (10 Hz)
Voie matériel:0 | Voie matériel:1 | Voie matériel:2 | Voie matériel:3
No de série (ML.. / AP..): N.D. | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7 | No de série (ML.. / AP..): 9E50022B7
Capteur: | Capteur: Charge kN | Capteur: Jauge Tirant mV/V | Capteur: Jauge Tirant mV/V
T-ID Capteur: | T-ID Capteur: 409896104976852 | T-ID Capteur: 423133992824074 | T-ID Capteur: 423133992824074
Type d'amplificateur:N.D. | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A | Type d'amplificateur:MX840A
Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D. | Platine de raccordement:N.D.
Type de capteur:N.D. | Type de capteur:Tension C.C. | Type de capteur:SG pont complet | Type de capteur:SG pont complet
Plage de mesure:N.D. | Plage de mesure:10,2 | Plage de mesure:5 | Plage de mesure:5
| Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0 | Echelle physique P1:0 ; 0
| Echelle physique P2:10 ; 500 | Echelle physique P2:2 ; 2 | Echelle physique P2:2 ; 2
Unité de signal | Unité de signalV | Unité de signalmV/V | Unité de signalmV/V
Grandeur physique: | Grandeur physique:kN | Grandeur physique:mV | Grandeur physique:mV
Valeur pleine échelle: 0 | Valeur pleine échelle: 510 kN | Valeur pleine échelle: 5 mV | Valeur pleine échelle: 5 mV
Echelle catman: Aucun | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation | Echelle catman: Tabelle de linéarisation
Tension d'alimentation:N.D. | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0 | x(1) = 0 y(1) = 0
Caractéristiques du filtre:N.D. | x(2) = 10 y(2) = 500 | x(2) = 2 y(2) = 2 | x(2) = 2 y(2) = 2
Fréquence du filtre:N.D. | Tension d'alimentation:Pas d'excitation | Tension d'alimentation:2.5 V | Tension d'alimentation:2.5 V
Valeur d'ajustement du zéro:0 s | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas | Caractéristiques du filtre:Bessel Passe bas
Valeur de tare:0 s | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz | Fréquence du filtre:2 Hz
Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 s | Valeur d'ajustement du zéro:0,178348 kN | Valeur d'ajustement du zéro:0,154416 mV | Valeur d'ajustement du zéro:2,201105E-02 mV
Signal de mesure:N.D. | Valeur de tare:0,178348 kN | Valeur de tare:0,154416 mV | Valeur de tare:2,201105E-02 mV
Entrée d'amplificateur:N.D. | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 1,302549E-02 kN | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV | Valeur d'ajustement du zéro logiciel 0 mV
Facteur k:0,00000 | Signal de mesure:N.D. | Signal de mesure:N.D. | Signal de mesure:N.D.
Facteur de pont:0,00000 | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D. | Entrée d'amplificateur:N.D.
N.D. | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000 | Facteur k:0,00000
| Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000 | Facteur de pont:0,00000
| N.D. | N.D. | N.D.
0 | -0.00088328 | 5.3099e-06 | 1.563e-05
0.1 | 0.0014092 | 4.3161e-06 | 2.3545e-06
0.2 | 0.00036918 | 5.0434e-06 | -5.4528e-06
0.3 | 5.8682e-05 | -1.0487e-05 | -1.5185e-05
0.4 | 0.0013516 | 2.0094e-06 | -5.6552e-06
0.5 | 0.0028839 | -1.4357e-06 | -3.4997e-06
0.6 | 0.00029188 | -6.005e-06 | 5.4857e-06
0.7 | 0.0020183 | -9.0262e-06 | -1.0037e-05
0.8 | -0.00037902 | 3.3039e-07 | -2.9075e-06
0.9 | -0.00066286 | 3.6693e-06 | 1.5572e-05
1 | -0.00081062 | 1.9948e-06 | 1.0425e-05
1.1 | 0.0010017 | 1.536e-05 | 6.4793e-06
1.2 | -0.0012345 | 4.1857e-06 | -9.3878e-06
1.3 | -0.00022707 | -1.8234e-05 | -1.9777e-05
1.4 | 0.0019627 | 2.4254e-05 | 2.637e-05
1.5 | 0.00043739 | 3.038e-06 | 5.9529e-06
1.6 | 0.00050422 | 1.497e-06 | 5.8032e-06
1.7 | -0.0015019 | -4.9646e-06 | -3.3524e-06
1.8 | -0.0028676 | -8.6961e-06 | -1.2098e-05
1.9 | 0.0029684 | 1.4509e-05 | 1.6914e-05
2 | 0.0016586 | 7.365e-06 | 1.7845e-06
2.1 | -0.00035313 | -9.0751e-06 | 7.8594e-07
2.2 | 0.0004686 | 3.0475e-06 | -1.6365e-06
2.3 | -4.0138e-05 | -3.6251e-06 | -8.3848e-06
2.4 | -0.00016608 | -1.6522e-05 | 3.8815e-06
2.5 | 2.9146e-05 | 4.1095e-06 | 7.4003e-06
2.6 | 0.00068623 | 1.4254e-05 | -1.6026e-06
2.7 | 0.0025832 | 1.6562e-05 | 2.2761e-05
2.8 | 0.0012236 | 1.798e-05 | 1.102e-05
2.9 | -8.1374e-05 | 1.7634e-05 | 1.4462e-05
3 | 0.0025873 | 1.7679e-05 | 2.1555e-06
3.1 | 0.0025701 | 9.1625e-06 | 7.8616e-06
3.2 | 0.0013405 | 1.251e-05 | 1.3346e-05
3.3 | 0.0011 | 1.0913e-05 | 1.4071e-05
3.4 | 0.0005343 | 8.6259e-06 | 7.051e-06
3.5 | 0.00016185 | 1.5684e-05 | 2.0951e-05
3.6 | -0.0022375 | 1.1807e-05 | 1.7222e-05
3.7 | -0.0018607 | -1.1647e-06 | 1.3298e-06
3.8 | 0.00044495 | 1.1774e-05 | 1.7909e-05
3.9 | -0.00025133 | 3.6507e-06 | 3.1452e-06
4 | -0.0017631 | -5.8663e-07 | 4.1114e-06
4.1 | -0.00052196 | 2.6973e-06 | 7.5954e-06
4.2 | 0.00087432 | 1.0559e-05 | 5.6257e-06
4.3 | 0.0019022 | 8.9161e-06 | 2.268e-06
4.4 | 0.0001763 | -3.9067e-06 | 7.5875e-06
4.5 | 2.5266e-05 | 1.1927e-05 | 1.424e-05
4.6 | 0.00080506 | 3.3257e-06 | 1.7049e-06
4.7 | -1.5665e-06 | -5.9681e-06 | -2.0392e-05
4.8 | 0.0030668 | 4.5195e-06 | 8.9801e-06
4.9 | 0.00030753 | 5.4382e-06 | -2.6013e-06
5 | -0.001324 | 4.0275e-06 | 3.9535e-06
5.1 | -0.00034086 | 1.0731e-05 | 1.3881e-05
5.2 | 0.0024615 | 1.6949e-05 | 1.949e-05
5.3 | 0.00061806 | 7.2277e-06 | 1.4734e-05
5.4 | 0.00026937 | 3.021e-05 | 2.3338e-05
5.5 | 0.0030584 | 2.6945e-05 | 3.231e-05
5.6 | 0.001745 | 1.3913e-05 | 1.8858e-05
5.7 | 0.0010205 | 4.5179e-06 | 2.7361e-05
5.8 | -0.0014463 | -4.0509e-06 | 2.1852e-05
5.9 | -0.00096631 | 9.7855e-06 | 2.5386e-05
6 | -0.0020485 | -5.4545e-06 | 2.2856e-05
6.1 | -0.00090531 | 1.1736e-06 | 2.8637e-05
6.2 | -0.0005584 | 1.4469e-05 | 1.8127e-05
6.3 | 0.00050269 | 2.3881e-05 | 3.3675e-05
6.4 | -0.00015636 | 1.1681e-05 | 4.9399e-05
6.5 | 0.00054452 | -2.8381e-06 | 1.6223e-05
6.6 | 0.0010559 | -5.2893e-06 | 3.3565e-06
6.7 | 0.0010508 | -4.1512e-06 | -2.1445e-07
6.8 | -0.0026731 | -6.8121e-06 | 9.6968e-07
6.9 | 0.00033136 | -1.1299e-06 | 1.8885e-05
7 | 0.000882 | -7.0721e-06 | 7.6697e-06
7.1 | 0.0013731 | 3.5687e-06 | 2.236e-05
7.2 | -0.00053588 | -7.6828e-06 | 1.8955e-05
7.3 | -0.00010756 | -1.7247e-05 | -7.5565e-08
7.4 | -0.00084482 | -9.9891e-06 | -8.9577e-07
7.5 | -0.00073818 | -1.5357e-05 | -5.8877e-06
7.6 | 0.00011914 | -6.8465e-06 | -2.6386e-06
7.7 | -0.0011325 | 5.4527e-06 | 8.5119e-06
7.8 | 3.7913e-05 | -1.0996e-06 | 8.9389e-06
7.9 | 0.0013223 | 1.6064e-05 | 2.1632e-05
8 | -0.0012634 | 1.3867e-05 | 3.3132e-06
8.1 | -0.001781 | -3.0399e-06 | -9.5511e-06
8.2 | -0.002168 | 6.5402e-06 | 1.158e-05
8.3 | -0.00089847 | -3.7899e-06 | -6.3272e-06
8.4 | 0.0015956 | -7.4018e-06 | 1.5869e-06
8.5 | 8.1938e-05 | 4.3096e-06 | 1.7773e-05
8.6 | 0.0021121 | 4.5482e-06 | 1.16e-05
8.7 | 0.00034263 | -9.195e-06 | 3.9325e-06
8.8 | 0.00070949 | -1.44e-06 | 8.4995e-06
8.9 | -0.00093644 | -2.436e-05 | -4.1407e-06
9 | -0.00053943 | -1.5569e-05 | -3.6082e-06
9.1 | 0.00084202 | 1.0197e-05 | 9.668e-06
9.2 | 0.00047027 | 7.4647e-06 | 1.218e-05
9.3 | 0.0031436 | 1.6399e-05 | 1.7691e-05
9.4 | 0.0020897 | 3.1953e-06 | 1.0492e-05
9.5 | 0.0023952 | 1.0198e-05 | 1.2719e-05
9.6 | 0.0019582 | -3.3797e-06 | 6.7004e-06
9.7 | -0.0015262 | -1.7595e-05 | -9.8769e-06
9.8 | 0.0012789 | -4.1659e-06 | 9.0606e-06
9.9 | -8.7776e-05 | 4.9704e-07 | 3.621e-06
10 | 0.00065718 | -3.157e-06 | 9.9459e-06
10.1 | -0.00019698 | -1.5105e-05 | -1.7691e-05
10.2 | 0.00026619 | -9.0834e-06 | 3.1689e-06
10.3 | -0.0013246 | -9.7535e-06 | -1.1218e-05
10.4 | 0.00072873 | 5.7835e-06 | -4.0907e-06
10.5 | -0.0016268 | -7.9222e-06 | 1.2636e-06
10.6 | -2.0871e-05 | -1.4926e-05 | -5.8347e-06
10.7 | -0.00051209 | 1.5345e-06 | -4.4917e-06
10.8 | -0.00029885 | 4.7131e-07 | 3.3207e-06
10.9 | -0.0016828 | -2.8715e-05 | -2.0757e-05
11 | 0.0084919 | 6.1241e-05 | 7.4169e-05
11.1 | 0.041812 | 0.00035687 | 0.00034826
11.2 | 0.05359 | 0.00044045 | 0.00044697
11.3 | 0.052414 | 0.00045485 | 0.00047172
11.4 | 0.052236 | 0.00045216 | 0.00046395
11.5 | 0.053258 | 0.00047495 | 0.00047436
11.6 | 0.054605 | 0.00049734 | 0.00049074
11.7 | 0.13143 | 0.001257 | 0.0012885
11.8 | 0.35707 | 0.0034983 | 0.0035394
11.9 | 0.63325 | 0.0062379 | 0.0063118
12 | 0.92365 | 0.0090195 | 0.0091068
12.1 | 1.1545 | 0.011291 | 0.011377
12.2 | 1.3265 | 0.013047 | 0.01313
12.3 | 1.4662 | 0.014412 | 0.014499
12.4 | 1.581 | 0.01551 | 0.015613
12.5 | 1.6826 | 0.016492 | 0.01659
12.6 | 1.7694 | 0.017363 | 0.017473
12.7 | 1.8552 | 0.018203 | 0.018311
12.8 | 1.9398 | 0.019014 | 0.019113
12.9 | 2.0226 | 0.019792 | 0.019898
13 | 2.1014 | 0.02055 | 0.020685
13.1 | 2.1826 | 0.021316 | 0.021452
13.2 | 2.2638 | 0.022093 | 0.022222
13.3 | 2.344 | 0.022858 | 0.023002
13.4 | 2.4189 | 0.02362 | 0.023777
13.5 | 2.497 | 0.024433 | 0.024573
13.6 | 2.5765 | 0.02522 | 0.025367
13.7 | 2.6612 | 0.026059 | 0.026215
13.8 | 2.7486 | 0.026901 | 0.02707
13.9 | 2.8373 | 0.027752 | 0.027936
14 | 2.9207 | 0.028586 | 0.028765
14.1 | 3.0041 | 0.029435 | 0.029609
14.2 | 3.0969 | 0.030294 | 0.0305
14.3 | 3.187 | 0.031159 | 0.031368
14.4 | 3.2784 | 0.032029 | 0.032239
14.5 | 3.374 | 0.032945 | 0.033151
14.6 | 3.4635 | 0.033837 | 0.034054
14.7 | 3.5506 | 0.034724 | 0.034953
14.8 | 3.6402 | 0.035593 | 0.035844
14.9 | 3.7293 | 0.03648 | 0.036729
15 | 3.8196 | 0.037384 | 0.037645
15.1 | 3.9145 | 0.038272 | 0.038534
15.2 | 4.0065 | 0.039147 | 0.039436
15.3 | 4.0977 | 0.040005 | 0.040329
15.4 | 4.1884 | 0.040542 | 0.041456
15.5 | 4.2822 | 0.041382 | 0.042464
15.6 | 4.3774 | 0.042604 | 0.043162
15.7 | 4.4732 | 0.043623 | 0.04394
15.8 | 4.5665 | 0.044526 | 0.044868
15.9 | 4.6613 | 0.045434 | 0.045787
16 | 4.7498 | 0.046337 | 0.046694
16.1 | 4.839 | 0.047248 | 0.047599
16.2 | 4.9294 | 0.048168 | 0.048549
16.3 | 5.0246 | 0.049111 | 0.04948
16.4 | 5.1202 | 0.049998 | 0.050394
16.5 | 5.2134 | 0.050909 | 0.05132
16.6 | 5.3047 | 0.051812 | 0.052238
16.7 | 5.3976 | 0.052715 | 0.053129
16.8 | 5.4905 | 0.053613 | 0.054055
16.9 | 5.5848 | 0.054524 | 0.054944
17 | 5.6798 | 0.055417 | 0.055855
17.1 | 5.7705 | 0.056317 | 0.056771
17.2 | 5.8601 | 0.057252 | 0.057717
17.3 | 5.9533 | 0.058195 | 0.058673
17.4 | 6.0455 | 0.059103 | 0.059569
17.5 | 6.1386 | 0.060012 | 0.060495
17.6 | 6.2359 | 0.060939 | 0.061425
17.7 | 6.3337 | 0.061835 | 0.062323
17.8 | 6.4277 | 0.062725 | 0.06323
17.9 | 6.5191 | 0.063583 | 0.064096
18 | 6.6129 | 0.064467 | 0.065003
18.1 | 6.7048 | 0.06534 | 0.065871
18.2 | 6.7987 | 0.066242 | 0.066788
18.3 | 6.8942 | 0.06716 | 0.067719
18.4 | 6.9876 | 0.068068 | 0.068627
18.5 | 7.0767 | 0.068983 | 0.069537
18.6 | 7.1675 | 0.069905 | 0.070469
18.7 | 7.2595 | 0.070795 | 0.071384
18.8 | 7.3513 | 0.071698 | 0.072288
18.9 | 7.4492 | 0.072621 | 0.073215
19 | 7.539 | 0.073522 | 0.074105
19.1 | 7.6315 | 0.074424 | 0.075013
19.2 | 7.7258 | 0.075324 | 0.075939
19.3 | 7.8215 | 0.076251 | 0.076849
19.4 | 7.9141 | 0.077156 | 0.077781
19.5 | 8.009 | 0.078069 | 0.07869
19.6 | 8.1026 | 0.078971 | 0.079606
19.7 | 8.1936 | 0.07991 | 0.080557
19.8 | 8.2851 | 0.080824 | 0.081474
19.9 | 8.3784 | 0.081738 | 0.082393
20 | 8.4737 | 0.082656 | 0.083328
20.1 | 8.5723 | 0.083554 | 0.084247
20.2 | 8.6682 | 0.084428 | 0.085112
20.3 | 8.7608 | 0.085316 | 0.086006
20.4 | 8.8551 | 0.086217 | 0.086917
20.5 | 8.9463 | 0.087101 | 0.087801
20.6 | 9.0382 | 0.087996 | 0.088721
20.7 | 9.1341 | 0.088934 | 0.089641
20.8 | 9.2284 | 0.089849 | 0.090566
20.9 | 9.333 | 0.090759 | 0.091494
21 | 9.4294 | 0.091679 | 0.09241
21.1 | 9.5206 | 0.092599 | 0.093339
21.2 | 9.6102 | 0.093485 | 0.094234
21.3 | 9.7013 | 0.094377 | 0.095149
21.4 | 9.7935 | 0.09527 | 0.096038
21.5 | 9.8889 | 0.096189 | 0.09695
21.6 | 9.9751 | 0.097079 | 0.097847
21.7 | 10.0673 | 0.097985 | 0.098755
21.8 | 10.1641 | 0.098912 | 0.099692
21.9 | 10.2587 | 0.099861 | 0.10063
22 | 10.3519 | 0.10077 | 0.10157
22.1 | 10.4463 | 0.10168 | 0.10249
22.2 | 10.5358 | 0.10261 | 0.10341
22.3 | 10.6274 | 0.10352 | 0.10433
22.4 | 10.7173 | 0.10441 | 0.10523
22.5 | 10.8107 | 0.10533 | 0.10614
22.6 | 10.9061 | 0.10622 | 0.10706
22.7 | 10.9999 | 0.10712 | 0.10796
22.8 | 11.0937 | 0.10803 | 0.10886
22.9 | 11.1833 | 0.10891 | 0.10976
23 | 11.2807 | 0.10983 | 0.11069
23.1 | 11.3736 | 0.11073 | 0.1116
23.2 | 11.4681 | 0.11168 | 0.11253
23.3 | 11.5676 | 0.11259 | 0.11347
23.4 | 11.6615 | 0.1135 | 0.11438
23.5 | 11.7543 | 0.11443 | 0.11531
23.6 | 11.8426 | 0.11533 | 0.11624
23.7 | 11.9363 | 0.11624 | 0.11713
23.8 | 12.0233 | 0.11713 | 0.11803
23.9 | 12.118 | 0.11801 | 0.11891
24 | 12.2133 | 0.11892 | 0.11983
24.1 | 12.3067 | 0.11986 | 0.12078
24.2 | 12.3983 | 0.12078 | 0.12169
24.3 | 12.4896 | 0.12166 | 0.12257
24.4 | 12.5828 | 0.12258 | 0.1235
24.5 | 12.6811 | 0.1235 | 0.12444
24.6 | 12.7764 | 0.12445 | 0.12538
24.7 | 12.8676 | 0.12538 | 0.12631
24.8 | 12.959 | 0.12629 | 0.12724
24.9 | 13.0505 | 0.12716 | 0.12812
25 | 13.1432 | 0.12807 | 0.12901
25.1 | 13.2338 | 0.12895 | 0.1299
25.2 | 13.3342 | 0.12988 | 0.13085
25.3 | 13.4279 | 0.13079 | 0.13177
25.4 | 13.5212 | 0.13171 | 0.13268
25.5 | 13.6121 | 0.13259 | 0.13357
25.6 | 13.7051 | 0.13347 | 0.13445
25.7 | 13.7993 | 0.13439 | 0.13537
25.8 | 13.8957 | 0.1353 | 0.13629
25.9 | 13.9925 | 0.13622 | 0.13721
26 | 14.0869 | 0.13713 | 0.13813
26.1 | 14.1755 | 0.13805 | 0.13905
26.2 | 14.266 | 0.13895 | 0.13995
26.3 | 14.3592 | 0.13985 | 0.14086
26.4 | 14.4531 | 0.14075 | 0.14177
26.5 | 14.5482 | 0.14167 | 0.14269
26.6 | 14.6333 | 0.14255 | 0.14359
26.7 | 14.7262 | 0.14346 | 0.14449
26.8 | 14.8173 | 0.14437 | 0.1454
26.9 | 14.9126 | 0.14528 | 0.14632
27 | 15.0108 | 0.14622 | 0.14726
27.1 | 15.1096 | 0.14717 | 0.1482
27.2 | 15.1982 | 0.14805 | 0.14909
27.3 | 15.2909 | 0.14898 | 0.15003
27.4 | 15.3811 | 0.14986 | 0.15092
27.5 | 15.4702 | 0.15075 | 0.15181
27.6 | 15.5648 | 0.15167 | 0.15271
27.7 | 15.6633 | 0.15259 | 0.15366
27.8 | 15.7584 | 0.15351 | 0.15459
27.9 | 15.8487 | 0.15441 | 0.15548
28 | 15.9409 | 0.15529 | 0.15637
28.1 | 16.0411 | 0.15622 | 0.1573
28.2 | 16.1339 | 0.15711 | 0.15821
28.3 | 16.229 | 0.15803 | 0.15912
28.4 | 16.3249 | 0.15897 | 0.16005
28.5 | 16.4154 | 0.15985 | 0.16097
28.6 | 16.5041 | 0.16073 | 0.16184
28.7 | 16.6002 | 0.16166 | 0.16277
28.8 | 16.691 | 0.16259 | 0.16371
28.9 | 16.7884 | 0.16353 | 0.16465
29 | 16.8848 | 0.16444 | 0.16556
29.1 | 16.9748 | 0.16533 | 0.16646
29.2 | 17.0651 | 0.16625 | 0.16739
29.3 | 17.1586 | 0.16714 | 0.16828
29.4 | 17.2535 | 0.16802 | 0.16917
29.5 | 17.3517 | 0.16895 | 0.17011
29.6 | 17.4467 | 0.16986 | 0.17103
29.7 | 17.5405 | 0.17078 | 0.17196
29.8 | 17.6287 | 0.17166 | 0.17284
29.9 | 17.7181 | 0.17257 | 0.17375
30 | 17.8113 | 0.17348 | 0.17466
30.1 | 17.9056 | 0.17439 | 0.17558
30.2 | 17.9995 | 0.17528 | 0.17647
30.3 | 18.0962 | 0.17619 | 0.17739
30.4 | 18.189 | 0.17708 | 0.1783
30.5 | 18.281 | 0.17794 | 0.17918
30.6 | 18.3752 | 0.17883 | 0.18006
30.7 | 18.4682 | 0.17971 | 0.18095
30.8 | 18.561 | 0.18062 | 0.18186
30.9 | 18.6536 | 0.18151 | 0.18276
31 | 18.7565 | 0.18245 | 0.1837
31.1 | 18.8445 | 0.18334 | 0.1846
31.2 | 18.9391 | 0.18429 | 0.18556
31.3 | 19.0257 | 0.1852 | 0.18648
31.4 | 19.1196 | 0.18611 | 0.18738
31.5 | 19.2159 | 0.18701 | 0.1883
31.6 | 19.3061 | 0.18794 | 0.18923
31.7 | 19.399 | 0.18885 | 0.19014
31.8 | 19.4928 | 0.18975 | 0.19106
31.9 | 19.586 | 0.19065 | 0.19197
32 | 19.6788 | 0.19154 | 0.19284
32.1 | 19.7741 | 0.19246 | 0.19376
32.2 | 19.8633 | 0.19335 | 0.19469
32.3 | 19.9528 | 0.19428 | 0.1956
32.4 | 20.0459 | 0.1952 | 0.19657
32.5 | 20.1379 | 0.1961 | 0.19747
32.6 | 20.2324 | 0.197 | 0.19838
32.7 | 20.3261 | 0.19791 | 0.19927
32.8 | 20.4216 | 0.19879 | 0.20016
32.9 | 20.5126 | 0.19969 | 0.20105
33 | 20.6061 | 0.20062 | 0.20199
33.1 | 20.7043 | 0.20154 | 0.2029
33.2 | 20.7945 | 0.20242 | 0.2038
33.3 | 20.8914 | 0.20333 | 0.20471
33.4 | 20.9885 | 0.20428 | 0.20567
33.5 | 21.0832 | 0.2052 | 0.2066
33.6 | 21.1738 | 0.20611 | 0.20753
33.7 | 21.2664 | 0.20702 | 0.20844
33.8 | 21.3512 | 0.20787 | 0.2093
33.9 | 21.4444 | 0.20878 | 0.21022
34 | 21.5391 | 0.20969 | 0.21113
34.1 | 21.6283 | 0.21059 | 0.21204
34.2 | 21.7232 | 0.2115 | 0.21295
34.3 | 21.8151 | 0.21237 | 0.21382
34.4 | 21.9078 | 0.21324 | 0.21472
34.5 | 22.0046 | 0.21418 | 0.21566
34.6 | 22.1026 | 0.21514 | 0.21662
34.7 | 22.1948 | 0.21604 | 0.21752
34.8 | 22.2855 | 0.21695 | 0.21843
34.9 | 22.3761 | 0.21787 | 0.21936
35 | 22.4731 | 0.21879 | 0.22029
35.1 | 22.5642 | 0.21968 | 0.2212
35.2 | 22.6564 | 0.22056 | 0.22207
35.3 | 22.7512 | 0.22144 | 0.22297
35.4 | 22.8461 | 0.22236 | 0.22388
35.5 | 22.9427 | 0.22327 | 0.22481
35.6 | 23.0335 | 0.22414 | 0.22568
35.7 | 23.1255 | 0.22504 | 0.22659
35.8 | 23.2183 | 0.22595 | 0.2275
35.9 | 23.3169 | 0.22689 | 0.22846
36 | 23.4147 | 0.22783 | 0.2294
36.1 | 23.5056 | 0.22874 | 0.23032
36.2 | 23.5957 | 0.22966 | 0.23124
36.3 | 23.6857 | 0.23055 | 0.23214
36.4 | 23.7781 | 0.23146 | 0.23306
36.5 | 23.8705 | 0.23232 | 0.23393
36.6 | 23.9624 | 0.23323 | 0.23482
36.7 | 24.0513 | 0.23414 | 0.23573
36.8 | 24.1409 | 0.23499 | 0.23661
36.9 | 24.2352 | 0.23589 | 0.23751
37 | 24.3282 | 0.2368 | 0.23843
37.1 | 24.4259 | 0.23774 | 0.23937
37.2 | 24.5221 | 0.23865 | 0.2403
37.3 | 24.6145 | 0.23958 | 0.24124
37.4 | 24.7064 | 0.2405 | 0.24216
37.5 | 24.8003 | 0.24139 | 0.24305
37.6 | 24.8933 | 0.24228 | 0.24395
37.7 | 24.9866 | 0.24317 | 0.24484
37.8 | 25.0792 | 0.24402 | 0.2457
37.9 | 25.1743 | 0.24495 | 0.24664
38 | 25.2668 | 0.24584 | 0.24755
38.1 | 25.3631 | 0.24676 | 0.24848
38.2 | 25.456 | 0.24767 | 0.24939
38.3 | 25.557 | 0.24864 | 0.25036
38.4 | 25.6549 | 0.24957 | 0.25129
38.5 | 25.7461 | 0.25048 | 0.2522
38.6 | 25.839 | 0.25137 | 0.25312
38.7 | 25.9277 | 0.25225 | 0.25399
38.8 | 26.0155 | 0.25312 | 0.25488
38.9 | 26.1092 | 0.25404 | 0.2558
39 | 26.2012 | 0.25488 | 0.25665
39.1 | 26.2922 | 0.25576 | 0.25753
39.2 | 26.3843 | 0.25669 | 0.25846
39.3 | 26.4765 | 0.2576 | 0.25939
39.4 | 26.5738 | 0.25855 | 0.26034
39.5 | 26.6682 | 0.25946 | 0.26125
39.6 | 26.7627 | 0.26037 | 0.26217
39.7 | 26.8583 | 0.26127 | 0.26308
39.8 | 26.9527 | 0.2622 | 0.26403
39.9 | 27.0439 | 0.2631 | 0.26494
40 | 27.1383 | 0.26401 | 0.26584
40.1 | 27.2277 | 0.26489 | 0.26673
40.2 | 27.3243 | 0.26578 | 0.26763
40.3 | 27.4153 | 0.26668 | 0.26854
40.4 | 27.5088 | 0.26761 | 0.26946
40.5 | 27.6049 | 0.2685 | 0.27038
40.6 | 27.7012 | 0.26941 | 0.27131
40.7 | 27.7913 | 0.27029 | 0.27218
40.8 | 27.8873 | 0.27121 | 0.2731
40.9 | 27.9828 | 0.27213 | 0.27404
41 | 28.0884 | 0.27307 | 0.27499
41.1 | 28.1873 | 0.27397 | 0.27589
41.2 | 28.2734 | 0.27487 | 0.27679
41.3 | 28.3613 | 0.27577 | 0.27769
41.4 | 28.4533 | 0.27671 | 0.27862
41.5 | 28.5498 | 0.27761 | 0.27953
41.6 | 28.6429 | 0.27851 | 0.28045
41.7 | 28.7314 | 0.27943 | 0.2814
41.8 | 28.8223 | 0.28032 | 0.28227
41.9 | 28.9192 | 0.28123 | 0.28318
42 | 29.0078 | 0.28209 | 0.28405
42.1 | 29.1069 | 0.28304 | 0.28501
42.2 | 29.2063 | 0.28396 | 0.28593
42.3 | 29.2929 | 0.28488 | 0.28683
42.4 | 29.381 | 0.28575 | 0.28774
42.5 | 29.4747 | 0.28664 | 0.28864
42.6 | 29.563 | 0.28751 | 0.28952
42.7 | 29.6592 | 0.28844 | 0.29045
42.8 | 29.7565 | 0.28936 | 0.29137
42.9 | 29.8455 | 0.29022 | 0.29226
43 | 29.9363 | 0.29113 | 0.29315
43.1 | 30.0316 | 0.29204 | 0.29407
43.2 | 30.1252 | 0.29295 | 0.29499
43.3 | 30.2215 | 0.29386 | 0.2959
43.4 | 30.3185 | 0.29477 | 0.29682
43.5 | 30.4141 | 0.2957 | 0.29774
43.6 | 30.5039 | 0.29659 | 0.29866
43.7 | 30.5917 | 0.2975 | 0.29958
43.8 | 30.6863 | 0.29844 | 0.3005
43.9 | 30.7762 | 0.29931 | 0.30139
44 | 30.871 | 0.30024 | 0.30233
44.1 | 30.9683 | 0.30114 | 0.30323
44.2 | 31.0595 | 0.30207 | 0.30417
44.3 | 31.1528 | 0.303 | 0.30509
44.4 | 31.2468 | 0.30388 | 0.30598
44.5 | 31.3396 | 0.30479 | 0.30689
44.6 | 31.434 | 0.30567 | 0.30782
44.7 | 31.5292 | 0.30658 | 0.30873
44.8 | 31.6202 | 0.30748 | 0.30963
44.9 | 31.7117 | 0.30841 | 0.31056
45 | 31.8027 | 0.3093 | 0.31146
45.1 | 31.8943 | 0.31023 | 0.31238
45.2 | 31.9871 | 0.3111 | 0.31326
45.3 | 32.0837 | 0.31199 | 0.31417
45.4 | 32.1789 | 0.31292 | 0.31511
45.5 | 32.2749 | 0.31386 | 0.31605
45.6 | 32.3693 | 0.31477 | 0.31695
45.7 | 32.4645 | 0.31567 | 0.31785
45.8 | 32.5576 | 0.31657 | 0.31876
45.9 | 32.65 | 0.31746 | 0.31965
46 | 32.7471 | 0.31837 | 0.32059
46.1 | 32.8448 | 0.31915 | 0.32159
46.2 | 32.9343 | 0.31977 | 0.32275
46.3 | 33.0239 | 0.32073 | 0.32363
46.4 | 33.1157 | 0.322 | 0.32432
46.5 | 33.2078 | 0.32291 | 0.32517
46.6 | 33.3043 | 0.32381 | 0.32608
46.7 | 33.3894 | 0.32467 | 0.32695
46.8 | 33.483 | 0.32558 | 0.32787
46.9 | 33.5774 | 0.32649 | 0.32876
47 | 33.6699 | 0.32736 | 0.32964
47.1 | 33.7623 | 0.32825 | 0.33053
47.2 | 33.8603 | 0.32922 | 0.3315
47.3 | 33.9547 | 0.33016 | 0.33245
47.4 | 34.0467 | 0.33107 | 0.33339
47.5 | 34.1385 | 0.33198 | 0.3343
47.6 | 34.2308 | 0.33289 | 0.33521
47.7 | 34.3269 | 0.33379 | 0.33614
47.8 | 34.4197 | 0.3347 | 0.33703
47.9 | 34.514 | 0.33558 | 0.33793
48 | 34.6062 | 0.33648 | 0.33884
48.1 | 34.7012 | 0.33737 | 0.33971
48.2 | 34.7971 | 0.3383 | 0.34066
48.3 | 34.8939 | 0.33922 | 0.34159
48.4 | 34.9908 | 0.34016 | 0.34255
48.5 | 35.0879 | 0.3411 | 0.34348
48.6 | 35.1783 | 0.34201 | 0.34438
48.7 | 35.2672 | 0.34291 | 0.34529
48.8 | 35.3619 | 0.34382 | 0.34623
48.9 | 35.4506 | 0.34472 | 0.34712
49 | 35.5464 | 0.34562 | 0.34803
49.1 | 35.6396 | 0.34648 | 0.34891
49.2 | 35.7292 | 0.34737 | 0.3498
49.3 | 35.8239 | 0.3483 | 0.35074
49.4 | 35.9143 | 0.34919 | 0.35163
49.5 | 36.0076 | 0.35008 | 0.35251
49.6 | 36.099 | 0.35096 | 0.35343
49.7 | 36.1975 | 0.35192 | 0.35438
49.8 | 36.2925 | 0.35285 | 0.35532
49.9 | 36.3843 | 0.35376 | 0.35624
50 | 36.473 | 0.35463 | 0.35712
50.1 | 36.5687 | 0.35556 | 0.35805
50.2 | 36.6617 | 0.35645 | 0.35897
50.3 | 36.7574 | 0.35736 | 0.35986
50.4 | 36.8514 | 0.35826 | 0.36077
50.5 | 36.9467 | 0.35919 | 0.3617
50.6 | 37.0366 | 0.36008 | 0.36258
50.7 | 37.1334 | 0.361 | 0.36354
50.8 | 37.2258 | 0.36192 | 0.36444
50.9 | 37.3184 | 0.36282 | 0.36534
51 | 37.4172 | 0.36376 | 0.3663
51.1 | 37.5173 | 0.36467 | 0.36722
51.2 | 37.6036 | 0.36556 | 0.36811
51.3 | 37.6969 | 0.36646 | 0.36902
51.4 | 37.7846 | 0.36736 | 0.36993
51.5 | 37.8772 | 0.36828 | 0.37084
51.6 | 37.9737 | 0.36918 | 0.37176
51.7 | 38.0604 | 0.37006 | 0.37264
51.8 | 38.1501 | 0.37096 | 0.37355
51.9 | 38.2427 | 0.37186 | 0.37447
52 | 38.3381 | 0.3728 | 0.37541
52.1 | 38.4312 | 0.37371 | 0.37634
52.2 | 38.5299 | 0.37462 | 0.37725
52.3 | 38.6233 | 0.37556 | 0.37818
52.4 | 38.7112 | 0.37647 | 0.37912
52.5 | 38.8017 | 0.37736 | 0.38002
52.6 | 38.8926 | 0.37825 | 0.38089
52.7 | 38.9843 | 0.37916 | 0.38182
52.8 | 39.0801 | 0.38008 | 0.38273
52.9 | 39.1751 | 0.38098 | 0.38364
53 | 39.2707 | 0.38193 | 0.38459
53.1 | 39.3643 | 0.38283 | 0.38551
53.2 | 39.4607 | 0.38375 | 0.38643
53.3 | 39.5533 | 0.38467 | 0.38736
53.4 | 39.6456 | 0.38555 | 0.38826
53.5 | 39.7404 | 0.38646 | 0.38918
53.6 | 39.8359 | 0.38738 | 0.39009
53.7 | 39.9282 | 0.38831 | 0.39101
53.8 | 40.0177 | 0.38916 | 0.3919
53.9 | 40.1053 | 0.39007 | 0.39281
54 | 40.1992 | 0.39097 | 0.39372
54.1 | 40.2964 | 0.39189 | 0.39464
54.2 | 40.387 | 0.39282 | 0.39557
54.3 | 40.4798 | 0.39374 | 0.3965
54.4 | 40.5702 | 0.39461 | 0.3974
54.5 | 40.6627 | 0.39551 | 0.39831
54.6 | 40.7592 | 0.39645 | 0.39922
54.7 | 40.8568 | 0.39736 | 0.40014
54.8 | 40.9512 | 0.39828 | 0.40107
54.9 | 41.0404 | 0.3992 | 0.402
55 | 41.1334 | 0.40011 | 0.40291
55.1 | 41.2257 | 0.40099 | 0.40383
55.2 | 41.3154 | 0.40188 | 0.4047
55.3 | 41.4121 | 0.40282 | 0.40564
55.4 | 41.5061 | 0.40373 | 0.40655
55.5 | 41.5992 | 0.40464 | 0.40749
55.6 | 41.6923 | 0.40556 | 0.40841
55.7 | 41.788 | 0.40644 | 0.40929
55.8 | 41.8824 | 0.40738 | 0.41024
55.9 | 41.9772 | 0.4083 | 0.41115
56 | 42.0761 | 0.40922 | 0.41208
56.1 | 42.1683 | 0.41009 | 0.41298
56.2 | 42.2589 | 0.41101 | 0.4139
56.3 | 42.3522 | 0.41193 | 0.41483
56.4 | 42.4381 | 0.4128 | 0.4157
56.5 | 42.5311 | 0.41373 | 0.41663
56.6 | 42.6277 | 0.41463 | 0.41754
56.7 | 42.7172 | 0.41552 | 0.41845
56.8 | 42.8087 | 0.41644 | 0.41937
56.9 | 42.9023 | 0.41738 | 0.4203
57 | 42.9962 | 0.41827 | 0.42119
57.1 | 43.0893 | 0.41915 | 0.42211
57.2 | 43.1874 | 0.42008 | 0.42304
57.3 | 43.2806 | 0.42099 | 0.42395
57.4 | 43.3691 | 0.42191 | 0.42486
57.5 | 43.458 | 0.42277 | 0.42575
57.6 | 43.5522 | 0.4237 | 0.42666
57.7 | 43.6412 | 0.42462 | 0.42758
57.8 | 43.7394 | 0.42554 | 0.42853
57.9 | 43.8354 | 0.42646 | 0.42945
58 | 43.9308 | 0.42738 | 0.43039
58.1 | 44.0235 | 0.42826 | 0.43128
58.2 | 44.116 | 0.42916 | 0.43218
58.3 | 44.2108 | 0.43007 | 0.43309
58.4 | 44.3093 | 0.43097 | 0.43401
58.5 | 44.4037 | 0.43191 | 0.43494
58.6 | 44.4952 | 0.4328 | 0.43583
58.7 | 44.5853 | 0.43371 | 0.43676
58.8 | 44.677 | 0.43463 | 0.43766
58.9 | 44.7693 | 0.43556 | 0.4386
59 | 44.8622 | 0.43646 | 0.43951
59.1 | 44.9565 | 0.43736 | 0.44041
59.2 | 45.052 | 0.43825 | 0.44131
59.3 | 45.1407 | 0.43915 | 0.44223
59.4 | 45.2361 | 0.44007 | 0.44314
59.5 | 45.3335 | 0.44099 | 0.44407
59.6 | 45.4241 | 0.44187 | 0.44499
59.7 | 45.5199 | 0.44281 | 0.44592
59.8 | 45.6154 | 0.44372 | 0.44682
59.9 | 45.705 | 0.44463 | 0.44775
60 | 45.7935 | 0.44554 | 0.44866
60.1 | 45.8896 | 0.44644 | 0.44958
60.2 | 45.982 | 0.44737 | 0.45052
60.3 | 46.0779 | 0.44829 | 0.45144
60.4 | 46.1737 | 0.44919 | 0.45236
60.5 | 46.2668 | 0.4501 | 0.45327
60.6 | 46.361 | 0.45099 | 0.45417
60.7 | 46.4538 | 0.45191 | 0.45509
60.8 | 46.5497 | 0.45284 | 0.45601
60.9 | 46.6448 | 0.45375 | 0.45693
61 | 46.7404 | 0.45465 | 0.45785
61.1 | 46.8403 | 0.45555 | 0.45875
61.2 | 46.937 | 0.45646 | 0.45968
61.3 | 47.0262 | 0.45737 | 0.46059
61.4 | 47.1187 | 0.4583 | 0.46152
61.5 | 47.2104 | 0.45922 | 0.46244
61.6 | 47.3033 | 0.4601 | 0.46333
61.7 | 47.3954 | 0.461 | 0.46424
61.8 | 47.4838 | 0.4619 | 0.46516
61.9 | 47.5755 | 0.46283 | 0.46609
62 | 47.6717 | 0.46375 | 0.467
62.1 | 47.7649 | 0.46466 | 0.46792
62.2 | 47.8595 | 0.46557 | 0.46884
62.3 | 47.9558 | 0.46651 | 0.46979
62.4 | 48.0451 | 0.4674 | 0.4707
62.5 | 48.1335 | 0.46831 | 0.47161
62.6 | 48.2278 | 0.46924 | 0.47255
62.7 | 48.3178 | 0.47013 | 0.47345
62.8 | 48.4094 | 0.47101 | 0.47432
62.9 | 48.5046 | 0.47192 | 0.47524
63 | 48.5989 | 0.47284 | 0.47615
63.1 | 48.6925 | 0.47374 | 0.47708
63.2 | 48.789 | 0.47467 | 0.478
63.3 | 48.8848 | 0.47559 | 0.47892
63.4 | 48.9776 | 0.47649 | 0.47986
63.5 | 49.0726 | 0.47742 | 0.48079
63.6 | 49.1694 | 0.47835 | 0.48173
63.7 | 49.2597 | 0.47924 | 0.48262
63.8 | 49.3534 | 0.48016 | 0.48353
63.9 | 49.4461 | 0.48107 | 0.48444
64 | 49.5366 | 0.48197 | 0.48537
64.1 | 49.6276 | 0.48287 | 0.48627
64.2 | 49.7216 | 0.48378 | 0.48717
64.3 | 49.8124 | 0.48466 | 0.48808
64.4 | 49.9031 | 0.48555 | 0.48899
64.5 | 49.9977 | 0.48648 | 0.48991
64.6 | 50.0928 | 0.48742 | 0.49084
64.7 | 50.1869 | 0.48834 | 0.49177
64.8 | 50.285 | 0.48927 | 0.49272
64.9 | 50.3743 | 0.49019 | 0.49365
65 | 50.4671 | 0.4911 | 0.49457
65.1 | 50.5627 | 0.49204 | 0.4955
65.2 | 50.6539 | 0.49291 | 0.49639
65.3 | 50.7461 | 0.49381 | 0.4973
65.4 | 50.8413 | 0.4947 | 0.49819
65.5 | 50.9373 | 0.49561 | 0.49911
65.6 | 51.0273 | 0.49651 | 0.5
65.7 | 51.1215 | 0.49742 | 0.5009
65.8 | 51.2139 | 0.49832 | 0.50183
65.9 | 51.3121 | 0.49926 | 0.50278
66 | 51.4074 | 0.5002 | 0.50371
66.1 | 51.502 | 0.5011 | 0.50464
66.2 | 51.5952 | 0.502 | 0.50556
66.3 | 51.6869 | 0.50292 | 0.50647
66.4 | 51.781 | 0.50384 | 0.50738
66.5 | 51.8722 | 0.50474 | 0.50829
66.6 | 51.9638 | 0.50561 | 0.50918
66.7 | 52.0585 | 0.5065 | 0.51007
66.8 | 52.1464 | 0.50739 | 0.51098
66.9 | 52.2367 | 0.50832 | 0.5119
67 | 52.3313 | 0.50923 | 0.51284
67.1 | 52.4258 | 0.51017 | 0.51376
67.2 | 52.52 | 0.51109 | 0.51469
67.3 | 52.6171 | 0.51199 | 0.51559
67.4 | 52.7053 | 0.51288 | 0.5165
67.5 | 52.7959 | 0.5138 | 0.51742
67.6 | 52.8887 | 0.51472 | 0.51832
67.7 | 52.9844 | 0.51564 | 0.51924
67.8 | 53.0782 | 0.51654 | 0.52017
67.9 | 53.1733 | 0.51742 | 0.52107
68 | 53.2674 | 0.51833 | 0.52197
68.1 | 53.3598 | 0.51926 | 0.52292
68.2 | 53.4552 | 0.5202 | 0.52386
68.3 | 53.5509 | 0.52112 | 0.5248
68.4 | 53.6446 | 0.52201 | 0.52569
68.5 | 53.7394 | 0.52292 | 0.5266
68.6 | 53.8345 | 0.52383 | 0.52753
68.7 | 53.9274 | 0.52475 | 0.52843
68.8 | 54.0166 | 0.52563 | 0.52933
68.9 | 54.1108 | 0.52657 | 0.53027
69 | 54.2005 | 0.52745 | 0.53118
69.1 | 54.2931 | 0.52836 | 0.53209
69.2 | 54.39 | 0.52929 | 0.53303
69.3 | 54.484 | 0.53024 | 0.53398
69.4 | 54.5757 | 0.53115 | 0.5349
69.5 | 54.6707 | 0.53208 | 0.53583
69.6 | 54.7635 | 0.53297 | 0.53674
69.7 | 54.8582 | 0.53388 | 0.53766
69.8 | 54.9528 | 0.53479 | 0.53857
69.9 | 55.044 | 0.53569 | 0.53948
70 | 55.1366 | 0.5366 | 0.54039
70.1 | 55.2275 | 0.53748 | 0.54129
70.2 | 55.3195 | 0.53838 | 0.5422
70.3 | 55.4143 | 0.53933 | 0.54315
70.4 | 55.5119 | 0.54026 | 0.54407
70.5 | 55.6063 | 0.54117 | 0.54498
70.6 | 55.6964 | 0.54206 | 0.54589
70.7 | 55.7924 | 0.54298 | 0.5468
70.8 | 55.8871 | 0.54388 | 0.54772
70.9 | 55.979 | 0.54481 | 0.54865
71 | 56.0775 | 0.54574 | 0.5496
71.1 | 56.1734 | 0.54665 | 0.55051
71.2 | 56.2737 | 0.54755 | 0.55142
71.3 | 56.3611 | 0.54843 | 0.5523
71.4 | 56.4523 | 0.54936 | 0.55323
71.5 | 56.54 | 0.55027 | 0.55416
71.6 | 56.6318 | 0.55119 | 0.55508
71.7 | 56.7287 | 0.55211 | 0.55601
71.8 | 56.8182 | 0.55304 | 0.55694
71.9 | 56.9086 | 0.55395 | 0.55786
72 | 57.0042 | 0.55486 | 0.55878
72.1 | 57.0978 | 0.55578 | 0.55969
72.2 | 57.1901 | 0.55668 | 0.5606
72.3 | 57.2833 | 0.55759 | 0.56153
72.4 | 57.3796 | 0.55852 | 0.56246
72.5 | 57.467 | 0.55942 | 0.56336
72.6 | 57.557 | 0.56032 | 0.56428
72.7 | 57.6485 | 0.56124 | 0.56521
72.8 | 57.7413 | 0.56215 | 0.56613
72.9 | 57.835 | 0.56306 | 0.56704
73 | 57.9313 | 0.56398 | 0.56795
73.1 | 58.0237 | 0.56487 | 0.56887
73.2 | 58.1164 | 0.56578 | 0.56979
73.3 | 58.2109 | 0.56668 | 0.5707
73.4 | 58.3079 | 0.56761 | 0.57163
73.5 | 58.4052 | 0.56853 | 0.57256
73.6 | 58.5002 | 0.56944 | 0.57347
73.7 | 58.5909 | 0.57034 | 0.57439
73.8 | 58.6811 | 0.57127 | 0.57531
73.9 | 58.7729 | 0.57218 | 0.57622
74 | 58.8621 | 0.57307 | 0.57714
74.1 | 58.9532 | 0.57398 | 0.57804
74.2 | 59.0495 | 0.57489 | 0.57896
74.3 | 59.141 | 0.57579 | 0.57988
74.4 | 59.2331 | 0.57672 | 0.58081
74.5 | 59.3261 | 0.57765 | 0.58172
74.6 | 59.4218 | 0.57853 | 0.58262
74.7 | 59.5153 | 0.57943 | 0.58355
74.8 | 59.6128 | 0.58039 | 0.58449
74.9 | 59.7067 | 0.58133 | 0.58542
75 | 59.7975 | 0.58222 | 0.58634
75.1 | 59.8893 | 0.58309 | 0.58726
75.2 | 59.9835 | 0.58364 | 0.58841
75.3 | 60.0737 | 0.58449 | 0.58943
75.4 | 60.1684 | 0.58573 | 0.59012
75.5 | 60.2628 | 0.58676 | 0.5909
75.6 | 60.3568 | 0.58764 | 0.59181
75.7 | 60.4498 | 0.58855 | 0.59272
75.8 | 60.5429 | 0.58945 | 0.59362
75.9 | 60.6363 | 0.59035 | 0.59454
76 | 60.731 | 0.59128 | 0.59547
76.1 | 60.8272 | 0.5922 | 0.59638
76.2 | 60.9215 | 0.59313 | 0.59733
76.3 | 61.0149 | 0.59405 | 0.59827
76.4 | 61.1067 | 0.59496 | 0.59918
76.5 | 61.1959 | 0.59588 | 0.60011
76.6 | 61.2881 | 0.5968 | 0.60101
76.7 | 61.3813 | 0.59771 | 0.60192
76.8 | 61.4751 | 0.59862 | 0.60285
76.9 | 61.5654 | 0.59953 | 0.60377
77 | 61.6566 | 0.60042 | 0.60466
77.1 | 61.751 | 0.60133 | 0.6056
77.2 | 61.846 | 0.60224 | 0.60652
77.3 | 61.9424 | 0.60319 | 0.60744
77.4 | 62.0375 | 0.6041 | 0.60836
77.5 | 62.1268 | 0.60502 | 0.6093
77.6 | 62.2187 | 0.60595 | 0.61024
77.7 | 62.3135 | 0.60687 | 0.61116
77.8 | 62.4079 | 0.60778 | 0.61206
77.9 | 62.4999 | 0.60865 | 0.61296
78 | 62.5947 | 0.60955 | 0.61385
78.1 | 62.6857 | 0.61047 | 0.61478
78.2 | 62.7799 | 0.61135 | 0.61569
78.3 | 62.8743 | 0.61224 | 0.61658
78.4 | 62.9665 | 0.61316 | 0.61751
78.5 | 63.0629 | 0.61412 | 0.61847
78.6 | 63.1591 | 0.61504 | 0.61938
78.7 | 63.2529 | 0.61595 | 0.6203
78.8 | 63.3439 | 0.61688 | 0.62125
78.9 | 63.4361 | 0.61778 | 0.62216
79 | 63.5257 | 0.61866 | 0.62305
79.1 | 63.6185 | 0.61959 | 0.62397
79.2 | 63.7161 | 0.62051 | 0.62491
79.3 | 63.8087 | 0.62141 | 0.62581
79.4 | 63.8976 | 0.6223 | 0.62671
79.5 | 63.9929 | 0.62322 | 0.62766
79.6 | 64.0876 | 0.62416 | 0.62856
79.7 | 64.18 | 0.62507 | 0.6295
79.8 | 64.2762 | 0.626 | 0.63043
79.9 | 64.3762 | 0.62695 | 0.6314
80 | 64.4667 | 0.62784 | 0.63229
80.1 | 64.5516 | 0.62871 | 0.63317
80.2 | 64.6469 | 0.62963 | 0.63408
80.3 | 64.7392 | 0.63053 | 0.63499
80.4 | 64.8341 | 0.63145 | 0.63591
80.5 | 64.9298 | 0.63235 | 0.63683
80.6 | 65.0231 | 0.63325 | 0.63774
80.7 | 65.1177 | 0.63417 | 0.63866
80.8 | 65.2126 | 0.6351 | 0.63961
80.9 | 65.3062 | 0.63604 | 0.64054
81 | 65.4009 | 0.63697 | 0.64147
81.1 | 65.4977 | 0.6379 | 0.64242
81.2 | 65.5974 | 0.63882 | 0.64334
81.3 | 65.6956 | 0.63972 | 0.64426
81.4 | 65.7844 | 0.64061 | 0.64517
81.5 | 65.8744 | 0.64151 | 0.64607
81.6 | 65.9643 | 0.64244 | 0.64699
81.7 | 66.0589 | 0.64333 | 0.64789
81.8 | 66.1524 | 0.64422 | 0.64881
81.9 | 66.2437 | 0.64515 | 0.64973
82 | 66.332 | 0.64608 | 0.65067
82.1 | 66.4286 | 0.64701 | 0.65159
82.2 | 66.5239 | 0.64795 | 0.65254
82.3 | 66.6177 | 0.64885 | 0.65346
82.4 | 66.7135 | 0.64977 | 0.65438
82.5 | 66.8039 | 0.65067 | 0.65529
82.6 | 66.8909 | 0.65156 | 0.65619
82.7 | 66.9848 | 0.65247 | 0.65709
82.8 | 67.0771 | 0.65337 | 0.65801
82.9 | 67.1723 | 0.65429 | 0.65894
83 | 67.2689 | 0.65519 | 0.65985
83.1 | 67.3589 | 0.65611 | 0.66077
83.2 | 67.4496 | 0.65703 | 0.66168
83.3 | 67.5447 | 0.65795 | 0.66263
83.4 | 67.6392 | 0.65885 | 0.66353
83.5 | 67.7363 | 0.6598 | 0.66447
83.6 | 67.8315 | 0.66072 | 0.66542
83.7 | 67.9247 | 0.66164 | 0.66633
83.8 | 68.0188 | 0.66254 | 0.66724
83.9 | 68.1085 | 0.66343 | 0.66814
84 | 68.2014 | 0.66434 | 0.66906
84.1 | 68.2891 | 0.66526 | 0.66997
84.2 | 68.3828 | 0.66615 | 0.67087
84.3 | 68.4796 | 0.66708 | 0.67181
84.4 | 68.5685 | 0.66799 | 0.67274
84.5 | 68.6607 | 0.66892 | 0.67367
84.6 | 68.7586 | 0.66985 | 0.67459
84.7 | 68.8515 | 0.67076 | 0.67553
84.8 | 68.9496 | 0.67169 | 0.67645
84.9 | 69.0434 | 0.67259 | 0.67736
85 | 69.134 | 0.67349 | 0.67828
85.1 | 69.2272 | 0.67441 | 0.67919
85.2 | 69.3189 | 0.6753 | 0.68009
85.3 | 69.4089 | 0.67621 | 0.681
85.4 | 69.5017 | 0.67713 | 0.68193
85.5 | 69.5965 | 0.67803 | 0.68285
85.6 | 69.6922 | 0.67897 | 0.68378
85.7 | 69.7833 | 0.67988 | 0.68471
85.8 | 69.8776 | 0.68079 | 0.68562
85.9 | 69.9724 | 0.6817 | 0.68653
86 | 70.0681 | 0.68263 | 0.68748
86.1 | 70.165 | 0.68355 | 0.68839
86.2 | 70.2621 | 0.68447 | 0.68932
86.3 | 70.3577 | 0.68538 | 0.69023
86.4 | 70.4443 | 0.68627 | 0.69115
86.5 | 70.5367 | 0.68718 | 0.69206
86.6 | 70.6287 | 0.6881 | 0.69299
86.7 | 70.7217 | 0.68901 | 0.69391
86.8 | 70.8158 | 0.68992 | 0.69483
86.9 | 70.9049 | 0.69084 | 0.69575
87 | 70.9962 | 0.69175 | 0.69665
87.1 | 71.0921 | 0.69267 | 0.69759
87.2 | 71.1883 | 0.69361 | 0.69853
87.3 | 71.2822 | 0.69451 | 0.69944
87.4 | 71.3752 | 0.69539 | 0.70032
87.5 | 71.4657 | 0.6963 | 0.70123
87.6 | 71.5564 | 0.6972 | 0.70213
87.7 | 71.6487 | 0.69812 | 0.70309
87.8 | 71.7447 | 0.69908 | 0.70406
87.9 | 71.8373 | 0.69999 | 0.70498
88 | 71.9298 | 0.70088 | 0.70586
88.1 | 72.0287 | 0.70181 | 0.7068
88.2 | 72.121 | 0.70271 | 0.70773
88.3 | 72.2136 | 0.70363 | 0.70863
88.4 | 72.3089 | 0.70453 | 0.70954
88.5 | 72.4003 | 0.70545 | 0.71047
88.6 | 72.4969 | 0.70637 | 0.7114
88.7 | 72.5925 | 0.7073 | 0.71231
88.8 | 72.6825 | 0.7082 | 0.71324
88.9 | 72.7745 | 0.70912 | 0.71416
89 | 72.8666 | 0.71006 | 0.71509
89.1 | 72.9611 | 0.71096 | 0.71602
89.2 | 73.052 | 0.71187 | 0.71694
89.3 | 73.1453 | 0.71275 | 0.71783
89.4 | 73.2367 | 0.71365 | 0.71874
89.5 | 73.3309 | 0.71461 | 0.71968
89.6 | 73.427 | 0.71553 | 0.7206
89.7 | 73.5225 | 0.71646 | 0.72156
89.8 | 73.6175 | 0.71739 | 0.72249
89.9 | 73.7137 | 0.71831 | 0.72341
90 | 73.8064 | 0.71921 | 0.72432
90.1 | 73.8974 | 0.72013 | 0.72525
90.2 | 73.9892 | 0.72105 | 0.72617
90.3 | 74.0824 | 0.72195 | 0.72709
90.4 | 74.1731 | 0.72286 | 0.72799
90.5 | 74.2715 | 0.72377 | 0.72891
90.6 | 74.3647 | 0.72464 | 0.72979
90.7 | 74.4551 | 0.72556 | 0.7307
90.8 | 74.5484 | 0.7265 | 0.73165
90.9 | 74.6437 | 0.72741 | 0.73258
91 | 74.7373 | 0.72834 | 0.7335
91.1 | 74.8304 | 0.72923 | 0.73441
91.2 | 74.9257 | 0.73018 | 0.73537
91.3 | 75.0232 | 0.7311 | 0.73629
91.4 | 75.1134 | 0.73203 | 0.73721
91.5 | 75.2027 | 0.73295 | 0.73815
91.6 | 75.2931 | 0.73386 | 0.73908
91.7 | 75.3891 | 0.73478 | 0.74002
91.8 | 75.4811 | 0.73568 | 0.74091
91.9 | 75.5685 | 0.7366 | 0.74182
92 | 75.6568 | 0.73747 | 0.74274
92.1 | 75.7513 | 0.73838 | 0.74364
92.2 | 75.8439 | 0.7393 | 0.74454
92.3 | 75.9406 | 0.74022 | 0.74549
92.4 | 76.0362 | 0.74115 | 0.74643
92.5 | 76.1287 | 0.74207 | 0.74735
92.6 | 76.2165 | 0.74299 | 0.74829
92.7 | 76.3081 | 0.74392 | 0.74922
92.8 | 76.4018 | 0.74484 | 0.75014
92.9 | 76.4935 | 0.74576 | 0.75106
93 | 76.5884 | 0.74663 | 0.75195
93.1 | 76.6838 | 0.74755 | 0.75287
93.2 | 76.7769 | 0.74848 | 0.75379
93.3 | 76.8681 | 0.74937 | 0.75472
93.4 | 76.9624 | 0.75029 | 0.75562
93.5 | 77.0573 | 0.75121 | 0.75655
93.6 | 77.1533 | 0.75215 | 0.75749
93.7 | 77.2483 | 0.75307 | 0.75843
93.8 | 77.3445 | 0.75399 | 0.75936
93.9 | 77.4346 | 0.7549 | 0.76028
94 | 77.5248 | 0.75581 | 0.76119
94.1 | 77.6159 | 0.75672 | 0.7621
94.2 | 77.7081 | 0.75762 | 0.76302
94.3 | 77.8019 | 0.75851 | 0.76392
94.4 | 77.895 | 0.75945 | 0.76485
94.5 | 77.9866 | 0.76037 | 0.76577
94.6 | 78.0788 | 0.76129 | 0.76669
94.7 | 78.1738 | 0.76221 | 0.76764
94.8 | 78.2686 | 0.76315 | 0.76857
94.9 | 78.3653 | 0.76407 | 0.76951
95 | 78.4573 | 0.76498 | 0.77042
95.1 | 78.5463 | 0.76588 | 0.77132
95.2 | 78.6397 | 0.76679 | 0.77225
95.3 | 78.731 | 0.76768 | 0.77314
95.4 | 78.8234 | 0.7686 | 0.77407
95.5 | 78.9197 | 0.76952 | 0.775
95.6 | 79.0133 | 0.77043 | 0.77593
95.7 | 79.1061 | 0.77133 | 0.77684
95.8 | 79.1989 | 0.77227 | 0.77775
95.9 | 79.2969 | 0.77323 | 0.77874
96 | 79.3915 | 0.77418 | 0.77968
96.1 | 79.4879 | 0.7751 | 0.78061
96.2 | 79.5835 | 0.77601 | 0.78153
96.3 | 79.6778 | 0.77689 | 0.78242
96.4 | 79.7664 | 0.7778 | 0.78333
96.5 | 79.8571 | 0.77871 | 0.78423
96.6 | 79.9452 | 0.7796 | 0.78515
96.7 | 80.0354 | 0.78048 | 0.78604
96.8 | 80.1316 | 0.7814 | 0.78696
96.9 | 80.224 | 0.78232 | 0.78789
97 | 80.3127 | 0.78324 | 0.78881
97.1 | 80.4069 | 0.78418 | 0.78975
97.2 | 80.5037 | 0.78508 | 0.79068
97.3 | 80.596 | 0.78602 | 0.7916
97.4 | 80.6901 | 0.78692 | 0.79252
97.5 | 80.7857 | 0.78784 | 0.79343
97.6 | 80.8748 | 0.78875 | 0.79436
97.7 | 80.9645 | 0.78967 | 0.79528
97.8 | 81.0581 | 0.79059 | 0.79621
97.9 | 81.1502 | 0.79151 | 0.79713
98 | 81.2425 | 0.79238 | 0.79803
98.1 | 81.3406 | 0.79332 | 0.79897
98.2 | 81.4361 | 0.79424 | 0.79991
98.3 | 81.5263 | 0.79515 | 0.80081
98.4 | 81.621 | 0.7961 | 0.80176
98.5 | 81.7168 | 0.79702 | 0.80272
98.6 | 81.8115 | 0.79793 | 0.80362
98.7 | 81.9056 | 0.79883 | 0.80452
98.8 | 82.0006 | 0.79974 | 0.80543
98.9 | 82.091 | 0.80064 | 0.80635
99 | 82.1809 | 0.80155 | 0.80724
99.1 | 82.2725 | 0.80246 | 0.80818
99.2 | 82.3686 | 0.80339 | 0.80911
99.3 | 82.4621 | 0.8043 | 0.81004
99.4 | 82.5548 | 0.80523 | 0.81096
99.5 | 82.6457 | 0.80616 | 0.8119
99.6 | 82.7392 | 0.80708 | 0.81283
99.7 | 82.8341 | 0.80799 | 0.81373
99.8 | 82.93 | 0.80892 | 0.81468
99.9 | 83.0234 | 0.80982 | 0.8156
100 | 83.1185 | 0.81074 | 0.81651
100.1 | 83.2119 | 0.81166 | 0.81744
100.2 | 83.3046 | 0.81258 | 0.81836
100.3 | 83.3949 | 0.81349 | 0.81928
100.4 | 83.4899 | 0.81442 | 0.82023
100.5 | 83.5829 | 0.81534 | 0.82116
100.6 | 83.6793 | 0.81627 | 0.82208
100.7 | 83.7718 | 0.81718 | 0.823
100.8 | 83.8653 | 0.8181 | 0.82393
100.9 | 83.9613 | 0.81901 | 0.82484
101 | 84.0556 | 0.81993 | 0.82578
101.1 | 84.1507 | 0.82087 | 0.82671
101.2 | 84.2458 | 0.82178 | 0.82763
101.3 | 84.3449 | 0.82265 | 0.82851
101.4 | 84.4467 | 0.82359 | 0.82945
101.5 | 84.5356 | 0.82452 | 0.83039
101.6 | 84.6233 | 0.82539 | 0.83127
101.7 | 84.7098 | 0.8263 | 0.83218
101.8 | 84.8065 | 0.82723 | 0.83312
101.9 | 84.9018 | 0.82817 | 0.83406
102 | 84.9918 | 0.82907 | 0.83499
102.1 | 85.0817 | 0.82997 | 0.83588
102.2 | 85.1725 | 0.83088 | 0.83681
102.3 | 85.2704 | 0.83181 | 0.83775
102.4 | 85.3659 | 0.83273 | 0.83869
102.5 | 85.4619 | 0.83368 | 0.83961
102.6 | 85.5502 | 0.8346 | 0.84054
102.7 | 85.644 | 0.83553 | 0.84148
102.8 | 85.7312 | 0.83644 | 0.84238
102.9 | 85.8225 | 0.83737 | 0.84332
103 | 85.9205 | 0.83829 | 0.84427
103.1 | 86.0161 | 0.83922 | 0.84519
103.2 | 86.1093 | 0.84012 | 0.8461
103.3 | 86.2011 | 0.841 | 0.847
103.4 | 86.2968 | 0.84195 | 0.84795
103.5 | 86.393 | 0.84287 | 0.84888
103.6 | 86.4826 | 0.84374 | 0.84976
103.7 | 86.5795 | 0.84465 | 0.85067
103.8 | 86.6765 | 0.8456 | 0.85162
103.9 | 86.7678 | 0.84651 | 0.85255
104 | 86.856 | 0.84742 | 0.85346
104.1 | 86.95 | 0.84835 | 0.85439
104.2 | 87.0409 | 0.84928 | 0.85535
104.3 | 87.1367 | 0.85021 | 0.85628
104.4 | 87.2321 | 0.85112 | 0.85719
104.5 | 87.3197 | 0.85201 | 0.85811
104.6 | 87.4131 | 0.85294 | 0.85902
104.7 | 87.5072 | 0.85385 | 0.85994
104.8 | 87.5985 | 0.85475 | 0.86086
104.9 | 87.6938 | 0.8557 | 0.86179
105 | 87.7923 | 0.85663 | 0.86274
105.1 | 87.881 | 0.85754 | 0.86365
105.2 | 87.9727 | 0.85847 | 0.86458
105.3 | 88.0666 | 0.85939 | 0.86552
105.4 | 88.1592 | 0.8603 | 0.86644
105.5 | 88.2516 | 0.8612 | 0.86734
105.6 | 88.3491 | 0.86213 | 0.8683
105.7 | 88.4437 | 0.86305 | 0.8692
105.8 | 88.5352 | 0.86395 | 0.87011
105.9 | 88.6301 | 0.86486 | 0.87103
106 | 88.7215 | 0.86561 | 0.872
106.1 | 88.8177 | 0.86624 | 0.87316
106.2 | 88.9117 | 0.86725 | 0.87409
106.3 | 89.0073 | 0.86852 | 0.87478
106.4 | 89.1027 | 0.86946 | 0.87568
106.5 | 89.1938 | 0.87038 | 0.87659
106.6 | 89.286 | 0.87129 | 0.87751
106.7 | 89.3751 | 0.8722 | 0.87843
106.8 | 89.4703 | 0.87312 | 0.87935
106.9 | 89.5639 | 0.87402 | 0.88026
107 | 89.6542 | 0.87494 | 0.88119
107.1 | 89.7441 | 0.87585 | 0.88211
107.2 | 89.838 | 0.87679 | 0.88305
107.3 | 89.9349 | 0.87773 | 0.884
107.4 | 90.0288 | 0.87864 | 0.8849
107.5 | 90.1224 | 0.87957 | 0.88585
107.6 | 90.2148 | 0.88048 | 0.88676
107.7 | 90.3039 | 0.88139 | 0.88769
107.8 | 90.3975 | 0.88231 | 0.8886
107.9 | 90.4912 | 0.88321 | 0.88951
108 | 90.5818 | 0.88412 | 0.89043
108.1 | 90.678 | 0.88505 | 0.89135
108.2 | 90.7748 | 0.88599 | 0.8923
108.3 | 90.8652 | 0.88687 | 0.89322
108.4 | 90.9557 | 0.88778 | 0.89413
108.5 | 91.054 | 0.88872 | 0.89507
108.6 | 91.151 | 0.88965 | 0.89601
108.7 | 91.2469 | 0.89058 | 0.89693
108.8 | 91.3408 | 0.89149 | 0.89786
108.9 | 91.4346 | 0.89243 | 0.8988
109 | 91.5239 | 0.89331 | 0.8997
109.1 | 91.6172 | 0.89425 | 0.90062
109.2 | 91.7075 | 0.89515 | 0.90154
109.3 | 91.8002 | 0.89606 | 0.90247
109.4 | 91.8967 | 0.89698 | 0.90337
109.5 | 91.9873 | 0.89788 | 0.90429
109.6 | 92.0784 | 0.89881 | 0.90522
109.7 | 92.1704 | 0.89973 | 0.90615
109.8 | 92.2645 | 0.90066 | 0.90707
109.9 | 92.3625 | 0.9016 | 0.90806
110 | 92.4593 | 0.90254 | 0.90899
110.1 | 92.5523 | 0.90346 | 0.90992
110.2 | 92.6422 | 0.90437 | 0.91084
110.3 | 92.7342 | 0.90526 | 0.91176
110.4 | 92.8289 | 0.90621 | 0.91268
110.5 | 92.9235 | 0.90712 | 0.9136
110.6 | 93.017 | 0.908 | 0.91451
110.7 | 93.112 | 0.90894 | 0.91543
110.8 | 93.205 | 0.90987 | 0.91637
110.9 | 93.2999 | 0.91082 | 0.91733
111 | 93.3951 | 0.91174 | 0.91826
111.1 | 93.4873 | 0.91265 | 0.91916
111.2 | 93.5834 | 0.91358 | 0.92011
111.3 | 93.6825 | 0.9145 | 0.92103
111.4 | 93.7811 | 0.9154 | 0.92194
111.5 | 93.8697 | 0.91629 | 0.92284
111.6 | 93.9569 | 0.91718 | 0.92375
111.7 | 94.0462 | 0.91811 | 0.92466
111.8 | 94.1376 | 0.91902 | 0.92559
111.9 | 94.2306 | 0.91992 | 0.92651
112 | 94.3255 | 0.92089 | 0.92748
112.1 | 94.4147 | 0.92182 | 0.92842
112.2 | 94.5065 | 0.92274 | 0.92934
112.3 | 94.6024 | 0.92369 | 0.93029
112.4 | 94.699 | 0.92461 | 0.93123
112.5 | 94.795 | 0.92552 | 0.93215
112.6 | 94.8843 | 0.92642 | 0.93303
112.7 | 94.9696 | 0.92731 | 0.93393
112.8 | 95.0621 | 0.92823 | 0.93488
112.9 | 95.1572 | 0.92916 | 0.9358
113 | 95.2478 | 0.93005 | 0.9367
113.1 | 95.3441 | 0.93099 | 0.93763
113.2 | 95.4405 | 0.93192 | 0.93859
113.3 | 95.5328 | 0.93284 | 0.9395
113.4 | 95.6229 | 0.93376 | 0.94043
113.5 | 95.7187 | 0.93469 | 0.94138
113.6 | 95.8129 | 0.9356 | 0.94229
113.7 | 95.9109 | 0.93653 | 0.94322
113.8 | 96.0057 | 0.93745 | 0.94416
113.9 | 96.0991 | 0.93836 | 0.94507
114 | 96.1897 | 0.93926 | 0.94598
114.1 | 96.2795 | 0.94017 | 0.9469
114.2 | 96.3702 | 0.94109 | 0.94783
114.3 | 96.4637 | 0.94204 | 0.94878
114.4 | 96.5599 | 0.94298 | 0.94971
114.5 | 96.6511 | 0.94388 | 0.95062
114.6 | 96.7431 | 0.94482 | 0.95157
114.7 | 96.8344 | 0.94574 | 0.9525
114.8 | 96.9282 | 0.94665 | 0.95342
114.9 | 97.0244 | 0.94756 | 0.95435
115 | 97.12 | 0.94847 | 0.95526
115.1 | 97.2128 | 0.9494 | 0.95619
115.2 | 97.3044 | 0.95033 | 0.95714
115.3 | 97.3983 | 0.95127 | 0.95807
115.4 | 97.4881 | 0.95216 | 0.95897
115.5 | 97.5798 | 0.95311 | 0.9599
115.6 | 97.6765 | 0.95401 | 0.96084
115.7 | 97.7715 | 0.95492 | 0.96175
115.8 | 97.8652 | 0.95585 | 0.96268
115.9 | 97.9563 | 0.95673 | 0.96359
116 | 98.0513 | 0.95767 | 0.96453
116.1 | 98.1467 | 0.9586 | 0.96546
116.2 | 98.2402 | 0.95951 | 0.96637
116.3 | 98.3371 | 0.96043 | 0.96731
116.4 | 98.4333 | 0.96135 | 0.96824
116.5 | 98.5251 | 0.96228 | 0.96916
116.6 | 98.6158 | 0.96319 | 0.97009
116.7 | 98.7038 | 0.96413 | 0.97103
116.8 | 98.7953 | 0.96505 | 0.97198
116.9 | 98.8935 | 0.96597 | 0.9729
117 | 98.9874 | 0.96689 | 0.97382
117.1 | 99.0741 | 0.96783 | 0.97474
117.2 | 99.1673 | 0.96874 | 0.97567
117.3 | 99.2624 | 0.96965 | 0.97659
117.4 | 99.3549 | 0.97056 | 0.97752
117.5 | 99.4505 | 0.97147 | 0.97843
117.6 | 99.5409 | 0.97236 | 0.97933
117.7 | 99.6308 | 0.97329 | 0.98026
117.8 | 99.7211 | 0.97422 | 0.98119
117.9 | 99.8184 | 0.97518 | 0.98213
118 | 99.9077 | 0.97606 | 0.98305
118.1 | 100.0066 | 0.97702 | 0.98402
118.2 | 100.103 | 0.97792 | 0.98492
118.3 | 100.1942 | 0.97882 | 0.98584
118.4 | 100.2874 | 0.97976 | 0.98678
118.5 | 100.3849 | 0.98071 | 0.98773
118.6 | 100.4773 | 0.98161 | 0.98863
118.7 | 100.5695 | 0.98249 | 0.98953
118.8 | 100.667 | 0.98344 | 0.99049
118.9 | 100.7626 | 0.98435 | 0.99141
119 | 100.8519 | 0.98527 | 0.99233
119.1 | 100.943 | 0.98621 | 0.99329
119.2 | 101.0358 | 0.98715 | 0.99422
119.3 | 101.1263 | 0.98805 | 0.99513
119.4 | 101.2211 | 0.98895 | 0.99604
119.5 | 101.315 | 0.98987 | 0.99695
119.6 | 101.4083 | 0.99081 | 0.9979
119.7 | 101.4989 | 0.9917 | 0.99882
119.8 | 101.5959 | 0.99266 | 0.99976
119.9 | 101.6892 | 0.99354 | 1.0007
120 | 101.7835 | 0.99448 | 1.0016
120.1 | 101.8795 | 0.99542 | 1.0026
120.2 | 101.971 | 0.99635 | 1.0035
120.3 | 102.0608 | 0.99726 | 1.0044
120.4 | 102.155 | 0.99818 | 1.0053
120.5 | 102.2487 | 0.99908 | 1.0063
120.6 | 102.3411 | 0.99998 | 1.0072
120.7 | 102.4368 | 1.0009 | 1.0081
120.8 | 102.5311 | 1.0018 | 1.009
120.9 | 102.6245 | 1.0027 | 1.0099
121 | 102.7176 | 1.0037 | 1.0109
121.1 | 102.8115 | 1.0046 | 1.0118
121.2 | 102.906 | 1.0055 | 1.0127
121.3 | 103.0038 | 1.0065 | 1.0137
121.4 | 103.1048 | 1.0074 | 1.0146
121.5 | 103.2006 | 1.0083 | 1.0155
121.6 | 103.2896 | 1.0092 | 1.0165
121.7 | 103.3822 | 1.0101 | 1.0174
121.8 | 103.473 | 1.0111 | 1.0183
121.9 | 103.5664 | 1.012 | 1.0192
122 | 103.6611 | 1.0129 | 1.0202
122.1 | 103.7517 | 1.0138 | 1.0211
122.2 | 103.842 | 1.0147 | 1.022
122.3 | 103.9367 | 1.0157 | 1.023
122.4 | 104.0311 | 1.0166 | 1.0239
122.5 | 104.126 | 1.0175 | 1.0248
122.6 | 104.2191 | 1.0184 | 1.0257
122.7 | 104.3077 | 1.0194 | 1.0267
122.8 | 104.4002 | 1.0203 | 1.0276
122.9 | 104.4899 | 1.0212 | 1.0285
123 | 104.5827 | 1.0221 | 1.0294
123.1 | 104.6763 | 1.023 | 1.0303
123.2 | 104.7738 | 1.0239 | 1.0313
123.3 | 104.8652 | 1.0248 | 1.0322
123.4 | 104.9573 | 1.0258 | 1.0332
123.5 | 105.0532 | 1.0267 | 1.0341
123.6 | 105.1493 | 1.0276 | 1.035
123.7 | 105.2449 | 1.0286 | 1.036
123.8 | 105.3387 | 1.0295 | 1.0369
123.9 | 105.4313 | 1.0304 | 1.0378
124 | 105.5257 | 1.0313 | 1.0387
124.1 | 105.6157 | 1.0323 | 1.0397
124.2 | 105.7082 | 1.0332 | 1.0406
124.3 | 105.7975 | 1.0341 | 1.0415
124.4 | 105.8898 | 1.035 | 1.0424
124.5 | 105.9852 | 1.0359 | 1.0433
124.6 | 106.0773 | 1.0368 | 1.0443
124.7 | 106.1686 | 1.0378 | 1.0452
124.8 | 106.2658 | 1.0387 | 1.0462
124.9 | 106.3598 | 1.0397 | 1.0471
125 | 106.4534 | 1.0406 | 1.0481
125.1 | 106.5487 | 1.0415 | 1.049
125.2 | 106.6388 | 1.0424 | 1.0499
125.3 | 106.7284 | 1.0433 | 1.0508
125.4 | 106.8211 | 1.0442 | 1.0517
125.5 | 106.914 | 1.0451 | 1.0526
125.6 | 107.0111 | 1.0461 | 1.0536
125.7 | 107.11 | 1.047 | 1.0545
125.8 | 107.1995 | 1.0479 | 1.0554
125.9 | 107.2919 | 1.0488 | 1.0564
126 | 107.3868 | 1.0498 | 1.0574
126.1 | 107.482 | 1.0507 | 1.0583
126.2 | 107.5759 | 1.0517 | 1.0592
126.3 | 107.6727 | 1.0526 | 1.0602
126.4 | 107.7669 | 1.0535 | 1.061
126.5 | 107.8602 | 1.0544 | 1.0619
126.6 | 107.9523 | 1.0553 | 1.0629
126.7 | 108.0432 | 1.0562 | 1.0638
126.8 | 108.1337 | 1.0571 | 1.0647
126.9 | 108.2275 | 1.0581 | 1.0657
127 | 108.3234 | 1.059 | 1.0666
127.1 | 108.4125 | 1.0599 | 1.0675
127.2 | 108.5069 | 1.0609 | 1.0685
127.3 | 108.5978 | 1.0618 | 1.0694
127.4 | 108.6935 | 1.0627 | 1.0703
127.5 | 108.7885 | 1.0636 | 1.0713
127.6 | 108.8845 | 1.0645 | 1.0722
127.7 | 108.9751 | 1.0654 | 1.0731
127.8 | 109.0664 | 1.0664 | 1.074
127.9 | 109.1586 | 1.0673 | 1.075
128 | 109.2526 | 1.0682 | 1.0759
128.1 | 109.3432 | 1.0691 | 1.0768
128.2 | 109.4403 | 1.07 | 1.0777
128.3 | 109.5349 | 1.071 | 1.0787
128.4 | 109.6272 | 1.0719 | 1.0796
128.5 | 109.7144 | 1.0728 | 1.0805
128.6 | 109.8128 | 1.0737 | 1.0815
128.7 | 109.9091 | 1.0747 | 1.0824
128.8 | 110.0034 | 1.0756 | 1.0833
128.9 | 110.0997 | 1.0765 | 1.0843
129 | 110.1951 | 1.0774 | 1.0852
129.1 | 110.2818 | 1.0783 | 1.0861
129.2 | 110.375 | 1.0793 | 1.0871
129.3 | 110.4663 | 1.0802 | 1.088
129.4 | 110.559 | 1.0811 | 1.0889
129.5 | 110.6586 | 1.0821 | 1.0899
129.6 | 110.7462 | 1.083 | 1.0908
129.7 | 110.842 | 1.0839 | 1.0917
129.8 | 110.9358 | 1.0848 | 1.0927
129.9 | 111.0294 | 1.0858 | 1.0936
130 | 111.1232 | 1.0867 | 1.0945
130.1 | 111.2212 | 1.0876 | 1.0954
130.2 | 111.3157 | 1.0885 | 1.0964
130.3 | 111.4016 | 1.0894 | 1.0973
130.4 | 111.4922 | 1.0903 | 1.0982
130.5 | 111.5895 | 1.0913 | 1.0992
130.6 | 111.6824 | 1.0922 | 1.1001
130.7 | 111.776 | 1.0931 | 1.101
130.8 | 111.8761 | 1.0941 | 1.102
130.9 | 111.9652 | 1.095 | 1.1029
131 | 112.0548 | 1.0959 | 1.1038
131.1 | 112.152 | 1.0968 | 1.1047
131.2 | 112.247 | 1.0978 | 1.1057
131.3 | 112.3438 | 1.0987 | 1.1066
131.4 | 112.4382 | 1.0996 | 1.1075
131.5 | 112.5349 | 1.1005 | 1.1084
131.6 | 112.6238 | 1.1014 | 1.1093
131.7 | 112.7178 | 1.1024 | 1.1103
131.8 | 112.8036 | 1.1033 | 1.1112
131.9 | 112.8939 | 1.1042 | 1.1122
132 | 112.9906 | 1.1051 | 1.1131
132.1 | 113.0827 | 1.1061 | 1.114
132.2 | 113.1708 | 1.107 | 1.115
132.3 | 113.2673 | 1.1079 | 1.1159
132.4 | 113.361 | 1.1088 | 1.1168
132.5 | 113.4551 | 1.1097 | 1.1178
132.6 | 113.5525 | 1.1107 | 1.1187
132.7 | 113.6443 | 1.1116 | 1.1196
132.8 | 113.7291 | 1.1125 | 1.1205
132.9 | 113.816 | 1.1134 | 1.1214
133 | 113.9139 | 1.1144 | 1.1224
133.1 | 114.0059 | 1.1153 | 1.1233
133.2 | 114.095 | 1.1162 | 1.1242
133.3 | 114.1982 | 1.1172 | 1.1252
133.4 | 114.2882 | 1.118 | 1.1261
133.5 | 114.383 | 1.119 | 1.1271
133.6 | 114.4771 | 1.1199 | 1.128
133.7 | 114.5713 | 1.1209 | 1.129
133.8 | 114.6687 | 1.1218 | 1.1299
133.9 | 114.7632 | 1.1227 | 1.1308
134 | 114.8547 | 1.1236 | 1.1317
134.1 | 114.9455 | 1.1245 | 1.1327
134.2 | 115.0374 | 1.1254 | 1.1336
134.3 | 115.1272 | 1.1264 | 1.1345
134.4 | 115.2187 | 1.1273 | 1.1354
134.5 | 115.3126 | 1.1282 | 1.1364
134.6 | 115.4054 | 1.1292 | 1.1373
134.7 | 115.4965 | 1.1301 | 1.1382
134.8 | 115.5914 | 1.131 | 1.1392
134.9 | 115.6852 | 1.1318 | 1.1401
135 | 115.7808 | 1.1324 | 1.1413
135.1 | 115.8769 | 1.1333 | 1.1423
135.2 | 115.9702 | 1.1346 | 1.143
135.3 | 116.0602 | 1.1356 | 1.1439
135.4 | 116.1529 | 1.1366 | 1.1448
135.5 | 116.2472 | 1.1375 | 1.1457
135.6 | 116.3378 | 1.1384 | 1.1466
135.7 | 116.4323 | 1.1393 | 1.1476
135.8 | 116.5303 | 1.1403 | 1.1485
135.9 | 116.621 | 1.1412 | 1.1494
136 | 116.7117 | 1.1421 | 1.1504
136.1 | 116.8074 | 1.143 | 1.1513
136.2 | 116.9011 | 1.1439 | 1.1522
136.3 | 116.9959 | 1.1449 | 1.1532
136.4 | 117.0914 | 1.1458 | 1.1541
136.5 | 117.1861 | 1.1467 | 1.155
136.6 | 117.2762 | 1.1476 | 1.1559
136.7 | 117.3705 | 1.1486 | 1.1569
136.8 | 117.4595 | 1.1495 | 1.1578
136.9 | 117.549 | 1.1504 | 1.1587
137 | 117.6464 | 1.1513 | 1.1597
137.1 | 117.7389 | 1.1522 | 1.1606
137.2 | 117.8273 | 1.1532 | 1.1615
137.3 | 117.9184 | 1.1541 | 1.1625
137.4 | 118.0169 | 1.155 | 1.1634
137.5 | 118.1083 | 1.156 | 1.1643
137.6 | 118.2048 | 1.1569 | 1.1653
137.7 | 118.3025 | 1.1578 | 1.1662
137.8 | 118.3888 | 1.1587 | 1.1671
137.9 | 118.4828 | 1.1597 | 1.1681
138 | 118.5765 | 1.1606 | 1.169
138.1 | 118.667 | 1.1615 | 1.1699
138.2 | 118.7605 | 1.1624 | 1.1708
138.3 | 118.856 | 1.1633 | 1.1718
138.4 | 118.9498 | 1.1643 | 1.1727
138.5 | 119.041 | 1.1652 | 1.1736
138.6 | 119.1381 | 1.1662 | 1.1746
138.7 | 119.2311 | 1.167 | 1.1755
138.8 | 119.3257 | 1.168 | 1.1764
138.9 | 119.4208 | 1.1689 | 1.1774
139 | 119.5154 | 1.1698 | 1.1783
139.1 | 119.6089 | 1.1707 | 1.1792
139.2 | 119.6986 | 1.1717 | 1.1802
139.3 | 119.7926 | 1.1726 | 1.1811
139.4 | 119.882 | 1.1735 | 1.182
139.5 | 119.9733 | 1.1744 | 1.1829
139.6 | 120.0706 | 1.1754 | 1.1839
139.7 | 120.1647 | 1.1763 | 1.1848
139.8 | 120.2569 | 1.1772 | 1.1858
139.9 | 120.3521 | 1.1782 | 1.1867
140 | 120.4446 | 1.1791 | 1.1876
140.1 | 120.5416 | 1.18 | 1.1886
140.2 | 120.6359 | 1.1809 | 1.1895
140.3 | 120.7286 | 1.1819 | 1.1904
140.4 | 120.8198 | 1.1828 | 1.1914
140.5 | 120.912 | 1.1837 | 1.1923
140.6 | 121.0074 | 1.1847 | 1.1933
140.7 | 121.0965 | 1.1855 | 1.1941
140.8 | 121.1925 | 1.1865 | 1.1951
140.9 | 121.2861 | 1.1874 | 1.196
141 | 121.3775 | 1.1883 | 1.1969
141.1 | 121.4737 | 1.1893 | 1.1979
141.2 | 121.5677 | 1.1902 | 1.1988
141.3 | 121.6657 | 1.1911 | 1.1998
141.4 | 121.757 | 1.192 | 1.2007
141.5 | 121.8555 | 1.1929 | 1.2016
141.6 | 121.9584 | 1.1939 | 1.2026
141.7 | 122.0469 | 1.1948 | 1.2035
141.8 | 122.1396 | 1.1957 | 1.2044
141.9 | 122.2323 | 1.1967 | 1.2054
142 | 122.3232 | 1.1976 | 1.2063
142.1 | 122.4162 | 1.1985 | 1.2072
142.2 | 122.5054 | 1.1995 | 1.2082
142.3 | 122.5936 | 1.2003 | 1.2091
142.4 | 122.6915 | 1.2013 | 1.21
142.5 | 122.7859 | 1.2022 | 1.211
142.6 | 122.8727 | 1.2031 | 1.2118
142.7 | 122.9703 | 1.204 | 1.2128
142.8 | 123.0647 | 1.205 | 1.2138
142.9 | 123.1538 | 1.2059 | 1.2147
143 | 123.2479 | 1.2069 | 1.2156
143.1 | 123.3364 | 1.2078 | 1.2165
143.2 | 123.4316 | 1.2087 | 1.2175
143.3 | 123.5276 | 1.2096 | 1.2185
143.4 | 123.6248 | 1.2106 | 1.2194
143.5 | 123.7153 | 1.2115 | 1.2203
143.6 | 123.8078 | 1.2124 | 1.2212
143.7 | 123.8991 | 1.2133 | 1.2221
143.8 | 123.9987 | 1.2143 | 1.2231
143.9 | 124.0986 | 1.2152 | 1.2241
144 | 124.1888 | 1.2161 | 1.2249
144.1 | 124.2838 | 1.2171 | 1.2259
144.2 | 124.3753 | 1.218 | 1.2269
144.3 | 124.4675 | 1.2189 | 1.2278
144.4 | 124.5533 | 1.2198 | 1.2287
144.5 | 124.6436 | 1.2207 | 1.2296
144.6 | 124.7402 | 1.2217 | 1.2305
144.7 | 124.8316 | 1.2226 | 1.2315
144.8 | 124.9239 | 1.2235 | 1.2324
144.9 | 125.0239 | 1.2245 | 1.2334
145 | 125.1171 | 1.2254 | 1.2344
145.1 | 125.2104 | 1.2263 | 1.2353
145.2 | 125.3077 | 1.2273 | 1.2362
145.3 | 125.4027 | 1.2282 | 1.2372
145.4 | 125.4918 | 1.2291 | 1.2381
145.5 | 125.5827 | 1.2301 | 1.239
145.6 | 125.6727 | 1.231 | 1.2399
145.7 | 125.7685 | 1.2319 | 1.2409
145.8 | 125.8611 | 1.2328 | 1.2418
145.9 | 125.9573 | 1.2338 | 1.2427
146 | 126.0496 | 1.2347 | 1.2437
146.1 | 126.1444 | 1.2356 | 1.2446
146.2 | 126.2391 | 1.2365 | 1.2455
146.3 | 126.3321 | 1.2375 | 1.2465
146.4 | 126.427 | 1.2384 | 1.2474
146.5 | 126.5242 | 1.2393 | 1.2483
146.6 | 126.6176 | 1.2402 | 1.2492
146.7 | 126.705 | 1.2411 | 1.2502
146.8 | 126.7964 | 1.2421 | 1.2511
146.9 | 126.8898 | 1.243 | 1.2521
147 | 126.9791 | 1.2439 | 1.253
147.1 | 127.0767 | 1.2448 | 1.2539
147.2 | 127.1659 | 1.2458 | 1.2548
147.3 | 127.2601 | 1.2467 | 1.2558
147.4 | 127.3526 | 1.2476 | 1.2567
147.5 | 127.4503 | 1.2486 | 1.2577
147.6 | 127.5431 | 1.2495 | 1.2586
147.7 | 127.6349 | 1.2504 | 1.2595
147.8 | 127.7294 | 1.2514 | 1.2605
147.9 | 127.822 | 1.2523 | 1.2614
148 | 127.9109 | 1.2532 | 1.2623
148.1 | 128.0048 | 1.2541 | 1.2632
148.2 | 128.0978 | 1.2551 | 1.2642
148.3 | 128.196 | 1.256 | 1.2651
148.4 | 128.287 | 1.2569 | 1.266
148.5 | 128.3814 | 1.2578 | 1.267
148.6 | 128.4775 | 1.2588 | 1.2679
148.7 | 128.5683 | 1.2596 | 1.2688
148.8 | 128.6626 | 1.2606 | 1.2698
148.9 | 128.7586 | 1.2615 | 1.2707
149 | 128.857 | 1.2625 | 1.2717
149.1 | 128.9473 | 1.2634 | 1.2726
149.2 | 129.036 | 1.2643 | 1.2735
149.3 | 129.1287 | 1.2652 | 1.2745
149.4 | 129.2241 | 1.2662 | 1.2754
149.5 | 129.3197 | 1.2671 | 1.2764
149.6 | 129.4117 | 1.268 | 1.2773
149.7 | 129.5022 | 1.269 | 1.2782
149.8 | 129.598 | 1.2699 | 1.2792
149.9 | 129.6917 | 1.2709 | 1.2801
150 | 129.7843 | 1.2718 | 1.2811
150.1 | 129.8815 | 1.2727 | 1.282
150.2 | 129.9749 | 1.2736 | 1.2829
150.3 | 130.0651 | 1.2745 | 1.2838
150.4 | 130.1564 | 1.2755 | 1.2848
150.5 | 130.251 | 1.2764 | 1.2857
150.6 | 130.3461 | 1.2773 | 1.2867
150.7 | 130.4323 | 1.2782 | 1.2876
150.8 | 130.5297 | 1.2792 | 1.2885
150.9 | 130.6259 | 1.2801 | 1.2894
151 | 130.7198 | 1.281 | 1.2904
151.1 | 130.8113 | 1.2819 | 1.2913
151.2 | 130.9043 | 1.2829 | 1.2922
151.3 | 130.9959 | 1.2838 | 1.2932
151.4 | 131.0957 | 1.2847 | 1.2941
151.5 | 131.1883 | 1.2856 | 1.295
151.6 | 131.2864 | 1.2866 | 1.296
151.7 | 131.3809 | 1.2875 | 1.297
151.8 | 131.4707 | 1.2884 | 1.2979
151.9 | 131.5585 | 1.2894 | 1.2988
152 | 131.6532 | 1.2903 | 1.2998
152.1 | 131.7478 | 1.2913 | 1.3007
152.2 | 131.8377 | 1.2922 | 1.3016
152.3 | 131.9235 | 1.2931 | 1.3025
152.4 | 132.0194 | 1.294 | 1.3035
152.5 | 132.119 | 1.295 | 1.3045
152.6 | 132.2075 | 1.2959 | 1.3054
152.7 | 132.3055 | 1.2968 | 1.3063
152.8 | 132.3994 | 1.2978 | 1.3072
152.9 | 132.4823 | 1.2986 | 1.3081
153 | 132.5746 | 1.2996 | 1.3091
153.1 | 132.6716 | 1.3005 | 1.3101
153.2 | 132.7642 | 1.3015 | 1.311
153.3 | 132.857 | 1.3024 | 1.3119
153.4 | 132.9518 | 1.3033 | 1.3128
153.5 | 133.0451 | 1.3042 | 1.3138
153.6 | 133.1378 | 1.3052 | 1.3147
153.7 | 133.2298 | 1.3061 | 1.3156
153.8 | 133.3265 | 1.307 | 1.3166
153.9 | 133.4212 | 1.308 | 1.3175
154 | 133.5224 | 1.3089 | 1.3185
154.1 | 133.6156 | 1.3099 | 1.3194
154.2 | 133.702 | 1.3107 | 1.3203
154.3 | 133.7916 | 1.3116 | 1.3212
154.4 | 133.8831 | 1.3126 | 1.3222
154.5 | 133.9754 | 1.3135 | 1.3231
154.6 | 134.0699 | 1.3144 | 1.3241
154.7 | 134.1633 | 1.3154 | 1.325
154.8 | 134.2556 | 1.3164 | 1.326
154.9 | 134.3476 | 1.3173 | 1.3269
155 | 134.4447 | 1.3182 | 1.3279
155.1 | 134.5345 | 1.3191 | 1.3288
155.2 | 134.636 | 1.3201 | 1.3297
155.3 | 134.7269 | 1.321 | 1.3307
155.4 | 134.8192 | 1.3219 | 1.3316
155.5 | 134.9119 | 1.3229 | 1.3326
155.6 | 135.0034 | 1.3238 | 1.3335
155.7 | 135.092 | 1.3247 | 1.3344
155.8 | 135.1888 | 1.3256 | 1.3353
155.9 | 135.2824 | 1.3265 | 1.3363
156 | 135.3755 | 1.3275 | 1.3372
156.1 | 135.4704 | 1.3284 | 1.3381
156.2 | 135.5595 | 1.3293 | 1.339
156.3 | 135.6599 | 1.3303 | 1.34
156.4 | 135.7544 | 1.3312 | 1.341
156.5 | 135.8444 | 1.3321 | 1.3418
156.6 | 135.947 | 1.3331 | 1.3428
156.7 | 136.0406 | 1.334 | 1.3438
156.8 | 136.1259 | 1.3349 | 1.3447
156.9 | 136.2176 | 1.3358 | 1.3456
157 | 136.3103 | 1.3368 | 1.3466
157.1 | 136.4077 | 1.3377 | 1.3476
157.2 | 136.5006 | 1.3387 | 1.3485
157.3 | 136.5892 | 1.3396 | 1.3494
157.4 | 136.6829 | 1.3405 | 1.3504
157.5 | 136.7761 | 1.3414 | 1.3513
157.6 | 136.867 | 1.3423 | 1.3522
157.7 | 136.9637 | 1.3433 | 1.3531
157.8 | 137.0604 | 1.3442 | 1.3541
157.9 | 137.1481 | 1.3451 | 1.355
158 | 137.2401 | 1.346 | 1.3559
158.1 | 137.3299 | 1.347 | 1.3568
158.2 | 137.42 | 1.3479 | 1.3578
158.3 | 137.5181 | 1.3488 | 1.3587
158.4 | 137.61 | 1.3497 | 1.3596
158.5 | 137.7073 | 1.3507 | 1.3606
158.6 | 137.8018 | 1.3517 | 1.3616
158.7 | 137.8971 | 1.3526 | 1.3625
158.8 | 137.9895 | 1.3535 | 1.3634
158.9 | 138.0837 | 1.3544 | 1.3644
159 | 138.1835 | 1.3554 | 1.3653
159.1 | 138.2759 | 1.3563 | 1.3662
159.2 | 138.3712 | 1.3573 | 1.3672
159.3 | 138.458 | 1.3582 | 1.3681
159.4 | 138.5443 | 1.359 | 1.369
159.5 | 138.6375 | 1.36 | 1.37
159.6 | 138.7361 | 1.3609 | 1.3709
159.7 | 138.832 | 1.3619 | 1.3719
159.8 | 138.9201 | 1.3628 | 1.3728
159.9 | 139.0116 | 1.3637 | 1.3737
160 | 139.1101 | 1.3647 | 1.3747
160.1 | 139.2053 | 1.3656 | 1.3756
160.2 | 139.2998 | 1.3665 | 1.3766
160.3 | 139.3944 | 1.3674 | 1.3775
160.4 | 139.4845 | 1.3684 | 1.3784
160.5 | 139.578 | 1.3693 | 1.3794
160.6 | 139.669 | 1.3703 | 1.3803
160.7 | 139.7597 | 1.3712 | 1.3812
160.8 | 139.8528 | 1.3721 | 1.3822
160.9 | 139.9522 | 1.373 | 1.3831
161 | 140.0458 | 1.374 | 1.3841
161.1 | 140.1417 | 1.3749 | 1.385
161.2 | 140.2323 | 1.3758 | 1.3859
161.3 | 140.3278 | 1.3768 | 1.3869
161.4 | 140.4243 | 1.3777 | 1.3878
161.5 | 140.5186 | 1.3786 | 1.3888
161.6 | 140.6176 | 1.3796 | 1.3897
161.7 | 140.717 | 1.3805 | 1.3906
161.8 | 140.8064 | 1.3814 | 1.3916
161.9 | 140.8955 | 1.3823 | 1.3925
162 | 140.9845 | 1.3833 | 1.3934
162.1 | 141.0807 | 1.3842 | 1.3944
162.2 | 141.177 | 1.3852 | 1.3953
162.3 | 141.2607 | 1.3861 | 1.3963
162.4 | 141.3524 | 1.387 | 1.3972
162.5 | 141.4457 | 1.3879 | 1.3981
162.6 | 141.5406 | 1.3888 | 1.399
162.7 | 141.6332 | 1.3898 | 1.4
162.8 | 141.7263 | 1.3907 | 1.4009
162.9 | 141.8229 | 1.3917 | 1.4019
163 | 141.9122 | 1.3926 | 1.4029
163.1 | 141.9958 | 1.3935 | 1.4037
163.2 | 142.096 | 1.3945 | 1.4047
163.3 | 142.1941 | 1.3954 | 1.4057
163.4 | 142.2891 | 1.3963 | 1.4066
163.5 | 142.3804 | 1.3973 | 1.4075
163.6 | 142.4718 | 1.3982 | 1.4085
163.7 | 142.5668 | 1.3991 | 1.4094
163.8 | 142.6673 | 1.4001 | 1.4104
163.9 | 142.7584 | 1.401 | 1.4113
164 | 142.8479 | 1.4019 | 1.4122
164.1 | 142.9484 | 1.4029 | 1.4132
164.2 | 143.0383 | 1.4038 | 1.4141
164.3 | 143.1309 | 1.4048 | 1.4151
164.4 | 143.2243 | 1.4057 | 1.416
164.5 | 143.311 | 1.4066 | 1.417
164.6 | 143.401 | 1.4075 | 1.4179
164.7 | 143.4999 | 1.4085 | 1.4188
164.8 | 143.5922 | 1.4094 | 1.4198
164.9 | 143.6753 | 1.4103 | 1.4206
165 | 143.7712 | 1.4112 | 1.4216
165.1 | 143.8716 | 1.4122 | 1.4226
165.2 | 143.9623 | 1.4131 | 1.4235
165.3 | 144.0622 | 1.414 | 1.4245
165.4 | 144.1532 | 1.415 | 1.4254
165.5 | 144.2489 | 1.416 | 1.4264
165.6 | 144.3416 | 1.4169 | 1.4273
165.7 | 144.4329 | 1.4178 | 1.4283
165.8 | 144.525 | 1.4187 | 1.4292
165.9 | 144.6227 | 1.4196 | 1.4302
166 | 144.7163 | 1.4201 | 1.4313
166.1 | 144.809 | 1.4211 | 1.4323
166.2 | 144.903 | 1.4224 | 1.433
166.3 | 145 | 1.4234 | 1.4339
166.4 | 145.0902 | 1.4243 | 1.4348
166.5 | 145.1821 | 1.4252 | 1.4357
166.6 | 145.2799 | 1.4262 | 1.4367
166.7 | 145.3746 | 1.4271 | 1.4376
166.8 | 145.4662 | 1.428 | 1.4385
166.9 | 145.563 | 1.429 | 1.4395
167 | 145.6468 | 1.4299 | 1.4404
167.1 | 145.7397 | 1.4308 | 1.4414
167.2 | 145.8407 | 1.4318 | 1.4423
167.3 | 145.9269 | 1.4327 | 1.4432
167.4 | 146.0196 | 1.4336 | 1.4442
167.5 | 146.118 | 1.4346 | 1.4452
167.6 | 146.2093 | 1.4355 | 1.4461
167.7 | 146.3046 | 1.4365 | 1.447
167.8 | 146.3979 | 1.4374 | 1.448
167.9 | 146.4899 | 1.4383 | 1.4489
168 | 146.5776 | 1.4392 | 1.4498
168.1 | 146.6708 | 1.4402 | 1.4508
168.2 | 146.7685 | 1.4411 | 1.4517
168.3 | 146.8565 | 1.442 | 1.4526
168.4 | 146.9497 | 1.4429 | 1.4535
168.5 | 147.0466 | 1.4439 | 1.4545
168.6 | 147.135 | 1.4447 | 1.4554
168.7 | 147.2354 | 1.4458 | 1.4564
168.8 | 147.3291 | 1.4467 | 1.4573
168.9 | 147.4211 | 1.4476 | 1.4583
169 | 147.5223 | 1.4486 | 1.4592
169.1 | 147.6201 | 1.4495 | 1.4602
169.2 | 147.7074 | 1.4504 | 1.4611
169.3 | 147.7961 | 1.4513 | 1.462
169.4 | 147.8923 | 1.4523 | 1.463
169.5 | 147.981 | 1.4532 | 1.4639
169.6 | 148.0748 | 1.4541 | 1.4648
169.7 | 148.1688 | 1.4551 | 1.4658
169.8 | 148.2622 | 1.456 | 1.4668
169.9 | 148.3535 | 1.457 | 1.4677
170 | 148.4475 | 1.4579 | 1.4686
170.1 | 148.5417 | 1.4588 | 1.4696
170.2 | 148.6371 | 1.4598 | 1.4705
170.3 | 148.7253 | 1.4606 | 1.4714
170.4 | 148.8217 | 1.4616 | 1.4723
170.5 | 148.9193 | 1.4626 | 1.4733
170.6 | 149.0084 | 1.4635 | 1.4743
170.7 | 149.1039 | 1.4644 | 1.4752
170.8 | 149.193 | 1.4653 | 1.4761
170.9 | 149.2942 | 1.4663 | 1.4771
171 | 149.3905 | 1.4673 | 1.4781
171.1 | 149.4808 | 1.4682 | 1.479
171.2 | 149.5724 | 1.4691 | 1.48
171.3 | 149.6698 | 1.4701 | 1.4809
171.4 | 149.7631 | 1.471 | 1.4818
171.5 | 149.8579 | 1.472 | 1.4828
171.6 | 149.9508 | 1.4729 | 1.4837
171.7 | 150.0543 | 1.4738 | 1.4846
171.8 | 150.1517 | 1.4748 | 1.4856
171.9 | 150.2328 | 1.4756 | 1.4865
172 | 150.3243 | 1.4766 | 1.4874
172.1 | 150.415 | 1.4775 | 1.4884
172.2 | 150.5144 | 1.4785 | 1.4894
172.3 | 150.6014 | 1.4794 | 1.4903
172.4 | 150.6889 | 1.4803 | 1.4912
172.5 | 150.7854 | 1.4813 | 1.4922
172.6 | 150.8793 | 1.4822 | 1.4931
172.7 | 150.9696 | 1.4831 | 1.494
172.8 | 151.0665 | 1.4841 | 1.495
172.9 | 151.1616 | 1.485 | 1.4959
173 | 151.2492 | 1.486 | 1.4969
173.1 | 151.3423 | 1.4869 | 1.4978
173.2 | 151.4337 | 1.4878 | 1.4988
173.3 | 151.5275 | 1.4888 | 1.4997
173.4 | 151.6197 | 1.4897 | 1.5007
173.5 | 151.713 | 1.4906 | 1.5016
173.6 | 151.8013 | 1.4915 | 1.5025
173.7 | 151.8971 | 1.4925 | 1.5035
173.8 | 151.9957 | 1.4935 | 1.5045
173.9 | 152.0822 | 1.4943 | 1.5053
174 | 152.1755 | 1.4952 | 1.5062
174.1 | 152.2823 | 1.4963 | 1.5073
174.2 | 152.3791 | 1.4972 | 1.5082
174.3 | 152.4633 | 1.4981 | 1.5091
174.4 | 152.5509 | 1.499 | 1.5101
174.5 | 152.639 | 1.4999 | 1.511
174.6 | 152.7374 | 1.5009 | 1.512
174.7 | 152.8319 | 1.5019 | 1.5129
174.8 | 152.9223 | 1.5028 | 1.5138
174.9 | 153.0185 | 1.5038 | 1.5148
175 | 153.1106 | 1.5047 | 1.5158
175.1 | 153.2021 | 1.5056 | 1.5167
175.2 | 153.3059 | 1.5066 | 1.5177
175.3 | 153.4031 | 1.5076 | 1.5186
175.4 | 153.4923 | 1.5084 | 1.5195
175.5 | 153.5743 | 1.5093 | 1.5204
175.6 | 153.669 | 1.5103 | 1.5214
175.7 | 153.7646 | 1.5112 | 1.5224
175.8 | 153.8553 | 1.5122 | 1.5233
175.9 | 153.9458 | 1.513 | 1.5242
176 | 154.039 | 1.514 | 1.5251
176.1 | 154.1397 | 1.515 | 1.5261
176.2 | 154.2343 | 1.5159 | 1.5271
176.3 | 154.3269 | 1.5168 | 1.528
176.4 | 154.4192 | 1.5178 | 1.5289
176.5 | 154.5188 | 1.5187 | 1.5299
176.6 | 154.6178 | 1.5197 | 1.5309
176.7 | 154.7023 | 1.5205 | 1.5317
176.8 | 154.7951 | 1.5215 | 1.5327
176.9 | 154.8938 | 1.5225 | 1.5337
177 | 154.977 | 1.5234 | 1.5346
177.1 | 155.0673 | 1.5243 | 1.5355
177.2 | 155.1628 | 1.5252 | 1.5365
177.3 | 155.2553 | 1.5262 | 1.5374
177.4 | 155.3411 | 1.5271 | 1.5383
177.5 | 155.435 | 1.5281 | 1.5393
177.6 | 155.5323 | 1.529 | 1.5402
177.7 | 155.6265 | 1.5299 | 1.5412
177.8 | 155.7201 | 1.5308 | 1.5421
177.9 | 155.8146 | 1.5318 | 1.543
178 | 155.9074 | 1.5328 | 1.544
178.1 | 156.001 | 1.5337 | 1.545
178.2 | 156.0885 | 1.5346 | 1.5459
178.3 | 156.1813 | 1.5356 | 1.5468
178.4 | 156.2762 | 1.5365 | 1.5478
178.5 | 156.37 | 1.5374 | 1.5487
178.6 | 156.4623 | 1.5383 | 1.5496
178.7 | 156.5562 | 1.5393 | 1.5506
178.8 | 156.6512 | 1.5402 | 1.5515
178.9 | 156.746 | 1.5412 | 1.5525
179 | 156.8405 | 1.5421 | 1.5534
179.1 | 156.9375 | 1.543 | 1.5544
179.2 | 157.0326 | 1.544 | 1.5553
179.3 | 157.1235 | 1.5449 | 1.5563
179.4 | 157.2165 | 1.5459 | 1.5572
179.5 | 157.3049 | 1.5468 | 1.5581
179.6 | 157.3975 | 1.5477 | 1.5591
179.7 | 157.4936 | 1.5487 | 1.5601
179.8 | 157.59 | 1.5496 | 1.561
179.9 | 157.6803 | 1.5506 | 1.562
180 | 157.7719 | 1.5515 | 1.5629
180.1 | 157.8691 | 1.5525 | 1.5639
180.2 | 157.9576 | 1.5534 | 1.5647
180.3 | 158.0554 | 1.5543 | 1.5657
180.4 | 158.1541 | 1.5553 | 1.5667
180.5 | 158.2436 | 1.5562 | 1.5676
180.6 | 158.3352 | 1.5571 | 1.5686
180.7 | 158.4223 | 1.558 | 1.5695
180.8 | 158.517 | 1.559 | 1.5704
180.9 | 158.6143 | 1.56 | 1.5714
181 | 158.7097 | 1.5609 | 1.5723
181.1 | 158.7991 | 1.5618 | 1.5732
181.2 | 158.8936 | 1.5628 | 1.5742
181.3 | 158.9918 | 1.5637 | 1.5752
181.4 | 159.0857 | 1.5647 | 1.5761
181.5 | 159.1795 | 1.5656 | 1.5771
181.6 | 159.2711 | 1.5665 | 1.578
181.7 | 159.3748 | 1.5675 | 1.579
181.8 | 159.4732 | 1.5684 | 1.5799
181.9 | 159.5627 | 1.5693 | 1.5808
182 | 159.6559 | 1.5703 | 1.5818
182.1 | 159.7423 | 1.5712 | 1.5827
182.2 | 159.8371 | 1.5722 | 1.5837
182.3 | 159.9343 | 1.5731 | 1.5846
182.4 | 160.0156 | 1.574 | 1.5855
182.5 | 160.1123 | 1.575 | 1.5865
182.6 | 160.2097 | 1.576 | 1.5875
182.7 | 160.3006 | 1.5769 | 1.5884
182.8 | 160.3969 | 1.5778 | 1.5894
182.9 | 160.4964 | 1.5788 | 1.5904
183 | 160.584 | 1.5798 | 1.5913
183.1 | 160.6728 | 1.5807 | 1.5922
183.2 | 160.763 | 1.5816 | 1.5932
183.3 | 160.8486 | 1.5825 | 1.5941
183.4 | 160.9443 | 1.5834 | 1.595
183.5 | 161.05 | 1.5845 | 1.5961
183.6 | 161.1385 | 1.5853 | 1.5969
183.7 | 161.2263 | 1.5863 | 1.5979
183.8 | 161.329 | 1.5872 | 1.5988
183.9 | 161.4204 | 1.5882 | 1.5998
184 | 161.5149 | 1.5891 | 1.6008
184.1 | 161.6089 | 1.5901 | 1.6017
184.2 | 161.6993 | 1.5909 | 1.6025
184.3 | 161.7994 | 1.592 | 1.6036
184.4 | 161.8849 | 1.5928 | 1.6045
184.5 | 161.983 | 1.5939 | 1.6055
184.6 | 162.0754 | 1.5948 | 1.6064
184.7 | 162.1638 | 1.5957 | 1.6073
184.8 | 162.2531 | 1.5966 | 1.6083
184.9 | 162.3538 | 1.5976 | 1.6093
185 | 162.4449 | 1.5986 | 1.6102
185.1 | 162.5395 | 1.5995 | 1.6112
185.2 | 162.6307 | 1.6004 | 1.6121
185.3 | 162.7203 | 1.6013 | 1.613
185.4 | 162.8159 | 1.6023 | 1.6139
185.5 | 162.9106 | 1.6032 | 1.6149
185.6 | 163.002 | 1.6042 | 1.6158
185.7 | 163.0993 | 1.6051 | 1.6169
185.8 | 163.1904 | 1.6061 | 1.6178
185.9 | 163.2793 | 1.607 | 1.6187
186 | 163.3827 | 1.608 | 1.6197
186.1 | 163.4715 | 1.6089 | 1.6206
186.2 | 163.5664 | 1.6099 | 1.6216
186.3 | 163.6605 | 1.6108 | 1.6225
186.4 | 163.7501 | 1.6117 | 1.6234
186.5 | 163.8488 | 1.6127 | 1.6244
186.6 | 163.9452 | 1.6136 | 1.6253
186.7 | 164.0387 | 1.6145 | 1.6263
186.8 | 164.1327 | 1.6154 | 1.6272
186.9 | 164.2184 | 1.6163 | 1.6281
187 | 164.3135 | 1.6173 | 1.6291
187.1 | 164.4026 | 1.6183 | 1.63
187.2 | 164.5037 | 1.6193 | 1.6311
187.3 | 164.589 | 1.6202 | 1.6319
187.4 | 164.6828 | 1.6211 | 1.6329
187.5 | 164.7766 | 1.6221 | 1.6339
187.6 | 164.8702 | 1.623 | 1.6348
187.7 | 164.9631 | 1.624 | 1.6357
187.8 | 165.0587 | 1.6249 | 1.6367
187.9 | 165.151 | 1.6258 | 1.6376
188 | 165.2483 | 1.6268 | 1.6386
188.1 | 165.3365 | 1.6277 | 1.6395
188.2 | 165.4267 | 1.6286 | 1.6404
188.3 | 165.5186 | 1.6296 | 1.6414
188.4 | 165.6159 | 1.6306 | 1.6424
188.5 | 165.7103 | 1.6315 | 1.6433
188.6 | 165.8042 | 1.6324 | 1.6443
188.7 | 165.9007 | 1.6334 | 1.6453
188.8 | 165.987 | 1.6343 | 1.6461
188.9 | 166.0833 | 1.6352 | 1.6471
189 | 166.1841 | 1.6362 | 1.6481
189.1 | 166.2754 | 1.6371 | 1.649
189.2 | 166.3742 | 1.6381 | 1.65
189.3 | 166.4615 | 1.639 | 1.6509
189.4 | 166.5556 | 1.64 | 1.6519
189.5 | 166.6494 | 1.641 | 1.6528
189.6 | 166.7385 | 1.6419 | 1.6538
189.7 | 166.8336 | 1.6429 | 1.6548
189.8 | 166.9227 | 1.6437 | 1.6556
189.9 | 167.0189 | 1.6447 | 1.6566
190 | 167.1124 | 1.6457 | 1.6576
190.1 | 167.1976 | 1.6465 | 1.6585
190.2 | 167.2927 | 1.6475 | 1.6594
190.3 | 167.3885 | 1.6484 | 1.6603
190.4 | 167.487 | 1.6494 | 1.6613
190.5 | 167.5789 | 1.6503 | 1.6622
190.6 | 167.6736 | 1.6513 | 1.6632
190.7 | 167.7639 | 1.6522 | 1.6642
190.8 | 167.8609 | 1.6532 | 1.6652
190.9 | 167.9549 | 1.6542 | 1.6661
191 | 168.0322 | 1.6549 | 1.6669
191.1 | 168.0608 | 1.6552 | 1.6671
191.2 | 168.0645 | 1.6553 | 1.6672
191.3 | 168.0702 | 1.6554 | 1.6674
191.4 | 168.0725 | 1.6555 | 1.6674
191.5 | 168.0662 | 1.6554 | 1.6674
191.6 | 168.0656 | 1.6554 | 1.6674
191.7 | 168.0671 | 1.6555 | 1.6674
191.8 | 168.0754 | 1.6556 | 1.6676
191.9 | 168.0723 | 1.6556 | 1.6676
192 | 168.0636 | 1.6555 | 1.6675
192.1 | 168.0704 | 1.6557 | 1.6676
192.2 | 168.058 | 1.6555 | 1.6674
192.3 | 168.0528 | 1.6555 | 1.6674
192.4 | 168.0433 | 1.6554 | 1.6674
192.5 | 168.0391 | 1.6554 | 1.6673
192.6 | 168.0569 | 1.6556 | 1.6675
192.7 | 168.047 | 1.6555 | 1.6675
192.8 | 168.0425 | 1.6555 | 1.6674
192.9 | 168.0443 | 1.6555 | 1.6675
193 | 168.0331 | 1.6555 | 1.6674
193.1 | 168.0076 | 1.6553 | 1.6673
193.2 | 168.0337 | 1.6555 | 1.6674
193.3 | 168.0105 | 1.6554 | 1.6673
193.4 | 168.0033 | 1.6553 | 1.6672
193.5 | 168.0118 | 1.6554 | 1.6674
193.6 | 168.012 | 1.6554 | 1.6674
193.7 | 168.0084 | 1.6555 | 1.6674
193.8 | 168.0019 | 1.6554 | 1.6673
193.9 | 168.0122 | 1.6555 | 1.6675
194 | 168.0014 | 1.6555 | 1.6674
194.1 | 167.9915 | 1.6553 | 1.6673
194.2 | 167.9923 | 1.6554 | 1.6673
194.3 | 167.9865 | 1.6553 | 1.6672
194.4 | 167.9926 | 1.6554 | 1.6673
194.5 | 167.9871 | 1.6553 | 1.6673
194.6 | 167.9848 | 1.6553 | 1.6673
194.7 | 167.9873 | 1.6554 | 1.6673
194.8 | 167.987 | 1.6554 | 1.6673
194.9 | 167.9805 | 1.6553 | 1.6673
195 | 167.9776 | 1.6553 | 1.6673
195.1 | 167.9699 | 1.6552 | 1.6672
195.2 | 167.9668 | 1.6548 | 1.6674
195.3 | 167.9781 | 1.6549 | 1.6676
195.4 | 167.9717 | 1.6552 | 1.6674
195.5 | 167.9623 | 1.6553 | 1.6672
195.6 | 167.9629 | 1.6553 | 1.6672
195.7 | 167.9648 | 1.6553 | 1.6672
195.8 | 167.9452 | 1.6552 | 1.6671
195.9 | 167.9441 | 1.6552 | 1.6671
196 | 167.9318 | 1.6551 | 1.667
196.1 | 167.9254 | 1.6551 | 1.667
196.2 | 167.9252 | 1.6551 | 1.6671
196.3 | 167.9229 | 1.6551 | 1.667
196.4 | 167.927 | 1.6552 | 1.6671
196.5 | 167.9227 | 1.6552 | 1.6671
196.6 | 167.9274 | 1.6552 | 1.6671
196.7 | 167.9203 | 1.6551 | 1.667
196.8 | 167.9197 | 1.6551 | 1.667
196.9 | 167.9316 | 1.6553 | 1.6672
197 | 167.9176 | 1.6551 | 1.667
197.1 | 167.9122 | 1.6551 | 1.667
197.2 | 167.9142 | 1.6551 | 1.667
197.3 | 167.9176 | 1.6552 | 1.6671
197.4 | 167.9166 | 1.6552 | 1.6671
197.5 | 167.9014 | 1.655 | 1.6669
197.6 | 167.909 | 1.6551 | 1.667
197.7 | 167.9096 | 1.6551 | 1.6671
197.8 | 167.9116 | 1.6552 | 1.6671
197.9 | 167.9106 | 1.6552 | 1.6671
198 | 167.8968 | 1.655 | 1.6669
198.1 | 167.8905 | 1.655 | 1.6669
198.2 | 167.9041 | 1.6551 | 1.667
198.3 | 167.9086 | 1.6552 | 1.6671
198.4 | 167.9045 | 1.6552 | 1.6671
198.5 | 167.8928 | 1.6551 | 1.667
198.6 | 167.8974 | 1.6551 | 1.667
198.7 | 167.9033 | 1.6552 | 1.6671
198.8 | 167.9014 | 1.6552 | 1.6671
198.9 | 167.8889 | 1.6551 | 1.667
199 | 167.8943 | 1.6551 | 1.667
199.1 | 167.8967 | 1.6552 | 1.6671
199.2 | 167.9022 | 1.6552 | 1.6671
199.3 | 167.8862 | 1.6551 | 1.667
199.4 | 167.87 | 1.655 | 1.6669
199.5 | 167.885 | 1.6552 | 1.667
199.6 | 167.885 | 1.6551 | 1.667
199.7 | 167.8648 | 1.655 | 1.6669
199.8 | 167.878 | 1.6551 | 1.667
199.9 | 167.8766 | 1.6551 | 1.667
200 | 167.864 | 1.655 | 1.667
200.1 | 167.8675 | 1.6551 | 1.667
200.2 | 167.8727 | 1.6551 | 1.667
200.3 | 167.8592 | 1.655 | 1.6669
200.4 | 167.8643 | 1.6551 | 1.667
200.5 | 167.8625 | 1.6551 | 1.667
200.6 | 167.8702 | 1.6551 | 1.6671
200.7 | 167.861 | 1.6551 | 1.667
200.8 | 167.8495 | 1.655 | 1.6669
200.9 | 167.8494 | 1.655 | 1.6669
201 | 167.8688 | 1.6552 | 1.6671
201.1 | 167.8582 | 1.6551 | 1.667
201.2 | 167.8509 | 1.655 | 1.6669
201.3 | 167.8449 | 1.6549 | 1.6668
201.4 | 167.8501 | 1.6551 | 1.6669
201.5 | 167.8482 | 1.655 | 1.6669
201.6 | 167.8349 | 1.6549 | 1.6668
201.7 | 167.8537 | 1.6551 | 1.667
201.8 | 167.8431 | 1.655 | 1.6669
201.9 | 167.8307 | 1.6549 | 1.6668
202 | 167.8431 | 1.655 | 1.6669
202.1 | 167.844 | 1.6551 | 1.6669
202.2 | 167.844 | 1.655 | 1.6669
202.3 | 167.8367 | 1.655 | 1.6668
202.4 | 167.8388 | 1.655 | 1.6669
202.5 | 167.8306 | 1.6549 | 1.6668
202.6 | 167.8335 | 1.6549 | 1.6669
202.7 | 167.8427 | 1.6551 | 1.667
202.8 | 167.8399 | 1.6551 | 1.667
202.9 | 167.8337 | 1.655 | 1.6669
203 | 167.8215 | 1.6549 | 1.6668
203.1 | 167.821 | 1.6549 | 1.6668
203.2 | 167.8331 | 1.655 | 1.6669
203.3 | 167.8319 | 1.655 | 1.6669
203.4 | 167.8258 | 1.655 | 1.6669
203.5 | 167.8132 | 1.6549 | 1.6668
203.6 | 167.8224 | 1.655 | 1.6669
203.7 | 167.8309 | 1.655 | 1.6669
203.8 | 167.8182 | 1.6549 | 1.6668
203.9 | 167.7951 | 1.6548 | 1.6667
204 | 167.8241 | 1.655 | 1.6669
204.1 | 167.8249 | 1.655 | 1.6669
204.2 | 167.8178 | 1.655 | 1.6669
204.3 | 167.8068 | 1.6549 | 1.6668
204.4 | 167.8227 | 1.6551 | 1.6669
204.5 | 167.8085 | 1.6549 | 1.6668
204.6 | 167.815 | 1.655 | 1.6669
204.7 | 167.8137 | 1.655 | 1.6669
204.8 | 167.7985 | 1.6549 | 1.6668
204.9 | 167.7883 | 1.6549 | 1.6667
205 | 167.7998 | 1.655 | 1.6668
205.1 | 167.8024 | 1.655 | 1.6669
205.2 | 167.7875 | 1.6549 | 1.6668
205.3 | 167.8114 | 1.655 | 1.6669
205.4 | 167.8003 | 1.655 | 1.6669
205.5 | 167.7828 | 1.6549 | 1.6668
205.6 | 167.7889 | 1.6549 | 1.6668
205.7 | 167.7988 | 1.655 | 1.6669
205.8 | 167.7855 | 1.6549 | 1.6668
205.9 | 167.8016 | 1.6551 | 1.667
206 | 167.7809 | 1.6549 | 1.6668
206.1 | 167.7798 | 1.6549 | 1.6668
206.2 | 167.774 | 1.6548 | 1.6667
206.3 | 167.7829 | 1.6549 | 1.6668
206.4 | 167.7782 | 1.6549 | 1.6668
206.5 | 167.773 | 1.6548 | 1.6667
206.6 | 167.7773 | 1.6549 | 1.6668
206.7 | 167.788 | 1.655 | 1.6669
206.8 | 167.7735 | 1.6549 | 1.6667
206.9 | 167.7794 | 1.655 | 1.6668
207 | 167.7793 | 1.655 | 1.6668
207.1 | 167.7721 | 1.6549 | 1.6668
207.2 | 167.7727 | 1.6549 | 1.6668
207.3 | 167.7726 | 1.6549 | 1.6668
207.4 | 167.7741 | 1.655 | 1.6668
207.5 | 167.7667 | 1.6548 | 1.6667
207.6 | 167.7698 | 1.6549 | 1.6668
207.7 | 167.7758 | 1.655 | 1.6669
207.8 | 167.7709 | 1.6549 | 1.6668
207.9 | 167.7725 | 1.655 | 1.6668
208 | 167.7741 | 1.655 | 1.6669
208.1 | 167.7735 | 1.655 | 1.6668
208.2 | 167.7726 | 1.655 | 1.6668
208.3 | 167.7644 | 1.6549 | 1.6668
208.4 | 167.7698 | 1.655 | 1.6669
208.5 | 167.7738 | 1.655 | 1.6669
208.6 | 167.7657 | 1.6549 | 1.6668
208.7 | 167.7623 | 1.6549 | 1.6668
208.8 | 167.759 | 1.6548 | 1.6667
208.9 | 167.7631 | 1.6549 | 1.6668
209 | 167.7643 | 1.6549 | 1.6668
209.1 | 167.7633 | 1.6549 | 1.6668
209.2 | 167.7674 | 1.655 | 1.6669
209.3 | 167.7675 | 1.655 | 1.6669
209.4 | 167.7673 | 1.655 | 1.6669
209.5 | 167.755 | 1.6549 | 1.6667
209.6 | 167.7472 | 1.6548 | 1.6667
209.7 | 167.7662 | 1.655 | 1.6669
209.8 | 167.7518 | 1.6548 | 1.6667
209.9 | 167.7572 | 1.6549 | 1.6668
210 | 167.7551 | 1.6549 | 1.6668
210.1 | 167.7518 | 1.6549 | 1.6667
210.2 | 167.7408 | 1.6548 | 1.6667
210.3 | 167.7573 | 1.655 | 1.6668
210.4 | 167.7538 | 1.655 | 1.6668
210.5 | 167.748 | 1.6549 | 1.6668
210.6 | 167.7506 | 1.6549 | 1.6668
210.7 | 167.7486 | 1.6549 | 1.6668
210.8 | 167.7257 | 1.6547 | 1.6666
210.9 | 167.7332 | 1.6548 | 1.6667
211 | 167.7422 | 1.6549 | 1.6668
211.1 | 167.7502 | 1.6549 | 1.6668
211.2 | 167.7386 | 1.6548 | 1.6667
211.3 | 167.745 | 1.6549 | 1.6668
211.4 | 167.7345 | 1.6548 | 1.6667
211.5 | 167.7251 | 1.6548 | 1.6667
211.6 | 167.7243 | 1.6548 | 1.6667
211.7 | 167.7304 | 1.6548 | 1.6667
211.8 | 167.7407 | 1.6549 | 1.6668
211.9 | 167.7298 | 1.6549 | 1.6667
212 | 167.7309 | 1.6549 | 1.6667
212.1 | 167.7355 | 1.6549 | 1.6668
212.2 | 167.7312 | 1.6549 | 1.6668
212.3 | 167.7262 | 1.6548 | 1.6666
212.4 | 166.4629 | 1.6424 | 1.6542
212.5 | 164.6589 | 1.6248 | 1.6363
212.6 | 161.0368 | 1.5894 | 1.6007
212.7 | 157.7261 | 1.5572 | 1.5682
212.8 | 154.3574 | 1.5243 | 1.5351
212.9 | 150.8348 | 1.4898 | 1.5005
213 | 149.8073 | 1.4799 | 1.4905
213.1 | 149.8347 | 1.4801 | 1.4908
213.2 | 149.3951 | 1.4757 | 1.4863
213.3 | 145.9659 | 1.4421 | 1.4523
213.4 | 140.6919 | 1.3907 | 1.4005
213.5 | 137.198 | 1.3568 | 1.3665
213.6 | 136.495 | 1.3499 | 1.3596
213.7 | 132.2699 | 1.3081 | 1.3173
213.8 | 125.528 | 1.2425 | 1.2513
213.9 | 121.7738 | 1.2059 | 1.2147
214 | 121.2622 | 1.2009 | 1.2096
214.1 | 117.815 | 1.1669 | 1.1751
214.2 | 112.1374 | 1.1114 | 1.1193
214.3 | 109.4463 | 1.0853 | 1.0932
214.4 | 109.3603 | 1.0843 | 1.0922
214.5 | 106.2209 | 1.0533 | 1.0607
214.6 | 101.2646 | 1.0051 | 1.0123
214.7 | 100.1508 | 0.99427 | 1.0015
214.8 | 100.08 | 0.99346 | 1.0007
214.9 | 99.4306 | 0.98687 | 0.99396
215 | 96.4087 | 0.95724 | 0.96407
215.1 | 94.426 | 0.93793 | 0.9447
215.2 | 94.2135 | 0.93577 | 0.94254
215.3 | 93.5095 | 0.92864 | 0.93522
215.4 | 88.5838 | 0.88057 | 0.88678
215.5 | 85.825 | 0.85366 | 0.85978
215.6 | 84.7926 | 0.84343 | 0.84952
215.7 | 84.6463 | 0.8419 | 0.84798
215.8 | 84.2015 | 0.83747 | 0.84345
215.9 | 82.3489 | 0.81932 | 0.82512
216 | 79.0063 | 0.78667 | 0.79224
216.1 | 77.9121 | 0.776 | 0.78159
216.2 | 77.9334 | 0.77611 | 0.7817
216.3 | 77.1912 | 0.76865 | 0.77407
216.4 | 74.2656 | 0.73998 | 0.74521
216.5 | 72.4635 | 0.72236 | 0.7275
216.6 | 71.8176 | 0.71604 | 0.72119
216.7 | 71.8798 | 0.71653 | 0.72168
216.8 | 71.9099 | 0.71667 | 0.7218
216.9 | 71.8478 | 0.71601 | 0.72112
217 | 69.6139 | 0.69406 | 0.69888
217.1 | 67.7913 | 0.67643 | 0.68124
217.2 | 67.8158 | 0.67654 | 0.68138
217.3 | 67.864 | 0.67689 | 0.68172
217.4 | 67.6257 | 0.6744 | 0.67916
217.5 | 64.9875 | 0.64868 | 0.65322
217.6 | 63.9285 | 0.63845 | 0.64301
217.7 | 64.0189 | 0.63926 | 0.64381
217.8 | 64.0635 | 0.63957 | 0.6441
217.9 | 63.0376 | 0.62938 | 0.63372
218 | 59.4815 | 0.59483 | 0.59898
218.1 | 58.8823 | 0.589 | 0.59319
218.2 | 58.9478 | 0.58949 | 0.59369
218.3 | 58.9524 | 0.58949 | 0.59369
218.4 | 58.468 | 0.5846 | 0.58865
218.5 | 55.6843 | 0.5573 | 0.56112
218.6 | 53.5844 | 0.53687 | 0.54065
218.7 | 53.3773 | 0.53481 | 0.53859
218.8 | 53.422 | 0.53513 | 0.53891
218.9 | 53.4278 | 0.53509 | 0.53886
219 | 52.7595 | 0.5284 | 0.53205
219.1 | 51.0156 | 0.5115 | 0.51508
219.2 | 50.8814 | 0.51016 | 0.51375
219.3 | 50.9316 | 0.51054 | 0.51413
219.4 | 50.5562 | 0.50674 | 0.51022
219.5 | 49.2017 | 0.49349 | 0.49688
219.6 | 47.0102 | 0.47208 | 0.4753
219.7 | 45.9 | 0.46142 | 0.46465
219.8 | 45.9295 | 0.46162 | 0.46486
219.9 | 45.9515 | 0.46172 | 0.46493
220 | 45.2197 | 0.45442 | 0.45752
220.1 | 43.4002 | 0.43662 | 0.43961
220.2 | 42.3808 | 0.42676 | 0.42972
220.3 | 42.4612 | 0.42746 | 0.43043
220.4 | 42.5134 | 0.42788 | 0.43083
220.5 | 42.5331 | 0.42804 | 0.431
220.6 | 42.558 | 0.42823 | 0.4312
220.7 | 42.5815 | 0.42836 | 0.43132
220.8 | 42.6008 | 0.42847 | 0.43143
220.9 | 42.3 | 0.42546 | 0.42834
221 | 39.7461 | 0.4005 | 0.40317
221.1 | 38.6967 | 0.39038 | 0.39308
221.2 | 38.7648 | 0.39097 | 0.39367
221.3 | 38.7849 | 0.3911 | 0.39378
221.4 | 38.789 | 0.39109 | 0.39378
221.5 | 37.3408 | 0.37673 | 0.37922
221.6 | 35.5368 | 0.35928 | 0.36173
221.7 | 35.4931 | 0.35878 | 0.36126
221.8 | 35.5055 | 0.35886 | 0.36133
221.9 | 35.4779 | 0.35852 | 0.36097
222 | 33.6664 | 0.3407 | 0.34291
222.1 | 31.2128 | 0.31685 | 0.31898
222.2 | 30.4746 | 0.30962 | 0.31176
222.3 | 30.4316 | 0.30909 | 0.31122
222.4 | 30.0346 | 0.30509 | 0.30711
222.5 | 27.0905 | 0.27639 | 0.27817
222.6 | 24.95 | 0.2557 | 0.25744
222.7 | 24.5945 | 0.25218 | 0.25395
222.8 | 23.9792 | 0.24594 | 0.24756
222.9 | 20.4807 | 0.21163 | 0.21298
223 | 17.6914 | 0.18447 | 0.18578
223.1 | 17.3802 | 0.18129 | 0.18265
223.2 | 17.366 | 0.18102 | 0.18231
223.3 | 16.0272 | 0.16779 | 0.16899
223.4 | 14.352 | 0.15137 | 0.15254
223.5 | 12.9188 | 0.13729 | 0.13843
223.6 | 12.6742 | 0.1348 | 0.13597
223.7 | 12.7093 | 0.13499 | 0.13614
223.8 | 12.713 | 0.135 | 0.13615
223.9 | 11.5128 | 0.12307 | 0.12411
224 | 10.1518 | 0.10976 | 0.11082
224.1 | 10.1436 | 0.10955 | 0.1106
224.2 | 10.1652 | 0.10973 | 0.1108
224.3 | 9.8124 | 0.10612 | 0.10711
224.4 | 8.2687 | 0.091106 | 0.092068
224.5 | 7.4153 | 0.082781 | 0.083734
224.6 | 7.0104 | 0.078736 | 0.079688
224.7 | 6.9986 | 0.078539 | 0.079464
224.8 | 7.0151 | 0.078656 | 0.079594
224.9 | 6.9027 | 0.077426 | 0.07833
225 | 5.9028 | 0.067725 | 0.068573
225.1 | 5.5188 | 0.063957 | 0.064799
225.2 | 5.545 | 0.064159 | 0.065011
225.3 | 5.5701 | 0.064279 | 0.065122
225.4 | 5.5827 | 0.064329 | 0.065151
225.5 | 5.3727 | 0.062202 | 0.063011
225.6 | 4.7738 | 0.056311 | 0.057086
225.7 | 4.257 | 0.051154 | 0.051914
225.8 | 3.7635 | 0.046356 | 0.047054
225.9 | 3.6864 | 0.045583 | 0.046256
226 | 3.6933 | 0.045597 | 0.046294
226.1 | 3.6991 | 0.045483 | 0.046378
226.2 | 3.7041 | 0.045237 | 0.046677
226.3 | 3.6929 | 0.045171 | 0.046488
226.4 | 3.2378 | 0.040968 | 0.041653
226.5 | 3.0066 | 0.038716 | 0.039322
226.6 | 3.0313 | 0.038918 | 0.039521
226.7 | 3.0398 | 0.039013 | 0.03962
226.8 | 3.0345 | 0.038941 | 0.039523
226.9 | 2.6696 | 0.035243 | 0.035783
227 | 2.2603 | 0.031197 | 0.031693
227.1 | 1.99 | 0.028599 | 0.029053
227.2 | 1.9593 | 0.028284 | 0.028737
227.3 | 1.9697 | 0.028376 | 0.028818
227.4 | 1.7598 | 0.026263 | 0.026664
227.5 | 1.4302 | 0.023054 | 0.023422
227.6 | 1.2038 | 0.020742 | 0.021076
227.7 | 1.0233 | 0.018979 | 0.019282
227.8 | 1.0252 | 0.018959 | 0.01924
227.9 | 1.0333 | 0.018989 | 0.019278
228 | 0.95731 | 0.018186 | 0.018451
228.1 | 0.60174 | 0.014789 | 0.014996
228.2 | 0.52534 | 0.014048 | 0.014235
228.3 | 0.5397 | 0.014136 | 0.014336
228.4 | 0.54718 | 0.014183 | 0.01438
228.5 | 0.54538 | 0.014145 | 0.014341
228.6 | 0.27982 | 0.011527 | 0.011689
228.7 | -0.066426 | 0.0082042 | 0.0083066
228.8 | -0.10872 | 0.0078111 | 0.0079057
228.9 | -0.10218 | 0.0078528 | 0.007934
229 | -0.099471 | 0.007855 | 0.0079374
229.1 | -0.099009 | 0.007861 | 0.0079458
229.2 | -0.098085 | 0.0078495 | 0.0079373
229.3 | -0.096909 | 0.0078673 | 0.0079567
229.4 | -0.093303 | 0.0078965 | 0.0079782
229.5 | -0.091093 | 0.0079063 | 0.0079801
229.6 | -0.086434 | 0.0079085 | 0.008004
229.7 | -0.085221 | 0.0079191 | 0.0079947
229.8 | -0.084548 | 0.0078979 | 0.0079803
229.9 | -0.077885 | 0.0079212 | 0.0079981
230 | -0.078279 | 0.0079245 | 0.0079996
230.1 | -0.073475 | 0.0079115 | 0.0079915
230.2 | -0.067245 | 0.0079002 | 0.0080047
230.3 | -0.06953 | 0.0079103 | 0.0079916
230.4 | -0.068008 | 0.0078923 | 0.0079825
230.5 | -0.062608 | 0.0079096 | 0.007988
230.6 | -0.06275 | 0.0078995 | 0.0079626
230.7 | -0.06158 | 0.0078859 | 0.0079521
230.8 | -0.055657 | 0.0078962 | 0.0079673
230.9 | -0.054375 | 0.0078928 | 0.0079683
231 | -0.055198 | 0.007867 | 0.0079426
231.1 | -0.053239 | 0.0078624 | 0.0079376
231.2 | -0.048425 | 0.0078661 | 0.0079559
231.3 | -0.047918 | 0.007856 | 0.0079498
231.4 | -0.045394 | 0.0078525 | 0.0079455
231.5 | -0.044583 | 0.0078606 | 0.0079505
231.6 | -0.042181 | 0.0078633 | 0.0079383
231.7 | -0.038699 | 0.0078635 | 0.0079389
231.8 | -0.040977 | 0.0078389 | 0.0079197
231.9 | -0.037397 | 0.007838 | 0.0079257
232 | -0.035634 | 0.0078409 | 0.0079295
232.1 | -0.035785 | 0.0078463 | 0.0079357
232.2 | -0.035184 | 0.0078423 | 0.0079216
232.3 | -0.034289 | 0.0078229 | 0.0078989
232.4 | -0.030073 | 0.007817 | 0.0079029
232.5 | -0.029096 | 0.0078092 | 0.0079046
232.6 | -0.030542 | 0.0078045 | 0.0078869
232.7 | -0.03088 | 0.0077933 | 0.0078761
232.8 | -0.031563 | 0.0077715 | 0.0078556
232.9 | -0.02839 | 0.0077965 | 0.0078876
233 | -0.029069 | 0.0077808 | 0.0078715
233.1 | -0.027302 | 0.0077708 | 0.0078683
233.2 | -0.025284 | 0.0077775 | 0.0078558
233.3 | -0.024042 | 0.0077746 | 0.0078395
233.4 | -0.024681 | 0.0077588 | 0.0078209
233.5 | -0.023816 | 0.007742 | 0.0078106
233.6 | -0.02297 | 0.007766 | 0.0078336
233.7 | -0.025168 | 0.007727 | 0.0078221
233.8 | -0.024093 | 0.007721 | 0.0078094
233.9 | -0.020907 | 0.0077421 | 0.007816
234 | -0.021569 | 0.0077217 | 0.0077989
234.1 | -0.021469 | 0.0077033 | 0.0077908
234.2 | -0.019885 | 0.0077192 | 0.0077797
234.3 | -0.016882 | 0.0077378 | 0.0078056
234.4 | -0.017723 | 0.0076995 | 0.0077888
234.5 | -0.021567 | 0.0076871 | 0.0077615
234.6 | -0.018366 | 0.0076907 | 0.0077732
234.7 | -0.017632 | 0.0076815 | 0.0077463
234.8 | -0.016297 | 0.007683 | 0.0077563
234.9 | -0.019053 | 0.0076758 | 0.0077486
235 | -0.017697 | 0.0076775 | 0.007742
235.1 | -0.014553 | 0.0076578 | 0.0077584
235.2 | -0.015721 | 0.0076668 | 0.0077394
235.3 | -0.01705 | 0.007656 | 0.007722
235.4 | -0.014055 | 0.0076561 | 0.0077277
235.5 | -0.015535 | 0.0076434 | 0.0077148
235.6 | -0.016098 | 0.0076427 | 0.0077082
235.7 | -0.014017 | 0.0076405 | 0.0077083
235.8 | -0.014862 | 0.0076356 | 0.0076932
235.9 | -0.014349 | 0.0076312 | 0.0076994
236 | -0.012699 | 0.0076226 | 0.0077059
236.1 | -0.012985 | 0.0076243 | 0.0076902
236.2 | -0.011938 | 0.0076338 | 0.0076899
236.3 | -0.012584 | 0.0076271 | 0.0076892
236.4 | -0.012201 | 0.007615 | 0.0076865
236.5 | -0.012309 | 0.0075972 | 0.0076602
236.6 | -0.012612 | 0.0075737 | 0.007653
236.7 | -0.012834 | 0.0075651 | 0.0076419
236.8 | -0.010795 | 0.0076013 | 0.0076673
236.9 | -0.01165 | 0.0075906 | 0.0076626
237 | -0.011969 | 0.0075756 | 0.0076537
237.1 | -0.010164 | 0.0076034 | 0.0076576
237.2 | -0.0096361 | 0.0075722 | 0.0076449
237.3 | -0.010066 | 0.0075772 | 0.0076487
237.4 | -0.0095331 | 0.0075724 | 0.0076321
237.5 | -0.01055 | 0.0075529 | 0.0076119
237.6 | -0.0097851 | 0.0075461 | 0.007612
237.7 | -0.01045 | 0.0075485 | 0.0076217
237.8 | -0.0083396 | 0.0075597 | 0.0076247
237.9 | -0.0082382 | 0.0075508 | 0.0076132
238 | -0.0093088 | 0.0075318 | 0.0075895
238.1 | -0.0082567 | 0.0075373 | 0.0075863
238.2 | -0.0097409 | 0.0075369 | 0.0075854
238.3 | -0.0089209 | 0.007522 | 0.0075873