Coefficients of polinom: T=K1+K2*(1000.0/R)+...+K7*[(1000.0/R)]**6+...

__________________________________________________________________________

K1 = 30.479128705890616400

K2 = -353.379627087619156000

K3 = 1699.306918771937490000

K4 = -3874.494213014841080000

K5 = 4461.707372784614560000

K6 = -2171.137306079268460000

K7 = 589.035404449328780000

__________________________				              k223-13

Calibrated (4.2 - 300 K), I measur.= 10.00 µA

TMi Carbon Ceramic Sensor (CCS), type C2, N 1557

Measured   R,Ohm 3266.300 2978.520 2739.940 2563.560 2432.480 2327.510

Measured   T,K      4.230    5.023    5.996    7.000    7.990    9.002

Calculated T,K      4.228    5.026    5.997    7.001    7.990    9.000

Error     DT,mK    -1.866    2.648    1.018    0.850   -0.072   -1.676

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 2244.460 2115.520 1981.270 1886.920 1837.180 1739.860

Measured   T,K      9.992   12.000   15.013   18.005   19.993   25.039

Calculated T,K      9.990   11.998   15.012   18.005   19.997   25.041

Error     DT,mK    -2.313   -1.798   -0.657    0.252    3.728    1.834

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 1672.030 1368.560 1288.140 1201.260 1134.610 1095.720

Measured   T,K     29.774   77.295  104.818  149.487  200.089  239.177

Calculated T,K     29.774   77.290  104.816  149.491  200.100  239.162

Error     DT,mK     0.340   -4.787   -1.798    4.249   10.854  -15.260

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 1050.860

Measured   T,K    296.131

Calculated T,K    296.135

Error     DT,mK     4.453

__________________________________________________________________________

R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K

3300.00   4.154    3200.00   4.384    3100.00   4.649    3000.00   4.954

3295.00   4.165    3195.00   4.396    3095.00   4.663    2995.00   4.971

3290.00   4.176    3190.00   4.409    3090.00   4.677    2990.00   4.987

3285.00   4.187    3185.00   4.421    3085.00   4.692    2985.00   5.004

3280.00   4.198    3180.00   4.434    3080.00   4.706    2980.00   5.021

3275.00   4.209    3175.00   4.447    3075.00   4.721    2975.00   5.038

3270.00   4.220    3170.00   4.460    3070.00   4.736    2970.00   5.055

3265.00   4.231    3165.00   4.472    3065.00   4.751    2965.00   5.072

3260.00   4.242    3160.00   4.485    3060.00   4.766    2960.00   5.089

3255.00   4.254    3155.00   4.498    3055.00   4.781    2955.00   5.107

3250.00   4.265    3150.00   4.512    3050.00   4.796    2950.00   5.124

3245.00   4.277    3145.00   4.525    3045.00   4.811    2945.00   5.142

3240.00   4.288    3140.00   4.538    3040.00   4.827    2940.00   5.160

3235.00   4.300    3135.00   4.552    3035.00   4.842    2935.00   5.178

3230.00   4.312    3130.00   4.565    3030.00   4.858    2930.00   5.196

3225.00   4.323    3125.00   4.579    3025.00   4.874    2925.00   5.214

3220.00   4.335    3120.00   4.593    3020.00   4.889    2920.00   5.232

3215.00   4.347    3115.00   4.607    3015.00   4.905    2915.00   5.251

3210.00   4.360    3110.00   4.621    3010.00   4.922    2910.00   5.270

3205.00   4.372    3105.00   4.635    3005.00   4.938    2905.00   5.288

2900.00   5.307    2620.00   6.645    2340.00   8.867    2060.00  13.104

2895.00   5.326    2615.00   6.675    2335.00   8.920    2055.00  13.212

2890.00   5.346    2610.00   6.706    2330.00   8.974    2050.00  13.322

2885.00   5.365    2605.00   6.736    2325.00   9.027    2045.00  13.434

2880.00   5.384    2600.00   6.767    2320.00   9.082    2040.00  13.547

2875.00   5.404    2595.00   6.798    2315.00   9.137    2035.00  13.662

2870.00   5.424    2590.00   6.830    2310.00   9.193    2030.00  13.779

2865.00   5.444    2585.00   6.861    2305.00   9.250    2025.00  13.897

2860.00   5.464    2580.00   6.893    2300.00   9.307    2020.00  14.017

2855.00   5.484    2575.00   6.926    2295.00   9.365    2015.00  14.139

2850.00   5.505    2570.00   6.958    2290.00   9.423    2010.00  14.263

2845.00   5.525    2565.00   6.991    2285.00   9.482    2005.00  14.389

2840.00   5.546    2560.00   7.025    2280.00   9.542    2000.00  14.517

2835.00   5.567    2555.00   7.058    2275.00   9.603    1995.00  14.646

2830.00   5.588    2550.00   7.092    2270.00   9.664    1990.00  14.778

2825.00   5.609    2545.00   7.126    2265.00   9.726    1985.00  14.911

2820.00   5.630    2540.00   7.161    2260.00   9.789    1980.00  15.047

2815.00   5.652    2535.00   7.195    2255.00   9.853    1975.00  15.185

2810.00   5.674    2530.00   7.231    2250.00   9.917    1970.00  15.325

2805.00   5.696    2525.00   7.266    2245.00   9.983    1965.00  15.467

2800.00   5.718    2520.00   7.302    2240.00  10.049    1960.00  15.611

2795.00   5.740    2515.00   7.338    2235.00  10.115    1955.00  15.758

2790.00   5.762    2510.00   7.375    2230.00  10.183    1950.00  15.907

2785.00   5.785    2505.00   7.411    2225.00  10.252    1945.00  16.058

2780.00   5.808    2500.00   7.449    2220.00  10.321    1940.00  16.212

2775.00   5.831    2495.00   7.486    2215.00  10.391    1935.00  16.368

2770.00   5.854    2490.00   7.524    2210.00  10.463    1930.00  16.526

2765.00   5.877    2485.00   7.563    2205.00  10.535    1925.00  16.688

2760.00   5.901    2480.00   7.601    2200.00  10.608    1920.00  16.852

2755.00   5.924    2475.00   7.641    2195.00  10.682    1915.00  17.018

2750.00   5.948    2470.00   7.680    2190.00  10.757    1910.00  17.187

2745.00   5.972    2465.00   7.720    2185.00  10.833    1905.00  17.359

2740.00   5.997    2460.00   7.760    2180.00  10.909    1900.00  17.534

2735.00   6.021    2455.00   7.801    2175.00  10.987    1895.00  17.712

2730.00   6.046    2450.00   7.842    2170.00  11.066    1890.00  17.892

2725.00   6.071    2445.00   7.884    2165.00  11.146    1885.00  18.076

2720.00   6.096    2440.00   7.926    2160.00  11.227    1880.00  18.263

2715.00   6.121    2435.00   7.968    2155.00  11.309    1875.00  18.453

2710.00   6.147    2430.00   8.011    2150.00  11.393    1870.00  18.646

2705.00   6.172    2425.00   8.055    2145.00  11.477    1865.00  18.842

2700.00   6.198    2420.00   8.098    2140.00  11.562    1860.00  19.042

2695.00   6.225    2415.00   8.143    2135.00  11.649    1855.00  19.245

2690.00   6.251    2410.00   8.187    2130.00  11.737    1850.00  19.451

2685.00   6.278    2405.00   8.233    2125.00  11.826    1845.00  19.661

2680.00   6.304    2400.00   8.278    2120.00  11.916    1840.00  19.875

2675.00   6.332    2395.00   8.325    2115.00  12.008    1835.00  20.092

2670.00   6.359    2390.00   8.371    2110.00  12.101    1830.00  20.313

2665.00   6.386    2385.00   8.418    2105.00  12.195    1825.00  20.538

2660.00   6.414    2380.00   8.466    2100.00  12.290    1820.00  20.767

2655.00   6.442    2375.00   8.514    2095.00  12.387    1815.00  20.999

2650.00   6.470    2370.00   8.563    2090.00  12.485    1810.00  21.236

2645.00   6.499    2365.00   8.612    2085.00  12.584    1805.00  21.477

2640.00   6.528    2360.00   8.662    2080.00  12.685    1800.00  21.722

2635.00   6.557    2355.00   8.713    2075.00  12.788    1795.00  21.972

2630.00   6.586    2350.00   8.764    2070.00  12.892    1790.00  22.226

2625.00   6.616    2345.00   8.815    2065.00  12.997    1785.00  22.485

1780.00  22.748    1500.00  49.268    1220.00  138.146

1775.00  23.016    1495.00  50.066    1215.00  141.068

1770.00  23.289    1490.00  50.882    1210.00  144.065

1765.00  23.566    1485.00  51.715    1205.00  147.140

1760.00  23.849    1480.00  52.565    1200.00  150.294

1755.00  24.137    1475.00  53.435    1195.00  153.530

1750.00  24.430    1470.00  54.323    1190.00  156.851

1745.00  24.728    1465.00  55.231    1185.00  160.259

1740.00  25.032    1460.00  56.158    1180.00  163.756

1735.00  25.342    1455.00  57.106    1175.00  167.346

1730.00  25.657    1450.00  58.074    1170.00  171.031

1725.00  25.978    1445.00  59.064    1165.00  174.814

1720.00  26.305    1440.00  60.076    1160.00  178.698

1715.00  26.638    1435.00  61.111    1155.00  182.687

1710.00  26.978    1430.00  62.168    1150.00  186.783

1705.00  27.324    1425.00  63.249    1145.00  190.989

1700.00  27.676    1420.00  64.354    1140.00  195.310

1695.00  28.035    1415.00  65.485    1135.00  199.749

1690.00  28.401    1410.00  66.640    1130.00  204.308

1685.00  28.774    1405.00  67.822    1125.00  208.994

1680.00  29.154    1400.00  69.031    1120.00  213.808

1675.00  29.541    1395.00  70.267    1115.00  218.756

1670.00  29.935    1390.00  71.531    1110.00  223.841

1665.00  30.338    1385.00  72.824    1105.00  229.068

1660.00  30.748    1380.00  74.147    1100.00  234.442

1655.00  31.166    1375.00  75.501    1095.00  239.967

1650.00  31.592    1370.00  76.885    1090.00  245.648

1645.00  32.026    1365.00  78.302    1085.00  251.491

1640.00  32.469    1360.00  79.752    1080.00  257.500

1635.00  32.921    1355.00  81.236    1075.00  263.681

1630.00  33.381    1350.00  82.754    1070.00  270.040

1625.00  33.851    1345.00  84.309    1065.00  276.583

1620.00  34.330    1340.00  85.899    1060.00  283.316

1615.00  34.818    1335.00  87.528    1055.00  290.245

1610.00  35.317    1330.00  89.195    1050.00  297.377

1605.00  35.825    1325.00  90.901    1045.00  304.719

1600.00  36.343    1320.00  92.649

1595.00  36.872    1315.00  94.438

1590.00  37.412    1310.00  96.270

1585.00  37.962    1305.00  98.147

1580.00  38.524    1300.00  100.069

1575.00  39.097    1295.00  102.037

1570.00  39.681    1290.00  104.054

1565.00  40.278    1285.00  106.119

1560.00  40.887    1280.00  108.236

1555.00  41.509    1275.00  110.404

1550.00  42.144    1270.00  112.626

1545.00  42.791    1265.00  114.903

1540.00  43.452    1260.00  117.237

1535.00  44.127    1255.00  119.628

1530.00  44.817    1250.00  122.080

1525.00  45.520    1245.00  124.593

1520.00  46.239    1240.00  127.170

1515.00  46.972    1235.00  129.811

1510.00  47.721    1230.00  132.520

1505.00  48.487    1225.00  135.298