Coefficients of polinom: T=K1+K2*(1000.0/R)+...+K7*[(1000.0/R)]**6+...

__________________________________________________________________________

K1 = 30.877602566266432400

K2 = -378.549194260500371000

K3 = 1937.873306695371870000

K4 = -4791.617283448576930000

K5 = 6166.494892507791520000

K6 = -3585.933401986956600000

K7 = 1012.362480290234090000

__________________________				              k223-14

Calibrated (4.2 - 300 K), I measur.= 10.00 µA

TMi Carbon Ceramic Sensor (CCS), type C2, N 1558

Measured   R,Ohm 3373.950 3080.520 2835.930 2654.110 2518.230 2408.920

Measured   T,K      4.230    5.023    5.996    7.000    7.990    9.002

Calculated T,K      4.228    5.026    5.996    6.999    7.990    9.002

Error     DT,mK    -1.698    2.917    0.152   -0.519   -0.427    0.026

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 2322.260 2187.340 2046.100 1946.210 1893.670 1790.190

Measured   T,K      9.992   12.000   15.013   18.005   19.993   25.039

Calculated T,K      9.992   11.999   15.010   18.007   19.991   25.039

Error     DT,mK     0.201   -0.813   -2.596    1.624   -2.153    0.345

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 1717.920 1394.580 1309.010 1216.790 1146.330 1105.370

Measured   T,K     29.774   77.295  104.818  149.487  200.089  239.177

Calculated T,K     29.780   77.291  104.814  149.493  200.099  239.163

Error     DT,mK     5.731   -3.721   -4.471    5.504   10.125  -14.315

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 1058.310

Measured   T,K    296.131

Calculated T,K    296.135

Error     DT,mK     4.088

__________________________________________________________________________

R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K

3400.00   4.172    3300.00   4.400    3200.00   4.662    3100.00   4.962

3395.00   4.182    3295.00   4.412    3195.00   4.676    3095.00   4.979

3390.00   4.193    3290.00   4.425    3190.00   4.690    3090.00   4.995

3385.00   4.204    3285.00   4.437    3185.00   4.705    3085.00   5.011

3380.00   4.215    3280.00   4.450    3180.00   4.719    3080.00   5.028

3375.00   4.226    3275.00   4.462    3175.00   4.733    3075.00   5.044

3370.00   4.237    3270.00   4.475    3170.00   4.748    3070.00   5.061

3365.00   4.248    3265.00   4.488    3165.00   4.763    3065.00   5.078

3360.00   4.259    3260.00   4.501    3160.00   4.777    3060.00   5.095

3355.00   4.271    3255.00   4.514    3155.00   4.792    3055.00   5.112

3350.00   4.282    3250.00   4.527    3150.00   4.807    3050.00   5.129

3345.00   4.294    3245.00   4.540    3145.00   4.822    3045.00   5.146

3340.00   4.305    3240.00   4.553    3140.00   4.837    3040.00   5.164

3335.00   4.317    3235.00   4.566    3135.00   4.853    3035.00   5.181

3330.00   4.328    3230.00   4.580    3130.00   4.868    3030.00   5.199

3325.00   4.340    3225.00   4.593    3125.00   4.883    3025.00   5.217

3320.00   4.352    3220.00   4.607    3120.00   4.899    3020.00   5.235

3315.00   4.364    3215.00   4.620    3115.00   4.915    3015.00   5.253

3310.00   4.376    3210.00   4.634    3110.00   4.930    3010.00   5.271

3305.00   4.388    3205.00   4.648    3105.00   4.946    3005.00   5.289

3000.00   5.308    2720.00   6.600    2440.00   8.690    2160.00  12.496

2995.00   5.326    2715.00   6.629    2435.00   8.739    2155.00  12.591

2990.00   5.345    2710.00   6.658    2430.00   8.788    2150.00  12.687

2985.00   5.364    2705.00   6.687    2425.00   8.838    2145.00  12.784

2980.00   5.383    2700.00   6.717    2420.00   8.889    2140.00  12.883

2975.00   5.402    2695.00   6.746    2415.00   8.939    2135.00  12.983

2970.00   5.421    2690.00   6.776    2410.00   8.991    2130.00  13.084

2965.00   5.441    2685.00   6.807    2405.00   9.043    2125.00  13.187

2960.00   5.460    2680.00   6.837    2400.00   9.095    2120.00  13.291

2955.00   5.480    2675.00   6.868    2395.00   9.149    2115.00  13.396

2950.00   5.500    2670.00   6.899    2390.00   9.202    2110.00  13.503

2945.00   5.520    2665.00   6.930    2385.00   9.257    2105.00  13.612

2940.00   5.540    2660.00   6.962    2380.00   9.311    2100.00  13.722

2935.00   5.561    2655.00   6.994    2375.00   9.367    2095.00  13.833

2930.00   5.581    2650.00   7.026    2370.00   9.423    2090.00  13.946

2925.00   5.602    2645.00   7.058    2365.00   9.480    2085.00  14.061

2920.00   5.622    2640.00   7.091    2360.00   9.537    2080.00  14.177

2915.00   5.643    2635.00   7.124    2355.00   9.595    2075.00  14.295

2910.00   5.664    2630.00   7.158    2350.00   9.654    2070.00  14.415

2905.00   5.686    2625.00   7.191    2345.00   9.713    2065.00  14.536

2900.00   5.707    2620.00   7.225    2340.00   9.773    2060.00  14.659

2895.00   5.729    2615.00   7.259    2335.00   9.834    2055.00  14.784

2890.00   5.750    2610.00   7.294    2330.00   9.896    2050.00  14.910

2885.00   5.772    2605.00   7.329    2325.00   9.958    2045.00  15.039

2880.00   5.794    2600.00   7.364    2320.00  10.021    2040.00  15.169

2875.00   5.816    2595.00   7.400    2315.00  10.084    2035.00  15.301

2870.00   5.839    2590.00   7.435    2310.00  10.149    2030.00  15.435

2865.00   5.861    2585.00   7.472    2305.00  10.214    2025.00  15.572

2860.00   5.884    2580.00   7.508    2300.00  10.280    2020.00  15.710

2855.00   5.907    2575.00   7.545    2295.00  10.346    2015.00  15.850

2850.00   5.930    2570.00   7.582    2290.00  10.414    2010.00  15.992

2845.00   5.953    2565.00   7.620    2285.00  10.482    2005.00  16.136

2840.00   5.977    2560.00   7.658    2280.00  10.551    2000.00  16.283

2835.00   6.001    2555.00   7.696    2275.00  10.621    1995.00  16.432

2830.00   6.024    2550.00   7.735    2270.00  10.692    1990.00  16.582

2825.00   6.048    2545.00   7.774    2265.00  10.764    1985.00  16.736

2820.00   6.073    2540.00   7.813    2260.00  10.836    1980.00  16.891

2815.00   6.097    2535.00   7.853    2255.00  10.910    1975.00  17.049

2810.00   6.122    2530.00   7.893    2250.00  10.984    1970.00  17.209

2805.00   6.146    2525.00   7.934    2245.00  11.059    1965.00  17.372

2800.00   6.171    2520.00   7.975    2240.00  11.136    1960.00  17.537

2795.00   6.197    2515.00   8.016    2235.00  11.213    1955.00  17.705

2790.00   6.222    2510.00   8.058    2230.00  11.291    1950.00  17.876

2785.00   6.248    2505.00   8.100    2225.00  11.370    1945.00  18.049

2780.00   6.273    2500.00   8.143    2220.00  11.450    1940.00  18.225

2775.00   6.299    2495.00   8.186    2215.00  11.531    1935.00  18.403

2770.00   6.326    2490.00   8.230    2210.00  11.613    1930.00  18.584

2765.00   6.352    2485.00   8.274    2205.00  11.697    1925.00  18.768

2760.00   6.379    2480.00   8.318    2200.00  11.781    1920.00  18.956

2755.00   6.406    2475.00   8.363    2195.00  11.866    1915.00  19.146

2750.00   6.433    2470.00   8.408    2190.00  11.953    1910.00  19.339

2745.00   6.460    2465.00   8.454    2185.00  12.040    1905.00  19.535

2740.00   6.488    2460.00   8.500    2180.00  12.129    1900.00  19.734

2735.00   6.515    2455.00   8.547    2175.00  12.219    1895.00  19.936

2730.00   6.543    2450.00   8.594    2170.00  12.310    1890.00  20.142

2725.00   6.572    2445.00   8.642    2165.00  12.402    1885.00  20.351

1880.00  20.564    1600.00  40.730    1320.00  100.661

1875.00  20.780    1595.00  41.310    1315.00  102.524

1870.00  20.999    1590.00  41.901    1310.00  104.431

1865.00  21.222    1585.00  42.504    1305.00  106.381

1860.00  21.449    1580.00  43.118    1300.00  108.377

1855.00  21.679    1575.00  43.744    1295.00  110.419

1850.00  21.913    1570.00  44.383    1290.00  112.509

1845.00  22.151    1565.00  45.034    1285.00  114.648

1840.00  22.393    1560.00  45.697    1280.00  116.838

1835.00  22.640    1555.00  46.374    1275.00  119.079

1830.00  22.890    1550.00  47.065    1270.00  121.373

1825.00  23.144    1545.00  47.769    1265.00  123.722

1820.00  23.403    1540.00  48.487    1260.00  126.127

1815.00  23.666    1535.00  49.220    1255.00  128.590

1810.00  23.934    1530.00  49.967    1250.00  131.112

1805.00  24.206    1525.00  50.729    1245.00  133.694

1800.00  24.482    1520.00  51.507    1240.00  136.340

1795.00  24.764    1515.00  52.300    1235.00  139.050

1790.00  25.050    1510.00  53.109    1230.00  141.826

1785.00  25.342    1505.00  53.935    1225.00  144.670

1780.00  25.638    1500.00  54.778    1220.00  147.584

1775.00  25.939    1495.00  55.638    1215.00  150.570

1770.00  26.246    1490.00  56.516    1210.00  153.630

1765.00  26.558    1485.00  57.412    1205.00  156.767

1760.00  26.875    1480.00  58.326    1200.00  159.982

1755.00  27.198    1475.00  59.260    1195.00  163.278

1750.00  27.527    1470.00  60.212    1190.00  166.656

1745.00  27.862    1465.00  61.185    1185.00  170.121

1740.00  28.202    1460.00  62.178    1180.00  173.673

1735.00  28.549    1455.00  63.192    1175.00  177.317

1730.00  28.901    1450.00  64.227    1170.00  181.053

1725.00  29.260    1445.00  65.284    1165.00  184.886

1720.00  29.626    1440.00  66.363    1160.00  188.818

1715.00  29.998    1435.00  67.466    1155.00  192.852

1710.00  30.376    1430.00  68.591    1150.00  196.992

1705.00  30.762    1425.00  69.741    1145.00  201.240

1700.00  31.155    1420.00  70.916    1140.00  205.600

1695.00  31.554    1415.00  72.116    1135.00  210.075

1690.00  31.961    1410.00  73.341    1130.00  214.669

1685.00  32.376    1405.00  74.593    1125.00  219.385

1680.00  32.798    1400.00  75.873    1120.00  224.228

1675.00  33.227    1395.00  77.180    1115.00  229.201

1670.00  33.665    1390.00  78.516    1110.00  234.309

1665.00  34.111    1385.00  79.881    1105.00  239.556

1660.00  34.565    1380.00  81.276    1100.00  244.946

1655.00  35.028    1375.00  82.702    1095.00  250.484

1650.00  35.499    1370.00  84.160    1090.00  256.175

1645.00  35.979    1365.00  85.650    1085.00  262.023

1640.00  36.468    1360.00  87.173    1080.00  268.035

1635.00  36.966    1355.00  88.730    1075.00  274.215

1630.00  37.474    1350.00  90.322    1070.00  280.568

1625.00  37.992    1345.00  91.950    1065.00  287.102

1620.00  38.519    1340.00  93.615    1060.00  293.821

1615.00  39.056    1335.00  95.317    1055.00  300.732

1610.00  39.604    1330.00  97.059    1050.00  307.842

1605.00  40.162    1325.00  98.839