Coefficients of polinom: T=K1+K2*(1000.0/R)+...+K7*[(1000.0/R)]**6+...

__________________________________________________________________________

K1 = 34.341840415494516500

K2 = -403.074678148608655000

K3 = 1959.337962267920370000

K4 = -4572.224594242870810000

K5 = 5465.597991332411770000

K6 = -2893.709182702004910000

K7 = 805.506101534701884000

__________________________				              k223-12

Calibrated (4.2 - 300 K), I measur.= 10.00 µA

TMi Carbon Ceramic Sensor (CCS), type C2, N 1556

Measured   R,Ohm 3289.830 2998.600 2757.720 2579.930 2448.310 2342.590

Measured   T,K      4.230    5.023    5.996    7.000    7.990    9.002

Calculated T,K      4.229    5.024    5.996    7.002    7.989    9.001

Error     DT,mK    -0.918    1.058    0.372    1.827   -0.776   -0.840

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 2259.090 2129.510 1994.660 1899.810 1849.920 1752.050

Measured   T,K      9.992   12.000   15.013   18.005   19.993   25.039

Calculated T,K      9.991   11.999   15.012   18.006   19.993   25.039

Error     DT,mK    -1.283   -0.858   -1.052    1.007    0.313   -0.436

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 1683.760 1378.320 1297.280 1209.740 1142.600 1103.440

Measured   T,K     29.774   77.295  104.818  149.487  200.089  239.177

Calculated T,K     29.778   77.290  104.818  149.489  200.098  239.165

Error     DT,mK     3.916   -5.156    0.113    2.294    8.678  -11.569

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 1058.310

Measured   T,K    296.131

Calculated T,K    296.134

Error     DT,mK     3.310

__________________________________________________________________________

R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K

3320.00   4.164    3220.00   4.390    3120.00   4.652    3020.00   4.954

3315.00   4.175    3215.00   4.403    3115.00   4.666    3015.00   4.970

3310.00   4.185    3210.00   4.415    3110.00   4.680    3010.00   4.986

3305.00   4.196    3205.00   4.427    3105.00   4.694    3005.00   5.003

3300.00   4.207    3200.00   4.440    3100.00   4.709    3000.00   5.019

3295.00   4.218    3195.00   4.452    3095.00   4.723    2995.00   5.036

3290.00   4.229    3190.00   4.465    3090.00   4.738    2990.00   5.053

3285.00   4.240    3185.00   4.478    3085.00   4.752    2985.00   5.070

3280.00   4.251    3180.00   4.490    3080.00   4.767    2980.00   5.087

3275.00   4.262    3175.00   4.503    3075.00   4.782    2975.00   5.104

3270.00   4.273    3170.00   4.516    3070.00   4.797    2970.00   5.122

3265.00   4.285    3165.00   4.529    3065.00   4.812    2965.00   5.139

3260.00   4.296    3160.00   4.543    3060.00   4.828    2960.00   5.157

3255.00   4.307    3155.00   4.556    3055.00   4.843    2955.00   5.175

3250.00   4.319    3150.00   4.569    3050.00   4.858    2950.00   5.193

3245.00   4.331    3145.00   4.583    3045.00   4.874    2945.00   5.211

3240.00   4.342    3140.00   4.596    3040.00   4.890    2940.00   5.229

3235.00   4.354    3135.00   4.610    3035.00   4.905    2935.00   5.247

3230.00   4.366    3130.00   4.624    3030.00   4.921    2930.00   5.266

3225.00   4.378    3125.00   4.638    3025.00   4.937    2925.00   5.284

2920.00   5.303    2640.00   6.627    2360.00   8.818    2080.00  12.971

2915.00   5.322    2635.00   6.656    2355.00   8.870    2075.00  13.077

2910.00   5.341    2630.00   6.686    2350.00   8.922    2070.00  13.185

2905.00   5.360    2625.00   6.717    2345.00   8.975    2065.00  13.294

2900.00   5.379    2620.00   6.747    2340.00   9.029    2060.00  13.405

2895.00   5.399    2615.00   6.778    2335.00   9.083    2055.00  13.517

2890.00   5.418    2610.00   6.809    2330.00   9.138    2050.00  13.631

2885.00   5.438    2605.00   6.840    2325.00   9.194    2045.00  13.747

2880.00   5.458    2600.00   6.872    2320.00   9.250    2040.00  13.864

2875.00   5.478    2595.00   6.904    2315.00   9.307    2035.00  13.983

2870.00   5.498    2590.00   6.936    2310.00   9.364    2030.00  14.104

2865.00   5.519    2585.00   6.969    2305.00   9.423    2025.00  14.227

2860.00   5.539    2580.00   7.001    2300.00   9.481    2020.00  14.351

2855.00   5.560    2575.00   7.034    2295.00   9.541    2015.00  14.477

2850.00   5.581    2570.00   7.068    2290.00   9.601    2010.00  14.606

2845.00   5.602    2565.00   7.102    2285.00   9.662    2005.00  14.736

2840.00   5.623    2560.00   7.136    2280.00   9.724    2000.00  14.868

2835.00   5.644    2555.00   7.170    2275.00   9.787    1995.00  15.003

2830.00   5.666    2550.00   7.205    2270.00   9.850    1990.00  15.139

2825.00   5.687    2545.00   7.240    2265.00   9.914    1985.00  15.278

2820.00   5.709    2540.00   7.275    2260.00   9.979    1980.00  15.418

2815.00   5.731    2535.00   7.311    2255.00  10.044    1975.00  15.561

2810.00   5.753    2530.00   7.347    2250.00  10.111    1970.00  15.706

2805.00   5.776    2525.00   7.383    2245.00  10.178    1965.00  15.854

2800.00   5.798    2520.00   7.420    2240.00  10.246    1960.00  16.003

2795.00   5.821    2515.00   7.457    2235.00  10.315    1955.00  16.155

2790.00   5.844    2510.00   7.495    2230.00  10.385    1950.00  16.310

2785.00   5.867    2505.00   7.533    2225.00  10.456    1945.00  16.467

2780.00   5.890    2500.00   7.571    2220.00  10.527    1940.00  16.626

2775.00   5.914    2495.00   7.609    2215.00  10.600    1935.00  16.788

2770.00   5.937    2490.00   7.648    2210.00  10.674    1930.00  16.953

2765.00   5.961    2485.00   7.688    2205.00  10.748    1925.00  17.120

2760.00   5.985    2480.00   7.728    2200.00  10.823    1920.00  17.291

2755.00   6.010    2475.00   7.768    2195.00  10.900    1915.00  17.463

2750.00   6.034    2470.00   7.808    2190.00  10.977    1910.00  17.639

2745.00   6.059    2465.00   7.849    2185.00  11.055    1905.00  17.818

2740.00   6.083    2460.00   7.891    2180.00  11.135    1900.00  17.999

2735.00   6.109    2455.00   7.933    2175.00  11.215    1895.00  18.184

2730.00   6.134    2450.00   7.975    2170.00  11.297    1890.00  18.371

2725.00   6.159    2445.00   8.018    2165.00  11.380    1885.00  18.562

2720.00   6.185    2440.00   8.061    2160.00  11.463    1880.00  18.756

2715.00   6.211    2435.00   8.104    2155.00  11.548    1875.00  18.953

2710.00   6.237    2430.00   8.148    2150.00  11.634    1870.00  19.153

2705.00   6.263    2425.00   8.193    2145.00  11.721    1865.00  19.357

2700.00   6.290    2420.00   8.238    2140.00  11.810    1860.00  19.565

2695.00   6.317    2415.00   8.284    2135.00  11.899    1855.00  19.775

2690.00   6.344    2410.00   8.329    2130.00  11.990    1850.00  19.990

2685.00   6.371    2405.00   8.376    2125.00  12.082    1845.00  20.208

2680.00   6.398    2400.00   8.423    2120.00  12.176    1840.00  20.430

2675.00   6.426    2395.00   8.470    2115.00  12.270    1835.00  20.656

2670.00   6.454    2390.00   8.518    2110.00  12.366    1830.00  20.885

2665.00   6.482    2385.00   8.567    2105.00  12.464    1825.00  21.119

2660.00   6.510    2380.00   8.616    2100.00  12.562    1820.00  21.357

2655.00   6.539    2375.00   8.666    2095.00  12.662    1815.00  21.598

2650.00   6.568    2370.00   8.716    2090.00  12.764    1810.00  21.845

2645.00   6.597    2365.00   8.767    2085.00  12.867    1805.00  22.095

1800.00  22.350    1520.00  47.837    1240.00  131.813

1795.00  22.609    1515.00  48.600    1235.00  134.551

1790.00  22.873    1510.00  49.378    1230.00  137.359

1785.00  23.142    1505.00  50.173    1225.00  140.238

1780.00  23.416    1500.00  50.985    1220.00  143.191

1775.00  23.694    1495.00  51.815    1215.00  146.219

1770.00  23.978    1490.00  52.662    1210.00  149.326

1765.00  24.266    1485.00  53.527    1205.00  152.512

1760.00  24.560    1480.00  54.411    1200.00  155.781

1755.00  24.859    1475.00  55.314    1195.00  159.136

1750.00  25.164    1470.00  56.237    1190.00  162.577

1745.00  25.474    1465.00  57.180    1185.00  166.110

1740.00  25.790    1460.00  58.143    1180.00  169.735

1735.00  26.112    1455.00  59.128    1175.00  173.456

1730.00  26.440    1450.00  60.134    1170.00  177.275

1725.00  26.774    1445.00  61.162    1165.00  181.196

1720.00  27.114    1440.00  62.213    1160.00  185.222

1715.00  27.460    1435.00  63.287    1155.00  189.357

1710.00  27.813    1430.00  64.385    1150.00  193.602

1705.00  28.173    1425.00  65.508    1145.00  197.963

1700.00  28.539    1420.00  66.656    1140.00  202.442

1695.00  28.913    1415.00  67.829    1135.00  207.043

1690.00  29.293    1410.00  69.029    1130.00  211.770

1685.00  29.681    1405.00  70.256    1125.00  216.628

1680.00  30.076    1400.00  71.510    1120.00  221.619

1675.00  30.478    1395.00  72.793    1115.00  226.749

1670.00  30.889    1390.00  74.106    1110.00  232.023

1665.00  31.307    1385.00  75.448    1105.00  237.443

1660.00  31.733    1380.00  76.821    1100.00  243.016

1655.00  32.168    1375.00  78.226    1095.00  248.747

1650.00  32.611    1370.00  79.663    1090.00  254.640

1645.00  33.063    1365.00  81.134    1085.00  260.701

1640.00  33.523    1360.00  82.638    1080.00  266.935

1635.00  33.993    1355.00  84.178    1075.00  273.349

1630.00  34.472    1350.00  85.753    1070.00  279.948

1625.00  34.960    1345.00  87.366    1065.00  286.738

1620.00  35.458    1340.00  89.016    1060.00  293.726

1615.00  35.966    1335.00  90.706    1055.00  300.919

1610.00  36.484    1330.00  92.435    1050.00  308.324

1605.00  37.012    1325.00  94.205

1600.00  37.551    1320.00  96.018

1595.00  38.101    1315.00  97.874

1590.00  38.662    1310.00  99.774

1585.00  39.234    1305.00  101.720

1580.00  39.818    1300.00  103.714

1575.00  40.414    1295.00  105.755

1570.00  41.022    1290.00  107.846

1565.00  41.642    1285.00  109.988

1560.00  42.275    1280.00  112.183

1555.00  42.921    1275.00  114.431

1550.00  43.581    1270.00  116.735

1545.00  44.254    1265.00  119.096

1540.00  44.942    1260.00  121.515

1535.00  45.643    1255.00  123.995

1530.00  46.359    1250.00  126.536

1525.00  47.091    1245.00  129.142