Coefficients of polinom: T=K1+K2*(1000.0/R)+...+K7*[(1000.0/R)]**6+...

__________________________________________________________________________

K1 = 21.515514427563175600

K2 = -246.360165322665125000

K3 = 1193.215347696095700000

K4 = -2635.039341889321800000

K5 = 2820.551095679402350000

K6 = -1026.860013997182250000

K7 = 256.281655829865485000

__________________________				              k223-15

Calibrated (4.2 - 300 K), I measur.= 10.00 µA

TMi Carbon Ceramic Sensor (CCS), type C2, N 1559

Measured   R,Ohm 3408.510 3092.110 2831.640 2640.680 2499.400 2386.350

Measured   T,K      4.230    5.023    5.996    7.000    7.990    9.002

Calculated T,K      4.229    5.025    5.997    7.000    7.989    9.002

Error     DT,mK    -1.461    2.077    1.115    0.394   -1.043   -0.414

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 2297.440 2159.680 2016.930 1917.040 1864.750 1762.380

Measured   T,K      9.992   12.000   15.013   18.005   19.993   25.039

Calculated T,K      9.990   11.999   15.013   18.008   19.992   25.042

Error     DT,mK    -2.023   -1.243   -0.034    2.559   -0.513    2.723

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 1691.460 1377.260 1294.820 1206.040 1138.080 1098.450

Measured   T,K     29.774   77.295  104.818  149.487  200.089  239.177

Calculated T,K     29.773   77.292  104.816  149.490  200.096  239.166

Error     DT,mK    -0.735   -2.781   -1.833    3.325    7.374  -10.609

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 1052.760

Measured   T,K    296.131

Calculated T,K    296.134

Error     DT,mK     3.119

__________________________________________________________________________

R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K

3440.00   4.166    3340.00   4.374    3240.00   4.611    3140.00   4.882

3435.00   4.176    3335.00   4.385    3235.00   4.624    3135.00   4.896

3430.00   4.186    3330.00   4.396    3230.00   4.637    3130.00   4.911

3425.00   4.195    3325.00   4.408    3225.00   4.650    3125.00   4.926

3420.00   4.205    3320.00   4.419    3220.00   4.662    3120.00   4.941

3415.00   4.215    3315.00   4.430    3215.00   4.676    3115.00   4.955

3410.00   4.226    3310.00   4.442    3210.00   4.689    3110.00   4.971

3405.00   4.236    3305.00   4.453    3205.00   4.702    3105.00   4.986

3400.00   4.246    3300.00   4.465    3200.00   4.715    3100.00   5.001

3395.00   4.256    3295.00   4.477    3195.00   4.729    3095.00   5.016

3390.00   4.267    3290.00   4.489    3190.00   4.742    3090.00   5.032

3385.00   4.277    3285.00   4.501    3185.00   4.756    3085.00   5.047

3380.00   4.287    3280.00   4.513    3180.00   4.769    3080.00   5.063

3375.00   4.298    3275.00   4.525    3175.00   4.783    3075.00   5.079

3370.00   4.309    3270.00   4.537    3170.00   4.797    3070.00   5.094

3365.00   4.319    3265.00   4.549    3165.00   4.811    3065.00   5.110

3360.00   4.330    3260.00   4.561    3160.00   4.825    3060.00   5.126

3355.00   4.341    3255.00   4.574    3155.00   4.839    3055.00   5.143

3350.00   4.352    3250.00   4.586    3150.00   4.853    3050.00   5.159

3345.00   4.363    3245.00   4.599    3145.00   4.868    3045.00   5.175

3040.00   5.192    2760.00   6.338    2480.00   8.147    2200.00  11.338

3035.00   5.208    2755.00   6.363    2475.00   8.188    2195.00  11.416

3030.00   5.225    2750.00   6.388    2470.00   8.230    2190.00  11.495

3025.00   5.242    2745.00   6.414    2465.00   8.273    2185.00  11.576

3020.00   5.259    2740.00   6.440    2460.00   8.316    2180.00  11.657

3015.00   5.276    2735.00   6.466    2455.00   8.359    2175.00  11.739

3010.00   5.293    2730.00   6.492    2450.00   8.403    2170.00  11.823

3005.00   5.311    2725.00   6.519    2445.00   8.447    2165.00  11.908

3000.00   5.328    2720.00   6.545    2440.00   8.492    2160.00  11.993

2995.00   5.346    2715.00   6.572    2435.00   8.537    2155.00  12.080

2990.00   5.364    2710.00   6.599    2430.00   8.582    2150.00  12.168

2985.00   5.381    2705.00   6.627    2425.00   8.628    2145.00  12.257

2980.00   5.399    2700.00   6.654    2420.00   8.675    2140.00  12.348

2975.00   5.418    2695.00   6.682    2415.00   8.722    2135.00  12.439

2970.00   5.436    2690.00   6.710    2410.00   8.770    2130.00  12.532

2965.00   5.454    2685.00   6.739    2405.00   8.818    2125.00  12.626

2960.00   5.473    2680.00   6.767    2400.00   8.866    2120.00  12.721

2955.00   5.491    2675.00   6.796    2395.00   8.915    2115.00  12.818

2950.00   5.510    2670.00   6.825    2390.00   8.965    2110.00  12.916

2945.00   5.529    2665.00   6.854    2385.00   9.015    2105.00  13.015

2940.00   5.548    2660.00   6.884    2380.00   9.066    2100.00  13.116

2935.00   5.567    2655.00   6.914    2375.00   9.117    2095.00  13.218

2930.00   5.587    2650.00   6.944    2370.00   9.169    2090.00  13.321

2925.00   5.606    2645.00   6.974    2365.00   9.221    2085.00  13.426

2920.00   5.626    2640.00   7.005    2360.00   9.274    2080.00  13.533

2915.00   5.645    2635.00   7.035    2355.00   9.328    2075.00  13.640

2910.00   5.665    2630.00   7.067    2350.00   9.382    2070.00  13.750

2905.00   5.685    2625.00   7.098    2345.00   9.437    2065.00  13.861

2900.00   5.705    2620.00   7.130    2340.00   9.492    2060.00  13.973

2895.00   5.726    2615.00   7.162    2335.00   9.548    2055.00  14.088

2890.00   5.746    2610.00   7.194    2330.00   9.605    2050.00  14.203

2885.00   5.767    2605.00   7.226    2325.00   9.662    2045.00  14.321

2880.00   5.788    2600.00   7.259    2320.00   9.720    2040.00  14.440

2875.00   5.809    2595.00   7.292    2315.00   9.779    2035.00  14.561

2870.00   5.830    2590.00   7.326    2310.00   9.838    2030.00  14.684

2865.00   5.851    2585.00   7.360    2305.00   9.898    2025.00  14.808

2860.00   5.872    2580.00   7.394    2300.00   9.959    2020.00  14.934

2855.00   5.894    2575.00   7.428    2295.00  10.020    2015.00  15.063

2850.00   5.916    2570.00   7.463    2290.00  10.082    2010.00  15.193

2845.00   5.938    2565.00   7.498    2285.00  10.145    2005.00  15.325

2840.00   5.960    2560.00   7.533    2280.00  10.209    2000.00  15.459

2835.00   5.982    2555.00   7.569    2275.00  10.273    1995.00  15.595

2830.00   6.004    2550.00   7.605    2270.00  10.338    1990.00  15.733

2825.00   6.027    2545.00   7.641    2265.00  10.404    1985.00  15.873

2820.00   6.050    2540.00   7.678    2260.00  10.471    1980.00  16.015

2815.00   6.073    2535.00   7.715    2255.00  10.538    1975.00  16.160

2810.00   6.096    2530.00   7.752    2250.00  10.606    1970.00  16.307

2805.00   6.119    2525.00   7.790    2245.00  10.676    1965.00  16.455

2800.00   6.143    2520.00   7.828    2240.00  10.746    1960.00  16.607

2795.00   6.166    2515.00   7.866    2235.00  10.816    1955.00  16.760

2790.00   6.190    2510.00   7.905    2230.00  10.888    1950.00  16.916

2785.00   6.214    2505.00   7.945    2225.00  10.961    1945.00  17.075

2780.00   6.239    2500.00   7.984    2220.00  11.034    1940.00  17.236

2775.00   6.263    2495.00   8.024    2215.00  11.109    1935.00  17.399

2770.00   6.288    2490.00   8.065    2210.00  11.184    1930.00  17.565

2765.00   6.312    2485.00   8.105    2205.00  11.260    1925.00  17.734

1920.00  17.905    1640.00  34.072    1360.00  82.222    1080.00  260.441

1915.00  18.079    1635.00  34.536    1355.00  83.724    1075.00  266.591

1910.00  18.256    1630.00  35.009    1350.00  85.260    1070.00  272.915

1905.00  18.435    1625.00  35.491    1345.00  86.833    1065.00  279.418

1900.00  18.618    1620.00  35.983    1340.00  88.442    1060.00  286.107

1895.00  18.803    1615.00  36.484    1335.00  90.088    1055.00  292.988

1890.00  18.992    1610.00  36.996    1330.00  91.774    1050.00  300.066

1885.00  19.184    1605.00  37.517    1325.00  93.499

1880.00  19.378    1600.00  38.049    1320.00  95.264

1875.00  19.576    1595.00  38.591    1315.00  97.072

1870.00  19.778    1590.00  39.144    1310.00  98.922

1865.00  19.982    1585.00  39.708    1305.00  100.817

1860.00  20.190    1580.00  40.283    1300.00  102.757

1855.00  20.402    1575.00  40.870    1295.00  104.744

1850.00  20.617    1570.00  41.469    1290.00  106.778

1845.00  20.835    1565.00  42.079    1285.00  108.862

1840.00  21.057    1560.00  42.703    1280.00  110.996

1835.00  21.283    1555.00  43.339    1275.00  113.182

1830.00  21.513    1550.00  43.987    1270.00  115.422

1825.00  21.747    1545.00  44.650    1265.00  117.716

1820.00  21.985    1540.00  45.325    1260.00  120.067

1815.00  22.227    1535.00  46.015    1255.00  122.476

1810.00  22.473    1530.00  46.719    1250.00  124.944

1805.00  22.723    1525.00  47.438    1245.00  127.474

1800.00  22.977    1520.00  48.171    1240.00  130.066

1795.00  23.236    1515.00  48.920    1235.00  132.724

1790.00  23.500    1510.00  49.684    1230.00  135.448

1785.00  23.768    1505.00  50.465    1225.00  138.241

1780.00  24.041    1500.00  51.262    1220.00  141.105

1775.00  24.319    1495.00  52.076    1215.00  144.041

1770.00  24.601    1490.00  52.907    1210.00  147.051

1765.00  24.889    1485.00  53.755    1205.00  150.139

1760.00  25.182    1480.00  54.622    1200.00  153.306

1755.00  25.480    1475.00  55.508    1195.00  156.554

1750.00  25.783    1470.00  56.412    1190.00  159.886

1745.00  26.092    1465.00  57.336    1185.00  163.305

1740.00  26.406    1460.00  58.280    1180.00  166.812

1735.00  26.726    1455.00  59.244    1175.00  170.411

1730.00  27.052    1450.00  60.229    1170.00  174.104

1725.00  27.384    1445.00  61.236    1165.00  177.894

1720.00  27.722    1440.00  62.265    1160.00  181.784

1715.00  28.066    1435.00  63.316    1155.00  185.777

1710.00  28.416    1430.00  64.390    1150.00  189.876

1705.00  28.773    1425.00  65.489    1145.00  194.085

1700.00  29.137    1420.00  66.611    1140.00  198.406

1695.00  29.507    1415.00  67.758    1135.00  202.844

1690.00  29.884    1410.00  68.931    1130.00  207.401

1685.00  30.268    1405.00  70.131    1125.00  212.082

1680.00  30.660    1400.00  71.357    1120.00  216.890

1675.00  31.059    1395.00  72.611    1115.00  221.829

1670.00  31.465    1390.00  73.893    1110.00  226.903

1665.00  31.879    1385.00  75.204    1105.00  232.117

1660.00  32.301    1380.00  76.545    1100.00  237.475

1655.00  32.731    1375.00  77.916    1095.00  242.982

1650.00  33.170    1370.00  79.319    1090.00  248.642

1645.00  33.616    1365.00  80.754    1085.00  254.460