Coefficients of polinom: T=K1+K2*(1000.0/R)+...+K7*[(1000.0/R)]**6+...

__________________________________________________________________________

K1 = 39.127700009208638200

K2 = -443.712016833014786000

K3 = 2063.121207948774100000

K4 = -4605.309351429343220000

K5 = 5226.834638610482220000

K6 = -2602.685023643076420000

K7 = 709.812600555829704000

__________________________				              k223-16

Calibrated (4.2 - 300 K), I measur.= 10.00 µA

TMi Carbon Ceramic Sensor (CCS), type C2, N 1560

Measured   R,Ohm 3167.190 2898.750 2674.410 2509.020 2385.490 2285.800

Measured   T,K      4.230    5.023    5.996    7.000    7.990    9.002

Calculated T,K      4.229    5.023    5.999    7.001    7.988    9.000

Error     DT,mK    -0.910   -0.030    3.108    1.300   -1.675   -1.894

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 2206.700 2083.610 1955.050 1864.300 1816.500 1722.640

Measured   T,K      9.992   12.000   15.013   18.005   19.993   25.039

Calculated T,K      9.991   11.999   15.011   18.007   19.995   25.040

Error     DT,mK    -1.324   -0.533   -1.584    1.676    1.667    0.752

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 1657.100 1362.900 1284.600 1199.850 1134.710 1096.650

Measured   T,K     29.774   77.295  104.818  149.487  200.089  239.177

Calculated T,K     29.776   77.290  104.817  149.490  200.099  239.164

Error     DT,mK     1.524   -4.569   -0.718    2.843    9.588  -12.957

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 1052.710

Measured   T,K    296.131

Calculated T,K    296.135

Error     DT,mK     3.735

__________________________________________________________________________

R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K

3200.00   4.153    3100.00   4.398    3000.00   4.684    2900.00   5.018

3195.00   4.164    3095.00   4.411    2995.00   4.700    2895.00   5.037

3190.00   4.176    3090.00   4.425    2990.00   4.715    2890.00   5.055

3185.00   4.187    3085.00   4.438    2985.00   4.731    2885.00   5.073

3180.00   4.199    3080.00   4.452    2980.00   4.747    2880.00   5.092

3175.00   4.211    3075.00   4.465    2975.00   4.763    2875.00   5.110

3170.00   4.222    3070.00   4.479    2970.00   4.779    2870.00   5.129

3165.00   4.234    3065.00   4.493    2965.00   4.795    2865.00   5.148

3160.00   4.246    3060.00   4.507    2960.00   4.812    2860.00   5.167

3155.00   4.258    3055.00   4.521    2955.00   4.828    2855.00   5.187

3150.00   4.271    3050.00   4.536    2950.00   4.845    2850.00   5.206

3145.00   4.283    3045.00   4.550    2945.00   4.862    2845.00   5.226

3140.00   4.295    3040.00   4.564    2940.00   4.879    2840.00   5.246

3135.00   4.308    3035.00   4.579    2935.00   4.896    2835.00   5.265

3130.00   4.320    3030.00   4.594    2930.00   4.913    2830.00   5.285

3125.00   4.333    3025.00   4.608    2925.00   4.930    2825.00   5.306

3120.00   4.346    3020.00   4.623    2920.00   4.947    2820.00   5.326

3115.00   4.359    3015.00   4.638    2915.00   4.965    2815.00   5.347

3110.00   4.372    3010.00   4.654    2910.00   4.983    2810.00   5.367

3105.00   4.385    3005.00   4.669    2905.00   5.000    2805.00   5.388

2800.00   5.409    2520.00   6.925    2240.00   9.550    1960.00  14.872

2795.00   5.431    2515.00   6.959    2235.00   9.614    1955.00  15.013

2790.00   5.452    2510.00   6.994    2230.00   9.678    1950.00  15.156

2785.00   5.474    2505.00   7.030    2225.00   9.744    1945.00  15.301

2780.00   5.495    2500.00   7.065    2220.00   9.810    1940.00  15.449

2775.00   5.517    2495.00   7.101    2215.00   9.877    1935.00  15.599

2770.00   5.539    2490.00   7.138    2210.00   9.945    1930.00  15.751

2765.00   5.562    2485.00   7.174    2205.00  10.014    1925.00  15.906

2760.00   5.584    2480.00   7.211    2200.00  10.084    1920.00  16.064

2755.00   5.607    2475.00   7.249    2195.00  10.155    1915.00  16.224

2750.00   5.630    2470.00   7.287    2190.00  10.226    1910.00  16.387

2745.00   5.653    2465.00   7.325    2185.00  10.299    1905.00  16.552

2740.00   5.676    2460.00   7.364    2180.00  10.372    1900.00  16.720

2735.00   5.699    2455.00   7.403    2175.00  10.446    1895.00  16.891

2730.00   5.723    2450.00   7.442    2170.00  10.522    1890.00  17.065

2725.00   5.747    2445.00   7.482    2165.00  10.598    1885.00  17.242

2720.00   5.771    2440.00   7.522    2160.00  10.676    1880.00  17.422

2715.00   5.795    2435.00   7.562    2155.00  10.754    1875.00  17.605

2710.00   5.819    2430.00   7.603    2150.00  10.834    1870.00  17.791

2705.00   5.844    2425.00   7.645    2145.00  10.914    1865.00  17.980

2700.00   5.869    2420.00   7.687    2140.00  10.996    1860.00  18.172

2695.00   5.894    2415.00   7.729    2135.00  11.079    1855.00  18.368

2690.00   5.919    2410.00   7.772    2130.00  11.163    1850.00  18.567

2685.00   5.944    2405.00   7.815    2125.00  11.248    1845.00  18.770

2680.00   5.970    2400.00   7.859    2120.00  11.334    1840.00  18.976

2675.00   5.996    2395.00   7.903    2115.00  11.421    1835.00  19.186

2670.00   6.022    2390.00   7.948    2110.00  11.510    1830.00  19.399

2665.00   6.049    2385.00   7.993    2105.00  11.600    1825.00  19.617

2660.00   6.075    2380.00   8.038    2100.00  11.691    1820.00  19.838

2655.00   6.102    2375.00   8.084    2095.00  11.784    1815.00  20.063

2650.00   6.129    2370.00   8.131    2090.00  11.878    1810.00  20.292

2645.00   6.156    2365.00   8.178    2085.00  11.973    1805.00  20.525

2640.00   6.184    2360.00   8.226    2080.00  12.069    1800.00  20.762

2635.00   6.212    2355.00   8.274    2075.00  12.167    1795.00  21.004

2630.00   6.240    2350.00   8.323    2070.00  12.267    1790.00  21.249

2625.00   6.268    2345.00   8.372    2065.00  12.367    1785.00  21.500

2620.00   6.296    2340.00   8.422    2060.00  12.470    1780.00  21.755

2615.00   6.325    2335.00   8.472    2055.00  12.573    1775.00  22.014

2610.00   6.354    2330.00   8.523    2050.00  12.679    1770.00  22.279

2605.00   6.383    2325.00   8.575    2045.00  12.785    1765.00  22.548

2600.00   6.413    2320.00   8.627    2040.00  12.894    1760.00  22.822

2595.00   6.443    2315.00   8.680    2035.00  13.004    1755.00  23.101

2590.00   6.473    2310.00   8.733    2030.00  13.116    1750.00  23.386

2585.00   6.503    2305.00   8.787    2025.00  13.229    1745.00  23.676

2580.00   6.534    2300.00   8.842    2020.00  13.344    1740.00  23.971

2575.00   6.565    2295.00   8.897    2015.00  13.461    1735.00  24.272

2570.00   6.596    2290.00   8.953    2010.00  13.580    1730.00  24.578

2565.00   6.628    2285.00   9.009    2005.00  13.700    1725.00  24.890

2560.00   6.659    2280.00   9.066    2000.00  13.822    1720.00  25.208

2555.00   6.691    2275.00   9.124    1995.00  13.947    1715.00  25.533

2550.00   6.724    2270.00   9.183    1990.00  14.073    1710.00  25.863

2545.00   6.757    2265.00   9.242    1985.00  14.201    1705.00  26.200

2540.00   6.790    2260.00   9.302    1980.00  14.331    1700.00  26.543

2535.00   6.823    2255.00   9.363    1975.00  14.463    1695.00  26.893

2530.00   6.857    2250.00   9.425    1970.00  14.597    1690.00  27.249

2525.00   6.891    2245.00   9.487    1965.00  14.734    1685.00  27.613

1680.00  27.983    1400.00  67.413    1120.00  214.223

1675.00  28.361    1395.00  68.648    1115.00  219.293

1670.00  28.746    1390.00  69.911    1110.00  224.506

1665.00  29.139    1385.00  71.203    1105.00  229.867

1660.00  29.540    1380.00  72.526    1100.00  235.381

1655.00  29.948    1375.00  73.880    1095.00  241.054

1650.00  30.365    1370.00  75.266    1090.00  246.889

1645.00  30.789    1365.00  76.685    1085.00  252.894

1640.00  31.223    1360.00  78.137    1080.00  259.072

1635.00  31.665    1355.00  79.624    1075.00  265.431

1630.00  32.116    1350.00  81.146    1070.00  271.976

1625.00  32.576    1345.00  82.705    1065.00  278.714

1620.00  33.045    1340.00  84.301    1060.00  285.650

1615.00  33.524    1335.00  85.936    1055.00  292.793

1610.00  34.012    1330.00  87.610    1050.00  300.148

1605.00  34.511    1325.00  89.325

1600.00  35.020    1320.00  91.082

1595.00  35.539    1315.00  92.881

1590.00  36.069    1310.00  94.725

1585.00  36.610    1305.00  96.614

1580.00  37.162    1300.00  98.549

1575.00  37.725    1295.00  100.533

1570.00  38.301    1290.00  102.565

1565.00  38.888    1285.00  104.648

1560.00  39.488    1280.00  106.784

1555.00  40.100    1275.00  108.972

1550.00  40.725    1270.00  111.216

1545.00  41.364    1265.00  113.517

1540.00  42.016    1260.00  115.875

1535.00  42.682    1255.00  118.294

1530.00  43.362    1250.00  120.774

1525.00  44.057    1245.00  123.318

1520.00  44.767    1240.00  125.927

1515.00  45.492    1235.00  128.603

1510.00  46.232    1230.00  131.348

1505.00  46.989    1225.00  134.165

1500.00  47.763    1220.00  137.055

1495.00  48.553    1215.00  140.020

1490.00  49.360    1210.00  143.063

1485.00  50.186    1205.00  146.187

1480.00  51.029    1200.00  149.392

1475.00  51.891    1195.00  152.683

1470.00  52.772    1190.00  156.061

1465.00  53.673    1185.00  159.530

1460.00  54.594    1180.00  163.091

1455.00  55.535    1175.00  166.748

1450.00  56.498    1170.00  170.504

1445.00  57.482    1165.00  174.362

1440.00  58.489    1160.00  178.325

1435.00  59.518    1155.00  182.396

1430.00  60.571    1150.00  186.578

1425.00  61.648    1145.00  190.876

1420.00  62.749    1140.00  195.293

1415.00  63.875    1135.00  199.831

1410.00  65.028    1130.00  204.497

1405.00  66.207    1125.00  209.293