Coefficients of polinom: T=K1+K2*(1000.0/R)+...+K7*[(1000.0/R)]**6+...

__________________________________________________________________________

K1 = 41.138114378496538800

K2 = -471.153890185058117000

K3 = 2206.066465165466070000

K4 = -4954.262487709522250000

K5 = 5605.476308211684230000

K6 = -2703.632117073982950000

K7 = 667.047179455868900000

__________________________				              k223-20

Calibrated (4.2 - 300 K), I measur.= 10.00 µA

TMi Carbon Ceramic Sensor (CCS), type C2, N 1564

Measured   R,Ohm 3174.140 2905.690 2682.100 2516.910 2393.530 2294.290

Measured   T,K      4.230    5.023    5.996    7.000    7.990    9.002

Calculated T,K      4.229    5.024    5.998    7.000    7.989    9.000

Error     DT,mK    -1.128    1.139    1.996    0.347   -1.058   -1.821

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 2215.540 2093.100 1965.090 1874.740 1827.140 1733.320

Measured   T,K      9.992   12.000   15.013   18.005   19.993   25.039

Calculated T,K      9.991   11.999   15.013   18.007   19.992   25.042

Error     DT,mK    -1.030   -0.663    0.267    2.129   -0.867    2.655

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 1667.800 1371.760 1292.440 1206.300 1139.850 1100.930

Measured   T,K     29.774   77.295  104.818  149.487  200.089  239.177

Calculated T,K     29.773   77.292  104.819  149.486  200.099  239.166

Error     DT,mK    -0.726   -3.425    1.273   -1.069    9.853  -10.672

__________________________________________________________________________

Measured   R,Ohm 1055.910

Measured   T,K    296.131

Calculated T,K    296.134

Error     DT,mK     2.802

__________________________________________________________________________

R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K        R,Ohm   T,K

3210.00   4.146    3110.00   4.390    3010.00   4.675    2910.00   5.009

3205.00   4.157    3105.00   4.403    3005.00   4.691    2905.00   5.027

3200.00   4.168    3100.00   4.417    3000.00   4.706    2900.00   5.045

3195.00   4.180    3095.00   4.430    2995.00   4.722    2895.00   5.063

3190.00   4.191    3090.00   4.444    2990.00   4.738    2890.00   5.082

3185.00   4.203    3085.00   4.457    2985.00   4.754    2885.00   5.100

3180.00   4.215    3080.00   4.471    2980.00   4.770    2880.00   5.119

3175.00   4.227    3075.00   4.485    2975.00   4.786    2875.00   5.138

3170.00   4.239    3070.00   4.499    2970.00   4.803    2870.00   5.157

3165.00   4.251    3065.00   4.513    2965.00   4.819    2865.00   5.176

3160.00   4.263    3060.00   4.527    2960.00   4.836    2860.00   5.196

3155.00   4.275    3055.00   4.542    2955.00   4.852    2855.00   5.215

3150.00   4.288    3050.00   4.556    2950.00   4.869    2850.00   5.235

3145.00   4.300    3045.00   4.570    2945.00   4.886    2845.00   5.255

3140.00   4.313    3040.00   4.585    2940.00   4.903    2840.00   5.275

3135.00   4.325    3035.00   4.600    2935.00   4.920    2835.00   5.295

3130.00   4.338    3030.00   4.615    2930.00   4.938    2830.00   5.315

3125.00   4.351    3025.00   4.630    2925.00   4.955    2825.00   5.336

3120.00   4.364    3020.00   4.645    2920.00   4.973    2820.00   5.356

3115.00   4.377    3015.00   4.660    2915.00   4.991    2815.00   5.377

2810.00   5.398    2530.00   6.909    2250.00   9.533    1970.00  14.874

2805.00   5.419    2525.00   6.944    2245.00   9.597    1965.00  15.016

2800.00   5.441    2520.00   6.979    2240.00   9.662    1960.00  15.159

2795.00   5.462    2515.00   7.014    2235.00   9.728    1955.00  15.305

2790.00   5.484    2510.00   7.049    2230.00   9.794    1950.00  15.454

2785.00   5.506    2505.00   7.085    2225.00   9.861    1945.00  15.605

2780.00   5.528    2500.00   7.122    2220.00   9.929    1940.00  15.758

2775.00   5.550    2495.00   7.158    2215.00   9.998    1935.00  15.913

2770.00   5.572    2490.00   7.195    2210.00  10.068    1930.00  16.072

2765.00   5.595    2485.00   7.233    2205.00  10.139    1925.00  16.233

2760.00   5.618    2480.00   7.270    2200.00  10.211    1920.00  16.396

2755.00   5.641    2475.00   7.309    2195.00  10.283    1915.00  16.562

2750.00   5.664    2470.00   7.347    2190.00  10.357    1910.00  16.731

2745.00   5.687    2465.00   7.386    2185.00  10.432    1905.00  16.903

2740.00   5.711    2460.00   7.425    2180.00  10.507    1900.00  17.078

2735.00   5.734    2455.00   7.465    2175.00  10.584    1895.00  17.256

2730.00   5.758    2450.00   7.505    2170.00  10.661    1890.00  17.436

2725.00   5.782    2445.00   7.546    2165.00  10.740    1885.00  17.620

2720.00   5.807    2440.00   7.587    2160.00  10.820    1880.00  17.807

2715.00   5.831    2435.00   7.628    2155.00  10.901    1875.00  17.997

2710.00   5.856    2430.00   7.670    2150.00  10.983    1870.00  18.191

2705.00   5.881    2425.00   7.712    2145.00  11.066    1865.00  18.387

2700.00   5.906    2420.00   7.755    2140.00  11.150    1860.00  18.587

2695.00   5.931    2415.00   7.798    2135.00  11.235    1855.00  18.791

2690.00   5.957    2410.00   7.842    2130.00  11.322    1850.00  18.998

2685.00   5.983    2405.00   7.886    2125.00  11.409    1845.00  19.209

2680.00   6.009    2400.00   7.931    2120.00  11.498    1840.00  19.423

2675.00   6.035    2395.00   7.976    2115.00  11.589    1835.00  19.641

2670.00   6.062    2390.00   8.021    2110.00  11.680    1830.00  19.863

2665.00   6.088    2385.00   8.067    2105.00  11.773    1825.00  20.089

2660.00   6.115    2380.00   8.114    2100.00  11.867    1820.00  20.319

2655.00   6.143    2375.00   8.161    2095.00  11.963    1815.00  20.553

2650.00   6.170    2370.00   8.209    2090.00  12.060    1810.00  20.792

2645.00   6.198    2365.00   8.257    2085.00  12.158    1805.00  21.034

2640.00   6.226    2360.00   8.305    2080.00  12.258    1800.00  21.281

2635.00   6.254    2355.00   8.355    2075.00  12.359    1795.00  21.533

2630.00   6.282    2350.00   8.405    2070.00  12.461    1790.00  21.789

2625.00   6.311    2345.00   8.455    2065.00  12.566    1785.00  22.049

2620.00   6.340    2340.00   8.506    2060.00  12.671    1780.00  22.315

2615.00   6.369    2335.00   8.557    2055.00  12.779    1775.00  22.585

2610.00   6.399    2330.00   8.610    2050.00  12.887    1770.00  22.860

2605.00   6.428    2325.00   8.662    2045.00  12.998    1765.00  23.140

2600.00   6.458    2320.00   8.716    2040.00  13.110    1760.00  23.426

2595.00   6.489    2315.00   8.770    2035.00  13.224    1755.00  23.717

2590.00   6.519    2310.00   8.824    2030.00  13.340    1750.00  24.013

2585.00   6.550    2305.00   8.880    2025.00  13.457    1745.00  24.315

2580.00   6.581    2300.00   8.935    2020.00  13.576    1740.00  24.622

2575.00   6.613    2295.00   8.992    2015.00  13.697    1735.00  24.935

2570.00   6.644    2290.00   9.049    2010.00  13.820    1730.00  25.254

2565.00   6.676    2285.00   9.107    2005.00  13.945    1725.00  25.579

2560.00   6.709    2280.00   9.166    2000.00  14.071    1720.00  25.911

2555.00   6.741    2275.00   9.225    1995.00  14.200    1715.00  26.248

2550.00   6.774    2270.00   9.286    1990.00  14.331    1710.00  26.592

2545.00   6.808    2265.00   9.346    1985.00  14.463    1705.00  26.943

2540.00   6.841    2260.00   9.408    1980.00  14.598    1700.00  27.300

2535.00   6.875    2255.00   9.470    1975.00  14.735    1695.00  27.664

1690.00  28.036    1410.00  67.235    1130.00  209.225

1685.00  28.414    1405.00  68.453    1125.00  214.045

1680.00  28.800    1400.00  69.698    1120.00  218.996

1675.00  29.193    1395.00  70.973    1115.00  224.084

1670.00  29.594    1390.00  72.276    1110.00  229.312

1665.00  30.003    1385.00  73.610    1105.00  234.684

1660.00  30.420    1380.00  74.974    1100.00  240.205

1655.00  30.845    1375.00  76.370    1095.00  245.880

1650.00  31.279    1370.00  77.798    1090.00  251.713

1645.00  31.721    1365.00  79.260    1085.00  257.710

1640.00  32.172    1360.00  80.756    1080.00  263.876

1635.00  32.632    1355.00  82.286    1075.00  270.217

1630.00  33.102    1350.00  83.853    1070.00  276.738

1625.00  33.580    1345.00  85.457    1065.00  283.444

1620.00  34.069    1340.00  87.099    1060.00  290.343

1615.00  34.567    1335.00  88.780    1055.00  297.441

1610.00  35.075    1330.00  90.500    1050.00  304.743

1605.00  35.594    1325.00  92.262

1600.00  36.123    1320.00  94.066

1595.00  36.663    1315.00  95.913

1590.00  37.215    1310.00  97.805

1585.00  37.777    1305.00  99.743

1580.00  38.351    1300.00  101.727

1575.00  38.937    1295.00  103.760

1570.00  39.535    1290.00  105.842

1565.00  40.146    1285.00  107.975

1560.00  40.769    1280.00  110.160

1555.00  41.406    1275.00  112.399

1550.00  42.055    1270.00  114.693

1545.00  42.719    1265.00  117.044

1540.00  43.396    1260.00  119.454

1535.00  44.088    1255.00  121.923

1530.00  44.794    1250.00  124.454

1525.00  45.516    1245.00  127.049

1520.00  46.253    1240.00  129.709

1515.00  47.005    1235.00  132.436

1510.00  47.774    1230.00  135.232

1505.00  48.559    1225.00  138.099

1500.00  49.362    1220.00  141.039

1495.00  50.181    1215.00  144.054

1490.00  51.019    1210.00  147.146

1485.00  51.874    1205.00  150.318

1480.00  52.749    1200.00  153.572

1475.00  53.642    1195.00  156.910

1470.00  54.555    1190.00  160.335

1465.00  55.489    1185.00  163.850

1460.00  56.443    1180.00  167.456

1455.00  57.418    1175.00  171.157

1450.00  58.414    1170.00  174.955

1445.00  59.433    1165.00  178.854

1440.00  60.475    1160.00  182.856

1435.00  61.539    1155.00  186.965

1430.00  62.628    1150.00  191.183

1425.00  63.742    1145.00  195.515

1420.00  64.880    1140.00  199.964

1415.00  66.044    1135.00  204.532